## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

# SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

| Procedimiento de Contratación: | LICITACIÓN PÚBLICA |
| --- | --- |
| Carácter: | INTERNACIONAL ABIERTA |
| Clasificación: | ELECTRÓNICA. |
| Número de CompraNet: | LA-12-NCZ-012NCZ001-I-5-2023 |
| Tipo: | BIENES |

| Objeto de la Contratación: | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO |
| --- | --- |

I N D I C E

PRESENTACIÓN…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……..………………...…..3

G L O S A R I O ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..…………….….4

APARTADO 1

Datos Generales o de Identificación de procedimiento de contratación  ………………………….…….………………….……………8

APARTADO 2

Objeto y Alcance del procedimiento de contratación	10

APARTADO 3

Forma y términos que regirán los diversos actos del procedimiento de contratación	19

APARTADO 4

Requisitos que los Licitantes deben cumplir quien deseen participar	31

APARTADO 5

Criterios específicos conforme a los cuales se evaluará la proposición	32

APARTADO 6

Documentos y datos que deben presentar los Licitantes	39

APARTADO 7

Domicilio para presentación de inconformidades	52

APARTADO 8

Formatos que faciliten y agilicen la presentación y recepción de las proposiciones y Anexo técnico	53

ASPECTOS ADICIONALES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN	309

NOTA   1. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS FACTURAS	311

NOTA   2. OCDE..………………….………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..…………….…......313

NOTA   3. PÓLIZA DE GARANTÍA ………………………………………………………………….………….……….……………………………………………….………..….....316

NOTA   4. ARTICULO 32-D, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN  ………………………………..……………………………….…….318

NOTA 5. ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES (PARA CONOCIMIENTO)	324

## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

# SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

P R E S E N T A C I Ó N

El Instituto Nacional de Pediatría, en lo sucesivo “INP” en cumplimiento a las disposiciones que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Título Segundo “De los procedimientos de contratación”, Capitulo Primero “Generalidades” Capitulo Segundo de la “Licitación Pública” y Título Tercero “De los Contratos”, Capítulo Único, artículos 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción III, 29 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo sucesivo la “LAASSP”; el Título Segundo “De los procedimientos de contratación”, Capitulo Primero “Disposiciones Generales”, Capítulo Segundo “De la Licitación Púbica” y Título Tercero “De los Contratos”, Capítulo Único, artículos 31, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55 y 85 del Reglamento de “La Ley” en lo sucesivo “Reglamento” y sus correlativos; Numeral 4.2.2 “Licitaciones Públicas” del Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”; el artículo Único del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet; así como el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones y, demás disposiciones relativas vigentes aplicables en la materia, a través de la Subdirección de Recursos Materiales, sita en Insurgentes Sur número 3700-C. Colonia Insurgentes Cuicuilco. Demarcación Territorial Coyoacán. Código postal 04530. Ciudad de México, llevará a cabo el procedimiento de “Adquisición de Reactivos con Equipo en Comodato ”, conforme a la siguiente:

### C O N V O C A T O R I A

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para efectos de esta Convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 de la LAASSP, y 2 del REGLAMENTO, se entenderá por:

| ACUERDO: | ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado CompraNet, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011. |  |
| --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN: | Los bienes que se adquieran y/o suministren con motivo del procedimiento de contratación. |  |
| ÁREA CONTRATANTE: | Conforme a lo establecido por el artículo 2 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, es la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate; para el presente caso es la Dirección de Administración, a través de la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones. |  |
| ÁREA REQUIRENTE: | Conforme a lo establecido por el artículo 2 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, es la que de acuerdo con sus necesidades solicite o requiera la adquisición o contratación de Bienes Para el presente procedimiento de contratación es: - El Departamento de Banco de Sangre - EL Departamento de Análisis Clínicos y Estudios Especiales - Dependientes de Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento |  |
| ÁREA TÉCNICA: | La que elabora las especificaciones técnicas y normas de carácter técnico; evalúa la propuesta técnica de las proposiciones y es responsable de responder en la Junta de Aclaraciones sobre los requisitos técnicos establecidos de los Bienes requeridos, esto de conformidad a lo establecido en al artículo 2 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Para el presente procedimiento la siguiente: EBC. Lina T. Romero Guzmán. Jefa del Departamento de Análisis Clínicos y Estudios Especiales BQ. María Eugenia Costantini Millán. Jefa del Laboratorio de Bioquímica-Endocrinología. QFB. Fabiola Mujica Guzmán. Jefa del Laboratorio de Hemato-Oncología QFB. Ariadna Berenice Escutia González. Jefa del Laboratorio de Inmunogenética Molecular. QFB. María del Refugio Pedroza Vargas. Jefa del Laboratorio de Nefrología. QC. Damaris Manzano Arredonda. Jefa del Laboratorio de Bacteriología. EBC. Virginia Martínez Bezies. Jefa del Laboratorio de Química Clínica-Urgencias. DRA. Irma Virginia Díaz Jiménez. Jefe del Laboratorio de Virología QFB. Yanet Estrella Tovar Calderón. Jefa del Laboratorio de Parasitología y Micología. QFB. Juan Carlos Diaz del Carpio. Jefe del laboratorio de Inmunología y Alergia). Dra. Isabel Martinez Talavera. Jefa del Departamento de Banco de Sangre. QFB. Roberto Jaloma Avendaño. Jefe del Laboratorio de Banco de Sangre |  |
| ADMINISTRADOR DE CONTRATO: | Aquélla en la que recae la responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el contrato, puede ser el Área requirente, incluso el Área técnica, cuando actúe con el carácter de Área requirente. |  |
| BIENES: | Los que considera el Código Civil Federal, como muebles y son motivo del procedimiento de contratación. |  |
| COMPRANET: | Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con dirección electrónica en Internet: https://compranet.hacienda.gob.mx |  |
| CONTRATO: | Acuerdo de voluntades que crean derechos y obligaciones entre el Instituto Nacional de Pediatría y el Licitante Adjudicado derivados del procedimiento de contratación. |  |
| CONVOCANTE: | Instituto Nacional de Pediatría, a través de la Dirección de Administración. |  |
| CONVOCATORIA: | Documento en el cual se establecen las bases en que se desarrollará el procedimiento de contratación y en las cuales se describen los requisitos de participación. |  |
| DISPOSICIONES PARA USO DE COMPRANET | Disposiciones que tienen por objeto regular la forma y términos para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado CompraNet, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011. |  |
| DOF: | Diario Oficial de la Federación. |  |
| EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN): | Entidad de gestión privada en nuestro país, que tiene como objetivo acreditar a los organismos de la evaluación de la conformidad que son los laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, unidades de verificación (organismos de inspección) y organismos de certificación. |  |
| E.FIRMA (ANTES FIEL): | Conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, tal y como si se tratara de una firma autógrafa. |  |
| FIRMA AUTÓGRAFA DIGITALIZADA | Escritura particular que representa el nombre y apellido, o título, que una persona escribe de su propio puño, su fin es identificar, asegurar o autentificar la identidad de un autor o remitente, o como una prueba del consentimiento y/o de verificación de la integridad y aprobación de la información contenida en un documento o similar y tiene carácter legal. Al escanearse el documento que la contenga o enviarse por medios electrónicos se digitaliza. |  |
| INP: | Instituto Nacional de Pediatría. |  |
| INVESTIGACIÓN DE MERCADO | La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de BIENES o prestadores de SERVICIOS, o una combinación de dichas fuentes de información. |  |
| LAASSP: | La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |  |
| LFCE | Ley Federal de Competencia Económica |  |
| LICITANTE(S): | La persona física o moral que participe en el presente procedimiento de contratación. |  |
| MIPYMES: | Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. |  |
| OIC: | El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Pediatría. |  |
| PERFIL: |  | La división o desglose de los BIENES o SERVICIOS, contenidos en un procedimiento de contratación o en un Contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos. |
| POBALINES: |  | Políticas, Bases y Lineamientos para la contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Instituto Nacional de Pediatría. |
| PRECIO CONVENIENTE: |  | Es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación o en su defecto en la investigación de mercado, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos. |
| PRECIO NO ACEPTABLE |  | Es aquél que, derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación. |
| PROPOSICION(ES): |  | Documentación que contiene las propuestas técnicas y económicas de los Licitantes, así como aquella distinta a éstas. |
| PROVEEDOR(ES): |  | La persona física o moral con quien el Instituto Nacional de Pediatría celebre el CONTRATO derivado del presente procedimiento de contratación. |
| REGISTRO SS: |  | Registro de Secretaria de Salud. |
| REGLAMENTO: |  | El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL: |  | Disposiciones de carácter general aplicables a impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior. |
| SAT: |  | Servicio de Administración Tributaria. |
| SFP: |  | Secretaría de la Función Pública. |
| SHCP: |  | Secretaría de Hacienda y Crédito Público. |
| SSA: |  | Secretaría de salud. |
| SOBRE CERRADO: |  | Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en términos de la LAASSP. En el caso de las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública. |
| TESOFE: |  | La Tesorería de la Federación. |

APARTADO 1.

DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

1.1		CONVOCANTE; ÁREA CONTRATANTE Y DOMICILIO.

La CONVOCANTE en el presente procedimiento de contratación es el “INP”.

El Área Contratante es la Dirección de Administración a través de la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones.

El domicilio del Área Contratante se ubica en Avenida Insurgentes Sur 3700 Letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán de esta Ciudad de México.

1.2		MEDIOS DE PARTICIPACIÓN; CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

La presente licitación pública conforme al medio utilizado es electrónica, por lo cual los licitantes deberán participar únicamente a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 Bis fracción II de la “LAASSP” y en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado CompraNet, publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 28 de junio de 2011. Por lo anterior, en las proposiciones remitidas a través de CompraNet deberán emplearse los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio, lo anterior conforme a lo establecido en los párrafos penúltimo y último del artículo 27 de la “LAASSP” y 50 de su Reglamento.

El carácter del presente procedimiento de contratación es Internacional Abierta, en términos de lo establecido el artículo 28 fracción III de la “LAASSP”.

Por lo anterior, aquellos interesados en participar en esta licitación que requieran asesoría o presenten situaciones particulares sobre el manejo del sistema CompraNet, deberán dirigirse con el personal de dicho sistema; los datos del contacto podrán ser localizados en la página web: https://compranet.hacienda.gob.mx.

La presentación y firma de las proposiciones o, en su caso, de inconformidades se realizará a través de CompraNet.

No habrá recepción de proposiciones a través de Servicio Postal o Mensajería.

1.3		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.

Es el número de identificación que asigna el sistema electrónico CompraNet al procedimiento de contratación con el número: LA-12-NCZ-012NCZ001-I-5-2023

1.4		EJERCICIO FISCAL DE CONTRATACIÓN.

La presente contratación abarcará el ejercicio fiscal 2023 , mediante la partida presupuestal 25101, “Productos Químicos Básicos”.

1.5		IDIOMAS EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones, así como todos y cada uno de los documentos que la integran, y cualquier correspondencia o documentos relacionados con la misma; intercambiados entre los licitantes y la Convocante, deberán estar redactados en IDIOMA ESPAÑOL o en el idioma de origen acompañados de una traducción simple al ESPAÑOL.

Los eventos relacionados con el presente procedimiento de contratación serán conducidos en idioma ESPAÑOL, incluyendo las preguntas y respuestas derivadas de las Juntas de Aclaraciones, y/o cualquier documento al respecto de la presente Convocatoria.

1.6 	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; FINANCIAMIENTO DE CRÉDITOS EXTERNOS O DE TERCEROS

Para el presente procedimiento de contratación, las áreas cuentan con la Certificación de disponibilidad presupuestal en las Partidas de Gasto 25101 “Productos Químicos Básicos”. de fecha 27 de diciembre del 2022, mediante el cual la Subdirección de Finanzas mediante el Departamento de Control de Presupuesto certifica que los recursos para llevar a cabo la adquisición de los bienes se encuentran disponibles.

REGLAS A LAS QUE SE SUJETARÁ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EN CASO DE FINANCIAMIENTO DE TERCEROS. (PROCEDIMIENTOS, REQUISITOS Y DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA SFP).

No aplica.

- 1.7 	VIGENCIA

La vigencia de la prestación del suministro de bienes será a partir del día hábil siguiente a su adjudicación hasta el 31 de diciembre del 2023.

1.8 	 FORMA DE PAGO

Con fundamento en el artículo 51 de la “LAASSP”, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura, previa entrega de los bienes en los términos del contrato.

El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del perfil con sus renglones, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial  Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México)  de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General.

Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2023, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo.

- Al efectuar la entrega en el Almacén General, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes.

Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Almacén General, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del “REGLAMENTO” de la “LAASSP”

- El “PROVEEDOR” recibirá del Almacén General el documento denominado “entrada de almacén” firmado por el responsable de este, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”.

- En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente.

- La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor.

El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

APARTADO 2.

OBJETO Y ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

2.1 	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

Los REQUISITOS o ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los BIENES que se pretenden adquirir, se incluyen en el Anexo Técnico de la presente Convocatoria.

Los equipos deberán ser funcionales y de última generación de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico y en caso que en el periodo comprendido del contrato haya un avance tecnológico o el equipo en comodato presentado en la licitación quede obsoleto, se solicitará al proovedor un cambio de estos sin repercusión económica al INP.

2.2 	EQUIPOS EN COMODATO

El(Los) proveedor(es) adjudicado(s) presentará(n) en comodato equipos los cuales deberán ser funcionales y de última generación de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.

A1	EMPAQUE: Todos los equipos en comodato deberán de estar para su entrega debidamente empacados, para evitar daños en el transporte y soportar las maniobras a las que estarán sujetos, asimismo todos los empaques deberán de contener toda la información necesaria para su identificación a la cual se deberán de comprometerse por escrito.

A2	TRANSPORTE Y SEGUROS: El(Los) Licitante(s) Decidirá(n) el tipo de transporte a utilizar para la entrega de los Equipos, desde el lugar de origen, hasta el sitio indicado, pagando por su cuenta gastos de seguro, instalación, maniobras y fletes a lo cual se deberá(n) de comprometerse por escrito.

A3	LUGAR DE ENTREGA: Los equipos deberán de entregarse e instalarse libre abordo destino en los Laboratorios de Hemato-Oncología, Química Clínica-Urgencias, Bioquímica-Endocrinología, Inmunología y Alergia, Inmunogenética Molecular, Nefrología, Parasitología y Micología, Virología, Bacteriología, Anatomía Patológica y Banco de Sangre del Instituto Nacional de Pediatría.

A4	APERTURA DE LOS EQUIPOS: La apertura, instalación y verificación de los equipos y reactivos se llevará a cabo en treinta días naturales posteriores al Acto de Fallo.

La apertura se realizará en presencia, por parte del Licitante, de una persona facultada para ello y por parte del Instituto Nacional de Pediatría, la persona responsable de cada laboratorio (área requirente); el responsable del Servicio de Electromedicina y el responsable de Activo Fijo, solo para dejar constancia de la entrada y llevar el control del equipo en comodato. De dicho acto se levantará acta circunstanciada.

La instalación deberá realizarse bajo los lineamientos y requisitos de cada laboratorio.

A5	PERIODO DE GARANTIAS DE LOS EQUIPOS EN COMODATO: El(los) Licitante(s) garantizan por escrito la calidad lo los bienes que oferten, así como su instalación, de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), y, a falta de estas las Normas Internacionales o en su caso las Normas de Referencia durante el lapso del contrato por defecto de fabricación o vicios ocultos, contando a partir de la fecha de entrega conforme a las característisticas solicitadas por la convocante.

Se les informa a los Licitantes que la evaluación del equipo se apegara a la Guía sobre la Calificación de Equipo de Instrumentos Analíticos /CENAM/marzo 2004

DI-2-PTC-620-RAT-001-2004.

B)	UNA VEZ INSTALADOS LOS EQUIPOS SE CONSIDERARÁ LO SIGUIENTE:

B1	Calificación de Diseño (CD).

B1.1	La calificación del Diseño tiene que ver, con lo que se requiere hacer con el instrumento, por lo que tiene que ser vinculado directamente al propósito de uso. La CD proporciona al usuario una oportunidad para demostrar que el instrumento se ha considerado el propósito de su uso y que la CD ha sido incorporada en el proceso de CEIMA. (Calificación de Equipos e Instrumentos Analíticos).

B1.2	En la CD deberá, hasta donde sea posible, establecerse el uso propuesto o probable del instrumento y definir las especificaciones operacionales y funcionales apropiadas. Esto puede ser un compromiso entre lo ideal y los detalles prácticos, considerando de qué se dispone. Mientras que, es responsabilidad del usuario asegurar que existan especificaciones que sean apropiadas; estas especificaciones pueden ser preparadas por el usuario, el(los) proveedor(es) o por discusión entre ambos.

B1.3	La especificación operacional deberá definir las características claves de desempeño del instrumento, los intervalos sobre los cuales se requiere operar el instrumento y que se desempeñe consistentemente.

B1.4	La especificación funcional deberá considerar todos los requisitos del instrumento, incluyendo la especificación operacional (ver B1.3) y otros factores críticos relacionados con su uso, por ejemplo:

- Todas las exigencias del laboratorio, técnicas, metodológicas, estructural, de infraestructura del laboratorio, de instalación o las que apliquen.

- La documentación relacionada al uso del instrumento (por ejemplo, documentación clara, manuales de operación completos y fácil de usar, identificación por número de versión y fecha; protocolos para CI, CO y C de D; procedimientos estándar de operación modelo POE, etc.);

- El nivel de habilidad requerida para operar el instrumento y los detalles de cualquier capacitación necesaria y cursos proporcionados por el proveedor.

- Rendimiento de muestra, presentación y necesidades para su introducción.

- Necesidades de adquisición de datos, forma de procesarlos y presentarlos.

- Requisitos para servicios, instalaciones y consumibles (por ejemplo, electricidad, gases especiales, y su consumo esperado);

- Condiciones ambientales o intervalo de condiciones dentro de las cuales, el instrumento debe trabajar.

- Sugerencias sobre los intervalos y los procedimientos para mantenimiento y calibración del instrumento, incluyendo el costo y la disponibilidad de cualquier contrato de servicio.

- El periodo en el cual, pueda garantizarse para el instrumento, el apoyo de calificación, mantenimiento, partes, etc.).

- Información sobre seguridad e higiene y asuntos o requisitos ambientales.

B1.5	En la tarea de la CD, debe tomarse en cuenta la información y el conocimiento de los instrumentos que existen. Si un instrumento es robusto en el diseño y cuenta con indicios registrados que lo prueben, esto proporciona una evidencia y confianza básica a cerca de su disponibilidad para su uso. Para nuevas técnicas o instrumentos, la CD requerirá mas es fuerzo sobre su selección.

B1.6	La selección del proveedor y del instrumento está completamente bajo la responsabilidad del usuario. Sin embargo, en la selección del instrumento y del proveedor, el usuario debe tener 	en mente que los reglamentos y/o políticas internas de la institución, probablemente requieran evidencia de: un diseño riguroso y especificaciones de los métodos a emplear; procedimientos de control y aseguramiento de calidad completamente  documentados; la disponibilidad continua de personal calificado y con experiencia; planes de prueba detallados a todos los niveles del sistema y la aplicación de procedimientos para: cambios de control rigurosos, informes de fallas y de acciones correctivas. El usuario puede proporcionar: un cuestionario adecuado, la auditoria de un tercero o la certificación independiente al proveedor, para obtener un esquema de calidad aprobado con evidencia de que los requisitos de las normas se cumplen. Cuando esta evidencia no esté disponible, es responsabilidad del usuario llevar a cabo una calificación más extensa, con el fin de proporcionar el aseguramiento de calidad necesario que demuestre la capacidad y desempeño del instrumento para el uso que se le va a dar.

B1.7	Cuando los instrumentos son fabricados con el propósito de hacer mediciones que apoyen estudios para la emisión de Normas, el usuario puede solicitarla confirmación al fabricante de que está preparado para permitir que las autoridades de normalización tengan acceso a los registros relacionados con la fabricación y el desarrollo del instrumento, por ejemplo: código fuente; procedimientos y   registros del desarrollo del instrumento; documentación de calibración y calificación; registros e informes de pruebas del lote; documentos de calificación de computadoras, microprocesadores y   programas de cómputo y credenciales del personal 	involucrado con el desarrollo del instrumento.

B2	Calificación de Instalación

B2.1	Hay una línea fina entre lo que está incluido tanto en la Calificación de Instalación (CI), como en 	la Calificación de Operación.(CO) En efecto, la línea puede dibujarse de modo diferente para 	todos los fabricantes y/o diferentes instrumentos. En este documento la CI cubre toda la 	instalación del instrumento, incluyendo su respuesta a la aplicación inicial de energía.

B2.2	La CI involucra la revisión formal para confirmar que el instrumento, sus módulos y accesorios se han suministrado como se solicitaron (de acuerdo con especificaciones establecidas entre el usuario y el proveedor) y que el instrumento es instalado adecuadamente en el ambiente que se seleccionó. La CI debe documentarse       formalmente 	(ver sección 8) y deberá cumplir lo siguiente:

- Que el instrumento (incluyendo todos los módulos y los accesorios) se hayan entregado como se solicitó y que el instrumento haya sido revisado y reportado sin daño.

- Que se proporcionó toda la documentación requerida y que es correcta (ejemplo, manuales de operación completos, en idioma español, con fecha de actualizacion, los cuales también deberán incluir su número y fecha de emisión, la especificación del proveedor y los detalles de todos los servicios y herramientas necesarias para operar el instrumento). Todos los documentos deberán encontrarse redactados en idioma español, por otra parte los documentos expedidos por autoridades de otros países deberán estar apostillados o legalizados; en caso de estar escritos en un idioma distinto al español, se les deberá acompañar su correspondiente traducción por perito traductor, que cuente con cédula profesional para ejercer dicha profesión, de conformidad a lo establecido en el artículo 153 del Reglamento de Insumos para la Salud.

- Que se haya proporcionado el servicio recomendado, como el mantenimiento, los programas e intervalos de calibración y calificación. Cuando el mantenimiento puede ser realizado por el usuario, deben establecerse métodos e instrucciones adecuadas, así como también los puntos de contacto para la realización del servicio y la adquisición de refacciones.

- Que se hayan suministrado computadoras, microprocesadores, licencias y programas de cómputo de edición correcta.

- Que se haya proporcionado: la información sobre los consumibles necesarios empleados durante la operación normal del sistema del instrumento y los procedimientos de encendido y apagado.

- Que el ambiente seleccionado para el instrumento sea el adecuado, con un espacio apropiado para su instalación, operación, servicio y servicios adecuados (electricidad, gases especiales, etc.). (Nota: puede ahorrarse tiempo y esfuerzo significativo, si estos requisitos básicos se revisan antes de la CI formal del instrumento).

- Que haya sido proporcionada la información sobre seguridad e higiene y ambiente, relacionada a la operación del instrumento. Es responsabilidad del proveedor proporcionar información adecuada sobre seguridad, sobre la cual el usuario debe actuar y documentarla aceptación de esta guía.

- Que se registre la respuesta inicial del instrumento debida a la aplicación inicial de energía, documentando que está de acuerdo con lo especificado, registrar cualquier desviación encontrada (si el sistema está diseñado para realizar cualquier diagnóstico automático o procedimientos de encendido, la respuesta a estas funciones deberá observarse y documentarse).

B2.3	La CI puede ser realizada por el proveedor y/o el usuario. Sin embargo, deberá notarse que, en algunos casos la complejidad del instrumento puede excluir al usuario para que realice la CI y por otro lado, el desempaque del instrumento por el usuario puede invalidarla garantía.

B2.4	La CI debe llevarse a cabo por una persona competente y de acuerdo con los procedimientos e instrucciones del proveedor. El éxito o la falla de cada una de las revisiones de la CI deberán ser registradas formalmente y los resultados de prueba de las revisiones de la CI que hayan sido realizadas por el proveedor, deberán ser informadas al usuario.

B3.	Calificación de Operación (CO).

B3.1	El propósito de la Calificación de Operación (CO) es demostrar y proporcionar evidencia documentada de que el instrumento funcionará de acuerdo con la especificación operacional en el ambiente seleccionado.

B3.2	Normalmente para un instrumento nuevo, la CO se realiza después de la CI o después de un cambio significativo en el instrumento o después de realizar un cambio de un componente resultado de una reparación o servicio.

B3.3	La CO puede ser llevada a cabo por el proveedor o el usuario, pero debe permanecer bajo el control del usuario. Sin embargo, para instrumentos de configuración compleja, solo puede ser realizada por el proveedor.

B3.4	La CO debe realizarse de acuerdo con los procedimientos y las instrucciones del proveedor, utilizando los materiales y protocolos apropiados y debe satisfacer los requisitos. En esta sección no es posible dar una guía general a los requisitos para la CO, porque, en esta etapa, las revisiones y las pruebas necesarias para demostrar que la especificación operacional del instrumento se cumple, son específicas y varían dependiendo del tipo de instrumento que este bajo calificación. Sin embargo, la CO debe ser formalmente documentada de acuerdo con los requisitos generales.

NOTA ACLARATORIA: En caso de falla de algún equipo automatizado durante el periodo del contrato, éste deberá ser reparado en los tiempos especificados en el anexo técnico, o bien si se tiene que cambiar por otro nuevo se deberá mostrar la orden de compra. Durante el lapso de la falla o sustitución del equipo será necesario procesar las muestras en un laboratorio de referencia certificado o algún otro laboratorio previamente autorizado por el área requiriente que utilice la misma tecnología que la del equipo en cuestión o que ampare los resultados con la calidad analítica para ser entregados al área medica en tiempo y forma de acuerdo con lo estipulado. Todos los gastos emanados de este procedimiento serán sin costo adicional al Instituto.

2.3 	DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

La adjudicación se realizará a través de Perfiles, mismos que se encuentran especificados en el Anexo Técnico de la presente Convocatoria.

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requerimientos y especificaciones previstos en esta Convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando del Anexo Técnico, con excepción de los cambios que no deberán consistir en variaciones sustanciales en cantidades y descripción de los bienes que el “INP” acepte en la junta de aclaraciones. El acta citada, formara parte integral de la convocatoria.

Las condiciones contenidas en la presente Convocatoria a la licitación pública y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, en términos del séptimo párrafo del artículo 26 de la “LAASSP”.

Las propuestas económicas presentadas, deberán ser sobre las cantidades de cada perfil con sus renglones respectivos, que los licitantes oferten del Anexo Técnico, en el entendido que de no ofertar el 100% de los renglones de cada perfil, será motivo de descalificación.

El(los) Licitante(s) al momento de elaborar su propuesta, deberán de apegarse estrictamente al número de pruebas o la unidad de medida que se menciona en el Anexo Técnico de la presente convocatoria.

Se calificarán las especificaciones técnicas tanto de equipo como de reactivos de acuerdo conl Anexo Técnico en cada uno de los perfiles, por tanto, deberá incluir la documentación correspondiente de equipos y reactivos.

2.4	REGISTROS SANITARIOS Y PRORROGAS.

Como parte de la propuesta técnica presentada, los Titulares de los Registros Sanitarios o representantes legales en México o importadores indicados en el Registro Sanitario integrarán lo siguiente:

Todos los licitantes deberán de integrar copia legible del Registro Sanitario o Prorroga vigente (anverso y reverso), en caso de que los bienes ofertados estén situados en el “ACUERDO por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario”, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2011 (ANEXO UNO DEL MISMO ACUERDO); así como los criterios para la clasificación con base a su nivel de riesgo sanitario  emitidos por la COFEPRIS los cuales se encuentran en los lineamientos para obtener el registro sanitario; así como la autorización para la modificación a las condiciones de registro, deberán de integrar copia legible del Registro Sanitario o Prorroga vigente (anverso y reverso) expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), a efecto de comprobar la situación jurídica que guarda éste, referenciado con los renglones de las perfiles del bien ofertado y que éste corresponda a los reactivos requeridos y ofertados.

En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme a lo ordenado en el artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá remitir:

  - Copia simple legible del formato de solicitud de prórroga del Registro Sanitario presentado ante la COFEPRIS, (ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, publicado el 28 de enero de 2011),  siempre y cuando haya sido presentada al menos 150 días naturales de anticipación al vencimiento, indicando el número de entrada del trámite, con sello de recepción y en donde se pueda verificar las características  del producto, a ello de conformidad con lo  establecido en el artículo 190- bis 6 del Reglamento de  Insumos para la Salud.

  - Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en el que manifieste que el trámite de prórroga de la autorización sanitaria (indicando el número o números de los mismos), del cual entrega copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo exhibido corresponde al producto sometido a la gestión de referencia.

En el supuesto que la solicitud de prórroga fue sometida en tiempo y forma, pero COFEPRIS no ha emitido ninguna resolución deberá:

- Agregar un escrito en formato libre, signado por el apoderado y/o representante del titular del Registro Sanitario, donde manifieste que, a la fecha de la apertura de las propuestas, la autoridad sanitaria no ha emitido respuesta alguna; así como su aceptación a que el “INP” verifique el estado del trámite con la COFEPRIS.

.

En caso de que la autoridad sanitaria haya emitido alguna respuesta posterior a la apertura de las proposiciones con respecto a la prórroga del Registro Sanitario, y dicho resultado fuese aprobado para continuar con su comercialización, deberán ser entregados en el Almacén General a la entrega de bien.

Si hay modificaciones en las condiciones del Registro inicial cuando esté relacionado a las partidas deberá:

- Agregar un escrito en formato libre, signado por el apoderado y/o representante legal de la empresa, donde manifieste que, a la fecha de la apertura de las propuestas, la autoridad sanitaria no ha emitido respuesta alguna; así como su aceptación a que el “INP” verifique el estado del trámite con la COFEPRIS.

Es importante mencionar que, el Registro Sanitario o Prorroga deberán permanecer vigentes al menos durante la vigencia del contrato, el cual podrá ser requerido por los Entes Participantes en cualquier momento o en su defecto entregar copia simple del comprobante (acuse de recibo) del trámite de prórroga solicitada con el que se constate que dicha autorización sanitaria continúa en vigor.

En caso de que los bienes ofertados se encuentren conforme a lo estipulado en el “ACUERDO por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario”, publicado en el DOF 22 de diciembre de 2014 (ANEXO DOS), deberá de integrar:

- Agregar un escrito en formato libre, signado por el apoderado y/o representante legal de la empresa, donde manifieste que el bien que oferta se encuentra en el Anexo Dos del citado Acuerdo (indicando el número del listado) y por ende no requiere Registro Sanitario, así como su aceptación a que el “INP” corrobore dicha información.

- En caso de que las prórrogas de registros sanitarios se entreguen bajo la nueva modalidad (digital) las cuales ya pueden ser utilizadas y tienen validez legal, deberán de verificar que el QR permita la visualización de la información a dicha prorroga, para verificar la descripción de los renglones de cada perfil, solicitados en el anexo técnico. Con la finalidad de asegurar que el área requiriente revise la información, anexar los documentos que soporten cada QR.

El proveedor deberá entregar todos los insumos cumpliendo con los requisitos de regulación sanitaria y calidad establecidos en la Ley General de Salud, Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suplementos, en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas y así como ordenamientos aplicables en materia sanitaria.

Las ÁREAS REQUIRENTES podrán validar en cualquier tiempo durante el procedimiento de contratación y posterior a su adjudicación, los Registros Sanitarios ante la COFEPRIS.

2.5      CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE Y/O CARTA DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O CARTA DE RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO O FILIAL EN MÉXICO Y/O CARTA DE RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA.

La carta de respaldo deberá de manifestar bajo protesta de decir verdad y con firma autógrafa del apoderado y/o representante del titular del Registro Sanitario y/o del fabricante y/o del distribuidor primario o filial en México y/o del distribuidor mayorista, en la que este manifieste respaldar la proposición técnica que presente el (los) renglón(s) del(los) perfil(es) que participe.

Las cartas de respaldo deberán de ser totalmente legibles, sin tachaduras o enmendaduras, para efecto de concederle valor jurídico, ya que forman parte de la documentación soporte que se requiere durante la evaluación administrativa, que en su oportunidad se realice y se pueda constatar la información que se requiere.

En caso de presentar carta de respaldo del distribuidor mayorista, deberá de adicionar la carta de apoyo del fabricante.

2.6	MANUALES, CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHA TÉCNICA

La entrega de manuales, catálogos, folletos o fichas técnicas, deberán de integrarlos en su propuesta en la plataforma de CompraNet, ya que de ellos depende la evaluación técnica que en su oportunidad se realice y se pueda constatar la información necesaria para la correcta operación del equipo, así como interpretación de resultados, los documentos deberán encontrarse redactados en idioma español, por otra parte los documentos expedidos por autoridades de otros países deberán estar apostilldos o legalizados; en caso de estar escritos en un idioma distinto al español, se les deberá acompañar su correspondiente traducción por perito traductor, que cuente con cédula profesional para ejercer dicha profesión, de conformidad a lo establecido en el artículo 153 del Reglamento de Insumos para la Salud.

El no cumplir con este requisito será motivo de descalificación, toda vez que afecta la solvencia de la propuesta y con ellos se verificarán los aspectos técnicos.

2.7	AGRUPACIÓN DE PERFILES.

No hay agrupación de perfiles.

2.8	PRECIO MÍNIMOS Y MÁXIMO DE REFERENCIA

No aplica

2.9	NORMAS OFICIALES MEXICANAS; NORMAS MEXICANAS; INTERNACIONALES; REFERENCIA O ESPECIFICACIONES.

Conforme a lo establecido por el artículo 39, fracción II, inciso d) del “REGLAMENTO” de la “LAASSP”, los Licitantes que participen y presenten proposiciones en la presente Convocatoria, deberán demostrar que los BIENES que oferta, cumplen con lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos aplicables, conforme a lo decretado en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suplementos, en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales, y a falta de éstas, de acuerdo con las especificaciones técnicas de  la Ley de Infraestructura de la Calidad; en su caso, las Normas de Referencia, en particular, y de forma enunciativa, se debe cumplir con las siguientes normas:

- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-007-SSA3-2011, PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS.

- NOM-018-STPS-2015, PARA LA IDENTIFICACION Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.

- NOM-078-SSA1-1994, QUE ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES SANITARIAS DE LOS ESTÁNDARES DE CALIBRACIÓN UTILIZADOS EN LAS MEDICIONES REALIZADAS EN LOS LABORATORIOS DE PATOLOGÍA CLÍNICA.

- NOM-087-ECOL-SSA1-2002, PROTECCIÓN AMBIENTAL - SALUD AMBIENTAL - RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS - CLASIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE MANEJO

- NOM-052-SEMARNAT-2005, QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS, EL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y LOS LISTADOS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS.

- NOM-064-SSA1-1993, QUE ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES SANITARIAS DE LOS EQUIPOS DE REACTIVOS UTILIZADOS PARA DIAGNÓSTICO.

- NOM-005-STPS-1998, RELATIVA A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO PARA EL MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS.

- NOM-241-SSA1-2012, BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACION DE DISPOSITIVOS MEDICOS.

- NOM-065-SSA1-1993, QUE ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES SANITARIAS DE LOS MEDIOS DE CULTIVO, GENERALIDADES.

- NOM-077-SSA1-1994, QUE ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES SANITARIAS DE LOS MATERIALES DE CONTROL PARA LABORATORIOS DE PATOLOGIA CLINICA.

- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-253-SSA1-2012, PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS.

- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-010-SSA2-2010 PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LA INFECCIÓN POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA.

- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-039-SSA2-2014 PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.

- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-054-SEMARNAT-1993 QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE DOS O MÁS RESIDUOS CONSIDERADOS COMO PELIGROSOS.

- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-010-STPS-2014, AGENTES QUÍMICOS CONTAMINANTES DEL AMBIENTE LABORAL-RECONOCIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL.

- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012, BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.

- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-032-SSA2-2002, PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR.

- NMX-17025-INMC-2018, REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION.

- NMX-EC-15189-IMNC-2015 REQUISITOS PARTICULARES PARA LA CALIDAD Y LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS.

- NOM-006-SSA2-2013, PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS.

- NOM-024-SSA2-1994, PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN ATENCION PRIMARIA A LA SALUD.

- *ISO-15189:2022 requerimientos de calidad y competencia. (Para el Departamento de Banco de Sangre exclusivamente)

2.10 	PROPIEDAD INTELECTUAL.

El PROVEEDOR será responsable de las consecuencias jurídicas en caso de infringir derechos sobre patentes, marcas, registros, derechos de autor y otros derivados de la propiedad intelectual, por lo que se libera el “INP” de cualquier responsabilidad civil, penal, fiscal o mercantil.

2.11	TIPO DE CONTRATO.

Conforme a lo establecido por los artículos 47 de la “LAASSP” y 85 de su Reglamento, la adjudicación objeto de la presente convocatoria, se formalizará mediante un Contrato Abierto con (cantidades mínimas y máximas), y los calendarios serán entregados en la formalización del contrato; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/verificación de los equipos en comodato, según corresponda.

2.12	MODALIDADES DE CONTRATACIÓN.

No aplica.

2.13	FORMA DE ADJUDICACIÓN.

La adjudicación de los bienes se realizará, por PERFIL, de acuerdo con las características señaladas en el Anexo Técnico.

2.14	ANTICIPOS.

El “INP” no otorgará anticipos.

2.15	MODELO DE CONTRATO.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 45 de la “LAASSP”; y 39 fracción II, inciso i) del Reglamento, el MODELO DE CONTRATO, a través del cual se formalizará el acuerdo de voluntades, con la persona física o moral que resulte ganadora del procedimiento de contratación respectivo, de acuerdo conl ANEXO DIESCISIETE (17).

2.16	CRITERIO DE DIVISIBILIDAD O INDIVISIBILIDAD DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

Para efectos de este procedimiento de contratación y conforme al criterio de divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones contractuales y aplicación total de la garantía de cumplimiento de los contratos sujetos a la “LAASSP”, para efectos de hacer efectiva la garantía de cumplimiento objeto de este contrato, se considera que la obligación contractual es: DIVISIBLE

APARTADO 3

FORMA Y TÉRMINOS DE LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

Esta contratación se efectuará de conformidad con lo previsto en el Título Segundo “De Los Procedimientos de Contratación”, Capítulo Primero “Generalidades”, Capítulo Segundo de la “Licitación Pública” de la “LAASSP”, y los correlativos aplicables del “Reglamento”.

Para la presentación y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a través de CompraNet, los licitantes deberán utilizar la e.firma (antes FIEL) que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

- 3.1 	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

En el caso de la Licitación Pública el procedimiento de contratación inicia con la publicación de la convocatoria y concluye con la emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo.

3.2 	PLAZO DEL PROCEDIMIENTO.

Se realiza conforme a lo establecido por el artículo 32 de la “LAASSP”.

3.3 	CALENDARIO DE EVENTOS

Conforme a lo establecido por el artículo 39, fracción III, inciso b) del “Reglamento”, se hace de conocimiento de los licitantes participantes que los actos del procedimiento de contratación se llevarán a cabo conforme al siguiente calendario:

| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO COMPRANET | ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES | ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSI/CIONES | ACTO DE FALLO |
| --- | --- | --- | --- |
| 31/01/2023 | 10/02/2023 15:00 hrs | 21/02/2023 15:00 hrs | 13/03/2023 15:00 hrs |
| LOS EVENTOS SERÁN REALIZADOS EN: | Todos los actos se llevarán a cabo en la Coordinación de Licitaciones; sita en Avenida Insurgentes Sur 3700 Letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán de esta Ciudad de México; en las fechas antes señaladas, sin embargo, los licitantes interesados en participar en esta licitación solamente lo harán de forma electrónica, a través de CompraNet. |  |  |
| DOMICILIO Y HORARIO PARA CONSULTA DE CONVOCATORIA: | Avenida Insurgentes Sur 3700 Letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán de esta Ciudad de México, en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 14:30 horas |  |  |
| FECHA PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO | Dentro de los 15 días naturales posteriores a la notificación del fallo respectivo, esto de conformidad a lo establecido en el artículo 46 de la “LAASSP” |  |  |
| LUGAR PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO | En la Coordinación de Contratos, ubicada en la Subdirección de Recursos Materiales, Avenida Insurgentes Sur 3700 Letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán de esta Ciudad de México. |  |  |
| NOTIFICACIONES: | Además, se pone a su disposición cada uno de los actos del procedimiento de contratación, en la Coordinación de Licitaciones, ubicados en la Subdirección de Recursos Materiales Av. Avenida Insurgentes Sur 3700 Letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán de esta Ciudad de México, por un término de 5 días hábiles. La información antes referida se podrá consultar en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 14:30 horas, en el entendido que dicho procedimiento sustituye a la notificación personal. |  |  |

3.4	 ACTOS DE LICITACIÓN

Los actos que forman parte de este procedimiento se realizarán puntualmente el día y hora señalada en el punto 3.3 de la presente convocatoria, levantándose en cada uno de ellos acta correspondiente, las cuales serán firmadas por los servidores públicos que asistan a dichos actos, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas.

Esta licitación será en tres actos de acuerdo con lo siguiente:

3.4.1	FORMA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES

Con fundamento a lo establecido en los artículos 33 Bis de la “LAASSP” y 45 y 46 de su “Reglamento”, se desarrollará el evento de Junta de Aclaraciones.

La CONVOCANTE podrá celebrar las Juntas de Aclaraciones que considere necesarias, atendiendo a las características de los BIENES objeto del procedimiento de contratación.

Los Licitantes que participen en el Acto de Junta de Aclaraciones, deberán presentar sus preguntas considerando lo siguiente:

- Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en  la Convocatoria deberán presentar un escrito en término del artículo 33Bis tercer párrafo de la citada  “LAASSP”, manifestando bajo protesta de decir verdad su interés en participar en el procedimiento de contratación por sí o por interpósita persona, Anexo 1 (uno) que se encuentra en el Apartado 8,  acompañado a la solicitud de aclaraciones correspondientes utilizando el Anexo 2 (dos) , envíalos a través del Sistema de mensaje de CompraNet desde la publicación de la Convocatoria hasta veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones.

- Con el objeto de agilizar la junta de aclaraciones, se solicita a los licitantes que envíen sus aclaraciones a través del Sistema de mensaje de CompraNet, lo realicen en formato Word versión 2003 o 2007, por tratarse de una licitación electrónica.

- En el caso de empresas que deseen participar mediante convenio de participación conjunta, cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

- Cuando el escrito se presente fuera del plazo previsto en el artículo 33 Bis de la “LAASSP” y o al inicio de la junta de aclaraciones, el licitante sólo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que dé la convocante en la mencionada junta.

- Las solicitudes de aclaración de acuerdo conl Anexo Número 2 (dos), deberán   plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la Convocatoria de la Licitación Pública, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados serán desechadas por la convocante.

- La convocante procederá a enviar, a través del sistema CompraNet, las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas, a partir de la hora y fecha señaladas en la convocatoria para la celebración de la junta de aclaraciones. cuando en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la junta de aclaraciones informará a los licitantes si éstas serán enviadas en ese momento o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas.

Una vez que la convocante termine de dar respuestas a las solicitudes de aclaración, se dará inmediatamente oportunidad a los licitantes para que en el mismo orden de los puntos o apartados de la convocatoria a la licitación pública en que se dio respuesta, formulen las preguntas que estimen pertinentes. Dicho plazo no podrá ser inferior a seis ni superior a cuarenta y ocho horas. Una vez recibidas las preguntas, la Convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 penúltimo párrafo de la “LAASSP”, lo asentado en el acta que se derive del acto de junta de aclaraciones, formará parte de la convocatoria de la Licitación Pública y deberá ser considerada por “EL LICITANTE” para la elaboración de su proposición, ya que la evaluación de estas se realizará incluyendo lo establecido en dicha acta.

Las solicitudes de aclaración que sean enviadas a través del sistema CompraNet con posterioridad al plazo previsto en el artículo 33 bis de la “LAASSP”, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente respectivo, salvo lo previsto en el artículo 46 fracción VI del “Reglamento”.

    - DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

Con fundamento en el artículo 35 de la “LAASSP”, se continuará conforme a lo siguiente:

Las proposiciones se recibirán a través del Sistema CompraNet, por lo que se estará a lo dispuesto en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado CompraNet y el soporte documental deberá remitirse de forma legible (en archivo PDF sin utilizar baja resolución, formato imagen o equivalente).

Conforme a la Guía técnica para licitantes sobre el uso y manejo de CompraNet, página 81, disponible en el sitio web   https//www.gob.mx/compranet/documentos/videos-demostrativos, los licitantes podrán enviar sus proposiciones, hasta un minuto antes de la fecha y hora límite para entregar sus proposiciones previsto en el Apartado 3. Forma y términos de los diversos actos del procedimiento, numeral 3.3 de la convocatoria, esto incluye la e.firma de la proposición y cualquier modificación a la misma. Una vez cumplida esta fecha y hora límite, no será posible modificar, eliminar o firmar la proposición.

Asimismo, se precisa que en la documentación técnica, legal y económica que integre la proposición remitida a través del Sistema CompraNet, se deberán emplear los medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa, lo anterior de conformidad con lo señalado en la fracción II del artículo 26 Bis, el último párrafo del artículo 27 de la “LAASSP” y el primer párrafo del artículo 50 de su “Reglamento”.

Para dar cumplimiento al numeral 29 del Acuerdo, el licitante mediante escrito libre, deberá manifestar su aceptación de que se tengan por no presentadas sus proposiciones cuando el o los archivo (s) electrónico (s) en que se contengan y/o demás información enviada a través de CompraNet no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la Convocante, dicho escrito deberá de ser enviado a través del Sistema de mensaje de CompraNet hasta un minuto antes del inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones.

Si por causas ajenas a la voluntad de la “SHCP” o de la convocante, no fuera posible abrir los archivos que contengan las propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

La “SHCP” podrá verificar en cualquier momento que, durante el lapso de interrupción, no se haya suscitado alguna modificación a las propuestas que obren en poder de la convocante.

Una vez recibidas las proposiciones que hayan sido enviadas a través del Sistema CompraNet, se procederá a la apertura de todas y cada una de ellas, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido, por lo que, en el caso de que algún licitante omita la presentación de algún documento o algún requisito, no serán desechadas en ese momento, haciéndose constar ello en el formato de revisión Administrativa, legal. Técnica y económica, lo anterior de conformidad con lo establecido el artículo 47 del “Reglamento”.

Así mismo, se precisa que, una vez recibidas las proposiciones a través del Sistema CompraNet en la fecha y hora establecidas, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de contratación y hasta 90 días posteriores al fallo, de resultar adjudicado deberán estar vigentes durante la vigencia del contrato.

La convocante rubricará las proposiciones económicas que hayan sido recibidas e integrará al acta una versión impresa de las mismas.

Se levantará el acta correspondiente que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar las proposiciones que fueron recibidas en tiempo y forma para su posterior evaluación y el importe de cada una de ellas, así como el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo.

Al finalizar el acto se difundirá un ejemplar del acta en CompraNet, para efectos de notificación.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de presentarse alguna inconformidad o cualquier medio de impugnación derivados del procedimiento de contratación, la cotización estará vigente hasta en tanto ésta no sea resuelta.

En el presente procedimiento no se reciben proposiciones a través del servicio postal o mensajería, ni de forma presencial.

    - ACTO DE FALLO.

En el tercer acto, se dará a conocer el Fallo mediante el acta respectiva que se difundirá el mismo día en que se emita a través del sistema CompraNet, y a los LICITANTES, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que dicha acta se encuentra a su disposición, en la fecha y hora establecida en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la “LAASSP” y 39, fracción III, inciso K) del su “Reglamento”.

La convocante en esta etapa comunicará el resultado del Dictamen del Análisis Cualitativo, y en el acta que para ese efecto se levante debidamente fundada y motivada, se señalarán detalladamente las propuestas que fueron desechadas y las que no resultaron aceptadas, indicándose, en su caso, las que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos legales y administrativos, técnicos y económicos solicitados en la presente convocatoria.

Al ser una Licitación Electrónica, los Licitantes que hubieren presentado proposiciones aceptarán que se tendrán por notificados del acta que se levante, cuando se difunda en el sistema CompraNet.

Si el acto de Fallo se difiere, el nuevo plazo fijado no excederá de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente de conformidad a lo establecido en el artículo 35 fracción III de la “LAASSP”.

Con la notificación del fallo las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmar el contrato en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 46 de la “LAASSP”.

De conformidad a lo establecido en el artículo 37 antepenúltimo párrafo de la “LAASSP” contra fallo no procederá recurso alguno, sin embargo, procederá la inconformidad en términos del Título Sexto, Capítulo Primero de “LAASSP”.

3.5 	PROPOSICIONES A TRAVÉS DE SERVICIO POSTAL O MENSAJERÍA.

No aplica.

3.6 	VIGENCIA DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS.

En término de lo dispuesto por el artículo 39, fracción III, inciso d) del “Reglamento”, una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos; éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de contratación hasta su conclusión.

  - PROPOSICIONES CONJUNTAS.

La presentación de proposiciones conjuntas debe reunir los requisitos señalados en los artículos 34 de la “LAASSP” y 44 del “Reglamento”.

3.8 	PROPOSICIÓN PARA ESTA LICITACIÓN.

Los Licitantes únicamente podrán presentar una proposición durante el presente procedimiento de contratación.

  - FORMA DE PRESENTAR LA PROPOSICIÓN

La propuesta técnica y económica, así como la Documentación Legal y Administrativa enviadas a través del Sistema CompraNet, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la “SFP”, debiendo venir firmada electrónicamente, por lo que la falta de este requisito será motivo de descalificación. Asimismo, las propuestas deberán estar foliadas en todas y cada una de las hojas que las integren, enumerándose de manera individual la documentación legal y administrativa, la propuesta técnica y la propuesta económica, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 del “Reglamento”. Los documentos distintos a las propuestas también se foliarán.

La falta absoluta de folio será motivo de desechamiento de la proposición por incumplimiento al citado precepto legal.

En caso de no dar cumplimiento a lo antes señalado, será motivo para desechar las proposiciones presentadas por los licitantes.

3.10	ACREDITACIÓN LEGAL.

Los licitantes deberán acreditar su existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica de su representante, debiendo acompañar fotocopia de una identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar, pasaporte, cartilla o cédula profesional) de éste en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante el envío a través de CompraNet de un escrito en el que el firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o su representada. Para este caso podrá utilizarse el Anexo Cuatro (4).

3.11	PARTES DE LAS PROPOSICIONES QUE SE RUBRICARÁN.

En los términos de la Fracción II del artículo 35 de la “LAASSP” y el artículo 39, Fracción III, inciso j) del “Reglamento”, en el acto de presentación y apertura de proposiciones un servidor público de la Convocante, conjuntamente con quien este designe rubricaran las proposiciones técnicas y económicas que hayan sido recibidas de cada uno de los licitantes que hayan enviado sus proposiciones electrónicas o bien, la Convocante podrá determinar un criterio distinto, atendiendo al volumen de la documentación recibida, para este procedimiento de contratación integrará al acta una versión impresa de las propuestas económicas rubricada en su totalidad, así como la primera y última hoja de la propuesta técnica.

# 3.12	INFORME A PARTICULARES “PROTOCOLO DE ACTUACION EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.”

Que los servidores públicos de conformidad con lo establecido en la Sección II, Reglas Generales para el contacto con particulares, numeral 6 del “ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES”, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de agosto de 2015 y sus modificaciones de fecha 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, se hace de su conocimiento lo siguiente (sic):

6. Las dependencias y entidades deberán informar a los particulares al inicio del procedimiento de que se trate o en el primer contacto con motivo de éste, lo siguiente:

- Que los servidores públicos en el contacto con particulares deben observar el referido Protocolo y que éste puede ser consultado en la página de internet de la Secretaría de la Función Pública., que se encuentra en el portal de la ventanilla única nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp.

- Que, a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de conflictos de interés, en los procedimientos que a continuación se enuncian las reuniones, visitas y actos públicos serán videograbados:

- Contrataciones públicas sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de Unidades de Medida y Actualización;

- Contrataciones públicas sujetas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo monto rebase el equivalente a diez millones de Unidades de Medida y Actualización;

- Contrataciones públicas sujetas a la Ley de Asociaciones Público Privadas, cuyo monto rebase el equivalente a cuatrocientos millones de Unidades de Inversión, y

- Otorgamiento y prórroga de concesiones.

- Que las videograbaciones de las reuniones, visitas y actos públicos podrán ponerse a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad de dichos procedimientos y podrán ser utilizadas como elemento de prueba. A efecto de lo anterior, dichas videograbaciones deberán conservarse en los archivos de la unidad administrativa que las haya generado.

- Que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y

- Que tienen derecho a presentar queja o denuncia por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos, ante el Órgano Interno de Control correspondiente, o bien, a través del Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas, establecido mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2015.

De conformidad con lo establecido en los numerales 3, 4, 5 y 6 del Anexo Segundo del Protocolo en comento, los licitantes podrán presentar el Acuse del manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco con consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas con servidores públicos, mismo que puede ser tramitado en la página de internet https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx

- Por lo anterior se les hace una cordial invitación a los particulares, sean personas físicas o morales, a que presenten por medio de su representante legal el manifiesto a través de la dirección electrónica antes señalada, así mismo a que consulten el Acuerdo por el que se expide el “Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, en la página de la Secretaría de la Función Pública.

3.13	INDICACIONES RESPECTO AL FALLO Y FIRMA DE CONTRATO.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo dentro de los 15 días naturales siguientes, con fundamento en el artículo 46 de la “LAASSP” en las oficinas del Departamento de Adquisiciones; en la fecha y hora señalada en el fallo; para ello “EL PROVEEDOR” deberá entregar la documentación que a continuación se detalla, de lo contrario se notificará al Órgano Interno de Control.

| 1 | PERSONA MORAL Copia simple del Acta constitutiva y sus modificaciones estatutarias, en donde acredite su existencia legal y personalidad jurídica, mismas que deberán contener y señalar en el objeto social el cumplimiento con la naturaleza de los servicios. PERSONA FISICA Copia certificada del Acta de NACIMIENTO, O EN SU CASO Carta de Naturalización respectiva, expedida por la Autoridad competente |
| --- | --- |
| 2 | Copia simple del poder notarial del representante legal, en donde demuestre tener facultades para la firma del documento; El cual deberá estar registrado en el Registro Público de la Propiedad |
| 3 | Original de la Carta de No Revocación de Poderes |
| 4 | Copia simple de la Cédula de Identificación Fiscal |
| 5 | Original para su cotejo y copia simple de Identificación oficial vigente (pasaporte, credencial para votar, o cédula profesional) del representante legal que suscribirá el contrato |
| 6 | Copia simple del comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a 3 meses |
| 7 | Copia del manifiesto de integridad |
| 8 | Original del Escrito de Estratificación |
| 9 | Carta de manifiesto de conflicto de interés Manifiesto artículo 49 fracción IX y X de la Ley General de Responsabilidades Administrativas |
| 10 | Documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con una antigüedad no mayor a 30 días naturales, en el que se emita opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo de conformidad con lo establecido en el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y a las reglas 2.1.25, 2.1.26, 2.1.27, 2.1.28, 2.1.29, 2.1.30, 2.1.31 2.1.32, 2.1.33, 2.1.34, 2.1.35, 2.1.36, 2.1.37 y 2.1.38 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.(SAT, IMSS E INFONAVIT) |
| 11 | Constancia de Institución Financiera que acredite la existencia de la cuenta de cheques a favor del “PROVEEDOR”, misma en la que se le realizarán los pagos |
| 12 | Copia legible de la carátula del estado de cuenta más actual a la fecha de formalización del Contrato |
| 13 | Fianza de garantía de cumplimiento (Deberá presentarse dentro de los diez días naturales posteriores a la firma del contrato. El “LICITANTE” deberá garantizar el cumplimiento del contrato mediante fianza indivisible expedida por una compañía afianzadora mexicana legalmente constituida, por un importe del 10% del monto máximo total del contrato sin incluir el I.V.A. a favor de la Tesorería de la Federación y a disposición del “INP”, de conformidad a lo establecido en la fracción II tercer párrafo del artículo 48 de la “LAASSP” Contratos de $1.00 (UN PESO 00/100 M.N)) a $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) antes del I.V.A no se requerirá fianza, aún y cuando los tiempos de entrega sean de hasta 90 días naturales. Cuando el importe adjudicado fluctúe entre $20,000.01 (VEINTE MIL PESOS 01/100 M.N.) y $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) antes del I.V.A se garantizará a través de cheque de caja o cheque certificado. Cuando el importe adjudicado rebase los $100,000.01 el proveedor entregará FIANZA con la leyenda que especifique que se otorga plena garantía para todas y cada una de las obligaciones señaladas en el contrato número o fianza expedida por institución mexicana con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en los términos y disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a nombre de “INP”. |
| 14 | En su caso, Convenio de Participación Conjunta o Acta Constitutiva de la nueva empres |
| 15 | Acreditación de personalidad jurídica |
| 16 | En su caso, copia de acuse por la presentación del manifiesto relacionado con el Protocolo de actuación |
| 17 | Constancia de registro único de proveedores y contratistas (RUPC) |
| 18 | Carta de contactos y/o representantes |
| 19 | Carta en donde “EL PROVEEDOR” manifieste que queda obligado ante “EL INP” a entregar junto con los bienes, una garantía de fabricación por 12 meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, firmada por el representante legal de “El proveedor. |
| 20 | Manifiesto bajo protesta de decir verdad, de que el proveedor no se encuentra en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP. |
| 21 | Copia de la inscripción al Modulo Procura. |

En el caso de que el Licitante, dentro del plazo establecido, no firme  el contrato  por causas  imputables  al mismo, será sancionado en los términos del artículo 60 de la “LAASSP” y el “INP” podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar  el contrato al  participante que haya obtenido el segundo lugar, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la “LAASSP” y así sucesivamente en caso de que, este último, no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiera resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento, según lo refiere el precepto legal citado.

3.13.1	FORMALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO

Con fundamento en los numerales 1,4,10 y 25 del "Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet" y el "Acuerdo por el que se incorpora como un módulo de CompraNet la aplicación denominada formalización de Instrumentos Jurídicos y se emiten las Disposiciones de carácter general que regulan su funcionamiento (Modulo de Formalización de Contratos), publicado en el D.O.F el 18 de septiembre de 2020, con la entrada en vigor de dicho Modulo, los licitantes que en su defectos fueran adjudicados, deberán realizar el alta para los trámites correspondientes en la siguiente dirección electrónica https://procura-compranet.hacienda.gob.mx/proveedor/#/, con la finalidad de generar, validar y formalizar de manera electrónica el(los) contrato(s) y convenios conceptudos con el “INP”, celebrados bajo el amparo de la “LAASSP”, el no estar de alta en el módulo impedirá la formalización del instrumento contractual con el “INP”; para el correcto llenado, deberá de acceder  a la guía de registro, en la siguiente dirección electrónica: https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/Guia_de_registro_de_empresas_V3.pdf., es importante señalar que tiene 15 días para formalizar el contrato.

3.14	 NULIDAD DE ACTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS.

Los actos, CONTRATOS y convenios que celebre la CONVOCANTE en contravención a lo dispuesto por la “LAASSP” serán nulos previa determinación de la autoridad competente.

3.15	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

“EL LICITANTE” deberá garantizar el cumplimiento del contrato mediante fianza indivisible expedida por una compañía afianzadora mexicana legalmente constituida, por un importe del 10% del monto máximo total del contrato sin incluir el I.V.A. a favor de la Tesorería de la Federación y a disposición del “INP”,  de conformidad a lo establecido en la fracción II tercer párrafo del artículo 48 de la “LAASSP”, el “LICITANTE” que obtenga fallo favorable de adjudicación en la presente Licitación, deberá entregar la fianza de garantía de cumplimiento, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del Contrato, salvo que la entrega de los bienes o la presentación de los servicios se realice dentro del citado plazo, en el mismo lugar en donde lo haya firmado.

Contratos de $1.00 (UN PESO 00/100 M.N)) a $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) antes del I.V.A no se requerirá fianza, aún y cuando los tiempos de entrega sean de hasta 90 días naturales.

Cuando el importe adjudicado fluctúe entre $20,000.01 (VEINTE MIL PESOS 01/100 M.N.) y $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) antes del I.V.A se garantizará a través de cheque de caja o cheque certificado.

Cuando el importe adjudicado rebase los $100,000.01 el proveedor entregará FIANZA con la leyenda que especifique que se otorga plena garantía para todas y cada una de las obligaciones señaladas en el contrato número o fianza expedida por institución mexicana con autorización de la “SHCP” y en los términos y disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a nombre de “INP”.

En los casos en que el Contrato principal se le realice alguna modificación en cuanto monto, plazo o vigencia, la garantía de cumplimiento deberá ajustarse.

- APLICA LA GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS.

Conforme a lo establecido en el artículo 53 párrafo segundo de la “LAASSP”.

- DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS.

El “INP”, a través de la Subdirección de Recursos Materiales, devolverá el original de la garantía de cumplimiento y dará a los proveedores su autorización por escrito, para que estos puedan cancelar las garantías correspondientes en el momento en que demuestren plenamente haber cumplido con la totalidad de sus compromisos adquiridos en esta licitación y el contrato, a través del documento expedido por la referida subdirección, que avale el finiquito del saldo por cada contrato.

Para efectos del párrafo anterior, se entiende que una vez finiquitadas las obligaciones estipuladas en los contratos, es un derecho del proveedor solicitar por escrito la liberación de las garantías otorgadas.

3.16	FIANZA

La Póliza de Fianza, deberá contener lo siguiente:

a)	Que la fianza se otorga para garantizar todas las estipulaciones contenidas en el contrato, incluido el pago de daños y perjuicios.

b)	Que la fianza garantiza la entrega total del suministro contratado, en los términos pactados.

c)	Que para cancelar la fianza será requisito indispensable la autorización expresa y por escrito de “EL INP”.

d)	En caso de que el convenio modifique el monto del contrato “el prestador” deberá presentar la modificación a la fianza.

e)	Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

f)	Que la institución afianzadora se somete expresamente a lo preceptuado por los artículos 175 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y renuncia a los beneficios de orden y excusión a que se refieren los artículos 2815 y 2822 del Código Civil Federal.

Cuando los proveedores demuestren causas justificadas y establecidas en la “LAASSP” que les impidan cumplir con la entrega total o parcial de las cantidades pactadas en los contratos, el “INP” podrá prorrogar el plazo de entrega mediante solicitud por escrito del proveedor solicitando su aplazamiento siempre y cuando adjunte pruebas documentales que demuestren las causales legalmente establecidas.

En caso de estar en el supuesto del párrafo anterior, la garantía quedará automáticamente prorrogada por el mismo tiempo.

La garantía permanecerá en vigor, si es el caso, durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que la autoridad competente dicte resolución definitiva.

A la entrega de la garantía, al proveedor le será sellada y firmada una copia registrando el nombre de la persona que recibe. Con este documento podrá recoger el original del contrato en el Departamento de Adquisiciones.

En caso de que el “INP”, con fundamento en el artículo 52 de la “LAASSP”, dentro del ejercicio fiscal incremente las cantidades de los bienes solicitados, el proveedor deberá entregar garantía por el incremento, a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato modificado.

De no presentar la garantía de cumplimiento en el término señalado por el artículo 48 último párrafo de la “LAASSP”, el “INP”, iniciará el procedimiento de rescisión de conformidad con lo establecido en el artículo 98 del reglamento de la “LAASSP”, informando a la “SFP” a través del “OIC” en el “INP”, para los efectos previstos por los artículos 59 y 60 de la “LAASSP”.

En caso de rescisión del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas

3.17 	APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS AL PAGO

Las penas convencionales que se aplicarán por atraso en la entrega de los bienes y/o deducciones por incumplimiento en la entrega parcial o deficiente del mismo, conforme a lo establecido en los artículos 53, 53 Bis de “LAASSP”, 95, 96 y 97 del “Reglamento” es del 1% por cada día natural de atraso, sobre el valor de los BIENES no entregados oportunamente. La suma de las penas convencionales no excederá del monto de la garantía de cumplimiento del Contrato.

La pena convencional será calculada y aplicable por el Responsable de Administrar y dar seguimiento al contrato.

3.18 	RESCISIÓN DE CONTRATOS.

En los términos del artículo 54 de la “LAASSP”, el “INP” rescindirá los contratos en caso de cualquier incumplimiento a las obligaciones establecidas en los mismos o ante infracciones a cualquiera de los puntos establecidos en esta convocatoria.

Si, transcurrido el tiempo señalado para la entrega de los bienes o el plazo adicional para la sustitución de los mismos, y la entrega de los bienes no se hubiere realizado a satisfacción del “INP", se procederá a rescindir el contrato respectivo.

Con independencia de la forma legal utilizada, cuando el “Proveedor” ceda, total o parcialmente los derechos y obligaciones contenidos en el contrato, el “INP” rescindirá los contratos.

Cuando la autoridad competente declare estado de quiebra, suspensión de pagos o alguna situación que sea análoga o equivalente y que afecte el patrimonio del proveedor o ponga en duda el abasto al “INP”, se rescindirán los contratos.

Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, el “INP” quedará expresamente facultado para optar por exigir el cumplimiento del contrato, aplicando las penas convencionales o rescindirlo, en apego a su facultad potestativa con que cuenta.

En caso de que “EL INP” rescinda el contrato, se le podrá adjudicar a la empresa que haya presentado la siguiente propuesta económica más baja de las que participaron en la Licitación, siempre que no exceda del 10% del precio ofertado por la primera y su propuesta se considere solvente.

En caso de rescisión del contrato, la aplicación de la garantía será por el monto total de la obligación garantizada de acuerdo con lo señalado en el numeral 3.15 y con relación a lo dispuesto en los artículos 81 fracción II y 100 párrafo segundo del “Reglamento”.

De conformidad con el Art. 77 de la “LAASSP”, las partes podrán presentar ante la “SFP”, solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del contrato.

NOTA: En los casos de Convenios de Participación Conjunta deberá de presentar el anexo 5 y 6, a fin de considerar lo establecido en la normatividad de la materia.

3.19 	MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS.

Con fundamento en el artículo 52 de la “LAASSP” el “INP”, podrá incrementar hasta en un 20%, la cantidad de los bienes originalmente solicitados, siempre y cuando sea dentro del ejercicio fiscal en el que se firmó el contrato.

Las fechas de entrega de las cantidades adiciónales de bienes, serán determinadas por el “INP” y comunicadas a los proveedores oportunamente.

- 3.20	TERMINACIÓN ANTICIPADA

“EL INP” se reserva el derecho de terminar anticipadamente el contrato sin responsabilidad para él, cuando concurran razones de interés general, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir la adquisición de los bienes originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al estado, o cuando se determine la nulidad total o parcial de los actos del procedimiento, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la “SFP”, sin responsabilidad alguna para la convocante y mediante dictamen, ésta sustentará tales razones o las causas justificadas que dieron origen a la misma, así como en su caso, en estos supuestos la convocante reembolsará a “PROVEEDOR”, los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el procedimiento.

- 3.21  PRÁCTICAS MONOPÓLICAS Y CONCENTRACIONES.

Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los LICITANTES en cualquier etapa del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que la CONVOCANTE determine los requisitos, características y condiciones de los mismos en el ámbito de sus atribuciones. Cualquier licitante o la CONVOCANTE podrán hacer del conocimiento de la Comisión Federal de Competencia, hechos materia de la citada Ley, para que resuelva lo conducente.

- 3.22 INFRACCIONES Y SANCIONES.

Conforme a lo dispuesto en el Título Quinto de las Infracciones y sanciones, Capítulo Único de la “LAASSP” y Título Quinto de las Infracciones y Sanciones, Capítulo Único de su “Reglamento”.

- 3.23 	SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA.

Cualquier situación no prevista en la Convocatoria podrá ser resuelta por la CONVOCANTE apegándose a la legislación y demás disposiciones administrativas aplicables. De cualquier manera, la CONVOCANTE estará facultada para realizar las consultas que estime necesarias a la “SFP”, “SHCP” o la Secretaría de Economía, con base en las atribuciones conferidas a éstas.

- 3.24 	CONTROVERSIAS.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la formalización del contrato a lo establecido en Título Sexto de “LAASSP” y al Capítulo Primero del Título Sexto de su “Reglamento”, así como a los Lineamientos y demás disposiciones aplicables en la materia y supletoriamente al Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y al Código Federal de Procedimientos Civiles.

APARTADO 4

REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR QUIEN DESEEN PARTICIPAR

En atención a lo previsto por los artículos 29, fracción XV de la “LAASSP” y 39 fracción IV de su REGLAMENTO, se hace del conocimiento a los LICITANTES, que los requisitos que deben cumplir y cuyo incumplimiento afecta la solvencia de su PROPOSICIÓN, además de los establecidos como características del Anexo Técnico; y por tanto, motivan su desechamiento.

  - INDICACIONES

- Entregar la documentación o información a que se refiere el Apartado 6 de esta Licitación, en la hora señalada en el calendario de eventos del Apartado 3, punto 3.3   a través de CompraNet.

- Cumplir con todos los requerimientos señalados en la presente convocatoria.

- Los requisitos solicitados se utilizarán para comprobar la legalida d de su documentación y que la descripción de los servicios ofertados sea acorde a lo solicitado en las especificaciones técnicas de acuerdo con el ANEXO TÉCNICO, así como que los licitantes no estén impedidos para participar en esta Licitación.

  - REQUISITOS INDISPENSABLES

Los requisitos que se consideran indispensables, los cuales se mencionan en el apartado 6. Documentos que debe contener el sobre de la propuesta, son:

Documentación Legal y Administrativa

- Escrito de facultades suficientes para comprometerse e intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, Anexo 3;

- Acreditación de la existencia legal y personalidad jurídica los licitantes deberán proporcionar copia simple del acta constitutiva y/o poder notarial y en su caso las modificaciones estatutarias) así como el escrito establecido en el Anexo 4;

- Declaración bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse de los supuestos de los artículos 50 y 60 de “La LAASSP” Anexo 5;

- Declaración de integridad, en Anexo 6;

- Carta de aceptación;

- Escrito de Estratificación de la empresa, en caso de ser MIPYME. Anexo 8;

- Para el caso del fabricante del reactivo;

- Para el caso del distribuidor;

- Para los distribuidores (carta de respaldo del fabricante y/o carta del titular del registro sanitario y/o carta de respaldo del distribuidor primario o filial en méxico y/o carta de respaldo del distribuidor mayorista), Anexo 9;

- Escrito para el margen de preferencia, Anexo 10; y

- Manifestación de que los bienes entregados fueron producidos en los Estados Unidos Mexicanos, Anexo 11.

Propuesta Técnica

- Propuesta técnica, Anexo 12;

- Formato del Resultado de la Evaluación Técnica, Anexo 13;

- Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas; Anexo 14;

- Registros Sanitarios, Anexo 15;

- Manuales, catálogos, folletos o fichas técnicas, Anexo 16; y

- Carta de autenticidad.

Propuesta Económica

- Propuesta económica, Anexo 17; y

- Sostenimiento de precio.

APARTADO 5

CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES

SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES

5.1 	CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Con fundamento en el artículo 36 segundo párrafo de “La LAASSP” y 51 del “Reglamento”, así como al “Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010, así como las consideraciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública el pasado 9 de enero de 2012, la presente Licitación para la Adquisición de reactivos con equipo en comodato ejercicio  fiscal 2023, se adjudicará bajo el criterio binario, conforme al Capítulo Segundo de la Licitación Pública, artículo 51 del “Reglamento”

En esta modalidad, la adjudicación se hará al LICITANTE cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y, en su caso la proposición hubiera ofertado el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente podrán ser desechados por la convocante.

Los criterios para evaluar la solvencia de las proposiciones deberán guardar relación con los requisitos y especificaciones señalados en la convocatoria a la licitación pública para la integración de las propuestas técnicas y económicas.

La aplicación del criterio de evaluación binario a que se refiere el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley será procedente en aquellos casos en que la convocante no requiera vincular las condiciones que deberán cumplir los proveedores con las características y especificaciones de los bienes a adquirir o a arrendar o de los servicios a contratar porque éstos se encuentran estandarizados en el mercado y el factor preponderante que considera para la adjudicación del contrato es el precio más bajo. El Área contratante deberá justificar la razón por la que sólo puede aplicarse el criterio de evaluación binario y no el de puntos o porcentajes o de costo beneficio, dejando constancia en el expediente del procedimiento de contratación.

El cálculo de los precios no aceptables y los precios convenientes, sólo se realizará cuando se utilice el criterio de evaluación binario y al efecto se atenderá lo siguiente:

A.	El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo únicamente cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del contrato, porque resulta superior al porcentaje a que hace referencia la fracción XI del artículo 2 de la Ley, o para efectos de lo dispuesto en los incisos b) de la fracción II y a) de la fracción III del artículo 28 o primer y segundo párrafos del artículo 38 de la Ley.

Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables de hacer la evaluación económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones:

I.	Cuando se considere como referencia el precio que se observa como mediana en la investigación de mercado, ésta se obtendrá de la siguiente manera:

a)	Se considerarán todos los precios obtenidos de la investigación de mercado y se ordenarán de manera consecutiva del menor al mayor;

b)	En caso de que la serie de precios obtenidos resulte impar, el valor central será la mediana, y

c)	Si la serie de precios obtenidos es un número par, se obtendrá el promedio de los dos valores centrales y el resultado será la mediana;

II.	Cuando se consideren como referencia los precios de las ofertas presentadas en la misma licitación pública, se deberá contar con al menos tres proposiciones aceptadas técnicamente y el promedio de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente manera:

a)	Se sumarán todos los precios ofertados en el proceso de licitación pública que se aceptaron técnicamente;

b)	El resultado de la suma señalada en el inciso que antecede se dividirá entre la cantidad de precios considerados en el inciso anterior, y

c)	El promedio será el resultado de la división a que se refiere el inciso anterior.

A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumará el porcentaje previsto en la fracción XI del artículo 2 de la Ley o, en su caso, el señalado en el segundo párrafo del artículo 38 de la Ley. Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta última operación, éste será considerado como no aceptable.

B.	El cálculo del precio conveniente únicamente se llevará a cabo cuando se requiera acreditar que un precio ofertado se desecha porque se encuentra por debajo del precio determinado conforme a la fracción XII del artículo 2 de la Ley.

Para calcular cuándo un precio es conveniente, los responsables de hacer la evaluación económica aplicarán la siguiente operación:

I.	Los precios preponderantes de las proposiciones aceptadas en una licitación pública, son aquéllos que se ubican dentro del rango que permita advertir que existe consistencia entre ellos, en virtud de que la diferencia entre los mismos es relativamente pequeña;

II.	De los precios preponderantes determinados, se obtendrá el promedio de los mismos. En el caso de advertirse la existencia de dos o más grupos de precios preponderantes, se deberá tomar el promedio de los dos que contengan los precios más bajos;

III.	Al promedio señalado en la fracción anterior se le restará el porcentaje fijado en las políticas, bases y lineamientos de las dependencias y entidades, el cual no podrá ser inferior al cuarenta por ciento, y

IV.	Los precios cuyo monto sea igual o superior al obtenido de la operación realizada conforme a este apartado serán considerados precios convenientes.

La convocante que, en términos de lo dispuesto en este artículo, deseche los precios por considerar que no son convenientes o determine que son no aceptables, no podrá adjudicar el contrato a los licitantes cuyas proposiciones contengan dichos precios, debiendo incorporar al fallo lo señalado en la fracción III del artículo 37 de la Ley.

- 5.2 	EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

Una vez concluido el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES, el ÁREA CONVOCANTE pondrá las PROPOSICIONES presentadas por los “LICITANTES” a disposición del AREA REQUIRENTE y ÁREA TECNICA , para que éstas lleven a cabo la evaluación cualitativa de las mismas, conforme a lo dispuesto en CONVOCATORIA y elaboren el Dictamen, el cual deberá especificar los perfiles que cumplen o no con lo solicitado en la CONVOCATORIA y las causas sobre el desechamiento de aquellos perfiles que no aprobaron la evaluación, considerando que la documentación correspondiente a las condiciones legales, será evaluada por el área que designe la CONVOCANTE.

El resultado de todo lo anterior, servirá como base a la CONVOCANTE para la elaboración del dictamen a que se refiere el artículo 36 Bis de la “LAASSP” y, para la emisión del fallo a que se refiere el artículo 37 de la “LAASSP”.

Si resultare un empate de dos o más propuestas, la adjudicación se efectuará conforme a los siguientes supuestos:

- Se dará preferencia a las empresas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales según lo estipulado en el artículo 36 Bis penúltimo y último párrafo de “La LAASSP” y en el orden que señala el primer párrafo del artículo 54 del “Reglamento”.

- En el caso, subsistir el empate de dos o más propuestas la adjudicación se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre el “INP” en el propio acto de fallo,el cual consistirá en la participación de un boleto por cada proposición que resulte empatada y depositados en una urna o recipiente transparente, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del “LICITANTE” y posteriormente los demás boletos empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones, de acuerdo con lo señalado en el artículo 54 del “Reglamento”.

- 5.3 	CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desechará a los licitantes que incurran en alguna de las siguientes situaciones:

| REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR | CAUSA EXPRESA DE DESECHAMIENTO | CONSIDERACIONES |
| --- | --- | --- |
| Es indispensable que los licitantes presenten todos y cada uno de los documentos solicitados como obligatorios en el Apartado 6, de la presente Convocatoria. | La falta de presentación de alguno del(os) documentos obligatorios conforme al Apartado 6. | No se desechará la propuesta cuando falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma. |
| Los documentos obligatorios contengan todos los puntos señalados para verificar conforme a los Apartados 5 y 6, de la presente Convocatoria. | La omisión de alguno o algunos de los puntos que serán objeto de evaluación, conforme a los Apartados 5 y 6 de la presente Convocatoria. |  |
| Los documentos que integran la propuesta técnica y económica deberán utilizar la e.Firma Electrónica Avanzada (FIEL), que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales, lo cual permita dar plena validez jurídica a los documentos que se transmiten por dicho sistema, así como proporcionar confianza y seguridad tanto a las convocantes como a los licitantes. Cuando Se trate de potenciales licitantes extranjeros, el medio de identificación electrónico para que hagan uso de CompraNet se generará por el propio sistema, conforme a lo previsto en el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónica de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet. | La falta de la e.Firma Electrónica Avanzada y en el caso de los licitantes extranjeros la falta del medio de identificación que le genera el sistema. |  |
| La proposición del LICITANTE deberá contener la propuesta técnica y económica, así como los registros sanitarios, los manuales, catálogos, folletos o fichas técnicas para verificar las características de los bienes requeridos. | La proposición del LICITANTE que no contenga la propuesta técnica y/o la económica, los registros sanitarios, los manuales, catálogos, folletos o fichas técnicas se considera que afecta la solvencia de la propuesta ya que no se podrá verificar las características de los bienes requeridos. |  |
| Los Registros Sanitarios y Prórroga vigente. | Si el documento no se encuentre legible y vigente, si no está expedido y firmado por la COFEPRIS. Si el Registro Sanitario o Prorroga no corresponda(n) a las características y especificaciones técnicas del(os) bien(es) ofertado(s) y solicitado(s). Si no contengan la descripción de el(los) renglón(s) de cada perfil(es) solicitado(s) en el anexo técnico de la CONVOCATORIA Si el acuse de trámite no corresponde al formato de prorroga o modificación del bien ofertado. Si existen inconsistencias en el registro sanitario, acuse de trámite y formato de prórroga o modificación del bien ofertado. En caso de presentar modificaciones a las condiciones del Registro o iniciales. Si no se encuentran legibles, firmadas y selladas, si no cuentan con la descripción de el(los) renglón(s) de cada perfil(es) solicitado(s) en el anexo técnico de la CONVOCATORIA. Si presentan documento de solicitud de renovación del registro sanitario. Si no contiene la descripción correspondiente de el(los) renglón(s) de cada perfil(es) solicitado(s) en el anexo técnico de la CONVOCATORIA. Si la solicitud de prórroga no se haya presentado con al menos 150 dias naturales previos al vencimiento del Registro Sanitario o Prorroga de Registro Sanitario. Si presentan Constancia de prórroga mediante trámite electrónico Si presentan registros sanitarios en forma electrónica, y si no se adiciona la documentación que soporte el trámite mediante QR, será causa de desechamiento, toda vez que no hay manera de verificar los aspectos técnicos referentes a dicho trámite. |  |
| Listado de insumos para la salud de productos que por su naturaleza, y características propias de uso son considerados como insumos de bajo, medio y alto riesgo, para efectos de obtención del registro sanitario. | Si manifiesta en algún(os) de el renglón(s) de cada perfil(es) solicitado(s) que se encuentre dentro del listado y no lo presenta; Si no se encuentra identificado con el renglón de cada perfil del anexo técnico; Si no corresponde la descripción u otros aspectos con respecto al anexo técnico. |  |
| Manuales, catálogos, folletos o fichas técnicas | Si no corresponde la descripción, presentación u otros aspectos de la documentación presentada en su propuesta con respecto al anexo técnico. Si no se encuentran redactados en idioma español. En caso de estar escritos en un idioma distinto al español, si no presenta su correspondiente traducción por perito traductor, que cuente con cédula profesional para ejercer dicha profesión. |  |
| El LICITANTE deberá aceptar la corrección que haga la Convocante, cuando exista un error en su propuesta económica, siempre y cuando no se modifiquen los precios unitarios. (Dicha situación deberá realizarse mediante escrito dirigido a la Convocante y señalando expresamente su aceptación) | No se entregue el escrito (manifestación de la voluntad) donde acepte la corrección del error en la propuesta económica, siempre y cuando sea firmado por la persona legalmente facultada para ello. |  |
| La información que integre el LICITANTE en su propuesta técnica o económica será congruente entre sí o con el Anexo Técnico. | Se considera como causa de desechamiento, porque afecta sustancialmente la solvencia de la propuesta cuando: a) Entregue sólo su propuesta técnica y no así la económica, o viceversa. b) En su propuesta técnica esté señalado algún renglón del perfil y en la propuesta económica no aparezca ofertada o viceversa. c) Cuando la información que proporcione en su propuesta técnica o económica no sea congruente entre sí, o con el Anexo Técnico. |  |
| Es indispensable que la proposición técnica presentada por el Licitante (o su Representante legal), cumpla expresa y claramente, todas y cada una de las especificaciones de los perfiles en que participa o requisitos técnicos solicitados en el Anexo Técnico de la Convocatoria y las que se deriven de las respectivas aclaraciones, así como el idioma solicitado. | La omisión de alguna de las especificaciones de los perfiles en que participa o requisitos técnicos solicitados, o bien, la imprecisión o falta de claridad entre las especificaciones o requisitos técnicos solicitados con relación a los ofertados presentar la propuesta en un idioma diferente al español. |  |
| Los documentos que deban contener la leyenda BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. | Se omita incluir el manifiesto “Bajo Protesta de Decir Verdad” y será motivo para desecharla, por incumplir las disposiciones Jurídicas. |  |
| Los documentos que presente el LICITANTE deberán ser precisos, claros y legibles. | La imprecisión o falta de legibilidad o claridad en los documentos solicitados, así como en las especificaciones técnicas que impidan la comprobación de la información requerida en la Convocatoria. |  |
| Es indispensable que en los procedimientos de contratación que se lleven a cabo a través de medios electrónicos, los Licitantes (o su Representante legal) presenten conforme a los términos y condiciones establecidas en la presente Convocatoria, la manifestación ACEPTACIÓN a que hace alusión el Numeral 29 del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet. | La falta de presentación de la manifestación de ACAPTACIÓN y que la proposición no haya podido ser abierta por causas ajenas a la convocante. | No se desechará la proposición si la manifestación de ACEPTACIÓN no se presenta dentro del término establecido y la proposición pudo aperturarse sin ningún problema. |
| Es indispensable que el Licitante (o su Representante legal) presente toda la documentación que integra su proposición debidamente foliada en todas y cada una de las hojas que lo integren. Al efecto, se deberá numerar de manera individual la documentación legal y administrativa, la propuesta técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue. | La carencia total de folio de la proposición. | En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos solicitados carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, no se desechará la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con la información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, tampoco se desechará la proposición. |
| Cuando se utilice el criterio de evaluación binario, será indispensable que la propuesta económica del Licitante se encuentre dentro de los rangos de precios convenientes y aceptables. | Si al evaluar la propuesta económica ésta se ubica dentro de los rangos de precios no convenientes y no aceptables. |  |
| Es indispensable que la propuesta económica del Licitante contenga las operaciones aritméticas y de cálculo correctas, tomando como base el precio unitario Que exista congruencia entre la propuesta técnica, económica y el anexo técnico. Que contenga el I.V.A. desglosado, conforme a las disposiciones legales vigentes, siempre y cuando aplique. | Si se presentan errores aritméticos y de cálculo en las cantidades o volúmenes solicitados y no se afecte el precio unitario, y el licitante no acepte las correcciones. Que no exista congruencia entre la propuesta técnica, económica y el anexo técnico. Que NO contenga el I.V.A. desglosado, conforme a las disposiciones legales vigentes. | Si se presentan errores aritméticos y de cálculo en las cantidades o volúmenes solicitados, siempre y cuando no afecte el precio unitario, y el licitante acepta las correcciones a que haya lugar. |

5.4 	OTRAS CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

- Si no cumplen con todos los requisitos y especificaciones establecidos en esta Convocatoria, sus anexos y los que se deriven de la junta de aclaraciones.

- Cuando la autoridad facultada compruebe que el licitante se encuentra en algunos de los supuestos a que refieren los artículos 50 y 60 de la “LAASSP”.

- Si se comprueba que tiene acuerdo con otro u otros licitantes para elevar los precios de los bienes objeto de la Licitación.

- Cualquier violación a la “LAASSP” y a su “Reglamento” o demás disposiciones normativas derivadas de dichos ordenamientos.

- Cuando la propuesta técnica y económica carezcan de la Firma Electrónica del representante legal o de la persona facultada para ello, según lo indicado en el numeral 3.9 de la presente convocatoria.

- Si el objeto social del acta constitutiva de la persona licitante no corresponde a la prestación de los servicios que se requieren en la presente Licitación.

- Si presenta más de una propuesta, alternativa de propuesta o que la propuesta sea condicionada.

- 5.5 	DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN, PERFIL(ES).

Con fundamento a lo establecido en el artículo 38 de la “LAASSP” y 58 del “Reglamento” la CONVOCANTE, procederá a declarar desierta la licitación, perfil (es) cuando:

- Cuando el archivo electrónico en el que se contengan las PROPOSICIONES en el acto de presentación y apertura no puedan abrirse;

- Las PROPOSICIONES presentadas no reúnan los requisitos de la CONVOCATORIA;

- Sus precios no fueran aceptables o convenientes, conforme a la investigación de precios realizada por el ÁREA SOLICITANTE, y

- No se presenten proposiciones en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

Cuando uno o varios perfiles se declaren desiertos, la CONVOCANTE podrá, sólo respecto a las mismas emitir una nueva convocatoria, o bien un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, o bien optar por el supuesto de excepción previsto en el artículo 41 fracción VII de la “LAASSP”, según corresponda.

- 5.6 	CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN, POR PERFIL(ES) INCLUIDOS EN ÉSTA(S).

Con fundamento a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 38 de la “LAASSP”, la CONVOCANTE podrá cancelar una licitación, perfil(es) por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad para contratar los BIENES, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio para “EL INP”, sin embargo, podrá interponer la inconformidad en términos del Título Sexto, Capitulo Primero de la “LAASSP”.

La determinación de dar por cancelada la licitación, perfil(es), deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los LICITANTES.

APARTADO 6

DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES

6.1 	DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA (Obligatorio)

Los licitantes deberán presentar la documentación solicitada firmada electrónicamente por lo que su presentación es obligatoria, la falta de algunos de los documentos solicitados como obligatorios será motivo de descalificación.

- 6.1.1 	DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, SU PRESENTACIÓN ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO.

La Documentación Legal y Administrativa deberá ser es enviada a través del Sistema CompraNet (firmada electrónicamente y/o autógrafa digitalizada del licitante o su Representante Legal, así como el nombre de este) de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.9 Forma de presentar la propuesta de esta convocatoria; por lo que la falta de este requisito será motivo de descalificación.

| No. de Documento | Requisito y efecto | Fundamento | Formalidades que se verificarán | Número de Anexo (Apartado 8) | Particularidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESCRITO DE FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE E INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. El LICITANTE para intervenir en el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES deberá presentar escrito libre, preferentemente en papel membretado, en el que su firmante (representante legal) manifieste “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. | Artículo 29, fracción VI de la LAASSP | Se verificará: - Contenga la manifestación “Bajo Protesta de Decir Verdad”. - Contenga la manifestación de que el representante legal cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada e intervenir en el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES. - La firma electrónica y/o autógrafa digitalizada del Representante Legal del Licitante, así como el nombre del mismo | 3 | Obligatorio |
| 2 | ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA El LICITANTE o sus representantes con el objeto de acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, deberán exhibir un escrito en el que su firmante manifieste, Bajo Protesta de Decir Verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir la proposición, y en su caso, firmar el Contrato respectivo, mismo que deberá contener los siguientes datos: - Del Licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y - Del representante legal del Licitante: - Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas la facultad para suscribir las propuestas. Asimismo, de forma opcional, correo electrónico. | Artículo 29, fracción VII de la LAASSP y 48, Fracción V de su REGLAMENTO | - Contenga la manifestación “Bajo Protesta de Decir Verdad”. - El representante legalmente para ello cuenta con facultades suficientes para suscribir proposiciones y en su caso firmar el Contrato respectivo. - Contenga el Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio del Licitante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios. - Del representante legal, los datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas. | 4 | Obligatorio |
| 3 | MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR. Que la persona física o moral Licitante, manifieste que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LAASSP. Que el escrito deberá contener: - La declaración por parte del licitante o su Representante Legal, de que éste no se encuentra en alguno de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LAASSP. - Incluya la manifestación Bajo Protesta de decir Verdad. | Artículo 29, Fracción VIII de la LAASSP y 39, Fracción VI, inciso e) de su REGLAMENTO. | - La declaración por parte del Representante Legal del Licitante, de que éste no se encuentra en alguno de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LAASSP. - Incluya la manifestación “Bajo Protesta de Decir Verdad”. - La firma electrónica y/o autógrafa digitalizada del Representante Legal del Licitante, así como el nombre del mismo. | 5 | Obligatorio |
| 4 | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Que la persona física o moral Licitante declare que se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos del INP induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Que el escrito deberá contener: - La declaración por parte del licitante o su Representante Legal, de que se abstendrán por sí o por interpósita persona de adoptar conductas u otros aspectos para que los servidores públicos de la dependencia induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, asimismo que dicha empresa por sí misma o por interpósita persona, se abstendrá de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la LAASSP y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica. Que la empresa así como el(los) producto(s) que oferta no se encuentran sancionados por la SSA y COFEPRIS. Que en caso de resultar adjudicado se obliga a liberar al “INP” de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional. - Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad; | Artículo 29, Fracción IX de la LAASSP y 39, Fracción VI, inciso f) de su REGLAMENTO. | 1.La declaración de que se abstendrán por sí o por interpósita persona de adoptar conductas u otros aspectos para que los servidores públicos de la dependencia induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Asimismo que dicha empresa por sí misma o por interpósita persona, se abstendrá de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la LAASSP y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica. Que la empresa así como el(los) producto(s) que oferta no se encuentran sancionados por la SSA y COFEPRIS. Que en caso de resultar adjudicado se obliga a liberar al “INP” de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional 2.La manifestación “Bajo Protesta de Decir Verdad”; 3. La firma electrónica y/o autógrafa digitalizada del Representante Legal del Licitante, así como el nombre del mismo. | 6 | Obligatorio |
| 5 | MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD El LICITANTE deberá presentar debidamente firmado por las partes el Convenio de Participación Conjunta, debiendo adjuntar al mismo los formatos establecidos en los Anexos 5 y 6 de la presente CONVOCATORIA. Aquellos licitantes que no se encuentren dentro del convenio de participación conjunta, deberá de presentar el documento con la leyenda marca de agua “No aplica” | Artículo 39, Fracción VI, inciso i) del REGLAMENTO de la LAASSP. | - El documento corresponda al Modelo de Convenio de Participación Conjunta, - Este debidamente firmado por las partes, y - Cada empresa participante adjunte debidamente firmados y requisitado los formatos correspondientes a los Anexos 5 y 6. | 7 | Voluntario |
| 6 | CARTA DE ACEPTACIÓN POR EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN. Que las personas físicas o morales que participen a través de medios remotos de comunicación manifiesten que se tendrá por no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la Convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al INP. NOTA IMPORTANTE: La CARTA DE ACEPTACIÓN deberá ser enviada a más tardar un minuto antes del inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas Gubernamentales en la Plataforma de CompraNet 5.0, dentro del apartado Mensajes de la Unidad Comprador. Se tomará como hora de recepción la que registre dicho sistema. El escrito deberá contener: - La declaración por parte del licitante o su Representante Legal de que acepta que se tendrá por no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la Convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la Secretaría - La firma electrónica y/o autógrafa digitalizada del Representante Legal del Licitante, así como el nombre del mismo. | Numeral 29 del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011 | - La palabra acepto, - La declaración por parte del licitante o su Representante Legal de que acepta que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la Convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al INP”. - La hora del mensaje del correo electrónico a través del cual fue enviada, sea como término hasta un minuto antes de dar inicio al acto de presentación y apertura de proposiciones. - La firma electrónica y/o autógrafa digitalizada del Representante Legal del Licitante, así como el nombre de este | Escrito Libre | Obligatorio |
| 7 | ESCRITO DE ESTRATIFICACIÓN Que el licitante o su representante legal acredite cuál es su nivel de estratificación empresarial conforme al FO-CON-14. Que el escrito contenga: En caso de documento emitido por el LICITANTE - Se verificará que el escrito (FO-CON-14) contenga firma autógrafa por parte del Representante Legal del Licitante. - Contenga la manifestación “Bajo Protesta de Decir Verdad” - Indique el nivel de estratificación empresarial al que corresponde. - Se verificará que el escrito contenga los requisitos solicitados en el Anexo 8 que se encuentra en la relación de anexos a presentar en el procedimiento de contratación En caso de documento emitido por la Secretaría de Economía - Se verificará que el documento se encuentra a nombre del Licitante, e - Indica el nivel de estratificación del Licitante. Aquellos licitantes que no se encuentren dentro de la estratificación de MIPYMES, deberá de presentar el documento con la leyenda marca de agua “No aplica” | Artículo 36 bis de la LAASSP, 34 y 39, fracción VI, inciso h) del Reglamento y el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeña y medianas empresas en su tercera sección emitidas por la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de junio de 2009 | En caso de documentación emitido por el LICITANTE - Se verificará que el escrito (FO-CON-14) contenga La firma electrónica y/o autógrafa digitalizada por parte del licitante o su Representante Legal. - Contenga la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad. - Indique el nivel de estratificación empresarial al que corresponde. - Se verificará que el escrito contenga los requisitos solicitados en el Anexo 8 En caso de documento emitido por la Secretaría de Economía - Se verificará que el documento se encuentra a nombre del Licitante, e - Indica el nivel de estratificación del Licitante. | 8 | Obligatorio para los LICITANTES que, al encontrarse en un empate, deseen tener preferencia al (las) persona (s) del sector de micro, pequeñas y medianas empresas. |
| 8 | PARA EL CASO DEL FABRICANTE DEL REACTIVO. El licitante o su representante legal deberá presentar escrito libre, a través del cual manifieste BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que cuenta con el(los) perfil(es) (deberá de manifestar los reglones de cada perfil a los que le aplica) con la capacidad de producción y distribución suficiente para cumplir convenientemente con la entrega de los insumos establecida por el INP como garantía de suministro oportuno y adecuado, en la presente convocatoria; así como Copia legible de LICENCIA SANITARIA o AVISO DE FUNCIONAMIENTO, a nombre del fabricante, especificando la autorización para la línea de fabricación, comercialización, distribución y almacenamiento, según sea el caso de los BIENES ofertados y solicitados, estos documentos deberán ser expedidos por la Autoridad Sanitaria de la SECRETARIA (actualmente COFEPRIS). Aquellos licitantes que no sean FABRICANTES deberán presentar escrito libre, debidamente firmado autógrafamente por el representante legal, a través del cual manifieste, que no aplica a su representada. |  | En el escrito se verificará: - Que contenga la manifestación “Bajo Protesta de Decir Verdad”, - Deberá de manifestar el(los) renglón(es) que oferta en cada perfil(es) que oferta - La firma electrónica y/o autógrafa digitalizada del Representante Legal, así como el nombre del mismo En la licencia sanitaria o aviso de funcionamiento se verificará: - Que dichos documentos estén legibles y vigentes que estén expedidos por la COFEPRIS - Que cuente con la autorización para la línea de fabricación, comercialización, distribución y almacenamiento, según sea el caso de los BIENES ofertados y solicitados | Escrito libre | Obligatorio para los Fabricantes |
| 9 | PARA EL CASO DEL DISTRIBUIDOR. El licitante o su representante legal deberá presentar escrito libre, a través del cual manifieste BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que cuenta con la capacidad de distribución suficiente para cumplir convenientemente con la entrega de los insumos establecida por el INP como garantía de suministro oportuno y adecuado, en la presente convocatoria. Aquellos licitantes que no sean DISTRIBUIDORES deberán presentar escrito libre, debidamente firmado autógrafamente por el representante legal, a través del cual manifieste, que no aplica a su representada. |  | - Que contenga la manifestación “Bajo Protesta de Decir Verdad”, - Deberá de manifestar el(los) renglón(es) que oferta en cada perfil(es) que oferta - La firma electrónica y/o autógrafa digitalizada del Representante Legal, así como el nombre del mismo | Escrito libre | Oblgatorio para los distribuidores |
| 10 | CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE Y/O CARTA DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O CARTA DE RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO O FILIAL EN MÉXICO Y/O CARTA DE RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA. El licitante o representante legal deberá de presentar debidamente requisitado el formato de carta de respaldo, bajo protesta de decir verdad y con firma autógrafa del mismo, en la que este manifieste respaldar la proposición técnica que presente en el(los) perfil(es) que participe con su renglón(es) respectivos. El escrito deberá contener: - Señalar de manera clara y precisa todos y cada uno de los requisitos, solicitados en el Anexo 9 (Nombre del representante legal o persona que cuenta con la facultad para comprometer a la empresa, nombre de la empresa, domicilio en donde se encuentra su planta de producción, número del perfil(s) que respalda el fabricante y/o el titular del registro sanitario y/o el distribuidor primario o filial en méxico y/o distribuidor mayorista, descripción corta, presentación, cantidad máxima y país de origen). - Contenga la firma autógrafa del Representante Legal del fabricante o titular del Registro Sanitario. - Verificará que exista congruencia de la información vertida en los Registros Sanitarios, (se deberá llenar el Anexo 9) contra la documentación obligatoria solicitada en esta convocatoria. (Será suficiente con una sola carta por fabricante, indicando el perfil(es) que otorga el respaldo y este deberá de ser requisitado de acuerdo con la carta de respaldo que presente) |  | Que el documento: - Este firmado en forma autógrafa por el representante legal del titular del registro sanitario o del fabricante. - Que contenga la manifestación “Bajo Protesta de Decir Verdad”, - Señalar de manera clara y precisa todos y cada uno de los requisitos, solicitados en el Anexo 9 (Nombre del representante legal o persona que cuenta con la facultad para comprometer a la empresa, nombre de la empresa, domicilio en donde se encuentra su planta de producción, número de perfil con sus renglones respectivos que respalda el fabricante y/o el titular del registro sanitario y/o el distribuidor primario o filial en méxico y/o distribuidor mayorista, descripción corta, presentación, cantidad máxima y país de origen) - Verificará que exista congruencia de la información vertida en los Registros Sanitarios, (se deberá llenar el Anexo 9) contra la documentación obligatoria solicitada en esta convocatoria. | 9 | Oblgatorio para los distribuidores |
| 11 | ESCRITO PARA MARGEN DE PREFERENCIA. Conforme a las Reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto del precio de los bienes de importación, en los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en su capítulo III, y manifieste que deberá permitir la verificación de lo manifestado, de conformidad a lo previsto en el artículo 57 de la LAASSP. | Reglas para la aplicación del Margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional respecto del precio de los bienes de importación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2010 | Se verificará que dicho documento contenga: - Nombre o razón social del LICITANTE - No. del procedimiento de contratación. - Que contenga la manifestación de que deberá permitir la verificación de lo manifestado en el punto anterior, de conformidad a lo previsto en el artículo 57 de la LAASSP. - Que contenga la manifestación “Bajo Protesta de Decir Verdad”. - Que señale el contenido de integración nacional por lo menos del (65%). - Que se utilice FIRMA AUTÓGRAFA DIGITALIZADA O FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA por la persona facultada legalmente para ello. | 10 | Obligatorio para los LICITANTES que ofertar bienes con el grado de contenido nacional y deseen tener el beneficio del margen de preferencia en el precio. |
| 12 | ESCRITO DE QUE LOS BIENES ENTREGADOS FUERON PRODUCIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El LICITANTE Adjudicado entreguen los bienes deberá presentar ante el INP, únicamente para efectos informativos un escrito mediante el cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, el nombre de la empresa fabricante y el resultado del cálculo el porcentaje de contenido nacional de los bienes entregados en el procedimiento de contratación respectivo. Regla 9 | Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los BIENES que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Diario Oficial Federación 14/10/2010) | Se verificará que dicho documento contenga: - Nombre o razón social del LICITANTE - No. del procedimiento de contratación. - Que contenga la manifestación “Bajo Protesta de Decir Verdad”. - Que contenga todo y cada uno de los requisitos solicitados en dicho anexo. - Que se utilice FIRMA AUTÓGRAFA DIGITALIZADA O FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA por la persona facultada legalmente para ello. | 11 | Obligatorio para el Licitante Adjudicado el cual deberá entregar a la firma del contrato. |

- 6.1.2 	DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA, SU PRESENTACIÓN ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO.

La Propuesta Técnica deberá ser enviada a través del Sistema CompraNet (firmada electrónicamente y/o autógrafa digitalizada del licitante o su Representante Legal, así como el nombre de este) de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.9 Forma de presentar la propuesta de esta convocatoria; por lo que la falta de este será motivo de descalificación.

| 13 | PROPUESTA TÉCNICA. Que el licitante o su representante legal acredite que oferta el(los) perfil(es) por los que dice participar, conforme a los bienes o servicios objeto del procedimiento de contratación, así como sus respectivas especificaciones, características o requisitos técnicos solicitados dentro del Anexo Técnico de la Convocatoria, y en su caso, las respectivas juntas de aclaraciones. El escrito deberá establecer lo siguiente: - Indique el(los) perfil(es) por el que participa la persona física o moral Licitante; - Señale de manera clara y precisa todos y cada uno de los requisitos, especificaciones o características técnicas solicitados en el Anexo Técnico para cada perfil de forma particular y las modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones, así como la información solicitada en el Anexo 12 de el(los) perfil(es) en que desea participar (Número de Renglón, descripción, Cantidad, fabricante, marca, presentación, país de origen y número de Registro Sanitario), y deberán ofertar las cantidades mínimas y máximas en las que participe. - Contenga la firma electrónica y/o autógrafa digitalizada del Representante Legal del Licitante en la última hoja que integra la proposición técnica. - Verificará que exista congruencia de la información vertida en el Anexo 12 (se deberá llenar el Anexo 12 por cada perfil que participe) contra la documentación obligatoria solicitada en esta convocatoria. |  | Que el documento: - Indique el perfil por el que participa el licitante o su representante legal; - Señale de manera clara, precisa y particular por perfil, todos y cada uno de los requisitos, especificaciones o características técnicas solicitados en el Anexo Técnico y las modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones, así como la información solicitada en el Anexo 12 respecto de el(los) perfil(es) en que desea participar (Número de Renglón, descripción, Cantidad, fabricante, marca, presentación, país de origen y número de Registro Sanitario), y deberán ofertar las cantidades mínimas y máximas en las que participe. - Contenga la firma electrónica y/o autógrafa digitalizada del Representante Legal del Licitante en la última hoja que integra la proposición técnica. - Verificará que exista congruencia de la información vertida en el Anexo 12, (se deberá llenar el Anexo 12 por cada perfil que oferte) contra la documentación obligatoria solicitada en esta convocatoria. | 12 | Obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | FORMATO DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA. Que la persona física o moral Licitante, deberá de presentar el documento el cual se acredita la verificación del cumplimiento de los requisitos solicitados en el anexo técnico de la convocatoria conforme al FO-CON-11 El escrito deberá establecer lo siguiente: - Indique el perfil por el que participa la persona física o moral Licitante; - Señale de manera clara y precisa la descripción completa del perfil solicitado con forme al Anexo Técnico y las modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones, así como la información solicitada en el Anexo 13 respecto el(los) perfil(es) (Número de Renglón, descripción, Cantidad máxima y marca), las demás columnas son llenadas por el área requirente o área técnica. - Contenga la firma electrónica y/o autógrafa digitalizada del Representante Legal del Licitante en cada una de las hojas. - Verificará que exista congruencia de la información vertida en el Anexo 13 (se deberá llenar el Anexo 13 por cada perfil ofertado) contra la documentación obligatoria solicitada en esta convocatoria y que este documento sea presentado por perfil. Deberá de entregar el formato por cada perfil que oferte. |  | Que el documento: - Indique el perfil por el que participa el licitante o su representante legal; - Señale de manera clara y precisa la descripción completa de el perfil solicitado conforme al Anexo Técnico y las modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones, así como la información solicitada en el Anexo 13 respecto de el(los) perfil(es), (Número de Renglón, descripción, Cantidad máxima y marca), las demás columnas son llenadas por el área requirente o área técnica. - Contenga la firma electrónica y/o autógrafa digitalizada del Representante Legal del Licitante en cada una de las hojas. - Verificará que exista congruencia de la información vertida en el Anexo 13, (se deberá llenar el Anexo 13 por cada perfil) contra la documentación obligatoria solicitada en esta convocatoria. - Que se encuentre requisitado hasta donde le corresponde al Licitante. | 13 | Obligatorio |
| 15 | MANIFIESTO DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Que el licitante o su representante legal, acredite que los bienes, servicios o insumos que oferta dan cumplimiento a las Normas solicitadas en el anexo técnico de la Convocatoria. Del manifiesto: - Contenga firma electrónica y/o autógrafa digitalizada del licitante o su Representante Legal. - Señale expresamente que los bienes o servicios que oferta dan cumplimiento a las normas requeridas. - Indique el número y denominación de la norma. | Artículo 31 del REGLAMENTO de la LAASSP. | Del manifiesto: - Contenga firma electrónica y/o autógrafa digitalizada del licitante o su Representante Legal. - Señale expresamente que los bienes o servicios que oferta dan cumplimiento a las normas requeridas. - Indique el número y denominación de la norma. | 14 | Obligatorio |
| 16 | REGISTRO SANITARIO Y PRÓRROGA legible (anverso y reverso) vigente o su modificación que correspondiente con la descripción y autorización para lo(s) perfiles(s) OFERTADOS contenidos en el Anexo Técnico de la CONVOCATORIA. En su caso, FORMATO DE SOLICITUD DE PRÓRROGA del Registro Sanitario, siempre y cuando haya sido presentada con cuando menos 150 días naturales de anticipación al vencimiento, indicando número de entrada del trámite, nombre del producto conforme al Anexo Técnico. Así como acuse de recibido del trámite sometido ante la COFEPRIS. En caso de que los Bienes ofertados no requieran Registro Sanitario, se deberá presentar: Constancia emitida por la COFEPRIS en la que se manifieste que el bien ofertado no requiere de Registro Sanitario, en la que indique de manera expresa el renglón del perfil ofertado, así como copia del “ACUERDO por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014. | “ACUERDO por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario”, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2011 (ANEXO UNO DEL MISMO ACUERDO) y su modificación publicado en el DOF el 22 de diciembre 2014 (ANEXO DOS DEL MISMO ACUERDO) | Acuerdo (Anexo Uno) - Se verificará que dichos documentos estén legibles y vigentes que estén expedidos y firmados por la COFEPRIS - Que el Registro Sanitario o Prorroga corresponda(n) con las características y especificaciones técnicas del(os) bien(es) ofertado(s) y solicitado(s). - Que contengan la descripción de el(los) renglón(s) de cada perfil(es) solicitado(s) en el anexo técnico de la CONVOCATORIA - Si presentan modificaciones a las condiciones del Registro o iniciales estas deberán estar legibles, firmadas y selladas y que contengan la descripción de el(los) renglón(s) de cada perfil(es) solicitado(s) en el anexo técnico de la CONVOCATORIA. Requisitos si presentan documento de solicitud de renovación del registro sanitario, se verificará que: - Esté legible - Firmado y/o sellado - Que contenga la descripción correspondiente a el(los) renglón(s) de cada perfil(es) solicitado(s) en el anexo técnico de la CONVOCATORIA. - Que la solicitud de prórroga se haya presentado con al menos 150 naturales previos al vencimiento del Registro Sanitario o Prorroga de Registro Sanitario. - Que presente escrito libre signado por el apoderado legal y/o representante del titular del Registro Sanitario, en donde manifieste que el trámite de prórroga de la autorización sanitaria (indicando el número del mismo), fue sometido en tiempo y forma y que el acuse de recibo exhibido corresponde al producto sometido a la gestión de referencia; así como, que, la autoridad sanitaria a la fecha no ha emitido respuesta alguna y - Que manifieste su aceptación para que “EL INP” verifique dicha información con la COFEPRIS. Acuerdo (Anexo Dos) - Que presente escrito libre signado por el apoderado legal y/o representante de la empresa, donde manifieste que el bien que oferta se encuentra en Anexo Dos del Acuerdo. - Que presente el listado e identifique el número de el(los) renglón(s) de cada perfil(es) solicitado(s) - Que corresponda el numeral del listado con el bien que oferta. - Que manifieste su aceptación para que “EL INP” corrobore dicha información. - Contenga firma electrónica y/o autógrafa digitalizada del licitante o su Representante Legal. | 15 | Obligatorio |
| 17 | MANUALES, CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS, los deberá de integrar de manera particular por cada perfil en su propuesta, estos deberán de contener información necesaria para la correcta operación del equipo, así como interpretación de resultados, mismos que deberán estar en idioma español. |  | Que los manuales, catálogos o ficha técnica deberán de contener información indexada para la correcta operación del equipo, así como interpretación de resultados, mismos que deberán estar en idioma español. | 16 | Obligatorio |
| 18 | CARTA DE AUTENTICIDAD El licitante o representante legal manifieste que las copias de los Registros Sanitarios que presenta son copia fiel del original y que en caso de que el INP lo requiera, presentará el original. |  | - Se verificará que la carta manifieste que las copias presentadas son copia fiel del original y que en caso de que el INP lo requiera, presentará el original. - Que contenga el nombre y número de la licitación. - Contenga firma electrónica y/o autógrafa digitalizada del licitante o su Representante Legal. | Escrito libre | Obligatorio |

- 6.1.3 	DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, SU PRESENTACIÓN ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO.

La Propuesta Económica deberá presentarse firmada electrónicamente de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.9 Forma de presentar la propuesta de esta convocatoria; por lo que la falta de este será motivo de descalificación.

| 19 | PROPUESTA ECONÓMICA. Que la persona física o moral Licitante acredite que oferta económicamente lo(s) perfil(s) con el(los) renglón(s) respectivos por los que dice participar, conforme a los bienes o servicios objeto del procedimiento de contratación. Que el documento: - Indique lo(s) perfil(s) por el que participa la persona física o moral Licitante; - Señale de manera clara y precisa la descripción del bien ofertado, la cantidad solicitada en el anexo técnico y el precio unitario por cada uno de ellos. - Contenga la firma electrónica y/o autógrafa digitalizada del Licitante o Representante Legal del Licitante en la última hoja que integra la proposición económica. - Que exista congruencia entre lo ofertado y la propuesta técnica, anexo técnico y las modificaciones derivadas de las aclaraciones. - Que contenga el I.V.A. desglosado conforme a las disposiciones legales aplicables en caso de que aplique. |  | Que el documento: - Indique lo(s) perfil(s) que participa la persona física o moral Licitante; - Señale de manera clara y precisa la descripción del bien ofertado, la cantidad solicitada en el anexo técnico y el precio unitario por cada uno de ellos. - Contenga la firma electrónica y/o autógrafa digitalizada del Licitante o Representante Legal del Licitante en la última hoja que integra la proposición económica. - Que exista congruencia entre lo ofertado y la propuesta técnica y/o el anexo técnico y las modificaciones derivadas de las aclaraciones. - Que contenga el I.V.A. desglosado conforme a las disposiciones legales aplicables en caso de que aplique. | 17 | Obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | SOSTENIMIENTO DE PRECIO. El Licitante o representante legal, deberá de presentar un escrito que los precios que oferta en su propuesta económica tendrán vigencia hasta el término de su contrato. |  | - Que en el escrito manifieste que los precios que oferta en su propuesta económica tendrán vigencia hasta el término de su contrato. - Contenga la firma electrónica y/o autógrafa digitalizada del Licitante o Representante Legal | Escrito libre | Obligatorio |

- 6.1.4 	DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE NO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA.

La documentación complementaria que no afecte la solvencia de la propuesta presentada por el licitante, o su omisión no será motivo de descalificación es la siguiente:

- Copia simple de la Cédula de Identificación Fiscal.

- Copia de la Identificación Oficial de quien presenta la propuesta, como credencial para votar, pasaporte o Cedula Profesional.

- 6.2 	INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA PREPARACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROPOSICIONES

Elaborar sus PROPOSICIONES por escrito, en idioma ESPAÑOL, preferentemente en papel membretado del LICITANTE.

Las PROPOSICIONES deberán abarcar el 100% del volumen de los BIENES (por perfil y sus renglones respectivos requeridos, según lo indicado en la CONVOCATORIA.

Evitar tachaduras y enmendaduras.

Los LICITANTES deberán cumplir, en su caso, con las licencias, autorizaciones y/o permisos señalados la CONVOCATORIA.

Para el caso de la propuesta económica, deberá considerarse entre otros aspectos lo siguiente:

  - Los precios cotizados deberán cubrir los costos de los BIENES, así como gastos inherentes a la entrega, impuestos, seguros, fianzas, derechos, licencias, fletes, empaques, carga, descarga y cualquier otro que pudiera presentarse.

  - Cotizar en PESOS MEXICANOS.

  - Establecer precios fijos durante la vigencia del CONTRATO considerando que la cotización deberá presentarse hasta centavos.

  - Cuidar que las operaciones aritméticas realizadas sean correctas en los importes unitarios y totales.

6.3	INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL

Los licitantes al momento de presentar sus proposiciones deberán manifestar si en los documentos que proporciona al INP se contiene información de carácter confidencial o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de éstos que la contengan, así como el fundamento y motivación por los cuales considera que tengan ese carácter, conforme al Formato A Información Reservada y Confidencial. Cabe señalar que de no clasificarse la información por parte de los licitantes en los términos señalados, o no señalar motivo y fundamento de la clasificación, la información presentada como parte de su proposición técnica, legal y económica tendrá tratamiento de información de carácter público de conformidad con el artículo 113, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral Cuadragésimo del “ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas” publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de abril del 2016.

APARTADO 7

DOMICILIO PARA PRESENTACIÓN DE INCONFORMIDADES

La inconformidad deberá presentarse en la Secretaría de la Función Pública a ubicadas en el edificio identificado con el No. 1735, de la Av. de los Insurgentes Sur, Col. Guadalupe Inn, Demarcación Territorial Álvaro Obregón en la Ciudad de México o a través de CompraNet, así como a través del Órgano Interno de Control en el “INP” ubicado en Avenida Insurgentes Sur 3700 letra “C”. Colonia Insurgentes Cuicuilco. Demarcación Territorial Coyoacán. C.P. 04530 Ciudad de México, o enviar a través de CompraNet en la dirección electrónica https://www.gob.mx/compranet/acciones-y-programas/inconformidades-electronicas-183145 contra los actos del procedimiento de la licitación, en los términos y plazos establecidos en los Artículos 65, 66 y demás aplicables de “LA LAASSP”.

- APARTADO 8

- FORMATOS QUE FACILITEN Y AGILICEN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ANEXO TÉCNICO.

La relación de los documentos que deben presentar los participantes en el procedimiento de Licitación será verificada en el acto de presentación y apertura de proposiciones, de acuerdo con el Formato 1.

LOS FORMATOS DE LOS ANEXOS QUE SE INCLUYEN EN ESTA LICITACIÓN DEBEN CONSIDERARSE SOLO COMO UNA GUÍA EN EL PROCEDIMIENTO, POR LO QUE LA ADECUADA PRESENTACIÓN ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LOS LICITANTES.

RELACIÓN DE ANEXOS A PRESENTAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

FORMATO 1

“Señalar con una “X” según corresponda

| Documento | Anexo No. | Denominación | PRESENTO |  | No. De hoja o folio. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SI | NO |  |
| Documentación Legal o Administrativa. |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | Escrito de facultades para comprometerse e intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones |  |  |  |
| 2 | 4 | Escrito de Acreditación de la Personalidad Jurídica |  |  |  |
| 3 | 5 | Manifiesto de no existir impedimento para participar |  |  |  |
| 4 | 6 | Declaración de Integridad |  |  |  |
| 5 | 7 | Modelo de Convenio de Participación Conjunta |  |  |  |
| 6 |  | Carta de Aceptación |  |  |  |
| 7 | 8 | Escrito de Estratificación de MIPYMES |  |  |  |
| 8 |  | Para el Caso del Fabricante capacidad de producción y distribución |  |  |  |
| 9 |  | Para el Caso del Distribuidor capacidad de producción y distribución. |  |  |  |
| 10 | 9 | Para los Distribuidores Carta del Fabricante o titular del Registro Sanitario, donde respalde la propuesta. |  |  |  |
| 11 | 10 | Escrito para el margen de preferencia |  |  |  |
| 12 | 11 | Manifestación de que los bienes entregados fueron producidos en los Estados Unidos Mexicanos |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |
| 13 | 12 | Propuesta Técnica |  |  |  |
| 14 | 13 | Formato del resultado de la evaluación técnica |  |  |  |
| 15 | 14 | Manifestación del cumplimiento de normas |  |  |  |
| 16 | 15 | Registros Sanitarios o Prórroga |  |  |  |
| 17 | 16 | Manuales, folletos o fichas técnicas |  |  |  |
| 18 |  | Carta de autenticidad |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |
| 19 | 17 | Modelo de Propuesta Económica |  |  |  |
| 20 |  | Sostenimiento de Precio. |  |  |  |

- ANEXO 1

- ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Licitación Pública ______________ nombre y número ____________________________________

Yo,                     (Nombre)                  representante de ______________________________ manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD mi interés por participar en la presente LICITACIÓN; y que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados

DATOS DEL LICITANTE:

| Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio. - |  |  |  |  |
| Calle y número: |  |  |  |  |
| Colonia: |  | Demarcación Territorial o Municipio: |  |  |
| Código postal: |  | Entidad federativa: |  |  |
| Teléfonos: (Optativo) |  | Fax: (Optativo) |  |  |
| Correo electrónico: (Optativo) |  |  |  |  |
| No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva y los datos de su inscripción de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio: |  |  |  | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: |  |  |  |  |
| Descripción del objeto social: |  |  |  |  |
| Relación de accionistas. - |  |  |  |  |
| Apellido Paterno: | Apellido Materno: |  | Nombre(s): |  |
| Reformas al acta constitutiva (Señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario públicos que las protocolizó, así como la fecha y los datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del comercio): |  |  |  |  |

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

| Nombre, RFC, domicilio completo y teléfono del apoderado o representante: |  |
| --- | --- |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. |  |
| Escritura pública número: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó y los datos de su inscripción de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio: |  |

(Lugar y fecha)

(Firma)

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato. En caso de licitantes extranjeros, la información solicitada en este formato deberá ajustarse a la documentación equivalente, considerando su nacionalidad y de conformidad a las disposiciones aplicables.

ANEXO 2

A N E X O ACLARACIÓN DE DUDAS

CIUDAD DE MÉXICO A ___ DE ______________ DEL  202___

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

P r e s e n t e.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, NOS PERMITIMOS SOLICITAR AL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA, LA ACLARACIÓN DE LAS SIGUIENTES DUDAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA _______________________________ NÚMERO ___________________

| PREGUNTA | RESPUESTA |  |  |  | FECHA | CONTESTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FAVORABLE |  | NO FAVORABLE |  |  | NOMBRE COMPLETO, CARGO Y ÁREA DE ADSCRIPCIÓN. | FIRMA |
|  | SI | COMENTARIOS | NO | MOTIVO O JUSTIFICACIÓN Y EN SU CASO SUS CONSECUENCIAS |  |  |  |
| 1.- ... |  |  |  |  |  |  |  |

A T E N T A M E N T E

| NOMBRE DEL REPRESENTANTE | CARGO | F I R M A |
| --- | --- | --- |
| NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE POR PREGUNTA EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y PODRÁ SER REPRODUCIDO CUANTAS VECES SEA NECESARIO. |  |  |

Instrucciones:

Las preguntas de aclaración deberán ser claras y precisas, en cuanto al numeral o punto específico que requiere sea clarificado.

Tanto el escrito de interés como el formato de aclaraciones deberán ser firmados autógrafamente por la personal legalmente facultada para ello.

ANEXO 3

- ESCRITO DE FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE

E INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Ciudad de México a ___ de ______________ del  202__

Instituto Nacional de Pediatría

Subdirección de Recursos Materiales

Departamento de Adquisiciones

Presente.

Yo ____________________________, representante legal de la empresa ____________________________________________________________, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuento con facultades suficientes para comprometerme por sí o por mí representada, para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas del procedimiento de contratación relativo a: (señalar el número de Licitación Pública que corresponda) __________________________________

_______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

ANEXO 4

- ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Yo,                      (Nombre)                  manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD; que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme por sí o a nombre y representación de: (Nombre, denominación o razón social del LICITANTE); suscribir las PROPOSICIONES y en su caso el Contrato respectivo; documentos relacionados con el procedimiento de contratación correspondiente a la (Licitación Pública, indicando el nombre y número respectivo)

DATOS DEL LICITANTE:

| Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio. - |  |  |  |  |
| Calle y número: |  |  |  |  |
| Colonia: |  | Demarcación Territorial o Municipio: |  |  |
| Código postal: |  | Entidad federativa: |  |  |
| Teléfonos: |  | Fax: |  |  |
| Correo electrónico: |  |  |  |  |
| No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva y los datos de su inscripción de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio: |  |  |  | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: |  |  |  |  |
| Descripción del objeto social: |  |  |  |  |
| Relación de accionistas. - |  |  |  |  |
| Apellido Paterno: | Apellido Materno: |  | Nombre(s): |  |
| Reformas al acta constitutiva (Señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario públicos que las protocolizó, así como la fecha y los datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del comercio: |  |  |  |  |

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

| Nombre, RFC, domicilio completo y teléfono del apoderado o representante: |  |
| --- | --- |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. |  |
| Escritura pública número: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó y los datos de su inscripción de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio: |  |

(Lugar y fecha)

(Firma)

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato. En caso de licitantes extranjeros, la información solicitada en este formato deberá ajustarse a la documentación equivalente, considerando su nacionalidad y de conformidad a las disposiciones aplicables.

- ANEXO 5

- MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR.

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Ciudad de México a ___ de ______________ del 202___ Instituto Nacional de Pediatría Subdirección de Recursos Materiales Departamento de Adquisiciones Presente. (Nombre de la persona facultada legalmente) , con las facultades que la empresa denominada _______________________________________ me otorga. Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD lo siguiente: Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que manifiesto para los efectos correspondientes del procedimiento de contratación de la (Licitación Pública, señalando denominación y número) _______________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

- ANEXO 6

- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

Ciudad de México a ___ de ______________ del 202__ Instituto Nacional de Pediatría Subdirección de Recursos Materiales Departamento de Adquisiciones Presente: (Nombre del representante legal) , en mi carácter de representante legal de la empresa denominada _______________________________________. Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD lo siguiente: - Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento nos abstendremos por sí o por interpósita persona de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto Nacional de Pediatría induzcan o alteren las evaluaciones de las PROPOSICIONES, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, asimismo que dicha empresa por sí misma o por interpósita persona, se abstendrá de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica. Que la empresa así como el(los) producto(s) que oferta no se encuentran sancionados por la SSA y COFEPRIS. Que en caso de resultar adjudicado se obliga a liberar al Instituto Nacional de Pediatría de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, lo que manifiesto para los efectos correspondientes del procedimiento de contratación de la (Licitación Pública Internacional Abierta, señalando denominación y número) _____________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

ANEXO 7

MODELO DE CONVENIO

EN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO PRIVADO DE PROPUESTA CONJUNTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMPAÑÍA [____________________________] Y, POR LA OTRA, LA COMPAÑÍA [____________________________] (LAS “PARTES”), PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN RELATIVO A LA (LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA) NÚMERO [____________________________], REFERENTE A LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN DE:                      , AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.	Declara la compañía [_______________]:

I.1.	Que acredita la existencia de la compañía con el testimonio de la Escritura Pública Número [____________], volumen número [________], de fecha [___] de [_____] de [______], inscrito en forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de [_____________], bajo el acta número [____________] tomo número [_____________] volumen número [___________], de fecha [__________], otorgada ante la Fe del Notario Público Número [_____] de la Ciudad de [________], licenciado [__________].

I.2.	Que el señor [______________________________], acredita su personalidad y facultades como representante legal de dicha compañía, mediante el testimonio de la Escritura Pública número [______] de fecha [_____] de [_______] de [______] otorgada ante la fe del Notario Público Número [______], de la Ciudad de [_________], licenciado [______________].

I.3.	Que su domicilio social y del representante común se encuentra ubicado en:

| Calle: | No. | Colonia: |
| --- | --- | --- |
| Ciudad: | Código Postal: | Estado y País |
| Teléfono: | Fax: | E-Mail: |

II.	Declara la compañía [_______________]:

II.1.	Que acredita la existencia de la compañía con el testimonio de la Escritura Pública Número [____________], volumen número [________], de fecha [___] de [_____] de [______], inscrita en forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de [_____________], bajo el acta número [____________] tomo número [_____________] volumen número [___________], de fecha [__________], otorgada ante la Fe del Notario Público Número [_____] de la Ciudad de [________], licenciado [__________].

II.2.	Que el Señor [______________________________], acredita su personalidad y facultades como representante legal de dicha compañía, mediante el testimonio de la Escritura Pública número [______] de fecha [_____] de [_______] de [______] otorgada ante la fe del Notario Público Número [______], de la Ciudad de [_________], licenciado [______________].

II.3.	Que su domicilio social y del representante común se encuentra ubicado en:

| Calle: | No. | Colonia: |
| --- | --- | --- |
| Ciudad: | Código Postal: | Estado y País |
| Teléfono: | Fax: | E-Mail: |

III.	Las Partes declaran:

III.1.	Que celebran el presente convenio con fundamento en el Artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Artículo 44, Fracción II de su REGLAMENTO, y la Sección correspondiente de la Convocatoria de la Licitación.

III.2.	Que las Partes se comprometen y obligan a participar en forma conjunta en el presente procedimiento de contratación al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS

PRIMERA.	Objeto.	Las Partes convienen en agruparse con el objeto de presentar una proposición conjunta para participar en la (Licitación Pública o Invitación a Cuando Menos Tres Personas _____________ número [________________________], referente a la adquisición o contratación de servicios de __________

SEGUNDA.	Partes de los BIENES que cada compañía se obliga a prestar.

En caso de resultar su proposición conjunta adjudicada, las Partes se obligan a aportar lo siguiente:

I.	La Compañía [__________________________] que será la Compañía Líder, se compromete expresa e irrevocablemente durante la totalidad del Plazo a entregar los bienes o servicios consistentes en [__________________________________] materia del Contrato.

II.	La Compañía [__________________________], se compromete expresa e irrevocablemente durante la totalidad del Plazo a entregar los bienes o servicios consistentes en [__________________________________] materia del Contrato.

(Describir a los demás participantes de la Agrupación de acuerdo conl mismo formato)

TERCERA.	Domicilio común.	Las Partes señalan como su domicilio común para oír y recibir notificaciones el ubicado en:

| Calle: | No. | Colonia: |
| --- | --- | --- |
| Ciudad: | Código Postal: | Estado y País |
| Teléfono: | Fax: | E-Mail: |

#### CUARTA.	Representante común para la presentación de la proposición.  Las Partes convienen que la compañía [_________________], a través de su represente legal, Señor [_______________________], será el representante común para la presentación de la proposición, y le otorgan todo el poder amplio, suficiente y necesario

Para que actúe ante el instituto Nacional de Pediatría en nombre y representación de las Partes, en todos y cada uno de los actos de la Licitación Pública Internacional referida y los que de ella se deriven.

QUINTA.	Obligación solidaria o mancomunada.	Las Partes están de acuerdo que mediante la firma del Contrato que se celebre con motivo de la (Licitación Pública o Invitación a Cuando Menos Tres Personas) ____________ número [_________________________], quedarán obligados en forma conjunta y solidaria ante la Secretaria de Salud del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.

[SEXTA: Nueva compañía. En caso de resultar favorecidas por el fallo de la Licitación, las Partes constituirán una nueva sociedad bajo las Leyes mexicanas a fin de que sea ésta la que celebre el Contrato. La sociedad que constituyan para ese efecto, tendrá la siguiente estructura de capital y administración:

(Incluir, además de estructura de capital y administración que reflejen la distribución de tareas, y participaciones de las Partes, detalles específicos sobre mecanismos corporativos tales como la emisión de una clase de acciones o partes sociales con derechos especiales, o designación de miembros con voto de calidad en órganos de administración o similares)]

SÉPTIMA. Compromiso de mantener la distribución de tareas y participaciones durante el Plazo.	Las Partes se comprometen a mantener durante el Plazo del Contrato la distribución de tareas, responsabilidades y/o no reducir sus participaciones según se establece en este Convenio Privado, y a responder conjunta y solidariamente por las obligaciones asumidas por las Partes en el Contrato que se celebre con el Instituto Nacional de Pediatría, para lo cual, el representante legal de cada una de las Partes deberá firmar el Contrato en carácter de [proveedores y obligados conjuntos y solidarios entre sí] [Obligado solidario de la nueva sociedad].

Las Partes se obligan expresa e irrevocablemente a no realizar modificación alguna a la distribución de tareas, y/o participaciones descritas en este Convenio Privado, sin la previa autorización por escrito del Instituto Nacional de Pediatría; ni a sustituir a alguno de los miembros de la Agrupación que presenta al Instituto Nacional de Pediatría la proposición conjunta para participar en la Licitación, sin la previa autorización por escrito del Instituto Nacional de Pediatría.

OCTAVA. Ley aplicable y tribunales competentes.	Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio Privado, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las Partes se someten a la aplicación de las Leyes federales de los Estados Unidos Mexicanos, y a la jurisdicción de los tribunales federales competentes con residencia en la Ciudad de [__________] [Estado], renunciando a cualquier otra jurisdicción o fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente Convenio Privado de proposición conjunta, se firma por las Partes en dos ejemplares originales a los [_] días del mes de [________] de 20[___].

| COMPAÑÍA [______________] | COMPAÑÍA [______________] |
| --- | --- |
| [Representante Legal] | [Representante Legal] |
| [________________________] | [________________________] |
| [Testigo] | [Testigo] |

ANEXO 8

ESCRITO DE ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

manifestación, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, de la estratificación DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)

FO-CON-14

_________ de __________ de _______   (1)

_________ (2)________

P r e s e n t e.

Me refiero al procedimiento de _________(3)________ No. ________(4) _______ en el que mi representada, la empresa_________(5)________, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estatifica como una empresa _________(8)________.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

A T E N T A M E N T E

___________(9)____________

INSTRUCTIVO DE LLENADO

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

| NÚMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. |
| 3 | Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa. |
| 4 | Indicar el número respectivo del procedimiento. |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. |
| 6 | Indicar el Registro Federal de Contribuyentes de la empresa |
| 7 | Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. |
| 8 | Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación. |
| 9 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

ANEXO 9

FORMATO CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE Y/O CARTA DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O

CARTA DE RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO O FILIAL EN MÉXICO Y/O CARTA DE RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA.

(CARTA EN ORIGINAL, PAPEL MEMBRETADO Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO)

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA _____________________________

PRESENTE.

El suscrito _________(Nombre)____________, en mi calidad de (representante legal o persona que cuenta con facultades para comprometer a la empresa) ____(nombre o razón social del fabricante)___, manifiesto que apoyo el 100% de la propuesta técnica que presente _(nombre o razón social del licitante)_ y me obligo a respaldar en tiempo y forma los reactivos objeto de ésta licitación.

Asimismo, certifico que nuestra planta de producción ubicada en (indicar dirección, municipio y estado) _, posee la capacidad técnica e infraestructura para producir y entregar en los plazos previstos, las cantidades de los reactivos que en su caso le sean adjudicados al licitante _(nombre o razón social del licitante)_, como se detalla en el siguiente cuadro:

No.de PERFIL_______________

| No. DE RENGLÓN | DESCRIPCIÓN (CORTA) | UNIDAD DE MEDIDA (PRESENTACIÓN) | PAÍS DE ORIGEN | CANTIDAD MÁXIMA | NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO No. RENGLÓN DEL PERFIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Por otra parte, manifiesto que los productos enlistados anteriormente cumplen lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos aplicables, en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales y a falta de éstas, de acuerdo con las especificaciones técnicas como fabricante.

LUGAR Y FECHA

________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE

Nota: En caso de presentar carta de respaldo del distribuidor mayorista, adecuar el formato

ANEXO 10

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES
QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION INTERNACIONAL, PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LAS REGLAS 5.3 Y 6.3, DEL PRESENTE INSTRUMENTO

__________de __________ de ______________ (1)

___________ (2)____________

PRESENTE

Me refiero al procedimiento _______ (3) ___________ No. __(4)____ en el que mi representada, la empresa _______________(5)___________________ participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto del precio de los bienes de importación, en los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", el que suscribe, declara bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo el perfil ____(6)______, será(n) producido(s)en los Estados Unidos Mexicanos y contará(n) con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65%*, o __(7)___% como caso de excepción.

De igual forma manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la convocante.

ATENTAMENTE ______________ (10)_____________

* Este porcentaje deberá adecuarse conforme a los incrementos previstos en la Cuarta de las Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebran las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

| A partir del 28 de junio de 2011 | 60% |
| --- | --- |
| A partir del 28 de junio de 2012 | 65% |

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION INTERNACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LAS REGLAS 5.3 Y 6.3 DEL PRESENTE INSTRUMENTO

| NUMERO | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Anotar el nombre de la dependencia o entidad que invita o convoca. |
| 3 | Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. |
| 4 | Indicar el número respectivo. |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. |
| 6 | Señalar el número de perfil que corresponda. |
| 7 | Establecer el porcentaje correspondiente al Capítulo III, de los casos de excepción al contenido nacional, de las "Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal". |
| 8 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.

ANEXO 11

EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES ADJUDICADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 9 DE PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

__________de __________ de ______________ (1)

________(2)____________

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento de_______(3)___________ No. _____(4)_____ en el que mi representada, la empresa _______________(5)___________________ participó y resultó adjudicada con lo(s) perfil(s) _____________(6)___________________.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por la Regla 9 de las "Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los bienes entregados correspondientes a lo(s) perfil(s) antes señalado(s) fue(ron) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos por la empresa _________(7)__________________y cuenta(n) con un porcentaje de contenido nacional de ____(8)____

ATENTAMENTE

__________________(9)_________________

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES ADJUDICADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 9 DE ESTE INSTRUMENTO

| NUMERO | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Anotar el nombre de la dependencia o entidad que convoca o invita. |
| 3 | Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa. |
| 4 | Indicar el número del procedimiento respectivo. |
| 5 | Citar el nombre o razón social de la empresa licitante. |
| 6 | Señalar el número de perfil que corresponda. |
| 7 | Indicar el nombre o razón social de la empresa fabricante de los bienes entregados. |
| 8 | Indicar el resultado del cálculo del porcentaje de contenido nacional de los bienes entregados. |
| 9 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

ANEXO 12

MODELO DE PROPUESTA TÉCNICA

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

| Ciudad de México., a _____ de ___________________ del 202__. - Instituto Nacional de Pediatría - Subdirección de Recursos Materiales - Departamento de Adquisiciones Presente. Con relación a la Licitación Pública ___________ (nombre y número) _______________________, me permito ofertar lo siguiente: | Hoja No.__ de ___ |
| --- | --- |

NÚEMRO DE PERFIL______________

| RENGLÓN | CLAVE CUADRO BASICO O CLAVE DEL INP | NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD MAXIMA | FABRICANTE | MARCA | PRESENTACIÓN | PAÍS DE ORIGEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3… |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota 1: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE

______________________________________________

Nombre, Cargo y Firma del Representante

Legal del Licitante

NOTA: ESTE FORMATO DEBE LLENARSE A RENGLÓN SEGUIDO HACIENDO MENCION UNICAMENTE A LOS FERFILES JUNTO CON SUS RENGLONES RESPECTIVOS QUE OFERTE Y ADECUARSE CUANDO SE TRATE DE CANTIDADES DETERMINADA

ANEXO 13

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

FORMATO DE RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA (Fo-con-11)

CIUDAD DE MÉXICO A ____ DE _______________ DEL 202__.

EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA _________________ No. _________________, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE PROPUESTA TÉCNICA EN REPRESENTACIÓN DEL LICITANTE: _________________________________________________.

PERFIL_______________

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD MÁXIMA | PRESENTACIÓN | MARCA | PARA LLENADO EXCLUSIVO DEL INP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CUMPLE |  | MOTIVO O JUSTIFICACIÓN Y EN SU CASO SUS CONSECUENCIAS | FECHA | DICTAMINÓ |  |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |  | NOMBRE COMPLETO, CARGO Y ÁREA DE ADSCRIPCIÓN | FIRMA |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PARA LLENADO EXCLUSIVO DEL INP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RENGLÓN | NUMERO DE DOCUMENTO | DOCUMENTO SOLICITADO | CUMPLE |  | MOTIVO |
|  |  |  | SI | NO |  |
| 1 |  | PROPUESTA TECNICA |  |  |  |
|  |  | REGISTRO SANITARIO |  |  |  |
|  |  | MANUALES, CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS |  |  |  |

| _________________________ NOMBRE DEL REPRESENTANTE | ________________________________ CARGO | _____________________ F I R M A |
| --- | --- | --- |
| NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE POR PERFIL EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y PODRÁ SER REPRODUCIDO CUANTAS VECES SEA NECESARIO. |  |  |

Nota: la parte sombreada en color es para el llenado exclusivo del INP

ANEXO 14

MODELO DE MANIFIESTO DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Ciudad de México., a ___ de ___________________ de 202__.

- Instituto Nacional de Pediatría

- Subdirección de Recursos Materiales

- Departamento de Adquisiciones

Presente.

El que suscribe ________________________, representante legal de la empresa ______________________, manifiesto que el perfil(s) (señalar el número y el nombre del perfil(es)) objeto de la contratación de la licitación pública número_________________para la adquisición de ____________,  dan cumplimiento a las siguentes normas:

Número y Nombre del perfil _____________

| Renglón | Denominación | Número de Norma |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3… |  |  |

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 15

MODELO DE FORMATO DONDE DEBERÁ DE MANIFESTAR E INCLUIR EL O LOS REGISTROS SANITARIOS O PRORROGA

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Ciudad de México., a ___ de ___________________ de 202__.

- Instituto Nacional de Pediatría

- Subdirección de Recursos Materiales

- Departamento de Adquisiciones

Presente.

El que suscribe ________________________, representante legal de la empresa ______________________, manifiesto que el perfil(s) (señalar el número y el nombre del perfil(es)), objeto de la contratación de la licitación pública número_________________para la adquisición de ____________,  corresponde el(los) Registro(s) Sanitario(s) (señale el o los números de los renglones) como a continuación e detalla:

Número y Nombre del perfil _____________

| Renglón | Número del Registro Sanitario o Prorroga | Denominación |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3… |  |  |

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: DEBERA DE INTREGAR EN ESTE DOCUMENTO LOS REGISTROS SANITARIOS O PRORROGAS.

ANEXO 16

MODELO DE FORMATO DONDE DEBERÁ DE MANIFESTAR E INCLUIR LOS MANUALES, CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Ciudad de México., a ___ de ___________________ de 202__.

- Instituto Nacional de Pediatría

- Subdirección de Recursos Materiales

- Departamento de Adquisiciones

Presente.

El que suscribe ________________________, representante legal de la empresa ______________________, manifiesto que el(los) perfil(s) (señalar el número y el nombre del(los) perfil(es), con el(los) renglón(es)) respectivos, objeto de la contratación de la licitación pública número_________________para la adquisición de ____________,  corresponde la(s) ficha(s) técnica(s) y manual(es) que se encuentran integradas en dicho documento.

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 17

#### PROPUESTA ECONÓMICA

| Ciudad de México, a _____ de ___________________ del 202__. - Instituto Nacional de Pediatría - Subdirección de Recursos Materiales - Departamento de Adquisiciones Presente. Con relación a la Licitación Pública___________________ (nombre y número) _______________________, me permito ofertar lo siguiente: | Hoja No.__ de ___ |
| --- | --- |

No. De Perfil. ________________

| No. Reglón | DESCRIPCIÓN | PAÍS DE ORIGEN | MARCA | FABRICANTE | UNIDAD DE MEDIDA (PRESENTACIÓN) | CANTIDAD MÁXIMA | PRECIO OFERTADO EN MONEDA NACIONAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |  | $ |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I. V. A. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |

| Atentamente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la persona facultada legalmente |  | (Cargo en la empresa) |  | (Firma) |

Nota 1. La CONVOCANTE no pagará importe alguno diferente a los consignados en esta proposición económica. - En caso de que el contrato sea abierto, adecuar el formato. 3 Este formato lo deberá de presentar por cada ejercicio fiscal.

ANEXO 18 “MODELO DE CONTRATO”

CONTRATO (ABIERTO O CERRADO) PARA LA ADQUISICIÓN DE  XXXX QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA, REPRESENTADO POR (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN SU CARÁCTER DE (CARGO DEL REPRESENTANTE, EN ADELANTE "LA ENTIDAD" Y, POR LA OTRA, (RAZON SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL), EN LO SUCESIVO "EL PROVEEDOR", REPRESENTADA POR  (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA MORAL), EN SU CARÁCTER DE ( EL CARÁCTER DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA), A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

# ANTECEDENTES

Conforme al Programa Institucional 2020 2024 del Instituto Nacional de Pediatría (PIINP 2020-2024), el cual es un elemento de instrumentación paulatina para contribuir con los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 2024 (PND), así como al Programa de Trabajo 2021 (PT 2021) del Instituto Nacional de Pediatría (INP); y específicamente al Eje General II. Política Social y a los objetivos “Salud para toda la población” e “Instituto Nacional de Salud para el Bienestar” (INSBI), y de manera particular con el Programa Sectorial de Salud 2020-2024 (PSS), para la construcción de un sistema único, público, gratuito y equitativo que garantice el acceso efectivo de toda la población a servicios de salud con calidad.

El Programa de Trabajo 2021 del Instituto Nacional de Pediatría deriva del PIINP 2020-2024, publicado en el DOF el 26 de noviembre del 2020 el cual su objetivo prioritario es orientar a mejorar la prestación de servicios de salud, ofertar un modelo educativo de vanguardia, aumentar la participación de las investigaciones institucionales en la generación de conocimiento y fortalecer el flujo de los recursos, y aumentar la eficiencia, eficacia y efectividad del uso de los recursos del INP, con el fin de atender las enfermedades de alta complejidad, desarrollar conocimiento, competencias técnico-médicas y de gestión, atender los problemas de salud de la población pediátrica, implementar proyectos que consoliden al INP como líder y fortalecer la seguridad y calidad del paciente pediátrico durante el presente ejercicio 2021, para en concordancia con los objetivos prioritarios definidos en el PPS y PTIINP 2020-2024, incrementar la eficiencia, efectividad y calidad en los procesos de atención a la salud, bajo un enfoque diferenciado, intercultural y con perspectiva de derechos, que promueva el acceso a la atención médica y hospitalaria, así como exámenes médicos y suministro de medicamentos durante el proceso de atención a padecimientos de tercer nivel de atención.

# DECLARACIONES

- "LA ENTIDAD" declara que:

  - Que la "LA ENTIDAD", es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que rige su organización y funcionamiento de conformidad con lo dispuesto por la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo del dos mil; cuya competencia y atribuciones se señalan en el artículo 6 del citado ordenamiento legal, correspondiéndole, entre otras, promover y realizar investigación científica, formación y capacitación de recursos humanos y prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, a través de estudios e investigaciones clínicas y experimentales de desarrollo tecnológico y básicas, en las áreas biomédicas y socioeconómicas de la población infantil hasta la adolescencia, para lo cual se requiere de espacios y estructuras adecuadas y suficientes que permitan el desarrollo funcional de las áreas médicas y administrativas.

  - Que conforme a lo dispuesto por el artículo 46 fracción XIV del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Pediatría (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN SU CARÁCTER DE (CARGO DEL REPRESENTANTE, con R.F.C XXXX , acredita su representación legal y las facultades con las que comparece se consignan en el primer testimonio de la escritura número XXX, de fecha XXX, pasada ante la fe del Licenciado XXX, Notario Público número XXX de la Ciudad XXXX, en la que consta el Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración otorgado a su favor por “LA ENTIDAD”, manifestando que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas ni en forma alguna limitadas y tiene capacidad legal para celebrar el presente contrato, quien  podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio

  - De conformidad con el artículo 84, párrafo séptimo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, con relación a lo dispuesto por las Políticas , Bases y Lineamientos para la Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de “LA ENTIDAD”, en su Capítulo I, fracción VI, inciso A) subincisos XI y XVII, suscribe el presente instrumento la (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), ( CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, con R.F.C (RFC DEL ADMINISTRADOR), facultada para administrar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituida en cualquier momento en su cargo o funciones, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, dirigido al representante de “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato, encargados del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico.

  - De conformidad con lo dispuesto a las Políticas, Bases y Lineamientos para la Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de “LA ENTIDAD”, en su Capítulo I, fracción XI; suscribe el presente instrumento el  (NOMBRE DEL FIRMANTE X),  (CARGO DEL FIRMANTE X), R.F.C (RFC DEL FIRMANTE X), quien esta facultado para participar en la elaboración, autorización, trámite, convenios, contratos y pedidos de adquisiciones, que celebra “LA ENTIDAD”, para la adquisición de bienes e insumos.

  - Que de conformidad con el artículo 47 fracciones VII y IX del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Pediatría; suscribe el presente instrumento el (NOMBRE DEL FIRMANTE X),  (CARGO DEL FIRMANTE X), R.F.C (RFC DEL FIRMANTE X), quien está facultado para supervisar la realización de los procedimientos de contratación de bienes, pedidos, convenios, sobre adquisiciones de “LA ENTIDAD” para cumplir con los requerimientos de las áreas usuarias, cancelaciones, facturas, actas, certificaciones y cuadros comparativos de cotizaciones, para formalizar los procesos de adquisiciones realizadas por “LA ENTIDAD”.

  - La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de  (TIPO DE PROCEDIMIENTO)  (MEDIO DEL PROCEDIMIENTO) de carácter (CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO), realizado al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos (FUNDAMENTO)  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LAASSP”, y los correlativos de su Reglamento.

  - "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria número  (NUMERO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA)_ con folio de autorización  (FOLIO AUTORIZACIÓN SP) , de fecha ___ de _______ de ______, emitido por la _____________________.

  - Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N° INP8304203F7

  - Tiene establecido su domicilio en la Avenida Insurgentes Sur número 3700 C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, C.P. 04530, Demarcación Territorial Coyoacán, en la Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

- "EL PROVEEDOR" declara que:

  - Es una persona (FISICA O MORAL)  legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con la escritura número XXX de fecha XX, pasada ante la fe del XXXX, entonces notario público número XXX del XXXX,  cuyo primer testimonio se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Capital, en el libro XXX, volumen XX, a fojas XX y bajo el numero XX. Asimismo, mediante escritura número XXXX de fecha XXX, pasada ante la fe del Lic. XXXX, Notario Público número XXX de la Ciudad de México, la empresa denominada (RAZON SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) llevó a cabo la compulsa de sus diversas escrituras y reformo sus estatutos, instrumento que se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, en el Folio Mercantil número XXXX, cuyo objeto social es, entre otros, XXXX.

  - El C. XXXX, en su carácter de Representante Legal, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato, representando legalmente a la empresa, personalidad que acredita con el testimonio de la Escritura Pública  XXXX, de XXX, otorgada ante la fe del Lic. XXX, Notario Público XXX, de la Ciudad de XXXX, manifestando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le han sido otorgadas, a la fecha no le han sido modificadas, revocadas, canceladas ni limitadas en forma alguna.

  - Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

  - Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ni él ni ninguno de los socios o accionistas desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés, en términos del artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas lo cual se constató por el Órgano Interno de Control en “LA ENTIDAD”, en concordancia con los artículos 50, fracción II de la “LAASSP” y 88, fracción I de su Reglamento; así como que “EL PROVEEDOR” no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 50 y penúltimo y antepenúltimo párrafos del artículo 60 de la “LAASSP”.

  - Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

  - Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes XXXX

  - Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en (DOMICILIO FISCAL PROVEEDOR).

# De "LAS PARTES":

# Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes: CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" acepta y se obliga a proporcionar a "LA ENTIDAD" la adquisición de XXXX, al amparo del procedimiento de contratación señalado en el punto I.6 de las declaraciones de este instrumento jurídico.

# SEGUNDA. DE LOS MONTOS Y PRECIOS

El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato es por la cantidad de $XXX (XXXX 00/100 M.N.) en moneda nacional antes de impuestos, el monto total mínimo del mismo es por la cantidad de $XXXX (XXX 00/100 M.N.) en moneda nacional antes de impuestos y el monto total máximo del mismo es por la cantidad de $XXXX (XXX 00/100 M.N.) en moneda nacional antes de impuestos.

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (pesos mexicanos) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo "EL PROVEEDOR" todos los conceptos y costos involucrados en la adquisición XXXX, por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

# TERCERA. FORMA Y LUGAR DE PAGO (ODCS y RICG)

"LA ENTIDAD" se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" la cantidad señalada en la cláusula segunda de este instrumento jurídico, en moneda nacional, en un plazo máximo de 20 días naturales siguientes, a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica por "LA ENTIDAD", con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3; a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF).

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la recepción de los bienes y del CFDI o factura electrónica, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los bienes facturados, para lo cual es necesario que el CFDI o factura electrónica que se presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los bienes entregados y los precios unitarios; asimismo, deberá acompañarse con la documentación completa y debidamente requisitada.

De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la "LAASSP", en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presenten errores, el Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a "EL PROVEEDOR" las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que "EL PROVEEDOR" presente el CFDI o factura electrónica corregido.

El tiempo que "EL PROVEEDOR" utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la "LAASSP".

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada en original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros, el número de contrato, número de partida, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar, el RFC y la dirección completa de “LA ENTIDAD”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén Correspondiente.

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el IVA cuando aplique.

"EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3

Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, "EL PROVEEDOR" deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE INTERBANCARIA XXXX, del banco XXX, XXXX a nombre de XXXX, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, debiendo anexar:

- Constancia de la institución financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya:

  - Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal);

  - Registro Federal de Contribuyentes;

  - Domicilio fiscal: calle, N° exterior, N° interior, colonia, código postal, alcaldía y entidad federativa;

  - Nombre(s) del(los) banco(s); y

  - Número de la cuenta con once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que permita realizar transferencias electrónicas de fondo, a través del Sistema de Pago.

- Copia de estado de cuenta reciente, con no más de dos meses de antigüedad.

El pago de los bienes entregados, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales.

En caso de pago en moneda extranjera, indicar la fuente oficial que se tomará para llevar a cabo la conversión y la tasa de cambio o la fecha a considerar para hacerlo.

El pago será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que "EL PROVEEDOR" proporcione.

Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51 párrafo tercero, de la "LAASSP".

# CUARTA. VIGENCIA

El contrato comprenderá una vigencia considerada a partir de XXXX y hasta el XXX sin perjuicio de su posible terminación anticipada, en los términos establecidos en su clausulado.

# QUINTA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

"LAS PARTES" están de acuerdo en que por necesidades de "LA ENTIDAD" podrá ampliarse el suministro de los bienes, prestación del servicio o arrendamiento objeto del presente contrato, de conformidad con el artículo 52 de la "LAASSP", siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente. Lo anterior, se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio del Contrato Principal. Asimismo, con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la "LAASSP", "EL PROVEEDOR" deberá entregar las modificaciones respectivas de las garantías, señaladas en la CLÁUSULA SÉPTIMA de este contrato.

Por caso fortuito o de fuerza mayor, o por causas atribuibles a "LA ENTIDAD", se podrá modificar el presente instrumento jurídico, la fecha o el plazo para la entrega de los bienes. En dicho supuesto, se deberá formalizar el convenio modificatorio respectivo, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso. Tratándose de causas imputables a "LA ENTIDAD", no se requerirá de la solicitud de "EL PROVEEDOR".

# SEXTA. GARANTÍAS DE LOS BIENES

"EL PROVEEDOR" se obliga a otorgar a "LA ENTIDAD", las siguientes garantías:

Garantía de los bienes. - "EL PROVEEDOR" se obliga con "LA ENTIDAD" a entregar junto con los bienes objeto de este contrato, una garantía de fabricación por XXX meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, firmada por el representante legal de “El proveedor”.

# SÉPTIMA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos 48 fracción II, y 49 fracción I, de la "LAASSP", 85 fracción III, y 103 de su Reglamento; 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, 48 fracción II, de la Ley de TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 70 de su Reglamento, las Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las Dependencias y Entidades en los actos y contratos que celebren, publicadas en el DOF el 08 de septiembre de 2015, "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir una garantía divisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN , por un importe equivalente al 10.0% (Diez por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el IVA. Dicha fianza deberá ser entregada a "LA ENTIDAD", a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permitan, la entrega de la garantía de cumplimiento se realizará de manera electrónica.

La fianza deberá presentarse en original en la Coordinación de Contratos del Departamento de Adquisiciones en un horario de 9:00  a 14:00 horas en Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Código Postal 04530, Demarcación Territorial Coyoacán, Ciudad de México, la cual deberá contener los siguientes requisitos:

- Expedirse a favor de la TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN y señalar su domicilio;

- La indicación del importe total garantizado con número y letra;

- La referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y anexos respectivo, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

- La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones garantizadas;

- El señalamiento de la denominación o nombre de "EL PROVEEDOR" y de la institución afianzadora, así como sus domicilios correspondientes;

- La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, y continuará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por la autoridad competente, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y actos administrativos garantizados;

- La indicación de que la fianza se hará efectiva conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, el cual será aplicable también para el cobro de los intereses que en su caso se generen en los términos previstos en el artículo 283 del propio ordenamiento;

- La indicación de que la cancelación de la póliza de fianza procederá una vez que "LA ENTIDAD" otorgue el documento en el que se señale la extinción de derechos y obligaciones, previo otorgamiento del finiquito correspondiente, o en caso de existir saldos a cargo de "EL PROVEEDOR", la liquidación debida;

- Para efectos de la garantía señalada en esta cláusula, se deberá considerar la divisibilidad de ésta, por lo que en caso de incumplimiento del contrato se hará efectiva por el monto total de la garantía de cumplimiento;

- Para acreditar a la institución afianzadora el incumplimiento de la obligación garantizada, tendrá que cumplirse con los requisitos establecidos en las Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las dependencias y entidades en los actos y contratos que celebren, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 08 de septiembre de 2015; y

- El momento de inicio de la fianza y, en su caso, su vigencia.

Considerando los requisitos anteriores, dentro de la fianza, se deberán incluir las declaraciones siguientes en forma expresa:

- "Esta garantía estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato.

- "La institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.";

- "La cancelación de la fianza no procederá sino en virtud de manifestación previa de manera expresa y por escrito de "LA ENTIDAD", y

- "La afianzadora acepta expresamente tener garantizado el contrato a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor principal o fiado por parte de "LA ENTIDAD" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizaran, por lo que la afianzadora renuncia expresamente al derecho que le otorga el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas."

La institución afianzadora se somete expresamente a lo preceptuado por los artículos 175 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y renuncia a los beneficios de orden y excusión a que se refieren los artículos 2815 y 2822 del Código Civil Federal.

De no cumplir con dicha entrega, "LA ENTIDAD" podrá rescindir el contrato y remitir el asunto al Órgano Interno de Control para que determine si se aplican las sanciones estipuladas en el artículo 60 fracción III de la "LAASSP".

La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de la responsabilidad de "EL PROVEEDOR", derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y de ninguna manera impedirá que "LA ENTIDAD" reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a "LA ENTIDAD" dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91 del Reglamento de la "LAASSP", los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

"EL PROVEEDOR" acepta expresamente que la garantía expedida para garantizar el cumplimiento se hará efectiva independientemente de que se interponga cualquier otro tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o judicial, así como que permanecerá vigente durante la substanciación de los juicios o recursos legales que se interponga con relación a dicho contrato, hasta que sea pronunciada resolución definitiva que cause ejecutoria por la autoridad competente.

El trámite de liberación de garantía, se realizará inmediato a que se extienda la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales por parte de "LA ENTIDAD", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81, fracción VIII del Reglamento de la "LAASSP".

Considerando que la entrega de los bienes, cuando aplique se haya previsto un plazo menor a diez días naturales, se exceptúa el cumplimiento de la garantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 último párrafo de la "LAASSP", en concordancia con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 86 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Para este caso, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del veinte por ciento del monto de los bienes entregados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

# OCTAVA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”

- Entregar los bienes en las fechas o plazos y lugares específicos conforme a lo requerido en el presente contrato y anexos respectivos.

- Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el contrato respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

- En bienes de procedencia extranjera, asumirá la responsabilidad de efectuar los trámites de importación y pagar los impuestos y derechos que se generen.

- Asumir su responsabilidad ante cualquier situación que pudiera generarse con motivo del presente contrato.

- No difundir a terceros sin autorización expresa de "LA ENTIDAD" la información que le sea proporcionada, inclusive después de la rescisión o terminación del presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que haya lugar.

- Proporcionar la información que le sea requerida por parte de la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la "LAASSP".

# NOVENA. OBLIGACIONES DE “LA ENTIDAD”

- Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que "EL PROVEEDOR" lleve a cabo el cumplimiento del contrato en los términos convenidos

- Sufragar el pago correspondiente en tiempo y forma, por el suministro de los bienes contratados.

3. Extender a "EL PROVEEDOR", en caso de que lo requiera, por conducto del Administrador del Contrato, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

# DÉCIMA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES

La entrega de los bienes será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “LA ENTIDAD” en el anexo.

La entrega de los bienes se realizará en el domicilio señalado en el anexo y en las fechas establecidas en el mismo; los bienes serán recibidos previa revisión por parte del personal designado por el administrador del contrato; la inspección de los bienes consistirá en la verificación del bien, la cantidad, condiciones, especificaciones técnicas y de calidad.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria. En los casos en que se detecten defectos o discrepancias en la entrega o incumplimiento en las especificaciones técnicas de los bienes, “EL PROVEEDOR” contará con un plazo de 3 días hábiles, para la reposición de éstos, contados a partir del momento de la devolución y/o la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para “LA ENTIDAD”.

.

# DÉCIMA PRIMERA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS

El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la adquisición de los bienes correspondientes, cuando sean del conocimiento de la “LA ENTIDAD”

# DÉCIMA SEGUNDA. SEGUROS

Los seguros que, en su caso, deben otorgarse, indicando los bienes que ampararían y la cobertura de la póliza correspondiente;

# DÉCIMA TERCERA. TRANSPORTE

“EL PROVEEDOR” se obliga a efectuar el transporte de los bienes objeto del presente contrato, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones referidas en el anexo.

# DÉCIMA CUARTA. DEVOLUCIÓN.

“LA ENTIDAD” procederá a la devolución del total de las entregas de los bienes a "EL PROVEEDOR", cuando con posterioridad a la entrega de los bienes corregidos, se detecte que existen defectos, o cuando éstos no hayan sido repuestos. "EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se generen.

# DÉCIMA QUINTA. CALIDAD

"EL PROVEEDOR" deberá contar con la infraestructura necesaria, personal técnico especializado en el ramo, herramientas, técnicas y equipos adecuados para proporcionar los bienes requeridos, a fin de garantizar que el objeto de este contrato sea proporcionado con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida para tal efecto, comprometiéndose a realizarlo a satisfacción de "LA ENTIDAD" y con estricto apego a lo establecido en las cláusulas del presente instrumento jurídico y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

“LA ENTIDAD” no estará obligada a recibir los bienes cuando éstos no cumplan con los requisitos establecidos en el párrafo anterior.

# DÉCIMA SEXTA. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

“EL PROVEEDOR” queda obligado ante “LA ENTIDAD” a responder de los defectos y vicios ocultos derivados de las obligaciones del presente contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en que llegue a incurrir, en los términos señalados en este instrumento jurídico y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, y/o en la legislación aplicable en la materia. Para los efectos de la presente cláusula, se entiende por vicios ocultos los defectos que existan en los bienes, que los hagan impropios para los usos a que se le destine o que disminuyan de tal modo este uso, que de haberlo conocido “LA ENTIDAD” no lo hubiere adquirido o los hubiere adquirido a un precio menor.

# DÉCIMA SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD

“EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a “LA ENTIDAD”, con motivo de las obligaciones pactadas, o bien por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la “LAASSP”.

# DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la adquisición de los bienes, objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR”, mismos que no serán repercutidos a “LA ENTIDAD”.

"LA ENTIDAD" sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al IVA, en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

# DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

“EL PROVEEDOR” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de “LA ENTIDAD” deslindando a ésta de toda responsabilidad.

# VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS

“EL PROVEEDOR” asume la responsabilidad total en caso de que, al suministrar los bienes objeto del presente contrato, infrinja patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, por lo que, se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a “LA ENTIDAD” o a terceros.

En tal virtud, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción administrativa y/o delito establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor ni en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “LA ENTIDAD”, por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de ésta será la de dar aviso en el domicilio previsto en el apartado de Declaraciones de este instrumento a “EL PROVEEDOR”, para que éste, utilizando los medios correspondientes al caso, garantice salvaguardar a “LA ENTIDAD” de cualquier controversia, liberándole de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.

En caso de que “LA ENTIDAD” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, “EL PROVEEDOR” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

# VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” están conformes en que la información que se derive de la celebración del presente instrumento jurídico, así como toda aquella información que “LA ENTIDAD” entregue a “EL PROVEEDOR” tendrá el carácter de confidencial, por lo que este se compromete, de forma directa o a través de interpósita persona, a no proporcionarla o divulgarla por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio a terceros, inclusive después de la terminación de este contrato.

La información contenida en el presente contrato es pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública; sin embargo la información que proporcione “LA ENTIDAD” a “EL PROVEEDOR” para el cumplimiento del objeto materia del mismo, será considerada como confidencial en términos de los artículos 116 y 113, respectivamente, de los citados ordenamientos jurídicos, por lo que “EL PROVEEDOR” se compromete a recibir, proteger y guardar la información confidencial proporcionada por “LA ENTIDAD” con el mismo empeño y cuidado que tiene respecto de su propia información confidencial, así como hacer cumplir a todos y cada uno de los usuarios autorizados a los que les entregue o permita acceso a la información confidencial, en los términos de este instrumento.

“EL PROVEEDOR” se compromete a que la información considerada como confidencial no será utilizada para fines diversos a los autorizados con el presente contrato especifico; asimismo, dicha información no podrá ser copiada o duplicada total o parcialmente en ninguna forma o por ningún medio, ni podrá ser divulgada a terceros que no sean usuarios autorizados. De esta forma, “EL PROVEEDOR” se obliga a no divulgar o publicar informes, datos y resultados obtenidos objeto del presente instrumento, toda vez que son propiedad de “LA ENTIDAD”.

Cuando de las causas descritas en las cláusulas de RESCISIÓN y TERMINACIÓN ANTICIPADA, del presente contrato, concluya la vigencia del mismo, subsistirá la obligación de confidencialidad sobre los bienes establecidos en este instrumento legal.

En caso de incumplimiento a lo establecido en esta cláusula, “EL PROVEEDOR” tiene conocimiento en que “LA ENTIDAD” podrá ejecutar o tramitar las sanciones establecidas en la “LAASSP” y su Reglamento, así como presentar las denuncias correspondientes de conformidad con lo dispuesto por el Libro Segundo, Título Noveno, Capítulos I y II del Código Penal Federal y demás normatividad aplicable.

De igual forma, “EL PROVEEDOR” se compromete a no alterar la información confidencial, a llevar un control de su personal y  hacer de su conocimiento las sanciones que se aplicarán en caso de incumplir con lo dispuesto en esta cláusula, por lo que, en su caso, se obliga a notificar a “LA ENTIDAD” cuando se realicen actos que se consideren como ilícitos, debiendo dar inicio a las acciones legales correspondientes y sacar en paz y a salvo a “LA ENTIDAD” de cualquier proceso legal.

“EL PROVEEDOR” se obliga a poner en conocimiento de “LA ENTIDAD” cualquier hecho o circunstancia que en razón del suministro de los bienes contratados, sea de su conocimiento y que pueda beneficiar o evitar un perjuicio a la misma.

Asimismo, “EL PROVEEDOR” no podrá, con motivo del suministro de los bienes que realice a “LA ENTIDAD”, utilizar la información a que tenga acceso, para asesorar, patrocinar o constituirse en consultor de cualquier persona que tenga relaciones directas o indirectas con el objeto de las actividades que lleve a cabo.

# VIGÉSIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES

“LA ENTIDAD” designa como responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente contrato a la XXXX, XXXX.

con el objeto de verificar el óptimo cumplimiento del mismo, por lo que indicará a “EL PROVEEDOR” las observaciones que se estimen pertinentes, quedando este obligado a corregir las anomalías que le sean indicadas, así como deficiencias en la entrega de los bienes.

Los bienes serán recibidos previa revisión del administrador del contrato; la inspección de los bienes consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y en su caso en los anexos respectivos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

En tal virtud, “EL PROVEEDOR” manifiesta expresamente su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, los bienes no se tendrán por aceptados por parte de “LA ENTIDAD”.

“LA ENTIDAD” a través administrador del contrato o a través del personal que para tal efecto designe, podrá rechazar los bienes si no reúnen las especificaciones y alcances establecidos en este contrato y en sus anexos obligándose “EL PROVEEDOR” en este supuesto a entregarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para “LA ENTIDAD”.

# VIGÉSIMA TERCERA. DEDUCCIONES

En caso de que "EL PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales de forma parcial o deficiente a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, "LA ENTIDAD" por conducto del administrador del contrato aplicará una deducción del 1.0% sobre el monto de los bienes proporcionados en forma parcial o deficientemente, los montos a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que "EL PROVEEDOR" presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

En caso de no existir pagos pendientes, la deducción se aplicará sobre la garantía de cumplimiento del contrato siempre y cuando "EL PROVEEDOR" no realice el pago de la misma y para el caso de que la garantía no sea suficiente para cubrir la deducción correspondiente, "EL PROVEEDOR" realizará el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación.

Lo anterior, en el entendido de que se cumpla con el objeto de este contrato de forma inmediata, conforme a lo acordado. En caso contrario, "LA ENTIDAD" podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión del contrato, considerando la gravedad del incumplimiento y los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses del Estado, representados por "LA ENTIDAD".

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir el IVA.

El cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato de "LA ENTIDAD".

Cuando el monto total de aplicación de deducciones alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, se iniciará el procedimiento de rescisión.

# VIGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES

En caso de que "EL PROVEEDOR" presente atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones pactadas para la adquisición de los bienes, objeto del presente contrato, "LA ENTIDAD", por conducto del administrador del contrato podrá aplicar una pena convencional equivalente al 1.0% por cada día natural de atraso sobre el monto de los bienes no proporcionados, de conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

Por lo anterior, el pago de la adquisición de bienes, quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR”  deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que, si el contrato es rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena deberá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, sin que la acumulación de esta pena exceda el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y se aplicará sobre el monto proporcional sin incluir el IVA.

Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del presente contrato, se iniciará el procedimiento de rescisión del mismo, en los términos del artículo 54 de la "LAASSP".

Independientemente de la aplicación de la pena convencional a que hace referencia el párrafo que antecede, se aplicarán además cualquiera otra que la "LAASSP" establezca.

Esta pena convencional no descarta que "LA ENTIDAD" en cualquier momento posterior al incumplimiento determine procedente la rescisión del contrato, considerando la gravedad de los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses de "LA ENTIDAD".

En caso que sea necesario llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será por el monto total de las obligaciones garantizadas.

La penalización tendrá como objeto resarcir los daños y perjuicios ocasionados a "LA ENTIDAD" por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

El cálculo de la pena convencional, corresponde al administrador del contrato de "LA ENTIDAD". VIGÉSIMA QUINTA. SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Cuando "EL PROVEEDOR" incumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a éste, y como consecuencia,

cause daños y/o perjuicios graves a "LA ENTIDAD", o bien, proporcione información falsa, actúe con dolo o mala fe en la celebración del presente contrato o durante la vigencia del mismo, por determinación de la Secretaría de la Función Pública, se podrá hacer acreedor a las sanciones establecidas en la "LAASSP", en los términos de los artículos 59, 60 y 61 de dicho ordenamiento legal y 109 al 115 de su Reglamento.

# VIGÉSIMA SEXTA. SANCIONES APLICABLES Y TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL

"LA ENTIDAD", de conformidad con lo establecido en los artículos 53, 53 Bis, 54 y 54 Bis de la "LAASSP", y 86 segundo párrafo, 95 al 100 y 102 de su Reglamento, aplicará sanciones, o en su caso, llevará a cabo la cancelación de partidas total o parcialmente o la rescisión administrativa del contrato.

# VIGÉSIMA SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL

"EL PROVEEDOR" reconoce y acepta ser el único patrón del personal que ocupe con motivo del suministro objeto de este contrato, así como el responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. Asimismo, "EL PROVEEDOR" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "LA ENTIDAD", en relación con el suministro materia de este contrato.

# VIGÉSIMA OCTAVA. EXCLUSIÓN LABORAL

“LAS PARTES” convienen en que “LA ENTIDAD” no adquiere ninguna obligación de carácter laboral con “EL PROVEEDOR” ni con los elementos que éste utilice para la adquisición de bienes objeto del presente contrato, por lo cual no se le podrá considerar como patrón ni como un sustituto. En particular el personal se entenderá relacionado exclusivamente con la o las personas que lo emplearon y por ende cada una de ellas asumirá su responsabilidad por dicho concepto.

Igualmente, y para este efecto y cualquiera no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente a “LA ENTIDAD” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal, de seguridad social o de otra especie que, en su caso, pudiera llegar a generarse; sin embargo, si “LA ENTIDAD” tuviera que realizar alguna erogación por alguno de los conceptos que anteceden, “EL PROVEEDOR” se obliga a realizar el reembolso e indemnización correspondiente.

Por lo anterior, “LAS PARTES” reconocen expresamente en este acto que “LA ENTIDAD” no tiene nexo laboral alguno con “EL PROVEEDOR”, por lo que éste último libera a “LA ENTIDAD” de toda responsabilidad relativa a cualquier accidente o enfermedad que pudiera sufrir o contraer cualquiera de sus trabajadores durante el desarrollo de sus labores o como consecuencia de ellos, así como de cualquier responsabilidad que resulte de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y/o cualquier otra aplicable, derivada de la entrega de los bienes materia de este contrato.

Por otro lado, las partes acuerden que el personal de cada una de ellas que intervengan en el desarrollo de las actividades aquí estipuladas deberá de conducirse con pleno respeto y garantizar la protección de los derechos humanos, en especial protección contra la explotación y abusos sexuales. Por eta razón el Instituto Nacional de Pediatría tiene un pronunciamiento de Cero Tolerancia a la Explotación y cualquier tipo de Violencia Sexual incluidas en el Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual

# VIGÉSIMA NOVENA. SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES.

Cuando en la entrega de los bienes, se presente caso fortuito o de fuerza mayor, “LA ENTIDAD” bajo su responsabilidad, podrá de resultar aplicable conforme a la normatividad en la materia, suspender el suministro de los bienes en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente recibidos por “LA ENTIDAD”.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a “LA ENTIDAD”, a solicitud escrita de “EL PROVEEDOR”, cubrirá los  gastos no recuperables, durante el tiempo que dure esta suspensión, para lo cual “EL PROVEEDOR” deberá presentar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes de la notificación del término de la suspensión, la factura y documentación de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

"LA ENTIDAD " pagará los gastos no recuperables, en moneda nacional (pesos mexicanos), dentro de los 45 (cuarenta y cinco)  días naturales posteriores a la presentación de la solicitud debidamente fundada y documentada de "EL PROVEEDOR", así como del CFDI o factura electrónica respectiva y documentación soporte.

En caso de que "EL PROVEEDOR" no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se recorrerá el mismo número de días que dure el retraso.

El plazo de suspensión será fijado por "LA ENTIDAD", a cuyo término en su caso, podrá iniciarse la terminación anticipada del presente contrato, o bien, podrá continuar produciendo todos los efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

# TRIGÉSIMA. RESCISIÓN

"LA ENTIDAD" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato y hacer efectiva la fianza de cumplimiento, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia, por lo que, de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento:

- Si incurre en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación;

- Si incurre en negligencia en el suministro de los bienes objeto del presente contrato, sin justificación para "LA ENTIDAD";

- Si transfiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;

- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de "LA ENTIDAD";

- Si suspende total o parcialmente y sin causa justificada la entrega de los bienes del presente contrato o no les otorga la debida atención conforme a las instrucciones de "LA ENTIDAD";

- Si no suministra los bienes en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

- Si no proporciona a "LA ENTIDAD" o a las dependencias que tengan facultades, los datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión del suministro de los bienes objeto del presente contrato;

- Si cambia de nacionalidad e invoca la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de "LA ENTIDAD";

- Si es declarado en concurso mercantil por autoridad competente o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;

- Si no acepta pagar penalizaciones o no repara los daños o pérdidas, por argumentar que no le son directamente imputables, sino a uno de sus asociados o filiales o a cualquier otra causa que no sea de fuerza mayor o caso fortuito;

- Si no entrega dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;

- Si la suma de las penas convencionales excede el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y/o de las deducciones alcanzan el 10% (diez por ciento) del monto total de este instrumento jurídico;

- Si "EL PROVEEDOR" no suministra los bienes objeto de este contrato de acuerdo con las normas, la calidad, eficiencia y especificaciones requeridas por "LA ENTIDAD" conforme a las cláusulas del presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

- Si divulga, transfiere o utiliza la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de "LA ENTIDAD" en los términos de lo dispuesto en la cláusula DÉCIMA NOVENA del presente instrumento jurídico;

- Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación contenida en el apartado de sus declaraciones del presente contrato;

- Cuando "EL PROVEEDOR" y/o su personal, impidan el desempeño normal de labores de "LA ENTIDAD", durante el suministro de los bienes, por causas distintas a la naturaleza del objeto del mismo;

- Cuando exista conocimiento y se corrobore mediante resolución definitiva de autoridad competente que "EL PROVEEDOR" incurrió en violaciones en materia penal, civil, fiscal, mercantil o administrativa que redunde en perjuicio de los intereses de "LA ENTIDAD" en cuanto al cumplimiento oportuno y eficaz en la entrega de los bienes objeto del presente contrato; y 18. En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en el presente contrato o de las disposiciones de la "LAASSP" y su Reglamento.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, "LA ENTIDAD" comunicará por escrito a "EL PROVEEDOR" el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término "LA ENTIDAD", en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho "EL PROVEEDOR", determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido  el contrato, y comunicará a "EL PROVEEDOR" dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar "LA ENTIDAD" por concepto del contrato hasta el momento de rescisión.

Iniciado un procedimiento de conciliación "LA ENTIDAD" podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se entregaran los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “LA ENTIDAD” de que continúa vigente la necesidad de los bienes aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"LA ENTIDAD" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, "LA ENTIDAD" elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el contrato, "LA ENTIDAD" establecerá con "EL PROVEEDOR" otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la "LAASSP".

Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, "LA ENTIDAD" quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, aplicando las penas convencionales y/o rescindirlo, siendo esta situación una facultad potestativa.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a "EL PROVEEDOR" se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 51 párrafo cuarto, de la "LAASSP".

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD".

"EL PROVEEDOR" será responsable por los daños y perjuicios que le cause a "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD". TRIGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

“LA ENTIDAD” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general o bien

cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “LA ENTIDAD”, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, por lo que bastará sea comunicado a “EL PROVEEDOR” con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho. En este caso, “LA ENTIDAD” a solicitud escrita de “EL PROVEEDOR” cubrirá los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables estén debidamente comprobados y relacionados directamente con el contrato.

# TRIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS

"LAS PARTES" convienen que, en caso de discrepancia entre la solicitud de cotización, la propuesta económica de "EL PROVEEDOR" y el presente contrato, prevalecerá lo establecido en la solicitud de cotización respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 fracción IV, del Reglamento de la "LAASSP".

# TRIGÉSIMA TERCERA. CONCILIACIÓN.

"LAS PARTES" acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato se someterán al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78, 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento y al Decreto por el que se establecen las acciones administrativas que deberá implementar la Administración Pública Federal para llevar a cabo la conciliación o la celebración de convenios o acuerdos previstos en las leyes respectivas como medios alternativos de solución de controversias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2016.

La solicitud de conciliación se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, además, hará referencia al número de contrato, al servidor público encargado de su administración, objeto, vigencia y monto del contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos.

# TRIGÉSIMA CUARTA. DOMICILIOS

"LAS PARTES" señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal y sus correlativos en los Estados de la República Mexicana.

# TRIGÉSIMA QUINTA. LEGISLACIÓN APLICABLE

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones y a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

# TRIGÉSIMA SEXTA. JURISDICCIÓN

"LAS PARTES" convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

# FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN.

Por lo anteriormente expuesto, tanto "LA ENTIDAD" como "EL PROVEEDOR", declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica.

POR:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

| NOMBRE | CARGO | R.F.C. |
| --- | --- | --- |
| (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | (CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | (R.F.C. DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD |
| (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) | (CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) | (R.F.C. DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) |
| (NOMBRE DEL FIRMANTE X) | (CARGO DEL FIRMANTE X) | (R.F.C. FIRMANTE X) |

POR:

“EL PROVEEDOR”

| NOMBRE | R.F.C. |
| --- | --- |
| (RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) | (R.F.C. DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) |

Formato A

INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL

(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

______de___________de_____________

- Instituto Nacional de Pediatría

- Subdirección de Recursos Materiales

- Departamento de Adquisiciones

Presente.

___(Nombre)______, en mi carácter de _________________________, de la ___(Persona Moral)___, manifiesto por medio de la presente que los documentos contenidos en mi propuesta y remitida a la convocante para la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica____________________ contiene información de carácter Confidencial y Comercial Reservada, de conformidad con lo siguiente:

| No. | Documento (1) | Información a clasificar (2) | Fundamentación (3) | Motivación (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(1) Señalar el documento de la proposición que contiene información clasificada.

(2) Precisar que rubro o información del documento es sujeto de clasificación por contener información reservada o confidencial.

(3) Indicar en qué artículos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) o demás disposiciones reglamentarias aplicables, fundamenta la clasificación de la información, ya sea reservada o confidencial.

(4) Indicar los motivos y/o razones por los cuales la información señalada debe ser considerada en alguno de los supuestos de clasificación.

(El Licitante deberá fundamentar y motivar cada uno los numerales de su propuesta administrativa-legal y/o técnica que considere información reservada y/o confidencial. Cabe señalar que de no clasificarse la información por parte del Licitante  en los términos antes señalados, la información presentada como parte de su proposición administrativa - técnica - legal - económica tendrá tratamiento de información de carácter público, de conformidad con lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP, así como el numeral Cuadragésimo del “ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas” publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de abril del 2016 .)

ANEXO TÉCNICO

Nota.- Conforme oficio No. SS/WNRG/034/2023,  emitido por la Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento SADyTRA.- “El material de apoyo deberá entregarse conforme a los calendarios de entrega establecidos, respetando mínimos y máximos, los cuales se entregarán en la formalización del contrato”

REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO EJERCICIO 2023

LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA

| PERFIL 1.- SISTEMA PARA CULTIVO, IDENTIFICACIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD PARA MYCOBACTERIUM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CLAVE SIA | DESCRIPCION | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | MINIMOS | MAXIMOS |
| 1 | R1462210 | FRASCOS CON MEDIO DE CULTIVO PARA DESARROLLO DE MYCOBACTERIUM, contiene caldo MIDDLEBROOK, 7H9 (0.47% peso/vol.), digerido pancreático de caseina (0.1% peso/vol.), albumina sérica bovina (0.5% peso/vol.) catalasa (48 µ/ml) en agua purificada y una atmosfera de dióxido de carbón | CAJA CON 100 FRASCOS | PRUEBA | 330 | 825 |
| 2 | R1462211 | FRASCOS CON SUPLEMENTO DE CRECIMIENTO Y ANTIBIOTICOS. Contiene, OADC: albumina bovina, dextrosa, estearato polioxietileno, catalasa y ácido oleico. PANTA: polimixina B, anfotericina B, ácido nalidixico, trimetoprim, azlocilina. | CAJA CON 100 FRASCOS | PRUEBA | 330 | 825 |
| REACTIVOS PARA CONTROLES Y CALIBRADORES DEL PERFIL SISTEMA PARA CULTIVO, IDENTIFICACIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD PARA Mycobacterium |  |  |  |  |  |  |
| No. | CLAVE | DESCRIPCION | NUMERO DE PRUEBAS PARA CONTROLES, CALIBRADORES Y REPETICIONES ANUALES |  |  |  |
| 1 | R1462210 | TUBO DE CULTIVO PARA DESARROLLO DE MYCOBACTERIUM | 100 |  |  |  |
| 2 | R1462211 | FRASCOS CON SUPLEMENTO DE CRECIMIENTO Y ANTIBIOTICOS. | 100 |  |  |  |

EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR LOS EQUIPOS Y CONSUMIBLES NECESARIOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

A.	EQUIPO 1 (EN DEMOSTRACIÓN PERMANENTE).

1.	EL SISTEMA AUTOMATIZADO PARA CULTIVO, IDENTIFICACIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD PARA Mycobacterium DEBERÁ SER COLORIMÉTRICO O FLUOROMÉTRICO PARA UN MÍNIMO DE 200 FRASCOS.

2.	EL SISTEMA DE DETECCIÓN NO DEBE SER INVASIVO.

3.	EL EQUIPO DEBE INCLUIR UNA INCUBADORA, UNA COMPUTADORA Y UNA IMPRESORA.

4.	EL SISTEMA DEL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON UN PROGRAMA DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO INTEGRAL DE TODAS LAS ÁREAS DEL LABORATORIO, ES DECIR DEBE ESTAR INTERFASADO A TODOS LOS EQUIPOS AUTOMATIZADOS QUE SE USAN EN ESTE LABORATORIO, ÁREA DE HEMOCULTIVOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD Y MICOBACTERIAS EL PROGRAMA DEBERÁ OFERTARSE DENTRO DEL MISMO EQUIPO O EN UN SISTEMA POR SEPARADO.

5.	QUE EL SISTEMA SE PUEDA INTERFASAR AL SISTEMA ESTADÍSTICO DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA Y A LA RED DE LABORATORIOS, QUE INCLUYA TERMINAL DE TRABAJO E IMPRESORA PARA REPORTE DE RESULTADOS.

6.	PARA LA SUSCEPTIBILIDAD, POR CULTIVO (PARA M. TUBERCULOSIS) INCLUIR 8 TUBOS ADICIONALES DE MEDIO DE CULTIVO Y LOS SIGUIENTES ANTIBIÓTICOS: ISONIACIDA, RIFAMPICINA, PIRAZINAMIDA, ESTREPTOMICINA Y ETAMBUTOL, SEÑALADOS POR LA NORMA OFICIAL NOM-006-SSA2-2013, PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS.

7.	SE DEBEN INCLUIR MANUALES DEL SISTEMA Y DEL USUARIO EN IDIOMA ESPAÑOL.

8.	SE REQUIERE QUE EL SISTEMA TENGA NO-BREAK CON REGULADOR.

9.	INCLUIR FUENTE DE PODER PARA UN MÍNIMO DE DOS HORAS.

10.	EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR QUE EL LABORATORIO TENDRA LA CANTIDAD Y CALIDAD SUFICIENTE DE REACTIVOS Y MATERIAL DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL LABORATORIO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS SOLICITADAS, CONSIDERANDO POSIBLES RIESGOS Y CONTINGENCIAS.

11.	EN CASO DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS ANTES MENCIONADOS, EL ÁREA USUARIA NOTIFICARÁ AL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA SU SOLUCIÓN.

12.	EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR APROBADO POR FDA DE EU.

13.	SE REQUIERE ENTREGAR CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL EQUIPO.

14.	CALENDARIO DE MANTENIMIENTO DE LA INTERFASE.

15.	INCLUIR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL EQUIPO E INTERFASE.

16.	EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEBERÁ SER LOS 365 DÍAS DEL AÑO. QUE EL TIEMPO DE RESPUESTA VÍA TELEFÓNICA SEA MENOR A 30 MINUTOS Y EN FORMA PRESENCIAL SEA MÍNIMO A 2 HORAS.

17.	INCLUIR 2 CURSOS DE CAPACITACIÓN NACIONAL.

18.	INCLUIR 2 CURSOS DE CAPACITACIÓN INTERNACIONAL.

19.	LA BOTELLA DE CULTIVO DEBE TENER EL ENRIQUECIMIENTO OADC (ACIDO OLEICO, ALBUMINA, DEXTROSA Y CATALASA) Y LA MEZCLA DE ANTIBIÓTICOS PANTA (POLIMIXINA B, ANFOTERICINA B, ACIDO NALIDIXICO, TRIMETROPRIM Y AZLOCILINA) PARA INHIBIR FLORA BACTERIANA.

20.	SE DEBE INCLUIR SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN, ASÍ COMO LOS KITS DE REACTIVOS Y MATERIAL UTILIZADOS, LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO.

21.	POR CADA CULTIVO POSITIVO, INCLUIR LAS SIGUIENTES PRUEBAS: A) PRUEBA DE NIACINA Y B) PRUEBA DE NITRATOS.

22.	INCLUIR PAPEL Y CARTUCHO PARA LA IMPRESORA.

23.	CAPACITACIÓN DEL MANEJO DE EQUIPO.

24.	SE REQUIERE EL LIBRO MANUAL DE MICROBIOLOGIA CLINICA, 13TH EDITION, EN IDIOMA INGLES DE LA EDITORIAL ASM.

25.	EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR MEDIANTE UNA CARTA COMPRIMISO EN LA CUAL SE COMPROMETA A QUE EL LABORATORIO TENDRA LA CANTIDAD Y CALIDAD SUFICIENTE DE REACTIVOS Y MATERIAL DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL LABORATORIO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS SOLICITADAS, CONSIDERANDO POSIBLES RIESGOS Y CONTINGENCIAS.

26.	UNA VEZ ADJUDICADO EL PERFIL LICITADO, EL PROVEEDOR GANADOR DEBERÁ DE ENTREGAR EN LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO LO SIGUIENTE:

A)	INSTALACIÓN DEL EQUIPO EN EL LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA

B)	REALIZAR VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA CASA COMERCIAL (DEBIENDO INCLUIR REACTIVO, CONTROLES POSITIVOS Y NEGATIVOS, ASÍ COMO TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE LA VERIFICACION).

C)	VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y REACTIVO POR PERSONAL DE LABORATORIO. EL PROVEEDOR ADJUDICADO EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR TODO EL MATERIAL, REACTIVO, CONTROLES Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA LA VERIFICACIÓN. SE REQUIEREN CORRER 20 PRUEBAS POSITIVAS Y 20 NEGATIVAS POR RENGLON LICITADO, DE ACUERDO CON LA GUÍA INTERNACIONAL CLSI M52 EN EL LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA.

D)	EL PROVEDOR DEBERÁ DE ASEGURAR QUE LAS PRUEBAS LICITADAS, EN CASO DE QUE EXISTA ALGUNA EVENTUALIDAD EN EL LABORATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA CON RESPECTO AL REACTIVO Y / O EQUIPO LICITADO, SE DEBERÁN REALIZAR EN UN LABORATORIO EXTERNO CERTIFICADO PARA DICHA PRUEBA, EN TIEMPO Y FORMA, DE ACUERDO CON EL JEFE DE LABORATORIO Y LOS COSTOS DEBERÁN SER CUBIERTOS POR EL PROVEDOR SIN COSTO ALGUNO AL INSTITUTO.

B.	EQUIPO DE APOYO

1.	SE REQUIERE UNA CAMPANA DE BIOSEGURIDAD TIPO II DE FLUJO LAMINAR VERTICAL PARA EL PROCESO DE DESCONTAMINACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS ENVIADAS PARA EL CULTIVO DE MICOBACTERIAS.

2.	SE DEBERÁ PROPORCIONAR UNA INCUBADORA DE CO2 CON CAPACIDAD DE MÍNIMA DE 232 LITROS, CON UN INTERVALO DE 0-20%, CON HUMEDAD CONTROLADA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230 V, 50/60 HZ, DIMENSIONES DE 7 X 35 X 39.4 IN. (68.6 X 88.9 X 100.1 CM), SI SE REQUIERE COLOCARSE SOBRE UNA MESA, SE DEBERA DE PROPORCIONAR, EL PROVEEDOR DEBE DE PROPORCIONAR EL CO2 QUE CONSUME LA INCUBADORA.

3.	CENTRIFUGA DE MESA PARA 12 TUBOS DE 13 X100, POTENCIA DEL MOTOR 250 W, TACÓMETRO DIAL, TEMPORIZADOR, LED DIGITAL 99 MM. DIMENSIONES 450X440X410 MM. VELOCIDAD DESDE 0-3500 RPM/2260XG, SILENCIOSA Y ESTABLE. CON SISTEMA DE SEGURIDAD.

4.	SE REQUIERE UN REFRIGERADOR PARA EL GUARDADO DE MUESTRAS, QUE MIDA UN RANGO DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, QUE SEA SEA DE 4 PUERTAS DE VIDRIO CAPACIDAD MINIMA DE 36 PIES, EL CUAL SE DEBERÁ DE INSTALAR EN EL LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA, DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA.

5.	SE REQUIERE 4 AGITARORES MECANICO TIPO VORTEX PARA MUESTRAS DE LABORATORIO, QUE TENGA REGULADOR DE VELOCIDAD, QUE AGITE AL TOQUE O SE MANERA CONTINUA, ESTABLE AL COLOCARSE SOBRE UNA SUPERFICIE DE ACERO.

6.	SE REQUIEREN 1 MICROESTERILIZADOR DE ASAS, TEMPERATURA DE 815°C (117 V CON RESISTENCIAS INFRARROJAS).

7.	SE REQUIERE UNA PLANCA DE CALENTAMIENTO QUE ALCANCE UNA TEMPERATURA DE 95°C.

C. CONTROL DE CALIDAD

1.	PARA EL CONTROL DE CALIDAD SE REQUIEREN LAS SIGUIENTES CEPAS (VIAL DE 10 HOJUELAS):

a)	Mycobacterium tuberculosis H37RA ATCC 25177

b)	Mycobacterium kansasii ATCC 12478

c)	Mycobacterium scrofulaceum ATCC 19981

d)	Mycobacterium intracellulare ATCC 13950

e)	Mycobacterium fortuitum ATCC 6841

2.	SE REQUIERE QUE LAS CEPAS SE ENTREGUEN 30 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. LAS CEPAS CONTROL SE DEBERAN DE ENTREGAR CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE CALIDAD.

3.	INCLUIR INSCRIPCIÓN A UN PROGAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO. EL CUAL DEBERÁ DE CONTAR CON DOS ENVÍOS AL AÑO. CADA ENVIO DEBE CONTAR: A) 1 DESAFIO DE FROTIS PARA DE BACILOS ALCOHOL ACIDO RESISTENTES, B) 1 DESAFIO PARA LA PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD DE ANTIFIMICOS, Y C) 5 IDENTIFICACIONES DE MICOBACTERIAS.

4.	INCLUIR HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS REACTIVOS.

5.	INCLUIR CERTIFICADO DE CALIDAD EN CADA CAJA DE FRASCOS.

6.	INCLUIR CERTIFICADO DE CALIDAD DE LAS CEPAS SOLICITADAS.

7.	INCLUIR CERTIFICADO DE CALIDAD DEL EQUIPO.

8.	DEBERÁN CONTAR CON DOCUMENTACIÓN DE TRAZABILIDAD DE SUS REACTIVOS.

9.	EN LA ENTREGA DE REACTIVOS DEBERÁ ASEGURARSE LA CADENA DE FRÍO MEDIANTE UN TERMÓMETRO CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN QUE CUMPLA LAS DIRECTIVAS ISO/IEC 17025 Y CON TRAZABILIDAD A UN ORGANISMO ACREDITADO, CON DOCUMENTACIÓN VIGENTE QUE SERÁ ENTREGADA AL INICIO DEL CONTRATO. EL PROVEEDOR DEBERÁ DEMOSTRAR EN CADA ENTREGA DE REACTIVOS UN GRAFICO DE TEMPERATURA:

a.	TEMPERATURA DEL ALMACEN DEL PROVEEDOR

b.	TEMPERATURA DURANTE EL TRANSPORTE

c.	TEMPERATURA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS REACTIVOS EN EL LABORATORIO

d.	ESTOS REGISTROS SERÁN REVISADOS POR EL PERSONAL DEL LABOPRATORIO QUE RECIBE LOS REACTIVOS.

ESTOS REGISTROS SERÁN REVISADOS POR EL PERSONAL DEL LABORATORIO QUE RECIBE LOS REACTIVOS.

D. MATERIAL DE APOYO

      - SE REQUIEREN 800 CUBREBOCAS N95 QUE CUMPLAS CON LAS RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, CON ELÁSTICO SUAVE EN LAS OREJAS, COLOR BLANCO, EFICIENCIA DE FILTRACIÓN DEL 95%, MODELO 1870+ RECOMENDADO POR EL CDC (CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION) Y NIOSH PARA EXPOSICIÓN CON M. TUBERCULOSIS.

- SE REQUIEREN 20 CAJAS DE GUANTES DE NITRILO TALLA GRANDE Y 15 TALLAS MEDIANA.

- 20 LENTES DE SEGURIDAD PARA LABORATORIO.

- CINCO CAJAS DE SUPLEMENTO OADC, CADA CAJA CON 5 FRASCOS DE 20 ML CADA UNO.

- UN FRASCO DE 500 GRAMOS DE MEDIO DE CULTIVO LIOFILIZADO MIDDLEBROK PARA PREPARAR CALDO 7H9.

- UN FRASCO DE 500 GRAMOS DE MEDIO DE CULTIVO PARA MICOBACTERIAS MIDDLEBROOK 7H10 AGAR BASE, 1 FRASCO DE 500 G.

- SE DEBE DE PROPORCIONAR SUPLEMENTO MYCOBACTIN FERRICO J SUPLEMENTO PARA EL CRECIMIENTO DE MICOBACTERIAS ATIPICAS DEPENDIENTES DE HIERRO.

- SE DEBERÁ DE PROPORCIONAR 300 BATAS DE PROTECCIÓN PARA TODO EL CUERPO (FRONTAL Y ESPALDA) DE POLIPROPILENO CON ATADURA POR LA ESPALDA, EL CUELLO Y LA CINTURA, CON ELÁSTICO EN LOS PUÑOS, DESECHABLES.

- SE DEBERÁ DE ENTREGAR 300 GORROS DESECHABLES CON ELÁSTICO Y 300 PARES DE BOTAS DESECHABLES.

- SE REQUIEREN 800 PORTAOBJETOS CON UN EXTREMO ESMERILADOS PARA UNA MEJOR IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS.

- TRES MIL TUBOS DE POLIPROPILENO DE 50 ML CON FONDO CONICO.

- DOS MIL ASAS DESECHABLES ESTÉRILES DE 10 MICROLITROS.

- TRES MIL PIPETAS DE TRANSFERENCIA ESTERILES DE 3 ML QUE TENGAN ENVOLTURA INDIVIDUAL.

- DOS MIL MICROTUBOS CON TAPA DE SEGURIDAD DE CAPACIDAD DE 1.5 ML.

- 30 ASAS MICOLÓGICAS DE PUNTA PLANA DE 30 CM CON MANGO FIJO EL CUAL QUE TENGA CUBIERTA.

- 500 JERINGAS CON AGUJA ESTÉRILES DE 1 ML Y TRES MIL JERINGAS QUE VENGAN CON AGUJA INTEGRADA ESTÉRILES DE 3 ML.

- 15 PAQUETES CON 100 HOJAS PARA LIMPIEZA DE LENTES DE MICROSCOPIO.

- SE REQUIEREN 5 TERMOMETROS DIGITALES.

- SE REQUIEREN 2 TERMOHIGRÓMETROS.

| PERFIL 2.- PARA HEMOCULTIVOS Y LÍQUIDOS ESTÉRILES AUTOMATIZADO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CLAVE SIA | DESCRIPCION | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | MINIMOS | MAXIMOS |
| 1 | R1469466 | FRASCOS PEDIATRICOS PARA HEMOCULTIVOS. QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES INGREDIENTES: AGUA TRATADA 40 ML, CALDO DIGERIDO DE SOJA-CASEÍNA 2,75% P/V, EXTRACTO DE LEVADURA 0,25% P/V, DIGERIDO DE TEJIDO ANIMAL 0,10% P/V, PIRUVATO SÓDICO 0,10% P/V, DEXTROSA 0,06% P/V, SACAROSA 0,08% P/V, HEMINA 0,0005% P/V, MENADIONA 0,00005% P/V, POLIANETOLSULFONATO DE SODIO (SPS) 0,02% P/V, PIRIDOXAL HCI (VITAMINA B6) 0,001% P/V, RESINA ADSORBENTE NO IÓNICA 10,0% P/V, RESINA DE INTERCAMBIO CATIÓNICO 0,6% P/V. | CAJA CON 50 FRASCOS | PRUEBA | 4,000 | 9,900 |
| 2 | R1469467 | FRASCO DE HEMOCULTIVO ANAEROBICO. QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES INGREDIENTES: AGUA TRATADA 40 ML, CALDO DIGERIDO DE SOJA-CASEÍNA 2,75% P/V, EXTRACTO DE LEVADURA 0,2% P/V, DIGERIDO DE TEJIDO ANIMAL 0,05% P/V, DEXTROSA 0,2% P/V, HEMINA 0,0005% P/V, MENADIONA 0,00005% P/V, CITRATO SÓDICO 0,02% P/V, TIOLES 0,1% P/V, PIRUVATO SÓDICO 0,1% P/V, SAPONINA 0,26% P/V, AGENTE ANTIESPUMANTE 0,01% P/V, POLIANETOLSULFONATO DE SODIO (SPS) 0,035% P/V. | CAJA CON 50 FRASCOS | PRUEBA | 975 | 2,420 |
| 3 | R1469468 | FRASCO DE HEMOCULTIVOS MICOLOGICOS. QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES INGREDIENTES: AGUA PROCESADA 40 ML Q.S, BASE DE CALDO MIDDLEBROOK 7H9 SIN SALES FOSFATO 0,12% P/V, INFUSIÓN DE CEREBRO Y CORAZÓN 0,5% P/V, HIDROLIZADO DE CASEÍNA 0,10% P/V, SUPLEMENTO H 0,10% P/V, INOSITOL 0,05% P/V, GLICEROL 0,10% P/V, POLIANETOLSULFONATO SÓDICO 0,025% P/V, POLISORBATO 80 0,0025% P/V, CLORHIDRATO DE PIRIDOXAL 0,0001% P/V, CITRATO FÉRRICO AMÓNICO 0,006% P/V, FOSFATO POTÁSICO 0,024% P/V, SAPONINA 0,24% P/V, ANTIESPUMANTE 0,01% P/V. | CAJA CON 50 FRASCOS | PRUEBA | 675 | 1,650 |
| 4 | R1469469 | FRASCOS PARA HEMOCULTIVOS DE ADULTOS . QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES INGREDIENTES: AGUA TRATADA 30 ML P/V, CALDO DIGERIDO DE SOJA-CASEÍNA 3,0%, EXTRACTO DE LEVADURA 0,25%, AMINOÁCIDOS 0,05%, AZÚCAR 0,2%, POLIANETOLSULFONATO DE SODIO (SPS) 0,05%, VITAMINAS 0,025%, ANTIOXIDANTES/REDUCTORES 0,005%, RESINA ADSORBENTE NO IÓNICA 13,4%, RESINA DE INTERCAMBIO CATIÓNICO 0,9%. | CAJA CON 50 FRASCOS | PRUEBA | 900 | 2,200 |
| 5 | R1469470 | IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS DIRECTA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS DIRECTA. A PARTIR DEL FRASCO DE HEMOCULTIVOS POSITIVAS MEDIANTE ANALISIS POR ESPECTOMETRIA DE MASAS. | CAJA CON 50 PRUEBAS | PRUEBA | 450 | 1,100 |
| 6 | R1469471 | DETECCIÓN RÁPIDA DE LA ACTIVIDAD DE LAS BETALACTAMASAS. PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA DE LA ACTIVIDAD DE LAS BETALACTAMASAS. CAPACIDAD DE DETECTAR LA HISDROLISIS DEL ANILLO BETALACTAMICO EN BACTERIAS GRAM NEGATIVAS COMO ENTEROBACTERIACEAE, PSEUDOMONAS SPP. Y ACINETONACTER SPP. APARTIR DE HEMOCULTIVOS POSITIVOS POR ANALISIS DE ESPECTOMETRIA DE MASAS. | CAJA CON 20 PRUEBAS | PRUEBA | 280 | 660 |
| 7 | R1469472 | DETECCIÓN RÁPIDA DE LA ACTIVIDAD DE LAS CARBAPENEMASAS. DETECCIÓN RÁPIDA DE LA ACTIVIDAD DE LAS CARBAPENEMASAS. CLASE A, B O D EN BACTERIAS GRAM NEGATIVAS COMO ENTEROBACTERIACEAE, PSEUDOMONAS SPP. Y ACINETONACTER SPP. APARTIR DE HEMOCULTIVOS POSITIVOS POR ANALISIS DE ESPECTOMETRIA DE MASAS. | CAJA CON 20 PRUEBAS | PRUEBA | 280 | 660 |
| 8 | R1469473 | FRASCO DE SUPLEMENTO PARA ORGANISMOS FASTIDIOSOS (FOS). FRASCO DE SUPLEMENTO PARA ORGANISMOS FASTIDIOSOS COMO HAEMOPHILUS Y NEISSERIA QUE OPTIMICE SU RECUPERACIÓN EN FLUIDOS ESTERILES, QUE CADA FRASCO CONTENGA: ALBÚMINA DE SUERO BOVINA 825 MG, NICOTINAMIDA ADENINA DINUCLÓTIDO (NAD) 11 MG, HEMINA 165 MG, COPOLÍMERO VINILPIRROLIDONA 4 ML, ACIDO CÍTRICO 202 MG, AGUA DESMINERALIZADA 44 ML. | CAJA CON 40 PRUEBAS | PRUEBA | 580 | 1,450 |
| REACTIVOS PARA CONTROLES Y CALIBRADORES DEL PERFIL PARA HEMOCULTIVOS Y LÍQUIDOS ESTÉRILES AUTOMATIZADO |  |  |  |  |  |  |
| No. | CLAVE SIA | DESCRIPCION | NUMERO DE PRUEBAS PARA CONTROLES, CALIBRADORES Y REPETICIONES ANUALES |  |  |  |
| 1 | R1469466 | FRASCOS PEDIATRICOS PARA HEMOCULTIVOS. | 300 |  |  |  |
| 2 | R1469467 | FRASCO DE HEMOCULTIVO ANAEROBICO. | 200 |  |  |  |
| 3 | R1469468 | FRASCO DE HEMOCULTIVOS MICOLOGICOS. | 100 |  |  |  |
| 4 | R1469469 | FRASCOS PARA HEMOCULTIVOS DE ADULTOS. | 100 |  |  |  |
| 5 | R1469470 | IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS DIRECTA | 100 |  |  |  |
| 6 | R1469471 | DETECCIÓN RÁPIDA DE LA ACTIVIDAD DE LAS BETALACTAMASAS | 40 |  |  |  |
| 7 | R1469472 | DETECCIÓN RÁPIDA DE LA ACTIVIDAD DE LAS CARBAPENEMASAS. | 40 |  |  |  |
| 8 | R1469473 | FRASCO DE SUPLEMENTO PARA ORGANISMOS FASTIDIOSOS (FOS) | 200 |  |  |  |

EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR LOS EQUIPOS Y CONSUMIBLES NECESARIOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

A.	EQUIPO 1 (EN DEMOSTRACIÓN PERMANENTE).

SE REQUIERE UN EQUIPO PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA DE BACTERIAS Y HONGOS EN MUESTRAS CLÍNICAS PARA SU INCUBACIÓN Y ANÁLISIS. DEBE DE ESTAR APROBADO POR LA FDA DE ESTADOS UNIDOS Y POR LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS VIGENTE. DEBE DE TENER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

1.	EL EQUIPO AUTOMATIZADO PARA HEMOCULTIVOS DEBE CUMPLIR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

A)	DETECTAR CUANDO EXISTA CRECIMIENTO DE MICROORGANISMOS PRESENTES EN LOS VIALES DE CULTIVO, LOS CUALES METABOLIZAN LOS NUTRIENTES DEL MEDIO DE CULTIVO, AL LIBERAR DIÓXIDO DE CARBONO AL MEDIO.  DEBE DE TENER UN COLORANTE EN EL SENSOR SITUADO EN LA PARTE INFERIOR DEL VIAL PARA QUE REACCIONE ANTE LA PRESENCIA DE CO2. DEBE DE MODULAR LA CANTIDAD DE LUZ ABSORBIDA POR UN MATERIAL FLUORESCENTE PRESENTE EN EL SENSOR. LOS FOTODETECTORES DE CADA ESTACIÓN MIDEN EL NIVEL DE FLUORESCENCIA, QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE CO2 LIBERADO POR LOS MICROORGANISMOS. EL SISTEMA DEBE INTERPRETA DICHA MEDICIÓN SEGÚN LOS PARÁMETROS DE POSITIVIDAD PREVIAMENTE PROGRAMADOS.

B)	TENER VARIOS CONTROLADORES RESPONSABLES DEL CONTROL Y EL ANÁLISIS DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

	MEDICIÓN Y CONTROL DE LA TEMPERATURA

	FUNCIONES DE PRUEBA INTERNA

	CONTROL DEL MOTOR DE AGITACIÓN

	ANÁLISIS DE POSITIVIDAD

	ESTACIÓN DE ILUMINACIÓN E INDICADORES DEL SISTEMA

	CONTROL DE PRESENCIA DE VIALES Y SENSORES DE APERTURA DE PUERTAS

	COMUNICACIÓN DEL SISTEMA

	INTERFAZ DEL USUARIO

C)	TENER CUATRO ESTACIONES CON CAPACIDAD DE 100 VIALES CADA UNO AL MISMO TIEMPO, EN CADA ESTACION LOS VIALES SE DEBEN AGITAR PARA QUE EL CONTENIDO LÍQUIDO ALCANCE UNA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LOS NUTRIENTES Y LOS DERIVADOS MICROBIANOS. LOS VIALES SE DEBEN COLOCAR EN MÓDULOS DE FILAS SEPARADOS, QUE CADA MÓDULO DE FILAS SE AGITE EN UN RANGO DE 0° A 20° CON RESPECTO AL PLANO HORIZONTAL.

D)	CONTAR CON UN SISTEMA MEDICIÓN DE FLUORESCENCIA QUE CONSISTA EN ILUMINAR EL SENSOR DE CADA FRASCO DE HEMOCULTIVO CON UN INDICADOR LED Y RECOGER LA LUZ FLUORESCENTE QUE DESPRENDE EL SENSOR CON UN FOTODETECTOR. CADA PLACA DE FILAS DEBE REALIZAR Y PROCESAR LAS MEDICIONES.

E)	CADA ESTACIÓN DEBE TENER UN SENSOR DE PRESENCIA DE VIALES QUE DETECTA DE FORMA INMEDIATA LA INSERCIÓN O RETIRADA DE VIALES O ASIGNAR ESTACIONES A TRAVÉS DE INTRODUCCIÓN DE VIALES. QUE CUENTE CON INDICADORES EN LAS ESTACIONES QUE REFLEJAN DE INMEDIATO LOS CAMBIOS DE ESTADO.

F)	EL EQUIPO DEBE DE CONTAR CON UNA PANTALLA LCD DE CRISTAL LÍQUIDO DIAGONAL EN COLOR DE 6,4 PULGADAS. QUE ESTE CUBIERTO POR UNA PANTALLA TÁCTIL QUE PERMITA AL USUARIO LLEVAR A CABO ACCIONES Y OPERACIONES SÓLO CON TOCAR LOS BOTONES Y LOS CAMPOS QUE APARESCAN EN LA PANTALLA.

G)	CONTAR CON UN ALARMA ACÚSTICA NOTIFICARA ALERTAS DEL SISTEMA Y LA DETECCIÓN DE VIALES POSITIVOS. LA CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA DE LA ALARMA ACÚSTICA DEBE SER DE 60 DECIBELIO LA CONFIGURACIÓN MÁXIMA DEBE SER DE 85 DECIBELIO

H)	UN ESCÁNER DE CÓDIGOS DE BARRAS. ESTE ESCÁNER DEBE ESTÁR DISEÑADO PARA ESCANEAR LOS CÓDIGOS DE BARRAS DE LOS VIALES CON UNA SOLA MANO, PARA ELLO PROPORCIONE UN SOPORTE DE FRASCOS QUE FACILITA LA COLOCACIÓN Y GIRO DE LOS FRASCOS. EL ESCÁNER DE CÓDIGOS DE BARRAS SE PUEDA UTILIZAR PARA ESCANEAR CÓDIGOS DE BARRAS DEL NÚMERO DE ACCESO ASIGNADO POR EL USUARIO Y DEL NÚMERO DE SECUENCIA DE VIALES.

I)	PROPOCIONAR LOS SIGUIENTES INFORMES Y PODER IMPRIMIRLOS:

	VIALES EN ERROR

	LISTA DE ALERTAS

	VIALES CONTAMINADOS

	RESUMEN DE CULTIVO

	INVENTARIO ACTUAL

	NEGATIVOS ACTUALES

	POSITIVOS ACTUALES

	VIALES CARGADOS

	INFORME DE CONTROL CALIDAD Y MANTENIMIENTO

	SIN CRECIMIENTO POR Nº DE ACCESO

	VIALES HUÉRFANOS

	ESTACIONES CON VIALES MAL INSERTADOS

	INFORME VIALES PENDIENTES

	VIALES NEGATIVOS RETIRADOS

	VIALES POSITIVOS RETIRADOS

	VIALES RETIRADOS

J)	CONTAR CON UN SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE DATOS CLÍNICOS DISEÑADO PARA UTILIZAR CON EL INSTRUMENTO EL CUAL TENGA FUNCIONES AVANZADAS DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS, QUE COMPRENDA EXTENSOS DATOS DEMOGRÁFICOS, FUNCIONES AMPLIAS DE INFORME INCLUYENDO UNA HERRAMIENTA POTENTE PARA CONSULTAS EN BASES DE DATOS, COMUNICACIONES BIDIRECCIONALES CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LABORATORIO Y ALMACENAMIENTO PROLONGADO DE DATOS HASTA POR 15 ANOS.

K)	EL SISTEMA DE GESTION DE DATOS DEBE PROPORCIONAR LOS SIQUIENTES INFORMES:

	EN TEXTO Y GRÁFICOS

	EPIDEMIOLOGÍA AVANZADA

- TAZAS DE CONTAMINACIÓN

- POSITIVIDAD DE TEST/ORGANISMO/UNIDAD O SERVICIO

- TIEMPO DE DETECCIÓN

	DE CULTIVOS

- CONTIENE EL NÚMERO DE CULTIVOS CONTAMINADOS, POSITIVOS Y NEGATIVOS

•	PORCENTAJE DE CULTIVOS POSITIVOS

- CULTIVOS POSITIVOS POR ORGANISMO, POR SERVICIO, POR CLIENTE

- PORCENTAJE DE POSITIVOS POR SALA SEMANALMENTE

- PORCENTAJE DE POSITIVOS POR SALA CON GRÁFICOS

	HEMOCULTIVOS CONSIDERADOS CONTAMINADOS

- CONTAMINACIÓN POR CLIENTE

- CONTAMINACIÓN POR FLEBOTOMISTA

- CONTAMINACIÓN POR SALA

	CONTAMINACIÓN POR SALA POR FLEBOTOMISTA

- CONTAMINACIÓN EN INFORME EPICUBE POR SALA POR FLEBOTOMISTA

	TIEMPO DE POSITIVIDAD VS. EL TIEMPO QUE ES EFECTIVAMENTE DESCARGADA LA BOTELLA

- RESPUESTA DE POSITIVIDAD

	RESUMEN DEL TIEMPO DE DETECCIÓN, POR GRUPO DE ORGANISMOS

- TIEMPO DE DETECCIÓN POR ORGANISMO

	NÚMERO/PORCENTAJE DE VIALES QUE SON LLENADOS CON < Ó > VOLUMEN DE SANGRE QUE SON POSITIVAS

	NÚMERO/PORCENTAJE DE VIALES QUE SON LLENADOS CON < Ó > VOLUMEN DE SANGRE, POR SALA Y POR FLEBOTOMISTA.

L)	TENER LA CAPACIDAD PARA TRABAJAR CON LOS SIGUIENTES FRASCOS:

	FRASCOS PARA HEMOCULTIVOS PEDIATRICOS. QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES INGREDIENTES: AGUA TRATADA 40 ML, CALDO DIGERIDO DE SOJA-CASEÍNA 2,75% P/V, EXTRACTO DE LEVADURA 0,25% P/V, DIGERIDO DE TEJIDO ANIMAL 0,10% P/V, PIRUVATO SÓDICO 0,10% P/V, DEXTROSA 0,06% P/V, SACAROSA 0,08% P/V, HEMINA 0,0005% P/V, MENADIONA 0,00005% P/V, POLIANETOLSULFONATO DE SODIO (SPS) 0,02% P/V, PIRIDOXAL HCI (VITAMINA B6) 0,001% P/V, RESINA ADSORBENTE NO IÓNICA 10,0% P/V, RESINA DE INTERCAMBIO CATIÓNICO 0,6% P/V.

	FRASCOS DE HEMOCULTIVOS PARA ADULTOS. QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES INGREDIENTES: AGUA TRATADA 30 ML P/V, CALDO DIGERIDO DE SOJA-CASEÍNA 3,0%, EXTRACTO DE LEVADURA 0,25%, AMINOÁCIDOS  0,05%, AZÚCAR 0,2%, POLIANETOLSULFONATO DE SODIO (SPS) 0,05%, VITAMINAS 0,025%, ANTIOXIDANTES/REDUCTORES 0,005%, RESINA ADSORBENTE NO IÓNICA 13,4%, RESINA DE INTERCAMBIO CATIÓNICO 0,9%.

	FRASCOS DE HEMOCULTIVOS PARA BACTERIAS ANAEROBIAS. QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES INGREDIENTES: AGUA TRATADA 40 ML, CALDO DIGERIDO DE SOJA-CASEÍNA 2,75% P/V, EXTRACTO DE LEVADURA 0,2% P/V, DIGERIDO DE TEJIDO ANIMAL 0,05% P/V, DEXTROSA 0,2% P/V, HEMINA 0,0005% P/V, MENADIONA 0,00005% P/V, CITRATO SÓDICO 0,02% P/V, TIOLES 0,1% P/V, PIRUVATO SÓDICO 0,1% P/V, SAPONINA 0,26% P/V, AGENTE ANTIESPUMANTE 0,01% P/V, POLIANETOLSULFONATO DE SODIO (SPS) 0,035% P/V.

	FRASCOS PARA HEMOCULTIVOS PARA MICOBACTERIAS. QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES INGREDIENTES: AGUA PROCESADA 40 ML Q.S, BASE DE CALDO MIDDLEBROOK 7H9 SIN SALES FOSFATO 0,12% P/V, INFUSIÓN DE CEREBRO Y CORAZÓN 0,5% P/V, HIDROLIZADO DE CASEÍNA 0,10% P/V, SUPLEMENTO H 0,10% P/V, INOSITOL 0,05% P/V, GLICEROL 0,10% P/V, POLIANETOLSULFONATO SÓDICO 0,025% P/V, POLISORBATO 80 0,0025% P/V, CLORHIDRATO DE PIRIDOXAL 0,0001% P/V, CITRATO FÉRRICO AMÓNICO 0,006% P/V, FOSFATO POTÁSICO 0,024% P/V, SAPONINA 0,24% P/V, ANTIESPUMANTE 0,01% P/V.

M)	TENER DOS TIPOS DE RESINAS EN PERLAS CUBIERTAS CON UN AMPLIO MENÚ DE NEUTRALIZADORES DE ANTIBIÓTICOS:

	PERLAS DE RESINA OSCURAS

-	PROPORCIONA UN INTERCAMBIO CATIÓNICO ÁCIDO FUERTE QUE SE UNE IÓNICAMENTE AL ANTIBIÓTICO CON CARGA POSITIVA COMO LOS AMINOGLUCÓSIDOS

	PERLAS DE RESINA CLARAS

-	SON PERLAS DE RESINA POLIMÉRICA, ABSORBENTE QUE SE UNEN A LA REGIÓN HIDRÓFOBICA DE LOS ANTIBIÓTICOS

	NO INTERFIERE EN LA INTERPRETACIÓN DE LA COLORACIÓN DE GRAM.

2.	EL EQUIPO REQUIERE DE UNA COMPUTADORA Y UNA IMPRESORA PARA EL REPORTE E IMPRESIÓN DE RESULTADOS, ASí COMO LOS CONSUMIBLES NECESARIÓS PARA DICHA EMITIR DICHOS REPORTES.

3.	INCLUIR DOS CURSOS DE CAPACITACIÓN NACIONAL Y DOS CURSOS DE CAPACITACIÓN INTERNACIONAL POR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PANDEMIA, DICHOS CURSOS PODRAN SER EN LÍNEA, PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA OPERANDO EL EQUIPO.

4.	CAPACITACIÓN DEL MANEJO DE EQUIPO PARA PERSONAS QUE UTILIZAN EN EQUIPO EN SUS DIFERENTES TURNOS.

5.	EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR MEDIANTE UNA CARTA COMPRIMISO EN LA CUAL SE COMPROMETA A QUE EL LABORATORIO TENDRA LA CANTIDAD Y CALIDAD SUFICIENTE DE REACTIVOS Y MATERIAL DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL LABORATORIO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS SOLICITADAS, CONSIDERANDO POSIBLES RIESGOS Y CONTINGENCIAS.

6.	UNA VEZ ADJUDICADO EL PERFIL LICITADO, EL PROVEEDOR GANADOR DEBERÁ DE ENTREGAR EN LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO LO SIGUIENTE:

A)	INSTALACIÓN DEL EQUIPO EN EL LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA

B)	REALIZAR VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA CASA COMERCIAL (DEBIENDO INCLUIR REACTIVO, CONTROLES POSITIVOS Y NEGATIVOS, ASÍ COMO TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS).

C)	VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y REACTIVO POR PERSONAL DE LABORATORIO. EL PROVEEDOR ADJUDICADO EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR TODO EL MATERIAL, REACTIVO, CONTROLES Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA LA VERIFICACIÓN. SE REQUIEREN CORRER 20 PRUEBAS POSITIVAS Y 20 NEGATIVAS POR RENGLON LICITADO, DE ACUERDO CON LA GUÍA INTERNACIONAL CLSI M52 EN EL LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA.

D)	EL PROVEDOR DEBERÁ DE ASEGURAR QUE LAS PRUEBAS LICITADAS SE REALICEN EN CASO DE QUE EXISTA ALGUNA EVENTUALIDAD EN EL LABORATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL D PEDIATRIA CON RESPECTO AL REACTIVO Y / O EQUIPO LICITADO DEBIENDO REALIZARSE EN UN LABORATORIO EXTERNO CERTIFICADO PARA DICHA PRUEBA EN TIEMPO, FORMA Y DACUERDO CON EL JEFE DE LABORATORIO Y LOS COSTOS DERÁN SER ABSORVODOS POR EL PROVEDOR.

B.	EQUIPO DE APOYO

1.	SE DEBERÁN DE PROVEER DOS COMPUTADORAS PARA LA CONSULTA DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE DATOS DEL EQUIPO Y UNA IMPRESORA PARA LA IMPRESIÓN DE RESULTADOS.

2.	SE REQUIERE UNA CAMPANA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO A2 DE FLUJO LAMINAR VERTICAL PARA EL SEMBRADO DE MUESTRAS BIOLÓGICO-INFECCIOSAS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DESCRIPCIÓN 120 CM, DIMENSIONES EXTERIORES (L X W X H):  80 X 130 X 156.8CM 120 CM (4 FT.), EL MATERIAL DE CÁMARA DEBE SER DE ACERO INOXIDABLE, LA APERTURA DE GUILLOTINA DE 25.4 CM, CABINA, BASE DE ALTURA AJUSTABLE, LÁMPARA UV INSTALADA DE FÁBRICA, DESCANSABRAZOS, CERTIFICACIONES/CONFORMIDAD: NSF/ANSI 49, UL, CE, CONEXIÓN: 120V 50/60HZ, EFICACIA DE FILTRO: 99.995% MPPS, TIPO DE FILTRO: H14 HEPA EN 1822, 99.995% MPPS, CAPACIDAD: 50KG.

3.	CENTRÍFUGA SIN REFRIGERACIÓN PARA 32 TUBOS DE 13 X 100 MM Y PLACAS DE 96 POZOS QUE EL ROTOR PERMITA QUE LOS TUBOS QUEDEN INCLINADOS, Y EL BOTÓN BACTERIANO ESTE EN PICO DE FLAUTA, CON VELOCIDAD MÁXIMA DE 5000 RPM, MÁXIMA RCF 5030 XG, RANGO DE TIEMPO 0-99 MINUTOS, RUIDO DE 60 DB, DIMENSIONES DE 460 X 550 X 340 MM, PESO DE 45 KG, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 115 V, 10 A, 50 HZ.

4.	ESTUFA DE SECADO PARA SECAR Y ESTERILIZAR MATERIAL DE VIDRIO Y METAL. OPERACIÓN MEDIANTE CONVECCIÓN FORZADA. CON INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE Y CHAROLAS DE ACERO. CONTROL DE TEMPERATURA PROGRAMABLE Y EN DISPLEY CON UN RANGO DE TEMPERATURA 5 A 250/300°C. DIMENSIONES INTERNAS: 40X40X60CM, DIMENSIONES EXTERNAS: 54X68X95CM. ALIMENTACIÓN DE RED: 120 VOLTS.

5.	CENTRIFUGA PARA MICROTUBOS DE CAPACIDAD DE 1.5 ML, MÁX. FCR 16.873 × G, VELOCIDAD: 100 – 14 000 RPM (100 RPM PASOS), MÁX. CAPACIDAD: 18 × 1,5/2,0 ML, ROTORES DISPONIBLES: TIEMPO DE ACELERACIÓN:  16 SEG, TIEMPO DE DECELERACIÓN: 18 SEG, TEMPORIZADOR: 30 SEG A 9:59 HRS, CON FUNCIÓN DE MARCHA CONTINUA, NIVEL DE RUIDO < 51 DB(A), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 120 V, 50 – 60 HZ, MÁX. CONSUMO DE POTENCIA: 170 W, DIMENSIONES: 21 × 30 × 21 CM, ALTURA (CON TAPA ABIERTA): 43 CM, PESO SIN ACCESORIOS: 7.7 KG, SIN REFRIGERACIÓN.

6.	MICROSCOPIO CON MICRÓMETRO, LUZ CLARA Y CONTRASTE DE FASES.  REVOLVER DE OBJETIVOS CUÁDRUPLE CON OBJETIVOS PLAN ACROMÁTICO 10X, 20/25X, 40X Y 100X INMERSIÓN.   CABEZAL BINOCULAR CON OCULARES 18X BR, CON APUNTADOR, PROVISTO SISTEMA OPTOBAR, ILUMINACIÓN CON FOCO HALÓGENO DE 30W E ILUMINACIÓN LED 3200K, PLATINA MECÁNICA 75X30 CON CONTROL DERECHO Y SUJETA MUESTRAS CON PINZA DE LADO IZQUIERDO, CÁMARA Y SOFTWARE DE CAPTURA DE IMAGEN (HARDWARE); CON ESPEJO DICROMÁTICO DE 515 NM Y UN FILTRO BARRERA DE 515 NM. Y RESPALDO DE ENERGÍA (NO BREAK). UNIDAD DE ALIMENTACIÓN 100...240 VAC, CONDENSADOR ABBE 0.9/1.25 FIJO Y ALINEADO (FIXED KOELER), FILTROS AZUL, VERDE Y AMARILLO, CUBIERTA ANTIPOLVO. TUBO FOTOGRÁFICO BINOCULAR 30°/23 (100: 0/0: 100) QUE LA LUZ SE PUEDA DIRIGIR A LOS OCULARES Y A LA CÁMARA MONTADA AL MISMO TIEMPO PARA ENFOCAR LA IMAGEN EN EL MICROSCOPIO Y EN LA PANTALLA DE LA COMPUTADORA AL MISMO TIEMPO.

7.	SE REQUIEREN 4 MICROESTERILIZADORES DE ASAS, TEMPERATURA DE 815°C (117 V CON RESISTENCIAS INFRARROJAS).

8.	CINCO VORTEX DE DIMENSIONES (AN X L X AL) 127 X 130 X 160 MM PESO 3.5 KG, (INTERVALO DE VELOCIDAD 0-2500 RPM (MODELO CON VELOCIDAD AJUSTABLE), VISUALIZACIÓN DE VELOCIDAD ESCALA, MOVIMIENTO DE AGITACIÓN VÓRTEX, MODO DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO/ TOQUE, CABEZAL DE COPA, DIÁMETRO ORBITAL 4 MM, VOLTAJE 220-230/110/120 VAC, FRECUENCIA 50/60 HZ, POTENCIA 60 W, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN 5 – 40 °C, HUMEDAD RELATIVA PERMITIDA 80 %.

9.	SE REQUIERE UN ESTEROSCOPIO QUE TENGA UN AUMENTO DE 400 X CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES QUE TENGA UN TUBO BINOCULAR, ILUMINACIÓN INTEGRADA CASI VERTICAL, FOCO LED, CON ZOOM Y ALTURA AJUSTABLE, PARA ILUMINACIÓN OBLICUA Y DE PASTOREO CON SOMBRA FUERTE, BASE PLANA DE LUZ TRANSMITIDA PARA ILUMINACIÓN DE CAMPO CLARO Y CAMPO OSCURO, ZOOM: 5:1 DE .8X A 40X STAND K, OCULAR: 10X DE 23MM.

10.	SE REQUIEREN DOS EQUIPOS DE CÓMPUTO.

11.	SE REQUIERE UNA IMPRESORA CON ESCÁNER, CON BANDEJA DE ALIMENTACIÓN PARA COPIAS.

C.	CONTROL DE CALIDAD

1.	PARA EL CONTROL DE CALIDAD SE REQUIEREN LAS SIGUIENTES CEPAS DEL ATCC (AMERICAN TYPE CULTURE COLLECTION) EN PRESENTACIÓN DE 10 HOJUELAS POR CADA VIAL:

a)	Neisseria meningitidis ATCC 13090

b)	Escherichia coli ATCC 25922

c)	Alcaligenes faecalis ATCC 8750

d)	Streptococcus pneumoniae ATCC 6305

e)	Haemophilus influenzae ATCC 19418

f)	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

g)	Staphylococcus aureus ATCC 25923

h)	Candida albicans ATCC 18804

i)	Candida glabrata ATCC 66032

j)	Bacteroides vulgatus ATCC 8482

k)	Clostridium histolyticum ATCC 19401

l)	Candida glabrata ATCC 15545

m)	Cryptococcus neoformans ATCC 13690

n)	Aspergillus flavus ATCC 204304

o)	Aspergillus fumigatus ATCC MYA-3626

p)	Acinetobacter baumannii ATCC 17978

q)	Klebsiella pneumoniae ATCC BAA-1705

2.	SE REQUIERE QUE LAS CEPAS SEAN ENTREGADAS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD.

3.	DEBERÁ PROPORCIONARSE DOS CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS:

A) CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS Y SUSCEPTIBILIDAD DE ENVIO MENSUAL.

B) CONTROLES DE CALIDAD EXTERNO INTERNACIONAL CON TRES ENVÍOS AL AÑO PARA LA IDENTIFICACIÓN, SUSCEPTIBILIDAD Y DETECCIÓN DE MECANISMOS DE RESISTENCIA, CON DOS RETOS POR ENVIO.

4.	DEBERÁN CONTAR CON DOCUMENTACIÓN DE TRAZABILIDAD DE SUS REACTIVOS.

5.	SE DEBEN INCLUIR MANUALES DEL SISTEMA Y DEL USUARIO EN IDIOMA ESPAÑOL.

6.	INCLUIR CERTIFICADO DE CALIDAD DE TODOS LOS REACTIVOS.

D.	DOCUMENTOS REQUERIDOS

1.	SE DEBEN INCLUIR MANUALES DEL SISTEMA Y DEL USUARIO EN IDIOMA ESPAÑOL.

2.	CALENDARIO DE MANTENIMIENTO DE LA INTERFASE.

3.	CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL/ANUAL DE LOS EQUIPOS, CON LISTA DE REVISIÓN COMPLETA DE LAS PARTES INVOLUCRADAS ANEXANDO CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS, EL CUAL SE ENTREGARÁ DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

4.	ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL SERVICIO REALIZADO.

5.	SE REQUIERE UN TIEMPO DE ATENCIÓN DE 1 HORA VÍA TELEFÓNICA PARA RESOLUCIÓN DE CUALQUIER PROBLEMA TÉCNICO RELACIONADO CON LOS EQUIPOS Y/O DEPENDIENDO DEL PROBLEMA, UNA RESPUESTA DE ATENCIÓN TÉCNICA EN SITIO EN 24 HRS.

6.	EN CADA ENTREGA DE REACTIVO SE DEBERA ENTREGAR CARTA COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVO POR FECHA CORTA DE CADUCIDAD, EN CASO DE QUE DICHO REACTIVO NO CUMPLA CON UN AÑOS MINIMO DE CADUCIDAD POR LA POR LA NATURALEZA DE ESTE, AL MOMENTO DE SU ENTREGA EN EL ÁREA USUARIA.

7.	HOJAS DE SEGURIDAD DE TODOS LOS REACTIVOS UTILIZADOS,  EN ESPAÑOL (IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y DEL PRODUCTO, REFERENCIA, NÚMERO DE SERIE, FABRICANTE, INGREDIENTES PELIGROSO, RIESGOS FÍSICOS, RESUMEN DE POSIBLES EFECTOS A LA SALUD, CLASIFICACIÓN DE RIESGOS DE LOS PRODUCTOS, MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS, MEDIDAS CONTRA INCENDIOS, EMISORES ACCIDENTALES, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO, CONTROL DE EXPOSICIÓN, PROPIEDADES FÍSICAS, PROPIEDADES QUÍMICAS, ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD, INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, INFORMACIÓN ECOLÓGICA, DESECHO DE RESIDUOS, TRANSPORTE, REGLAMENTACIÓN).

8.	SE REQUIERE QUE SE PROPORCIONE EL LIBRO: PATOGENOS GRAM POSITIVOS 3RA EDICION DEL AUTOR VINCENT A., ET AL., DE LA EDITORIAL ASM. EN IDIOMA INGLES.

E.	MATERIAL DE APOYO

1.	SEISIENTOS TUBOS DESECHES DE 13 X 100 CON GEL DE POLÍMERO PARA SEPARAR EL SUERO DEL COÁGULO, AYUDANDO A TENER UNA MUESTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN POR CÉLULAS E HILOS DE FIBRINA, PERMITIENDO USARLO COMO TUBO PRIMARIO.

2.	MIL APLICADORES CON PUNTA DE POLIÉSTER EN ENVOLTURA INDIVIDUAL DESECHABLES.

3.	QUINCE CAJAS CON 50 PORTAOBJETOS CADA UNA QUE TENGAN BANDA ESMERILADA DE 25X75 PARA UNA MEJOR IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS.

4.	CIEN ASAS BACTERIOLÓGICAS REUTILIZABLES DE ALAMBRE DE NIQUEL CON MANGO DE ALUMINIO.

5.	CUARENTA Y CINCO BOLSA C/750 APLICADORES DE MADERA DE 15 CM DE LARGO, POR 2 MM DE ANCHO.

6.	QUINCE FRASCOS GOTERO DE VIDRIO COLOR AMBAR CON BULBO Y PIPETA, CAPACIDAD 25 ML.

7.	UN FRASCOS DE 100 ML DE ACEITE DE INMERSIÓN DE BAJA VISCOSIDAD PARA MICROSCOPÍA ÍNDICE DE REFRACCIÓN A N20ºC/1.515-1.517.TA.

8.	VEINTICINCO CAJAS CON 10 SOBRES CADA UNA DE GENERADOR DE ANAEROBIOSIS GASPACK PLUS PARA JARRA, SOBRES CUYA COMPOSICION ES KIESEL GUHR, HIERRO ACIDO CITRICO Y CARBONATO DE SODIO CON CATALIZADOR DE PALADIO.

9.	QUINCE CAJAS CON 10 SOBRES CADA UNA DE GENERADOR DE CO2 PARA CAMPYLOBACTER, PARA JARRA DE 3.5 LT, NO NECESITA CATALIZADORES, NI AGUA, NI HIDROGENO, ESTE GAS SE USA EN LA RECUPERACION DE CAMPYLOBACTER.

10.	UN FRASCO CON CINCUENTA DISCOS DE OXIDASA PARA USO DE AGENTE DIAGNOSTICO.

11.	SEIS CAJAS CON 1000 PIEZAS CADA CAJA DE CRIOVIALES CON TAPA DE ROSCA Y JUNTA DE SILICONA FABRICADOS EN POLIPROPILENO CON ROSCA EXTERNA Y FALDÓN, ESTÉRILES, SIN GRADUACIÓN NI FRANJA MATE PARA ESCRITURA. CON CAPACIDAD DE 2.0 ML.  DIMENCIONES MAX.: DIAMETRO DE 10 MM Y ALTURA DE 46 MM CON TAPA. APTOS PARA AUTOCLAVE Y PROCESOS DE EBULLICIÓN. RESISTENCIA A TEMPERATURAS DE -190 °C A 121°C RESISTENCIA A CENTRIFUGACIÓN 17000 G. CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO.

12.	CINCUENTA CRIOCAJAS PARA MICROTUBOS APTA PARA MICROTUBOS Y CRIOVIALES DE 1.5 A 2 ML DE POLIPROPILENO CON TAPA DE FRICCIÓN DE 81 POZOS.

13.	10 CUBETA PARA TINCIÓN TIPO COPLIN, DE VIDRIO SODA RESISTENTE A QUÍMICOS CON TAPA DE ROSCA DE POLIPROPILENO, VERTICAL PARA 8 CUBREOBJETOS ESTANDAR EN MEDIDAS DE 22 X 22 MM.

14.	1 CAJA CON 10 PIPETAS SEROLÓGICAS DE VIDRIO BOROSILICATO, GRADUADAS DE 25ML, CON DIVISIONES DE 0.1 ML, TERMINAL.

15.	2 CAJAS CON 50 PIEZAS DE PLACAS DE MICROTITULACION ESTERILES FABRICADAS EN POLIESTIRENO DE ALTA TRANSPARENCIA CON 96 POZOS CON FONDO EN "V", EN BOLSA INDIVIDUAL. CON NÚMERO DE LOTE Y CADUCIDAD.

16.	3 PROBETA CON CAPACIDAD DE 500 ML GRADUADA DE VIDRIO CON MARCA ANULAR EN LOS PUNTOS PRINCIPALES. CON PICO Y PIE HEXAGONAL DE LA MISMA PIEZA DE VIDRIO. AUTOCLAVABLE CON ALTA RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO, CHOQUE TERMICO Y OPERACIONES DE LAVADO REPETITIVAS, CON NÚMERO DE LOTE Y UN CERTIFICADO DE LOTE INCLUIDO POR UNIDAD DE EMBALAJE ORIGINAL.

17.	15 VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO DE BOROSILICATO CON BUENA RESISTENCIA QUÍMICA Y UNA MUY ALTA RESISTENCIA AL CALOR Y A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA, FORMA BAJA, CON GRADUACIÓN Y PICO DE VERTIDO CAPACIDAD DE 150 ML.

18.	5 CAJAS CON 5 GRADILLAS MIXTAS DE POLIPROPILENO 198 X 118 X 96 MM, PARA MICROTUBOS, DE 15 ML Y HASTA 50 ML.

19.	30 CAJAS CON 100 PIEZAS DE CRIOVIAL DE 2 ML CON FALDÓN ESTERIL CONTENIENDO 25 CRIOPERLAS DE VIDRIO TRATADAS CON CRIOPROTECTORES QUE ACTÚAN COMO CONSERVADORES, CRIOVIAL FABRICADO EN POLIPROPILENO ROSCA EXTERNA QUE SOPORTA HASTA 109°C.

20.	30 ASAS MICOLÓGICAS DE ACERO LARGO TOTAL DE 30 CM CON MANGO O PORTA ASA CUBIERTO CON UN AISLANTE DE 15 CM DE LONGITUD EL CUAL ESTÁ FIJO AL ASA LA PUNTA DEL EXTREMO DEL ASAS APLANADA.

21.	30 CAJA PARA ALMACENAMIENTO DE PORTAOBJETOS CON BANDEJA EXTRAÍBLE CON 100 ESPACIOS DISPONIBLES NUMERADOS Y TAPA TRANSPARENTE, RESISTENTE A TEMPERATURAS DE -80°C Y +80°C.

22.	DIEZ ROLLOS DE CINTA TESTIGO INDICADORA PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR PARA AUTOCLAVE ROLLO DE 18 MILIMETROS X 50 MTS. PRESENTACIÓN ROLLO CON 50 MTS.

23.	7 PIEZAS CLEOIDE ARAIN DE ACERO INOXIDABLE.

24.	2 FRASCOS DE 500 GRAMOS DE CALDO SABOURAUD BASE PARA EL CULTIVO DE HONGOS Y DE MICROORGANISMOS ACIDÚRICOS. FÓRUMULA: MEDIO G/L; DIGERIDO PANCREATICO DE CASEÍNA 5, DIGERIDO PÉPTICO DE TEJIDO ANIMAL 5, DEXTROSA 20, pH = 5.6 + 0.2, HIGROSCÓPICO. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO. ANEXAR HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO ANALÍTICO.

25.	UN FRASCO DE 100 MG DE FLUCONAZOL EN POLVO CON PUREZA MAYOR 98% GRADO HPLC, UN FRASCO DE 100 MG DE ANFOTERICINA B PARA ENSAYO MICROBIOLÓGICO GRADO FARMACÉUTICO ESTANDAR PRIMARIO, UN FRASCO DE 5 MG DIACETATO DE CASPOFUNGINA POLVO GRADO PUREZA MAYOR 97% (HPLC), UN FRASCO DE 5 MG DE MICAFUNGINA POLVO GRADO DE PUREZA MAYOR 97% (HPLC), UN FRASCO DE 5 MG DE ISAVUCONAZOLE POLVO GRADO DE PUREZA MAYOR 98% (HPLC), SE DEBERAN ENTREGAR CON CERTIFICADO DE PUREZA.

F.	TRAZABILIDAD DE RED FRIA, TRANSPORTE DE REACTIVOS.

1.	CUANTRO TERMOHIGRÓMETROS.

2.	CUATRO TERMOMETROS DIGITALES.

3.	EN LA ENTREGA DE REACTIVOS DEBERÁ ASEGURARSE LA CADENA DE FRÍO MEDIANTE UN TERMÓMETRO CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN QUE CUMPLA LAS DIRECTIVAS ISO/IEC 17025 Y CON TRAZABILIDAD A UN ORGANISMO ACREDITADO, CON DOCUMENTACIÓN VIGENTE QUE SERÁ ENTREGADA AL INICIO DEL CONTRATO. EL PROVEEDOR DEBERÁ DEMOSTRAR EN CADA ENTREGA DE REACTIVOS UN GRAFICO DE TEMPERATURA:

A. TEMPERATURA DEL ALMACEN DEL PROVEEDOR

B. TEMPERATURA DURANTE EL TRANSPORTE

C. TEMPERATURA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS REACTIVOS EN EL LABORATORIO

ESTOS REGISTROS SERÁN REVISADOS POR EL PERSONAL DEL LABORATORIO QUE RECIBE LOS REACTIVOS.

| PERFIL 3.- PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD A ANTIBIÓTICOS DE MICROORGANISMOS DE IMPORTANCIA CLÍNICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | CLAVE SIA | DESCRIPCION | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | MINIMOS | MAXIMOS |
| 1 | R1469482 | PLACAS PARA IDENTIFICACION DE BACILOS GRAM NEGATIVOS. Por pruebas bioquimicas en placa. | CAJA CON 25 PLACAS | PRUEBA | 25 | 50 |
| 2 | R1469483 | PLACAS PARA SENSIBILIDAD DE BACILOS GRAM NEGATIVOS Y DETECCIÓN DE BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO POR CONCENTRACIÓN MINIMA INHIBITORIA: 1)Amikacina, 2)Ampicilina, 3)Ampicilina/sulbactam, 4)Cefazolina, 5)Cefepime, 6)Cefoxitina, 7)Ceftazidima, 8)Ceftriaxone, 9)Ciprofloxacina, 10) Colistina, 11) Ertapenen, 12) Fosfomicina, 13)Gentamicina, 14)Imipenen, 15)Levofloxacina, 16)Meropenem, 17)Piperacilina/Tazobactam, 18) Tigeciclina, 19)Trimetoprim/Sulfametoxazol, 20)ESBL confirmatorio. | CAJA CON 25 PLACAS | PRUEBA | 1,700 | 4,250 |
| 3 | R1469484 | PLACAS PARA IDENTIFICACION DE COCOS GRAM POSITIVOS. Por pruebas bioquímicas en placa. | CAJA CON 25 PLACAS | PRUEBA | 25 | 50 |
| 4 | R1469485 | PLACAS PARA SUSCEPTIBILIDAD DE COCOS GRAM POSITIVOS CON UN MINIMO DE 20 ANTIMICROBIANOS (PARA DETECCIÓN DE CONCENTRACION. MINIMA INHIBITORIA): 1) Ampicilina, 2) Cefoxitina, 3) Cefaroline, 4) Cloranfenicol, 5) Cliprofloxacino, 6) Clindamicina, 7) Daptomicina, 8) Eritromicina, 9) Gentamicina, 10) Linezolid, 11) Miniciclina, 12) Nitrofurantoina, 13) Norfloxacino, 14) Oxacilina, 15) Penicilina, 16) Rifampicina, 17) Teicoplanina, 18) Tigeciclina, 19) Trimetoprim/Sulfametoxazol, 20) Vancomicina. Que cuene con pruebas para Sinergismo Gentamicina y Sinergismo Estreptomocina. | CAJA CON 25 PLACAS | PRUEBA | 1,000 | 2,500 |
| 5 | R1469486 | PLACAS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD DE Streptococcus. CON UN MINIMO DE 15 ANTIMICROBIANOS (PARA DETECCIÓN DE CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA) Y PRUEBAS BIOQUIMICAS EN LA MISMA PLACA. ANTIMICROBIANOS: 1) Amoxicilina, 2) Cefepime, 3) Cefoxitina, 4) Cloranfenicol, 5) Clindamicina, 6) Eritromicina, 7) Levofloxacino, 8) Linezolid, 9) Meropenem, 10) Moxifloxacino, 11) Penicilina, 12) Teicoplanina, 13) Tigeciclina, 14) Trimetoprim/Sulfametoxazol, 25) Vancomicina. | CAJA CON 25 PLACAS | PRUEBA | 225 | 550 |
| REACTIVOS PARA CONTROLES Y CALIBRADORES DEL PERFIL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD A ANTIBIÓTICOS DE MICROORGANISMOS DE IMPORTANCIA CLÍNICA |  |  |  |  |  |  |
| No | CLAVE SIA | DESCRIPCION | NUMERO DE PRUEBAS PARA CONTROLES, CALIBRADORES Y REPETICIONES ANUALES |  |  |  |
| 1 | R1469482 | PLACAS PARA IDENTIFICACION DE BACILOS GRAM NEGATIVOS | 5 |  |  |  |
| 2 | R1469483 | PLACAS PARA SENSIBILIDAD DE BACILOS GRAM NEGATIVOS | 75 |  |  |  |
| 3 | R1469484 | PLACAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COCOS GRAM POSITIVOS | 5 |  |  |  |
| 4 | R1469485 | PLACAS LA SUSCEPTIBILIDAD DE COCOS GRAM POSTIVOS | 75 |  |  |  |
| 5 | R1469486 | PLACAS PARA CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA PARA Streptococcus sp. | 50 |  |  |  |

EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR LOS EQUIPOS Y CONSUMIBLES NECESARIOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

A.	EQUIPO PRIMARIO

1. SE REQUIEREN DOS EQUIPO SEMI-AUTOMATIZADO DISEÑADO PARA LA IDENTIFICACIÓN (ID) RÁPIDA Y LAS PRUEBAS DE SENSIBILIDAD A ANTIBIÓTICOS (AST) DE BACTERIAS DE IMPORTANCIA CLÍNICA COMO LAS BACTERIAS AERÓBICAS GRAM POSITIVAS, ASÍ COMO PARA LA MAYORÍA DE LAS BACTERIAS AERÓBICAS Y ANAERÓBICAS FACULTATIVAS GRAM NEGATIVAS DE ORIGEN HUMANO. QUE ESTÉ APROBADO POR LA FDA DE EU Y POR LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS VIGENTE. DEBERÁ TENER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

A) DEBE UTILIZAR SUSTRATOS CROMOGÉNICOS Y FLUOROGÉNICOS, ASÍ COMO SUSTRATOS CON FUENTES DE CARBONO ÚNICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS QUE LLEVAN A CABO LA FERMENTACIÓN, OXIDACIÓN, DEGRADACIÓN E HIDRÓLISIS DE DIVERSOS SUSTRATOS.

B) CAPACIDAD PARA 50 PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN Y DE SENSIBILIDAD A ANTIBIÓTICOS AL MISMO TIEMPO CADA EQUIPO.

C) DENTRO DEL COMPARTIMENTO PRINCIPAL DE INCUBACIÓN DEL INSTRUMENTO DEBE CONTAR CON UN CARRUSEL CILÍNDRICO Y LA UNIDAD DE ACCIONAMIENTO SON LAS ÚNICAS PIEZAS MÓVILES. EL CARRUSEL SE DEBE ACCIONAR A 1,0 RPM O 2,0 RPM. EL CARRUSEL SE DEBE DIVIDIR VERTICALMENTE EN DOS NIVELES QUE FUNCIONAN COMO UNA FUENTE ÓPTICA RELATIVAMENTE INDEPENDIENTE Y UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE LOS PANELES COLOCADOS EN ESE NIVEL.

D) CADA NIVEL DEBE CONTAR CON SU PROPIO MICROCONTROLADOR, PARA CONTROLAR LA ADQUISICIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS. LOS DOS MICROCONTROLADORES SEDEBEN COMUNICAR CON EL PROCESADOR CENTRAL POR MEDIO DE UN ENLACE DE COMUNICACIONES EN SERIE.

D) DEBE CONTAR CON UN DIODO ELECTROLUMINISCENTE (LED) QUE PROPORCIONE LA ILUMINACIÓN VISIBLE EN LAS REGIONES ESPECTRALES DEL COLOR ROJO, VERDE Y AZUL. LA CORRIENTE QUE SE UTILIZA PARA ACCIONAR CADA LED DEBE SER PROGRAMABLE, CON EL PROPÓSITO DE COMPENSAR LA PÉRDIDA DE LA SEÑAL EN LOS EXTREMOS DEL PANEL.

E) TIENE QUE CONTAR CON UN SISTEMA DE CONTROL DE LA FUENTE MEDIA LA SEÑAL DE DOS FOTODIODOS INCORPORADOS PARA CONTROLAR LA SALIDA DE LA LUZ VISIBLE. UNA SERIE DE LED UV (ULTRAVIOLETAS) FLUORESCENTES DEBEN PROPORCIONAR LA ILUMINACIÓN UV.

F) EL EQUIPO TIENE QUE CONTAR CON UN SISTEMA DE INCUBACIÓN QUE MANTENGA EL CARRUSEL, LOS TRANSPORTADORES DE PANELES Y LOS PANELES A UNA TEMPERATURA NOMINAL CONSTANTE DE 35 °C POR MEDIO DE US SISTEMA DE CONVECCIÓN POR AIRE FORZADO RECIRCULANTE.

G) DEBE CONTAR CON UN ÚNICO FILTRO PARA ELIMINAR EL POLVO DEL COMPARTIMENTO ELECTRÓNICO Y CONTAR CON UN FILTRO DE AIRE DE POLIÉSTER QUE PUEDE SER REEMPLAZABLE POR EL USUARIO.

H) UN SOFTWARE CON EL CUAL SE PUEDA MONITORIZAR EL ESTADO DEL INSTRUMENTO, INTRODUCIR Y RETIRAR PANELES, CONFIGURAR EL INSTRUMENTO, IMPRIMIR INFORMES Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL EQUIPO.

I) TENER UN TRABAJO CONTINUO LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO.

J) DEBE QUE TENER LA CAPACIDAD DE UTILIZAR LOS SIGUIENTES TIPOS DE PANELES:

	IDENTIFICACIÓN (ID) CON PLACA INDIVIDUAL

	SÓLO SENSIBILIDAD (AST)

	IDENTIFICACIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD PARA STREPTOCOCCUS

	CADA PANEL TIENE EL DISEÑO DE SERPENTINA TIPO “VERTER Y SELLAR” ESTÁ OPTIMIZADO PARA MAYOR SEGURIDAD Y RESISTENCIA A LAS FUGAS.

	CADA POCILLO DEL PANEL DESECHABLE DEBE TENER LA CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE 50 ΜL DE INÓCULO EN UN ENTORNO QUE IMPIDE UNA EVAPORACIÓN SIGNIFICATIVA DURANTE EL CURSO DE LA INCUBACIÓN

K)	LOS CUATRO PANELES SOLICITADOS, DEBEN DE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

	DEBEN DE ESTAR COMPUESTO DE 45 POCILLOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y 85 POCILLOS PARA SENSIBILIDAD Y 1 POCILLO PARA CONTROL DEL CRECIMIENTO.

	CADA PANEL DE IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS DEBE CONTENER 45 POCILLOS CON SUSTRATOS BIOQUÍMICOS LIOFILIZADOS Y DOS POCILLOS PARA CONTROLES FLUORESCENTES PARA REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN BACTERIANA. UTILIZANDO UNA SERIE DE PRUEBAS BIOQUÍMICAS CONVENCIONALES, CROMOGÉNICOS Y FLUOROGÉNICOS PARA IDENTIFICAR UN TOTAL DE 296 MICROORGANISMOS.  SE UTILIZAN SUSTRATOS BASADOS EN EL CRECIMIENTO BACTERIANO, ASÍ COMO SUSTRATOS ENZIMÁTICOS PARA ABARCAR LOS DIFERENTES TIPOS DE REACTIVIDAD DENTRO DEL RANGO TAXONÓMICO. SE BASAN EN LA UTILIZACIÓN BACTERIANA Y LA DEGRADACIÓN DE SUSTRATOS ESPECÍFICOS DETECTADOS MEDIANTE DIVERSOS SISTEMAS DE INDICADORES.

	LA SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DEBE SER UNA PRUEBA DE MICRODILUCIÓN QUE UTILIZA CALDO DE CULTIVO, UN INDICADOR REDOX PARA DETECTAR EL CRECIMIENTO DEL ORGANISMO EN PRESENCIA DE UN ANTIBIÓTICO. SE UTILIZAN MEDICIONES CONTINUAS DE LOS CAMBIOS DEL INDICADOR, ASÍ COMO LA TURBIDEZ BACTERIANA, PARA DETERMINAR EL CRECIMIENTO BACTERIANO. CADA CONFIGURACIÓN DEL PANEL PARA AST CONTIENE DIVERSOS ANTIBIÓTICOS CON UN AMPLIO RANGO DE CONCENTRACIONES DE DOBLE DILUCIÓN 1:2. SE UTILIZA LA IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO PARA INTERPRETAR LOS VALORES CMI DE CADA ANTIBIÓTICO. TIENE LA CAPACIDAD DE REALIZAR PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE MECANISMOS DE RESISTENCIA, TALES COMO:

- PRUEBA DE LA ß-LACTAMASA DE ESPECTRO AMPLIADO (ESBL).

- PRUEBA DE ENTEROCOCCOS RESISTENTES A LA VANCOMICINA (VRE).

- PRUEBA DE RESISTENCIA DE AMINOGLUCÓSIDOS DE ALTO NIVEL (HLAR).

- PRUEBA DE RESISTENCIA A METICILINA EN STAFILOCOCCUS (MRS).

- PRUEBA DE Β-LACTAMASAS (BL) PARA GRAM POSITIVOS DE PHOENIX

- ANÁLISIS PHOENIX DE RESISTENCIA A MACRÓLIDOS EN ESTREPTOCOCOS (MLSB Y MEFF)

- ANÁLISIS DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE CON RESISTENCIA A ALTOS NIVELES            DE PENICILINA (HLPRSP)

- ANÁLISIS PHOENIX DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE CON RESISTENCIA A BAJOS NIVELES DE PENICILINA (LLPRSP).

	LA SENSIBILIDAD DE BACTERIAS GRAM NEGATIVOS POR CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA DEBE TENER UN MÍNIMO DE 20 ANTIBIÓTICOS (PARA DETERMINAR CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA REAL, INCLUYEN LOS ANTIMICROBIANOS: AMIKACINA, AMPICILINA, AMPICILINA/SULBACTAM, CEFAZOLINA, CEFEPIME, CEFOXITINA, CEFTAZIDIMA, CEFTRIAXONA, CIPROFLOXACINA, COLISTINA, ERTAPENEM, FOSFOMICINA, GENTAMICINA, IMIPENEM, LEVOFLOXACINO, MEROPENEM, PIPERACILINA/TAZOBACTAM, TIGECICLINA, TRIMETOPRIM/SULFAMETOXAZOL).

	PARA BACTERIAS GRAM POSITIVOS PARA SENSIBILIDAD POR CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA DE STAPHYLOCOCCUS Y ENTEROCOCCUS CON UN MÍNIMO DE 20 ANTIMICROBIANOS PARA DETERMINAR CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA REAL, QUE INCLUYA LOS SIGUIENTES ANTIMICROBIANOS: AMPICILINA, CEFOXITINA, CEFTAROLINA, CIPROFLOXACINO, CLINDAMICINA, DAPTOMICINA, ERITROMICINA, GENTAMICINA, LINEZOLID, MINOCICLINA, NITROFURANTOINA, NORFLOXACINO, OXACILINA, PENICILINA, RIFAMPICINA, TEICOPLANINA, TIGECICLINA, TRIMETROPRIM/SULFAMETAZOL, Y VANCOMICINA.

	PARA STREPTOCOCCUS SP. TIENEN QUE CONTAR CON LA IDENTIFICACIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD CON UN MÍNIMO DE 15 ANTIMICROBIANOS (PARA DETECCIÓN DE CONCENTRACIÓN MINIMA INHIBITORIA) Y PRUEBAS BIOQUÍMICAS EN LA MISMA PLACA. DEBE CONTAR CON LOS ANTIMICROBIANOS:  AMOXICILINA, CEFEPIME, CEFOXITINA, CLORANFENICOL, CLINDAMICINA, ERITROMICINA, LEVOFLOXACINO, LINEZOLID, MEROPENEM, MOXIFLOXACINO, PENICILINA, TEICOPLANINA, TIGECICLINA, TRIMETOPRIM/SULFAMETOXAZOL, VANCOMICINA.

2.	EL EQUIPO REQUIERE DE UNA COMPUTADORA Y UNA IMPRESORA PARA EL REPORTE E IMPRESIÓN DE RESULTADOS, ASÍ COMO LOS CONSUMIBLES NECESARIÓS PARA DICHA EMITIR DICHOS REPORTES.

3.	DEBERÁ CONTAR CON UN PROGRAMA DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO INTEGRAL QUE SE PUEDA COMUNICAR CON TODAS LAS ÁREAS DEL LABORATORIO, ES DECIR DEBE ESTAR INTERFASADO A TODOS LOS EQUIPOS AUTOMATIZADOS QUE SE USAN EN ESTE LABORATORIO, ÁREA DE HEMOCULTIVOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD Y MICOBACTERIAS. EL PROGRAMA DEBERÁ OFERTARSE DENTRO DEL MISMO EQUIPO.

4.	TENER UN PROGRAMA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE SENSIBILIDAD PARA APLICAR REGLAS EN LOS REPORTES DE SENSIBILIDAD DE ACUERDO CON LAS GUÍAS INTERNACIONALES CLSI POR SUS SIGLAS EN INGLES CLINICAL AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE M100 LA CUAL SE ACTUALIZA ANUALMENTE, QUE SE PUEDAN AGREGAR LOS REPORTES DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PARA LA DETECCIÓN DE CARBAPENEMASAS EN LOS REPORTES DE RESULTADOS. REALIZAR REPORTES EPIDEMIOLÓGICOS PARA MEDIR EL PORCENTAJE DE SENSIBILIDAD POR CADA MICROORGANISMO REPORTADO DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO, REPORTES DE LAS MUESTRAS CONTAMINADAS.

5.	DEBERÁ DE TENER LA CAPACIDAD DE INTERFASAR LOS REPORTES CON EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL LABORATORIO (LIS) QUE CUENTE EN ESE MOMENTO EL INSTITUTO.

6.	ESTE EQUIPO DEBE REUNIR EL RESULTADO DE IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA ANTES DE 24 HORAS, LO QUE REDITÚA UN RÁPIDO DIAGNÓSTICO DEL AGENTE CAUSAL, PARA QUE EL MÉDICO PUEDA INICIAR UN TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO.

7.	SE REQUIERE QUE LAS PLACAS PUEDAN SER INTERCAMBIABLES, ES DECIR, LAS PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DE BACILOS SE PUEDAN CAMBIAR POR PLACAS DE IDENTIFICACIÓN COCOS Y/O STREPTOCOCCUS O VICEVERSA, ASÍ COMO LAS DE SUSCEPTIBILIDAD SEGÚN LAS NECESIDADES DEL LABORATORIO.

8.	CAPACITACIÓN DEL MANEJO DE EQUIPO PARA TODO EL PERSONAL USUARIO DE LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA EN SUS DIFERENTES TURNOS.

9.	SE TENDRÁN QUE REPONER LAS PLACAS QUE SE UTILICEN EN EL MANTENIMIENTO Y/O EN LAS DESCOMPOSTURAS QUE PRESENTE EL EQUIPO.

10.	INCLUIR DOS CURSOS DE CAPACITACIÓN NACIONAL Y DOS CURSOS DE CAPACITACIÓN INTERNACIONAL PARA EL PERSONAL USUARIO DEL EQUIPO.  LOS CURSOS NACIONALES SE REQUIEREN PORQUE ESTAMOS ACREDITADOS POR LA ISO 9001:2015 EN LA CUAL SE NOS SOLICITA CAPACITACIÓN CONTINUA PARA CONTINUAR CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA. LOS CURSOS INTERNACIONALES SON NECESARIOS YA QUE LAS GUÍAS INTERNACIONALES QUE ESTABLECEN LOS REPORTES PARA LA SENSIBILIDADES SE ACTUALIZAN ANUALMENTE.

11.	EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR MEDIANTE UNA CARTA COMPROMISO QUE TIENEN LA CANTIDAD Y CALIDAD SUFICIENTE DE REACTIVOS Y MATERIAL DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL LABORATORIO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS SOLICITADAS, CONSIDERANDO POSIBLES RIESGOS Y CONTINGENCIAS.

12.	UNA VEZ ADJUDICADO EL PERFIL LICITADO, EL PROVEEDOR GANADOR DEBERÁ DE ENTREGAR EN LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO LO SIGUIENTE:

A)	INSTALACIÓN DEL EQUIPO EN EL LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA

B)	REALIZAR VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA CASA COMERCIAL (DEBIENDO INCLUIR REACTIVO, CONTROLES POSITIVOS Y NEGATIVOS, ASÍ COMO TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS).

C)	VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y REACTIVO POR PERSONAL DE LABORATORIO. EL PROVEEDOR ADJUDICADO EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR TODO EL MATERIAL, REACTIVO, CONTROLES Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA LA VERIFICACIÓN. SE REQUIEREN CORRER 20 PRUEBAS POSITIVAS Y 20 NEGATIVAS POR RENGLON LICITADO, DE ACUERDO CON LA GUÍA INTERNACIONAL CLSI M52 EN EL LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA.

D)	EL PROVEDOR DEBERÁ DE ASEGURAR QUE LAS PRUEBAS LICITADAS, EN CASO DE QUE EXISTA ALGUNA EVENTUALIDAD EN EL LABORATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA CON RESPECTO AL REACTIVO Y / O EQUIPO LICITADO, SE DEBERÁN REALIZAR EN UN LABORATORIO EXTERNO CERTIFICADO PARA DICHA PRUEBA, EN TIEMPO Y FORMA, DE ACUERDO CON EL JEFE DE LABORATORIO Y LOS COSTOS DEBERÁN SER CUBIERTOS POR EL PROVEDOR SIN COSTO ALGUNO AL INSTITUTO.

B EQUIPO DE APOYO

- SE REQUIERE UNA CAMPANA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO A2 DE FLUJO LAMINAR VERTICAL PARA EL SEMBRADO DE MUESTRAS BIOLÓGICO INFECCIOSAS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DESCRIPCIÓN 120 CM, DIMENSIONES EXTERIORES (L X W X H):  80 X 130 X 156.8CM 120 CM (4 FT.), EL MATERIAL DE CÁMARA DEBE SER DE ACERO INOXIDABLE, LA APERTURA DE GUILLOTINA DE 25.4 CM, CABINA, BASE DE ALTURA AJUSTABLE, LÁMPARA UV INSTALADA DE FÁBRICA, DESCANSABRAZOS, CERTIFICACIONES/CONFORMIDAD: NSF/ANSI 49, UL, CE, CONEXIÓN: 120V 50/60HZ, EFICACIA DE FILTRO: 99.995% MPPS, TIPO DE FILTRO: H14 HEPA EN 1822, 99.995% MPPS, CAPACIDAD: 50KG.

- CENTRIFUGA UNIVERSAL DE SOBREMESA PARA TUBOS DE 12 X 75MM. NO REFRIGERADA, CAPACIDAD: 4 X 100 ML,  RPM / RCF MÁXIMAS: 6.000 / 4.186 (BASCULANTE), DIMENSIONES (AL X AN X PR): 257 MM (10,0 PULG.) X 366 MM (14,5 PULG.) X 430 MM (17,0 PULG.), RESISTENTE, VERSÁTIL E INDISPENSABLE PARA LAS TAREAS RUTINARIAS DE LABORATORIO, SOPORTE DISPONIBLE DE ROTORES INTERCAMBIABLES: TUBOS DE FONDO REDONDO HASTA 100 ML, TUBOS CÓNICOS HASTA 50 ML; CITOLOGÍA HASTA 8 PORTAOBJETOS.  PESO: 23 KG (50,5 LBS)

- CUATRO VORTEX DE DIMENSIONES (AN X L X AL) 127 X 130 X 160 MM PESO 3.5 KG, (INTERVALO DE VELOCIDAD 0-2500 RPM (MODELO CON VELOCIDAD AJUSTABLE), VISUALIZACIÓN DE VELOCIDAD ESCALA, MOVIMIENTO DE AGITACIÓN VÓRTEX, MODO DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO/ TOQUE, CABEZAL DE COPA, DIÁMETRO ORBITAL 4 MM, VOLTAJE 220-230/110/120 VAC, FRECUENCIA 50/60 HZ, POTENCIA 60 W, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN 5 – 40 °C, HUMEDAD RELATIVA PERMITIDA 80 %.

- CUATRO NEFELOMETROS

- CUATRO MICROESTERILIZADORES (CINERATORS) DE ASAS, TEMPERATURA DE 815°C (117 V CON RESISTENCIAS INFRARROJAS).

- UN EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA CONSULTA DE LOS REPORTES DE SENSIBILIDADES, ASÍ COMO PARA LOS ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICOS.

- TERMINAL DE TRABAJO QUE CUENTE CON COMPUTADORA E IMPRESORA PARA REPORTE DE RESULTADOS.

- DOS COMPUTADORAS PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO PARA LA VALIDACIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS DE CULTIVOS E INFORMES EPIDEMIOLOGICOS.

- CONTROL DE CALIDAD

- INCLUIR HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS REACTIVOS.

- INCLUIR CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA PANELES ENTREGADO.

- INCLUIR CERTIFICADO DE CALIDAD DEL EQUIPO.

- PARA LLEVAR A CABO UN CONTROL DE CALIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN BACTERIANA SE REQUIEREN LAS SIGUIENTES CEPAS (VIAL CON 10 HOJUELAS):

- Enterococcus faecalis ATCC 29212

- Enterococcus faecalis ATCC 51299

- Staphylococcus aureus ATCC BAA-976

- Staphylococcus aureus ATCC BAA-977

- Stahylococcus aureus ATCC 29213

- Campylobaccter jejuni ATCC 33560

- Escherichia coli ATCC 35218

- Klebsiella pneumoniae ATCC 700603

- Streptococcus pneumoniae ATCC 49619

- Streptococcus agalactiae ATCC 13813

- Staphylococcus aureus ATCC 25923

- Escherichia coli ATCC 25922

- Staphylococcus aureus ATCC 29213

- SE REQUIERE QUE LAS CEPAS CONTROL SEAN ENTREGADAS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD.

- INCLUIR INSCRIPCIÓN A UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO. EL CUAL DEBERÁ PROPORCIONARSE UN CONTROL DE CALIDAD EXTERNO CON 3 ENVÍOS AL AÑO, LOS CUALES PODRÁN SER MUESTRAS ALEATORIAS DE: HERIDAS, SANGRE, RESPIRATORIAS, ORINA, HECES, ANAEROBIOS. EN CADA ENVIÓ DEBERÁ DE CONTAR CON LOS SIGUIENTES RETOS: A) IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS, B) FROTIS PARA EVALUAR TINCIÓN, C) PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA.

- SE DEBE DE REALIZAR LA CALIBRACIÓN ANUAL DE TODAS LAS PIPETAS QUE SE SOLICITEN EN ESTE CONTRATO Y DEJAR PIPETAS DE REPUESTO CUANDO SE LAS LLEVEN A CALIBRAR PARA NO DEJAR SIN MATERIAL AL LABORATORIO.

- DOCUMENTOS REQUERIDOS

      - SE DEBEN INCLUIR MANUALES DEL SISTEMA Y DEL USUARIO EN IDIOMA ESPAÑOL.

      - CALENDARIO DE MANTENIMIENTO DE LA INTERFASE.

      - CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL/ANUAL DE LOS EQUIPOS, CON LISTA DE REVISIÓN COMPLETA DE LAS PARTES INVOLUCRADAS ANEXANDO CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS, EL CUAL SE ENTREGARÁ DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

      - ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL SERVICIO REALIZADO.

      - SE REQUIERE UN TIEMPO DE ATENCIÓN DE 1 HORA VÍA TELEFÓNICA PARA RESOLUCIÓN DE CUALQUIER PROBLEMA TÉCNICO RELACIONADO CON LOS EQUIPOS Y/O DEPENDIENDO DEL PROBLEMA, UNA RESPUESTA DE ATENCIÓN TÉCNICA EN SITIO EN 24 HRS.

      - EN CADA ENTREGA DE REACTIVO SE DEBERA ENTREGAR CARTA COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVO POR FECHA CORTA DE CADUCIDAD, EN CASO DE QUE DICHO REACTIVO NO CUMPLA CON UN AÑOS MINIMO DE CADUCIDAD POR LA POR LA NATURALEZA DE ESTE, AL MOMENTO DE SU ENTREGA EN EL ÁREA USUARIA.

      - HOJAS DE SEGURIDAD DE TODOS LOS REACTIVOS UTILIZADOS,  EN ESPAÑOL (IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y DEL PRODUCTO, REFERENCIA, NÚMERO DE SERIE, FABRICANTE, INGREDIENTES PELIGROSO, RIESGOS FÍSICOS, RESUMEN DE POSIBLES EFECTOS A LA SALUD, CLASIFICACIÓN DE RIESGOS DE LOS PRODUCTOS, MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS, MEDIDAS CONTRA INCENDIOS, EMISORES ACCIDENTALES, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO, CONTROL DE EXPOSICIÓN, PROPIEDADES FÍSICAS, PROPIEDADES QUÍMICAS, ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD, INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, INFORMACIÓN ECOLÓGICA, DESECHO DE RESIDUOS, TRANSPORTE, REGLAMENTACIÓN).

      - SE REQUIERE UN LIBRO: ANTIBIOTICOS: CAMBIOS, MECANISMOS, OPORTUNIDADES, 2DA EDICION DE LA AUTORA CHRISTOPHER WALSH, TIMOTHY WENCEWICZ, EDITORIAL ASM.

      - SE REQUIEREN LOS SIGUIENTES MANUALES DEL 2022 PARA CONTROLES DE CALIDAD DEL CLSI POR SUS SIGLAS EN INGLES CLINICAL AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE: C24 (CONTROL DE CALIDAD ESTADÍSTICO PARA PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN CUANTITATIVA: PRINCIPIOS Y DEFINICIONES, 4A EDICIÓN), M11 (MÉTODOS PARA PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE BACTERIAS ANAERÓBICAS, 9a EDICIÓN ), M39 (ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE DATOS ACUMULATIVOS DE PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANAS, 4a EDICIÓN) Y M40 (CONTROL DE CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE MICROBIOLÓGICOS, 2a EDICIÓN). ESTAS GUÍA SE REQUIEREN PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DEL LABORATORIO APEGADOS A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD A NIVEL INTERNACIONAL, CON LO CUAL CUMPLIMOS LOS OBJETIVOS DEL HOSPITAL DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD. SE REQUIEREN PARA QUE EL QUÍMICO QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO CON EL REACTIVO SOLICITADO EN ESTE COMITÉ PUEDA APEGAR SUS PROCESOS A LAS GUÍAS.

- MATERIAL DE APOYO

SE DEBERÁN DE PROPORCIONAR SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO LOS CONSUMIBLES QUE SE REQUIEREN PARA REALIZAR LA PRUEBA TALES COMO:

- PARA EL MONTAJE DE LOS PANELES SE REQUIEREN PARA ESTE CONTRATO: 7000 CALDO PARA ID, 5600 CALDO PHOENIX PARA SENSIBILIDAD, 3 CAJAS CON 10 SOLUCIÓN INDICADORA PARA SENSIBILIDAD CON CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO, 550 CALDO PARA SENSIBILIDAD PARA USO CON PANELES PARA ESTREPTOCOCOS, 2 CAJAS CON 10 SOLUCIÓN INDICADORA PARA USO SÓLO CON PANELES PARA ESTREPTOCOCOS CON CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO.

- 10 ESTACIÓN DE INOCULACIÓN DE PANELES, Y 10 RECIPIENTE PARA TRANSPORTE DE PANELES.

- SIETE TARJETAS REUTILIZABLES DE ACERO INOXIDABLE CON 96 LUGARES PARA MUESTRAS CON CÓDIGO DE BARRAS.

- DOCE CAJAS CON 10 RACKS CON 96 PUNTAS ESTÉRILES CADA UNA, PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS DE 0.5 A 10 µL, 10 CAJAS CON 10 RACKS CON 96 PUNTAS ESTÉRILES CADA UNA, PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS DE10-100 µL, 5 CAJAS CON 10 RACKS CON 96 PUNTAS ESTÉRILES CADA UNA, PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS 100-1000 µL, 20 CAJAS CON 10 RACKS CON 96 PUNTAS ESTÉRILES DE PUNTAS LARGAS ESTÉRILES PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS VOLUMEN DE 5-50 µL.

- UNA PIPETA MULTICANAL DE 8 POSICIONES CON UNA CAPACIDAD DE 10-100 µL.

- DOS CAJAS CON 10 CARTUCHOS DE 50 DISCOS CADA UNO DE LOS SIGUIENTES SENSIDISCOS: AZTREONAM DE 30 µG, CEFTAZIDIMA 30 µG, CETAZIDIMA CON ÁCIDO CLAVULÁNICO 30/10 µG, CEFOTAXIMA 30 µG, CEFOTAXIMA CON ÁCIDO CLAVULÁNICO 30/10 µG, CEFOXITINA 30 µG, CEFOTETAN 30 µG, CEFTRIAXONA 30 µG, CEFEPIME 30 µG, ERTAPENEM 10 µG, IMIPENEM 10 µG, MEROPENEM 10 µG FOSFOMICINA 200 µG, CADUCIDAD MAYOR A UN AÑO A LA FECHA DE ENTREGA.

- SE REQUIERE UNA CAJA DE BACITRACINA  µG, OPTOQUINA

- TRES CAJAS CON 10 CARTUCHOS CON 50 DISCOS CADA CARTUCHO LEVOFLOXACINO DE 5 µG.  CADUCIDAD MAYOR A UN AÑO A LA FECHA DE ENTREGA.

- UN FRASCO DE SAL DE COLISTINA ≥15.000 UI/MG, PRESENTACIÓN EN POLVO PARA PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD, EN PRESENTACIÓN DE FRASCO DE 100 MG DE LA MARCA SIGMA-ALDRICH.  CADUCIDAD MAYOR A UN AÑO A LA FECHA DE ENTREGA.

- UN FRASCO DE EDTA 0.5 MOLES, PH 8, GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR DE 100 M.

- UN FRASCO DE 5 MG DE LAS SIGUIENTES SALES: ERTAPENEM, SAL DE LINEZOLID, DAPTOMICINA.  AMPICILINA, AVIBACTAM, CEFTRIAXONA, CEFTAZIDIMA, PENICILINA MARCA SIGMA-ALDRICH CON CADUCIDAD MAYOR A UN AÑO A LA FECHA DE ENTREGA.

- DOSCIENTOS CINCUENTA PLACAS ESTERILES DE 96 POZOS CON TAPA EL FONDO DEBERÁ SER EN FORMA DE U EN ENVOLTURA INDIVIDUAL.

- QUINIENTOS TUBOS FALCON ESTÉRILES CONICOS DESECHABLES DE 15 ML.

- MIL PIPETAS ESTÉRILES DE TRANSFERENCIA DE 3 ML DESECHABLES EN ENVOLTURA INDIVIDUAL.

- UN FRASCO DE 500 G DE LOS SIGUIENTES AGARES: CALDO DE MUELLER HINTON SIN CATIONES, AGAR ALCOHOL FENILETÍLICO, AGAR DE HIERRO DE KLIGLER, AGAR BASE SANGRE, TODOS DE LA MARCA BD DIFCO CON CADUCIDAD MAYOR DE UN AÑO.

- VEINTE BOLSAS DE APLICADORES DE MADERA CADA BOLSA CON 750 APLICADORES.

- CINCO MIL ASAS CALIBRADAS DESECHABLES ESTÉRILES DE 1 µL.

- DOS MIL TUBOS DE POLIPROPILENO ESTÉRILES TRANSPARENTES DE 5 ML MARCA SARSTEDT.

- SE REQUIEREN LOS SIGUIENTES MEDIOS DE TRANSPORTE : 800 MEDIOS HISOPOS DE AMIES CON CARBÓN ACTIVADO EN GEL Y 600 MEDIOS EN HISOPO CARY BLAIR, 200 MEDIOS DE TRANSPORTE AMIES LIQUIDO PARA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE BACTERIAS AERÓBICAS, ANAERÓBICAS Y EXIGENTES TODOS CON CADUCIDAD MAYOR A UN AÑO A LA FECHA DE ENTREGA.

- SEISCIENTAS HOJAS DE BISTURÍ DEL NÚMERO 22 COMPATIBLES CON MANGO DEL NÚMERO 3.

- TREINTA PAQUETES CON 50 HOJAS PARA LA LIMPIEZA DE LENTES DE MICROSCOPIO.

- CIEN CAJAS DE PALILLOS CON 50 PALILLOS CADA CAJA.

- UN FRASCO DE ITRACONAZOL DE 20 MG ESTÁNDAR DE REFERENCIA DE LA FARMACOPEA EUROPEA (EP).

- UN FRASCO TRES FRASCOS DE RPMI-1640 MEDIO CON BICARBONATO DE SODIO, SIN L-GLUTAMINA, LÍQUIDA, ESTERILIZADA POR FILTRACIÓN, APTA PARA CULTIVO CELULAR.

- TRES FRASCOS CON 500 ML DE FORMALDEHIDO GRADO REACTIVO SIGMA ALDRICH CAT. 25254937 WT. % EN AGUA, QUE CONTENGA 10-15%.

- ACETATO DE ETILO GRADO REACTIVO SIGMA ALDRICH CAT 319902 1 L 95.8 % UN FRASCO CON 1 LITRO.6 PIEZAS DE GRADILLA PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE 42 CAJAS DE PETRI, LA DIVISIÓN DEL CENTRO FUNCIONA COMO MANGO, SOPORTA AUTOCLAVE.

- DOS APLICADORES ESTÉRILES CON PUNTA DE POLIÉSTER QUE NO SEA MUY FLEXIBLE EL MANGO, ESTÉRILES Y ENVUELTOS INDIVIDUALMENTE.  PAQUETES CON 100 PIEZAS

- MIL QUINIENTOS PIPETAS DE TRANSFERENCIA DE POLIETILENO, ESTÉRIL EN ENVOLTURA INDIVIDUAL, CON CAPACIDAD DE 3ML

- CUATROCIENTAS PIEZAS DE CHAROLAS DE POLIPROPILENO BLANCO DE 14.5 X 5.5 X 2.5 CM. DE VOLUMEN 25 ML. PARA USAR COMO CONTENEDOR PARA DEPOSITAR MATERIAL LÍQUIDO. MARCA THERMO SCIENTIFIC, CATALOGO 95128093.CAJA C/100 PIEZAS.

- CINCUENTA CARETAS PARA USO PROTECCIÓN EN EL LABORATORIO CLÍNCO.

- UNA CAJA CON 1000 BOLSAS DE PAPEL PARA ESTERILIZAR EN GAS O. E. O VAPOR DEL TAMAÑO DE 7.5X23X4 CM. QUE CONTENGA INDICADOR DE CAMBIO DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR O POR GAS, CON LUGAR PARA INDICAR LA FECHA DE ESTERILIZACIÓN Y FECHA DE CADUCIDAD.

- REACTICO PARA INDOL SAL

- TRAZABILIDAD DE RED FRIA, TRANSPORTE DE REACTIVOS.

- DOS TERMOHIGRÓMETROS.

- CINCO TERMOMETROS DIGITALES.

- EN LA ENTREGA DE REACTIVOS DEBERÁ ASEGURARSE LA CADENA DE FRÍO MEDIANTE UN TERMÓMETRO CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN QUE CUMPLA LAS DIRECTIVAS ISO/IEC 17025 Y CON TRAZABILIDAD A UN ORGANISMO ACREDITADO, CON DOCUMENTACIÓN VIGENTE QUE SERÁ ENTREGADA AL INICIO DEL CONTRATO. EL PROVEEDOR DEBERÁ DEMOSTRAR EN CADA ENTREGA DE REACTIVOS UN GRAFICO DE TEMPERATURA:

A. TEMPERATURA DEL ALMACEN DEL PROVEEDOR

B. TEMPERATURA DURANTE EL TRANSPORTE

C. TEMPERATURA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS REACTIVOS EN EL LABORATORIO

ESTOS REGISTROS SERÁN REVISADOS POR EL PERSONAL DEL LABORATORIO QUE RECIBE LOS REACTIVOS.

.

| PERFIL 4.- PARA TINCIONES DE GRAM Y ZIEHL NEELSEN AUTOMATIZADAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CLAVE SIA | DESCRIPCION | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | MINIMOS | MAXIMOS |
| 1 | R1462222 | EQUIPO PARA TINCIÓN DE GRAM AUTOMATIZADA. Reactivos: metanol (fijador), cristal violeta, yodo, decolorante con solución de contraste y portaobjetos. | KIT DE REACTIVOS | PRUEBA | 960 | 2,380 |
| 2 | R1469532 | EQUIPO PARA TINCIÓN DE ZIEHL NEELSEN. Reactivos: fijador para la preparación de muestras apartir de cultivo, carbol fucsina, azul de metileno y portaobjetos. | KIT DE REACTIVOS | PRUEBA | 270 | 660 |
| REACTIVOS PARA CONTROLES Y CALIBRADORES DEL PERFIL PARA TINCIONES DE GRAM Y ZIEHL NEELSEN AUTOMATIZADAS |  |  |  |  |  |  |
| No. | CLAVE SIA | DESCRIPCION | NUMERO DE PRUEBAS PARA CONTROLES, CALIBRADORES Y REPETICIONES ANUALES |  |  |  |
| 1 | R1462222 | Reactivos: metanol (fijador), cristal violeta, yodo, declorante con solución de contraste y portaobjetos. | 100 |  |  |  |
| 2 | R1469532 | Reactivos: fijador para la preparación de muestras apartir de cultivo, carbol fucsina, azul de metileno y portaobjetos. | 50 |  |  |  |

EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR LOS EQUIPOS Y CONSUMIBLES NECESARIOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

A.	EQUIPO 1:

1.	ESTAR APROBADO POR LA FDA DE EU.

2.	EL EQUIPO PARA TINCIÓN DE GRAM AUTOMATIZADA DEBERÁ CONTAR CON UN CARRUSEL CON CAPACIDAD DE 1 A 12 LAMINILLAS.

3.	CONTAR CON UN ROTOR PARA CITOCENTRÍFUGA PARA LA PREPARACIÓN DE 1 A 8 LAMINILLAS A PARTIR DE MUESTRAS DIRECTAS DE ESPUTO, LAVADOS BRONQUIOALVEOLAR Y LÍQUIDOS CORPORALES ESTÉRILES.

4.	VELOCIDAD DEL ROTOR DE 100 A 2000 RPM Y QUE SE PUEDA PROGRAMAR POR EL USUARIO.

5.	DIMENSIONES DEL EQUIPO DE 57CM X 25CM X 54CM, LA ALTURA DEL EQUIPO CON PUERTA ABIERTA DE 58CM, PESO 15.8 KILOS.

6.	REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS DE 100 A 240 VAC (±10%), 50-60 HZ, 200 WATT

7.	CONEXIÓN DE DESHECHOS EN LA PARTE EXTERNA DE EQUIPO.

8.	CON CAPACIDAD DE DETECCIÓN DE NIVEL DE TODOS LOS REACTIVOS, ASÍ COMO EL NIVEL DE DESECHOS.

9.	INCLUIR UN KIT PARA EL MANTENIMIENTO DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL DEL EQUIPO.

10.	INCLUIR FUENTE DE PODER PARA UN MÍNIMO DE DOS HORAS

11.	SE DEBE IMPARTIR LA CAPACITACIÓN DEL MANEJO DE EQUIPO PARA EL PERSONASL DE LOS DIFERENTES TURNOS DEL LABORATORIO QUE USAN EL EQUIPO.

12.	EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR MEDIANTE UNA CARTA COMPROMISO QUE TIENEN LA CANTIDAD Y CALIDAD SUFICIENTE DE REACTIVOS Y MATERIAL DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL LABORATORIO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS SOLICITADAS, CONSIDERANDO POSIBLES RIESGOS Y CONTINGENCIAS.

13.	UNA VEZ ADJUDICADO EL PERFIL LICITADO, EL PROVEEDOR GANADOR DEBERÁ DE ENTREGAR EN LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO LO SIGUIENTE:

E)	INSTALACIÓN DEL EQUIPO EN EL LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA

F)	REALIZAR VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA CASA COMERCIAL (DEBIENDO INCLUIR REACTIVO, CONTROLES POSITIVOS Y NEGATIVOS, ASÍ COMO TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS).

G)	VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y REACTIVO POR PERSONAL DE LABORATORIO. EL PROVEEDOR ADJUDICADO EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR TODO EL MATERIAL, REACTIVO, CONTROLES Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA LA VERIFICACIÓN. SE REQUIEREN CORRER 20 PRUEBAS POSITIVAS Y 20 NEGATIVAS POR RENGLON LICITADO, DE ACUERDO CON LA GUÍA INTERNACIONAL CLSI M52 EN EL LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA.

H)	EL PROVEDOR DEBERÁ DE ASEGURAR QUE LAS PRUEBAS LICITADAS SE REALICEN EN CASO DE QUE EXISTA ALGUNA EVENTUALIDAD EN EL LABORATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL D PEDIATRIA CON RESPECTO AL REACTIVO Y / O EQUIPO LICITADO DEBIENDO REALIZARSE EN UN LABORATORIO EXTERNO CERTIFICADO PARA DICHA PRUEBA EN TIEMPO, FORMA Y DACUERDO CON EL JEFE DE LABORATORIO Y LOS COSTOS DERÁN SER ABSORVODOS POR EL PROVEDOR.

B.	EQUIPO 2:

1.	ESTAR APROBADO POR LA FDA DE EU.

2.	EL EQUIPO PARA TINCIÓN DE ZIEHL NEELSEN AUTOMATIZADA DEBERÁ CONTAR CON UN CARRUSEL CON CAPACIDAD DE 1 A 12 LAMINILLAS.

3.	VELOCIDAD DEL ROTOR DE 100 A 2000 RPM Y QUE SE PUEDA PROGRAMAR POR EL USUARIO.

4.	DIMENSIONES DEL EQUIPO DE 57CM X 25CM X 54CM, LA ALTURA DEL EQUIPO CON PUERTA ABIERTA DE 58CM, PESO 15.8 KILOS.

5.	REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS DE 100 A 240 VAC (±10%), 50-60 HZ, 200 WATT

6.	CONEXIÓN DE DESHECHOS EN LA PARTE EXTERNA DE EQUIPO.

7.	CON CAPACIDAD DE DETECCIÓN DE NIVEL DE TODOS LOS REACTIVOS, ASÍ COMO EL NIVEL DE DESECHOS

8.	INCLUIR UN KIT PARA EL MANTENIMIENTO DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL DEL EQUIPO.

9.	INCLUIR FUENTE DE PODER PARA UN MÍNIMO DE DOS HORAS.

10.	SE DEBE IMPARTIR LA CAPACITACIÓN DEL MANEJO DE EQUIPO PARA EL PERSONASL DE LOS DIFERENTES TURNOS DEL LABORATORIO QUE USAN EL EQUIPO.

11.	EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR MEDIANTE UNA CARTA COMPROMISO QUE TIENEN LA CANTIDAD Y CALIDAD SUFICIENTE DE REACTIVOS Y MATERIAL DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL LABORATORIO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS SOLICITADAS, CONSIDERANDO POSIBLES RIESGOS Y CONTINGENCIAS.

14.	UNA VEZ ADJUDICADO EL PERFIL LICITADO, EL PROVEEDOR GANADOR DEBERÁ DE ENTREGAR EN LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO LO SIGUIENTE:

I)	INSTALACIÓN DEL EQUIPO EN EL LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA

J)	REALIZAR VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA CASA COMERCIAL (DEBIENDO INCLUIR REACTIVO, CONTROLES POSITIVOS Y NEGATIVOS, ASÍ COMO TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS).

K)	VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y REACTIVO POR PERSONAL DE LABORATORIO. EL PROVEEDOR ADJUDICADO EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR TODO EL MATERIAL, REACTIVO, CONTROLES Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA LA VERIFICACIÓN. SE REQUIEREN CORRER 20 PRUEBAS POSITIVAS Y 20 NEGATIVAS POR RENGLON LICITADO, DE ACUERDO CON LA GUÍA INTERNACIONAL CLSI M52 EN EL LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA.

L)	EL PROVEDOR DEBERÁ DE ASEGURAR QUE LAS PRUEBAS LICITADAS SE REALICEN EN CASO DE QUE EXISTA ALGUNA EVENTUALIDAD EN EL LABORATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL D PEDIATRIA CON RESPECTO AL REACTIVO Y / O EQUIPO LICITADO DEBIENDO REALIZARSE EN UN LABORATORIO EXTERNO CERTIFICADO PARA DICHA PRUEBA EN TIEMPO, FORMA Y DACUERDO CON EL JEFE DE LABORATORIO Y LOS COSTOS DERÁN SER ABSORVODOS POR EL PROVEDOR.

C.	CONTROL DE CALIDAD

1.	INCLUIR HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS REACTIVOS.

2.	INCLUIR CERTIFCADO DE CALIDAD DE LOS REACTIVOS.

3.	MANUAL DE USUARIO DE LOS EQUIPOS EN ESPAÑOL.

4.	CALENDARIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.

5.	6 CAJAS CON 50 LAMINILLAS CADA UNA DE CONTROL DE BACILOS ACIDO ALCOHOL RESISTENTE COMPATIBLE CON EL EQUIPO LICITADO.

D.	DOCUMENTOS REQUERIDOS

1.	SE DEBEN INCLUIR MANUALES DEL SISTEMA Y DEL USUARIO EN IDIOMA ESPAÑOL.

2.	CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL/ANUAL DE LOS EQUIPOS, CON LISTA DE REVISIÓN COMPLETA DE LAS PARTES INVOLUCRADAS ANEXANDO CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS, EL CUAL SE ENTREGARÁ DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

3.	ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL SERVICIO REALIZADO.

4.	SE REQUIERE UN TIEMPO DE ATENCIÓN DE 1 HORA VÍA TELEFÓNICA PARA RESOLUCIÓN DE CUALQUIER PROBLEMA TÉCNICO RELACIONADO CON LOS EQUIPOS Y/O DEPENDIENDO DEL PROBLEMA, UNA RESPUESTA DE ATENCIÓN TÉCNICA EN SITIO EN 24 HRS.

5.	ENTREGAR CARTA COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVO CADUCADO, EN CASO DE QUE DICHO REACTIVO NO CUMPLA, POR LA NATURALEZA DE ESTE, CON UN AÑO DE CADUCIDAD MÍNIMA AL MOMENTO DE SU ENTREGA EN EL ÁREA USUARIA.

6.	HOJAS DE SEGURIDAD DE TODOS LOS REACTIVOS UTILIZADOS,  EN ESPAÑOL (IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y DEL PRODUCTO, REFERENCIA, NÚMERO DE SERIE, FABRICANTE, INGREDIENTES PELIGROSO, RIESGOS FÍSICOS, RESUMEN DE POSIBLES EFECTOS A LA SALUD, CLASIFICACIÓN DE RIESGOS DE LOS PRODUCTOS, MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS, MEDIDAS CONTRA INCENDIOS, EMISORES ACCIDENTALES, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO, CONTROL DE EXPOSICIÓN, PROPIEDADES FÍSICAS, PROPIEDADES QUÍMICAS, ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD, INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, INFORMACIÓN ECOLÓGICA, DESECHO DE RESIDUOS, TRANSPORTE, REGLAMENTACIÓN).

E.	MATERIAL DE APOYO

1.	SE REQUIERE DE 3 TERMOMETROS DIGITALES.

2.	30 CAJAS CON 100 PORTAOBJETOS CADA UNA, DEBEN DE SER ESMERILADOS PARA UNA MEJOR IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA.

3.	SE REQUIEREN 25 LAPICES DE PUNTA DIAMANTE PARA ROTULAR VIDRIO.

4.	DOS MIL ASA BACTERIOLOGICAS DESECHABLES DE 1 MICROLITRO, LAS CUALES VENGAN CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.

5.	QUINCE FRASCOS DE MYCOHOLD CONCENTRADO PARA LA ADHESION DE CELULAS.

6.	QUINCE FRASCOS DE SOLUCIÓN DECOLORANTE.

| PERFIL 5.- SISTEMA DE INMUNOENSAYOS PARA INFECCIONES OPORTUNISTAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CLAVE SIA | DESCRIPCION | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |
| 1 | R1464254 | Kit para la detección del antígeno manano de Cándida en suero por el método inmunoenzimático de tipo sándwich, realizada en una etapa sobre microplaca sensibilizada con anticuerpo monoclonales, solución de lavado, 5 puntos de calibración, conjugado, cromógeno, solución de tratamiento, control positivo, control negativo y solución de parada. | Kit con 96 pruebas | Prueba | 511 | 1,278 |
| 2 | R1464255 | Kit para la detección del antígeno galactomanano de Aspergillus en suero y en liquido bronco alveolar, por el método inmunoenzimático de tipo sándwich, realizada en una etapa sobre microplaca sensibilizada con anticuerpo monoclonales, solución de lavado, Suero control valor de corte, conjugado, cromógeno, solución de tratamiento, control positivo, control negativo y solución de parada. | Kit con 96 pruebas | Prueba | 606 | 1,515 |
| 3 | R1468325 | Kit de determinación de actividad proteolítica en heces por el método inmunocromatográfico. Incluye tubo dosificador de prellenado con buffer de extracción con detergente y azida de sodio (<0.05%> pipeta paster y placa de reacción que incluya control positivo y control negativo integrado. Incluir certificado analítico. | Kit con 10 pruebas | Prueba | 484 | 1,210 |
| 4 | R1468323 | Prueba para la detección cualitativa de sangre oculta en heces por el método inmunocromatográfico, incluir equipo de extracción, placa de reacción con control positivo y control negativo integradom, certificado analítico. | Kit con 20 pruebas | Prueba | 484 | 1,210 |
| 5 | R1468324 | Prueba para el diagnóstico de amebiasis extraintestinal mediante la detección de anticuerpos IgG en suero humano, por el método inmunoenzimático de tipo sándwich, sobre microplaca sensibilizada con antígeno de E. histolytica que incluya solución de lavado conjugado, cromógeno, buffer de dilución, control positivo, control negativo. Incluir pruebas para controles positivo y negativo, así como las pruebas de verificación del equipo con fecha de caducidad mínima de 1 año. | Kit con 96 pruebas | Prueba | 48 | 117 |

PERFIL SISTEMA DE INMUNOENSAYOS PARA INFECCIONES OPORTUNISTAS. REACTIVOS PARA CALIBRACIONES , CONTROLES Y REPETICIONES

| No. | CLAVE SIA | DESCRIPCION | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL DE PRUEBAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1464254 | Kit para la detección del antígeno manano de Cándida en suero por el método inmunoenzimático de tipo sánwich, realizada en una etapa sobre microplaca sensibilizada on anticuerpo monoclonales, solución de lavado, 5 puntos de calibración, conjugado, cromógeno, solución de tratamiento, control positivo, control negativo y solución de parada. | Kit con 96 pruebas | Prueba | 480 |
| 2 | R1464255 | Kit para la detección del antígeno galactomanano de Aspergillus en suero y en liquido broncoalveolar, por el método inmunoenzimático de tipo sánwich, realizada en una etapa sobre microplaca sensibilizada con anticuerpo monoclonales, solución de lavado, Suero control valor de corte, conjugado, cromógeno, solución de tratamiento, control positivo, control negativo y solución de parada. | Kit con 96 pruebas | Prueba | 480 |
| 3 | R1468325 | Kit de determinación de actividad proteolítica en heces por el método inmunocromatográfico. Incluye tubo dosificador de prellenado con buffer de extracción con detergente y azida de sodio (<0.05%> pipeta paster y placa de reacción que incluya control positivo y control negativo integrado. Incluir certificado analítico. | Kit con 10 pruebas | Prueba | 400 |
| 4 | R1468323 | Prueba para la detección cualitativa de sangre oculta en heces por el método inmunocromatógrafico, incluir equipo de extracción, placa de reacción con control positivo y control negativo integradom, certificado analítico. | Kit con 20 pruebas | Prueba | 400 |
| 5 | R1468324 | Prueba para el diagnostico de amebiasis extraintestinal mediante la detección de anticuerpos IgG en suero humano, por el método inmunoenzimático de tipo sánwich, sobre microplaca sensibilizada con antígeno de E. histolytica que incluya solución de lavado conjugado, cromógeno, buffer de dilución, control positivo, control negativo. Incluir pruebas para controles positivo y negativo, así como las pruebas de verificación del equipo con fecha de caducidad mínima de 1 año. | Kit con 96 pruebas | Prueba | 96 |

A.	EQUIPO PRIMARIO.

1.	Aparato lector de microplacas por absorbancia de 8 canales PR 4100. Incluye un minilaptop personal basado en software Windows 7, filtro de 405, 450, 550, 492,620, 620 nm dispositivo USB con métodos programados.  Con función de control de calidad integral con placa de revisión múltiple de un tamaño compacto, lector independiente operado a través de una computadora personal. Análisis potente de datos con análisis EIA cualitativo y cuantitativo completo y trazabilidad, que cumpla con la norma 98/79 EC IVD-D FDA 21 CFR. Con impresora compatible para la impresión de resultados, papel de impresión de los equipos con composición mínima de 50% reciclado y los toners necesarios para la impresión de resultados de todas las pruebas solicitadas, y respaldo de energía (No break).

2.	Incubador de microplacas para metodología de ELISA que esté diseñada para calentar microplacas y mantener una temperatura de incubación constante en todas las cavidades.  Que se puedan incubar hasta cuatro microplacas simultáneamente (misma temperatura); que los usuarios puedan fijar la temperatura de incubación (pero no el tiempo de incubación). Enchufe siempre la IPS a una toma de corriente puesta a tierra adecuadamente. Con interruptor de 120/140 V. Dimensiones 240x360x130 mm, peso 7.2 kg, tensión de 110-240 Va potencia normal del fusible 2x2,0 A, margen de temperaturas de 30º C- 40º C.  Con una variación de la temperatura real en comparación con la temperatura fija de ≤2º C. Homogeneidad de temperatura con la temperatura fijada en 37º C (35º -39º C) Temperatura de funcionamiento 15-35º C. Nivel de humedad de funcionamiento 20%-90% HR y Emisión de calor 300 btu/h

3.	Sistema de lavado automático o semiautomático para microplacas de ELISA, con un peine de lavado de 8 canales, con una bomba de vacío y bombas de dispensado integrados, y envase de residuos, sistema compatible con tiras de microplacas que tienen pozos con fondo en forma de u, v o plano con manual de operaciones en español, compatible con metodología aplicada.

4.	Campana de bioseguridad clase II (ISO 5), libre de partículas. Equipo para mesa de trabajo, sin patas. Medidas exteriores: 70x65x1.23 cm. Medidas internas: 60x40x54 cm. Control: Microprocesador con displey digital de LCD. Filtro principal HEPA CON 99.999% eficiencia en 0.3 um. Velocidad de flujo de aire interno 0.53m/s. Velocidad de flujo de aire extractor 0.33 m/s. Circulación del aire 70%.   Extracción del aire 30%. Nivel de limpieza clase 100.  Ruido <65db.  Iluminación >800 LUX. Lámpara UV 18 w*1. medición (NTU): 0 ~ 20-0 ~ 200, error básico (F.S): ± 5%, repetibilidad: ≤ 5%, proyecto Zero (F.S): ± 5% (0.1 NTU) ± 5% (0.2 NTU), fuente de Alimentación: 220/110 V 50/60Hz. Tamaño del embalaje: 395*355*175mm.

B.	EQUIPO DE APOYO.

1.	Baño seco para sistemas de inmunoensayos, con control electrónico de temperatura, de 5 a 100-120°C, estabilidad +/- 0.2°C. Con tapa. Dimensiones del equipo: 30x15x14 cm. Con capacidad para 20 crioviales de 1.5 microlitros.

2.	Parrilla de agitación para microplacas de ELISA, equipo con placa superior de 17x17cm, de acero inoxidable resistente a la corrosión, control termostático de temperatura de 38 a 371°C. 120 volts, 50/60 Hz.

3.	1 agitadores tipo vortex variable Con velocidad regulada de modo mixto: “tacto y continuo”. Con cabezal de plataforma y de copa para uso con tubos de ensayo individuales e incluye adaptadores para microplacas, microtubos y PCR. Con selector triple para seleccionar modo automático y de tacto para aumentar la eficiencia en el laboratorio. Velocidad: 600 - 3000RPM, Interruptor: Continuo y tacto, Cabezales incluidos: Plataforma y copa (intercambiable), Dimensiones: 170 x 120 x 170 mm de 1 Diámetro de 8 cm, para hasta 4 microtubos. 120volts, 50/60 Hz.

4.	Dos sistemas de control de temperatura ambiental para el área de trabajo de pruebas y 2 termóhigrómetros digitales con trazabilidad a patrón internacional con certificado de calibración de acuerdo con ISO 17025, para verificar que los equipos trabajen en condiciones ideales de temperatura y humedad relativa. Incluir programa de mantenimiento preventivo y correctivo.

5.	Centrifuga de mesa para 12 tubos de 13x100, potencia del motor 250 w, tacómetro dial, temporizador, led digital 99 mm. dimensiones 450x440x410 mm. velocidad desde 0-3500 rpm/2260xg, silenciosa y estable. Con sistema de seguridad.

6.	Dos micropipetas tipo finnepipette f2 volumen variable de 100-1000ul con diseño ergonómico efecto súper bluwout con incremento de 1 microlitro autoclavable el código de puntas de color azul con eyector de puntas exactitud 1000-100 cv% 0.20-0.60.   Calibrada y con programa de mantenimiento semestral.

7.	Dos micropipetas tipo finnepipette de volumen ajustable de 20-200ul con diseño ergonómico y efecto super blow out con incremento de 1 microlitro autoclaveable.  Calibrada y con programa de mantenimiento semestral. Con incremente de 0.2 autoclavable el codigo de color amarillo exactitud (cv%) 1.8-0.6 precision 0.7-0.2 con eyector de puntas que sean desarmables para desinfecar y calibrar.

8.	Dos micropipetas tipo finnepipette digital que mida volúmenes de 5 – 50 microlitros, calibrada y con programa de mantenimiento semestral compatible para racks de 96 piezas. Incluir soporte para pipetas.

9.	Una micropipeta multicanal de 12 canales tipo finnpipette; de volumen ajustable de 30 a 300 ul con un incremento de 1 microlitro con diseño ergonómico y sistema de engranaje de volumen avanzado; autoclavable; presicion de 2 a 0.3 %; con eyector de puntas.

10.	Una micropipeta tipo finnnepipette de volumen variable de 1 a 10 microlitros, calibrada y con programa de mantenimiento semestral compatible para racks de 96 piezas. Diseño ergonómico y efecto súper blow out con incremento de 0.02 microlitros.

11.	Una microcentrifuga para microtubos de 0.2/0.5/1.5/2 ml de 24-36 lugares, que incluya las funciones de aceleración y desaceleración suaves para proteger a las muestras de las turbulencias, además de auto balanceo y dispositivo de seguridad con cerradura electrónica para evitar aberturas mientras está funcionando.

12.	Una micropipeta regulable tipo digital que pueda medir volúmenes de: 2 a 20 microlitros, calibrada y con programa de mantenimiento semestral; puntas para micropipeta en rack de 96 piezas, paletizadas y pre esterilizadas compatibles con el sistema de la micropipeta proporcionada. Incluir soporte para pipetas.

13.	Dos micropipetas regulable tipo digital que pueda medir volúmenes de: 2 a 200 microlitros, calibrada y con programa de mantenimiento semestral; puntas para micropipeta en rack de 96 piezas, paletizadas y pre esterilizadas compatibles con el sistema de la micropipeta proporcionada. Incluir soporte para pipetas.

14.	Dos micropipetas regulable tipo digital que pueda medir volúmenes de: 100 a 1000 microlitros, calibrada y con programa de mantenimiento semestral; puntas para micropipeta en rack de 96 piezas, paletizadas y pre esterilizadas compatibles con el sistema de la micropipeta proporcionada. Incluir soporte para pipetas.

15.	Dos micropipetas regulable tipo digital que pueda medir volúmenes de: 1 a 10 microlitros, calibrada y con programa de mantenimiento semestral; puntas para micropipeta en rack de 96 piezas, paletizadas, compatibles con el sistema de la micropipeta proporcionada. Incluir soporte para pipetas.

16.	Dos terminales de cómputo de escritorio, con monitor, mouse y teclado. Con sistema operativo Windows 10, que incluya impresora láser compatible con el sistema y respaldo de energía (No break). Incluir antivirus y paquetería Office.

17.	Microscopio con micrómetro LUZ CLARA y contraste de fases.  Revolver de objetivos cuádruple con Objetivos Plan Acromático 10x, 20/25x, 40x y 100x inmersión.   Cabezal Binocular con Oculares 18X Br, con apuntador, provisto sistema OPTOBAR, Iluminación con foco halógeno de 30W e iluminación LED 3200K, Platina mecánica 75x30 con control derecho y sujetas muestras con pinza de lado izquierdo. PANTALLA

18.	Cámara y software de captura de imagen (hardware); con espejo dicromático de 515 nm y un filtro barrero de 515 nm. y respaldo de energía (No break). Unidad de alimentación 100...240 VAC, Condensador Abbe 0.9/1.25 fijo y alineado (Fixed Koeler), Filtros azul, verde y amarillo, Cubierta anti polvo.

19.	Incubadora de 40 L, con tecnología PELTIER que reduzca la pérdida de calor y mantenga estable la temperatura. Intervalo de temperatura: +15 a 60°C, con control de temperatura por microprocesador, incluye 2 rejillas, Compacta con dimensiones 37X33X42.5 cm, Doble puerta, display de temperatura digital, Alimentación: 110 a 120 V. Incluye instalación y dos mantenimientos preventivos al año. Material interior Acero inoxidable, Material de la carcasa: metal laminado recubierto.

20.	Balanza analítica para medir pequeñas masas, para medir un rango menor del miligramo hasta la diezmilésima de gramo: 0,0001 g, con platillos de medición dentro de una caja transparente provista de puertas para que no se acumule el polvo y evitar que cualquier corriente de aire en la habitación afecte al funcionamiento de la balanza.

21.	Refrigerador para Laboratorio para muestras y reactivo; modelo vertical refrigerante R134a libre de  CFC, controlado por microprocesador con visualización digital de la temperatura con display LED enfriamiento por aire forzado mode de descongelamiento automático alarmas de alta y baja de temperatura alarma por fallo de alimentación eléctrica, alarma de error de sensor, alarma de baja batería, alarma de puerta abierta, capacidad de almacenamiento: 39. Litros (12.7 pies cúbicos) con un rango de temperatura de + 2C a 8C suministro eléctrico 208-240 VAC/60Hz. Nivel de ruido <43dBA. Dimensiones: interior (An x Pr x Al): 530*555*1380 (mm) Exterior (An x Pr x Al): 665*710*1965 (mm) Peso neto aprox 106 kg con 6 bandejas.

22.	Congelador horizontal de 686 litros 1710/1480 mm largo, 625 mm ancho, 700/450 mm. Dimensiones con empaque 1910 mm, ancho 870 mm, alto 890 mm, dos puertas materiales de las puertas de acero /Plástico, dos canastillas. Dimensiones de canastilla ancho: 220 mm, profundo 660 mm, alto 220 mm de material de acero con pintura electrostática externa e interna. Refrigerante R-404a 270 g consumo de energía 6.4 Wh/ en 24h condensador bajo mantenimiento y Ajuste de temperatura de -18 a -22 C. Fuente de alimentación 115v/60Hz, amperaje 4.4 A longitud de cable 1500 mm. Iluminación LED 1 por puerta Tipo B en enchufe y tipo de control Digital. Peso bruto 101 kg peso neto 95 kg.

23.	Ultracongelador vertical de -50 A -86°c, capacidad 374 litros (13.2 cuft) control con microprocesador instalado en la parte superior. sistema de refrigeración con 2 motores de 1.5 hp. con interiores de acero inoxidable con cuatro compartimientos con puertas interiores. la puerta exterior tiene doble sello para evitar la pérdida de aire frio. sistema de alarma visual y audible. control de operación con password. medidas interiores (wxdxh): 600*520*1200MM, medidas exteriores (wxdxh) : 860*750*1950 MM

24.	 Dos Impresoras de etiquetas para inventario o código de barras al instante, pantalla con teclado fácil de usar Interfaz Serie/Paralela y USB.

25.	Lector de códigos Diseño de actualización con una batería recargable de 2500 mah de capacidad qué puede escanear continuamente hasta 100, 000 veces con una carga completa, con potente decodificación y corrección, lectura rápida de códigos de barras

26.	Reloj checador que se sincronice automáticamente con el reloj atómico para precisión, Registros por mes/día/horas/minutos/segundos en el borde de impresión derecho o izquierdo.

27.	Una vez aceptado el equipo el proveedor deberá de proporcionar el material necesario para realizar la verificación con 20 pruebas positivas y 20 negativas de acuerdo; el procedimiento será basado en el protocolo EP15 para la verificación de la precisión y la demostración de la veracidad implicada en la repetición de muestras. Con una planificación adecuada y elección juiciosa de cada una de las muestras. Basándose en la guía CLSI – EP15 y CLSI EP21.9, para el personal usuario de cada uno de los equipos. Al finalizar la verificación será entregado por escrito dicho proceso.

C.  VERIFICACION DE LOS EQUIPOS

1.	Una vez aceptado el equipo el proveedor deberá de proporcionar el material necesario para realizar la verificación con 20 pruebas positivas y 20 negativas de acuerdo; el procedimiento será basado en el protocolo EP15 para la verificación de la precisión y la demostración de la veracidad implicada en la repetición de muestras. Con una planificación adecuada y elección juiciosa de cada una de las muestras. Basándose en la guía CLSI – EP15 y CLSI EP21.9, para el personal usuario de cada uno de los equipos.

2.	 La verificación se realizará por la casa comercial debiendo incluir el reactivo y los controles, así como consumibles, no debiendo exceder los 35 días naturales a partir del fallo.

3.	Se requiere Verificación de desempeño analítico del equipo con reactivo proporcionado por el proveedor cuando se realicen cambios mayores en el equipo que puedan afectar el desempeño de las pruebas.

D.  CONTROL DE CALIDAD.

1.	Incluir inscripción a programa de Control de Calidad Externo Internacional para las siguientes pruebas

2.	Coproparasitoscópico mensual PACAL

3.	Suspensión fecal para determinación de Giardia o Cryptosporidium por inmunoensayo con 3 envíos al año.

4.	Cepas ATCC en suspensión fecal:  contiene quistes de Entamoeba coli fijados en formalina N.° de catálogo FP13,

5.	Antígeno de Aspergillus con 3 envíos anuales.

6.	En la prueba sangre oculta deberá proporcionarse controles positivos para la realización de las pruebas de acuerdo con la casa comercial adjudicada con un total de 300 controles y deberá proporcionarse el reactivo de la prueba necesario.

E.	DOCUMENTOS REQUERIDOS.

1.	Calendario de Mantenimiento preventivo semestral/anual de los equipos, con lista de revisión completa de las partes involucradas anexa a calendario de mantenimiento; el cual se entregará desde la adjudicación del contrato. Entrega de documentación del servicio realizado. Se requiere un tiempo de atención de 1 hora vía telefónica para resolución de cualquier problema técnico relacionado con los equipos y/o dependiendo del problema, una respuesta de atención técnica en sitio en 24 horas.

2.	Entregar carta compromiso de cambio de reactivo caducado, en caso de que dicho reactivo no cumpla, por la naturaleza de este, con un año de caducidad mínima al momento de su entrega en el área usuaria.

3.	Hojas de seguridad de todos los reactivos utilizados, en español. (Identificación de la empresa y del producto, referencia, No. de serie, fabricante, ingredientes peligrosos, riesgos físicos, resumen de posibles efectos a la salud, clasificación de riesgos de los productos, medidas de primeros auxilios, medidas contra incendios, emisiones accidentales, manipulación y almacenamiento, control de exposición, propiedades físicas, propiedades químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, información ecológica, desecho de residuos, transporte, reglamentación).

4.	Programa de Capacitación, para resolución de dudas en la operación de equipos y las metodologías aplicadas; por todo el tiempo que esté vigente el contrato, al y por el personal usuario de los equipos y entrega de constancia de capacitación, el programa se entregará desde la adjudicación del contrato.

5.	Manuales de operación de los Equipos en español, ya sea en físico o en electrónico.

6.	El proveedor debe garantizar que el laboratorio tenga en cantidad y calidad suficiente de producto, de acuerdo con las necesidades del propio laboratorio, para realizar las pruebas solicitadas, considerando posibles riesgos y contingencias de reactivos.

7.	Carta de comprobación de la operatividad del equipo propuesto firmada por el jefe del área usuaria.

8.	Entregar copia impresa de certificado de la calibración de los instrumentos utilizados por el servicio de ingeniería. El certificado deberá contener los datos de trazabilidad de los instrumentos y deberá demostrar la Acreditación de la empresa calibradora de los instrumentos.

9.	En caso de falla de equipos, subrogación de las pruebas a un laboratorio certificado o acreditado.

10.	El proveedor deberá entregar la documentación que avale el cumplimiento de estos requisitos.

F.	CURSOS DE CAPACITACIÓN

El proveedor adjudicado deberá proporcionar:

1.	Entrenamiento y capacitación inicial en el uso del equipo durante el horario de la jornada de trabajo, de acuerdo con la programación establecida con el área usuaria.

2.	Recapacitación en el uso de los equipos para personal de nuevo ingreso o cuando se detecte la necesidad para los usuarios de los equipos.

3.	Cursos externos de actualización en el área de Microbiología Clínica para el personal de acuerdo    con las necesidades del laboratorio.

4.	Cursos relacionados a la certificación por ISO-9001:2015 Sistemas de calidad y a la acreditación por la NMX-EC-15189-IMNC-2015/ISO 15189:2012

5.	Todas las capacitaciones y actualizaciones deberán incluir evaluación y constancia de aprobación.

G.	MATERIAL DE APOYO.

Incluir controles y todos los consumibles inherentes al proceso, conforme a prueba reportada

a)	Agua tridestilada 20 L porrón.

b)	Crioviales con tapa de rosca y junta de silicona fabricada en polipropileno con rosca externa y faldón, estéril, sin graduación ni franja mate para escritura. Capacidad de 2 mL. Aptos autoclave y procesos de ebullición. Resistencia a temperatura de -190C a 121 C resistencia a centrifugación 17000 g. Con Lote y Caducidad. Caja con 1000 pzas.

c)	Tubos de polipropileno tipo eppendorf, con capacidad de 1500 microlitros con tapa y sello de seguridad. Fondo redondeado resistente a 16000 g. Esterilización en autoclave libre de rnasas.

d)	Microtubo con tapa plana 1.5 ml. Resistente a la centrifugación y autoclave.

e)	 Placas de microtitulacion estériles fabricadas en poliestireno de alta transparencias.  Placas de 96 Pozos en forma “u” en bolsa individual. Con número de lote y caducidad. Caja con 50 piezas.

f)	Tapa para placas de 96 pozos de microtitualcion en poliestireno de alta transparencias. Caja con 50 piezas

g)	Cajas de puntas de pipeta 1000 μicrolitros (1 x 96) estériles.

h)	Cajas de puntas de pipeta de 250 μicrolitros (1 x 96) estériles.

i)	Cajas de puntas de 0.1-10 microlitros (1x96) esteriles.

j)	Viales con crioperlas para conservación de cepas, criovial de 2 ml con faldón, conteniendo 25 crioperlas de vidrio tratadas con crioprotectores que actuán como conservantes. Criovial fabricado en polipropileno, rosca externa; soporta hasta -190 C. Tapón de faldón largo con junta de silicón.

k)	 Criocaja para microtubo apta para microtubo y crioviales de 1.5/2 ml.  Fabricada de polipropileno, tapa a fricción fácil de abril 81 pozos.

l)	Archivador para portaobjetos Slide File. Sistema que incluye una caja para portaobejtos y una bandeja extraíble. La tapa permite ver el interior sin necesidad de abrirla. La base está disponible en 5 colores para ayudar en la identificación y minimizar la posibilidad de mezclar o confundir muestras. Resisten temperaturas entre -80 C y 80 C.

m)	Cartuchos de tinta hp 951 Amarillo, Azul, Negra, Magenta

n)	Alcohol isopropílico al 70 % alcohol RA  2 propanol. 20 L porrón

o)	Alcohol etílico desnaturalizado al 70% con bitrex, antiséptico y germicida de uso externo, leyendas de identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias peligrosas. Con número de lote anexando hoja de seguridad y certificado analítico.

p)	Fluconazol en polvo con pureza >98% Grado HPLC

q)	Anfotericina B para ensayo microbiológico grado farmacéutico estada primario.

r)	Micafungina en polvo con pureza >97% grado HPLC

s)	Isovuconazol en polvo con pureza >98% grado HPLC

t)	Solución Lugol 5 % tipo reactivo

u)	Fenol presentación líquida. Reactivo del fenol según Folin-Ciocalteu

v)	500 Pipetas tipo pasteur de vidrio soda, punta fina, extremo superior estrecho para tapón de algodón.

w)	25 cajas de cubreobjetos. Presentación 100 pzas 22x22 mm piezas por caja; vidrio claro, limpio y desengrasado. Espesor: 0,13 – 0,16 mm.

x)	1500 asas calibradas 10 microlitros estériles 50 x 10 microlitors Biologist

y)	3 Rollo de Papel Kraft de 40 lb - 24" x 900'

H.	TRAZABILIDAD DE RED FRIA. TRANSPORTE DE REACTIVOS.

1.	En la entrega de reactivos deberá asegurarse la cadena de frío, mediante un termómetro con certificado de calibración que cumpla las directivas ISO / IEC-17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado, con documentación vigente que será entregada al inicio del contrato. El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos mediante un gráfico de temperatura:

2.	Temperatura del almacén del proveedor.

3.	Temperatura durante el transporte.

4.	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el Laboratorio.

5.	Estos registros serán revisados por el personal del Laboratorio que recibe los reactivos. En caso de cualquier incumplimiento de los puntos antes mencionados, el área usuaria notificará al área correspondiente para su solución.

6.	El proveedor deberá de asegurar que las pruebas licitadas se realicen en caso de que exista alguna eventualidad en el laboratorio del instituto nacional de pediatría con respecto al reactivo y/ o equipo licitado debiendo realizarse en un laboratorio externo certificado para dicha prueba en tiempo, forma y acuerdo con el jefe del laboratorio y los costos deberán ser absorbidos por el proveedor.

“En caso de cualquier incumplimiento de los puntos mencionados, el área usuaria notificara al área correspondiente para su solución.”

PERFIL 6.- DE IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD AUTOMATIZADA DE LEVADURAS CON SIGNIFICADO CLINICO Y SENSIBILIDAD DE ENTEROBACTERIAS MULTRIDRORESISTENTES EN FORMA RAPIDA

| No. | CLAVE SIA | DESCRIPCION | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1469137 | TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE LEVADURAS QUE CONTENGA 46 BIOQUÍMICAS L-LISINA ARILAMIDASA, ASIMILACIÓN DE L MALATO, LEUCINA ARILAMIDASA, ARGININA, ASIMILACIÓN DE ERITROL, ASIMILACIÓN DE GLICEROL, TIROSINA ARILAMIDASA, BETA N-ACETIL-GLUCOSAMINIDASA, ASIMILACIÓN DE ARBUTINA, ASIMILACIÓN DE AMIGDALINA, ASIMILACIÓN DE D-GALACTOSA, ASIMILACIÓN DE GENTIBIOSA, D-GLUCOSA, LACTOSA, ASIMILACIÓN DE METIL-A-D- GLUCOPIRANÓSIDO, ASIMILACIÓN DE D-CELOBIOSA, GAMMA-GLUTAMIL-TRANSFERASA, ASIMILACIÓN DE MALTOSA, ASIMILACIÓN DE RAFINOSA, PNP-N- ACETIL-BD GALACTOSAMNIDASA1 1, ASIMILACIÓN DE D MANOSA, ASIMILACIÓN DE D MELIBIOSA, ASIMILACIÓN DE D-MELOCITOSA, ASIMILACIÓN DE L-SORBOSA, ASIMILACIÓN DE L-RAMNOSA, ASIMILACIÓN DE XILITOL, ASIMILACIÓN DE D-SORBITOL, ASIMILACIÓN DE SACAROSA, UREASA, ALFA-FLUCOSIDASA, ASIMILACIÓN DE D-TURANOSA, ASIMILACIÓN DE D-TREALOSA, ASIMILACIÓN DE NITRATO, ASIMILACIÓN DE L-ARABINOSA, ASIMILACIÓN DE D GALACTURONATO, HIDRÓLISIS DE ESCULINA, ASIMILACIÓN DE L-GLUTAMATO, ASIMILACIÓN DE D-XILOSA, ASIMILACIÓN DE DL-LACTATO, ASIMILACIÓN DE ACETATO, ASIMILACIÓN DE CITRATO (SODIO), ASIMILACIÓN DE GLUCORONATO, ASIMILACIÓN DE L-PROLINA, ASIMILACIÓN DE 2 CETO-D-GLUCONATO, ASIMILACIÓN DE N-ACETIL-GLUCOSAMINA, ASIMILACIÓN DE D-GLUCONATO. | CAJA CON 20 TARJETAS | PRUEBA | 484 | 1,210 |
| 2 | R1469138 | TARJETA DE SENSIBILIDAD FÚNGICA QUE INCLUYA LOS SIGUIENTES: CASPOFUNGINA, FLUCONAZOL, FLUCYTOSINA, MICAFUNGINA, VORICONAZOL | CAJA CON 20 TARJETAS | PRUEBA | 484 | 1,210 |
| 3 | R1469139 | TARJETA DE SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA QUE INCLUYA LOS SIGUIENTES: AMIKACINA, AZTREONAM, CAFALOTINA, CEFOTAXIMA, CEFOTETAN, CEFOXITIN, CEFPODOXIME, CEFTOLOZANO/TAZOBACTAM, CEFUROXIME, DORIPENEM, MEROPENEM, MOXIFLOXACION, ACIDO NALIDIXICO, TETRACYCLINA, TICARCILINA/ ACIDO CLAVULANICO, TIGECICLINA. | CAJA CON 20 TARJETAS | PRUEBA | 160 | 399 |
| 4 | R1469140 | KIT PARA DETECCION RAPIDA DE HIDROLISIS DE CARBAPENEM POR BACTERIAS PRODUCTORAS DE CARBAPENEMASAS. | KIT 10 PRUEBAS | PRUEBA | 169 | 423 |
| CALIBRADORES |  |  |  |  |  |  |
| No. | CLAVE SIA | DESCRIPCION | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL DE PRUEBAS |  |
| 1 | R1469137 | TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE LEVADURAS QUE CONTENGA 46 BIOQUÍMICAS L-LISINA ARILAMIDASA, ASIMILACIÓN DE L MALATO, LEUCINA ARILAMIDASA, ARGININA, ASIMILACIÓN DE ERITROL, ASIMILACIÓN DE GLICEROL, TIROSINA ARILAMIDASA, BETA N-ACETIL-GLUCOSAMINIDASA, ASIMILACIÓN DE ARBUTINA, ASIMILACIÓN DE AMIGDALINA, ASIMILACIÓN DE D-GALACTOSA, ASIMILACIÓN DE GENTIBIOSA, D-GLUCOSA, LACTOSA, ASIMILACIÓN DE METIL-A-D- GLUCOPIRANÓSIDO, ASIMILACIÓN DE D-CELOBIOSA, GAMMA-GLUTAMIL-TRANSFERASA, ASIMILACIÓN DE MALTOSA, ASIMILACIÓN DE RAFINOSA, PNP-N- ACETIL-BD GALACTOSAMNIDASA1 1, ASIMILACIÓN DE D MANOSA, ASIMILACIÓN DE D MELIBIOSA, ASIMILACIÓN DE D-MELOCITOSA, ASIMILACIÓN DE L-SORBOSA, ASIMILACIÓN DE L-RAMNOSA, ASIMILACIÓN DE XILITOL, ASIMILACIÓN DE D-SORBITOL, ASIMILACIÓN DE SACAROSA, UREASA, ALFA-FLUCOSIDASA, ASIMILACIÓN DE D-TURANOSA, ASIMILACIÓN DE D-TREALOSA, ASIMILACIÓN DE NITRATO, ASIMILACIÓN DE L-ARABINOSA, ASIMILACIÓN DE D GALACTURONATO, HIDRÓLISIS DE ESCULINA, ASIMILACIÓN DE L-GLUTAMATO, ASIMILACIÓN DE D-XILOSA, ASIMILACIÓN DE DL-LACTATO, ASIMILACIÓN DE ACETATO, ASIMILACIÓN DE CITRATO (SODIO), ASIMILACIÓN DE GLUCORONATO, ASIMILACIÓN DE L-PROLINA, ASIMILACIÓN DE 2 CETO-D-GLUCONATO, ASIMILACIÓN DE N-ACETIL-GLUCOSAMINA, ASIMILACIÓN DE D-GLUCONATO. | CAJA CON 20 TARJETAS | PRUEBA | 80 |  |
| 2 | R1469138 | TARJETA DE SENSIBILIDAD FÚNGICA QUE INCLUYA LOS SIGUIENTES: CASPOFUNGINA, FLUCONAZOL, FLUCYTOSINA , MICAFUNGINA, VORICONAZOL | CAJA CON 20 TARJETAS | PRUEBA | 80 |  |
| 3 | R1469139 | TARJETA DE SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA QUE INCLUYA LOS SIGUIENTES: AMIKACINA, AZTREONAM, CAFALOTINA, CEFOTAXIMA, CEFOTETAN, CEFOXITIN, CEFPODOXIME, CEFTOLOZANO/TAZOBACTAM, CEFUROXIME, DORIPENEM, MEROPENEM, MOXIFLOXACION, ACIDO NALIDIXICO, TETRACYCLINA, TICARCILINA/ ACIDO CLAVULANICO, TIGECICLINA. | CAJA CON 20 TARJETAS | PRUEBA | 120 |  |
| 4 | R1469140 | KIT PARA DETECCION RAPIDA DE HIDROLISIS DE CARBAPENEM POR BACTERIAS PRODUCTORAS DE CARBAPENEMASAS. | KIT 10 PRUEBAS | PRUEBA | 140 |  |

A.	EQUIPO PRIMARIO.

1.	El equipo deberá ajustarse a las necesidades de un laboratorio clínico, con seguridad en el correcto análisis para conseguir opciones puntuales y oportunas de tratamiento que ofrezca validación de cada resultado de un test de identificación y susceptibilidad  que generen los resultados cuantitativos en valores de microgramo/mililitro (ug/ml) señalando cuando los resultados estén listo, ahorrando tiempo y aportando perfiles fenotipos de las resistencia a las bacterias para cada aislado testado.  Capacidad para 60 tarjetas 110 kg/240 lbs con requisitos de electricidad de 110/120 vac (50-60 hz).

2.	Las tarjetas de susceptibilidad deberán tener rangos de concentraciones variables de anti fúngicos (fluconazol, voriconazol, caspofungina, micafungina, anfotericina b, flucitosina con una interpretacion categorica (sensible, dosis dependiente, intermedio y resistente), para determinar la sensibilidad de levaduras de utilidad clínica con metodología colorimétrica y turbidimétrica. Brindando información cuantitativa o semi cuantitativa (concentraciones indicadoras) dependiendo de la configuración antibiótica del dispositivo y organismo  Siempre incluyendo los puntos de corte de acuerdo con las normas del clsi clinical and laboratory standards institute) o  comité europeo de pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos  (eucast)  en sus versiones vigentes y en algunos casos incorporar los datos de las cepas salvajes (“wild type”), necesarios para los puntos de corte epidemiológicos.

3.	Equipo totalmente automatizado que utilice tarjetas con sustratos bioquímicos liofilizados para la identificación de levaduras:  Cándida albicans, Cándida boidinni, Cándida catenulata,  Cándida colliculosa, Candida dublinensis, Candida guillermondi, Candida haemulonii, Candida incospicua, Candida intermedia, Candida kefyr, Candida krusei, Candida lambica, Candida lipolytica, Candida lusitaniae, Candida magnoliae, Candida norvegensis, Candida parapsilosis, Candida pelluculosa, Candida pulcherrima, Candida rugosa, Candida sake, Candidia phaoerica, Candida tropicalis, Candida utilis, Candida zeylanoides, Cryptococcus albidus, Cryptococcus laurenti, Cryptococcus neoformans, Cryptococcus terreus, Cryptococcus uniguttulatus, Geotrichum capitatum, Geotrichum klebahnii, Kloeckera spp, Malassezia furfur, Malassezia pachydermatis, Pichia farinosa, Kodamoea ohmeri, Prototheca wickerhamii, Prototheca zopfii, Rhodotorula glutinis, Rhodotorula minuta, Rhodotorula mucilaginosa, Saccharomyces cerevisiae, Sporobolomyces salmonicolor, Stephanoascus ciferri, Trichosporon asahi, Trichosporun inkin, Trichosporun mucoides, Zygosaccharomyces bailii.

4.	Las tarjetas de susceptibilidad antimicrobiana deberán tener rangos de concentraciones variables de amikacina, aztreonam, cafalotina, cefotaxima, cefotetan, cefoxitin, cefpodoxime, ceftolozano/tazobactam, cefuroxime, doripenem, meropenem, moxifloxacion, acido nalidixico, tetracyclina, ticarcilina/ acido clavulanico, tigeciclina brindando información cuantitativa o semi cuantitativa (concentraciones indicadoras) dependiendo de la configuración antibiótica del dispositivo y organismo. Siempre incluyendo los puntos de corte de acuerdo con las normas del clsi clinical and laboratory standards institute ) o comité europeo de pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos  (eucast)  en sus versiones vigentes y en algunos casos incorporar los datos de las cepas salvajes (“wild type”), necesarios para los puntos de corte epidemiológicos.

5.	 Con capacidad para ampliarse las funciones con tarjetas para identificación de cocos gram positivos, bacilos gram negativos, bacterias anaerobias, Haemophilus influenzae N. meningitidis y Streptococcus spp.

6.	El equipo deberá registrar de manera automática los cambios metabólicos en los sustratos y generar un bionumero que identifique e interprete las pruebas de susceptibilidad de la levadura y bacteria identificada y aislada.

7.	 Deberán de ser tarjetas individuales para identificación y sensibilidad específicamente para levaduras y bacterias con capacidad de uso simultáneo de 60 tarjetas a bordo. Utilizar tarjetas ya listas para su uso sin requerir adicionar ningún reactivo para poder realizar la identificación y susceptibilidad.

8.	 Las tarjetas deben ser independientes de la identificación y sensibilidad, pero podrán trabajarse simultáneamente en una corrida en el equipo. De acuerdo con las necesidades del laboratorio podrán intercambiarse tarjetas de identificación por tarjetas sensibilidades ya sea de levaduras o bacterias.

9.	El equipo debe identificar las tarjetas para identificación y susceptibilidad a través de un lector de código de barras, en el cual se incluya el tipo de tarjeta (para que la reconozca y siga el protocolo que le corresponda) fecha de caducidad de la tarjeta, información sobre el número de lote de la tarjeta.

10.	 Debe ser un sistema cerrado que no permita manipular los datos de la identificación y susceptibilidad de la levadura o bacteria detectada.

11.	El equipo debe ser capaz de almacenar, en un archivo independiente y la información básica de cada paciente, de tal manera que se pueda almacenar la información de cada uno de los aislados de cada uno de los pacientes.

12.	 El usuario podrá consultar el estado en que se encuentra cada tarjeta hasta su termino de lectura.

13.	 El equipo debe mostrar el número de espacios ocupados o disponibles durante todo el proceso

14.	El mantenimiento diario que requiere el equipo deberá ser mínimo y sencillo. Además de un plan de mantenimiento preventivo una vez al mes y correctivo del equipo, cada vez que sea necesario.

15.	Actualización del software cada vez que la casa matriz reporte un cambio y comunicación escrita de los lotes con problemas detectados de calidad para su cambio.

16.	El equipo debe incluir un sistema de inoculación, incubación, lectura e interpretación de resultados.

17.	 El equipo debe contar con un sistema experto que sea capaz de sugerir que pruebas adicionales se pueden realizar para complementar la identificación de los microorganismos en los casos en los cuales no sea capaz de identificarlos al 99%.

18.	El equipo debe contar con un sistema experto avanzado para realizar la validación sistemática en línea de los resultados e interpretar los genotipos resistentes encontrados durante los análisis de susceptibilidad.

19.	El equipo debe ser capaz de realizar automáticamente las diluciones necesarias para la determinación de las diferentes pruebas de susceptibilidad.

20.	El equipo debe ser capaz de asociar la identificación con la susceptibilidad mediante el sistema experto.

21.	El equipo debe contar con un sistema informático para almacenamiento y análisis de datos estadísticos.  De preferencia en una base de datos electrónica, para uso oportuno en la elaboración de informes clínicos y epidemiológicos útiles para la vigilancia de la resistencia de los agentes patógenos. Debe incluir un cpu, monitor, impresora, teclado, puerto serial, puerto paralelo y cuando menos 3 puertos usb, ademas de un software de respaldo de datos

.

22.	El proveedor deberá contar con un equipo de respaldo similar al instrumento principal que se está describiendo y pidiendo en comodato.

23.	El equipo y la computadora que esté conectada al equipo de susceptibilidad cuente con un sistema de no breake con un tiempo de respaldo de 30 minutos mínimo.

24.	 El equipo debe incluir un cpu, monitor, impresora, teclado, puerto serial, puerto paralelo y cuando menos 3 puertos usb, ademas de un software de respaldo de datos

25.	 La información almacenada por el equipo se pueda extraer y visualizar en formato pdf, y que además tenga una interfaz con el sistema winlab para generar el resultado.

26.	 Test rapido para bacterias productora de carbapenemasa, que brinde resultados entre 30 min y 2 hrs. Tira lista para la deteccion rapida de carbapenemasas utilizando el principio de la hidrolisis del carbapenemico acidificando el medio provocando un cambio de color en el indicador de ph. Lectura visual con un cambio de color

B.	EQUIPO DE APOYO.

1.	Incubadora de 40 l, con tecnología peltier que reduzca la pérdida de calor y mantenga estable la temperatura. Intervalo de temperatura: +5º.C a 60°c, con control de temperatura por microprocesador, incluye rejillas planas removibles, compacta con dimensiones 380 x 455 x 568 mm externas, doble puerta, display de temperatura digital, alimentación: 110 a 120 v. Incluye instalación y dos mantenimientos preventivos al año. Material interior acero inoxidable, material de la carcasa: metal laminado recubierto.

2.	Campana de bioseguridad tipo ii (iso 5), libre de partículas flujo laminar vertical para recepción de muestras clínicas con sospecha de infecciones bacterianas y virales. Equipo para mesa de trabajo, sin patas. Medidas exteriores: 70x65x1.23 cm. Medidas internas: 60x40x54 cm. Control: microprocesador con displey digital de lcd. Filtro principal hepa con 99.999% eficiencia en 0.3 um. Velocidad de flujo de aire interno 0.53m/s. Velocidad de flujo de aire extractor 0.33 m/s. Circulación del aire 70%. Extracción del aire 30%. Nivel de limpieza clase 100. Ruido <65db. Iluminación >800 lux. Lámpara uv 18 w*1.

3.	Dos esterilizadores de asas bacteriológicas y micológicas, equipo diseñado para estilizar asas de siembra, agujas y pequeños instrumentales por medio de incineración a temperaturas entre 650º c hasta 900º c. Ideal para laboratorios de microbiología.  Incluya voltaje adecuado y carta de garantía.

4.	Dos sistemas de control de temperatura ambiental para el área de trabajo de pruebas y dos termohigrómetros digitales con trazabilidad a patrón internacional con certificado de calibración de acuerdo con ISO 17025 para verificar que los equipos trabajen en condiciones ideales de temperatura y humedad relativa. Incluir programa de mantenimiento preventivo y correctivo.

5.	Tres agitadores mezclador tipo vortex. Con velocidad regulada de modo mixto: “tacto y continuo”. Con cabezal de plataforma y de copa para uso con tubos de ensayo individuales e incluye adaptadores para microplacas, microtubos y pcr. Con selector triple para seleccionar modo automático y de tacto para aumentar la eficiencia en el laboratorio. Velocidad: 600 - 3000rpm, interruptor: continuo y tacto, cabezales incluidos: plataforma y copa (intercambiable), dimensiones: 170 x 120 x 170 laboratorio. Velocidad: 600 - 3000rpm, interruptor: continuo y tacto, cabezales incluidos: plataforma y copa (intercambiable), dimensiones: 170 x 120 x 170 mm.

6.	1 agitador rotativo para tubos que proporciona una mezcla suave pero eficaz diseñado para mantener en suspensión muestras biológicas, para tubos con rotor que conste de un disco de aluminio de velocidad de 2 a 60 rpm con un diámetro para 10 a 16 tubos de 20 a 30 mm mínimo alimentación de 120v . Ajustable a una temperatura de 4º a 60ºc (80% de humedad relativa del aire) en incubadora o en cámara refrigerada. Movimiento giratorio velocidad: 2 a 40 min -1 ajustable de horizontal a vertical.

7.	Centrífuga de mesa con estructura de chasis de chapa galvanizada con recipiente armado, recipiente de acero fino para 36 tubos de 13 x100 y tubos cónicos de 15 mL. Con cuatro camisas para 9 tubos.   De accionamiento de inducción sin escobillas de carbón, teclado y elementos de indicación recubiertos por una superficie fácil de limpiar , sistema de control autómata controlado por microprocesador y un sistema de control autómata con 9 perfiles de aceleración y 10 perfiles de frenado, reconocimiento del rotor automático, reconocimiento de descompensación electrónico, eficaz dependiendo del rotor y de las revoluciones.  Con un voltaje de 120 (V) ± 10 %. Frecuencia 60 Hz Corriente nominal 9.5 A. Capacidad 4 x 145 ml (con rotor TX-150); 6 x 50 ml (con rotor HIGHConic)

Máx. Velocidad 4500 rpm (rotor TX-150); 17.850 rpm (con rotor MicroClick 24)

Máx. FCR 3260 x g (rotor TX-150; 30.279 x g (con rotor MicroClick 24). Programas 3 botones de programa directo, más 96 programas adicionales accesibles mediante carpeta, todos con denominación alfanumérica del programa.

Ciclo de pulso (corto) Sí. Velocidadades de aceleración y desaceleración 2 (estándar y suave) Cámara de centrifugación Acero inoxidable pulido Intervalo máx. del temporizador 99 h, 59 min, continuo. Intervalo de temperatura de -10°C a 40°.  Nivel de ruido < 56 con cualquier rotor; < 52 dBA (con rotor MicroClick 24). Otras características Tapas de biocontención certificadas ClickSeal Selección de idioma: inglés, holandés, francés, alemán, italiano, ruso y español

Consumo máx. de energía 750 W.  Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz

Dimensiones: Altura (tapa abierta) 67 cm (26,8 pulg) Altura (tapa cerrada) 32 cm (12,6 pulg) Ancho 46 cm (18,1 pulg) Fondo 67 cm (26,4 pulg), Peso 71 kg (156 lb).

8.	Microcentrífuga rendimiento de hasta 17,000 × g con una rápida aceleración y deceleración. Elija entre 7 opciones de rotores de microcentrífuga para encontrar la solución ideal para su aplicación; resistencia extraordinaria a la corrosión con rotores de polímero con diseño ligero. Los rotores estándar procesan 24 tubos de microcentrífuga en una única fila, desde tubos de 1.5 a 2.0 ml hasta minipreparaciones y columnas de centrifugación. Sistema ergonómico de cierre y apertura del rotor y de un solo clic, así como diseño transparente para mayor seguridad y comodidad con tapas de biocontención. Elimine la necesidad de adaptadores con nuestro exclusivo rotor de doble fila. Simplifique su manejo con controles intuitivos, pantallas de fácil lectura y el cierre rápido con tapa y con un solo clic. Diseño ligero que permite aprovechar al máximo el espacio.  Funcionamiento silencioso que favorece un entorno seguro y tranquilo. Cumple las últimas normativas clínicas y de seguridad, entre las que se incluye la Directiva sobre diagnósticos in vitro 98/79/CE.

9.	Dos terminales de cómputo de escritorio, con monitor, ratón y teclado. Con sistema operativo Windows 11 profesional y/o actual a 64 bits, que incluya impresora láser compatible con el sistema y respaldo de energía (no break). Incluir antivirus y paquetería office. Procesador intel core ii i5; memoria ram como mínimo 8gb; almacenamiento disco duro-sata 7012 rpm capacidad 1tb como mínimo, preferentemente online one de 24- 27 pulgadas.

10.	Dos equipos   de nefelómetro que permita la medición de Mc Farland y estándar de turbidez según    requerimiento de prueba. El uso del patrón 0.5 de Mc Farland permitirá la preparación de inóculos normalizado para uso en los procedimientos de prueba de sensibilidad antimicóticas y antimicrobianas.  Compatible con la medición de patrones estándar mediciones 0.0 (blanco), 0.5mcf con patrón aceptable (0.44-0.56), 2.0mcf con patrón aceptable (1.85-2.15), 3.0mcf con patrón aceptable (2.79-3.71).

11.	Dos dispensadores brickman, exclusivo para el uso de solución salina NaCl 0.45%, pH 5.0-7.2 estéril.

C.  VERIFICACION DE LOS EQUIPOS

1.	 Una vez aceptado el equipo el proveedor deberá de proporcionar el material necesario para realizar la verificación con 20 pruebas positivas y 20 negativas de acuerdo; el procedimiento será basado en el protocolo EP15 para la verificación de la precisión y la demostración de la veracidad implicada en la repetición de muestras. Con una planificación adecuada y elección juiciosa de cada una de las muestras. Basándose en la guía CLSI – EP15 y CLSI EP21.9, para el personal usuario de cada uno de los equipos.

2.	 La verificación se realizará por la casa comercial debiendo incluir el reactivo y los controles, así como consumibles, no debiendo exceder los 35 días naturales a partir del fallo.

3.	Se requiere Verificación de desempeño analítico del equipo con reactivo proporcionado por el proveedor cuando se realicen cambios mayores en el equipo que puedan afectar el desempeño de las pruebas.

D.  CONTROL DE CALIDAD.

1.	Incluir inscripción a programa de control de calidad externo internacional para levaduras y actinomicetos aerobios evaluando susceptibilidad en un reto e identificación en 5 retos con 3 envíos al año.

2.	Se requieren cepas de referencia ATCC liofilizadas, al menos 11 cepas levaduriformes y 3 cepas de hongos filamentosos, para el control de calidad y validación de cada lote de los reactivos, estas serán las recomendadas en el inserto del reactivo de las tarjetas de susceptibilidad de levaduras y bacterias.

E.	DOCUMENTOS REQUERIDOS.

1.	Calendario de Mantenimiento preventivo semestral/anual de los equipos, con lista de revisión completa de las partes involucradas anexa a calendario de mantenimiento; el cual se entregará desde la adjudicación del contrato. Entrega de documentación del servicio realizado. Se requiere un tiempo de atención de 1 hora vía telefónica para resolución de cualquier problema técnico relacionado con los equipos y/o dependiendo del problema, una respuesta de atención técnica en sitio en 24 horas.

2.	Entregar carta compromiso de cambio de reactivo caducado, en caso de que dicho reactivo no cumpla, por la naturaleza de este, con un año de caducidad mínima al momento de su entrega en el área usuaria.

3.	Hojas de seguridad de todos los reactivos utilizados, en español. (Identificación de la empresa y del producto, referencia, No. de serie, fabricante, ingredientes peligrosos, riesgos físicos, resumen de posibles efectos a la salud, clasificación de riesgos de los productos, medidas de primeros auxilios, medidas contra incendios, emisiones accidentales, manipulación y almacenamiento, control de exposición, propiedades físicas, propiedades químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, información ecológica, desecho de residuos, transporte, reglamentación).

4.	Programa de Capacitación, para resolución de dudas en la operación de equipos y las metodologías aplicadas; por todo el tiempo que esté vigente el contrato, al y por el personal usuario de los equipos y entrega de constancia de capacitación, el programa se entregará desde la adjudicación del contrato.

5.	Manuales de operación de los Equipos en español, ya sea en físico o en electrónico.

6.	El proveedor debe garantizar que el laboratorio tenga en cantidad y calidad suficiente de producto, de acuerdo con las necesidades del propio laboratorio, para realizar las pruebas solicitadas, considerando posibles riesgos y contingencias de reactivos.

7.	Carta de comprobación de la operatividad del equipo propuesto firmada por el jefe del área usuaria.

8.	Entregar copia impresa de certificado de la calibración de los instrumentos utilizados por el servicio de ingeniería. El certificado deberá contener los datos de trazabilidad de los instrumentos y deberá demostrar la Acreditación de la empresa calibradora de los instrumentos.

9.	En caso de falla de equipos, subrogación de las pruebas a un laboratorio certificado o acreditado.

10.	El proveedor deberá entregar la documentación que avale el cumplimiento de estos requisitos.

C.	CURSOS DE CAPACITACIÓN

El proveedor adjudicado deberá proporcionar:

1.	Entrenamiento y capacitación inicial en el uso del equipo durante el horario de la jornada de trabajo, de acuerdo con la programación establecida con el área usuaria.

2.	Recapacitación en el uso de los equipos para personal de nuevo ingreso o cuando se detecte la necesidad para los usuarios de los equipos.

3.	Cursos y/o diplomados externos de actualización en el área de Microbiología Clínica para el   personal de acuerdo    con las necesidades del laboratorio.

4.	Cursos relacionados a la certificación por ISO-9001:2015 Sistemas de calidad y a la acreditación por la NMX-EC-15189-IMNC-2015/ISO 15189:2012

5.	Todas las capacitaciones y actualizaciones deberán incluir evaluación y constancia de aprobación.

D.	MATERIAL DE APOYO.

1.	Kit de patrones estándar para la medición de Mc farland. El cual contiene cuatro tipos de mediciones 0.0 (blanco), 0.5mcf con patrón aceptable (0.44-0.56), 2.0mcf con patrón aceptable (1.85-2.15), 3.0mcf con patrón aceptable (2.79-3.71). Sustituir estos cada vez que la fecha de caducidad esta vencida.

2.	1 pipetas 145 μl, volumen fijo. Con soporte para pipetas

3.	1 pipetas 280 μl, volumen fijo. Con soporte para pipetas

4.	60 cajas de puntas de pipeta 1000 μicrolitros (1 x 96) estériles

5.	60 cajas de puntas de pipeta de 250 μicrolitros (1 x 96) estériles

6.	60 cajas de puntas de 0.1 – 10 microlitros (1x96) estériles.

7.	2 micropipeta tipo finnepipette de volumen ajustable de 20-200ul con diseño ergonómico y efecto super blow out con incremento de 1 microlitro autoclaveable.  Calibrada y con programa de mantenimiento semestral. Con incremente de 0.2 autoclavable el código de color amarillo exactitud (CV%) 1.8-0.6 precisión 0.7-0.2 con eyector de puntas que sean desarmables para desinfectar y calibrar.

8.	2 micropipetas tipo finnepipette f2 volumen variable de 100-1000ul con diseño ergonómico efecto super bluwout con incremento de 1 microlitro autoclavable el código de puntas de color azul con eyector de puntas exactitud 1000-100 cv% 0.20-0.60.   Calibrada y con programa de mantenimiento semestral.

9.	 Dos micropipetas tipo finnepipette digital que mida volúmenes de 5 – 50 microlitros, calibrada y con programa de mantenimiento semestral compatible para racks de 96 piezas. Incluir soporte para pipetas.

10.	Dos micropipetas multicanal de 12 canales tipo finnpipette; de volumen ajustable de 30 a 300 ul con un incremento de 1 microlitro con diseño ergonómico y sistema de engranaje de volumen avanzado; autoclavable; precisión de 2 a 0.3 %; con eyector de puntas.

11.	1 micropipeta tipo finnnepipette de volumen variable de 1 a 10 microlitros, calibrada y con programa de mantenimiento semestral compatible para racks de 96 piezas. Diseño ergonómico y efecto super blow out con incremento de 0.02 microlitros.

12.	Una microcentrífuga para microtubos de 0.2/0.5/1.5/2 ml de 24-36 lugares, que incluya las funciones de aceleración y desaceleración suaves para proteger a las muestras de las turbulencias, además de auto balanceo y dispositivo de seguridad con cerradura electrónica para evitar aberturas mientras está funcionando.

13.	3400 placas (pieza)  de chromagar cándida medium placas de 90mm, agar para el aislamiento y la identificación de cándida albicans, C. tropicalis y C. krusei que permite la detección directa de estas especies  las colonias de C. albicans presentan un color de verde claro a mediano, las colonias de C. tropicalis, de azul verdoso a azul metálico y las colonias de C. krusei, rosado claro con borde blancuzco, a partir de muestras clínicas que inhiba el crecimiento de bacterias y que también pueda utilizarse como medio de aislamiento selectivo para otras especies de levaduras y para hongos filamentosos.

14.	700 placas (pieza) de agar sangre para evaluación de pureza del proceso de montaje de tarjetas.

15.	8 botes de 500g de agar Sabouraud dextrosa   para aislados tales como Cryptococcus neoformans y hongos filamentosos que requieren condiciones de incubación prolongada para obtener un crecimiento óptimo.

16.	2 botes de agar bacteriológico para la base de cultivos microbiológicos.

17.	600 tubos (pieza).  Tubos de ensayo de vidrio con tapón de rosca de 16 cm x 150 mm

18.	3 morteros con mano con capacidad de 300 ml diámetro 8.7 altura por 4.5 aproximadamente.

19.	5 pinzas de acero inoxidable de 38 cm, con punta cerrada, resistentes al calor, ácido y que se puedan utilizar con soluciones de limpieza y muchos otros productos químicos.

20.	Un pipetor automático recargable duración aprox de 8 hr ergonómico para tipo de pipetas de vidrio o plástico con capacidad de 0.1 a 100 ml.

21.	2 frascos de sal pura de cloranfenicol grado usp   de 100 gramos. Cas56-75-7. Estable a temp. Mayores de 120º C.

22.	25 cajas de portaobjetos presentación 50 unidades por caja medidas 26x76 mm con un extremo esmerilado para una mejor identificación de las muestras (± 0,2). Vidrio claro, pre-lavado, de 1,1 mm (± 0,1) de espesor.

23.	25 cajas de cubreobjetos. Presentación 100 pzas 22x22 mm piezas por caja; vidrio claro, limpio y desengrasado. Espesor: 0,13 – 0,16 mm.

Consumibles mensuales mientras se tenga el reactivo solicitado:

A)	70 batas desechables con mangas largas y puño.

B)	30 mascarillas N95

C)	2 mascarilla no desechable marca 3M para filtros n100

D)	8 cajas de guantes de nitrilo chicos caja de 100 guantes

E)	8 cajas de guantes de nitrilo mediano caja de 100 guantes

F)	8 cajas de guantes de nitrilo grande caja de 100 guantes

G)	6 caretas faciales para el procesamiento de muestras durante el contrato

H)	250 tubos de 5 ml, 75 x 12 mm, fondo redondo color transparente de poliestireno.

I)	2 paquetes de 4 pilas AAA tamaño estandar de pila

J)	2 paquetes de hojas blancas tamaño carta.

K)	200 aplicadores de madera de una longitud de 15 cm sin algodón, desechables, estériles. Para toma de muestras.

L)	100 Hisopo con punta de algodon de 0.203″ de diámetro mango de plastico de 6″ de largo estéril.

M)	Cubre bocas quirúrgicas de triple capa 200 mensuales.

N)	1 caja con tres botellas de solución salina de 500 ml con una concentración de NaCl 0.45% pH   5.0-7.2 estéril.

O)	500 tubos falcon estériles de 15 mL.

P)	1 caja con tiras pH paquete 100 pzas.

Q)	100 pipetas de transferencia estériles con envoltura individual.

E.	TRAZABILIDAD DE RED FRIA. TRANSPORTE DE REACTIVOS.

1.	En la entrega de reactivos deberá asegurarse la cadena de frío, mediante un termómetro con certificado de calibración que cumpla las directivas ISO / IEC-17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado, con documentación vigente que será entregada al inicio del contrato. El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos mediante un gráfico de temperatura:

a.	Temperatura del almacén del proveedor.

b.	Temperatura durante el transporte.

c.	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el Laboratorio.

d.	Estos registros serán revisados por el personal del Laboratorio que recibe los reactivos. En caso de cualquier incumplimiento de los puntos antes mencionados, el área usuaria notificará al área correspondiente para su solución.

e.	El proveedor deberá de asegurar que las pruebas licitadas se realicen en caso de que exista alguna eventualidad en el laboratorio del instituto nacional de pediatría con respecto al reactivo y/ o equipo licitado debiendo realizarse en un laboratorio externo certificado para dicha prueba en tiempo, forma y acuerdo con el jefe del laboratorio y los costos deberán ser absorbidos por el proveedor.

“En caso de cualquier incumplimiento de los puntos mencionados, el área usuaria notificara al área correspondiente para su solución.”

LABORATORIO DE VIROLOGIA 2023

| PERFIL 7.- DE ELISA ( VARICELA, HERPES PARVOVIRUS, TB) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CLAVE | DESCRIPCION | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDA | PRUEBAS MINIMOS | PRUEBAS MAXIMAS |
| 1 | R1462225 | KIT DE INMUNOENSAYO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgG CONTRA VARICELA ZOSTER. KIT C/96 PBAS. INCLUIR CONTROL EXTERNO CERTIFICADO DEL MISMO. | KIT | PRUEBA. | 60 | 144 |
| 2 | R1462226 | KIT DE INMUNOENSAYO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgM CONTRA VARICELA ZOSTER. KIT C/96 PBAS. INCLUIR CONTROL EXTERNO CERTIFICADO DEL MISMO. | KIT | PRUEBA. | 60 | 144 |
| 3 | R1467084 | KIT DE INMUNOENSAYO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgG CONTRA HERPES VIRUS TIPO 1. | KIT | PRUEBA. | 192 | 480 |
| 4 | R1467085 | KIT PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgM CONTRA HERPES VIRUS TIPO 1. | KIT | PRUEBA. | 192 | 480 |
| 5 | R1467086 | KIT DE INMUNOENSAYO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgG CONTRA HERPES VIRUS TIPO 2 | KIT | PRUEBA. | 192 | 480 |
| 6 | R1467087 | KIT PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgM CONTRA HERPES VIRUS TIPO 2 | KIT | PRUEBA. | 192 | 480 |
| 7 | R1466541 | KIT PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS TIPO IgMCONTRA PARVOVIRUS B-19. | KIT | PRUEBA. | 230 | 576 |
| 8 | R1466542 | KIT PARA LA DETERMINACION ANTICUERPOS TIPO IG G CONTRA PARVOVIRUS B-19. | KIT | PRUEBA. | 230 | 576 |
| 9 | R1468296 | KIT PARA LA DETECCION DE INTERFERON GAMMA COMO RESUESTA A PROTEINAS ESAT 6 Y CFP 10 DEL COMPLEJO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS. | KIT | PRUEBA. | 120 | 300 |
| REACTIVOS PARA CONTROLES Y CALIBRADORES DEL PERFIL DE EXANTEMATICAS (VARICELA): |  |  |  |  |  |  |
| No. | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | UNIDIAD DE MEDIDA |  | NUMERO DE PRUEBAS TOTALES. |
| 1 | R1462225 | KIT DE INMUNOENSAYO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgG CONTRA VARICELA ZOSTER. KIT C/96 PBAS. INCLUIR CONTROL EXTERNO CERTIFICADO DEL MISMO. | KIT | PRUEBA |  | 50 |
| 2 | R1462226 | KIT DE INMUNOENSAYO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgM CONTRA VARICELA ZOSTER. KIT C/96 PBAS. INCLUIR CONTROL EXTERNO CERTIFICADO DEL MISMO. | KIT | PRUEBA |  | 50 |
| 3 | R1467084 | KIT DE INMUNOENSAYO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgG CONTRA HERPES VIRUS TIPO 1. | KIT | PRUEBA |  | 96 |
| 4 | R1467085 | KIT PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgM CONTRA HERPES VIRUS TIPO 1. | KIT | PRUEBA |  | 96 |
| 5 | R1467086 | KIT DE INMUNOENSAYO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgG CONTRA HERPES VIRUS TIPO 2 | KIT | PRUEBA |  | 96 |
| 6 | R1467087 | KIT PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgM CONTRA HERPES VIRUS TIPO 2 | KIT | PRUEBA |  | 96 |
| 7 | R1466541 | KIT PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS TIPO IgMCONTRA PARVOVIRUS B-19. | KIT | PRUEBA |  | 96 |
| 8 | R1466542 | KIT PARA LA DETERMINACION ANTICUERPOS TIPO IG G CONTRA PARVOVIRUS B-19. | KIT | PRUEBA |  | 96 |
| 9 | R1468296 | KIT PARA LA DETECCION DE INTERFERON GAMMA COMO RESUESTA A PROTEINAS ESAT 6 Y CFP 10 DEL COMPLEJO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS. | KIT | PRUEBA |  | 40 |

ESPECIFICACIONES:

Este perfil incluye, Varicela,

1. Lavador Automatizado de microplacas para ELISA. -Capaz de tener múltiples programas de lavado que permitan regular volumen, número de ciclos de aspirado y dispensado por cada lavado, número de tiras ó placa completa a lavar, profundidad del lavado y eficiencia del mismo y deberá permitir lavar microplacas con fondo plano, fondo en "u" y fondo en "v". Deberán proporcionarse contenedores para las diferentes soluciones de lavado que se requieran. El equipo deberá contar con programa de mantenimiento por el usuario, bitácora de registro anual y mantenimientos preventivos por parte del proveedor.

2. Deberá incluir Lector automatizado de microplacas para ELISA. Sistema de lectura espectrofotométrica UV que permita realizar de manera programada lecturas monocromáticas ó bicromáticas según lo requiera cada método. Deberá contar con sistema de almacenamiento de programas de lectura en memoria en los que se establezcan criterios para la realización de la misma y por ende, interpretación de resultados, mismos que podrán ser exportados a una computadora ó a una impresora. Deberá permitir también, la lectura de tiras individuales ó de microplacas completas. Además, deberá ser un equipo con certificación IVD y registro sanitario emitido por La Secretaría de Salud.

3. Deberá de incluir control de calidad interno y externo de las pruebas licitadas.

4. Todas las pruebas de Ig M deberán incluir el absorbente de factor reumatoide.

5. Incluir el reactivo necesario para prueba reportada, tomando en cuenta repeticiones, diluciones y controles externos.

6. Los sueros controles que se utilizan deben tener carta de trazabilidad

7. Deberan incluir termohigrómetro con trazabilidad a CENAM o su homologo para verificar las condiciones ambientales de desempeño del equipo.

8. Las pruebas deberán estar validadas por FDA y/o CE.

9. Incluir calendario de mantenimiento preventivo del lavador y el lector. Posterior a esto entregar informe detallado de lo realizado.

10. Una vez adjudicado el Perfil licitado el proveedor ganador deberá de entregar en los 30 dias naturales posteriores al fallo lo siguiente:

a) Instalacion en el laboratorio correspondiente del equipo

b)  Verificacion por la casa comercial (debiendo incluir reactivo, controles positivos y negativos asi como material necesario para realizarlo)

c) Verificacion del equipo y reactivo por personal del laboratorio donde se trabaje el perfil designado con 15 pruebas positivas y 15 negativas debiendo proporcionar todo el reactivo, controles positivos y negativos y material necesario para realizarlo.

11. Entregar hojas de datos de seguridad de todos los reactivos en idioma español y manual del equipo en español.

12. Respuesta mínima de asistencia técnica 30 minutos vía telefónica y 2 de respuesta con presencia en el laboratorio.

13. Deberan licitarse kits para 96 pruebas.

14. Deberá incluir computadora capaz de interfasarse con la red del laboratorio.

15. Deberá incluir computadora e impresora para reportar.

16. Incluir papel y tinta para impresión.

17. En la entrega de reactivos deberá asegurarse la cadena de frio mediante un termómetro con certfificado de calibración que cumpla las directivas ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acrediatado, con documentación vigente que será entregada al inicio del contrato. El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactios mediante un gráfico de temperatura:

a.	Temperatura del almacén del proveedor

b.	Temperatura durante el transporte

c.	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio.

Estos registros serán revisados por el personal del laboratorio que recibe los reactivos

18. En caso de no cumplir con una fecha de caducidad como minimo de un año deberá de incluir a la entrega del reactivo una carta compromiso de cambio de dicho reactivo en caso de caducar antes de su uso.

19. El proveedor debe garantizar que la casa comercial del reactivo licitado tenga en cantidad y calidad suficiente de acuerdo con las cantidades licitadas y deberá contemplar situaciones especiales como posibles riesgos y contigencias de reactivos.

20. El proveedor deberá de asegurar que las pruebas licitadas se realicen en caso de que exista alguna eventualidad en el laboratorio del instituto nacional de pediatria con respecto al reactivo y/o equipo licitado debiendo realizarse en un laboratorio externo certificdo para dicha prueba en tiempo, forma y acuerdo con el jefe del laboratorio y los costos deberán ser absorbidos por el proveedor.

| PERFIL 8.- DE TORCH, HEPATITIS Y NIVELES DE VANCOMICINA. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CLAVE | DESCRIPCION | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDA | PRUEBAS MINIMAS | PRUEBAS MAXIMAS |
| 1 | R1464243 | KIT PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgG CONTRA RUBEOLA VIRUS. | KIT 100 PBAS | PRUEBA | 120 | 300 |
| 2 | R1464244 | KIT PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgM CONTRA RUBEOLA VIRUS. | KIT 100 PBAS | PRUEBA | 120 | 300 |
| 3 | R1464245 | KIT PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgM CONTRA CITOMEGALOVIRUS. | KIT 100 PBAS | PRUEBA | 320 | 800 |
| 4 | R1464246 | KIT PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgG CONTRA CITOMEGALOVIRUS. | KIT 100 PBAS | PRUEBA | 320 | 800 |
| 5 | R1464247 | KIT PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgM CONTRA TOXOPLASMA. | KIT 100 PBAS | PRUEBA | 120 | 300 |
| 6 | R1464248 | KIT PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgG CONTRA TOXOPLASMA. | KIT 100 PBAS | PRUEBA | 120 | 300 |
| 7 | R1468536 | KIT QUMIOLUMINISENCIA PARA DETERMINACION DE NIVELES DE VANCOMICINA. | KIT 100 PBAS | PRUEBA | 200 | 500 |
| REACTIVOS PARA CONTROLES Y CALIBRADORES DEL PERFIL DE TORCH: |  |  |  |  |  |  |
| No. | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | UNIDIAD DE MEDIDA | NUMERO DE PRUEBAS TOTALES. |  |
| 1 | R1464243 | KIT PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgG CONTRA RUBEOLA VIRUS. | KIT 100 PBAS | PRUEBA | 200 |  |
| 2 | R1464244 | KIT PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgM CONTRA RUBEOLA VIRUS. | KIT 100 PBAS | PRUEBA | 200 |  |
| 3 | R1464245 | KIT PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgM CONTRA CITOMEGALOVIRUS. | KIT 100 PBAS | PRUEBA | 500 |  |
| 4 | R1464246 | KIT PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgG CONTRA CITOMEGALOVIRUS. | KIT 100 PBAS | PRUEBA | 500 |  |
| 5 | R1464247 | KIT PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgM CONTRA TOXOPLASMA. | KIT 100 PBAS | PRUEBA | 300 |  |
| 6 | R1464248 | KIT PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgG CONTRA TOXOPLASMA. | KIT 100 PBAS | PRUEBA | 300 |  |
| 7 | R1468536 | KIT QUMIOLUMINISENCIA PARA DETERMINACION DE NIVELES DE VANCOMICINA. | KIT 100 PBAS | PRUEBA | 100 |  |
| HEPATITIS. |  |  |  |  |  |  |
| No. | CLAVE | DESCRIPCION | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDA | PRUEBAS MINIMAS | PRUEBAS TOTALES |
| 1 | R1464249 | kiT PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS CONTRA EL ANTIGENO CORE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B. | KIT 100 PBAS | PRUEBA | 200 | 500 |
| 2 | R1464250 | KIT PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgM CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS A . | KIT 100 PBAS | PRUEBA | 160 | 400 |
| 3 | R1464251 | KIT PARA LA DETERMINACION DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B. KIT | KIT 100 PBAS | PRUEBA | 200 | 500 |
| 4 | R1464252 | KIT PARA LA DETERMINACION DE ANTIGENO E DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B. | KIT 100 PBAS | PRUEBA | 40 | 100 |
| 5 | R1464253 | KIT DE INMUNOENSAYOS PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS CONTRA EL ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B. | KIT 100 PBAS | PRUEBA | 60 | 150 |
|  | REACTIVOS PARA CONTROLES Y CALIBRADORES DEL PERFIL DE HEPATITIS. |  |  |  |  |  |
| No. | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | NUMERO DE PRUEBAS TOTALES. |  |
| 1 | R1464249 | kiT PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS CONTRA EL ANTIGENO CORE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B. | KIT 100 PBAS | PRUEBA | 500 |  |
| 2 | R1464250 | KIT PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgM CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS A . | KIT 100 PBAS | PRUEBA | 400 |  |
| 3 | R1464251 | KIT PARA LA DETERMINACION DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B. | KIT 100 PBAS | PRUEBA | 400 |  |
| 4 | R1464252 | KIT PARA LA DETERMINACION DE ANTIGENO E DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B, C/92 O 192 PBAS. | KIT 100 PBAS | PRUEBA | 100 |  |
| 5 | R1464253 | KIT DE INMUNOENSAYOS PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS CONTRA EL ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B, KIT C/92 PBAS. | KIT 100 PBAS | PRUEBA | 150 |  |

ESPECIFICACIONES:

Este perfil incluye, Perfil de Torch y Perfil de hepatitis

1.	Equipo nuevo automatizado por metodología de Quimioluminiscencia.

2.	Con capacidad de proceso de 200 pruebas por hora mínimo

3.	Con carga continua y posiciones para procesamiento de pruebas de urgencia

4.	Con reactivo listos para uso, controles y calibradores independientes.

5.	Con inventario automático de pruebas y consumibles.

6.	Carga de reactivo a bordo mínimo con 25 posiciones con refrigeración a bordo

7.	Control de Calidad incluido para estadísticas y curvas de Levey-Jennings

8.	 Detección de burbujas y coágulo.

9.	Con dilución automática

10.	 Lectura de código de barras en tubo primario de diferentes calibres, así como secundarios y para micro muestras.

11.	Interface bidireccional.

12.	Con un volumen muerto máximo de 50uL y volumen máximo por analito de 150uL

13.	Reactivo estable a bordo de 30 días

14.	Calibraciones promedio de 30 días

15.	Software, manuales y bitácoras en español

16.	capacidad de almacenamiento de resultados hasta 50,000

17.	con sensor de nivel de muestra y reactivo

18.	Incluir el reactivo necesario para prueba reportada, tomando en   	cuenta repeticiones, diluciones y controles externos.

19.	Debera de proporcionarse material necesario para almacenaje y manejo de las muestras.

20.	 El equipo a licitar debera de tener la capacidad de interfasarse al sistema electronico de reportes del Instituto.

21.	Incluir calendario de mantenimiento preventivo del equipo, y posterior a este entregar informe detallado de lo realizado.

22.	 Entregar hojas de datos de seguridad de todos los reactivos en idioma español y manual del equpo en español.

23.	Entregar al laboratorio la documentación de trazabilidad de sus calibradores y controles.

24.	 Incluir inscripción a programa de Evaluación externa de la calidad. (CAP)

25.	 Respuesta mínima de asistencia técnica 30 minutos vía telefónica y 2 de respuesta con presencia en el laboratorio.

26.	 Incluir papel y cartucho de tinta o toner para la impresora del equipo.

27.	 El equipo deberá ser capaz de interfasarse con la red de los laboratorios.

28.	Capacitación anualdel manejo de equipo en los laboratorios del INP.

29.	Deberá incluir termohigrómetro con trazabilidad a CENAM o su homologo para verificar las condiciones ambientales de desempeño del equipo.

30.	Incluir material de control de calidad interno diferente a la del instrumento de un mismo lote durante un año que contenga valores asignados para las pruebas licitadas y metolodología utilizadas en el instrumento.

31.	Un Juego de pipetas semiautomaticas de capacidad 100-1000 ul,10-100 ul, 0.5 ul- 10 ul.

32.	En caso de ser adjudicado deberá de actualizarse el equipo por ultima modelo y darse apoyo técnico y de asesoría para la verificación de todas las pruebas licitadas para este equipo, previo a realización de licitación.

33.	 El equipo y el reactivo posterior a la adjudicación del contrato de este perfil deberá de ser verificado por   el laboratorio de virología. El proveedor adjudicado deberá pagar todo el material, reactivo y consumiles necesarios para la verificación de acuerdo con los protocolos internacionales: EP-15-A3 CLSI. Debiendo cumplir los siguientes puntos:

Una vez adjudicado el Perfil licitado el proveedor ganador deberá de entregar en los 30 dias naturales posteriores al fallo lo siguiente:

a) Instalacion en el laboratorio correspondiente del equipo

b)  Verificacion por la casa comercial (debiendo incluir reactivo, controles   positivos y negativos asi como material necesario para realizarlo)

c) Verificacion del equipo y reactivo por personal del laboratorio virología donde se trabaje el perfil adjudicado.

34.	En la entrega de reactivos deberá asegurarse la cadena de frio mediante un termómetro con certfificado de calibración que cumpla las directivas ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acrediatado, con documentación vigente que será entregada al inicio del contrato. El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactios mediante un gráfico de temperatura:

d.	Temperatura del almacén del proveedor

e.	Temperatura durante el transporte

f.	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio.

Estos registros serán revisados por el personal del laboratorio que recibe los reactivos

35.	En caso de no cumplir con una fecha de caducidad como minimo de un    año deberá de incluir a la entrega del reactivo una carta compromiso de cambio de dicho reactivo en caso de caducar antes de su uso.

36.	El proveedor debe garantizar que la casa comercial del reactivo licitado tenga en cantidad y calidad suficiente de acuerdo con las cantidades licitadas y deberá contemplar situaciones especiales como posibles riesgos y contigencias de reactivos.

37. El proveedor deberá de asegurar que las pruebas licitadas se realicen en caso de que exista alguna eventualidad en el laboratorio del instituto nacional de pediatria con respecto al reactivo y/ o equipo licitado debiendo realizarse en un laboratorio externo certificdo para dicha prueba en tiempo, forma y acuerdo con el jefe del laboratorio y los costos deberán ser absorbidos por el proveedor.

| PERFIL 9.- DE DETECCION DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS EN TEJIDOS BLANDOS Y HEMOCULTIVOS, CLOSTRIDIUM, TB, ENTEROCOCO Y VAN A, CARBAPEMENASAS PARA ENTEROBACTERIAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CLAVE | DESCRIPCION | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDA | PRUEBAS MINIMAS | PRUEBAS MAXIMAS |
| 1 | R1464384 | KIT CON CARTUCHOS QUE INCLUYEN TODO LO NECESARIO PARA EXTRACCION, AMPLIFICACION Y LECTURA POR MEDIO DE PCR TIEMPOR REAL PARA STAPHYLOCOCCUS AUREUS SENSIBLE Y STAPHYLOCOCCUS AUREUS METICILINO RESISTENTES VALIDADO EN MUESTRAS OBTENIDAS DE INFECCIONES DE PIEL Y TEJIDOS BLANDOS . APROBADO POR LA FDA. DEBE CONTENER SONDAS, PRIMERS Y CONTROL INTERNO EN FORMA LIOFILIZADA. | KIT 10 PRUEBAS CON CARTUCHOS INDIVIDUALES | PRUEBA | 200 | 500 |
| 2 | R1464385 | KIT CON CARTUCHOS QUE INCLUYEN TODO LO NECESARIO PARA EXTRACCION, AMPLIFICACION Y LECTURA POR MEDIO DE TIEMPOR REAL PARA DETECCION DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE Y CEPA 021 A PARTIR DE HECES FECALES | KIT 10 PRUEBAS CON CARTUCHOS INDIVIDUALES | PRUEBA | 16 | 40 |
| 4 | R1464387 | KIT CON CARTUCHOS QUE INCLUYEN TODO LO NECESARIO PARA EXTRACCION, AMPLIFICACION Y LECUTRUA POR MEDIO DE TIEMPO REAL PARA DETECCION DE MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS Y RESISTENCIA A RIFAMPICINA | KIT 10 PRUEBAS CON CARTUCHOS INDIVIDUALES | PRUEBA | 140 | 340 |
| 5 | R1468320 | KIT CON CARTUCHOS QUE INCLUYEN TODO LO NECESARIO PARA EXTRACCION, AMPLIFICACION Y LECUTRUA POR MEDIO DE PCR TIEMPO REAL PARA DETECCION DE ENTEROCOCO Y PRESENCIA DEL GEN VAN A DEBERA ESTAR APROBADO POR LA FDA. DEBERA DE INCLUIR 25 PRUEBAS PARA VERIFICACION DE PRUEBA EN EL LABORATORIO. | KIT 10 PRUEBAS CON CARTUCHOS INDIVIDUALES | PRUEBA | 160 | 400 |
| 6 | R1468321 | KIT CON CARTUCHOS QUE INCLUYEN TODO LO NECESARIO PARA EXTRACCION, AMPLIFICACION Y LECUTRUA POR MEDIO DE PCR TIEMPO REAL PARA DETECCION DE CARBAPEMENASAS IMP,VIM NDM KPC OXA 48 EN ENTEROBACTERIAS DEBERA ESTAR APROBADO POR LA FDA. DEBERA DE INCLUIR 25 PRUEBAS PARA VERIFICACION DE PRUEBA EN EL LABORATORIO. | KIT 10 PRUEBAS CON CARTUCHOS INDIVIDUALES | PRUEBA | 360 | 900 |
| 7 | R1468322 | KIT CON CARTUCHOS QUE INCLUYEN TODO LO NECESARIO PARA EXTRACCION, AMPLIFICACION Y LECUTRUA POR MEDIO DE PCR TIEMPO REAL PARA DETECCION DESTAPHYLOCOCCUS AEREUS PARA USO A PARTIR HEMOCULTIVO POSITIVO PARA COCOS Y DETECCION DEL GEN MEC A DEBERA ESTAR APROBADO POR LA FDA. DEBERA DE INCLUIR 25 PRUEBAS PARA VERIFICACION DE PRUEBA EN EL LABORATORIO. | KIT 10 PRUEBAS CON CARTUCHOS INDIVIDUALES | PRUEBA | 70 | 170 |
| REACTIVOS PARA CONTROLES Y CALIBRADORES DEL PERFIL DE DETECCION DE ENTEROVIRUS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS EN TEJIDOS BLANDOS , INFLUENZA , CLOSTRIDIUM, TB |  |  |  |  |  |  |
| No. | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | NUMERO DE PRUEBAS TOTALES. |  |
| 1 | R1464384 | KIT CON CARTUCHOS QUE INCLUYEN TODO LO NECESARIO PARA EXTRACCION, AMPLIFICACION Y LECTURA POR MEDIO DE TIEMPOR REAL PARA STAPHYLOCOCCUS AUREUS SENSIBLE Y STAPHYLOCOCCUS AEURES METICILINO RESISTENTES VALIDADO EN MUESTRAS OBTENIDAS DE INFECCIONES DE PIEL Y TEJIDOS BLANDOS . APROBADO POR LA FDA. DEBE CONTENER SONDAS, PRIMERS Y CONTROL INTERNO EN FORMA LIOFILIZADA. | KIT PARA 10 PRUEBAS CON CARTUCHOS INDIVIDUALES | PRUEBA | 10 |  |
| 2 | R1464385 | KIT CON CARTUCHOS QUE INCLUYEN TODO LO NECESARIO PARA EXTRACCION, AMPLIFICACION Y LECTURA POR MEDIO DE TIEMPOR REAL PARA DETECCION DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE Y CEPA 021 A PARTR DE HECES FECALES. DEBE CONTENER SONDAS, PRIMERS Y CONTROL INTERNO EN FORMA LIOFILIZADA | KIT PARA 10 PRUEBAS CON CARTUCHOS INDIVIDUALES | PRUEBA | 10 |  |
| 4 | R1464387 | KIT CON CARTUCHOS QUE INCLUYEN TODO LO NECESARIO PARA EXTRACCION, AMPLIFICACION Y LECUTRUA POR MEDIO DE TIEMPO REAL PARA DETECCION DE MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS Y RESISTENCIA A RIFAMPICINA DEBERA DE ESTAR APROBADO POR LA FDA. DEBERA DE INCLUIR 25 PRUEBAS PARA VERIFICACION DE PRUEBA EN EL LABORATORIO | KIT 10 PRUEBAS CON CARTUCHOS INDIVIDUALES | PRUEBA | 10 |  |
| 5 | R1468320 | KIT CON CARTUCHOS QUE INCLUYEN TODO LO NECESARIO PARA EXTRACCION, AMPLIFICACION Y LECUTRUA POR MEDIO DE PCR TIEMPO REAL PARA DETECCION DE ENTEROCOCO Y PRESENCIA DEL GEN VAN A DEBERA ESTAR APROBADO POR LA FDA. DEBERA DE INCLUIR 25 PRUEBAS PARA VERIFICACION DE PRUEBA EN EL LABORATORIO. | KIT 10 PRUEBAS CON CARTUCHOS INDIVIDUALES | PRUEBA | 10 |  |
| 6 | R1468321 | KIT CON CARTUCHOS QUE INCLUYEN TODO LO NECESARIO PARA EXTRACCION, AMPLIFICACION Y LECUTRUA POR MEDIO DE PCR TIEMPO REAL PARA DETECCION DE CARBAPEMENASAS IMP,VIM NDM KPC OXA 48 EN ENTEROBACTERIAS DEBERA ESTAR APROBADO POR LA FDA. DEBERA DE INCLUIR 25 PRUEBAS PARA VERIFICACION DE PRUEBA EN EL LABORATORIO. | KIT 10 PRUEBAS CON CARTUCHOS INDIVIDUALES | PRUEBA | 10 |  |
| 7 | R1468322 | KIT CON CARTUCHOS QUE INCLUYEN TODO LO NECESARIO PARA EXTRACCION, AMPLIFICACION Y LECUTRUA POR MEDIO DE PCR TIEMPO REAL PARA DETECCION DESTAPHYLOCOCCUS AEREUS PARA USO A PARTIR HEMOCULTIVO POSITIVO PARA COCOS Y DETECCION DEL GEN MEC A DEBERA ESTAR APROBADO POR LA FDA. DEBERA DE INCLUIR 25 PRUEBAS PARA VERIFICACION DE PRUEBA EN EL LABORATORIO. | KIT 10 PRUEBAS CON CARTUCHOS INDIVIDUALES | PRUEBA | 10 |  |

ESPECIFICACIONES:

1. Se requieren 2Plataformas que integre y automatice la extracción, purificación, amplificación y detección de RNA (enterovirus) y DNA en el caso de Staphylococcus aureus, Influenza A, Clostridium difficile, Tuberculosis a través de la Reacción de Polimerasa en cadena en Tiempo Real. Para un diagnostico rápido de los patógenos licitados.

La plataforma debe contar con 4 canales ópticos de detección.  Además debe de contar con la flexibilidad de utilizar de 1 a 4 módulos individuales para correr las pruebas en forma separada. En este perfil requerimos 8 modulos en total.

2. Campana de bioseguridad tipo II de flujo laminar vertical para recepción de muestras clínicas con sospecha de infecciones bacterianas y virales.

3. La prueba debe estar aprobada por la FDA (Food and Drug Administration) de los E.U.A.

4. Cartuchos individuales y desachables que contienen los reactivos necesarios en forma liofilizada, incluyendo sondas,  primers y control interno, así como el material que se requiera para realizar la prueba (pipetas de transferencia, pipetas de 200 ul).

5. Calendario del mantenimiento preventivo del equipo. Al final de cada uno de ellos, entregar informe detallado de lo realizado, al igual que para la interfase del mismo.

6. Hojas de bioseguridad de los reactivos empleados.

7. Descripción detallada del método, incluyendo la descripción de los primers y sondas utilizadas.

8. Respuesta mínima de asistencia técnica de 30 minutos vía telefónica y 2 horas de respuesta con asistencia directa al laboratorio.

9. Deberá de incluir todos los consumibles (computadora portátil, impresora, toner y papel de impresión).

10. Apoyo para la validación de su metodología para su implementación en pacientes pediátricos.

11. Realización de pruebas individuales.

12. Deberan incluir termohigrómetro con trazabilidad a CENAM o su homologo para verificar las condiciones ambientales de desempeño del equipo.

13. Inscripción al programa de Evaluación Externa de la Calidad CAP para MRSA,Clostridium difficiley Tuberculosis

14. Controles Externos propios para evaluar pruebas moleculares de MRSA, Clostridium difficile, Tuberculosis .

15.Debera proporcionarse un nefelómetro para realización suspensiones bacterianas de 0.5 MacFarland.

16. Capacitación del manejo del equipo y software en los laboratorios del INP.

17. Incluir papel y tinta para impresora.

18. La casa comercial deberá proporcionar de manera inmediata al recibir los reactivos sin ninguna excepción la descripción de la región amplificada para la deteccion específica del germen solicitado y bibliografía que los sustente.

19.El equipo debera de tener la capacidad de interfasarse al sistema electronico de reportes del Instituto.

120. El equipo y el reactivo posterior a la adjudicación del contrato de este perfil deberá de cumplir los siguientes puntos:

Una vez adjudicado el Perfil licitado el proveedor ganador deberá de entregar en los 30 dias naturales posteriores al fallo lo siguiente:

a) Instalacion en el laboratorio correspondiente del equipo

b)  Verificacion por la casa comercial (debiendo incluir reactivo, controles positivos y negativos asi como material necesario para realizarlo )

c) Verificacion del equipo y reactivo por personal del laboratorio .El proveedor adjudicado deberá pagar todo el material, reactivo y consumiles necesarios para la verificacion. realizarlo 20 muestras positivs y 20 muestras negativos por renglón licitado.

20. En la entrega de reactivos deberá asegurarse la cadena de frio mediante un termómetro con certfificado de calibración que cumpla las directivas ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acrediatado, con documentación vigente que será entregada al inicio del contrato. El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos mediante un gráfico de temperatura:

a. Temperatura del almacén del proveedor

b. Temperatura durante el transporte

c. Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio.

Estos registros serán revisados por el personal del laboratorio que recibe los reactivo.

21.En caso de no cumplir con una fecha de caducidad como minimo de un año deberá de incluir a la entrega del reactivo una carta compromiso de cambio de dicho reactivo en caso de caducar antes de su uso.

22. El proveedor debe garantizar que la casa comercial del reactivo licitado tenga en cantidad y calidad suficiente de acuerdo con las cantidades licitadas y deberá contemplar situaciones especiales como posibles riesgos y contingencias de reactivos.

23. El proveedor deberá de asegurar que las pruebas licitadas se realicen en caso de que exista alguna eventualidad en el laboratorio del instituto nacional de pediatría con respecto al reactivo y/ o equipo licitado debiendo realizarse en un laboratorio externo certificado para dicha prueba en tiempo, forma y en acuerdo con el jefe del laboratorio y los costos deberán ser absorbidos por el proveedor.

| PERFIL 10.- DE EPSTEIN BARR VIRUS Y TOXINA A Y B DE CLOSTRIDIUM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CLAVE | DESCRIPCION | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDA | PRUEBAS MINIMAS | PRUEBAS MAXIMAS |
| 1 | R1466409 | KIT PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgM CONTRA EL VCA DE EBV | KIT 30 PRUEBAS | PRUEBA | 324 | 810 |
| 2 | R1466107 | KIT PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgG VCA/EA | KIT 30 PRUEBAS | PRUEBA | 324 | 810 |
| 3 | R1466411 | KIT PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgG CONTRA EBNA DEL VIRUS DE EPSTEIN BARR | KIT 30 PRUEBAS | PRUEBA | 300 | 700 |
| 4 | R1468347 | KIT DE ELISA PARA DETERMINACION DE TOXIANA A Y B DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE | KIT 60 PRUEBAS | PRUEBA | 24 | 60 |
| REACTIVOS PARA CONTROLES Y CALIBRADORES DEL PERFIL DE EPSTEIN BARR: |  |  |  |  |  |  |
| No. | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | NUMERO DE PRUEBAS TOTALES. |  |
| 1 | R1466409 | KIT PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgM CONTRA EL VCA DE EBV | KIT 30 PRUEBAS | PRUEBA | 60 |  |
| 2 | R1466107 | KIT PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgG VCA/EA | KIT 30 PRUEBAS | PRUEBA | 60 |  |
| 3 | R1466411 | KIT PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgG CONTRA EBNA DEL VIRUS DE EPSTEIN BARR | KIT 30 PRUEBAS | PRUEBA | 60 |  |
| 4 | R1468347 | KIT DE ELISA PARA DETERMINACION DE TOXINA A Y B DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE | KIT 60 PRUEBAS | PRUEBA | 60 |  |

Este perfil deberá cumplir con las siguientes especificaciones:

1.	Se requiere un equipo de mesa para la realización de los marcadores de Virus Epstein Barr utilizando como principio de medición: ELISA MODIFICADA (ELFA Enzyme Linked Fluorescent Assay)

2.	Pantalla, impresora y teclado integrados.

3.	Espacio para insertar hasta doce tiras reactivas unitarias o seis dobles

4.	Sistema óptico fluorométrico

5.	Lector de código de barras para leer los códigos de las tiras reactivas y de las tarjetas maestras de curvas de calibración.

6.	Sistema mecánico que procesa las pruebas.

7.	Sistema de incubación que mantiene todos los componentes a las temperaturas requeridas.

8.	Unidad central de proceso que controla el sistema completo.

9.	Las pruebas son unitarias y deberán procesar varios parámetros a la vez. Cada prueba consta de un cono (SPR) que funciona como fase sólida y dispositivo pipetor, y un cartucho (reagent strip) que contiene todos los reactivos necesarios para la prueba.

10.	Los resultados son leídos en 30-60 minutos dependiendo del parámetro seleccionado.

11.	La calibración es electrónica mediante códigos de barras. El punto de recalibración de la curva deberá realizarlo cada 14 o 28 días.

12.	Espacio para insertar hasta treinta tiras reactivas unitarias o quince dobles

13.	 Incluir el reactivo necesario para prueba reportada, tomando en   	cuenta repeticiones, diluciones y controles externos.

14.	Debera de proporcionarse material necesario para almacenaje y manejo de las muestras.

15.	Incluir calendario de mantenimiento preventivo del equipo, y posterior a este entregar informe detallado de lo realizado.

16.	Entregar hojas de datos de seguridad de todos los reactivos en idioma español y manual del equpo en español.

17.	 Entregar al laboratorio la documentación de trazabilidad de sus calibradores y controles.

18.	Respuesta mínima de asistencia técnica 30 minutos vía telefónica y 2 horas de respuesta con presencia en el laboratorio.

19.	Incluir papel y cartucho de tinta o toner para la impresora del equipo.

20.	 El equipo deberá ser capaz de interfasarse con la red de los laboratorios.

21.	Capacitación del manejo de equipo en los laboratorios del INP.

22.	Deberá incluir termohigrómetro con trazabilidad a CENAM o su homologo para verificar las condiciones ambientales de desempeño del equipo.

23.	Un Juego de pipetas semiautomaticas de capacidad 100-1000 ul,10-100 ul, 0.5 ul- 10 ul.

24.	Una vez adjudicado el Perfil licitado el proveedor ganador deberá de entregar en los 30 dias naturales posteriores al fallo lo siguiente:

a) Instalacion en el laboratorio correspondiente del equipo

b)  Verificacion por la casa comercial (debiendo incluir reactivo, controles positivos y negativos asi como material necesario para realizarlo )

c) Verificacion del equipo y reactivo por personal del laboratorio donde se   trabaje el perfil designado con 15 pruebas positivas y 15 negativas debiendo proporcionar todo el reactivo por renglón licitado , controles positivos y negativos y material necesario para realizarlo.

25.	En la entrega de reactivos deberá asegurarse la cadena de frio mediante un termómetro con certfificado de calibración que cumpla las directivas ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acrediatado, con documentación vigente que será entregada al inicio del contrato. El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactios mediante un gráfico de temperatura:

g.	Temperatura del almacén del proveedor

h.	Temperatura durante el transporte

i.	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio.

Estos registros serán revisados por el personal del laboratorio que recibe los reactivos.

26.	El proveedor debe garantizar que la casa comercial del reactivo licitado tenga en cantidad y calidad suficiente de acuerdo con las cantidades licitadas y deberá contemplar situaciones especiales como posibles riesgos y contigencias de reactivos.

27.	. El proveedor deberá de asegurar que las pruebas licitadas se realicen en caso de que exista alguna eventualidad en el laboratorio del instituto nacional de pediatria con respecto al reactivo y/o equipo licitado debiendo realizarse en un laboratorio externo certificdo para dicha prueba en tiempo, forma y acuerdo con el jefe del laboratorio y los costos deberán ser absorbidos por el proveedor.

“En caso de cualquier incumplimiento de los puntos mencionados, el área usuaria notificara al área correspondiente para su solución.”

| PERFIL 11.- TIEMPO REAL CUANTIFICACION ABSOLUTA CMV, EBV, PARVOVIRUS, ADENOVIRUS, VIRUS BK. HERPES I ,2, 6, 7, ASPERGILLUS, PNEUMOCYSTIS JIROVECCI, TOXOPLASMA, GENES RESISTENCIA COLISTINA, SARS-COV-2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CLAVE | DESCRIPCION | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDA | PRUEBAS MINIMAS | PRUEBAS MAXIMAS |
| 1 | R1462227 | CARGA VIRAL CITOMEGALOVIRUS.QUE INCLUYAN SONDAS, PRIMERS Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRIMIENTO, ASI COMO SUS CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO Y CONTROLES DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO. | KIT 96-100 PRUEBAS | PRUEBA | 600 | 1,500 |
| 2 | R1462228 | CARGA VIRAL EPSTEIN BARR QUE INCLUYAN SONDAS, PRIMERS Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRIMIENTO, ASI COMO SUS CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO Y CONTROLES DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO. | KIT 96 -100 PRUEBAS | PRUEBA | 600 | 1,500 |
| 3 | R1462181 | CARGA VIRAL VIRUS BK QUE INCLUYAN SONDAS, PRIMERS Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRIMIENTO, ASI COMO SUS CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO Y CONTROLES DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO. | KIT 96-100 PRUEBAS | PRUEBA | 500 | 1,200 |
| 4 | R1462182 | CARGA VIRAL ADENOVIRUS QUE INCLUYAN SONDAS, PRIMERS Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRIMIENTO, ASI COMO SUS CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO Y CONTROLES DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO. | KIT 96-100 PRUEBAS | PRUEBA | 500 | 1,200 |
| 5 | R1462183 | CARGA VIRAL PARVOVIRUS B 19 QUE INCLUYAN SONDAS, PRIMERS Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRIMIENTO, ASI COMO SUS CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO Y CONTROLES DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO | KIT 96 -100 PRUEBAS | PRUEBA | 320 | 800 |
| 6 | R1454417 | KIT PARA LA DETECCION DE VIRUS HERPES SIMPLE TIPO I A TRAVES DE LA REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA EN TIEMPO REAL. DEBE INCLUIR SONDAS, PRIMERS, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU PROCESO. DEBE INCLUIR CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO Y CONTROLES DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO. | KIT 96 PRUEBAS | PRUEBA | 80 | 200 |
| 7 | R1465713 | KIT PARA LA DETECCION DE VIRUS HERPES SIMPLE TIPO II, A TRAVES DE LA REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA EN TIEMPO REAL. DEBE INCLUIR SONDAS, PRIMERS, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU PROCESO. DEBE INCLUIR CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO Y CONTROLES DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO. | KIT 96 PRUEBAS | PRUEBA | 80 | 200 |
| 8 | R1460114 | KIT PARA LA DETECCION DE VIRUS HERPES SIMPLE TIPO 6 A TRAVES DE LA REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA EN TIEMPO REAL. DEBE INCLUIR SONDAS, PRIMERS, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU PROCESO. DEBE INCLUIR CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO Y CONTROLES DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO. | KIT 96 PRUEBAS | PRUEBA | 80 | 200 |
| 9 | R1464390 | KIT PARA LA DETECCION DE VIRUS HERPES SIMPLE TIPO 7 A TRAVES DE LA REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA EN TIEMPO REAL. DEBE INCLUIR SONDAS, PRIMERS, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU PROCESO. DEBE INCLUIR CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO Y CONTROLES DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO. | KIT 96 | PRUEBA | 120 | 300 |
| 10 | R1469191 | KIT PARA LA DETECCION PCR CUANTITATIVA DE ASPERGILLUS SP. | KIT 96 | PRUEBA | 400 | 1,000 |
| 11 | R1469193 | KIT PARA LA DETECCION POR PCR CUANTITATIVA DE PNEUMOCYSTIS JIROVECCI | KIT 96 | PRUEBA | 160 | 400 |
| 12 | R1469194 | KIT PARA LA DETECCION DE PCR PARA TOXOPLASMA | KIT 96 | PRUEBA | 120 | 300 |
| 13 | R1469195 | KIT PARA LA DETECCION DE GEN DE RESISTENCIA A COLISTINA mcr1 y mcr 2 | KIT 96 | PRUEBA | 80 | 200 |
| 14 | R1469196 | KIT PARA LA DETECCION DE PCR TIEMPO REAL PARA SARS COV 2. | KIT 100 PRUEBAS | PRUEBA | 600 | 1,500 |
| CONTROLES Y CALIBRADORES |  |  |  |  |  |  |
| No. | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | NUMERO DE PRUEBAS TOTALES. |  |
| 1 | R1462227 | CARGA VIRAL CITOMEGALOVIRUS.QUE INCLUYAN SONDAS, PRIMER Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRIMIENTO, ASI COMO SUS CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO Y CONTROLES DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO. | KIT | PRUEBA | 1,000 |  |
| 2 | R1462228 | CARGA VIRAL EPSTEIN BARR QUE INCLUYAN SONDAS, PRIMER Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRIMIENTO, ASI COMO SUS CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO Y CONTROLES DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO. | KIT | PRUEBA | 600 |  |
| 3 | R1462181 | CARGA VIRAL VIRUS BK QUE INCLUYAN SONDAS, PRIMER Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRIMIENTO, ASI COMO SUS CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO YCONTROLES DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO. | KIT | PRUEBA | 200 |  |
| 4 | R1462182 | CARGA VIRAL ADENOVIRUS QUE INCLUYAN SONDAS, PRIMER Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRIMIENTO, ASI COMO SUS CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO Y CONTROLES DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO. | KIT | PRUEBA | 400 |  |
| 5 | R1462183 | CARGA VIRAL PARVOVIRUS B 19 QUE INCLUYAN SONDAS, PRIMER Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRIMIENTO, ASI COMO SUS CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO Y CONTROLES DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO. DEBERA DE INCLUIR 100 PRUEBAS PARA VALIDACION | KIT | PRUEBA | 150 |  |
| 6 | R1454417 | KIT PARA LA DETECCION DE VIRUS HERPES SIMPLE I , A TRAVES DE LA REACCION DE POLIMERASA EN CADENA, EN TIEMPO REAL. DEBE INCLUIR SONDAS, PRIMERS, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU PROCESO. DEBE INCLUIR CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO Y CONTROLES DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO. | KIT | PRUEBA | 100 |  |
| 7 | R1465713 | KIT PARA LA DETECCION DE VIRUS HERPES SIMPLE tipo II, A TRAVES DE LA REACCION DE POLIMERASA EN CADENA, EN TIEMPO REAL. DEBE INCLUIR SONDAS, PRIMERS, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU PROCESO. DEBE INCLUIR CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO Y CONTROLES DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO. | KIT | PRUEBA | 100 |  |
| 8 | R1460114 | KIT PARA LA DETECCION DE VIRUS HERPES SIMPLE TIPO 6, A TRAVES DE LA REACCION DE POLIMERASA EN CADENA, EN TIEMPO REAL. DEBE INCLUIR SONDAS, PRIMERS, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU PROCESO. DEBE INCLUIR CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO Y CONTROLES DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO. | KIT | PRUEBA | 100 |  |
| 9 | R1464390 | KIT PARA LA DETECCION DE VIRUS HERPES SIMPLE TIPO 7 A TRAVES DE LA REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA EN TIEMPO REAL. DEBE INCLUIR SONDAS, PRIMERS, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU PROCESO. DEBE INCLUIR CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO Y CONTROLES DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO. | KIT | PRUEBA | 100 |  |
| 10 | R1469191 | KIT PARA LA DETECCION PCR CUANTITATIVA DE ASPERGILLUS SP. | KIT | PRUEBA | 100 |  |
| 11 | R1469193 | KIT PARA LA DETECCION POR PCR CUANTITATIVA DE PNEUMOCYSTIS JIROVECCI | KIT | PRUEBA | 50 |  |
| 12 | R1469194 | KIT PARA LA DETECCION DE PCR PARA TOXOPLASMA | KIT | PRUEBA | 50 |  |
| 13 | R1469195 | KIT PARA LA DETECCION DE GEN DE RESISTENCIA A COLISTINA mcr1 y mcr 2 | KIT | PRUEBA | 50 |  |
| 14 | R1469196 | KIT PARA LA DETECCION DE PCR TIEMPO REAL PARA SARS COV 2. | KIT | PRUEBA | 100 |  |

Especificaciones.

1.- Se requiere 2 equipo totalmente automatizado que sea capaz de realizar en un solo equipo, la extracción, amplificación y análisis de ácidos nucleicos de la muestra mediante metodología PCR tiempo real.

2.-El reactivo necesario por prueba reportada, que incluya controles internos y reactivo para realizar curva estándar.

3.- El equipo debera de tener pantalla tactil.

4- Con capacidad de proceso de 1 a 12 muestras por corrida, obteniendo resultado aproximadamente en 2 horas 30 minutos.

5.- Con matrices validadas sangre total. Plasma, suero, LCR, Hisopado nasal y garganta, heces.

6.- Que acepte tubo primario

7- Para la extracción de ácidos nucleicos de la muestra debe contar con capacidad de sonicacion, con tecnología de partículas magnéticas.

8.- Los reactivos de extracción deberán poseer un formato de cartuchos individuales pre llenados.

9.- Volumen de muestra procesado de 200 ul, volumen de elución: 50 ul, 100 ul y 200 ul, con capacidad de almacenamiento del ácido nucleico extraído posterior al análisis.

10.- La Amplificación, debe contar con 12 posiciones de PCR-TR controladas de forma independiente, con capacidad multiplex, 6 canales ópticos con análisis de curvas melting

11.- Deberá de mantener dentro del equipo el reactivo para amplificación en refrigeración para prolongar la vida media del reactivo.

12.-Con capacidad de procesar Múltiples PCRs (uno o más analitos) a una misma muestra extraída durante el mismo proceso.

13.- Resultados cuantitativos, hasta 4 niveles de calibrador,

14.- Volumen de PCR-TR de 20ul a 50 ul.

15.- Con rango de pipeteo de 5 ul 300ul con multidispensadora.

16.- Cuente con características de seguridad, como diseño especifico de casete individual para PCR, puntas con filtro, tratamiento UV, detección de líquido.

17.- Control de Calidad con graficas Levey – Jennings

18..- Cuente con lector de código de barras, para la trazabilidad de muestras y reactivos

19. El reactivo necesario por prueba reportada, que incluya controles, estándares para realizar curva de calibración, en caso necesario del reactivo.

20.Se requieren 2 Ultra congeladores -70C con cuatro anaqueles de acuerdo con necesidades del laboratorio para almacenaje y proceso de las muestras clínicas para realización de PCR.

21. Ultra congelador de -20 C con cuatro anaqueles para almacenaje del reactivo de las pruebas de PCR que se licitan en este perfil.

22. Tres microcentrifugas para procesamiento de 12 muestras con capacidad de 500 rpm-12,500 rpm.

23.Calendario del mantenimiento preventivo del equipo. Al final de cada uno de ellos entregar informe detallado de lo realizado.  Al igual que para la interfase del mismo.

24. Hoja de Trazabilidad de sus controles.

25. Hojas de bioseguridad de los reactivos y el manual en español del equipo de extracción y de amplificación –lectura

26. Respuesta mínima de asistencia técnica 30 minutos vía telefónica y 2 hrs. de respuesta con asistencia en el laboratorio.

27. Incluir papel y tinta para impresión.

28. Deberá incluir una computadora capaz de interfasarse con la red del laboratorio. Así como la interface de los equipos automatizados con el sistema de reporte del Instituto.

29. Consumibles (papel de impresión, toner, impresora y computadora).

30. Incluir tres juegos de pipetas calibradas de los siguientes volúmenes. - 0.5-10 μL, 10-200 μL y de 100 -1000 μL

31. Apoyo para la verificación de su metodología en pacientes pediátricos

32. Realización de pruebas individuales y deberá de proporcionarse todo el material necesario para la realización de extracción y amplificación y lectura de las pruebas y el material para almacenar los eluatos .

33. El equipo debera de tener la capacidad de interfasarse al sistema electronico de reportes del Instituto.

34. Inscripción a programa de Evaluación externa de la Calidad (CAP) de CMV, EBV, Virus  BK, Adenovirus, Herpes  I ,2, 6, 7, Toxoplasma, Aspergillus, Pneumocystis jirovecci. SARS-Cov-2

36. Incluir material de control de calidad interno diferente a la del instrumento de un mismo lote durante un año que contenga valores asignado para las pruebas licitadas y metolodología utilizadas en el instrumento.

37. Deberán incluir termohigrómetro con trazabilidad a CENAM o su homologo para verificar las condiciones ambientales de desempeño del equipo.

38. Capacitación del manejo de equipo en los laboratorios del INP

39.La casa comercial deberá proporcionar de manera inmediata al recibir los reactivos sin ninguna excepción el inserto de la casa comercial de las pruebas de PCR por agente viral.

40. Debera de proporcionarse un equipo de respaldo con las siguientes características:

a )Equipo para la cuantificación cinetica de DNA o RNA en sistema de PCR Tiempo real

b) con capacidad monitorear en línea la amplificación en el momento que esto ocurre, siguiendo cada ciclo de proceso de    PCR.

c) con capacidad de deteccion de 2-3 agentes simultaneos con el mismo programa de amplificación.

d) con capacidad para la identificación y caracterización de los productos de PCR, utilizando el análisis de la curva de disociación y tener la flexibilidad de deteccion con las mismas .

e) con programa que contiene los modulos necesarios para realizar y analizar los experimentos, con almacenamiento, respaldo, e impresión de la información y resultados individuales y en conjunto.

f) capacidad para realizar cuantificación absoluta y relativa en la línea.

g). deberá contar con 4 o 6 filtros de deteccion de fluorescencia a 530,555,610,640,670,705 NM ó detecte CY, TAMRA, VIC, FAM Y SYBER GREEN, para ensayos monocolor y duales

h) con deteccion de formatos Syber Green I, sondas de hibridación, sampleprobe, hidrólisis y otros formatos basados en FRET.

i) usar placas de 96 para realizar una lectura flurometrica altamente sensible.

j) con rampa de temperatura de 0.2-4.0 GC por segundo. Capacidad de realizar 30 ciclos de PCR en 20-30 minutos para minimo de 32 muestras con capacidad para realizar ensayos de 20 microlitros como maximo.

k) con precisión de temperatura +/-0 .4 GC.

l) 2. Extractores automatizados de acidos nucleicos RNA y DNA compatible con metodología de Tiempo real.

m) PC interno que opera con pantalla digital con o sin scanner para código de barras.

n) No. Muestras 1-8 purificaciones por corrida como minimo

ñ) Volumen de reacción 100ul como minimo

o) Aislamiento: DNA, RNA, RNAm

p) Podrá utilizarse a partir de muestras de: suero, plasma, celulas, cultivos celulares, sangre total , orina.

41.El equipo y el reactivo posterior a la adjudicación del contrato de este perfil deberá de cumplir los siguientes puntos:

Una vez adjudicado el Perfil licitado el proveedor ganador deberá de entregar en los 30 dias naturales posteriores al fallo lo siguiente:

a) Instalacion en el laboratorio correspondiente del equipo

b)  Verificacion por la casa comercial (debiendo incluir reactivo, controles positivos y negativos asi como material necesario para realizarlo)

c) Verificacion del equipo y reactivo por personal del laboratorio. El proveedor adjudicado deberá pagar todo el material, reactivo y consumiles necesarios para la verificacion. realizarlo 20 muestras positivs y 20 muestras negativos por renglón licitado.

42. La entrega de reactivos deberá asegurarse la cadena de frio mediante un termómetro con certfificado de calibración que cumpla las directivas ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acrediatado, con documentación vigente que será entregada al inicio del contrato. El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactios mediante un gráfico de temperatura:

a.Temperatura del almacén del proveedor

b.Temperatura durante el transporte

c.Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio.

Estos registros serán revisados por el personal del laboratorio que recibe los reactivos

42.En caso de no cumplir con una fecha de caducidad como minimo de un año deberá de incluir a la entrega del reactivo una carta compromiso de cambio de dicho reactivo en caso de caducar antes de su uso.

43. El proveedor debe garantizar que la casa comercial del reactivo licitado tenga en cantidad y calidad suficiente de acuerdo con las cantidades licitadas y deberá contemplar situaciones especiales como posibles riesgos y contigencias de reactivos.

44.  El proveedor deberá de asegurar que las pruebas licitadas se realicen en caso de que exista alguna eventualidad en el laboratorio del instituto nacional de pediatria con respecto al reactivo y/ o equipo licitado debiendo realizarse en un laboratorio externo certificdo para dicha prueba en tiempo, forma y acuerdo con el Jefe del laboratorio y los costos deberán ser absorbidos por el proveedor

| PERFIL 12.- MOLECULAR PARA MENINGITIS, DETECCION MOLECULAR DE INFLUENZA Y VIRUS RESPIRATORI0S RAPIDA, NEUMONIA INTRAHOSPITALARIA Y PCR GASTROINTESTINAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CLAVE | DESCRIPCION | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDA | PRUEBAS MINIMAS | PRUEBAS MAXIMAS |
| 1 | R1469098 | KIT PARA DETECCION DE 20 PATOGENOS RESPIRATORIOS POR PCR MULTIPLEX ANIDADA EN CARTUCHOS INDIVIDUALES PARA LA REALIZACION DE EXTRACCION, AMPLIFICACION Y LECTURA | KIT | PRUEBA | 880 | 2,200 |
| 2 | R1467090 | KIT PARA DETECCION DE 14 GERMENES DE MENINGITIS POR PCR MULTIPLEX ANIDADA EN CARTUCHOS INDIVIDUALES PARA LA REALIZACION DE EXTRACCION, AMPLIFICACION Y LECTURA. | KIT | PRUEBA | 160 | 400 |
| 3 | R1469189 | KIT PARA DETECCION DE 20 AGENTES PATOGENOS CAUSANTES DE INFECION GASTROINTESTINAL POR PCR MULTIPLEX ANIDADA EN CARTUCHOS INDIVIDUALES PARA LA REALIZACION DE EXTRACCION, AMPLIFICACION Y LECTURA. | KIT | PRUEBA | 240 | 600 |
| 4 | R1469190 | KIT PARA DETECCION DE 31 AGENTES Y GENES DE RESISTENCIA PATOGENOS CAUSANTES DE NEUMONIA POR PCR MULTIPLEX ANIDADA EN CARTUCHOS INDIVIDUALES PARA LA REALIZACION DE EXTRACCION, AMPLIFICACION Y LECTURA. | KIT | PRUEBA | 200 | 500 |
|  | REACTIVOS PARA CONTROLES Y CALIBRADORES DEL PERFIL MOLECULAR PARA MENINGITIS , DETECCION MOLECULAR DE INFLUENZA Y VIRUS RESPIRATORI0S RAPIDA, NEUMONIA INTRAHOSPITALARIA Y PCR GASTROINTESTINAL : |  |  |  |  |  |
| No. | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | NUMERO DE PRUEBAS TOTALES. |  |
| 1 | R1469098 | KIT PARA DETECCION DE 20 PATOGENOS RESPIRATORIOS POR PCR MULTIPLEX ANIDADA EN CARTUCHOS INDIVIDUALES PARA LA REALIZACION DE EXTRACCION, AMPLIFICACION Y LECTURA | KIT | PRUEBA | 20 |  |
| 2 | R1467090 | KIT PARA DETECCION DE 14 GERMENES DE MENINGITIS POR PCR MULTIPLEX ANIDADA EN CARTUCHOS INDIVIDUALES PARA LA REALIZACION DE EXTRACCION, AMPLIFICACION Y LECTURA. | KIT | PRUEBA | 20 |  |
| 3 | R146189 | KIT PARA DETECCION DE 20 AGENTES PATOGENOS CAUSANTES DE INFECION GASTROINTESTINAL POR PCR MULTIPLEX ANIDADA EN CARTUCHOS INDIVIDUALES PARA LA REALIZACION DE EXTRACCION, AMPLIFICACION Y LECTURA. | KIT | PRUEBA | 20 |  |
| 4 | R1469190 | KIT PARA DETECCION DE 31 AGENTES Y GENES DE RESISTENCIA PATOGENOS CAUSANTES DE NEUMONIA POR PCR MULTIPLEX ANIDADA EN CARTUCHOS INDIVIDUALES PARA LA REALIZACION DE EXTRACCION, AMPLIFICACION Y LECTURA. | KIT | PRUEBA | 20 |  |

ESPECIFICACIONES:

1.	Un equipo de diagnóstico que realiza extracción de ácidos nucleicos y para amplificar las secuencias diana de interés, mediante una PCR anidada multiplex en un sistema cerrado. Los productos de PCR obtenidos se analizan utilizando curvas melting. El equipo determina automáticamente el resultado y proporciona el informe de la prueba. Este equipo debe tener de la capacidad de 2-12 modulos individuales, debiendo proporcionanse como mínimo para este comodato 10 modulos. Usando cartuchos individuales que traigan todo lo necesario para extraer amplificar y leer los acidos nucleicos amplificados.

2.	Se requieren dos plataformasde un sistema automatizado de diagnóstico por medio de PCR múltipleanidada y análisis de fusión de alta resolución

3.	Los equipos de esta plataforma debera detectar e identificar:

a)	14 dianas de ácido nucleico a partir de muestras clínicas de liquido cefalorraquido utilizando PCR multiple

b)	 RT PCR en los virus que se requiera y con otro cartucho 20 patogenos respiratorios por PCR multiple y RT

PCR.

c)	20 agentes infecciosos causantes de Gastrointestinales por medio de PCR multiple.

d)	31 dianas para deteccin de agentes infecciosos y genes de resistencia causantes de neumonía, por medio de PCR multiple.

Los cuatro renglones deberán de ser por medio de cartuchos individuales.

4.	Debe requerir un volumen minimo de 200 ul de liquido cefalorraquideo para la realizacion de la prueba

5.	Los 14 agentes a identificar en el panel meníngeo son los de utilidad clinica en el Instituto :

1. Escherichia coli K1

2. Haemophilus influenzae

3. Listeria monocytogenes

4. Neisseria meningitidis

5. Streptococcus agalactiae

6. Streptococcus pneumoniae

7.Citomegalovirus (CMV)

8.Enterovirus

9.Virus herpes simple 1 (VHS-1)

10.Virus herpes simple 2 (VHS-2)

11.Herpesvirus humano 6 (HHV-6)

12.Parechovirus humano

13.Virus varicela-zóster (VZV)

14. Cryptococcus neoformans/gattii

6.	Los 20 Agentes de los virus respiratorios:

1.	Adenovirus

2.	Coronavirus HKU1

3.	Coronavirus NL63

4.	Coronavirus 229E

5.	Coronavirus SARS Cov 2.

6.	Coronavirus OC43

7.	Metapneumovirus

8.	Rinovirus/enterovirus humano

9.	Influenza A

10.	Influenza AH1N1

11.	Influenza A H1 2009

12.	Influenza A H3

13.	Influenza B

14.	Virus parainfluenza 1

15.	Virus Parainfluenza 2

16.	Virus Parainfluenza 3

17.	Virus Parainfluenza 4

18.	Virus sincitial respiratorio

19.	Bordetella pertussis

20.	Chlamydia pneumoniae

21.	Mycoplasma pneumoniae.

7.	Los 20 Agestes causantes de Diarrea:

1.Campylobacter (C. jejuni/C. coli/C. upsaliensis)

2.Clostridium difficile (C. difficile) toxina A/B

3. Plesiomonas shigelloides

4. Salmonella

5.Vibrio

6. Yersinia enterocolitica

7.Escherichia coli enteroagregativa (EAEC)

8. Escherichia coli enteropatógena (EPEC)

9. Escherichia coli enterotoxigénica lt/st

10. Escherichia coli productora de toxina tipo Shiga (STEC) stx1/stx2 (incluida la identificación específica del serogrupo O157 de E. coli dentro de STEC)

11. Shigella/Escherichia coli enteroinvasiva (EIEC)

12.Cryptosporidium

13.Cyclospora cayetanensis

14. Entamoeba histolytica

15. Giardia lamblia (también conocida como G. intestinalis y G. duodenalis)

16. Adenovirus F 40/41

17. Astrovirus

18. Norovirus GI/GII

19	rotavirus A

20.Sapovirus (Genogrupos I, II, IV, y V.

8.	 Del Panel de Neumonias:

1.	Complejo Acinetobacter calcoaceticus-baumanni

2.	Complejo Enterobacter cloacae.

3.	E.coli

4.	Haemophilus influenzae

5.	Klebsiella aerogenes

6.	Klebsiella oxytoca

7.	Klebsiella pneumoniae

8.	Moraxella catarrhalis

9.	Proteus spp.

10.	Pseudomonas aeruginosa

11.	Serratia marcescens

12.	Staphylococcus agalactiae

13.	Streptococcus pneumoniae

14.	Streptococcus pyogenes.

15.	Clamydia pneumoniae

16.	Legionella pneumophila

17.	Mycoplasma pneumoniae

18.	Adenovirus

19.	Coronavirus

20.	Metapneumovirus

21.	Rhinovirus/ Enterovirus

22.	Influenza A

23.	Influenza B

24.	Virus Parainlfuenza

25.	 VSR.

26.	Genes Resistencia CTX-M

27.	Genes Resistencia IMP

28.	Genes Resistencia KPC

29.	Genes Resistencia NDM

30.	Oxa 48

31.	Mec A/C

9.	Dos Campana de bioseguridad tipo II de flujo laminar vertical para recepción de muestras clínicas con sospecha de infecciones bacterianas y virales. Colocadas en el Laboratorio de Bacteriologia y Virologia.

10.	Utilizara cartuchos desechables que permita procesar los 14 del panel meningeo y 20 analitos del panel respiratorio al mismo tiempodonde contenga todo lo necesario para realizar la extracción de acidos nucleicos, amplificación y lectura por el mismo equipo automatizado.

11.	El cartucho debe contener al menos un control interno de proceso y para la extracción de acidos nucleicos deberá utilizar esferas magnéticas.

12.	Para la adquisición de la fluorescencia deberá utilizar un módulo óptico monocolor: Cámara CCD con excitación de475 y emisión de 535.

13.	Los productos de la PCR resultantes deberán ser evaluados por el software del equipo mediante análisis de alta resolucion de fusión del ADN sobre los productos de la PCR y mide la señal de fluorescencia generada en cada pocillo. Debiendo realizar un analisis de las curvas de fusion, analisis de las replicas y dar una interpretacion de los resultados por medio de uninforme de la prueba de fácil comprensión.

14.	Debera de incluir una computadora portátil compatible con la plataforma

15.	Lector de codigos de barras y soporte.

16.	Estacion de carga de los cartuchos para la plataforma.

17.	Software compatible con el equipo y la computadora portátil para la realizacion de la prueba y reporte de los resultados.

18.	 El equipo deberá tener la capacidad de realizar una PCR multiplex anidada de una sola muestra en un tiempo de 60 minutos

19.	La prueba debe estar aprobada por la FDA (Food and Drug Administration) de los E.U.A.ó CE-IVD.

20.	El equipo deberá tener la capacidad de almacenaje de 8000 pruebas, teniendo la posibilidad de transferirse la información a un usb para manejo externo de la información.

21.	El equipo debera de tener la capacidad de interfasarse al sistema electronico de reportes del Instituto.

22.	Debera incluirse todo el material necesario para el transporte desde la toma de la muestra hasta el reporte del resultado de cada analito

23.	Calendario del mantenimiento preventivo del equipo. Al final de cada uno de ellos, entregar informe detallado de lo realizado, al igual que para la interfase del mismo.

24.	Hojas de bioseguridad de los reactivos empleados.

25.	Descripción detallada del método.

26.	Respuesta mínima de asistencia técnica de 30 minutos vía telefónica y 2 horas de respuesta con asistencia directa al laboratorio.

27.	 Deberá de incluir todos los consumibles (computadora portátil, impresora, toner y papel de impresión).

28.	Deberan incluir termohigrómetro con trazabilidad a CENAM o su homologo para verificar las condiciones ambientales de desempeño del equipo.

29.	Inscripción al programa de Evaluación Externa de la Calidad CAP para :1)el panel de meningitis para virus, bacterias y parasitos, 2) virus respiratorios, Panel Gastrointestinal y Neumonia.

El equipo y el reactivo posterior a la adjudicación del contrato de este perfil deberá de cumplir los siguientes puntos:

Una vez adjudicado el Perfil licitado el proveedor ganador deberá de entregar en los 30 dias naturales posteriores al fallo lo siguiente:

a) Instalacion en el laboratorio correspondiente del equipo

b)  Verificacion por la casa comercial (debiendo incluir reactivo, controles positivos y negativos asi como material necesario para realizarlo)

c) Verificacion del equipo y reactivo por personal del laboratorio. El proveedor adjudicado deberá pagar todo el material, reactivo y consumiles necesarios para la verificacion. realizarlo 20 muestras positivs y 20 muestras negativos por renglón licitado.

30.	Controles Externos propios para evaluar pruebas moleculares del panel de germenes de meningitis.

31.	Debera proporcionarse los siguientes consumibles para la realización de la prueba por mes durante el tiempo se cuente con el reactivo:

a)	Cofias :40 Cofias mensual

b)	Batas desechable quirúrgicas :50 mensual

c)	Pijamas quirúrgicos desechables: 50 mensual

d)	Googles : 4 por contrato.

e)	Zapatos desechables quirugicos: 50 mensual

f)	2 botellas de Limpiador de RNAasas mensual

g)	Tapetes autoadheribles quirúrgicos (tapete con 30 hojas) : 2 mensuales.

h)	4 mascaras 3M modelo 7502 por contrato

i)	Filtros N100 se requiren 4 pares mensuales.

j)	Criotubos de 5 ml con tapon de rosca 3000 tubos

k)	Hisopos nasofaríngeos:2 hisospos por prueba solicitada

l)	Solucion de Hanks 10 frascos por contrato.

m)	Cubrebocas tricapa 200 mensuales

n)	Cubrebocas n95: 20 por mes

32.	Capacitación del manejo del equipo y software en los laboratorios del INP.

33.	Incluir papel y tinta para impresora.

34.	 La casa comercial deberá proporcionar de manera inmediata al recibir los reactivos las instrucciones del manejo del kit asi como las actualizaciones.

35.	En la entrega de reactivos deberá asegurarse la cadena de frio mediante un termómetro con certfificado de calibración que cumpla las directivas ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acrediatado, con documentación vigente que será entregada al inicio del contrato. El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactios mediante un gráfico de temperatura:

a. Temperatura del almacén del proveedor

b. Temperatura durante el transporte

c.Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio.

Estos registros serán revisados por el personal del laboratorio que recibe los reactivos.

36.	En caso de no cumplir con una fecha de caducidad como minimo de un año deberá de incluir a la entrega del reactivo una carta compromiso de cambio de dicho reactivo en caso de caducar antes de su uso.

37.	El proveedor debe garantizar que la casa comercial del reactivo licitado tenga en cantidad y calidad suficiente de acuerdo con las cantidades licitadas y deberá contemplar situaciones especiales como posibles riesgos y contigencias de reactivos.

38.	. El proveedor deberá de asegurar que las pruebas licitadas se realicen en caso de que exista alguna eventualidad en el laboratorio del instituto nacional de pediatria con respecto al reactivo y/ o equipo licitado debiendo realizarse en un laboratorio externo certificdo para dicha prueba en tiempo, forma y acuerdo con el jefe del laboratorio y los costos deberán ser absorbidos por el proveedor.

“En caso de cualquier incumplimiento de los puntos mencionados, el área usuaria notificara al área correspondiente para su solución.”

| PERFIL 13.- DE CITOGENETICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CLAVE SIA | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |
| 1 | R1464388 | EQUIPO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARIOTIPOS EN MEDULA OSEA | KIT (10 PRUEBAS) | PRUEBA | 72 | 180 |

| REACTIVOS PARA CONTROLES DEL PERFIL DE CITOGENÉTICA: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CLAVE SIA | DESCRIPCION | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL DE PRUEBAS |
| 1 | R1464388 | EQUIPO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARIOTIPOS EN MEDULA OSEA | KIT (10 PRUEBAS) | PRUEBA | 40 |

METODOLOGIA: Microscopia de contraste de fase.

ESPECIFICACIONES PARA LOS REACTIVOS

3.1 Ser compatible con la metodología

| REACTIVO | PRESENTACIÓN |
| --- | --- |
| Medio de médula ósea | Frasco 100mL |
| Medio RPMI 1640 | Frasco 500mL |
| Suero fetal bovino | Frasco 100mL |
| Colchicina | Frasco 1g |
| Ácido acético glacial | Frasco 1Lt |
| Alcohol metílico absoluto | Frasco 1Lt |
| Colorante Giemsa | Frasco 25g |
| Colorante de Wright | Frasco 25g |
| Tripsina | Frasco 25g |
| NaCl | Frasco 500 g |
| KCl | Frasco 500 g |
| Metanol | Frasco 500 mL |
| KH2PO4 | Frasco 500 g |
| Na2HPO4 | Frasco 500 g |
| Xilol | Frasco 500 mL |
| Entellan | Frasco 500 mL |
| Fitohemaglutinina | Frasco 10g |
| Glicerina | Frasco 500 mL |
| Etanol 96% | Frasco 20 Lt |
| Alcohol desnaturalizado | Frasco 20 Lt |
| Aceite de Inmersión | Frasco 100mL |

3.2 Estabilidad del reactivo

3.3 Fecha de caducidad. Caducidad mínima de un año en los reactivos.

3.4 Registro Sanitario.

3.5 Hojas de datos de seguridad (en español), análisis de los desechos generados durante el proceso, acreditando que opera bajo la norma oficial mexicana vigente (NOM-052-ECOL-1993 y NOM-018-STPS-2015).

Trazabilidad

3.7 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo (NOM-018-STPS-2015), por lo que se requiere que los reactivos a entregar cuenten con identificación y pictogramas conforme a la norma oficial mexicana vigente.

3.8 Transporte

3.9 Trazabilidad y control de temperatura

NUMERO DE EQUIPOS:

Dos equipos.

ESPECIFICACIONES DE LOS DOS EQUIPOS

5.1 Microscopio motorizado para fluorescencia de luz reflejada combinada con luz transmitida-campo claro y DIC, con Ergotubo 20°/23 (con conexión al PC).

5.2 Fuente de alimentación integrada 12V dc 100W estabilizada 100-240V AC/50 60Hz/150VA.

5.3 Dispositivo de luz transmitida.

5.4 Portaplatina, portacondensador.

5.5 Tubo binocular ergonómico.

5.6 Platina de desplazamiento en cruz 75x50.

5.7 Sujetaobjetos para portaobjetos.

5.8 Juego de filtros con tres filtros grises.

5.9 Soporte de vidrio coloreado 3X para filtros d=32mm.

5.10 Filtros de conversión CB 12 d=32 x 2.

5.11 Funda protectora.

5.12 Iluminación de luz incidente FL con diafragma de apertura y de campo luminoso.

5.13 Modulo reflector FL PC.

5.14 Juego de filtros 09 SHIFT FREE EX450-490 BS FT510 EM LP 515.

5.15 Juego de filtros 01 SHIFT FREEEX BP365-12 BS FT 395 EM LP397.

5.16 Pantalla protectora contra luz fluorescente.

5.17 Cámara HAL 100 colector, montura de cámara y filtro antitérmico.

5.18 Lámpara halógena 12V 100W.

5.19 Lámpara N HBO 103.

5.20 Colector HBO 103/XHO 75.

5.21 Lámpara de mercurio de alta presión HBO 103W/2.

5.22 Transformador para N HBO 90 250V.

5.23 Herramienta auxiliar de ajuste de HBO/XBO.

5.24 Objetivos “A” PLAN 10X, 20X, 40X.

5.25 Plan neofluar 100X/1.30 aceite.

5.26 Ocular PM10X/23 concha ocular.

5.27 Condensador acromático intercalable 0.9H para aumentos 2.5-100Xdt=1.5mm.

5.28 Adaptador video 60 C 2/3” 1.0X.

5.29 Cámara para microscopio de alta resolución.

5.30 Estación de trabajo: CPU en red de amplia capacidad de almacenamiento, soporte para resolución de 1680 X 1050, teclado, mouse. 5.31 Incluir monitor de pantalla plana.

5.32 Interfase con el software para cariotipeo.

5.33 Programa (software): proceso de metafases y clasificación automática e interactiva de cromosomas y generación de cariogramas, conectado e interfasado al instrumento para la adquisición de imágenes. Mejoramiento automático de contraste de contra tinción de bandeo, clasificación automática de cromosomas y generación de cariogramas de bandeo DAPI.

5.34 Incluir impresora láser para emisión de reportes.

EQUIPOS DE SOPORTE (No brake, minisplit, etc).

6.1 Debe incluirse un sistema de soporte eléctrico de al menos 30 minutos (regulador de voltaje 110-127V/60Hz) que proteja los equipos de fallas o cambios repentinos de energía

6.2 Incubadora para cultivo celular con cámara de acero inoxidable capacidad de 6.2 ft3.

6.3 Campana de extracción con filtro purificador de gases con mesa lista para su uso.

6.4 Baño maría para 32 tubos incluya termómetro (no mercurio).

6.6 Un agitador vortex.

6.7 Un mini Split, con control remoto, con las características necesarias dependientes del área de tratamiento de las muestras de cariotipo.

CONSUMIBLES

7.1 Se deberá incluir el reactivo para procesar controles, calibradores, y repeticiones de muestras.

7.2 se deberán incluir todos los demás consumibles inherentes al proceso (costo por prueba reportada) para la realización de las pruebas conforme al número de pruebas reportadas y a las necesidades que puedan presentarse por fallo de los equipos.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN (pipetas automáticas, termómetro,)

8.1 Un pipeteador automatizado para pipetas de 5 a 25 mililitros con su cargador.

8.2 Un termohigrómetro digital con trazabilidad a patrón nacional o internacional para verificar que los equipos trabajen en condiciones ideales de temperatura y humedad relativa.

Un cronometro digital.

Un juego de pipetas automáticas calibradas (20-200µl, 1-10µl, 100-1000µl, 0.1-2.5µl, 5-40µl, 2-20µl y 200-1000µl) con soporte para su colocación.

9 VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS

9.1 La verificación analítica de todas las pruebas se realizará con reactivo proporcionado por el proveedor. (El laboratorio indicará al proveedor la cantidad de reactivo necesario para la validación, así como de los insumos necesarios y muestras comerciales para verificación de exactitud, linealidad y precisión cuando se requieran). El reactivo para validación y/o verificación deberá ser entregado en forma inmediata a la instalación del equipo.

9.2 El tiempo para la verificación analítica de las pruebas no debe exceder los 30 días naturales a partir del fallo.

9.3 La verificación analítica de todas las pruebas se realizará según protocolo indicado por el laboratorio.

9.4 Se requiere apoyo de personal técnico que conozca la metodología para asesorar en la verificación de los equipos.

9.5 El área usuaria hará del conocimiento del proveedor el resultado de la verificación y si esta necesita repetirse para que se suministre el reactivo necesario.

9.6 Se requiere Verificación de desempeño analítico del equipo con reactivo proporcionado por el proveedor cuando se realicen cambios mayores en el equipo que puedan afectar el desempeño de las pruebas.

10 REACTIVOS PARA CONTROL DE CALIDAD INTERNO

10.1 Reactivos y consumibles necesarios para probar el cultivo y crecimiento de metafases de individuos sanos.

PROGRAMAS DE ENSAYOS DE APTITUD

11.1 Inscripción a un programa de control de Calidad Externo acreditado.

- Programa seleccionado por el laboratorio

-Que evalué un ciclo de 3 muestras (cuatrimestral)

-Informe de desempeño e informe final anual del desempeño.

RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES

12.1 Instalación de equipos (carpetas)

12.2 Mantenimiento de equipos

12.3 Cumplimiento del calendario de entregas

12.4 En caso de falla de equipos, subrogación de las pruebas de laboratorio certificado o acreditado.

CURSOS DE CAPACITACIÓN

13.1 Cursos relacionados con el área

13.2 Control de calidad

13.3 Técnica de los equipos

13.4 Relacionada a la certificación por ISO-9001:2015 Sistemas de calidad. - Requisitos

Relacionada a la acreditación por la NMX-EC-15189-IMNC-2015/ISO 15189:2012.

EQUIPO DE COMPUTO Y SUS CONSUMIBLES

14.1 Computadoras para interfases.

14.2 Impresoras.

| PERFIL 14.- DETERMINACIÓN DE TRASLOCACIONES CROMOSOMICAS POR TIEMPO REAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CLAVE SIA | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |
| 1 | R1460917 | KIT DE DETERMINACIÓN DE TRASLOCACIONES CROMOSOMICAS (TIEMPO REAL O PUNTO FINAL) | KIT (15 PRUEBAS) | PRUEBA | 48 | 120 |
| REACTIVOS PARA CONTROLES DEL PERFIL DETERMINACIÓN DE TRASLOCACIONES CROMOSOMICAS: |  |  |  |  |  |  |
| No. | CLAVE SIA | DESCRIPCION | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL DE PRUEBAS |  |
| 1 | R1460917 | KIT DE DETERMINACIÓN DE TRASLOCACIONES CROMOSOMICAS (TIEMPO REAL O PUNTO FINAL) | KIT (15 PRUEBAS) | PRUEBA | 15 |  |
| Responsable de verificar el cumplimiento del calendario de entregas establecido en el contrato: |  |  |  |  |  |  |
| Q.F.B. Ariadna B. Escutia González |  |  |  |  |  |  |

2.	METODOLOGIA: Reacción en Cadena de la Polimerasa por tiempo real.

ESPECIFICACIONES PARA LOS REACTIVOS

3.1 Ser compatible con la metodología.

Contener al menos estas translocaciones presentes en pacientes pediátricos.

TRANSLOCACIÓN

del1 (p32)

t(1;19) (q23;p13)

t(4;11) (q21;q23)

t(6;9) (p23;q34)

t(8;21) (q22;q22)

t(9;11) (p22;q23)

t(9;22) (q34;q11)

t(10;11) (p12;q23)

t(11;19) (q23;p13.1)

t(11;19) (q23;p13.3)

t(12;21) (p13;q22)

t(15;17) (q24;q21)

inv(16) (p13;q22)

3.2 kit de determinación de translocaciones cromosómicas con lo necesario para la reacción (kit cDNA, enzima taq polimerasa).

3.3 Kit de extracción de RNA con:

Volumen de elución de 30 a 100 µl.

Volumen inicial de la muestra de 0.5 a 1.5 mL.

Formato de columnas de centrifugación

Tecnología de sílice.

Aplicaciones con metodología PCR

Matriz médula ósea.

3.4 Estabilidad del reactivo

3.5 Fecha de caducidad. Caducidad mínima de un año en los reactivos.

3.6 Registro Sanitario.

3.7 Reactivos para extracción de RNA

| REACTIVO | PRESENTACIÓN |
| --- | --- |
| solución de polisacarosa y diatrizoato de sodio, ajustada a una densidad de 1,077 +/- 0,001 g/cm3 o medio en gradiente de densidad comúnmente usado para aislar células mononucleares provenientes de sangre periférica humana, | Frasco 500mL |
| Trizol | Frasco 100mL |
| Buffer de PBS | Frasco 500mL |
| Cloroformo | Frasco 1Lt |
| Isopropanol Grado Biología Molecular | Frasco 1Lt |
| Etanol Grado Biología Molecular | Frasco 1Lt |
| Agua grado biología molecular | Caja con viales de 2 mL |
| Buffer de lisis de glóbulos rojos. | Frasco 500mL |

3.8 Hojas de datos de seguridad (en español), análisis de los desechos generados durante el proceso, acreditando que opera bajo la norma oficial mexicana vigente (NOM-052-ECOL-1993 y NOM-018-STPS-2015).

3.9 Trazabilidad

3.10 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo (NOM-018-STPS-2015), por lo que se requiere que los reactivos a entregar cuenten con identificación y pictogramas conforme a la norma oficial mexicana vigente.

Transporte

3.12 Trazabilidad y control de temperatura

NUMERO DE EQUIPOS

Un equipo de tiempo real

Un equipo de punto final para cDNA

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

5.1 Un termociclador de tiempo real.

5.1.1 Sistema de detección de PCR en tiempo real compatible con la metodología.

5.1.2 Rendimiento térmico y óptico.

5.1.3 Detección sensible y fiable de reacciones singlexplex o multiplex.

5.1.4 Análisis apoyado por un programa informático de fácil manejo.

5.1.5 Rango de la temperatura: 0–100.0°C.

5.1.6 Uniformidad de temperatura: <0.5 °C (30 segundos después de alcanzar 95 °C).

5.1.7 Calibración de temperatura: Calibrado a estándares trazables al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología.

5.1.8 Rango de volumen de PCR: 10–100 μL.

5.1.9 Alimentación: 100–240 V, 50–60 Hz, max. 500 W.

5.1.10 Impresora a color con toner para impresión de resultados.

5.2 Un termociclador de punto final.

5.2.1 Formato de bloque: Bloque isotérmico de 96 pozos y 0,2 mL.

5.2.2 Velocidad máxima de la rampa de bloque: 3.5°C / segundo.

5.2.3 Velocidad máxima de la rampa de muestra: 2.7°C / segundo.

5.2.4 Precisión de la temperatura: ±0.25°C (35–99.9°C).

5.2.5 Rango de la temperatura: 0–100.0°C.

5.2.6 Uniformidad de temperatura: <0.5 °C (30 segundos después de alcanzar 95 °C).

5.2.7 Calibración de temperatura: Calibrado a estándares trazables al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología.

5.2.8 Rango de volumen de PCR: 10–100 μL.

5.2.9 Alimentación: 100–240 V, 50–60 Hz, max. 500 W.

5.2.10 Bloque VeriFlex: 3 zonas de temperatura, rango de 20 ° C (10 °C zona a zona)

EQUIPOS DE SOPORTE (No brake, minisplit, etc).

Debe incluirse un sistema de soporte eléctrico de al menos 30 minutos (regulador de voltaje 110-127V/60Hz) que proteja los equipos de fallas o cambios repentinos de energía.

Centrífuga refrigerada para 24 microtubos de 1.5/2.0mL. Rotor ángulo fijo; velocidad máxima de 15,000 rpm, FCR máxima de 21,130 xg.

Rango de control de temperatura -10 a 40°C.

Función FastTemp para preenfriamiento rápido.

Temporizador de 30 s a 9:59 h, con función de marcha continua.

Dimensiones: 29cm de ancho x 48cm de fondo x 26cm de alto.

Altura con tapa abierta 51cm.

Peso (sin accesorios) 21Kg.

Máximo consumo de potencia 350W.

Alimentación eléctrica 115V; 60Hz.

6.3 Gabinete de bioseguridad clase II con sistema de filtro de tres niveles. Los filtros HEPA debajo de la superficie de trabajo que proporcione protección adicional.

6.4 Una microcentrífuga para microtubos (0.2, 0.7 y 1.5 mL) (Microfuga).

6.5 Un mini Split, con control remoto, con las características necesarias dependientes del área de tratamiento de las muestras.

CONSUMIBLES

7.1 Se deberá incluir el reactivo para procesar controles, calibradores, y repeticiones de muestras.

7.2 se deberán incluir todos los demás consumibles inherentes al proceso (costo por prueba reportada) para la realización de las pruebas conforme al número de pruebas reportadas y a las necesidades que puedan presentarse por fallo de los equipos.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN (pipetas automáticas, termómetro,)

Equipo de cuantificación de ácidos núcleicos para micro-muestras (mínimo de 0.3 µl), con celdas de cuarzo, con recuperación de muestra, e impresora (que incluya rollos de papel térmico).

Tres juegos de pipetas automáticas calibradas (0.1-2.5µl, 1-10µl, 5-40µl, 20-200µl y 100-1000µl) con soporte para su colocación.

Un termohigrómetro digital con trazabilidad a patrón nacional o internacional para verificar que los equipos trabajen en condiciones ideales de temperatura y humedad relativa.

Un cronometro digital

VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS

La verificación analítica de todas las pruebas se realizará con reactivo proporcionado por el proveedor. (El laboratorio indicará al proveedor la cantidad de reactivo necesaria para la validación, así como de los insumos necesarios, y muestras comerciales para verificación de exactitud, y precisión cuando se requieran). El reactivo para validación y/o verificación deberá ser entregado en forma inmediata a la instalación del equipo.

El tiempo para la verificación analítica de las pruebas no debe exceder los 30 días naturales a partir del fallo.

Se requiere apoyo de personal técnico que conozca la metodología para asesorar en la verificación de los equipos

El área usuaria hará del conocimiento del proveedor el resultado de la verificación y si esta necesita repetirse para que se suministre el reactivo necesario.

Se requiere Verificación de desempeño analítico de la técnica con reactivo proporcionado por el proveedor cuando se realicen cambios mayores en el equipo que puedan afectar el desempeño de las pruebas.

10 REACTIVOS PARA CONTROL DE CALIDAD INTERNO

10.1 Reactivos y consumibles necesarios para probar la amplificación de los segmentos deseados, ya sea de pacientes sanos o pacientes con alguna translocación conocida.

PROGRAMAS DE ENSAYOS DE APTITUD

11.1 Inscripción a un programa de control de Calidad Externo acreditado.

- Programa seleccionado por el laboratorio

-Que evalué un ciclo de 3 muestras (cuatrimestral)

-Informe de desempeño e informe final anual del desempeño.

RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES

12.1 Instalación de equipos

12.2 Mantenimiento de equipos: Debe incluir mantenimiento preventivo y correctivo de todos los componentes del equipo, respaldado por expertos técnicos en reparaciones, con experiencia comprobable mínima de 5 años en el área. Con tiempo de respuesta inmediata vía telefónica y con tiempo de respuesta presencial en máximo 24 horas. Se requiere entregar calendario de mantenimiento preventivo para el equipo.

12.3 Cumplimiento del calendario de entregas

12.4 En caso de falla de equipos, subrogación de las pruebas de laboratorio certificado o acreditado.

12.5 Debe incluir documento que avale el entrenamiento y capacitación, de los expertos y asesores técnicos, en el equipo solicitado.

CURSOS DE CAPACITACIÓN

13.1 Cursos relacionados con el área

13.2 Control de calidad

13.3 Técnica del procedimiento

13.4 Relacionada a la certificación por ISO-9001:2015 Sistemas de calidad. - Requisitos

Relacionada a la acreditación por la NMX-EC-15189-IMNC-2015/ISO 15189:2012

EQUIPO DE COMPUTO Y SUS CONSUMIBLES

14.1 Computadoras para interfases

14.2 Impresoras.

| PERFIL 15.- DETERMINACIÓN DE REARREGLOS CROMOSOMICOS POR TIEMPO REAL t(9;22) y t(15;17). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CLAVE SIA | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |  |
| 1 | R1454405 | KIT PARA LA DETERMINACIÓN DE REAREGLOS CROMOSOMICOS POR TIEMPO REAL t(9;22) | KIT (10 PRUEBAS) | PRUEBA | 20 | 40 |  |
| 1 | R1454406 | KIT PARA LA DETERMINACIÓN DE REAREGLOS CROMOSOMICOS POR TIEMPO REAL t(15;17) | KIT (10 PRUEBAS) | PRUEBA | 10 | 20 |  |
| REACTIVOS PARA CONTROLES DEL PERFIL DETERMINACIÓN DE TRANSLOCACIONES CROMOSOMICAS POR TIEMPO REAL t(9;22) y t(15;17): |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | CLAVE SIA | DESCRIPCION | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL DE PRUEBAS |  |  |
| 1 | R1454405 | KIT PARA LA DETERMINACIÓN DE REAREGLOS CROMOSOMICOS POR TIEMPO REAL t(9;22) | KIT (10 PRUEBAS) | PRUEBA | 10 |  |  |
| 1 | R1454406 | KIT PARA LA DETERMINACIÓN DE REAREGLOS CROMOSOMICOS POR TIEMPO REAL t(15;17) | KIT (10 PRUEBAS) | PRUEBA | 10 |  |  |
| Responsable de verificar el cumplimiento del calendario de entregas establecido en el contrato: |  |  |  |  |  |  |  |
| Q.F.B. Ariadna B.Escutia González |  |  |  |  |  |  |  |

1.	DETERMINACIÓN DE REARREGLOS CROMOSOMICOS POR TIEMPO REAL t(9;22) y t(15;17)

2. METODOLOGIA: Reacción en Cadena de la Polimerasa por tiempo real.

3.  ESPECIFICACIONES PARA LOS REACTIVOS

3.1 Ser compatible con la metodología

TRANSLOCACIÓN

t(9;22) (q34;q11)

t(15;17) (q24;q21)

3.2 kit de determinación de translocaciones cromosómicas con cuantificación de los transcriptos BCR-ABL1 t(9;22) (p210, p190 y p230) y PML-RARA t(15;17) usando la metodología de PCR en tiempo real en escala internacional (EI) la cual es considerada el estándar de oro para realizar el monitoreo molecular de los pacientes bajo tratamiento.

3.3 Kit de cDNA

3.4 Enzima taq polimerasa.

3.5 Kit de extracción de RNA con:

Volumen de elución de 30 a 100 µl.

Volumen inicial de la muestra de 0.5 a 1.5 mL.

Formato de columnas de centrifugación

Tecnología de sílice.

Aplicaciones con metodología PCR

Matriz médula ósea.

Reactivos para extracción de RNA

3.6 Estabilidad del reactivo

3.7 Fecha de caducidad. Caducidad mínima de un año en los reactivos.

3.8 Registro Sanitario.

3.9 Reactivos para extracción de RNA

| REACTIVO | PRESENTACIÓN |
| --- | --- |
| solución de polisacarosa y diatrizoato de sodio, ajustada a una densidad de 1,077 +/- 0,001 g/cm3 o medio en gradiente de densidad comúnmente usado para aislar células mononucleares provenientes de sangre periférica humana, | Frasco 500mL |
| Trizol | Frasco 100mL |
| Buffer de PBS | Frasco 500mL |
| Cloroformo | Frasco 1Lt |
| Isopropanol Grado Biología Molecular | Frasco 1Lt |
| Etanol Grado Biología Molecular | Frasco 1Lt |
| Agua grado biología molecular | Caja con viales de 2 mL |
| Buffer de lisis de glóbulos rojos. | Frasco 500mL |

3.10 Hojas de datos de seguridad (en español), análisis de los desechos generados durante el proceso, acreditando que opera bajo la norma oficial mexicana vigente (NOM-052-ECOL-1993 y NOM-018-STPS-2015).

3.11 Trazabilidad

3.12 Sistema armoniza	do para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo (NOM-018-STPS-2015), por lo que se requiere que los reactivos a entregar cuenten con identificación y pictogramas conforme a la norma oficial mexicana vigente.

3.13Transporte

3.13 Trazabilidad y control de temperatura

4 NUMERO DE EQUIPOS

4.1 Un equipo termociclador de tiempo real

4.2 Un equipo termociclador de punto final para cDNA.

5 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

5.1 Un termociclador de tiempo real.

5.1.1 Sistema de detección de PCR en tiempo real compatible con la metodología.

5.1.2 Rendimiento térmico y óptico.

5.1.3 Detección sensible y fiable de reacciones singlexplex o multiplex.

5.1.4 Análisis apoyado por un programa informático de fácil manejo.

5.1.5 Rango de la temperatura: 0–100.0°C.

5.1.6 Uniformidad de temperatura: <0.5 °C (30 segundos después de alcanzar 95 °C).

5.1.7 Calibración de temperatura: Calibrado a estándares trazables al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología.

5.1.8 Rango de volumen de PCR: 10–100 μL.

5.1.9 Alimentación: 100–240 V, 50–60 Hz, max. 500 W.

5.1.10 Impresora a color con toner para impresión de resultados.

5.2 Un termociclador de punto final.

5.2.1 Formato de bloque: Bloque isotérmico de 96 pozos y 0,2 mL.

5.2.2 Velocidad máxima de la rampa de bloque: 3.5°C / segundo.

5.2.3 Velocidad máxima de la rampa de muestra: 2.7°C / segundo.

5.2.4 Precisión de la temperatura: ±0.25°C (35–99.9°C).

5.2.5 Rango de la temperatura: 0–100.0°C.

5.2.6 Uniformidad de temperatura: <0.5 °C (30 segundos después de alcanzar 95 °C).

5.2.7 Calibración de temperatura: Calibrado a estándares trazables al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología.

5.2.8 Rango de volumen de PCR: 10–100 μL.

5.2.9 Alimentación: 100–240 V, 50–60 Hz, max. 500 W.

6 EQUIPOS DE SOPORTE (No brake, minisplit, etc).

Debe incluirse un sistema de soporte eléctrico de al menos 30 minutos (regulador de voltaje 110-127V/60Hz) que proteja los equipos de fallas o cambios repentinos de energía

Gabinete de bioseguridad clase II con sistema de filtro de tres niveles. Los filtros HEPA debajo de la superficie de trabajo que proporcione protección adicional.

Una microcentrífuga para microtubos (0.2, 0.7 y 1.5 mL).

Un mini Split, con control remoto, con las características necesarias dependientes del área de tratamiento de las muestras.

7 CONSUMIBLES

7.1 Se deberá incluir el reactivo para procesar controles, calibradores, y repeticiones de muestras.

7.2 se deberán incluir todos los demás consumibles inherentes al proceso (costo por prueba reportada) para la realización de las pruebas conforme al número de pruebas reportadas y a las necesidades que puedan presentarse por fallo de los equipos.

8 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN (pipetas automáticas, termómetro,)

Equipo de cuantificación de ácidos núcleicos para micro-muestras (mínimo de 0.3 µl), con celdas de cuarzo, con recuperación de muestra, e impresora (que incluya rollos de papel térmico).

Tres juegos de pipetas automáticas calibradas (20-200µl, 1-10µl, 100-1000µl, 0.1-2.5µl, 5-40µl, 2-20µl y 200-1000µl) con soporte para su colocación.

Un termohigrómetro digital con trazabilidad a patrón nacional o internacional para verificar que los equipos trabajen en condiciones ideales de temperatura y humedad relativa.

Un cronometro digital

9 VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS

9.1 La verificación analítica de todas las pruebas se realizará con reactivo proporcionado por el proveedor. (El laboratorio indicará al proveedor la cantidad de reactivo necesaria para la validación, así como de los insumos necesarios, y muestras comerciales para verificación de exactitud, y precisión cuando se requieran). El reactivo para validación y/o verificación deberá ser entregado en forma inmediata a la instalación del equipo.

9.2 El tiempo para la verificación analítica de las pruebas no debe exceder los 30 días naturales a partir del fallo.

9.3 Se requiere apoyo de personal técnico que conozca la metodología para asesorar en la verificación de los equipos

9.4 El área usuaria hará del conocimiento del proveedor el resultado de la verificación y si esta necesita repetirse para que se suministre el reactivo necesario.

9.5 Se requiere Verificación de desempeño analítico de la técnica con reactivo proporcionado por el proveedor cuando se realicen cambios mayores en el equipo que puedan afectar el desempeño de las pruebas.

10 REACTIVOS PARA CONTROL DE CALIDAD INTERNO

10.1 Reactivos y consumibles necesarios para probar la amplificación de los segmentos deseados, ya sea de pacientes sanos o pacientes con alguna translocación conocida.

PROGRAMAS DE ENSAYOS DE APTITUD

11.1 Inscripción a un programa de control de Calidad Externo acreditado.

- Programa seleccionado por el laboratorio

-Que evalué un ciclo de 3 muestras (cuatrimestral)

-Informe de desempeño e informe final anual del desempeño.

12 RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES

12.1 Instalación de equipos

12.2 Mantenimiento de equipos: Debe incluir mantenimiento preventivo y correctivo de todos los componentes del equipo, respaldado por expertos técnicos en reparaciones, con experiencia comprobable mínima de 5 años en el área. Con tiempo de respuesta inmediata vía telefónica y con tiempo de respuesta presencial en máximo 24 horas. Se requiere entregar calendario de mantenimiento preventivo para el equipo.

12.3 Cumplimiento del calendario de entregas

12.4 En caso de falla de equipos, subrogación de las pruebas de laboratorio certificado o acreditado.

12.5 Debe incluir documento que avale el entrenamiento y capacitación, de los expertos y asesores técnicos, en el equipo solicitado.

13 CURSOS DE CAPACITACIÓN

13.1 Cursos relacionados con el área

13.2 Control de calidad

13.3 Técnica del procedimiento

13.4 Relacionada a la certificación por ISO-9001:2015 Sistemas de calidad. - Requisitos

Relacionada a la acreditación por la NMX-EC-15189-IMNC-2015/ISO 15189:2012

14 EQUIPO DE COMPUTO Y SUS CONSUMIBLES

14.1 Computadoras para interfases

14.2 Impresoras.

| PERFIL 16.- DE CITOMETRIA DE FLUJO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | CLAVE SIA | DESCRIPCION | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |
| 1 | R1462197 | MoAb-CD3-ECD | Frasco (100 PBS) | Prueba | 80 | 200 |
| 2 | R1464986 | MoAb-CD45-FITC/CD56-PE/CD19-ECD/CD3-PC5 | Frasco (50 PBS) | Prueba | 240 | 600 |
| 3 | R1462198 | MoAb CD45-FITC/CD4-PE/CD8-ECD/CD3-PC5 | Frasco (50 PBS) | Prueba | 240 | 600 |
| 4 | R1462162 | MoAb-CD10-APC | Frasco (100 PBS) | Prueba | 80 | 200 |
| 5 | R1462160 | MoAb-CD13-ECD | Frasco (100 PBS) | Prueba | 40 | 100 |
| 6 | R1462177 | MoAb-CD14-PE | Frasco (100 PBS) | Prueba | 40 | 100 |
| 7 | R1462188 | MoAb-CD15-PE | Frasco (100 PBS) | Prueba | 40 | 100 |
| 8 | R1451171 | MoAb-CD19-PE | Frasco (100 PBS) | Prueba | 80 | 200 |
| 9 | R1464983 | MoAb-CD20-FITC | Frasco (100 PBS) | Prueba | 80 | 200 |
| 10 | R1462157 | MoAb-CD20-PC7 | Frasco (100 PBS) | Prueba | 80 | 200 |
| 11 | R1462176 | MoAb-CD24-ECD | Frasco (100 PBS) | Prueba | 40 | 100 |
| 12 | R1462167 | MoAb-CD34-APC | Frasco (100 PBS) | Prueba | 80 | 200 |
| 13 | R1450538 | MoAb-CD41-FITC | Frasco (100 PBS) | Prueba | 40 | 100 |
| 14 | R1462158 | MoAb-CD41-PE | Frasco (100 PBS) | Prueba | 40 | 100 |
| 15 | R1462189 | MoAb-CD42-FITC | Frasco (100 PBS) | Prueba | 80 | 200 |
| 16 | R1466426 | MoAb-CD56-APC | Frasco (100 PBS) | Prueba | 80 | 200 |
| 17 | R1462191 | MoAb-CD56-PE | Frasco (100 PBS) | Prueba | 80 | 200 |
| 18 | R1466427 | MoAb-CD59-PE | Frasco (100 PBS) | Prueba | 40 | 100 |
| 19 | R1466428 | MoAb-CD61-FITC | Frasco (100 PBS) | Prueba | 40 | 100 |
| 20 | R1462164 | MoAb-CD61-PC7 | Frasco (100 PBS) | Prueba | 40 | 100 |
| 21 | R1462159 | MoAb-CD64-ECD | Frasco (100 PBS) | Prueba | 80 | 200 |
| 22 | R1462169 | MoAb-79-APC | Frasco (100 PBS) | Prueba | 80 | 200 |
| 23 | R1462161 | MoAb-CD117 (Ckit)-PC7 | Frasco (100 PBS) | Prueba | 40 | 100 |
| 24 | R1462192 | MoAb-CD123-PE | Frasco (100 PBS) | Prueba | 40 | 100 |
| 25 | R1466430 | MoAb-CD235a-FITC | Frasco (100 PBS) | Prueba | 80 | 200 |
| 26 | R1464213 | MoAb-CadenasMu- FITC | Frasco (100 PBS) | Prueba | 40 | 100 |
| 27 | R1464214 | MoAb-HLADR-FITC | Frasco (100 PBS) | Prueba | 40 | 100 |
| 28 | R1462168 | MoAb-MPO-PE | Frasco (100 PBS) | Prueba | 40 | 100 |
| 29 | R1468540 | Kit de reactivos (viales liofilizados), panel en combinación de anticuerpos de 8 colores para la identificación y discriminación de precursores de células B malignas en LAL. El kit incluye además, solución de lisis de cloruro de amonio sin fijador, CD45-OC515, CD34-PerCP-Cianina 5.5, CD19-PE-Cianina7 y CD38-APC-C750. | Tubo 1: CD20 (2H7)/CD45 (HI30)/CD81 (M(38)/CD66c/CD123 (KOR-SA3544/AC145)/CD34 (581)/CD19 (HIB19)/CD10 (HI10a)/ CD38 (LD38). Tubo 2: CD20 (2H7)/CD45 (HI30)/CD81 (M(38)/CD73/CD304 (AD-2/12c2)/CD34 (581)/ CD19 (HIB19)/CD10 (HI10a)/ CD38 (LD38). EL KIT ES PARA 20 PRUEBAS | Prueba | 400 | 1,000 |
| 30 | R1468541 | MoAb FLAER-Alexa fluor 488 proaerolysin | Frasco de 50 µg por 1.0 mL (100) | Prueba | 40 | 100 |
| 31 | R1462190 | EQUIPO DE ANALISIS DE DNA PARA CITOMETRIA DE FLUJO | KIT | Prueba | 40 | 100 |
| 32 | R1464379 | EQUIPO:LISANTE-FIJADOR-ESTABILIZADOR | KIT | Prueba | 1,600 | 4,000 |
| 33 | R1464380 | EQUIPO:PERMEABILIZANTE-FIJADOR | KIT | Prueba | 40 | 100 |
| 34 | R1464381 | PARTICULAS DE CALIBRACION | KIT | Prueba | 2 | 4 |
| 35 | R1464382 | SOLUCION ISOTONICA DE FLUJO/FRASCO 20 L. | KIT | Prueba | 4,000 | 10,000 |
| REACTIVOS PARA CONTROLES Y CALIBRADORES DEL PERFIL DE CITOMETRIA DE FLUJO |  |  |  |  |  |  |
| No | CLAVE | DESCRIPCION | NUMERO DE PRUEBAS PARA CONTROLES, CALIBRADORES Y REPETICIONES |  |  |  |
|  |  | PERFIL DE CITOMETRIA DE FLUJO | 800 |  |  |  |
| RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE ENTREGA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO: QFB. FABIOLA MUJICA GUZMAN |  |  |  |  |  |  |

1.	CITOMETRIA DE FLUJO

2.	METODOLOGIA: Citometría de flujo.

3.	 ESPECIFICACIONES PARA LOS REACTIVOS

3.1 Ser compatibles con la metodología.

3.2 Estabilidad del reactivo: 1 año una vez abierto el frasco de reactivo.

3.3 Fecha de caducidad: Caducidad mínima de 1 año. Presentar carta compromiso de cambio de reactivo cuando la caducidad sea menor a la solicitada y el reactivo no se haya consumido al llegar la fecha de caducidad.

3.4 Registro Sanitario vigente al momento de la evaluación técnica.

3.5 Hojas de datos de seguridad:	 Incluir hojas de seguridad.(Identificación de la empresa y del producto, referencia, No. de serie, fabricante, ingredientes peligrosos, riesgos físicos, resumen de posibles efectos a la salud, clasificación de riesgos de los productos, medidas de primeros auxilios, medidas contra incendios, emisiones accidentales, manipulación y almacenamiento, control de exposición, propiedades físicas, propiedades químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, información ecológica, desecho de residuos, transporte, reglamentación). Apegarse al Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo (NOM-018-STPS-2015). Una vez adjudicado el perfil, las hojas de seguridad de los reactivos se deberán entregar al laboratorio una carpeta física.

3.6 Trazabilidad: Incluir documento de Trazabilidad de equipo y calibradores a estándares Nacionales o Internacionales.

3.7 Transporte de los reactivos siguiendo las condiciones establecidas por el fabricante.

3.8 Trazabilidad y control de temperatura: En la entrega de reactivos el proveedor deberá asegurar la cadena de frío mediante un termómetro de lectura digital con certificado de calibración que cumpla las directivas ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado, con documentación vigente que será entregada al inicio del contrato.

3.9	El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos mediante un gráfico de temperatura:

a.	Temperatura del almacén del proveedor

b.	Temperatura durante el transporte

c.	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio

Estos registros serán revisados por el personal del laboratorio que recibe los reactivos

3.10 Oportuno sistema de entrega de reactivos. El proveedor debe garantizar que el laboratorio tenga, en cantidad y calidad suficiente, de acuerdo con sus necesidades, los reactivos e insumos para realizar las pruebas.

4.	NUMERO DE EQUIPOS: 1 equipo

5.	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

5.1 Citómetro de flujo que opera con señal digital de 20 bit y una tasa de adquisición de 25 mil eventos por segundo.

Hasta 62 Parámetros de lectura:

2 dispersiones (FSC – SSC)

10 fluorescencias

5.2 Software de última generación: adquisición y análisis, software que              incluye control de calidad para verificación diaria de la alineación (coeficientes de variación) y optimización de instrumento.

5.3 Sistema óptico:

a.	Láser azul de 488nm, 22mW (incluido)

b.	Láser rojo de 638nm, 25mW (incluido)

c.	Láser violeta de 405 nm, 40mW (incluido)

5.4 Celda de flujo: Cuarzo rectangular de 150x460µm

5.5 Óptica de colección: Lentes de 1.2 NA acoplados a Gel

5.6 FILTROS: Filtros ópticos intercambiables por usuario con ángulo de 18°

5.7 Detector de Tamaño (Forward Scatter): con tres diferentes ángulos para detección de partículas desde 0.4 hasta 40 µm, seleccionable según el tipo de muestra.

5.8 Detector de Complejidad (Side Scatter).

5.9 Fotodiodo de alto desempeño, con enfoque independiente y sistema de atenuación electrónica.

5.10 Filtros para la lectura de los siguientes fluorocromos:

a. LÁSER azul: 525 nm: FITC, ALEXA 488; 575 nm: PE, RPE, RD1; 620 nm: ECD, PE-TxR, 7AAD; 675 nm: PC5, PE-Cy5, PE-Cy5.5, PI; 755 nm: PC7, PE-Cy7

b. LASER rojo: 660 nm: APC, ALEXA 647; 725 nm: APC-ALEXA 700, APC-Cy5; 755 nm: APC-ALEXA 750, APC-PCy7

c. LASER violeta: PACIFIC BLUE, PACIFIC ORANGE Y ORANGE CHROME

5.11 Unidad de fluidos externo, con recipientes para 10 ó 20L de fluido isotónico. Reservorio con solución de limpieza.

5.12 Carrusel de muestras para 32 tubos y tres modos de adquisición: un solo tubo, adquisición automática con lista de trabajo y trabajo manual en modo de lista; con agitador vortex que agita el tubo automáticamente antes de cada adquisición. Código de barras para identificación del carrusel.

5.13 Compensación automática en muestras biológicas en tiempo real durante el análisis y post análisis.

5.14 Estación de trabajo: CPU de 4GB de memoria RAM, procesador Pentium Core 2 Duo 2.13GHz, sistema operativo Windows Vista Business, almacenamiento de datos con Hard Drive de 160GB, soporte para DVD 18X y CD 40X, estructura de los archivos de datos: FCS 2.0 y FCS 3.0, soporte para resolución de 1680x1050, teclado, mouse.

5.15 Incluir monitor de pantalla plana.

6.	EQUIPOS DE SOPORTE:

6.1 Debe incluir Preparador de Muestras Semiautomatizado para preparar 32 tubos en 24 minutos, con pantalla táctil. Para lisar, fijar y estabilizar (Técnicas inmunológicas con anticuerpos monoclonales marcados con fluorocromos), que no requiera lavados. La muestra preparada debe ser estables al menos 72 hrs en refrigeración.

6.2 Debe incluir Preparador de Muestras para manejo de Ioduro de propidio. (Nota: Los preparadores de muestra son muy importantes para mantenimiento de la Bioseguridad).

6.3 Incluir sistema de aire acondicionado mini Split, con control remoto, con las características necesarias para el funcionamiento del citómetro. Incluir mantenimiento preventivo y correctivo del mismo. Entregar calendario de mantenimiento.

6.4 Incluir centrifuga para tubos de 50 mL.

6.5 Incluir mezclador de tubos de 13 x 100 mm tipo roler.

6.6 Incluir mezclador vortex

6.7 Debe incluirse un sistema de soporte eléctrico de al menos 30 minutos (regulador de voltaje 110-127 V/, 60 Hz), que proteja al equipo de fallas o cambios repentinos de energía.

7.	CONSUMIBLES:

7.1 Incluir monoclonal para separación de poblaciones celulares con FS Vs PC5 para 2500 determinaciones.

7.2 Incluir todos los consumibles inherentes al equipo, conforme a prueba reportada.

7.3 Incluir todos los consumibles necesarios para realizar la prueba de Enfermedad Residual Mínima.

7.4 Proveer reactivo necesario para la validación y estandarización del equipo (Durante cada mantenimiento preventivo).

8.	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN:

8.1 Incluir pipeta automática de volumen de medición de 1 a 10 micro litros.

8.2 Incluir termo-higrómetro digital con trazabilidad a patrón nacional o internacional con certificado de calibración de acuerdo con ISO 17025, para verificar que los equipos trabajen en condiciones ideales de temperatura y humedad relativa. Considerar programa de mantenimiento preventivo y correctivo.

9.	VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS:

9.1 Materiales: Proveer los reactivos necesarios para la validación y estandarización del equipo una vez instalado (Al inicio y durante cada mantenimiento preventivo).

9.2 Tiempo: Durante cada mantenimiento preventivo o durante cada cambio de lote del kit de la prueba de ERM.

9.3 Protocolo: Estandarización de cada fluorocromo.

9.4 Se requiere apoyo de personal técnico que conozca la metodología para asesorar en la verificación del equipo.

10.	PROGRAMA DE CONTROL INTERNO:

Proporcionar los controles, calibradores e insumos necesarios para el control de calidad interno.

11.	PROGRAMAS DE ENSAYOS DE APTITUD:

Inscripción a programa de evaluación externa de la calidad acreditado.

12.	RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES

12.1 Instalación de equipos.

12.2 Mantenimiento de equipos: Debe incluir mantenimiento preventivo y correctivo de todos los componentes del equipo, respaldado por expertos técnicos en reparaciones, con experiencia comprobable mínima de 5 años en el área. Con tiempo de respuesta inmediata vía telefónica y con tiempo de respuesta presencial en máximo 24 horas. Se requiere entregar calendario de mantenimiento preventivo para el equipo.

12.3 Cumplimiento del calendario de entregas

12.4 En caso de falla de equipos, subrogación de las pruebas de laboratorio certificado o acreditado.

12.5 Debe incluir documento que avale el entrenamiento y capacitación, de los expertos y asesores técnicos, en el equipo solicitado.

13.	CURSOS DE CAPACITACIÓN

13.1 Considerar un curso de capacitación en el área de citometría de flujo para 2 personas.

13.2 Entrenamiento y capacitación del manejo de equipo en los laboratorios del INP para los usuarios.

13.3 Entrenamiento y capacitación del software de análisis de poblaciones celulares.

13.4 Curso relacionada a la certificación por ISO-9001:2015 Sistemas de calidad. - Requisitos

13.5	Curso relacionada a la acreditación por la NMX-EC-15189-IMNC-2015/ISO 15189:2012.

13.6	Todas las capacitaciones y actualizaciones deberán incluir evaluación y constancia de aprobación.

14.	EQUIPO DE COMPUTO Y SUS CONSUMIBLES:

14.1 Incluir computadora para el análisis de ERM que tenga disco duro mínimo de RAM 16GB, procesador Intel o AMD de 8 núcleos, tarjeta gráfica opengl 1.3 o dx9.0.

14.2 Incluir Impresora a color (que incluya cartuchos), para emisión de reportes.

14.3 Incluir software de análisis de poblaciones celulares, externo al equipo, para el post análisis de resultados que permita el análisis manual, fusión de archivos, editar y exportar archivos, cálculo de datos, estudios de maduración, creación de datos de poblaciones celulares, compensación automática, representaciones en dos y tres dimensiones, diagramas de banda por parámetros, diagramas de bandas de población, diagramas multidimensionales, diagramas estadísticos, representaciones de densidad, representaciones de medias, medianas y desviación estándar.

| PERFIL 17.- DE BIOMETRIA HEMATICA Y PRUEBAS ESPECIALES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CLAVE | DESCRIPCION | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |
| 1 | R1460932 | BIOMETRÍA HEMÁTICA | KIT CON CALIBRADORES, CONTROLES, REACTIVO DILUYENTE, REACTIVO LIZANTE, REACTIVO ESTABILIZANTE Y REACTIVO DETERGENTE NEUTRO. Nota: Los controles deberán surtirse mensualmente. | Prueba | 26,400 | 66,000 |
| 2 | R1460933 | RETICULOCITOS | KIT CON CONTROLES Y REACTIVO PARA RETICULOCITOS. Nota: Los controles deberán surtirse mensualmente. | Prueba | 8,000 | 20,000 |
| 3 | R1460934 | REACTIVO PARA HEMOGLOBINAS ANORMALES | KIT CON REACTIVO PARA Hb Y CONTROLES | Prueba | 40 | 100 |
| 4 | R1466471 | VELOCIDAD DE AGREGACION ERITROCITARIA | KIT CON PRUEBAS VSG Y CONTROLES | Prueba | 3,200 | 8,000 |
| REACTIVOS PARA CONTROLES Y CALIBRADORES DEL PERFIL DE BIOMETRIA HEMATICA |  |  |  |  |  |  |
| Q | CLAVE | DESCRIPCION |  | No. PRUEBAS PARA CONTROLES, CALIBRADORES Y REPETICIONES |  |  |
| 1 | R1460932 | BIOMETRÍA HEMÁTICA (KIT CON CALIBRADORES, CONTROLES, REACTIVO DILUYENTE, REACTIVO LIZANTE, REACTIVO ESTABILIZANTE Y REACTIVO DETERGENTE NEUTRO). Nota: Los controles deberán surtirse mensualmente. |  | 2,900 |  |  |
| 2 | R1460933 | RETICULOCITOS (KIT CON CONTROLES Y REACTIVO PARA RETICULOCITOS). Nota: Los controles deberán surtirse mensualmente). |  | 2,900 |  |  |
| 3 | R1460934 | REACTIVO PARA HEMOGLOBINAS ANORMALES (KIT CON REACTIVO PARA Hb Y CONTROLES) |  | 50 |  |  |
| 4 | R1466471 | VELOCIDAD DE AGREGACION ERITROCITARIA (KIT CON PRUEBAS VSG Y CONTROLES ) |  | 500 |  |  |
| RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE ENTREGA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO: QFB. FABIOLA MUJICA GUZMAN |  |  |  |  |  |  |

1.	BIOMETRIA HEMATICA Y PRUEBAS ESPECIALES

2.	METODOLOGIA:

2.1 EQUIPO DE BIOMETRIA HEMATICA Y RETICULOCITOS: Combinación de tres principios de medición: Radio frecuencia, rayo láser e impedancia o pulsos acumulativos.

2.2. EQUIPO AUTOMATIZADO DE ELECTROFORESIS PARA DETERMINAR HEMOGLOBINAS ANORMALES ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBI	NA: Electroforesis en gel de agarosa.

2.3 EQUIPO AUTOMATIZADO PARA DETERMINAR VELOCIDAD DE AGREGACION ERITROCITARIA GLOBULAR: Microfotometría capilar.

3.	 ESPECIFICACIONES PARA LOS REACTIVOS:

3.1 Ser compatibles con la metodología.

3.2 Estabilidad del reactivo: abordo, 30 días como mínimo.

3.3 Fecha de caducidad: Caducidad mínima de 1 año. Presentar carta compromiso de cambio de reactivo cuando la caducidad sea menor a la solicitada y el reactivo no se haya consumido al llegar la fecha de caducidad.

3.4 Registro Sanitario vigente al momento de la evaluación técnica.

3.5 Hojas de datos de seguridad:	 Incluir hojas de seguridad.(Identificación de la empresa y del producto, referencia, No. de serie, fabricante, ingredientes peligrosos, riesgos físicos, resumen de posibles efectos a la salud, clasificación de riesgos de los productos, medidas de primeros auxilios, medidas contra incendios, emisiones accidentales, manipulación y almacenamiento, control de exposición, propiedades físicas, propiedades químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, información ecológica, desecho de residuos, transporte, reglamentación). Apegarse al Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo (NOM-018-STPS-2015). Una vez adjudicado el perfil, las hojas de seguridad de los reactivos se deberán entregar al laboratorio una carpeta física.

3.6 Trazabilidad: Incluir documento de Trazabilidad de equipo y calibradores a estándares Nacionales o Internacionales.

3.7 Transporte de los reactivos siguiendo las condiciones establecidas por el fabricante.

3.8 Trazabilidad y control de temperatura: En la entrega de reactivos el proveedor deberá asegurar la cadena de frío mediante un termómetro de lectura digital con certificado de calibración que cumpla las directivas ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado, con documentación vigente que será entregada al inicio del contrato.

3.9	El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos mediante un gráfico de temperatura:

a.	Temperatura del almacén del proveedor

b.	Temperatura durante el transporte

c.	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio

Estos registros serán revisados por el personal del laboratorio que recibe los reactivos

3.10 Oportuno sistema de entrega de reactivos. El proveedor debe garantizar que el laboratorio tenga, en cantidad y calidad suficiente, de acuerdo con sus necesidades, los reactivos e insumos para realizar las pruebas.

4.	NÚMERO DE EQUIPOS:

4.1 EQUIPO DE BIOMETRIA HEMATICA Y RETICULOCITOS: 2 equipos de alto rendimiento. Ambos equipos deberán contar con las mismas especificaciones y características que se solicitan.

4.2. EQUIPO AUTOMATIZADO DE ELECTROFORESIS PARA DETERMINAR HEMOGLOBINAS ANORMALES ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA: 1 equipo.

4.3 EQUIPO AUTOMATIZADO PARA DETERMINAR VELOCIDAD DE AGREGACION ERITROCITARIA GLOBULAR: 1 equipo.

5.	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO:

A) EQUIPO DE BIOMETRIA HEMATICA:

5.1 Analizador automático para pruebas hematológicas con un mínimo de 25 parámetros, principalmente glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, volumen globular medio, volumen corpuscular medio esferocitico, hemoglobina corpuscular media, concentración media de hemoglobina, amplitud de distribución del tamaño de los eritrocitos. Leucocitos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, plaquetas, reticulocitos y normoblastos, en porcentaje y números absolutos.

5.2 Automatización en el conteo de reticulocitos y programación de la prueba por el usuario.

5.3 Velocidad de análisis de mínimo de 100 muestras por hora y un mínimo de 50 determinaciones de reticulocitos por hora.

5.4 Volumen de muestra de máximo 300 microlitros en sistema primario y 200 microlitros máximo en sistema secundario.

5.5 Sistema de dilución integrado.

5.6 Limpieza automática de la punta de aspiración para tubo abierto.

5.7 Transportador y perforador automático del tapón de hule del tubo de recolección de sangre automático con agitador para un mínimo de 140 tubos.

5.8 Sistema de programación de pruebas y almacenamiento mínimo de 20,000 muestras.

5.9 Reporte de resultados en gráficas, números absolutos y en porcentaje tanto en el monitor como en la impresora.

5.10 Capacidad para definir rangos normales para pacientes de diferente edad y género.

5.11 Contador integrado de pruebas internas del equipo.

5.12 Control de calidad integrado. Elaboración de curvas de control de calidad, almacenamiento e impresión gráfica.

5.13 Ingreso de los controles por medio electrónico.

5.14 Computadora para PC con: Procesador Pentium a 133 MHZ mínimo. Memoria de 128 MB RAM. Arquitectura de 32 bits con capacidad de “múltiples tareas. Disco duro de 3.2 Gigabites mínimo. FAX MODEM. Tarjeta de red. CD-REM de 16X mínimo. Monitor de color de 14” de alta resolución.

B) EQUIPO AUTOMATIZADO DE ELECTROFORESIS PARA DETERMINAR HEMOGLOBINAS ANORMALES.

5.15 Velocidad de análisis de mínimo 18 muestras por hora

5.16 Carga directa de 10 μl del fluido biológico.

5.17 Aplicación automática controlada por el programa.

5.18 Capacidad para 12 programas de tinción.

5.19 Compartimiento de tinción/decoloración moldeado en aluminio con detectores de nivel.

5.20 Entrada/salida de líquidos controlada por una válvula de 10 vías.

5.21 Bomba de marcha con unidad magnética.

5.22 Secado por calentador de convección (600 W) con flujo de aire tangencial.

5.23 Densitómetro integrado al instrumento.

5.24 Voltaje: 115/230 V ± 10% - 50/60 Hz.

5.25 Poder: 1000 W.

5.26 Contador de pruebas internas del equipo integrado.

C) EQUIPO AUTOMATIZADO PARA DETERMINAR VELOCIDAD DE AGREGACION ERITROCITARIA GLOBULAR

5.27 El equipo para VSG debe emplear para la determinación tubo primario empleado para BH.

5.28 Velocidad de análisis de mínimo de 80 muestras por hora.

5.29 Volumen mínimo de muestra requerido para el procesamiento de 800 microlitros.

5.30 Limpieza automática del sistema de aspiración.

5.31 Perforador automático del tapón de hule del tubo de recolección de sangre.

5.32 Sistema de programación de pruebas a través de teclado y/o lector de código de barras.

5.33 Emisión de reporte de resultados impreso en mm/Hr.

5.34 Contador de pruebas internas del equipo.

6.	EQUIPOS DE SOPORTE:

6.1 Debe incluir CITOCENTRIFUGA PARA PROCESO DE LÍQUIDO CEFALORRAQUIDEO que deberá contar con rango de velocidad entre 200 y 2000 RPM, capacidad simultanea de 24 muestras en 12 cámaras (posiciones), 9 memorias de programa y velocidades de aceleración programables, voltaje de 110-120 V.

6.2 Para todos los equipos solicitados en el perfil de Biometría Hemática se deberá incluir un sistema de soporte eléctrico de al menos 30 minutos (regulador de voltaje 110-127 V/, 60 Hz), que proteja al equipo de fallas o cambios repentinos de energía.

6.3 Incluir sistema de aire acondicionado mini Split, con control remoto, con las características necesarias para el funcionamiento de los equipos. Incluir mantenimiento preventivo y correctivo del mismo. Entregar calendario de mantenimiento.

6.4 Incluir dos microscopios ópticos de alto rendimiento.

6.5 Incluir tres contadores de células digitales.

7.	CONSUMIBLES:

7.1 Incluir todos los consumibles inherentes al equipo, conforme a prueba reportada.

7.2 El proveedor deberá entregar una relación de consumibles con descripción y cantidad, según el calendario de entregas, tomando en cuenta el número de pruebas.

8.	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

8.1 Incluir termómetro digital con sistema de monitoreo para medir y registrar rangos de temperatura de       -10°C a 10°C. Considerar programa de mantenimiento preventivo y correctivo.

8.2 Incluir termo-higrómetro digital con trazabilidad a patrón nacional o internacional con certificado de calibración de acuerdo con ISO 17025, para verificar que los equipos trabajen en condiciones ideales de temperatura y humedad relativa. Considerar programa de mantenimiento preventivo y correctivo.

9.	VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS

9.1 Materiales: al ser adjudicado el perfil se deberá realizar la verificación analítica de todas las pruebas y se deberá proveer todos los reactivos necesarios para la verificación y validación de los dos equipos instalados.

9.2 Tiempo: El tiempo para la verificación analítica de las pruebas no debe exceder los 30 días naturales a partir del acto del fallo.

9.3 Protocolo: La verificación analítica de todas las pruebas se realizará según protocolo indicado por el laboratorio, EP15 para precisión y veracidad y Linealidad con tres replicados por concentración evaluada (5 a 6 niveles de concentración).

9.4 Se requiere apoyo de personal técnico que conozca la metodología para asesorar en la verificación del equipo.

9.5    El área usuaria hará del conocimiento del proveedor el resultado de la verificación y si esta necesita repetirse para que se suministre el reactivo necesario.

9.6	Se requiere Verificación de desempeño analítico del equipo con reactivo proporcionado por el proveedor cuando se realicen cambios mayores en el equipo que puedan afectar el desempeño de las pruebas.

10.	PROGRAMA DE CONTROL INTERNO:

10.1 Incluir material de control de calidad interno de tercera opinión, de marca diferente a la del instrumento, de un mismo lote para todo el año (que contenga valores asignados para las pruebas que realiza el instrumento), para los dos equipos. Considerar la siguiente tabla y las siguientes especificaciones:

No.	CLAVE	DESCRIPCION	NO. DE ANALITOS	NO. DE MEDICIONES DIARIAS (POR ANALITO, POR NIVEL)	NUMERO DE MEDICIONES DIARIAS	TOTAL POR ANALITO	TOTAL POR CONTROL (MEDICIONES AL DÍA POR CONTROL)

| No. | CLAVE | DESCRIPCION | NO. DE ANALITOS | NO. DE MEDICIONES DIARIAS (POR ANALITO, POR NIVEL) | NUMERO DE MEDICIONES DIARIAS |  |  | TOTAL POR ANALITO | TOTAL POR CONTROL (MEDICIONES AL DÍA POR CONTROL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | NIVEL I | NIVEL II | NIVEL III |  |  |
| 1 |  | HEMATOLOGIA (*) | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 144 |

•	Considerar 365 días/año.

10.2 ESPECIFICACIONES DE LOS REACTIVOS PARA CONTROL DE CALIDAD INTERNO:

A.- El licitante adjudicado de este perfil deberá proporcionar material de control de la calidad de tercera opinión que sean multiparamétricos y reconocidos nacional y/o internacionalmente, durante el tiempo que dure el contrato y/o contratos sucesivos.

B.- No se aceptarán materiales de control de la calidad desarrollados por el propio licitante y/o fabricante adjudicado, al menos que el sistema de control de calidad de tercera opinión solicitado no se comercialice en México.

C.- El material de control de la calidad de tercera opinión deberá contar con informes mensuales de comparación interlaboratorios, disponibles en línea. Este informe deberá permitir la evaluación del desempeño de cada una de las pruebas participantes. Estos informes deberán estar disponibles en internet hasta la terminación del contrato en los laboratorios del DACEE.

D.- Los materiales de control de la calidad de tercera opinión deberán contar con el certificado del país de origen, además debe señalar en el inserto y/o instructivo que ya fueron validados para el mismo instrumento y modelo del equipo propuesto a cada laboratorio mostrando los valores obtenidos en dicha validación. En caso de no contar con ello podrán mostrar el resultado del comparativo Internacional de todos los participantes que utilizan el mismo equipo con los mismos reactivos que oferten en su propuesta técnica para cada partida.

E.- El licitante adjudicado de este perfil deberá proporcionar el mismo lote de material de control de la calidad de tercera opinión durante la vigencia del contrato, siempre y cuando las caducidades máximas de los materiales de control de la calidad de tercera opinión así lo permitan.

F.- El material de control de la calidad de tercera opinión entregado, deberá ser suficiente para cubrir la cantidad de analitos y número de mediciones diarias que el laboratorio requiere, tomando en cuenta la estabilidad de todos los analitos que se requieran para este perfil.

G.- La fecha de inicio del surtimiento de los materiales de control de la calidad de tercera opinión no deberá rebasar los 40 días naturales a partir de la firma del contrato.

H.- En caso de cualquier incumplimiento de los puntos antes mencionados el área usuaria le informará al área correspondiente para su solución.

11.	PROGRAMAS DE ENSAYOS DE APTITUD:

Inscripción al programa de evaluación externa de la calidad acreditado que incluya todas las pruebas del perfil solicitado y que evalué el desempeño de cada una mediante el grupo par con un mínimo de 15 participantes, para los equipos solicitados.

12.	RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES:

12.1 Instalación de equipos.

12.2 Mantenimiento de equipos: Debe incluir mantenimiento preventivo y correctivo de todos los componentes del equipo, respaldado por expertos técnicos en reparaciones, con experiencia comprobable mínima de 5 años en el área. Se requiere entregar calendario de mantenimiento preventivo de todos los equipos solicitados en el perfil de Biometría Hematica.

12.3 Incluir carta compromiso original del participante obligándose a que durante la vigencia del contrato de prestación de servicios proporcionará asistencia técnica y servicio técnico las 24 Hrs. del día los 365 días del año, con tiempo de respuesta inmediata vía telefónica y con tiempo de respuesta presencial en máximo 6 horas, para todos los equipos solicitados en el perfil de Biometría Hemática.

12.4 Cumplimiento del calendario de entregas

12.5 En caso de falla de equipos, subrogación de las pruebas de laboratorio certificado o acreditado.

12.6 Debe incluir documento que avale el entrenamiento y capacitación, de los expertos y asesores técnicos, en el equipo solicitado.

13.	CURSOS DE CAPACITACIÓN:

13.1 Considerar un curso de capacitación en el área de hematología para el personal.

13.2 Entrenamiento y capacitación del manejo de los dos equipos, en los laboratorios del INP para los usuarios del turno matutino, vespertino, nocturno 1, nocturno 2 y turno especial (sábados y domingos). Los cursos de capacitación del equipo se darán de acuerdo con los horarios estipulados por el laboratorio.

13.3 Re capacitación en el uso de los equipos para personal de nuevo ingreso o cuando se detecte la necesidad para los usuarios de los equipos.

13.4 Curso relacionada a la certificación por ISO-9001:2015 Sistemas de calidad. - Requisitos

13.5	Curso relacionada a la acreditación por la NMX-EC-15189-IMNC-2015/ISO 15189:2012.

13.6 Todas las capacitaciones y actualizaciones deberán incluir evaluación y constancia de aprobación.

14.	EQUIPO DE CÓMPUTO Y SUS CONSUMIBLES

14.1 Todos los equipos solicitados en el perfil de Biometría Hemática deberán contar con software que sea interfasable de forma bidireccional a la red de informática del DACEE-INP.

14.2 Proporcionar el equipo de cómputo al que se conectara a la interface del equipo e incluir impresora para emisión de reportes, para cada equipo.

14.3 Incluir el tóner de las impresoras.

14.4 Incluir la interfaz y el desarrollo de la misma por nueva tecnología y/o actualizaciones.

| PERFIL 18.- DE COAGULACION |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CLAVE | DESCRIPCION | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |
| 1 | R1462380 | ANTITROMBINA III | KIT | Prueba | 32 | 80 |
| 2 | R1462381 | ANTICOAGULANTE LUPICO-CONFIRMACION | KIT | Prueba | 100 | 250 |
| 3 | R1462382 | ANTICOAGULANTE LUPICO-ESCRUTINIO | KIT | Prueba | 100 | 250 |
| 4 | R1462383 | DIMEROS-D DE FIBRINA | KIT | Prueba | 600 | 1,500 |
| 5 | R1462384 | Sustrato deficiente de FACTOR VIII | KIT | Prueba | 320 | 800 |
| 6 | R1462385 | FIBRINOGENO | KIT | Prueba | 1,600 | 4,000 |
| 7 | R1462386 | TIEMPO DE TROMBINA | KIT | Prueba | 10 | 25 |
| 8 | R1462387 | Sustrato deficiente de FACTOR IX | KIT | Prueba | 40 | 100 |
| 9 | R1462388 | Sustrato deficiente de FACTOR II | KIT | Prueba | 10 | 25 |
| 10 | R1462389 | Sustrato deficiente de FACTOR VII | KIT | Prueba | 28 | 70 |
| 11 | R1462390 | Sustrato deficiente de FACTOR V | KIT | Prueba | 12 | 30 |
| 12 | R1462391 | Sustrato deficiente de FACTOR X | KIT | Prueba | 12 | 30 |
| 13 | R1462392 | Sustrato deficiente de FACTOR XI | KIT | Prueba | 20 | 50 |
| 14 | R1462394 | Sustrato deficiente de FACTOR XII | KIT | Prueba | 20 | 50 |
| 15 | R1465877 | Factor anti Xa | KIT | Prueba | 160 | 400 |
| 16 | R1462395 | PROTEINA S funcional | KIT | Prueba | 40 | 100 |
| 17 | R1462396 | PROTEINA S Inmunologica | KIT | Prueba | 40 | 100 |
| 18 | R1462397 | PROTEINA C de la coagulación | KIT | Prueba | 40 | 100 |
| 19 | R1462398 | TIEMPO DE PROTROMBINA | KIT | Prueba | 6,000 | 15,000 |
| 20 | R1462399 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL | KIT | Prueba | 6,000 | 15,000 |
| 21 | R1462400 | FACTOR von WILEBRAND Inmunologico | KIT | Prueba | 140 | 350 |
| 22 | R1462401 | FACTOR von WILEBRAND funcional | KIT | Prueba | 140 | 350 |
| REACTIVOS PARA CONTROLES Y CALIBRADORES DEL PERFIL DE COAGULACION |  |  |  |  |  |  |
| No. | CLAVE | DESCRIPCION | NUMERO DE PRUEBAS PARA CONTROLES, CALIBRADORES Y REPETICIONES |  |  |  |
| 1 | R1462380 | ANTITROMBINA III | 100 |  |  |  |
| 2 | R1462381 | ANTICOAGULANTE LUPICO-CONFIRMACION | 150 |  |  |  |
| 3 | R1462382 | ANTICOAGULANTE LUPICO-ESCRUTINIO | 150 |  |  |  |
| 4 | R1462383 | DIMEROS-D DE FIBRINA | 1,000 |  |  |  |
| 5 | R1462384 | Sustrato deficiente de FACTOR VIII | 150 |  |  |  |
| 6 | R1462385 | FIBRINOGENO | 3,000 |  |  |  |
| 7 | R1462386 | TIEMPO DE TROMBINA | 60 |  |  |  |
| 8 | R1462387 | Sustrato deficiente de FACTOR IX | 100 |  |  |  |
| 9 | R1462388 | Sustrato deficiente de FACTOR II | 40 |  |  |  |
| 10 | R1462389 | Sustrato deficiente de FACTOR VII | 40 |  |  |  |
| 11 | R1462390 | Sustrato deficiente de FACTOR V | 40 |  |  |  |
| 12 | R1462391 | Sustrato deficiente de FACTOR X | 40 |  |  |  |
| 13 | R1462392 | Sustrato deficiente de FACTOR XI | 40 |  |  |  |
| 14 | R1462394 | Sustrato deficiente de FACTOR XII | 30 |  |  |  |
| 15 | R1465877 | Factor anti Xa | 60 |  |  |  |
| 16 | R1462395 | PROTEINA S funcional | 70 |  |  |  |
| 17 | R1462396 | PROTEINA S Inmunologica | 70 |  |  |  |
| 18 | R1462397 | PROTEINA C de la coagulación | 70 |  |  |  |
| 19 | R1462398 | TIEMPO DE PROTROMBINA | 3,000 |  |  |  |
| 20 | R1462399 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL | 3,000 |  |  |  |
| 21 | R1462400 | FACTOR von WILEBRAND Inmunologico | 150 |  |  |  |
| 22 | R1462401 | FACTOR von WILEBRAND funcinal | 150 |  |  |  |
| RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE ENTREGA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO: QFB. FABIOLA MUJICA GUZMAN |  |  |  |  |  |  |

- COAGULACION

2.	METODOLOGIA: Cromogenica-coagulométrica|.  Detección de luz dispersa. Cromogénica e Inmunológica (detección fotométrica).

3.	 ESPECIFICACIONES PARA LOS REACTIVOS:

3.1 Ser compatibles con la metodología.

3.2 Estabilidad del reactivo en uso:  1 día como mínimo a bordo del equipo, 10 días de 2-8°C, 8 días de 15-25°C.

3.3 Fecha de caducidad: Caducidad mínima de 1 año. Presentar carta compromiso de cambio de reactivo cuando la caducidad sea menor a la solicitada y el reactivo no se haya consumido al llegar la fecha de caducidad.

3.4 Registro Sanitario vigente al momento de la evaluación técnica.

3.5 Hojas de datos de seguridad:	 Incluir hojas de seguridad.(Identificación de la empresa y del producto, referencia, No. de serie, fabricante, ingredientes peligrosos, riesgos físicos, resumen de posibles efectos a la salud, clasificación de riesgos de los productos, medidas de primeros auxilios, medidas contra incendios, emisiones accidentales, manipulación y almacenamiento, control de exposición, propiedades físicas, propiedades químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, información ecológica, desecho de residuos, transporte, reglamentación). Apegarse al Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo (NOM-018-STPS-2015). Una vez adjudicado el perfil, las hojas de seguridad de los reactivos se deberán entregar al laboratorio una carpeta física.

3.6 Trazabilidad: Incluir documento de Trazabilidad de equipo y calibradores a estándares Nacionales o Internacionales.

3.7 Transporte de los reactivos siguiendo las condiciones establecidas por el fabricante.

3.8 Trazabilidad y control de temperatura: En la entrega de reactivos el proveedor deberá asegurar la cadena de frío mediante un termómetro de lectura digital con certificado de calibración que cumpla las directivas ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado, con documentación vigente que será entregada al inicio del contrato.

3.9	El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos mediante un gráfico de temperatura:

a.	Temperatura del almacén del proveedor

b.	Temperatura durante el transporte

c.	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio

Estos registros serán revisados por el personal del laboratorio que recibe los reactivos

3.10 Oportuno sistema de entrega de reactivos. El proveedor debe garantizar que el laboratorio tenga, en cantidad y calidad suficiente, de acuerdo con sus necesidades, los reactivos e insumos para realizar las pruebas.

4.	NÚMERO DE EQUIPOS: 2 equipos de alto rendimiento. Ambos equipos deberán contar con las mismas especificaciones y características que se solicitan.

5.	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO:

5.1 Con 8 canales de lectura como mínimo, con zona de incubación de plasma y reactivos, con capacidad de procesamiento de más de 300 pruebas por hora en base al Tiempo de Protrombina.

5.2 Automatizado. Carga continua de muestras en cualquier posición y sin detener el proceso.

5.3 Detección de nivel de muestras y reactivos, con capacidad para indicar el número de muestras a realizar de acuerdo con los reactivos que se encuentran abordo. Conexión bidireccional. Toma de la muestra automática, con jeringa de precisión y reproducibilidad.

5.4 Volumen de muestra (plasma) de 200 microlitros como mínimo para procesar TP , TTPa y fibrinógeno.

5.5 Posibilidad de programar diferentes ensayos al mismo tiempo.

5.6 Control de temperatura en el compartimiento de reactivos. Con capacidad de más de 55 reactivos a bordo de los cuales más de 20 reactivos deberán estar en refrigeración y 120 muestras a bordo en racks para permitir el ingreso de muestras y reactivos sin detener el proceso.

5.7 Dilución automática de calibradores y muestras para el proceso. Posibilidad de usar reactivos consecutivos en una metódica.

5.8 Identificación de muestras y reactivos por código de barras. Con capacidad para cambiar reactivos, celdas de reacción y muestras sin detener el proceso.

5.9 Proceso de muestras sencillas o por duplicado. Repeticiones automáticas sin necesidad de intervención manual.

5.10 Realización y almacenamiento de curvas de calibración. Elaboración de curvas de control de calidad, almacenamiento e impresión gráfica.

5.11 Reporte de resultados por paciente o por parámetro. Unidades: segundos, %, ratio, INR, g/L, mG/dL, IU/mG, uG/Dl.

5.12 Control de calidad integrado. Elaboración de curvas de control de calidad, almacenamiento e impresión gráfica.

5.13 Contenedor de residuos integrado.

5.14 Posibilidad de procesar simultáneamente pruebas de urgencias en cualquier momento y cualquier posición.

6.	EQUIPOS DE SOPORTE:

6.1 Incluir centrifuga refrigerada con dimensiones de 62.3 x 60.5 x 36 cm (ancho, profundidad y altura), velocidad máxima de 10 000 rpm, rango de temperatura de -10 a 40 °C, opere a 120v/60 Hz, capacidad máxima de 4 x 400 mL, que contenga canastillas con insertos para tubos de 2, 3, Y 5 mL.

6.2 Para los dos equipos solicitados en el perfil de Coagulación se deberá incluir un sistema de soporte eléctrico de al menos 30 minutos (regulador de voltaje 110-127 V/, 60 Hz), que proteja al equipo de fallas o cambios repentinos de energía.

6.3 Incluir un Baño María (pequeño) para realizar pruebas de inhibidores.

7.	CONSUMIBLES:

7.1 Incluir todos los consumibles inherentes al equipo, conforme a prueba reportada.

7.2 El proveedor deberá entregar una relación de consumibles con descripción y cantidad, según el calendario de entregas, tomando en cuenta el número de pruebas.

8.	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

8.1 Incluir 2 termómetros digitales con sistema de monitoreo para medir y registrar rangos de temperatura de       -10°C a 10°C. Considerar programa de mantenimiento preventivo y correctivo.

8.2 Incluir 2 termo-higrómetro digital con trazabilidad a patrón nacional o internacional con certificado de calibración de acuerdo con ISO 17025, para verificar que los equipos trabajen en condiciones ideales de temperatura y humedad relativa. Considerar programa de mantenimiento preventivo y correctivo.

9.	VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS

9.1 Materiales: al ser adjudicado el perfil se deberá realizar la verificación analítica de todas las pruebas y se deberá proveer todos los reactivos necesarios para la verificación y validación de los dos equipos instalados.

9.2 Tiempo: El tiempo para la verificación analítica de las pruebas no debe exceder los 30 días naturales a partir del acto del fallo.

9.3 Protocolo: La verificación analítica de todas las pruebas se realizará según protocolo indicado por el laboratorio, EP15 para precisión y veracidad y Linealidad con tres replicados por concentración evaluada (5 a 6 niveles de concentración).

9.4 Se requiere apoyo de personal técnico que conozca la metodología para asesorar en la verificación del equipo.

9.5    El área usuaria hará del conocimiento del proveedor el resultado de la verificación y si esta necesita repetirse para que se suministre el reactivo necesario.

9.6	Se requiere Verificación de desempeño analítico del equipo con reactivo proporcionado por el proveedor cuando se realicen cambios mayores en el equipo que puedan afectar el desempeño de las pruebas.

10.	PROGRAMA DE CONTROL INTERNO:

10.1 Incluir material de control de calidad interno de tercera opinión, de marca diferente a la del instrumento, de un mismo lote para todo el año (que contenga valores asignados para las pruebas que realiza el instrumento), para los dos equipos. Considerar la siguiente tabla y las siguientes especificaciones:

•	Considerar 365 días/año.

10.2 ESPECIFICACIONES DE LOS REACTIVOS PARA CONTROL DE CALIDAD INTERNO:

A.- El licitante adjudicado de este perfil deberá proporcionar material de control de la calidad de tercera opinión que sean multiparamétricos y reconocidos nacional y/o internacionalmente, durante el tiempo que dure el contrato y/o contratos sucesivos.

B.- No se aceptarán materiales de control de la calidad desarrollados por el propio licitante y/o fabricante adjudicado, al menos que el sistema de control de calidad de tercera opinión solicitado no se comercialice en México.

C.- El material de control de la calidad de tercera opinión deberá contar con informes mensuales de comparación interlaboratorios, disponibles en línea. Este informe deberá permitir la evaluación del desempeño de cada una de las pruebas participantes. Estos informes deberán estar disponibles en internet hasta la terminación del contrato en los laboratorios del DACEE.

D.- Los materiales de control de la calidad de tercera opinión deberán contar con el certificado del país de origen, además debe señalar en el inserto y/o instructivo que ya fueron validados para el mismo instrumento y modelo del equipo propuesto a cada laboratorio mostrando los valores obtenidos en dicha validación. En caso de no contar con ello podrán mostrar el resultado del comparativo Internacional de todos los participantes que utilizan el mismo equipo con los mismos reactivos que oferten en su propuesta técnica para cada partida.

E.- El licitante adjudicado de este perfil deberá proporcionar el mismo lote de material de control de la calidad de tercera opinión durante la vigencia del contrato, siempre y cuando las caducidades máximas de los materiales de control de la calidad de tercera opinión así lo permitan.

F.- El material de control de la calidad de tercera opinión entregado, deberá ser suficiente para cubrir la cantidad de analitos y número de mediciones diarias que el laboratorio requiere, tomando en cuenta la estabilidad de todos los analitos que se requieran para este perfil.

G.- La fecha de inicio del surtimiento de los materiales de control de la calidad de tercera opinión no deberá rebasar los 40 días naturales a partir de la firma del contrato.

H.- En caso de cualquier incumplimiento de los puntos antes mencionados el área usuaria le informará al área correspondiente para su solución.

11.	PROGRAMAS DE ENSAYOS DE APTITUD:

Inscripción al programa de evaluación externa de la calidad acreditado que incluya todas las pruebas del perfil solicitado y que evalué el desempeño de cada una mediante el grupo par con un mínimo de 15 participantes, para los equipos solicitados.

12.	RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES:

12.1 Instalación de equipos.

12.2 Mantenimiento de equipos: Debe incluir mantenimiento preventivo y correctivo de todos los componentes del equipo, respaldado por expertos técnicos en reparaciones, con experiencia comprobable mínima de 5 años en el área. Se requiere entregar calendario de mantenimiento preventivo de todos los equipos solicitados en el perfil de Coagulación.

12.3 Incluir carta compromiso original del participante obligándose a que durante la vigencia del contrato de prestación de servicios proporcionará asistencia técnica y servicio técnico las 24 Hrs. del día los 365 días del año, con tiempo de respuesta inmediata vía telefónica y con tiempo de respuesta presencial en máximo 6 horas, para todos los equipos solicitados en el perfil de Coagulación.

12.4 Cumplimiento del calendario de entregas

12.5 En caso de falla de equipos, subrogación de las pruebas de laboratorio certificado o acreditado.

12.6 Debe incluir documento que avale el entrenamiento y capacitación, de los expertos y asesores técnicos, en el equipo solicitado.

13.	CURSOS DE CAPACITACIÓN:

13.1 Considerar un curso de capacitación en el área de Hemostasia para el personal.

13.2 Entrenamiento y capacitación del manejo de los dos equipos, en los laboratorios del INP para los usuarios del turno matutino, vespertino, nocturno 1, nocturno 2 y turno especial (sábados y domingos). Los cursos de capacitación del equipo se darán de acuerdo con los horarios estipulados por el laboratorio.

13.3 Capacitación en el uso de los equipos para personal de nuevo ingreso o cuando se detecte la necesidad para los usuarios de los equipos.

13.4 Curso relacionada a la certificación por ISO-9001:2015 Sistemas de calidad. - Requisitos

13.5	Curso relacionada a la acreditación por la NMX-EC-15189-IMNC-2015/ISO 15189:2012.

13.6 Todas las capacitaciones y actualizaciones deberán incluir evaluación y constancia de aprobación.

14.	EQUIPO DE CÓMPUTO Y SUS CONSUMIBLES

14.1 Los dos equipos solicitados en el perfil de Coagulación deberán contar con software que sea interfasable de forma bidireccional a la red de informática del DACEE-INP.

14.2 Proporcionar el equipo de cómputo al que se conectara a la interface del equipo e incluir impresora para emisión de reportes, para cada equipo.

14.3 Incluir el tóner de las impresoras.

14.4 En los dos equipos se deberá tener la capacidad de acceso de manera remota al instrumento para el diagnóstico y resolución de incidencias via web en tiempo real.

14.5 Incluir la interfaz y el desarrollo de la misma por nueva tecnología y/o actualizaciones.

| PERFIL 19.- ENDOCRINOLOGÍA POR ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA Y/O QUIMIOLUMINISCENCIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | CLAVE | DESCRIPCION | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA |
| 1 | R1464259 | ACTH | KIT | PRUEBA | 320 | 800 |
| 2 | R1464260 | AFP | KIT | PRUEBA | 320 | 800 |
| 3 | R1464261 | ANDROSTENEDIONA | KIT | PRUEBA | 280 | 700 |
| 4 | R1464262 | ANTICUERPOS ANTI-PEROXIDASA | KIT | PRUEBA | 480 | 1,200 |
| 5 | R1464263 | ANTICUERPOS ANTI-TIROGLOBULINA | KIT | PRUEBA | 480 | 1,200 |
| 6 | R1464264 | b-HCG Libre | KIT | PRUEBA | 240 | 600 |
| 7 | R1464265 | CORTISOL | KIT | PRUEBA | 280 | 700 |
| 8 | R1464266 | DHEA-SO4 | KIT | PRUEBA | 120 | 300 |
| 9 | R1464268 | ESTRADIOL | KIT | PRUEBA | 240 | 600 |
| 10 | R1464269 | FERRITINA | KIT | PRUEBA | 800 | 2,000 |
| 11 | R1464270 | FOLATOS | KIT | PRUEBA | 400 | 1,000 |
| 12 | R1464271 | FSH | KIT | PRUEBA | 400 | 1,000 |
| 13 | R1464272 | HORMONA DE CRECIMIENTO | KIT | PRUEBA | 160 | 400 |
| 14 | R1464273 | INSULINA | KIT | PRUEBA | 400 | 1,000 |
| 15 | R1464274 | LH | KIT | PRUEBA | 400 | 1,000 |
| 16 | R1464275 | OSTEOCALCINA | KIT | PRUEBA | 220 | 550 |
| 17 | R1464276 | PÉPTIDO C | KIT | PRUEBA | 200 | 500 |
| 18 | R1464277 | PROLACTINA | KIT | PRUEBA | 280 | 700 |
| 19 | R1464278 | RENINA | KIT | PRUEBA | 240 | 600 |
| 20 | R1464279 | PTH 1-84 | KIT | PRUEBA | 440 | 1,100 |
| 21 | R1464280 | T3 LIBRE | KIT | PRUEBA | 1,520 | 3,800 |
| 22 | R1464281 | T3 TOTAL | KIT | PRUEBA | 1,520 | 3,800 |
| 23 | R1464282 | T4 LIBRE | KIT | PRUEBA | 1,920 | 4,800 |
| 24 | R1464283 | T4 TOTAL | KIT | PRUEBA | 1,600 | 4,000 |
| 25 | R1464284 | TESTOSTERONA | KIT | PRUEBA | 320 | 800 |
| 26 | R1464285 | TIROGLOBULINA | KIT | PRUEBA | 360 | 900 |
| 27 | R1464286 | TSH | KIT | PRUEBA | 1,920 | 4,800 |
| 28 | R1464287 | VITAMINA B12 | KIT | PRUEBA | 400 | 1,000 |
| 29 | R1464288 | IGF-1 | KIT | PRUEBA | 280 | 700 |
| 30 | R1464296 | VITAMINA D (25 HIDROXI VITAMINA D) | KIT | PRUEBA | 1,200 | 3,000 |
| REACTIVOS PARA CONTROLES Y CALIBRADORES |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE | PRUEBA | No DE PRUEBAS PARA CONTROLES, CALIBRADORES Y REPETICIONES | CLAVE | PRUEBA | No DE PRUEBAS PARA CONTROLES, CALIBRADORES Y REPETICIONES |  |
| R1464259 | ACTH | 400 | R1464276 | PÉPTIDO C | 300 |  |
| R1464260 | AFP | 500 | R1464277 | PROLACTINA | 400 |  |
| R1464261 | ANDROSTENEDIONA | 400 | R1464278 | PTH 1-84 | 300 |  |
| R1464262 | ANTICUERPOS ANTI-PEROXIDASA | 400 | R1464279 | RENINA | 300 |  |
| R1464263 | ANTICUERPOS ANTI-TIROGLOBULINA | 400 | R1464280 | T3 LIBRE | 800 |  |
| R1464264 | b-HCG Libre | 400 | R1464281 | T3 TOTAL | 800 |  |
| R1464265 | CORTISOL | 400 | R1464282 | T4 LIBRE | 800 |  |
| R1464266 | DHEA-SO4 | 200 | R1464283 | T4 TOTAL | 800 |  |
| R1464268 | ESTRADIOL | 400 | R1464284 | TESTOSTERONA | 600 |  |
| R1464269 | FERRITINA | 600 | R1464285 | TIROGLOBULINA | 400 |  |
| R1464270 | FOLATOS | 400 | R1464286 | TSH | 600 |  |
| R1464271 | FSH | 400 | R1464287 | VITAMINA B12 | 400 |  |
| R1464272 | HORMONA DE CRECIMIENTO | 400 | R1464288 | IGF-1 | 200 |  |
| R1464273 | INSULINA | 400 | R1464296 | VITAMINA D (25 HIDROXI VITAMINA D) | 400 |  |
| R1464274 | LH | 400 |  |  |  |  |
| R1464275 | OSTEOCALCINA | 200 |  |  |  |  |
| RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO: BQ MARIA EUGENIA COSTANTINI MILLÁN |  |  |  |  |  |  |

1.	ENDOCRINOLOGÍA POR ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA Y/O QUIMIOLUMINISCENCIA

2.	METODOLOGIA: Inmunoensayo por Electro quimioluminiscencia y/o Quimioluminiscencia

3.	ESPECIFICACIONES PARA LOS REACTIVOS

3.1	Ser compatibles con la metodología

3.2	Para el renglón ESTRADIOL se requiere que el límite inferior del rango de medición sea menor o igual a 12 pg/mL.

3.3	Para el renglón TESTOSTERONA se requiere que el límite inferior del rango de medición sea menor o igual a 10 ng/dL

3.4	Estabilidad del reactivo: a bordo 30 días como mínimo

3.5	Caducidad de los reactivos mínima de un año. Presentar carta compromiso de cambio de reactivo cuando la caducidad sea menor a la solicitada y el reactivo no se haya consumido al llegar la fecha de caducidad.

3.6	Registro Sanitario vigente al momento de la licitación.

3.7	Hoja de datos de seguridad de todos los reactivos utilizados para procesar las pruebas, que se entregará directamente al laboratorio en una carpeta física una vez adjudicado el perfil y con la entrega de los equipos.

3.8	Los reactivos deberán contar con documentación de trazabilidad de los calibradores a los patrones o materiales de referencia de mayor jerarquía metrológica con la concentración de los mismos expresada con una incertidumbre expandida, U. Esta información se entregará al inicio del contrato con actualización cada 6 meses cuando aplique.

3.9	Los reactivos deberán contar con la clasificación del Sistema Armonizado para la Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas en los Centros de Trabajo (NOM-018-STPS-2015)

3.10	Transporte de los reactivos siguiendo las condiciones establecidas por el fabricante

3.11	En la entrega de reactivos el proveedor deberá asegurar la cadena de frío mediante un termómetro de lectura digital con su software respectivo, y con certificado de calibración que cumpla las directivas ISO/IEC 17025 con trazabilidad a un organismo acreditado, con documentación vigente que será entregada al inicio del contrato y renovada cuando aplique.

3.12	El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos mediante un gráfico de temperatura:

a.	Temperatura del almacén del proveedor

b.	Temperatura durante el transporte

c.	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio

Estos registros serán revisados para su aceptación por el personal del laboratorio que recibe los reactivos

4.	NUMERO DE EQUIPOS

4.1	Un equipo de alto rendimiento, metodología Electroquimioluminiscencia y/o Quimioluminiscencia

4.2	Un equipo de mediano rendimiento, metodología Quimioluminiscencia

4.3	Incluir, si es necesario, un tercer equipo de mediano rendimiento, metodología Quimioluminiscencia para cubrir el total de las pruebas del perfil.

5.	ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS

5.1	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO

5.1.1	Acceso de Urgencia: en cualquier momento sin interferir con el proceso

5.1.2	Pruebas procesadas por hora: mínimo 160.

5.1.3	Volumen máximo de suero para perfil tiroideo (5 analitos) 225Ul.

5.1.4	Volumen muerto máximo para pipeteo: 200 uL.

5.1.5	 Lectura de código de barras para tubos de muestras, calibradores,  controles y reactivos.

5.1.6	Menú disponible para todas las pruebas del perfil.

5.1.7	Memoria: mínimo para 1000 pacientes.

5.1.8	Diagnóstico de problemas.

5.1.9	Sistema refrigerante dentro del equipo para el mantenimiento de reactivos con control automático.

5.1.10	Contador de pruebas integrado en el software del equipo.

5.1.11	Frecuencia y estabilidad del ajuste y/o calibración: no menor de 7 días.

5.1.12	El equipo deberá contar con software interno de control de calidad que incluya: gráficas de Levey-Jennings, media acumulada, desviación estándar, coeficiente de variación, indicación de cambio de lote de reactivo y calibraciones.

5.1.13	Se deberá presentar un análisis de los desechos generados por el equipo, acreditando que opera bajo la normativa vigente, NOM-052-SEMARNAT-2005. Esta información se presentará una vez adjudicado el perfil y al momento de entregar el equipo.

5.1.14	Reponer reactivo cuando: el equipo esté funcionando mal, el equipo se descomponga y el material se desperdicie por este motivo, los reactivos no cumplan con las especificaciones de desempeño analítico o éstos caduquen antes del momento de uso. La reposición se hará en un máximo de tiempo de 1 semana a partir de que se manifieste el problema y este sea reportado al proveedor.

5.1.15	El equipo se debe interfazar a la red informática del INP.

5.1.16	Incluir impresora del equipo con sus consumibles.

5.2	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL EQUIPO DE MEDIANO

RENDIMIENTO

5.2.1	Acceso de Urgencia: en cualquier momento sin interferir con el proceso

5.2.2	Pruebas procesadas por hora: mínimo 100

5.2.3	Volumen muerto máximo para pipeteo: 200 uL

5.2.4	Lectura de código de barras para tubos de muestras, calibradores,  controles y reactivos

5.2.5	Menú disponible para todas las pruebas del perfil.

5.2.6	Memoria: mínimo para 600 pacientes

5.2.7	Diagnóstico de problemas.

5.2.8	Sistema refrigerante dentro del equipo para el mantenimiento de reactivos con control automático

5.2.9	Contador de pruebas integrado en el software del equipo.

5.2.10	Frecuencia y estabilidad del ajuste y/o calibración: no menor de 7 días

5.2.11	El equipo deberá contar con software interno de control de calidad que incluya: gráficas de Levey-Jennings, media acumulada, desviación estándar, coeficiente de variación, indicación de cambio de lote de reactivo y calibraciones

5.2.12	Se deberá presentar un análisis de los desechos generados por el equipo, acreditando que opera bajo la normativa vigente, NOM-052-SEMARNAT-2005. Esta información se presentará una vez adjudicado el perfil y al momento de entregar el/los equipos

5.2.13	Reponer reactivo cuando: el equipo esté funcionando mal, el equipo se descomponga y el material se desperdicie por este motivo, los reactivos no cumplan con las especificaciones de desempeño analítico o éstos caduquen antes del momento de uso. La reposición se hará en un máximo de tiempo de 1 semana a partir de que se manifieste el problema y este sea reportado al proveedor.

5.2.14	El equipo se debe interfazar a la red informática del INP.

5.2.15	Incluir si se requiere una mesa reforzada para la instalación del equipo.

5.2.16	Incluir impresora del equipo con sus consumibles.

6.	EQUIPOS DE SOPORTE

6.1 	Incluir centrífuga de mesa con la siguiente descripción: capacidad para 24 tubos, cámara construida en acero inoxidable, carcasa y tapa de metal, puerto de observación en la tapa, bloqueo de tapa por falta de corriente, memorias programables, bloqueo de tapa durante la corrida, protección del motor contra sobrecalentamiento, protección de la cámara contra el sobrecalentamiento, detección de desbalance, detección automática del rotor, botón para frenado manual, velocidad en incrementos de 10 en 10 de RCF y RPM. Deberá incluirse el mantenimiento preventivo con su programa y los mantenimientos correctivos por una empresa acreditada que demuestre la trazabilidad de los equipos utilizados para su calibración.  Respuesta técnica dentro de las 24 horas del reporte, los 365 días del año.

6.2 	Incluir equipos de aire acondicionado cuando las necesidades del equipo analítico lo requieran, con sus mantenimientos preventivos y correctivos incluidos. Presentar programa de mantenimiento.

6.3	Incluir si es necesario un supresor de picos de corriente eléctrica además de los No Brake que forman parte de los equipos analíticos.

7.	CONSUMIBLES

7.1	Se deberá incluir el reactivo para procesar controles, calibradores, y repeticiones de muestras.

7.2	Se deberán incluir todos los consumibles necesarios inherentes al proceso que sean requeridos por los equipos y los usuarios (soluciones de lavado, limpieza, copillas, tubos de polipropileno, agua tridestilada, sustratos, controles, calibradores, guantes, cubrebocas, toners para equipos, hojas) para la realización de las pruebas conforme al número de pruebas reportadas y a las necesidades que puedan presentarse por fallo de los equipos.

7.3	Entregar calendario de consumibles por el período de la licitación al inicio del contrato.

8. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

8.1   	Incluir un juego de tres pipetas automáticas con la siguiente descripción: una pipeta de 2 a 20 uL, una pipeta de 20 a 200 uL y una pipeta de 100 a 1000 uL. Todas deberán contar con mecanismo que descarte cambio de volumen durante el pipeteo, fabricadas con cumplimiento de la normativa ISO 8655 y se deberán presentar certificados de calibración acreditados por la norma ISO 17025 vigente ante la EMA. Deberán incluirse las puntas para todas las pipetas que sean compatibles con la marca de las pipetas ofertadas. Entregar al inicio del contrato el calendario de calibración de las pipetas.

8.2	Incluir 2 termómetros digitales con sensor metálico, uno para refrigeración  (para evaluar rango de 4 a 8 °C) y otro para congelación (para evaluar rango de – 30°C a -20 °C) con certificados de calibración de acuerdo con ISO 17025 vigente y sus correspondientes mantenimientos y calibraciones requeridas por una empresa acreditada ante la EMA. Entregar al inicio del contrato el calendario de calibración de los termómetros.

8.3 	Incluir 2 termohigrómetros digitales con trazabilidad a patrón nacional o internacional con certificado de calibración de acuerdo con ISO 17025 vigente para verificar que los equipos trabajen en condiciones ideales de temperatura y humedad relativa. Incluir programa de mantenimiento preventivo y correctivo y calibraciones requeridas por una empresa acreditada ante la EMA. Entregar al inicio del contrato el calendario de calibración de los termohigrómetros.

9.	VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS

9.1 	La verificación analítica de todas las pruebas se realizará con reactivo proporcionado por el proveedor. (El laboratorio indicará al proveedor la cantidad de reactivo necesaria para la validación así como de los insumos necesarios, y muestras comerciales para verificación de exactitud, linealidad y precisión). El reactivo para validación y/o verificación deberá ser entregado en forma inmediata a la instalación del equipo.

9.2 	El tiempo para la verificación analítica de las pruebas no debe exceder los 30 días naturales a partir de la instalación de los equipos.

9.3 	La verificación analítica de todas las pruebas se realizará según protocolo indicado por el laboratorio, EP15 para precisión y veracidad y protocolo de Linealidad con tres replicados por concentración evaluada (5 a 6 niveles de concentración).

9.4 	Se requiere apoyo de personal técnico que conozca la metodología para asesorar en la verificación de los equipos.

9.5 	El área usuaria hará del conocimiento del proveedor el resultado de la verificación y si esta necesita repetirse para que se suministre el reactivo necesario.

9.6	Se requiere Verificación de desempeño analítico del equipo con reactivo proporcionado por el proveedor cuando se realicen cambios mayores en el equipo que puedan afectar el desempeño de las pruebas.

10.	PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO

10.1	Material de Control de Calidad Interno de marca diferente a la del instrumento (3ra opinión) de un mismo lote para todo un año (que contenga valores asignados para las pruebas y metodologías utilizadas en el instrumento) y /o material de control de la marca de los reactivos en caso que las muestras de 3ra opinión no cuenten con valores para algunos analitos.

10.2	Las muestras de control de calidad podrán ser de presentación liofilizada o líquida congelada y de estabilidad para los analitos mayor a una semana una vez abierto el vial, y de tres niveles de concentración siendo el nivel más bajo cercano a niveles pediátricos en la medida de lo posible.

10.3	El Programa de Control de Calidad Interno deberá contar con un Software independiente del equipo/ equipos,  con las siguientes características:

a)	introducción de los resultados de las muestras control en forma manual y/o por interface desde el equipo.

b)	programación de reglas.

c)	calculo automático de media, desviación estándar, coeficiente de variación, z score.

d)	alarmas estadísticas.

e)	gráficas de Levey Jennings, histograma y grafica de Youden como mínimo.

f)	envío de datos automatizados a la central del programa para su evaluación.

g)	informe mensual del desempeño en línea.

h)	grupo par mínimo de 10 laboratorios para la comparación estadística.

i)	comparativo con grupo par y método indicando IDS y CVR

j)	servicio de mantenimiento preventivo y mantenimientos correctivos del software.

k)	capacitación del uso del software para todo el personal mínimo dos veces al año.

l)	asesoría cuando sea requerida por el laboratorio.

11.	PROGRAMAS DE ENSAYOS DE APTITUD

11.1	Inscripción a un Programa de Control de Calidad Externo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17043:2010 con las siguientes características:

a)	Programa internacional seleccionado por el laboratorio.

b)	Que cubra todos los analitos del perfil.

c)	Que evalúe un ciclo de 12 muestras (12 meses) que deberá comenzar con el primer mes del año.

d)	Que disponga de un software en línea para la carga de los resultados.

e)	Que el informe de evaluación se reciba dentro de los 10 días posteriores de la fecha de cierre de cada mes.

f)	El reporte de desempeño mensual deberá contener comparación por grupo par y método, IDE, desvío porcentual, promedio de desvío, metas analíticas del programa y de variabilidad biológica u otras metas de uso regulatorios cuando aplique, calificación del desempeño por score, información de la incertidumbre del método, graficas por metodología y marcas.

g)	Informe anual final del desempeño.

12.	RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES

12.1	Instalación de los equipos

12.1.1	El proveedor deberá realizar en las instalaciones del laboratorio y documentar en una carpeta la siguiente información referente a la instalación y operatividad del equipo de acuerdo con la GUIA del CENAM:

a.	verificación de instalación.

b.	verificación de operación.

c.	verificación de desempeño (validación y/o verificación analítica ver punto 9).

d.	trazabilidad de los reactivos, calibradores y controles utilizados para las verificaciones.

e.	Las verificaciones serán evaluadas y aprobadas por el área usuaria.

12.2 Mantenimiento de los equipos

12.2.1 Entregar calendario del mantenimiento preventivo del equipo al inicio del contrato.

12.2.2 Mantenimiento preventivo y correctivo por servicio de ingeniería del fabricante del equipo o empresa autorizada.  Para mantenimientos correctivos se requiere respuesta técnica dentro de las 24 horas del reporte, los 365 días del año.

12.2.3 Entregar copia impresa de certificado de la calibración vigente de los instrumentos utilizados por el servicio de ingeniería. El certificado deberá contener los datos de trazabilidad de los instrumentos y deberá demostrar la Acreditación de la empresa calibradora de los instrumentos.

12.2.4 Incluir documentos que avalen el entrenamiento y capacitación de los asesores y los ingenieros de servicio.

12.3 	Cumplimiento del calendario de entregas establecido por el Instituto.

12.4 	En caso de falla de equipos, subrogación de las pruebas a un laboratorio certificado o acreditado. El proveedor deberá entregar la documentación que avale el cumplimiento de estos requisitos.

12.5 	Asesoría por un experto en forma inmediata y de acuerdo con las necesidades del laboratorio.

13.	CURSOS DE CAPACITACIÓN

13.1 	El proveedor adjudicado deberá proporcionar:

a)	Entrenamiento y capacitación inicial en el uso del equipo en los laboratorios del INP, durante el horario de la jornada de trabajo, de acuerdo con la programación establecida con el área usuaria.

b)	Re capacitación en el uso de los equipos para personal de nuevo ingreso o cuando se detecte la necesidad para los usuarios de los equipos.

c)	Cursos externos de actualización en el área de Endocrinología para el personal de acuerdo con las necesidades y durante la vigencia del contrato.

d)	Cursos de control de calidad estadístico.

e)	Cursos relacionados a la certificación por ISO-9001:2015 Sistemas de calidad. – Requisitos.

f)	Cursos Relacionados a la acreditación por la NMX-EC-15189-IMNC-2015/ISO 15189:2015. Laboratorios clínicos. Requisitos para la calidad y competencia.

g)	Todas las capacitaciones y actualizaciones deberán incluir evaluación y constancia de aprobación.

14.	EQUIPO DE COMPUTO Y SUS CONSUMIBLES

14.1 	Incluir las terminales de trabajo necesarias (computadora e impresora) con interfaz a los equipos para reporte a la red del INP,  compatible con el Sistema Informático del laboratorio. Se deben incluir los consumibles necesarios (toners y papel para impresión) y los mantenimientos preventivos y correctivos.

14.2 	Incluir impresora de código de barras con los consumibles necesarios (etiquetas), se debe incluir mantenimientos preventivos y correctivos.

14.3 	Incluir computadora equipada con Office completo para el instalar el software de control de calidad interno. Incluir impresora y sus consumibles y programa de mantenimiento preventivo, y correctivos cuando aplique.

EN CASO DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS ANTES MENCIONADOS, EL ÁREA USUARIA NOTIFICARÁ AL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA SU SOLUCIÓN.

| PERFIL 20.- DE ENDOCRINOLOGÍA POR ELISA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | CLAVE | DESCRIPCION | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA |
| 1 | R1464297 | 17-OH PROGESTERONA | KIT | PRUEBA | 120 | 300 |
| 2 | R1464299 | DHEA | KIT | PRUEBA | 140 | 350 |
| REACTIVOS PARA CONTROLES Y CALIBRADORES |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE | PRUEBA | No DE PRUEBAS PARA CONTROLES Y CALIBRADORES |  |  |  |  |
| R1464297 | 17-OH PROGESTERONA | 150 |  |  |  |  |
| R1464299 | DHEA | 150 |  |  |  |  |
| RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO: BQ MARIA EUGENIA COSTANTINI MILLÁN |  |  |  |  |  |  |

1.	ENDOCRINOLOGIA POR ELISA

2.	METODOLOGIA: Ensayo inmunoabsorvente ligado a enzimas(ELISA)

3.	ESPECIFICACIONES PARA LOS REACTIVOS

3.1	Ser compatibles con la metodología

3.2	Estabilidad del reactivo: a bordo 30 días como mínimo

3.3	Caducidad de los reactivos mínima de un año. Presentar carta compromiso de cambio de reactivo cuando la caducidad sea menor a la solicitada y el reactivo no se haya consumido al llegar la fecha de caducidad.

3.4	Registro Sanitario vigente al momento de la licitación.

3.5	Hoja de datos de seguridad de todos los reactivos utilizados para procesar las pruebas que se entregará directamente al laboratorio en una carpeta física una vez adjudicado el perfil.

3.6	Los reactivos deberán contar con documentación de trazabilidad de los calibradores a los patrones o materiales de referencia de mayor jerarquía metrológica con la concentración de los mismos expresada con una incertidumbre expandida, U. Esta información se entregará al inicio del contrato con actualización cada 6 meses cuando aplique.

3.7	Los reactivos deberán contar con la clasificación del Sistema Armonizado para la Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas en los Centros de Trabajo (NOM-018-STPS-2015)

3.8	Transporte de los reactivos siguiendo las condiciones establecidas por el fabricante

3.9	En la entrega de reactivos el proveedor deberá asegurar la cadena de frío mediante un termómetro de lectura digital con su software respectivo, con certificado de calibración que cumpla las directivas ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado, con documentación vigente que será entregada al inicio del contrato y renovada cuando aplique.

3.10	El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos mediante un gráfico de temperatura:

a.	Temperatura del almacén del proveedor

b.	Temperatura durante el transporte

c.	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio

Estos registros serán revisados para su aceptación por el personal del laboratorio que recibe los reactivos

4.	NUMERO DE EQUIPOS

4.1	Equipo lector de microplacas para ELISA manual

5.	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

5.1	Compacto, de mesa.

5.2	Sistema de fotómetro multipropósito, diseñado para leer y calcular los resultados.

5.3	Mínimo cuatro filtros.

5.4	Software con reducción de datos con las siguientes opciones: absorbancia, modo de cutoff, punto a punto, regresión polinomial, regresión lineal.

5.5	Almacenamiento de curvas de calibración.

5.6	Registro del control de calidad estadístico.

5.7	Monitor para visualización de datos.

5.8	Reponer reactivo cuando: el equipo esté funcionando mal, el equipo se descomponga y el material se desperdicie por este motivo, los reactivos no cumplan con las especificaciones de desempeño analítico o éstos caduquen antes del momento de uso. La reposición se hará en un máximo de tiempo de 1 semana a partir de que se manifieste el problema y este sea reportado al proveedor

6.	EQUIPOS DE SOPORTE

6.1	Incluir lavador automático de placas.

6.2	Incluir No Brake.

6.3	Incluir impresora y sus consumibles.

7.	CONSUMIBLES

7.1	Se deberá incluir el reactivo para procesar controles, calibradores, y repeticiones de muestras.

7.2	Se deberán incluir los demás consumibles necesarios inherentes al proceso que sean requeridos por los equipos y los usuarios (soluciones de lavado, limpieza, agua tridestilada, controles, calibradores, guantes, cubrebocas, toners para equipos, hojas) para la realización de las pruebas conforme al número de pruebas reportadas y a las necesidades que puedan presentarse por fallo de los equipos.

7.3	Entregar calendario de consumibles por el período de la licitación al inicio del contrato.

8.	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

NO APLICA

9.	VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS

9.1 	La verificación analítica de todas las pruebas se realizará con reactivo proporcionado por el proveedor. (El laboratorio indicará al proveedor la cantidad de reactivo necesaria para la validación así como de los insumos necesarios, y muestras comerciales para verificación de exactitud, linealidad y precisión cuando se requieran). El reactivo para validación y/o verificación deberá ser entregado en forma inmediata a la instalación del equipo

9.2 	El tiempo para la verificación analítica de las pruebas no debe exceder los 30 días naturales a partir de la instalación de los equipos

9.3 	La verificación analítica de todas las pruebas se realizará según protocolo indicado por el laboratorio, EP15 para precisión y veracidad y protocolo de Linealidad con tres replicados por concentración evaluada (5 a 6 niveles de concentración)

9.4 	Se requiere apoyo de personal técnico que conozca la metodología para asesorar en la verificación de los equipos

9.5 	El área usuaria hará del conocimiento del proveedor el resultado de la verificación y si esta necesita repetirse para que se suministre el reactivo necesario.

9.6	Se requiere Verificación de desempeño analítico del equipo con reactivo proporcionado por el proveedor cuando se realicen cambios mayores en el equipo que puedan afectar el desempeño de las pruebas.

10.	PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO

10.1	Material de Control de Calidad Interno de marca diferente a la del instrumento (3ra opinión)  de un mismo lote para todo un año (que contenga valores asignados para las pruebas y metodologías utilizadas en el instrumento) y /o material de control de la marca de los reactivos en caso que las muestras de 3ra opinión no cuenten con valores para algunos analitos.

10.2	Las muestras de control de calidad podrán ser de presentación liofilizada o líquida congelada y de estabilidad para los analitos mayor a una semana una vez abierto el vial, y de tres niveles de concentración

11.	PROGRAMAS DE ENSAYOS DE APTITUD

11.1	Inscripción a un Programa de Control de Calidad Externo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17043:2010 con las siguientes características:

a.	Programa internacional seleccionado por el laboratorio.

b.	Que cubra todos los analitos del perfil.

c.	Que evalúe un ciclo de 12 muestras (12 meses) que deberá comenzar con el primer mes del año.

d.	Que disponga de un software en línea para la carga de los resultados

e.	Que el informe de evaluación se reciba dentro de los 10 días posteriores de la fecha de cierre de cada mes.

f.	El reporte de desempeño mensual deberá contener comparación por grupo par y método, IDE, desvío porcentual, promedio de desvío, metas analíticas del programa y de variabilidad biológica u otras metas de uso regulatorios cuando aplique, calificación del desempeño por score, información de la incertidumbre del método, graficas por metodología y marcas

g.	Informe anual final del desempeño.

12.	RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES

12.1	Instalación de los equipos

12.1.1 El proveedor deberá realizar en las instalaciones del laboratorio y documentar en una carpeta la siguiente información referente a la instalación y operatividad del equipo de acuerdo con la GUIA del CENAM:

a.	verificación de instalación.

b.	verificación de operación.

c.	verificación de desempeño (validación y/o verificación analítica ver punto 9).

d.	trazabilidad de los reactivos, calibradores y controles utilizados para las verificaciones.

e.	Las verificaciones serán evaluadas y aprobadas por el área usuaria

12.2 Mantenimiento de los equipos

12.2.1 Entregar calendario del mantenimiento preventivo del equipo al inicio del contrato.

12.2.2 Mantenimiento preventivo y correctivo por servicio de ingeniería del fabricante del equipo o empresa autorizada.  Para mantenimientos correctivos se requiere respuesta técnica dentro de las 24 horas del reporte, los 365 días del año.

12.2.3 Entregar copia impresa de certificado de la calibración de los instrumentos utilizados por el servicio de ingeniería. El certificado deberá contener los datos de trazabilidad de los instrumentos y deberá demostrar la Acreditación de la empresa calibradora de los instrumentos.

12.2.4 Incluir documentos que avalen el entrenamiento y capacitación de los asesores y de los ingenieros de servicio.

12.3 	Cumplimiento del calendario de entregas establecido por el Instituto.

12.4 	En caso de falla de equipos, subrogación de las pruebas a un laboratorio certificado o acreditado. El proveedor deberá entregar la documentación que avale el cumplimiento de estos requisitos.

12.5 	Asesoría por un experto en forma inmediata y de acuerdo con las necesidades del laboratorio.

13.	CURSOS DE CAPACITACIÓN

13.1 	El proveedor adjudicado deberá proporcionar:

h)	Entrenamiento y capacitación inicial en el uso del equipo en los laboratorios del INP, durante el horario de la jornada de trabajo, de acuerdo con la programación establecida con el área usuaria.

i)	Re capacitación en el uso de los equipos para personal de nuevo ingreso o cuando se detecte la necesidad para los usuarios de los equipos.

j)	Cursos externos de actualización en el área de Endocrinología para el personal de acuerdo con las necesidades y durante la vigencia del contrato.

k)	Cursos de control de calidad estadístico.

l)	Cursos relacionados a la certificación por ISO-9001:2015 Sistemas de calidad. – Requisitos

m)	Cursos Relacionados a la acreditación por la NMX-EC-15189-IMNC-2015/ISO 15189:2015. Laboratorios clínicos. Requisitos para la calidad y competencia.

n)	Todas las capacitaciones y actualizaciones deberán incluir evaluación y constancia de aprobación.

14.	EQUIPO DE COMPUTO Y SUS CONSUMIBLES

NO APLICA

EN CASO DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS ANTES MENCIONADOS, EL ÁREA USUARIA NOTIFICARÁ AL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA SU SOLUCIÓN.

1.	NOMBRE DEL PERFIL:  DROGAS TERAPÉUTICAS POR INMUNOANÁLISIS

2.	METODOLOGIA: inmunoensayo enzimático homogéneo competitivo.

3.	ESPECIFICACIONES PARA LOS REACTIVOS

3.1	Ser compatibles con la metodología

3.2	Estabilidad del reactivo: a bordo 30 días como mínimo

3.3	Caducidad de los reactivos mínima de un año. Presentar carta compromiso de cambio de reactivo cuando la caducidad sea menor a la solicitada y el reactivo no se haya consumido al llegar la fecha de caducidad.

3.4	Registro Sanitario vigente al momento de la licitación.

3.5	Hoja de datos de seguridad de todos los reactivos utilizados para procesar las pruebas que se entregará directamente al laboratorio en una carpeta física una vez adjudicado el perfil.

3.6	Los reactivos deberán contar con documentación de trazabilidad de los calibradores a los patrones o materiales de referencia de mayor jerarquía metrológica con la concentración de los mismos expresada con una incertidumbre expandida, U. Esta información se entregará al inicio del contrato con actualización cada 6 meses cuando aplique.

3.7	Los reactivos deberán contar con la clasificación del Sistema Armonizado para la Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas en los Centros de Trabajo (NOM-018-STPS-2015).

3.8	Transporte de los reactivos siguiendo las condiciones establecidas por el fabricante.

3.9	En la entrega de reactivos el proveedor deberá asegurar la cadena de frío mediante un termómetro de lectura digital con su software respectivo, con certificado de calibración que cumpla las directivas ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado, con documentación vigente entregada al inicio del contrato y renovada cuando aplique.

3.10	El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos mediante un gráfico de temperatura:

a.	Temperatura del almacén del proveedor

b.	Temperatura durante el transporte

c.	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio

Estos registros serán revisados para su aceptación por el personal del laboratorio que recibe los reactivos

4.	NUMERO DE EQUIPOS

4.1	Un Equipo automatizado para inmunoensayo enzimático homogéneo competitivo

5.	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

5.1	Acceso de Urgencia: en cualquier momento sin interferir con el proceso

5.2	Pruebas procesadas por hora: mínimo 60

5.3	Volumen máximo de suero para pipeteo: 50 uL

5.4	 Lectura de código de barras para tubos de muestras, calibradores,  controles y reactivos

5.5	Menú disponible para todas las pruebas del perfil.

5.6	Memoria: mínimo para 200 pacientes

5.7	Diagnóstico de problemas.

5.8	Sistema refrigerante dentro del equipo para el mantenimiento de reactivos con control automático

5.9	Contador de pruebas integrado en el software del equipo.

5.10	Frecuencia y estabilidad del ajuste y/o calibración: no menor de 7 días

5.11	El equipo deberá contar con software interno de control de calidad que incluya: gráficas de Levey-Jennings, media acumulada, desviación estándar, coeficiente de variación, indicación de cambio de lote de reactivo y calibraciones

5.12	Se deberá presentar un análisis de los desechos generados por el equipo, acreditando que opera bajo la normativa vigente, NOM-052-SEMARNAT-2005.  Esta información se presentará una vez adjudicado el perfil y al momento de entregar el/los equipos

5.13	Reponer reactivo cuando: el equipo esté funcionando mal, el equipo se descomponga y el material se desperdicie por este motivo, los reactivos no cumplan con las especificaciones de desempeño analítico o éstos caduquen antes del momento de uso. La reposición se hará en un máximo de tiempo de 1 semana a partir de que se manifieste el problema y este sea reportado al proveedor.

5.14	El equipo se debe interfazar a la red informática del INP.

5.15	Incluir impresora del equipo con sus consumibles.

6.	EQUIPOS DE SOPORTE

6.1	Incluir microcentrífuga con la siguiente descripción:capacidad para 12 tubos, cámara construida en acero inoxidable, carcasa y tapa de metal, puerto de observación en la tapa, bloqueo de tapa por falta de corriente, memorias programables, bloqueo de tapa durante la corrida, protección del motor contra sobrecalentamiento, protección de la cámara contra el sobrecalentamiento, detección de desbalance, detección automática del rotor, botón para frenado manual, velocidad en incrementos de 10 en RCF y RPM. Deberá incluirse el mantenimiento preventivo con su programa y los mantenimientos correctivos por una empresa acreditada que demuestre la trazabilidad de los equipos utilizados para su calibración Respuesta técnica dentro de las 24 horas del reporte, los 365 días del año.

6.2	Incluir si es necesario un supresor de picos de corriente eléctrica además de los No Brake que forman parte de los equipos analíticos.

6.3	Incluir equipo de aire acondicionado cuando las necesidades del equipo analítico lo requieran y presentar el programa de mantenimientos preventivos.

7.	CONSUMIBLES

7.1	Se deberá incluir el reactivo para procesar controles, calibradores, y repeticiones de muestras.

7.2	Se deberán incluir los demás consumibles necesarios inherentes al proceso que sean requeridos por los equipos y los usuarios (soluciones de lavado, limpieza, copillas, tubos de polipropileno, agua tridestilada, controles, calibradores, guantes, cubrebocas, toners para equipos, hojas) para la realización de las pruebas conforme al número de pruebas reportadas y a las necesidades que puedan presentarse por fallo de los equipos

7.3	Entregar calendario de consumibles por el período de la licitación al inicio del contrato.

8. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

8.1	Incluir un juego de tres pipetas automáticas con la siguiente descripción: una pipeta de 2 a 20 uL, una pipeta de 20 a 200 uL y una pipeta de 100 a 1000 uL. Todas deberán contar con mecanismo que descarte cambio de volumen durante el pipeteo, fabricadas con cumplimiento de la normativa ISO 8655 y se deberán presentar certificados de calibración acreditados por la norma ISO 17025 vigente ante la EMA. Deberán incluirse las puntas para todas las pipetas que sean compatibles con la marca de las pipetas ofertadas. Entregar al inicio del contrato el calendario de calibración de las pipetas.

8.2	Incluir 1 termómetro digital con sensor metálico para refrigeración y congelación con certificado de calibración de acuerdo con ISO 17025 vigente y sus correspondientes mantenimientos y calibraciones requeridas por una empresa acreditada ante la EMA. Entregar al inicio del contrato el calendario de calibración del termómetro.

8.3	Incluir 1 termohigrómetro digital con trazabilidad a patrón nacional o internacional con certificado de calibración de acuerdo con ISO 17025 vigente para verificar que los equipos trabajen en condiciones ideales de temperatura y humedad relativa. Incluir programa de mantenimiento preventivo y correctivo y calibraciones requeridas por una empresa acreditada ante la EM. Entregar al inicio del contrato el calendario de calibración del termohigrómetro.

9. VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS

9.1 	La verificación analítica de todas las pruebas se realizará con reactivo proporcionado por el proveedor. (El laboratorio indicará al proveedor la cantidad de reactivo necesaria para la validación así como de los insumos necesarios, y muestras comerciales para verificación de exactitud, linealidad y precisión cuando se requieran). El reactivo para validación y/o verificación deberá ser entregado en forma inmediata a la instalación del equipo.

9.2 	El tiempo para la verificación analítica de las pruebas no debe exceder los 30 días naturales a partir de la instalación de los equipos.

9.3 	La verificación analítica de todas las pruebas se realizará según protocolo indicado por el laboratorio, EP15 para precisión y veracidad y protocolo de Linealidad con tres replicados por concentración evaluada (5 a 6 niveles de concentración).

9.4 	Se requiere apoyo de personal técnico que conozca la metodología para asesorar en la verificación de los equipos.

9.5 	El área usuaria hará del conocimiento del proveedor el resultado de la verificación y si esta necesita repetirse para que se suministre el reactivo necesario.

9.6	Se requiere Verificación de desempeño analítico del equipo con reactivo proporcionado por el proveedor cuando se realicen cambios mayores en el equipo que puedan afectar el desempeño de las pruebas.

10.	PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO

10.1	Material de Control de Calidad Interno de marca diferente a la del instrumento (3ra opinión)  de un mismo lote para todo un año (que contenga valores asignados para las pruebas y metodologías utilizadas en el instrumento) y /o material de control de la marca de los reactivos en caso que las muestras de 3ra opinión no cuenten con valores para algunos analitos.

10.2	Las muestras de control de calidad podrán ser de presentación liofilizada o líquida congelada y de estabilidad para los analitos mayor a una semana una vez abierto el vial, y de tres niveles de concentración que cubran los rangos terapéuticos.

10.3	El programa de control de calidad interno deberá contar con un Software independiente del equipo,  con las siguientes características:

a)	introducción de los resultados de las muestras control en forma manual y/o por interface desde el equipo.

b)	programación de reglas

c)	calculo automático de media, desviación estándar, coeficiente de variación, z score.

d)	alarmas estadísticas

e)	gráficas de Levey Jennings, histograma y grafica de Youden como mínimo

f)	envío de datos automatizados a la central del programa para su evaluación.

g)	informe mensual del desempeño en línea.

h)	grupo par mínimo de 10 laboratorios para la comparación estadística.

i)	comparativo con grupo par y método indicando IDS y CVR

j)	servicio de mantenimiento preventivo y mantenimientos correctivos del software.

k)	capacitación del uso del software para todo el personal mínimo dos veces al año.

l)	asesoría cuando sea requerida por el laboratorio.

11	PROGRAMAS DE ENSAYOS DE APTITUD

11.1	Inscripción a un Programa de Control de Calidad Externo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17043:2010 con las siguientes características:

a.	Programa internacional seleccionado por el laboratorio.

b.	Que cubra todos los analitos del perfil.

c.	Que evalúe en lo posible un ciclo de 12 muestras (12 meses) que deberá comenzar con el primer mes del año.

d.	Que disponga de un software en línea para la carga de los resultados

e.	Que el informe de evaluación se reciba dentro de los 10 días posteriores de la fecha de cierre de cada mes.

f.	El reporte de desempeño mensual deberá contener comparación por grupo par y método, IDE, desvío porcentual, promedio de desvío, metas analíticas del programa y de variabilidad biológica u otras metas de uso regulatorios cuando aplique, calificación del desempeño por score, información de la incertidumbre del método, graficas por metodología y marcas.

g.	Informe final anual del desempeño.

12	RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES

12.1	Instalación de los equipos

12.1.1	El proveedor deberá realizar en las instalaciones del laboratorio y documentar en una carpeta la siguiente información referente a la instalación y operatividad del equipo de acuerdo con la GUIA del CENAM:

a.	verificación de instalación.

b.	verificación de operación.

c.	verificación de desempeño (validación y/o verificación analítica ver punto 9).

d.	trazabilidad de los reactivos, calibradores y controles utilizados para las verificaciones.

e.	Las verificaciones serán evaluadas y aprobadas por el área usuaria.

12.2 Mantenimiento de los equipos

12.2.1 Entregar calendario del mantenimiento preventivo del equipo al inicio del contrato.

12.2.2 Mantenimiento preventivo y correctivo por servicio de ingeniería del fabricante del equipo o empresa autorizada. Para mantenimientos correctivos se requiere respuesta técnica dentro de las 24 horas del reporte, los 365 días del año.

12.2.3 Entregar copia impresa de certificado de la calibración de los instrumentos utilizados por el servicio de ingeniería. El certificado deberá contener los datos de trazabilidad de los instrumentos y deberá demostrar la Acreditación de la empresa calibradora de los instrumentos.

12.2.4 Incluir documentos que avalen el entrenamiento y capacitación de los asesores y los ingenieros de servicio.

12.3 	Cumplimiento del calendario de entregas establecido por el Instituto.

12.4 	En caso de falla de equipos, subrogación de las pruebas a un laboratorio certificado o acreditado. El proveedor deberá entregar la documentación que avale el cumplimiento de estos requisitos.

12.5 	Asesoría por un experto en forma inmediata y de acuerdo con las necesidades del laboratorio.

13	CURSOS DE CAPACITACIÓN

13.1 	El proveedor adjudicado deberá proporcionar:

a.	Entrenamiento y capacitación inicial en el uso del equipo en los laboratorios del INP, durante el horario de la jornada de trabajo, de acuerdo con la programación establecida con el área usuaria.

b.	Re capacitación en el uso de los equipos para personal de nuevo ingreso o cuando se detecte la necesidad para los usuarios de los equipos.

c.	Cursos externos de actualización en el área de bioquímica para el personal de acuerdo con las necesidades y durante la vigencia del contrato.

d.	Cursos de control de calidad estadístico.

e.	Cursos relacionados a la certificación por ISO-9001:2015 Sistemas de calidad. – Requisitos.

f.	Cursos Relacionados a la acreditación por la NMX-EC-15189-IMNC-2015/ISO 15189:2015. Laboratorios clínicos. Requisitos para la calidad y competencia.

g.	Todas las capacitaciones y actualizaciones deberán incluir evaluación y constancia de aprobación.

14	EQUIPO DE COMPUTO Y SUS CONSUMIBLES

14.1 	Incluir terminales de trabajo (computadora e impresora) con interfaz a los equipos para reporte a la red del INP,  compatible con el Sistema Informático del laboratorio. Se deben incluir los consumibles necesarios (toners y papel para impresión) y los mantenimientos preventivos y correctivos.

14.2 	Incluir impresora de código de barras con los consumibles necesarios (etiquetas), se debe incluir mantenimientos preventivos y correctivos.

EN CASO DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS ANTES MENCIONADOS, EL ÁREA USUARIA NOTIFICARÁ AL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA SU SOLUCIÓN.

| PERFIL 21.- DE DROGAS TERAPÉUTICAS POR INMUNOANÁLISIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA |
| 1 | R1464233 | CICLOSPORINA | KIT | PRUEBA | 360 | 900 |
| 2 | R1464234 | TACROLIMUS | KIT | PRUEBA | 360 | 900 |
| 3 | R1464235 | MICOFENOLATO | KIT | PRUEBA | 200 | 500 |
| 4 | R1464236 | METOTREXATE | KIT | PRUEBA | 320 | 800 |
| REACTIVOS PARA CONTROLES Y CALIBRADORES |  |  |  |  |  |  |
| Q | CLAVE | PRUEBA | No DE PRUEBAS PARA CONTROLES Y CALIBRADORES |  |  |  |
| 1 | R1464233 | CICLOSPORINA | 300 |  |  |  |
| 2 | R1464234 | TACROLIMUS | 200 |  |  |  |
| 3 | R1464235 | MICOFENOLATO | 200 |  |  |  |
| 4 | R1464236 | METOTREXATE | 400 |  |  |  |
| RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO: BQ MARIA EUGENIA COSTANTINI MILLÁN |  |  |  |  |  |  |

1.	DROGAS TERAPÉUTICAS POR INMUNOANÁLISIS

2.	METODOLOGIA: inmunoensayo enzimático homogéneo competitivo.

3.	ESPECIFICACIONES PARA LOS REACTIVOS

3.1	Ser compatibles con la metodología

3.2	Estabilidad del reactivo: a bordo 30 días como mínimo

3.3	Caducidad de los reactivos mínima de un año. Presentar carta compromiso de cambio de reactivo cuando la caducidad sea menor a la solicitada y el reactivo no se haya consumido al llegar la fecha de caducidad.

3.4	Registro Sanitario vigente al momento de la licitación.

3.5	Hoja de datos de seguridad de todos los reactivos utilizados para procesar las pruebas que se entregará directamente al laboratorio en una carpeta física una vez adjudicado el perfil.

3.6	Los reactivos deberán contar con documentación de trazabilidad de los calibradores a los patrones o materiales de referencia de mayor jerarquía metrológica con la concentración de los mismos expresada con una incertidumbre expandida, U. Esta información se entregará al inicio del contrato con actualización cada 6 meses cuando aplique.

3.7	Los reactivos deberán contar con la clasificación del Sistema Armonizado para la Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas en los Centros de Trabajo (NOM-018-STPS-2015).

3.8	Transporte de los reactivos siguiendo las condiciones establecidas por el fabricante.

3.9	En la entrega de reactivos el proveedor deberá asegurar la cadena de frío mediante un termómetro de lectura digital con su software respectivo, con certificado de calibración que cumpla las directivas ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado, con documentación vigente entregada al inicio del contrato y renovada cuando aplique.

3.10	El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos mediante un gráfico de temperatura:

a.	Temperatura del almacén del proveedor

b.	Temperatura durante el transporte

c.	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio

Estos registros serán revisados para su aceptación por el personal del laboratorio que recibe los reactivos

4.	NUMERO DE EQUIPOS

4.1	Un Equipo automatizado para inmunoensayo enzimático homogéneo competitivo

5.	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

5.1	Acceso de Urgencia: en cualquier momento sin interferir con el proceso

5.2	Pruebas procesadas por hora: mínimo 60

5.3	Volumen máximo de suero para pipeteo: 50 uL

5.4	 Lectura de código de barras para tubos de muestras, calibradores,  controles y reactivos

5.5	Menú disponible para todas las pruebas del perfil.

5.6	Memoria: mínimo para 200 pacientes

5.7	Diagnóstico de problemas.

5.8	Sistema refrigerante dentro del equipo para el mantenimiento de reactivos con control automático

5.9	Contador de pruebas integrado en el software del equipo.

5.10	Frecuencia y estabilidad del ajuste y/o calibración: no menor de 7 días

5.11	El equipo deberá contar con software interno de control de calidad que incluya: gráficas de Levey-Jennings, media acumulada, desviación estándar, coeficiente de variación, indicación de cambio de lote de reactivo y calibraciones

5.12	Se deberá presentar un análisis de los desechos generados por el equipo, acreditando que opera bajo la normativa vigente, NOM-052-SEMARNAT-2005.  Esta información se presentará una vez adjudicado el perfil y al momento de entregar el/los equipos

5.13	Reponer reactivo cuando: el equipo esté funcionando mal, el equipo se descomponga y el material se desperdicie por este motivo, los reactivos no cumplan con las especificaciones de desempeño analítico o éstos caduquen antes del momento de uso. La reposición se hará en un máximo de tiempo de 1 semana a partir de que se manifieste el problema y este sea reportado al proveedor.

5.14	El equipo se debe interfazar a la red informática del INP.

5.15	Incluir impresora del equipo con sus consumibles.

6.	EQUIPOS DE SOPORTE

6.1	Incluir microcentrífuga con la siguiente descripción:capacidad para 12 tubos, cámara construida en acero inoxidable, carcasa y tapa de metal, puerto de observación en la tapa, bloqueo de tapa por falta de corriente, memorias programables, bloqueo de tapa durante la corrida, protección del motor contra sobrecalentamiento, protección de la cámara contra el sobrecalentamiento, detección de desbalance, detección automática del rotor, botón para frenado manual, velocidad en incrementos de 10 en RCF y RPM. Deberá incluirse el mantenimiento preventivo con su programa y los mantenimientos correctivos por una empresa acreditada que demuestre la trazabilidad de los equipos utilizados para su calibración Respuesta técnica dentro de las 24 horas del reporte, los 365 días del año.

6.2	Incluir si es necesario un supresor de picos de corriente eléctrica además de los No Brake que forman parte de los equipos analíticos.

6.3	Incluir equipo de aire acondicionado cuando las necesidades del equipo analítico lo requieran y presentar el programa de mantenimientos preventivos.

7.	CONSUMIBLES

7.1	Se deberá incluir el reactivo para procesar controles, calibradores, y repeticiones de muestras.

7.2	Se deberán incluir los demás consumibles necesarios inherentes al proceso que sean requeridos por los equipos y los usuarios (soluciones de lavado, limpieza, copillas, tubos de polipropileno, agua tridestilada, controles, calibradores, guantes, cubrebocas, toners para equipos, hojas) para la realización de las pruebas conforme al número de pruebas reportadas y a las necesidades que puedan presentarse por fallo de los equipos

7.3	Entregar calendario de consumibles por el período de la licitación al inicio del contrato.

8. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

8.1	Incluir un juego de tres pipetas automáticas con la siguiente descripción: una pipeta de 2 a 20 uL, una pipeta de 20 a 200 uL y una pipeta de 100 a 1000 uL. Todas deberán contar con mecanismo que descarte cambio de volumen durante el pipeteo, fabricadas con cumplimiento de la normativa ISO 8655 y se deberán presentar certificados de calibración acreditados por la norma ISO 17025 vigente ante la EMA. Deberán incluirse las puntas para todas las pipetas que sean compatibles con la marca de las pipetas ofertadas. Entregar al inicio del contrato el calendario de calibración de las pipetas.

8.2	Incluir 1 termómetro digital con sensor metálico para refrigeración y congelación con certificado de calibración de acuerdo con ISO 17025 vigente y sus correspondientes mantenimientos y calibraciones requeridas por una empresa acreditada ante la EMA. Entregar al inicio del contrato el calendario de calibración del termómetro.

8.3	Incluir 1 termohigrómetro digital con trazabilidad a patrón nacional o internacional con certificado de calibración de acuerdo con ISO 17025 vigente para verificar que los equipos trabajen en condiciones ideales de temperatura y humedad relativa. Incluir programa de mantenimiento preventivo y correctivo y calibraciones requeridas por una empresa acreditada ante la EM. Entregar al inicio del contrato el calendario de calibración del termohigrómetro.

9. VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS

9.1 	La verificación analítica de todas las pruebas se realizará con reactivo proporcionado por el proveedor. (El laboratorio indicará al proveedor la cantidad de reactivo necesaria para la validación así como de los insumos necesarios, y muestras comerciales para verificación de exactitud, linealidad y precisión cuando se requieran). El reactivo para validación y/o verificación deberá ser entregado en forma inmediata a la instalación del equipo.

9.2 	El tiempo para la verificación analítica de las pruebas no debe exceder los 30 días naturales a partir de la instalación de los equipos.

9.3 	La verificación analítica de todas las pruebas se realizará según protocolo indicado por el laboratorio, EP15 para precisión y veracidad y protocolo de Linealidad con tres replicados por concentración evaluada (5 a 6 niveles de concentración).

9.4 	Se requiere apoyo de personal técnico que conozca la metodología para asesorar en la verificación de los equipos.

9.5 	El área usuaria hará del conocimiento del proveedor el resultado de la verificación y si esta necesita repetirse para que se suministre el reactivo necesario.

9.6	Se requiere Verificación de desempeño analítico del equipo con reactivo proporcionado por el proveedor cuando se realicen cambios mayores en el equipo que puedan afectar el desempeño de las pruebas.

10.	PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO

10.1	Material de Control de Calidad Interno de marca diferente a la del instrumento (3ra opinión)  de un mismo lote para todo un año (que contenga valores asignados para las pruebas y metodologías utilizadas en el instrumento) y /o material de control de la marca de los reactivos en caso que las muestras de 3ra opinión no cuenten con valores para algunos analitos.

10.2	Las muestras de control de calidad podrán ser de presentación liofilizada o líquida congelada y de estabilidad para los analitos mayor a una semana una vez abierto el vial, y de tres niveles de concentración que cubran los rangos terapéuticos.

10.3	El programa de control de calidad interno deberá contar con un Software independiente del equipo,  con las siguientes características:

a)	introducción de los resultados de las muestras control en forma manual y/o  por interface desde el equipo.

b)	programación de reglas

c)	calculo automático de media, desviación estándar, coeficiente de variación, z score.

d)	alarmas estadísticas

e)	gráficas de Levey Jennings, histograma y grafica de Youden como mínimo

f)	envío de datos automatizados a la central del programa para su evaluación.

g)	informe mensual del desempeño en línea.

h)	grupo par mínimo de 10 laboratorios para la comparación estadística.

i)	comparativo con grupo par y método indicando IDS y CVR

j)	servicio de mantenimiento preventivo y mantenimientos correctivos del software.

k)	capacitación del uso del software para todo el personal mínimo dos veces al año.

l)	asesoría cuando sea requerida por el laboratorio.

11	PROGRAMAS DE ENSAYOS DE APTITUD

11.1	Inscripción a un Programa de Control de Calidad Externo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17043:2010 con las siguientes características:

a.	Programa internacional seleccionado por el laboratorio.

b.	Que cubra todos los analitos del perfil.

c.	Que evalúe en lo posible un ciclo de 12 muestras (12 meses) que deberá comenzar con el primer mes del año.

d.	Que disponga de un software en línea para la carga de los resultados

e.	Que el informe de evaluación se reciba dentro de los 10 días posteriores de la fecha de cierre de cada mes.

f.	El reporte de desempeño mensual deberá contener comparación por grupo par y método, IDE, desvío porcentual, promedio de desvío, metas analíticas del programa y de variabilidad biológica u otras metas de uso regulatorios cuando aplique, calificación del desempeño por score, información de la incertidumbre del método, graficas por metodología y marcas.

g.	Informe final anual del desempeño.

12	RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES

12.1	Instalación de los equipos

12.1.1	El proveedor deberá realizar en las instalaciones del laboratorio y documentar en una carpeta la siguiente información referente a la instalación y operatividad del equipo de acuerdo con la GUIA del CENAM:

a.	verificación de instalación.

b.	verificación de operación.

c.	verificación de desempeño (validación y/o verificación analítica ver punto 9).

d.	trazabilidad de los reactivos, calibradores y controles utilizados para las verificaciones.

e.	Las verificaciones serán evaluadas y aprobadas por el área usuaria.

12.2 Mantenimiento de los equipos

12.2.1 Entregar calendario del mantenimiento preventivo del equipo al inicio del contrato.

12.2.2 Mantenimiento preventivo y correctivo por servicio de ingeniería del fabricante del equipo o empresa autorizada. Para mantenimientos correctivos se requiere respuesta técnica dentro de las 24 horas del reporte, los 365 días del año.

12.2.3 Entregar copia impresa de certificado de la calibración de los instrumentos utilizados por el servicio de ingeniería. El certificado deberá contener los datos de trazabilidad de los instrumentos y deberá demostrar la Acreditación de la empresa calibradora de los instrumentos.

12.2.4 Incluir documentos que avalen el entrenamiento y capacitación de los asesores y los ingenieros de servicio.

12.3 	Cumplimiento del calendario de entregas establecido por el Instituto.

12.4 	En caso de falla de equipos, subrogación de las pruebas a un laboratorio certificado o acreditado. El proveedor deberá entregar la documentación que avale el cumplimiento de estos requisitos.

12.5 	Asesoría por un experto en forma inmediata y de acuerdo con las necesidades del laboratorio.

13	CURSOS DE CAPACITACIÓN

13.1 	El proveedor adjudicado deberá proporcionar:

a.	Entrenamiento y capacitación inicial en el uso del equipo en los laboratorios del INP, durante el horario de la jornada de trabajo, de acuerdo con la programación establecida con el área usuaria.

b.	Re capacitación en el uso de los equipos para personal de nuevo ingreso o cuando se detecte la necesidad para los usuarios de los equipos.

c.	Cursos externos de actualización en el área de bioquímica para el personal de acuerdo con las necesidades y durante la vigencia del contrato.

d.	Cursos de control de calidad estadístico.

e.	Cursos relacionados a la certificación por ISO-9001:2015 Sistemas de calidad. – Requisitos.

f.	Cursos Relacionados a la acreditación por la NMX-EC-15189-IMNC-2015/ISO 15189:2015. Laboratorios clínicos. Requisitos para la calidad y competencia.

g.	Todas las capacitaciones y actualizaciones deberán incluir evaluación y constancia de aprobación.

14	EQUIPO DE COMPUTO Y SUS CONSUMIBLES

14.1 	Incluir terminales de trabajo (computadora e impresora) con interfaz a los equipos para reporte a la red del INP,  compatible con el Sistema Informático del laboratorio. Se deben incluir los consumibles necesarios (toners y papel para impresión) y los mantenimientos preventivos y correctivos.

14.2 	Incluir impresora de código de barras con los consumibles necesarios (etiquetas), se debe incluir mantenimientos preventivos y correctivos.

EN CASO DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS ANTES MENCIONADOS, EL ÁREA USUARIA NOTIFICARÁ AL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA SU SOLUCIÓN.

| PERFIL 22.- (INMUNO-ALERGIA): NEFELOMETRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | CLAVE SIA | DESCRIPCIÓN |  | PRESENTACION |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |
| 1 | R1464392 | ALFA 1 ANTITRIPSINA |  | KIT |  | PRUEBA | 54 | 135 |
| 2 | R1464393 | ANTI C3 DEL COMPLEMENTO |  | KIT |  | PRUEBA | 800 | 2,000 |
| 3 | R1464394 | ANTI C4 DEL COMPLEMENTO |  | KIT |  | PRUEBA | 800 | 2,000 |
| 4 | R1464395 | ANTI IgA |  | KIT |  | PRUEBA | 800 | 2,000 |
| 5 | R1464396 | ANTI IgG |  | KIT |  | PRUEBA | 800 | 2,000 |
| 6 | R1464397 | ANTI IgM |  | KIT |  | PRUEBA | 800 | 2,000 |
| 7 | R1464226 | FACTOR REUMATOIDE |  | KIT |  | PRUEBA | 108 | 270 |
| 8 | R1464227 | ANTIESTREPTOLISINAS |  | KIT |  | PRUEBA | 108 | 270 |
| 9 | R1464228 | ANTI ALBUMINA |  | KIT |  | PRUEBA | 136 | 340 |
| 10 | R1464229 | PROTEÍNA C REACTIVA (HIGH SENSIVITY CRP 3 X 2.0 ML) |  | KIT |  | PRUEBA | 4,400 | 11,000 |
| 11 | R1464230 | SUBCLASES DE IgG (IgG1) |  | KIT |  | PRUEBA | 56 | 140 |
| 12 | R1464231 | SUBCLASES DE IgG (IgG2) |  | KIT |  | PRUEBA | 56 | 140 |
| 13 | R1464232 | SUBCLASES DE IgG (IgG3) |  | KIT |  | PRUEBA | 56 | 140 |
| 14 | R1464258 | SUBCLASES DE IgG (IgG4) |  | KIT |  | PRUEBA | 56 | 140 |
| PRUEBAS PARA CALIBRADORES, CONTROLES Y REPETICIONES. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. | CLAVE SIA | DESCRIPCIÓN |  | PRESENTACION |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |
| 1 | R1464392 | ALFA 1 ANTITRIPSINA |  | KIT |  | PRUEBA | 96 | 240 |
| 2 | R1464393 | ANTI C3 DEL COMPLEMENTO |  | KIT |  | PRUEBA | 280 | 700 |
| 3 | R1464394 | ANTI C4 DEL COMPLEMENTO |  | KIT |  | PRUEBA | 280 | 700 |
| 4 | R1464395 | ANTI IgA |  | KIT |  | PRUEBA | 280 | 700 |
| 5 | R1464396 | ANTI IgG |  | KIT |  | PRUEBA | 280 | 700 |
| 6 | R1464397 | ANTI IgM |  | KIT |  | PRUEBA | 280 | 700 |
| 7 | R1464226 | FACTOR REUMATOIDE |  | KIT |  | PRUEBA | 132 | 330 |
| 8 | R1464227 | ANTIESTREPTOLISINAS |  | KIT |  | PRUEBA | 216 | 540 |
| 9 | R1464228 | ANTI ALBUMINA |  | KIT |  | PRUEBA | 108 | 270 |
| 10 | R1464229 | PROTEÍNA C REACTIVA (HIGH SENSIVITY CRP 3 X 2.0 ML) |  | KIT |  | PRUEBA | 640 | 1,600 |
| 11 | R1464230 | SUBCLASES DE IgG (IgG1) |  | KIT |  | PRUEBA | 59 | 148 |
| 12 | R1464231 | SUBCLASES DE IgG (IgG2) |  | KIT |  | PRUEBA | 59 | 148 |
| 13 | R1464232 | SUBCLASES DE IgG (IgG3) |  | KIT |  | PRUEBA | 66 | 164 |
| 14 | R1464258 | SUBCLASES DE IgG (IgG4) |  | KIT |  | PRUEBA | 66 | 164 |

1.	INMUNOLOGIA Y ALERGIA POR METODO DE NEFELOMETRIA

2	METODOLOGIA: NEFELOMETRIA

3. ESPECIFICACIONES PARA LOS REACTIVOS

3.1 Ser compatibles con la metodología

3.2 Caducidad de los reactivos mínima de un año. Presentar carta compromiso de cambio de reactivo cuando la caducidad sea menor (≥ 6meses) a la solicitada y el reactivo no se haya consumido al llegar la fecha de caducidad.

3.3	Registro Sanitario vigente al momento de la licitación.

3.4 Hoja de datos de seguridad de todos los reactivos utilizados para procesar las pruebas que se entregará directamente al laboratorio en una carpeta física.

3.5 Los reactivos deberán contar con documentación de trazabilidad de los calibradores a los patrones o materiales de referencia de mayor jerarquía metrológica con la concentración de los mismos expresada con una incertidumbre expandida, U. Esta información se entregará al inicio del contrato con actualización cada 6 meses cuando aplique.

3.6	 Los reactivos deberán contar con la clasificación del Sistema Armonizado para la Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas en los Centros de Trabajo (NOM-018-STPS-2015)

3.7	Transporte de los reactivos siguiendo las condiciones establecidas por el fabricante

3.8	En la entrega de reactivos el proveedor deberá asegurar la cadena de frío mediante un termómetro de lectura digital con certificado de calibración que cumpla las directivas ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado, con documentación vigente que será entregada al inicio del contrato. El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos mediante un gráfico de temperatura:

a.	Temperatura del almacén del proveedor

b.	Temperatura durante el transporte

c.	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio:

3.9	Incluir reactivos para calibraciones y controles

3.10 El proveedor debe garantizar la entrega de reactivos de acuerdo con las pruebas solicitadas (costo por prueba reportada) y necesidades del laboratorio en caso de emergencia en el incremento de inesperado de pruebas. El proveedor debe demostrar que tiene la capacidad para la entrega de reactivo.

4	NUMERO DE EQUIPOS

4.1	Dos equipos con metodología por Nefelometría nuevos.

5	ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS

El equipo deberá ser entregado dentro de los 15 días posteriores al acto de fallo

5.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO

5.1.1 El sistema de detección debe ser sensible, específico, de carga continua, con tecnología de punta y con dilución automática.

5.1.2	 Con más de 60 protocolos de ensayo programados

5.1.3 Detección de nivel para muestras, estándares, controles, reactivos y contenedores para líquidos y desechos del sistema

5.1.4	Volumen de reactivo de consumo promedio de 40 uL

5.1.5	Rendimiento mínimo de 65 pruebas/hora dependiendo de la mezcla del ensayo

5.1.6	 Lector de código de barras para tubos de muestras, calibradores, controles y reactivos

5.1.7	Menú disponible para todas las pruebas del perfil.

5.1.8	El equipo debe ser de piso o de mesa, incluyendo mesa de soporte si se requiere

5.1.9	Con programación de acceso al azar y de programación en paneles

5.1.10	El equipo debe de tener control de calidad integrado

5.1.11	 Que se puedan realizar determinaciones en tubo primario de diferentes tamaños y muestras pediátricas

5.1.12	 Diagnóstico de problemas.

5.1.13	 Curvas de calibración estables como mínimo de 4 semanas.

5.1.14	 El equipo debe contar con software (interfaz de host) que permita interfazar a la red los resultados a la red informática del INP

5.1.15	 El equipo deberá contar con software interno de control de calidad que incluya: gráficas de Levey-Jennings, media acumulada, desviación estándar, coeficiente de variación, indicación de cambio de lote de reactivo y calibraciones

5.1.16	 Se deberá presentar un análisis de los desechos generados por el equipo, acreditando que opera bajo la normativa vigente, NOM-052-SEMARNAT-2005

5.1.17	 Reponer reactivo cuando: el equipo esté funcionando mal, el equipo se descomponga y el material se desperdicie por este motivo, los reactivos no cumplan con las especificaciones de desempeño analítico o éstos caduquen antes del momento de uso. La reposición se hará en un máximo de tiempo de 1 semana a partir de que se manifieste el problema y este sea reportado al proveedor.

5.1.18	 Entregar el manual del sistema operativo

5.1.19	 Al momento de la instalación en el laboratorio deberán entregar una carpeta que incluya la verificación de instalación, verificación de operación, verificación de desempeño impreso de los datos obtenidos, así como trazabilidad de los controles y calibradores

5.1.20	 El equipo se debe interfazar a la red informática del INP

5.2	 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL EQUIPO DE MEDIANO RENDIMIENTO

5.2.1	 El sistema de detección debe ser sensible, específico de carga continua, con tecnología que realice de la intensidad de la dispersión total, tecnología de punta y con dilución automática

5.2.2	Con más de 60 protocolos de ensayo programados

5.2.3	Detección de nivel para muestras, estándares, controles, reactivos y contenedores par líquidos y desechos del sistema

5.2.4	Volumen de reactivo de consumo promedio de 40 uL

5.2.5	Rendimiento mínimo de 65 pruebas/hora dependiendo de la mezcla del ensayo

5.2.6	Lectura de código de barras para tubos de muestras, calibradores, controles y reactivos

5.2.7	Menú disponible para todas las pruebas del perfil.

5.2.8	El equipo debe ser de piso o de mesa, incluyendo mesa de soporte si se requiere

5.2.9	Con programación de acceso al azar y de programación en paneles

5.2.10	El equipo debe de tener control de calidad integrado

5.2.11	Que se puedan realizar determinaciones en tubo primario de diferentes tamaños y muestras pediátricas

5.2.12	Diagnóstico de problemas.

5.2.13	Curvas de calibración estables como mínimo de 4 semanas.

5.2.14	El equipo debe contar con software (interfaz de host) que permita interfazar a la red los resultados a la red informática del INP

5.2.15	El equipo deberá contar con software interno de control de calidad que incluya: gráficas de Levey-Jennings, media acumulada, desviación estándar, coeficiente de variación, indicación de cambio de lote de reactivo y calibraciones

5.2.16	Se deberá presentar un análisis de los desechos generados por el equipo, acreditando que opera bajo la normativa vigente, NOM-052-SEMARNAT-2005

5.2.17	Reponer reactivo cuando: el equipo esté funcionando mal, el equipo se descomponga y el material se desperdicie por este motivo, los reactivos no cumplan con las especificaciones de desempeño analítico o éstos caduquen antes del momento de uso. La reposición se hará en un máximo de tiempo de 1 semana a partir de que se manifieste el problema y este sea reportado al proveedor

6.	EQUIPOS DE SOPORTE

6.1	Incluir microcentrífuga eppendorf de 12 x 2 ml con sistema de seguridad, cámara construida en acero inoxidable, carcasa y tapa de metal, puerto de observación en la tapa, bloqueo de tapa por falta de corriente, deberá incluirse el mantenimiento preventivo y los mantenimientos correctivos por una empresa acreditada y la trazabilidad de los equipos utilizados para su calibración.  Respuesta técnica dentro de las 24 horas del reporte, los 365 días del año.

6.2	Incluir centrífuga para tubo de 13 x 100 con sistema de seguridad, cámara construida en acero inoxidable, carcasa y tapa de metal, puerto de observación en la tapa, bloqueo de tapa por falta de corriente, Deberá incluirse el mantenimiento preventivo y los mantenimientos correctivos por una empresa acreditada y la trazabilidad de los equipos utilizados para su calibración.  Respuesta técnica dentro de las 24 horas del reporte, los 365 días del año.

6.3 Incluir equipo de aire acondicionado cuando las necesidades del equipo analítico lo requieran.

6.4 Incluir un supresor de picos de corriente eléctrica además de los No Brake que forman parte de los equipos analíticos.

7.	CONSUMIBLES

7.1	Se deberá incluir el reactivo necesario para controles, calibradores, repeticiones y todos los demás consumibles necesarios inherentes al proceso y necesarios para la realización de las pruebas conforme al número de pruebas reportadas y a las necesidades que puedan presentarse por fallo de los equipos.

7.2	Entregar calendario de consumibles por el período de la licitación al inicio del contrato.

7.3	Incluir consumibles para llevar a cabo las pruebas, diluyentes, amortiguadores copillas de reacción

7.4	 Tubos eppendorf y tubos de plástico de 13x75 para el procesamiento de muestras

7.5	Incluir pipetas de transferencia para la separación de suero para el procesamiento de las muestras

7.6	Cartucho para impresoras proporcionadas por el proveedor, hojas para la impresión de gráficos de curvas y resultados

7.7	Papel Parafilm 1 rollos de 4 in x 125 ft

8. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

8.1   	Incluir un juego de tres pipetas automáticas con la siguiente descripción: una pipeta de 2 a 20 uL, una pipeta de 20 a 200 uL y una pipeta de 100 a 1000 uL. Todas deberán contar con mecanismo que descarte cambio de volumen durante el pipeteo, fabricadas con cumplimiento de la normativa ISO 8655 y se deberán presentar certificados de calibración acreditados por la norma ISO 17025 vigente ante la EMA. Deberán incluirse las puntas para todas las pipetas que sean compatibles con la marca de las pipetas ofertadas

8.2	Incluir 1 termómetro digital con sensor metálico para refrigeración y I para congelación con certificado de calibración de acuerdo con ISO 17025 vigente y sus correspondientes mantenimientos y calibraciones requeridas por una empresa acreditada ante la EMA.

8.3 	Incluir 1 termohigrómetros digital con trazabilidad a patrón nacional o internacional con certificado de calibración de acuerdo con ISO 17025 vigente para verificar que los equipos trabajen en condiciones ideales de temperatura y humedad relativa. Incluir programa de mantenimiento preventivo y correctivo y calibraciones requeridas por una empresa acreditada ante la EMA

9	VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS

9.1 	La verificación analítica de todas las pruebas se realizará con reactivo proporcionado por el proveedor. (El laboratorio indicará al proveedor la cantidad de reactivo necesaria para la validación, así como de los insumos necesarios, y muestras comerciales para verificación de exactitud, linealidad y precisión cuando se requieran). El reactivo para validación y/o verificación deberá ser entregado en forma inmediata a la instalación del equipo

9.2 	El tiempo para la verificación analítica de las pruebas no debe exceder los 30 días naturales a partir del fallo

9.3 	La verificación analítica de todas las pruebas se realizará según protocolo indicado por el laboratorio, EP15 para precisión y veracidad y Linealidad con tres replicados por concentración evaluada.

9.4 	Se requiere apoyo de personal técnico que conozca la metodología para asesorar en la verificación y/o verificación de los equipos

9.5	 Se requiere Verificación de desempeño analítico del equipo con reactivo proporcionado por el proveedor cuando se realicen cambios mayores en el equipo que puedan afectar el desempeño de las pruebas.

9.6	    Entregar la carpeta de Verificación de Veracidad, Precisión   y curvas de Calibración y Linealidad

10	PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO

10.1 Material de Control de Calidad Interno de marca diferente a la del instrumento (3ra opinión) de un mismo lote para todo un año (que contenga valores asignados para las pruebas y metodologías utilizadas en el instrumento) y /o material de control de la marca de los reactivos en caso que las muestras de 3ra opinión no cuenten con valores para algunos analitos.

10.2	Las muestras de control de calidad deberán ser en presentación liquida, congelada y de estabilidad para los analitos mayor a una semana una vez abierto el vial, y de tres niveles de concentración

10.3	El programa de control de calidad interno deberá contar con un Software con las siguientes características:

a)	Introducción de los resultados de las muestras control en forma manual y/o por interfase desde el equipo.

b)	Programación de reglas

c)	   Calculo automático de media, desviación estándar, coeficiente de variación, z score.

d)	alarmas estadísticas

e)	Gráficas de Levey Jennings, histograma y grafica de Youden como mínimo

f)	 Envío de datos automatizaos a la central del programa para su evaluación.

g)	Informe mensual del desempeño en línea

h)	Comparativo con grupo par y método indicando IDS y CVR

i)	 Servicio de mantenimiento preventivo y mantenimientos correctivos del software.

j)	Capacitación del uso del software para todo el personal mínimo dos veces al año.

k)	Asesoría cuando sea requerida por el laboratorio.

11.	PROGRAMAS DE ENSAYOS DE APTITUD

11.1	Inscripción a un Programa de Control de Calidad Externo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17043:2010 con las siguientes características:

a)	Programa internacional seleccionado por el laboratorio.

b)	Que cubra todos los analitos del perfil

c)	Que evalúe un ciclo de 12 muestras (12 meses). deberá comenzar con el primer mes del año.

d)	Que disponga de un software en línea para la carga de los resultados

e)	Que el informe de evaluación se reciba dentro de los 10 días posteriores de la fecha de cierre de cada mes.

f)	El reporte de desempeño mensual deberá contener comparación por grupo par y método, IDE, desvío porcentual, promedio de desvío, metas analíticas del programa y de variabilidad biológica u otras metas de uso regulatorios cuando aplique, calificación del desempeño por score, información de la incertidumbre del método, graficas por metodología y marcas e informe final anual del desempeño.

12.	RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES

12.1	Instalación de los equipos

12.1.1 El proveedor deberá realizar en las instalaciones del laboratorio y documentar en una carpeta la siguiente información referente al equipo:

a.	verificación de instalación

b.	verificación de operación

c.	verificación de desempeño (validación y/o verificación analítica ver punto 9)

d.	trazabilidad de los reactivos, calibradores y controles utilizados para las verificaciones.

e.	Las verificaciones serán evaluadas y aprobadas por el área usuaria

12.1.2 Reponer reactivo cuando: el equipo esté funcionando mal, el equipo se descomponga y el material se desperdicie por este motivo, los reactivos no cumplan con las especificaciones de desempeño analítico o éstos caduquen antes del momento de uso. La reposición se hará en un máximo de tiempo de 1 semana a partir de que se manifieste el problema y este sea reportado al proveedor.

12.2 Mantenimiento de los equipos

12.2.1 Entregar calendario del mantenimiento preventivo del equipo al inicio del contrato

12.2.2 Mantenimiento preventivo y correctivo por servicio de ingeniería del fabricante del equipo o empresa autorizada.  Para mantenimientos correctivos se requiere respuesta técnica dentro de las 24 horas del reporte, los 365 días del año.

12.2.3 Entregar copia impresa de certificado de la calibración de los instrumentos utilizados por el servicio de ingeniería. El certificado deberá contener los datos de trazabilidad de los instrumentos y deberá demostrar la Acreditación de la empresa calibradora de los instrumentos

12.3 Cumplimiento del calendario de entregas establecido por área usuaria. El proveedor debe demostrar que tiene la capacidad para la entrega de reactivo.

12.4 En caso de falla de equipos, subrogación de las pruebas a un laboratorio certificado o acreditado. El proveedor deberá entregar la documentación que avale el cumplimiento de estos requisitos.

12.5 Asesoría por un experto en forma inmediata y de acuerdo con las necesidades del laboratorio. (Incluir documentos que avalen el entrenamiento y capacitación de los asesores técnicos e ingenieros).

13.	CURSOS DE CAPACITACIÓN

13.1 El proveedor adjudicado deberá proporcionar:

a)	    Entrenamiento y capacitación inicial en el uso del equipo en los         laboratorios del INP, durante el horario de la jornada de trabajo, de acuerdo con la programación establecida con el área usuaria,

b)	Cursos externos de actualización en el área para el personal de acuerdo con las necesidades y durante la vigencia del contrato.

c)	Cursos de control de calidad estadístico.

d)	Cursos relacionados a la certificación por ISO-9001:2015 Sistemas de calidad. – Requisitos

e)	Cursos Relacionados a la acreditación por la NMX-EC-15189-IMNC-2015/ISO 15189:2012

f)	Todas las capacitaciones y actualizaciones deberán incluir evaluación y constancia de aprobación

14.	EQUIPO DE COMPUTO Y SUS CONSUMIBLES

14.1 	Incluir terminal de trabajo (computadora e impresora) con interfaz a los equipos para reporte a la red, compatible con el Sistema Informático del laboratorio. Se deben incluir los consumibles necesarios (toners y papel para impresión) y los mantenimientos preventivos y correctivos. Se deberá verificar el estado del Hardware y software y de ser necesario actualizar y/o remplazar.

14.2	Incluir impresora de código de barras con los consumibles necesarios (etiquetas), se debe incluir mantenimientos preventivos y correctivos.

14.3 	Incluir computadora equipada con Office completo para el instalar el software de control de calidad interno. Incluir impresora y sus consumibles.

PERFIL 23.- (INMUNO-ALERGIA): TECNICA INMUNOENSAYO ELISA

| NO. | CLAVE SIA | DESCRIPCIÓN | PRESENTACION DE 96 PBAS. | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1464346 | CARDIOLIPINA IgA | KIT | PRUEBA | 336 | 840 |
| 2 | R1464347 | CARDIOLIPINA IgG | KIT | PRUEBA | 336 | 840 |
| 3 | R1464348 | CARDIOLIPINA IgM | KIT | PRUEBA | 336 | 840 |
| 4 | R1464349 | BETA 2-GLICOPROTEÍNA IgA | KIT | PRUEBA | 336 | 840 |
| 5 | R1464350 | BETA 2-GLICOPROTEÍNA IgG | KIT | PRUEBA | 336 | 840 |
| 6 | R1464351 | BETA 2-GLICOPROTEÍNA IgM | KIT | PRUEBA | 336 | 840 |
| 7 | R1464352 | DNA (ds) | KIT | PRUEBA | 116 | 290 |
| 8 | R1464353 | La (SS-B) | KIT | PRUEBA | 116 | 290 |
| 9 | R1464354 | Ro (SS-A) | KIT | PRUEBA | 116 | 290 |
| 10 | R1464355 | SM (Smith) | KIT | PRUEBA | 116 | 290 |
| 11 | R1464356 | SCL-70 | KIT | PRUEBA | 116 | 290 |
| 12 | R1464357 | JO-1 | KIT | PRUEBA | 116 | 290 |
| 13 | R1464359 | GLIADINA IgG | KIT | PRUEBA | 46 | 116 |
| 14 | R1464360 | GLIADINA IgA | KIT | PRUEBA | 46 | 116 |
| 15 | R1464361 | MPO | KIT | PRUEBA | 116 | 290 |
| 16 | R1464362 | RNP | KIT | PRUEBA | 116 | 290 |
| 17 | R1464364 | PR3 | KIT | PRUEBA | 46 | 116 |
| 18 | R1464365 | TRANSGLUTAMINASA IgG | KIT | PRUEBA | 88 | 220 |
| 19 | R1464366 | TRANSGLUTAMINASA IgA | KIT | PRUEBA | 88 | 220 |
| 20 | R1464367 | COMPLEMENTO HEMOLITICO (CH50) | KIT | PRUEBA | 136 | 340 |
| 21 | R1464368 | COMPLEJOS INMUNES | KIT | PRUEBA | 52 | 130 |
| 22 | R1464358 | LKM-1 | KIT | PRUEBA | 72 | 180 |
| 23 | R1464363 | ENA6 | KIT | PRUEBA | 42 | 105 |
| 24 | R1466417 | RECEPTOR DE ACETIL-COLINA | KIT | PRUEBA | 36 | 90 |

| PRUEBAS PARA CALIBRADORES, CONTROLES Y REPETICIONES. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | CLAVE SIA | DESCRIPCIÓN | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |
| 1 | R1464346 | CARDIOLIPINA IgA | KIT | PRUEBA | 120 | 300 |
| 2 | R1464347 | CARDIOLIPINA IgG | KIT | PRUEBA | 120 | 300 |
| 3 | R1464348 | CARDIOLIPINA IgM | KIT | PRUEBA | 120 | 300 |
| 4 | R1464349 | BETA 2-GLICOPROTEÍNA IgA | KIT | PRUEBA | 120 | 300 |
| 5 | R1464350 | BETA 2-GLICOPROTEÍNA IgG | KIT | PRUEBA | 120 | 300 |
| 6 | R1464351 | BETA 2-GLICOPROTEÍNA IgM | KIT | PRUEBA | 120 | 300 |
| 7 | R1464352 | DNA (ds) | KIT | PRUEBA | 64 | 160 |
| 8 | R1464353 | La (SS-B) | KIT | PRUEBA | 64 | 160 |
| 9 | R1464354 | Ro (SS-A) | KIT | PRUEBA | 64 | 160 |
| 10 | R1464355 | SM (Smith) | KIT | PRUEBA | 64 | 160 |
| 11 | R1464356 | SCL-70 | KIT | PRUEBA | 64 | 160 |
| 12 | R1464357 | JO-1 | KIT | PRUEBA | 64 | 160 |
| 13 | R1464359 | GLIADINA IgG | KIT | PRUEBA | 64 | 160 |
| 14 | R1464360 | GLIADINA IgA | KIT | PRUEBA | 64 | 160 |
| 15 | R1464361 | MPO | KIT | PRUEBA | 64 | 160 |
| 16 | R1464362 | RNP | KIT | PRUEBA | 64 | 160 |
| 17 | R1464364 | PR3 | KIT | PRUEBA | 64 | 160 |
| 18 | R1464365 | TRANSGLUTAMINASA IgG | KIT | PRUEBA | 64 | 160 |
| 19 | R1464366 | TRANSGLUTAMINASA IgA | KIT | PRUEBA | 64 | 160 |
| 20 | R1464367 | COMPLEMENTO HEMOLITICO (CH50) | KIT | PRUEBA | 120 | 300 |
| 21 | R1464368 | COMPLEJOS INMUNES | KIT | PRUEBA | 64 | 160 |
| 22 | R1464358 | LKM-1 | KIT | PRUEBA | 64 | 160 |
| 23 | R1464363 | ENA6 | KIT | PRUEBA | 64 | 160 |
| 24 | R1464367 | RECEPTOR DE ACETIL-COLINA | KIT | PRUEBA | 64 | 160 |

- INMUNOLOGIA Y ALERGIA POR METODO DE INMUNOENSAYO ELISA

2.	METODOLOGIA: ENSAYO INMUNOADSORBENTE LIGADO A ENZIMA

3.	ESPECIFICACIONES PARA LOS REACTIVOS

3.1	Ser compatibles con la metodología de ELISA (Ensayo inmunoadsorbente ligado a enzima) para la determinación de anticuerpos séricos

3.2	Reactivos que permitan realizar la determinación cuantitativa y/o semicuantitativa

3.3	Microplacas recubiertas con antígenos purificados

3.4	Con calibradores, control positivo y negativo

3.5	Con conjugado enzimático

3.6	Con solución de lavado

3.7	Solución de paro

3.8	Caducidad de los reactivos mínima de un año. Presentar carta compromiso de cambio de reactivo cuando la caducidad sea menor (≥ 6meses) a la solicitada y el reactivo no se haya consumido al llegar la fecha de caducidad.

3.9	 Registro Sanitario vigente al momento de la licitación.

3.10	Hoja de datos de seguridad de todos los reactivos utilizados para procesar las pruebas que se entregará directamente al laboratorio en una carpeta física.

3.11	Los reactivos deberán contar con documentación de trazabilidad de los calibradores a los patrones o materiales de referencia de mayor jerarquía metrológica con la concentración de los mismos expresada con una incertidumbre expandida, U. Esta información se entregará al inicio del contrato con actualización cada 6 meses cuando aplique.

3.12	Los reactivos deberán contar con la clasificación del Sistema Armonizado para la Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas en los Centros de Trabajo (NOM-018-STPS-2015)

3.13	Transporte de los reactivos siguiendo las condiciones establecidas por el fabricante

3.14	En la entrega de reactivos el proveedor deberá asegurar la cadena de frío mediante un termómetro de lectura digital con certificado de calibración que cumpla las directivas ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado, con documentación vigente que será entregada al inicio del contrato. El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos mediante un gráfico de temperatura:

a.	Temperatura del almacén del proveedor

b.	Temperatura durante el transporte

c.	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio:

3.15	Incluir reactivos para calibraciones y controles

3.16	El proveedor debe garantizar la entrega de reactivos de acuerdo con las pruebas solicitadas (costo por prueba reportada) y necesidades del laboratorio en caso de emergencia en el incremento de inesperado de pruebas. El proveedor debe demostrar que tiene la capacidad para la entrega de reactivo.

4.	NUMERO DE EQUIPOS

4.1	Un equipo de alto rendimiento, metodología ELISA

5	ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS

El equipo deberá ser entregado dentro de los 15 días posteriores al acto de fallo

5.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO

5.1.1	Equipo automatizado para la realizar pruebas de ELISA

5.1.2	Con fotómetro

5.1.3	Con lector de código de barras para muestras

5.1.4	Se requiere de un software que permita almacenar los resultados, curvas y resultados

5.1.5	Que tenga lector de código de barras de reactivos, controles y calibradores

5.1.6	Sensor de nivel de líquidos

5.1.7	Sin arrastre en puntas de muestras

5.1.8	Con capacidad de importar la lista de trabajo al software

5.1.9	Con impresora imprimir resultados y lista de trabajo

5.1.10	El equipo debe ser de piso o de mesa, incluyendo mesa de soporte si se requiere

5.1.11	 El equipo debe contar con software (interfaz de host) que permita interfazar a la red los resultados a la red informática del laboratorio

5.1.12	 Se deberá presentar un análisis de los desechos generados por el equipo, acreditando que opera bajo la normativa vigente, NOM-052-SEMARNAT-2005

5.1.13	 Entregar el manual del sistema operativo

5.1.14	 Al momento de la instalación en el laboratorio deberán entregar una carpeta que incluya la verificación de instalación, verificación de operación, verificación de desempeño impreso de los datos obtenidos, así como trazabilidad de los controles y calibradores

5.1.15	Entregar por escrito calendario de mantenimiento preventivo con informe por escrito de la calibración verificación después de cada mantenimiento según sea el caso

6.	EQUIPOS DE SOPORTE

6.1 	Incluir centrífuga para tubo de 13 x 100 con sistema de seguridad, cámara        construida en acero inoxidable, carcasa y tapa de metal, puerto de observación en la tapa, bloqueo de tapa por falta de corriente, Deberá incluirse el mantenimiento preventivo y los mantenimientos correctivos por una empresa acreditada y la trazabilidad de los equipos utilizados para su calibración.  Respuesta técnica dentro de las 24 horas del reporte, los 365 días del año.

6.2 Incluir equipo de aire acondicionado cuando las necesidades del equipo analítico lo requieran.

6.3	Incluir un supresor de picos de corriente eléctrica además de los No Brake que forman parte de los equipos analíticos.

6.4    Incluir equipos de cómputo actualizados para el registro de muestras e impresoras.

7.	CONSUMIBLES

7.1	Se deberá incluir el reactivo necesario para controles, calibradores, repeticiones y todos los demás consumibles necesarios inherentes al proceso y necesarios para la realización de las pruebas conforme al número de pruebas reportadas y a las necesidades que puedan presentarse por fallo de los equipos.

7.2	Entregar calendario de consumibles por el período de la licitación al inicio del contrato.

7.3	Incluir consumibles para llevar a cabo las pruebas, diluyentes, amortiguadores copillas de reacción y agua para mantenimiento de equipos

7.4	 Tubos eppendorf, tubos de plástico de 13x75 para el procesamiento de muestras

7.5	Incluir pipetas de transferencia para la separación de suero para el procesamiento de las muestras

7.6	Cartucho para impresoras proporcionadas por el proveedor, hojas para la impresión de curvas y resultados

7.7     Papel parafilm 1 rollo de 4 in x 125 ft

8. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

8.1   	Incluir un juego de tres pipetas automáticas con la siguiente descripción: una pipeta de 2 a 20 uL, una pipeta de 20 a 200 uL y una pipeta de 100 a 1000 uL. Todas deberán contar con mecanismo que descarte cambio de volumen durante el pipeteo, fabricadas con cumplimiento de la normativa ISO 8655 y se deberán presentar certificados de calibración acreditados por la norma ISO 17025 vigente ante la EMA. Deberán incluirse las puntas para todas las pipetas que sean compatibles con la marca de las pipetas ofertadas

8.2 	Incluir 1 termohigrómetros digitales con trazabilidad a patrón nacional o internacional con certificado de calibración de acuerdo con ISO 17025 vigente para verificar que los equipos trabajen en condiciones ideales de temperatura y humedad relativa. Incluir programa de mantenimiento preventivo y correctivo y calibraciones requeridas por una empresa acreditada ante la EMA

9.	VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS

9.1 	La verificación analítica de todas las pruebas se realizará con reactivo proporcionado por el proveedor. (El laboratorio indicará al proveedor las pruebas y la cantidad de reactivo necesaria para la validación, así como de los insumos necesarios, y muestras comerciales para verificación de exactitud, linealidad y precisión cuando se requieran). El reactivo para validación y/o verificación deberá ser entregado en forma inmediata a la instalación del equipo

9.2      El tiempo para la verificación analítica de las pruebas no debe exceder los 30 días naturales a partir del fallo

9.3 	La verificación analítica de todas las pruebas se realizará según protocolo indicado por el laboratorio, EP15, o recomendada por la CLSI, que aplique para la metodología

9.4 	Se requiere apoyo de personal técnico que conozca la metodología para asesorar en la validación y/o verificación de los equipos

9.5	 Se requiere Verificación de desempeño analítico del equipo con reactivo proporcionado por el proveedor cuando se realicen cambios mayores en el equipo que puedan afectar el desempeño de las pruebas.

9.6     Entregar la carpeta de Verificación de Veracidad, Precisión   y curvas de Calibración y Linealidad

10.	PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO

10.1	Material de Control de Calidad Interno de marca diferente a la del instrumento (3ra opinión) de un mismo lote para todo un año (que contenga valores asignados para las pruebas y metodologías utilizadas en el instrumento) y /o material de control de la marca de los reactivos en caso que las muestras de 3ra opinión no cuenten con valores para algunos analitos.

10.2	Las muestras de control de calidad deberán ser en presentación liquida, congelada y de estabilidad para los analitos mayor a una semana una vez abierto el vial, y de tres niveles de concentración

10.3	El programa de control de calidad interno deberá contar con un Software con las siguientes características:

a)	introducción de los resultados de las muestras control en forma manual y/o por interface desde el equipo.

b)	programación de reglas

c)	calculo automático de media, desviación estándar, coeficiente de variación, z score.

d)	alarmas estadísticas

e)	gráficas de Levey Jennings, histograma y grafica de Youden como mínimo

f)	envío de datos automatizaos a la central del programa para su evaluación.

g)	informe mensual del desempeño en línea

h)	comparativo con grupo par y método indicando IDS y CVR

i)	servicio de mantenimiento preventivo y mantenimientos correctivos del software.

j)	capacitación del uso del software para todo el personal mínimo dos veces al año.

k)	asesoría cuando sea requerida por el laboratorio.

11.	PROGRAMAS DE ENSAYOS DE APTITUD

11.1	Inscripción a un Programa de Control de Calidad Externo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17043:2010 con las siguientes características:

a)	Programa internacional seleccionado por el laboratorio.

b)	Que cubra todos los analitos del perfil

c)	Que evalúe un ciclo de 12 muestras (12 meses). deberá comenzar con el primer mes del año, o el que aplique para la metodología

d)	Que disponga de un software en línea para la carga de los resultados

e)	El reporte de desempeño mensual deberá contener comparación por grupo par y método, IDE, desvío porcentual, promedio de desvío, metas analíticas del programa y de variabilidad biológica u otras metas de uso regulatorios cuando aplique, calificación del desempeño por score, información de la incertidumbre del método, graficas por metodología y marcas e informe final anual del desempeño.

12.	RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES

12.1	Instalación de los equipos

12.1.1 El proveedor deberá realizar en las instalaciones del laboratorio y documentar en una carpeta la siguiente información referente al equipo:

a.	verificación de instalación

b.	verificación de operación

c.	verificación de desempeño (validación y/o verificación analítica ver punto 9)

d.	trazabilidad de los reactivos, calibradores y controles utilizados para las verificaciones.

e.	Las verificaciones serán evaluadas y aprobadas por el área usuaria

12.1.2	 Reponer reactivo cuando: el equipo esté funcionando mal, el equipo se descomponga y el material se desperdicie por este motivo, los reactivos no cumplan con las especificaciones de desempeño analítico o éstos caduquen antes del momento de uso. La reposición se hará en un máximo de tiempo de 1 semana a partir de que se manifieste el problema y este sea reportado al proveedor.

12.2 Mantenimiento de los equipos

12.2.1 Entregar calendario del mantenimiento preventivo del equipo al inicio del contrato

12.2.2 Mantenimiento preventivo y correctivo por servicio de ingeniería del fabricante del equipo o empresa autorizada.  Para mantenimientos correctivos se requiere respuesta técnica dentro de las 24 horas del reporte, los 365 días del año.

12.2.3 Entregar copia impresa de certificado de la calibración de los instrumentos utilizados por el servicio de ingeniería. El certificado deberá contener los datos de trazabilidad de los instrumentos y deberá demostrar la Acreditación de la empresa calibradora de los instrumentos

12.3 	Cumplimiento del calendario de entregas establecido por el Instituto. El proveedor debe demostrar que tiene la capacidad para la entrega de reactivo.

12.4 	En caso de falla de equipos, subrogación de las pruebas a un laboratorio certificado o acreditado. El proveedor deberá entregar la documentación que avale el cumplimiento de estos requisitos.

12.5 	Asesoría por un experto en forma inmediata y de acuerdo con las necesidades del laboratorio. (Incluir documentos que avalen el entrenamiento y capacitación de los asesores técnicos e ingenieros).

13.	CURSOS DE CAPACITACIÓN

13.1 	El proveedor adjudicado deberá proporcionar:

a)	Entrenamiento y capacitación inicial en el uso del equipo en los laboratorios del INP, durante el horario de la jornada de trabajo, de acuerdo con la programación establecida con el área usuaria,

b)	Cursos externos de actualización en el área para el personal de acuerdo con las necesidades y durante la vigencia del contrato.

c)	Cursos de control de calidad estadístico.

d)	Cursos relacionados a la certificación por ISO-9001:2015 Sistemas de calidad. – Requisitos

e)	Cursos Relacionados a la acreditación por la NMX-EC-15189-IMNC-2015/ISO 15189:2012

f)	Todas las capacitaciones y actualizaciones deberán incluir evaluación y constancia de aprobación

14.	EQUIPO DE COMPUTO Y SUS CONSUMIBLES

14.1 	Incluir terminal de trabajo (computadora e impresora) con interfaz a los equipos para reporte a la red, compatible con el Sistema Informático del laboratorio. Se deben incluir los consumibles necesarios (toners y papel para impresión) y los mantenimientos preventivos y correctivos. Se deberá verificar el estado del Hardware y software y de ser necesario actualizar y/o remplazar.

14.2	Incluir impresora de código de barras con los consumibles necesarios (etiquetas), se debe incluir mantenimientos preventivos y correctivos

14.3 	Incluir computadora equipada con Office completo para el instalar el software de control de calidad interno. Incluir impresora y sus consumibles.

| PERFIL 24.- (INMUNO-ALERGIA): INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | CLAVE SIA | DESCRIPCIÓN |  | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |
| 1 | R1464369 | REACTIVO PARA DETECCION DE ACS. ANTI-CITOPLASMA DE NEUTROFILOPOR IFI CON LAMINILLAS DE 5 AREAS DEREACCION, DONDE A SU VEZ CADA AREA DE REACCION CONTIENE 4 SUSTRATOS: GRANULOCITOS FIJADOS A ETANOL, GRANULOCITOS FIJADOR EN FORMALINA, CELULAS HUMANAS Hep-2 Y CORTE DE HIGADO DE MONO, CON CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA REALIZAR LA PRUEBA.KIT CON 50 PBAS. |  | KIT | PRUEBA | 231 | 578 |
| 2 | R1464370 | REACTIVO PARA DETECCION DE ACS. ANTI- DNA NATIVO (DNAn) POR IFI CON LAMINILLAS DE 5 AREAS DE REACCION, CON SUSTRATO DE CRITHIDIA LUCILLIAECO CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA REALIZAR LA PRUEBA. KIT CON 50 PBAS |  | KIT | PRUEBA | 231 | 578 |
| 3 | R1464371 | REACTIVO PARA LA DETECCION DE ACS. ANTI-MITOCONDRIALES (AMA) POR IFI, CON LAMINILLAS DE 3 AREAS DE REACCION, CON SUSTRATODE RIÑON DE RATON, CON CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA REALIZAR LA PRUEBA. KIT PARA 30 PBAS. |  | KIT | PRUEBA | 21 | 53 |
| 4 | R1464372 | REACTIVO PARA DETECCION DE ACS. ANTI- MUSCULO LISO POR IFI, CON LAMINILLAS DE 5 AREAS DE REACCION CON SUSTRATO DE ESTOMAGO DE RATON, CON CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA REALIZAR LA PRUEBA. KIT CON 50 PBAS. |  | KIT | PRUEBA | 32 | 79 |
| 5 | R1464373 | REACTIVO PARA DETECCION DE ACS. ANTI-NUCLEARES POR IFI, CON LAMINILLAS DE 5 AREAS DE REACCION CONTIENE 2 SUSTRATO: CORTE DE HIGADO DE MONO Y CELULAS HUMANAS Hep-20. CON CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA REALIZAR LA PRUEBA. KIT PARA 50 PBAS. |  | KIT | PRUEBA | 420 | 1,050 |
| 6 | R1464219 | REACTIVO PARA DETECCION DE ACS. CONTRA AQUAPORINA-4 POR IFI CON LAMINILLAS DE 2 AREAS DE REACCION, DONDE A SU VEZ CADA AREA DE REACCION CONTIENE 2 SUSTRATOS: CELULAS TRANSFECTADAS HEK Y CELULAS NO TRANSFECTADAS, CON CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA REALIZAR LA PRUEBA.KIT CON 30 PBAS. |  | KIT | PRUEBA | 9 | 21 |
| 7 | R1464220 | REACTIVO PARA DETECCION DE ACS. CONTRA PROTEINA BASICA DE MIELINA, MAG,HU Y MIELINA POR IFI CON LAMINILLAS DE 3 AREAS DE REACCION, DONDE A SU VEZ CADA AREA DE REACCION CONTIENE 3 SUSTRATOS: CEREBELUM, NERVIO Y TEJIDO INTESTINAL CON CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA REALIZAR LA PRUEBA.KIT CON 50 PBAS. |  | KIT | PRUEBA | 9 | 21 |
| 8 | R1464221 | REACTIVO PARA DETECCION DE ACS. RECEPTOR DE GLUTAMATOTIPO AMPA, NMDA Y GABA POR IFI CON LAMINILLAS DE 6 AREAS DE REACCION, DONDE A SU VEZ CADA AREA DE REACCION CONTIENE 6 SUSTRATOS: CELULAS TRANSFECTADAS EU90, CON CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA REALIZAR LA PRUEBA.KIT CON 50 PBAS. |  | KIT | PRUEBA | 42 | 105 |
| 9 | R1464224 | REACTIVO PARA DETECCION DE ACS. CONTRA ACTINA POR IFI CON LAMINILLAS DE 2 AREAS DE REACCION, QUE CONTIENE 2 SUSTRATO: ESTOMAGO DE RATA Y VSM47 DE RATA, CON CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA REALIZAR LA PRUEBA.KIT CON 50 PBAS. |  | KIT | PRUEBA | 7 | 16 |
| PRUEBAS PARA CALIBRADORES, CONTROLES Y REPETICIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. | CLAVE | DESCRIPCIÓN |  | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |
| 1 | R1464369 | REACTIVO PARA DETECCION DE ACS. ANTI-CITOPLASMA DE NEUTROFILOPOR IFI CON LAMINILLAS DE 5 AREAS DEREACCION, DONDE A SU VEZ CADA AREA DE REACCION CONTIENE 4 SUSTRATOS: GRANULOCITOS FIJADOS A ETANOL, GRANULOCITOS FIJADOR EN FORMALINA, CELULAS HUMANAS Hep-2 Y CORTE DE HIGADO DE MONO, CON CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA REALIZAR LA PRUEBA.KIT CON 50 PBAS. |  | KIT | PRUEBA | 58 | 144 |
| 2 | R1464370 | REACTIVO PARA DETECCION DE ACS. ANTI- DNA NATIVO (DNAn) POR IFI CON LAMINILLAS DE 5 AREAS DE REACCION, CON SUSTRATO DE CRITHIDIA LUCILLIAECO CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA REALIZAR LA PRUEBA. KIT CON 50 PBAS |  | KIT | PRUEBA | 58 | 144 |
| 3 | R1464371 | REACTIVO PARA LA DETECCION DE ACS. ANTI-MITOCONDRIALES (AMA) POR IFI, CON LAMINILLAS DE 3 AREAS DE REACCION, CON SUSTRATODE RIÑON DE RATON, CON CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA REALIZAR LA PRUEBA. KIT PARA 30 PBAS. |  | KIT | PRUEBA | 38 | 96 |
| 4 | R1464372 | REACTIVO PARA DETECCION DE ACS. ANTI- MUSCULO LISO POR IFI, CON LAMINILLAS DE 5 AREAS DE REACCION CON SUSTRATO DE ESTOMAGO DE RATON, CON CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA REALIZAR LA PRUEBA. KIT CON 50 PBAS. |  | KIT | PRUEBA | 38 | 96 |
| 5 | R1464373 | REACTIVO PARA DETECCION DE ACS. ANTI-NUCLEARES POR IFI, CON LAMINILLAS DE 5 AREAS DE REACCION CONTIENE 2 SUSTRATO: CORTE DE HIGADO DE MONO Y CELULAS HUMANAS Hep-20. CON CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA REALIZAR LA PRUEBA. KIT PARA 50 PBAS. |  | KIT | PRUEBA | 58 | 144 |
| 6 | R1464219 | REACTIVO PARA DETECCION DE ACS. CONTRA AQUAPORINA-4 POR IFI CON LAMINILLAS DE 2 AREAS DE REACCION, DONDE A SU VEZ CADA AREA DE REACCION CONTIENE 2 SUSTRATOS: CELULAS TRANSFECTADAS HEK Y CELULAS NO TRANSFECTADAS, CON CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA REALIZAR LA PRUEBA.KIT CON 30 PBAS. |  | KIT | PRUEBA | 38 | 96 |
| 7 | R1464220 | REACTIVO PARA DETECCION DE ACS. CONTRA PROTEINA BASICA DE MIELINA, MAG,HU Y MIELINA POR IFI CON LAMINILLAS DE 3 AREAS DE REACCION, DONDE A SU VEZ CADA AREA DE REACCION CONTIENE 3 SUSTRATOS: CEREBELUM, NERVIO Y TEJIDO INTESTINAL CON CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA REALIZAR LA PRUEBA.KIT CON 50 PBAS. |  | KIT | PRUEBA | 38 | 96 |
| 8 | R1464221 | REACTIVO PARA DETECCION DE ACS. RECEPTOR DE GLUTAMATOTIPO AMPA, NMDA Y GABA POR IFI CON LAMINILLAS DE 6 AREAS DE REACCION, DONDE A SU VEZ CADA AREA DE REACCION CONTIENE 6 SUSTRATOS: CELULAS TRANSFECTADAS EU90, CON CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA REALIZAR LA PRUEBA.KIT CON 50 PBAS. |  | KIT | PRUEBA | 58 | 144 |
| 9 | R1464224 | REACTIVO PARA DETECCION DE ACS. CONTRA ACTINA POR IFI CON LAMINILLAS DE 2 AREAS DE REACCION, QUE CONTIENE 2 SUSTRATO: ESTOMAGO DE RATA Y VSM47 DE RATA, CON CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA REALIZAR LA PRUEBA.KIT CON 50 PBAS. |  | KIT | PRUEBA | 38 | 96 |

1.-  (INMUNO-ALERGIA): INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA

2.	METODOLOGIA: INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA

3.	ESPECIFICACIONES PARA LOS REACTIVOS

3.1	Ser compatibles con la metodología de Inmunofluorescencia Indirecta para la determinación de anticuerpos en suero o plasma con técnica de TITERPLANE con células basados en la tecnología BIOCHIP, que permitan la detención cualitativa y/o cuantitativa

3.2	Caducidad de los reactivos mínima de un año. Presentar carta compromiso de cambio de reactivo cuando la caducidad sea menor (≥ 6meses) a la solicitada y el reactivo no se haya consumido al llegar la fecha de caducidad.

3.3	 Registro Sanitario vigente al momento de la licitación.

3.4	Hoja de datos de seguridad de todos los reactivos utilizados para procesar las pruebas que se entregará directamente al laboratorio en una carpeta física.

3.5	Los reactivos deberán contar con documentación de trazabilidad de los calibradores a los patrones o materiales de referencia de mayor jerarquía metrológica con la concentración de los mismos expresada con una incertidumbre expandida, U. Esta información se entregará al inicio del contrato con actualización cada 6 meses cuando aplique.

3.6	Los reactivos deberán contar con la clasificación del Sistema Armonizado para la Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas en los Centros de Trabajo (NOM-018-STPS-2015)

3.7	Transporte de los reactivos siguiendo las condiciones establecidas por el fabricante

3.8	En la entrega de reactivos el proveedor deberá asegurar la cadena de frío mediante un termómetro de lectura digital con certificado de calibración que cumpla las directivas ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado, con documentación vigente que será entregada al inicio del contrato. El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos mediante un gráfico de temperatura:

a.	Temperatura del almacén del proveedor

b.	Temperatura durante el transporte

c.	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio:

3.9	Incluir reactivos para calibraciones y controles

3.10	El proveedor debe garantizar la entrega de reactivos de acuerdo con las pruebas solicitadas (costo por prueba reportada) y necesidades del laboratorio en caso de emergencia en el incremento de inesperado de pruebas. El proveedor debe demostrar que tiene la capacidad para la entrega de reactivo.

4.	NUMERO DE EQUIPOS

4.1	Un microscopio para inmunofluorescencia con equipo semiautomatizado para procesar muestras

4.2      Un equipo automatizado de tiras de microscopio para inmunofluorescencia indirecta.

5	ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS

El equipo deberá ser entregado dentro de los 15 días posteriores al acto de fallo

5.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO

El equipo deberá ser entregado dentro de los 15 días posteriores al acto de fallo

5.1.1	Microscopio Binocular de Florescencia con Cámara Fotográfica, con objetivos planos y acromáticos de 20x, 40x,100x

5.1.2	Se requiere de un software en donde se almacene las imágenes de las pruebas de IFI con la finalidad de tener trazabilidad y revisión detallada de la imagen capturada en pantalla

5.1.3	 Incluir procesador de muestras semiautomatizado o procesador de muestras y transferencias de muestras a la zona de dilución y lavado

5.1.4	Que tenga lector de código de barras de muestras y laminillas de reacción

5.1.5	Que tenga software que permita ver en pantalla la posición, programación de pruebas y muestra

5.1.6	 Con capacidad de 80 tubos en el área de muestras

5.1.7	Sensor de nivel de líquidos

5.1.8	Sin arrastre en puntas de muestras

5.1.9	Sensor de presión en el área de reactivos para verificar la presencia de los mismos

5.1.10	Que mantenga la estabilidad de los reactivos

5.1.11	Con capacidad de importar la lista de trabajo al software

5.1.12	Con impresora imprimir resultados y lista de trabajo

5.1.13	El equipo debe ser de piso o de mesa, incluyendo mesa de soporte si se requiere

5.1.14	 El equipo debe contar con software (interfaz de host) que permita interfazar a la red los resultados a la red informática del INP

5.1.15	 Se deberá presentar un análisis de los desechos generados por el equipo, acreditando que opera bajo la normativa vigente, NOM-052-SEMARNAT-2005

5.1.16	 Entregar el manual del sistema operativo

5.1.17	 Al momento de la instalación en el laboratorio deberán entregar una carpeta que incluya la verificación de instalación, verificación de operación, verificación de desempeño impreso de los datos obtenidos, así como trazabilidad de los controles y calibradores

5.1.18	Entregar por escrito calendario de mantenimiento preventivo con informe por escrito de la calibración verificación después de cada mantenimiento según sea el caso

6.	EQUIPOS DE SOPORTE

6.1 	Incluir equipo de aire acondicionado cuando las necesidades del equipo analítico lo requieran.

6.2	Incluir microcentrífuga para tubo tipo eppendorf, con sistema de seguridad, cámara construida en acero inoxidable, carcasa y tapa de metal, puerto de observación en la tapa, bloqueo de tapa por falta de corriente, Deberá incluirse el mantenimiento preventivo y los mantenimientos correctivos por una empresa acreditada y la trazabilidad de los equipos utilizados para su calibración.  Respuesta técnica dentro de las 24 horas del reporte, los 365 días del año.

6.3	Incluir un supresor de picos de corriente eléctrica además de los No Brake que forman parte de los equipos analíticos.

6.4         Incluir equipos de cómputo para el registro de muestras e impresoras

7.	CONSUMIBLES

7.1	Se deberá incluir el reactivo necesario para controles, calibradores, repeticiones y todos los demás consumibles necesarios inherentes al proceso y necesarios para la realización de las pruebas conforme al número de pruebas reportadas y a las necesidades que puedan presentarse por fallo de los equipos.

7.2	Entregar calendario de consumibles por el período de la licitación al inicio del contrato.

7.3	Incluir todos los consumibles para llevar a cabo las pruebas en Titerplane

7.4	Incluir consumibles para llevar a cabo las pruebas, diluyentes, amortiguadores copillas de reacción

7.5	 Tubos eppendorf, tubos de plástico de 13x75 para el procesamiento de muestras

7.6	Incluir pipetas de transferencia para la separación de suero para el procesamiento de las muestras

7.7	Cartucho para impresoras proporcionadas por el proveedor, hojas para la impresión de curvas y resultados

7.8 Papel Parafilm 1 rollo de 4 in x 125 ft.

8. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

8.1   	Incluir un juego de tres pipetas automáticas con la siguiente descripción: una pipeta de 2 a 20 uL, una pipeta de 20 a 200 uL y una pipeta de 100 a 1000 uL. Todas deberán contar con mecanismo que descarte cambio de volumen durante el pipeteo, fabricadas con cumplimiento de la normativa ISO 8655 y se deberán presentar certificados de calibración acreditados por la norma ISO 17025 vigente ante la EMA. Deberán incluirse las puntas para todas las pipetas que sean compatibles con la marca de las pipetas ofertadas

8.2	Incluir 1 termómetro digital con sensor metálico para refrigeración y congelación con certificado de calibración de acuerdo con ISO 17025 vigente y sus correspondientes mantenimientos y calibraciones requeridas por una empresa acreditada ante la EMA.

8.3 	Incluir 1 termohigrómetro digital con trazabilidad a patrón nacional o internacional con certificado de calibración de acuerdo con ISO 17025 vigente para verificar que los equipos trabajen en condiciones ideales de temperatura y humedad relativa. Incluir programa de mantenimiento preventivo y correctivo y calibraciones requeridas por una empresa acreditada ante la EMA

9.	VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS

9.1 	La verificación analítica de todas las pruebas se realizará con reactivo proporcionado por el proveedor. (El laboratorio indicará al proveedor las pruebas y la cantidad de reactivo necesaria para la verificación y/o validación, así como de los insumos necesarios, y muestras comerciales para verificación de exactitud, linealidad y precisión cuando se requieran). El reactivo para validación y/o verificación deberá ser entregado en forma inmediata a la instalación del equipo

9.2     El tiempo para la verificación analítica de las pruebas no debe exceder los 30 días naturales a partir del fallo

9.3 	La verificación analítica de todas las pruebas se realizará según protocolo indicado por el laboratorio, recomendada por la CLSI, que aplique para la metodología

9.4 	Se requiere apoyo de personal técnico que conozca la metodología para asesorar en la verificación y/o verificación de los equipos

9.5	 Se requiere Verificación de desempeño analítico del equipo con reactivo proporcionado por el proveedor cuando se realicen cambios mayores en el equipo que puedan afectar el desempeño de las pruebas.

9.6    Entregar la carpeta de Verificación de Veracidad, Precisión   y curvas de Calibración y Linealidad.

10.	PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO

10.1	Material de Control de Calidad Interno de marca diferente a la del instrumento (3ra opinión) de un mismo lote para todo un año (que contenga valores asignados para las pruebas y metodologías utilizadas en el instrumento) y /o material de control de la marca de los reactivos en caso que las muestras de 3ra opinión no cuenten con valores para algunos analitos.

10.2	Las muestras de control de calidad deberán ser en presentación liquida, congelada y de estabilidad para los analitos mayor a una semana una vez abierto el vial, y de tres niveles de concentración

10.3	El programa de control de calidad interno deberá contar con un Software con las siguientes características:

a)	introducción de los resultados de las muestras control en forma manual y/o por interfase desde el equipo.

b)	programación de reglas

c)	cálculo automático de media, desviación estándar, coeficiente de variación, z score.

d)	alarmas estadísticas

e)	gráficas de Levey Jennings, histograma y grafica de Youden como mínimo

f)	envío de datos automatizaos a la central del programa para su evaluación.

g)	informe mensual del desempeño en línea

h)	comparativo con grupo par y método

i)	servicio de mantenimiento preventivo y mantenimientos correctivos del software.

j)	capacitación del uso del software para todo el personal mínimo dos veces al año.

k)	asesoría cuando sea requerida por el laboratorio.

11.	PROGRAMAS DE ENSAYOS DE APTITUD

11.1	Inscripción a un Programa de Control de Calidad Externo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17043:2010 con las siguientes características:

a)	Programa internacional seleccionado por el laboratorio.

b)	Que cubra todos los analitos del perfil

c)	Que evalúe un ciclo de 12 muestras (12 meses). deberá comenzar con el primer mes del año, o el que aplique para la metodología.

d)	Que disponga de un software en línea para la carga de los resultados

e)	El reporte de desempeño mensual deberá contener comparación por grupo par y método, IDE, desvío porcentual, promedio de desvío, metas analíticas del programa y de variabilidad biológica u otras metas de uso regulatorios cuando aplique, calificación del desempeño por score, información de la incertidumbre del método, graficas por metodología y marcas e informe final anual del desempeño.

12.	RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES

12.1	Instalación de los equipos

12.1.1 El proveedor deberá realizar en las instalaciones del laboratorio y documentar en una carpeta la siguiente información referente al equipo:

a.	verificación de instalación

b.	verificación de operación

c.	verificación de desempeño (validación y/o verificación analítica ver punto)

d.	trazabilidad de los reactivos, calibradores y controles utilizados para las verificaciones.

e.	Las verificaciones serán evaluadas y aprobadas por el área usuaria

12.1.2	 Reponer reactivo cuando: el equipo esté funcionando mal, el equipo se descomponga y el material se desperdicie por este motivo, los reactivos no cumplan con las especificaciones de desempeño analítico o éstos caduquen antes del momento de uso. La reposición se hará en un máximo de tiempo de 1 semana a partir de que se manifieste el problema y este sea reportado al proveedor.

12.2 Mantenimiento de los equipos

12.2.1 Entregar calendario del mantenimiento preventivo del equipo al inicio del contrato

12.2.2 Mantenimiento preventivo y correctivo por servicio de ingeniería del fabricante del equipo o empresa autorizada.  Para mantenimientos correctivos se requiere respuesta técnica dentro de las 24 horas del reporte, los 365 días del año.

12.2.3 Entregar copia impresa de certificado de la calibración de los instrumentos utilizados por el servicio de ingeniería. El certificado deberá contener los datos de trazabilidad de los instrumentos y deberá demostrar la Acreditación de la empresa calibradora de los instrumentos

12.3 Cumplimiento del calendario de entregas establecido por el área usuaria. El proveedor debe demostrar que tiene la capacidad para la entrega de reactivo.

12.4 En caso de falla de equipos, subrogación de las pruebas a un laboratorio certificado o acreditado. El proveedor deberá entregar la documentación que avale el cumplimiento de estos requisitos.

12.5 Asesoría por un experto en forma inmediata y de acuerdo con las necesidades del laboratorio. (Incluir documentos que avalen el entrenamiento y

capacitación de los asesores técnicos e ingenieros).

13.	CURSOS DE CAPACITACIÓN

13.1 	El proveedor adjudicado deberá proporcionar:

a)	Entrenamiento y capacitación inicial en el uso del equipo en los laboratorios del INP, durante el horario de la jornada de trabajo, de acuerdo con la programación establecida con el área usuaria,

b)	Cursos externos de actualización en el área para el personal de acuerdo con las necesidades y durante la vigencia del contrato.

c)	Cursos de control de calidad estadístico.

d)	Cursos relacionados a la certificación por ISO-9001:2015 Sistemas de calidad. – Requisitos

e)	Cursos Relacionados a la acreditación por la NMX-EC-15189-IMNC-2015/ISO 15189:2012

f)	Todas las capacitaciones y actualizaciones deberán incluir evaluación y constancia de aprobación

14.	EQUIPO DE COMPUTO Y SUS CONSUMIBLES

14.1 	Incluir terminal de trabajo (computadora e impresora) con interfaz a los equipos para reporte a la red, compatible con el Sistema Informático del laboratorio. Se deben incluir los consumibles necesarios (toners y papel para impresión) y los mantenimientos preventivos y correctivos. Se deberá verificar el estado del Hardware y software y de ser necesario, actualizar y/o remplazar.

14.2	Incluir impresora de código de barras con los consumibles necesarios (etiquetas), se debe incluir mantenimientos preventivos y correctivos

14.3 	Incluir computadora equipada con Office completo para el instalar el software de control de calidad interno. Incluir impresora y sus consumibles.

| PERFIL 25.- DE URIANALISIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | CLAVE SIA | DESCRIPCION | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA |
| 1 | R1465020 | EXAMEN GENERAL DE ORINA | envase con 100 tiras prueba | PRUEBA | 5,600 | 14,000 |
| REACTIVOS PARA CONTROLES Y CALIBRADORES DEL PERFIL DE URIANÁLISIS: |  |  |  |  |  |  |
| NO. | CLAVE SIA | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PRUEBAS REQUERIDAS PARA CONTROLES Y CALIBRADORES (GRAVEDAD ESPECÍFICA) |  |
|  |  |  |  |  | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA |
| 1 | R1465020 | EXAMEN GENERAL DE ORINA | envase con 100 tiras pruebas | PRUEBA | 900 | 2,300 |
| 2 | NA | MICROSCOPÍA AUTOMATIZADO PARA SEDIMENTO URINARIO | caja con 600 pruebas | PRUEBA | 900 | 2,300 |

1.	URIANÁLISIS.

2.	METODOLOGIA:

Tira Reactiva: Reflexión de longitud de onda.

Gravedad específica: Reflectometría por reflexión.

Color: Transmisión de luz.

Turbidez: Dispersión de luz

Sedimento en orina: 1) Microscopía automatizada de campo claro y contraste de fases, 2) Microscopía semiautomatizada de campo claro.

3.	 ESPECIFICACIONES PARA LOS REACTIVOS

Reactivo:	Presentación.

Tira reactiva para Examen General de Orina	Envase con 100 tiras reactivas

Control Calidad de Tercera opinión para Urianálisis (que incluya tira reactiva y sedimento)	Nivel 1

Nivel 2

Control Calidad de primera opinión para Urianálisis (control del Fabricante del equipo).	Nivel 1

Nivel 2

Calibrador de la Gravedad Específica SG	S/P

Reactivo para Analizador Automatizado de Sedimento en orina.	S/P

Colorante Sternheimer-Malbin	Frasco de 100ml

Solución amortiguadora pH 4.0. Frasco con 500 ml. Certificado de calibración trazable a NIST.CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO. 	Frasco con 500 ml

Solución amortiguadora pH 7.0. Frasco con 500 ml. Certificado de calibración trazable a NIST.CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO.	Frasco con 500 ml

Solución amortiguadora pH 10.0. Frasco con 500 ml. Certificado de calibración trazable a NIST.CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO.	Frasco con 500 ml

Estándar de Osmolaridad de 100 mmol/kg para osmómetro de presión de vapor WESCOR. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS.	Caja con 60 estándares

Estándar de Osmolaridad de 290 mmol/kg para osmómetro de presión de vapor WESCOR. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS.	Caja con 60 estándares

Estándar de Osmolaridad de 1000 mmol/kg para osmómetro de presión de vapor WESCOR. CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 AÑOS.	Caja con 60 estándares

3.1 Ser compatibles con la metodología.

3.1.1 Menú completo de pruebas: Leucocitos, nitritos, glucosa, urobilinógeno, proteínas, sangre, bilirrubina, pH, cetonas, gravedad específica, turbidez y color.

3.2 Estabilidad del reactivo.

3.2.1 Estabilidad de reactivos a bordo del equipo, mínimo de 3 días.

3.3 Fecha de caducidad.

3.3.1 Caducidad de los reactivos de un año (mínima de 8 meses) y si no se cumple, entrega de carta compromiso para canje de reactivo por reactivo de buena caducidad al caducar este.

3.4 Registro Sanitario.

3.4.1 El Registro Sanitario del reactivo debe estar vigente al momento de la licitación.

3.5 Hojas de datos de seguridad.

3.5.1 Deberá presentar hoja de seguridad de todo el reactivo utilizado para procesar las pruebas. La documentación será entregada por el licitante ganador, a la entrega del equipo.

3.6 Trazabilidad.

3.6.1 Deberá contar con documentación de trazabilidad del calibrador y tira verificadora. El documento de trazabilidad será entregado por el licitante ganador, a la entrega del equipo.

3.7 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo (NOM-018-STPS-2015).

3.7.1. Cada reactivo deberá contar con el etiquetado que índica la norma

NOM-018-STPS-2015.

3.8 Transporte.

3.8.1 En la entrega de reactivos deberá asegurarse la cadena de frío mediante un termómetro con certificado de calibración que cumpla las directivas ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado, con documentación vigente que será entregada al inicio del contrato. El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos mediante un gráfico de temperatura:

a.	Temperatura del almacén del proveedor

b.	Temperatura durante el transporte

c.	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio.

Estos registros serán revisados por el personal del laboratorio que recibe los reactivos.

4.	NUMERO DE EQUIPOS.

Equipo:	Cantidad de equipos:

Analizador Automatizado de Tiras Reactivas de Alto Rendimiento

2

Analizador Automatizado de Sedimento en orina.

1

Analizador Semi-Automatizado de Sedimento en orina

1

Microscopio óptico trinocular con micrómetro ocular.

1

Microscopio óptico binocular con micrómetro ocular.

1

5.	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

5.1 Analizador Automatizado de Tiras Reactivas de Alto Rendimiento.

5.1.1 Velocidad de procesamiento: 225 muestras por hora.

5.1.2 Cantidad mínima de muestra a procesar: 2 ml.

5.1.3 Flujo de muestras completamente automatizado.

5.1.4 Capacidad de carga/descarga continúa máxima de 50 muestras.

5.1.5 Analizador que pueda interconectarse con analizadores automatizados de sedimento en orina.

5.1.6 Que mida los siguientes parámetros: glucosa, proteínas, bilirrubina, urobilinógeno, pH, sangre, cetonas, nitrito, leucocitos, gravedad específica, turbidez y color de la orina.

5.1.7 La Gravedad Específica debe medirse por Refractometría en un rango de 1.000 a 1.050 con una resolución de 1.001.

5.1.8 Debe incluir la calibración de la Gravedad Específica periódicamente.

5.1.9 Lector de código de barras integrado.

5.1.10 Archivo de pacientes en memoria

5.1.11 Incluir controles, calibradores, tiras verificadoras, kit de mantenimiento y todos los consumibles necesarios para el procesamiento de la prueba: tubos de ensayo de vidrio o de plástico compatibles con las gradillas del equipo.

5.1.12 Proporcionar todo lo necesario para la verificación del equipo nuevo que sea instalado en el laboratorio (controles, otros reactivos, etc). La verificación requiere reactivo para 80 pruebas de orina (control y pacientes) y 10 días hábiles para su procesamiento. Para los equipos que ya estén funcionando en el laboratorio, se llevará a cabo una comprobación de la operatividad del mismo.

5.1.13 El Registro Sanitario del equipo debe estar vigente al momento de la licitación.

5.1.14 Reponer reactivo utilizado por mal funcionamiento del equipo o por caducidad.

5.2 Analizador Automatizado de Sedimento en orina.

5.2.1 Análisis automatizado del sedimento en orina con sistema óptico que combine microscopía de campo claro y contraste de fases.

5.2.2 Analizador de muestras de orina con centrifuga, microscopio y cámara integradas, tomando imágenes y se observen en pantalla.

5.2.3 La captura de pantalla debe ser, de mínimo 15 imágenes.

5.2.4 El software de identificación de partículas debe analizar todas las imágenes y generar un resultado cuantitativo de eritrocitos y leucocitos y/o semicuantitativo de los demás parámetros enlistados en el siguiente punto.

5.2.5 El analizador puede tener la opción de microscopía manual, para tener una vista en vivo y ver en movimiento a los microorganismos, para su mejor identificación.

5.2.6 El analizador debe detectar, evaluar y clasificar mínimo las categorías de las partículas siguientes: eritrocitos, leucocitos, células epiteliales escamosas, células epiteliales no escamosas (transicionales y renales), levaduras, cristales (oxalato de calcio, fosfato triple, ácido úrico, fosfato de calcio, cistina, leucina, tirosina, amorfo), bacterias (bacilos y cocos), cilindro hialino, cilindros patológicos, parásitos (Trichomonas, Schistosoma, Haematobium), espermatozoides y mucina.

5.2.7 Lector de código de barras integrado.

5.2.8 Incluir controles y todos los consumibles necesarios, tubo de ensayo de vidrio o de plástico compatibles con las gradillas del equipo.

5.2.9 Reponer reactivo utilizado por mal funcionamiento del equipo, máximo de un mes o por caducidad.

5.2.10 Proporcionar todo lo necesario para la verificación del equipo nuevo que sea instalado en el laboratorio (controles, otros reactivos, etc). La verificación requiere reactivo para 80 pruebas de orina (control y pacientes) y 10 días hábiles para su procesamiento. Para los equipos que ya estén funcionando en el laboratorio, se llevará a cabo una comprobación de la operatividad del mismo.

5.2.11 Servicio preventivo calendarizado y correctivo inmediato del equipo al aviso del usuario.

5.2.12 Entregar calendario del mantenimiento preventivo del equipo.

5.2.13 Incluir respaldo eficiente de un experto y si fuera necesario respaldo de un equipo, en el caso de que el problema se prolongue por más de dos semanas.

5.2.14 El tiempo de respuesta máximo vía telefónica para la resolución de un problema debe ser de 30 minutos.

5.2.15 El número de pruebas para la Microscopía Automatizada del Sedimento en orina es de 9,000 pruebas.

5.3 Analizador Semi-Automatizado de Sedimento en orina.

5.3.1 Analizador semi-automatizado con microscopía automatizada y procesamiento de imágenes.

5.3.2 Con capacidad de hasta 60 muestras por hora.

5.3.3 Analizador de muestras de orina con centrifuga, microscopio y cámara integradas, tomando imágenes y se observen en pantalla.

5.3.4 La captura de pantalla debe ser, de mínimo 15 imágenes.

5.3.5 El software de identificación de partículas debe analizar todas las imágenes y generar un resultado cuantitativo de eritrocitos y leucocitos y/o semicuantitativo de los demás parámetros enlistados en el siguiente punto.

5.3.6 El analizador puede tener la opción de microscopía manual, para tener una vista en vivo y ver en movimiento a los microorganismos, para su mejor identificación.

5.3.7 El analizador debe detectar, evaluar y clasificar mínimo las categorías de las partículas siguientes: eritrocitos, leucocitos, células epiteliales escamosas, células epiteliales no escamosas, levaduras, cristales, bacterias, cilindro hialino, cilindros patológicos, espermatozoides y mucina.

5.3.8 El número de pruebas para la Microscopía Semiautomatizada del Sedimento en orina es de 5,000 pruebas

5.4 Microscopio óptico trinocular y binocular con micrómetro ocular.

5.4.1 Incluir 2 microscopios ópticos trilocular con cámara integrada, con pantalla para observar en el momento que se está leyendo y microscopio binocular con micrómetro de Ocular DIV de 0,1mm para microscopio, calibración Ocular Graticule, regla cruzada 10x10 mm de medición.

5.4.2 Micrómetro para medir estructuras urinarias (cristales, células epiteliales, célula renal, etc).

5.4.3 El número de pruebas para el Sedimento Urinario Manual es de 5,000 pruebas.

6.	EQUIPOS DE SOPORTE (No break, mini Split, etc).

6.1 Incluir regulador con batería de respaldo para cada uno de los equipos.

6.2 Incluir centrifuga para la obtención del sedimento urinario manual, con 24 posiciones, digital, con programa de velocidad FCR y tiempo, memoria programable, tapa con cierre de seguridad, con posibilidad de intercambiar cabezales y porta tubos, 24 porta tubos metálicos de 15 ml.

6.3 Incluir un Vortex. Mezclador de vórtice (agitador) con velocidad variable de 600 a 3200 rpm para agitar suavemente y agitar rápidamente las muestras en vórtice, y pueda operarse por contacto o en modo continuo. Dimensiones: 165 x 122 x 165 mm / 6,5 x 4,8 x 6,5 pulgadas (alto x ancho x profundidad).

6.4 Incluir Potenciómetro que mida pH de 0 a 14 de compensación automática o manual de temperatura y rango. Con electrodo pH combinado con junta esmerilada NS 14/15, sensor de temperatura Pt1000 integrado y cable fijo (1,2 m, clavija de banana de 2 mm) para titulaciones ácido-base acuosas.

Electrolito de referencia: c(KCl) = 3 mol/L, almacenamiento en una solución de conservación.

6.5 Incluir Refractómetro para laboratorio clínico de mesa o de mano que mida densidad de 1.000 a 1.050 o más. Para medición de muestras clínicas como orina y suero.

6.6 Incluir Osmómetro de Presión de Vapor para la determinación de osmolaridad para fluidos corporales (principalmente orina).  Utilice 10µl de muestra, con rango de medida de 20 a 3200 mmol/kg, una resolución de 1 mmol/kg, de calibración automática usando estándares de osmolaridad Opti-mole™, uso en interiores solo entre 15° y 37 ° con una humedad relativa máxima del 85%.

7.	CONSUMIBLES

7.1 Contenedor de muestra para volúmenes pequeños de 2 ml.

7.2 Incluir todos los consumibles necesarios para el procesamiento de la prueba: tubos de ensayo de vidrio, cámaras graduadas, tubos graduados de 12 ml con tapa (para la lectura del sedimento urinario manual), pipetas de plástico.

7.3 Envase de plástico inerte transparente de capacidad mínima de 50 ml con tapa de rosca y dispositivo de transferencia de orina integrado y tubo de fondo cónico al vacío.

7.4 Puntas para pipeta automática de 10µl, de 20 - 100µl y de 100 -1000µl.

7.5 Incluir colorante Sternheimer-Malbin para la lectura del Sedimento Urinario Manual.

7.6 Incluir kit de Tiras de PH indicador ácido/alcalino.

7.7 Incluir solución amortiguadora de pH 4.0, 7.0 y 10.0 trazable a NIST y Cloruro de Potasio 1M.

7.8 Incluir Estándares de Osmolaridad de 100, 1000 y 290 para osmómetro de presión de vapor (caja con 60 estándares), discos papel filtro Wescor, solución de limpieza (Hidróxido de amonio al 10%), frasco de agua desionizada Wescor.

8.	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN (pipetas automáticas, termómetro,)

8.1 Incluir un juego de 4 pipetas automáticas con la siguiente descripción: una pipeta de 10 µl, dos pipetas de 100 a 1000 µl y una pipeta de 20 a 100 µl; con puntas compatibles para cada pipeta. Deberá contar con mecanismo de descarte y cambio de volumen. Incluir programa de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y una calibración anual con reporte de trazabilidad.

8.2 Proporcionar 2 termohigrómetros digitales con trazabilidad a patrón nacional o internacional para verificar que los equipos trabajen en condiciones ideales de temperatura y humedad relativa. Incluir programa de mantenimiento.

9.	VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS.

9.1 Materiales. Proporcionar todo lo necesario para la verificación del equipo nuevo que se instale en el laboratorio (calibradores, controles, reactivos, documentos de trazabilidad para calibradores o tiras verificadoras, etc). Para dicha verificación se requiere reactivo para 80 pruebas de orina control y de pacientes.

9.2 Tiempo. Se debe realizar en 10 días hábiles.

9.3 Protocolo. Deberá incluirse las especificaciones del nuevo equipo (incluye documentos con las especificaciones de validación de fábrica del equipo) al protocolo de verificación del equipo establecido por el laboratorio.

9.4 Personal técnico. Se llevará a cabo con 2 técnicos operativos y bajo supervisión del asesor por parte de la empresa que proporcione el equipo.

10.	 PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO

10.1 El licitante adjudicado de este perfil deberá proporcionar material de control de la calidad de tercera opinión que sean multiparamétricos y reconocidos nacional y/o internacionalmente, durante el tiempo que dure el contrato y/o contratos sucesivos.

10.2 No se aceptarán materiales de control de la calidad desarrollados por el propio licitante y/o fabricante adjudicado, al menos que el sistema de control de calidad de tercera opinión solicitado no se comercialice en México.

10.3 El material de control de la calidad de tercera opinión deberá contar con informes mensuales de comparación interlaboratorios, disponibles en línea. Este informe deberá permitir la evaluación del desempeño de cada una de las pruebas participantes. Estos informes deberán estar disponibles en internet hasta la terminación del contrato en los laboratorios del DACEE.

10.4 Los materiales de control de la calidad de tercera opinión deberán contar con el certificado del país de origen, además debe señalar en el inserto y/o instructivo que ya fueron validados para el mismo instrumento y modelo del equipo propuesto a cada laboratorio mostrando los valores obtenidos en dicha validación. En caso de no contar con ello podrán mostrar el resultado del comparativo Internacional de todos los participantes que utilizan el mismo equipo con los mismos reactivos que oferten en su propuesta técnica para cada partida.

10.5. El licitante adjudicado de este perfil deberá proporcionar el mismo lote de material de control de la calidad de tercera opinión durante la vigencia del contrato, siempre y cuando las caducidades máximas de los materiales de control de la calidad de tercera opinión así lo permitan.

10.6. El material de control de la calidad de tercera opinión entregado, deberá ser suficiente para cubrir la cantidad de analitos y número de mediciones diarias que el laboratorio requiere, tomando en cuenta la estabilidad de todos los analitos que se requieran para este perfil.

10.7 La fecha de inicio del surtimiento de los materiales de control de la calidad de tercera opinión no deberá rebasar los 40 días naturales a partir de la firma del contrato.

10.8 En caso de cualquier incumplimiento de los puntos antes mencionados, la convocante dará aviso al área correspondiente para su solución.

No.	CLAVE	DESCRIPCION	NO. DE ANALITOS	NO. DE MEDICIONES DIARIAS (POR ANALITO, POR NIVEL)	NUMERO DE MEDICIONES DIARIAS	TOTAL POR ANALITO	TOTAL POR CONTROL (MEDICIONES AL DÍA POR CONTROL)

NIVEL I	NIVEL II	NIVEL III

1	s/c	UROANALISIS (⁰)	36	3	3	3	N/A	6	216

•	(°) Considerar 365 días/año.

11.	PROGRAMAS DE ENSAYOS DE APTITUD

11.1 Inscripción a un programa de Control de Calidad Externo (CCE) Nacional o Internacional que incluya la evaluación del sedimento urinario. El CCE Nacional o Internacional para los 4 equipos del perfil, los cuales debe cumplir con lo siguiente:

a. El monitoreo de temperatura desde el almacén del proveedor hasta la entrega al laboratorio.

b. La cantidad mínima del control de 3 ml necesaria para ser procesada en el equipo.

c. Que el Organismo del CCE al que se inscriba evalúe la metodología y el tipo de equipo que se instale en el laboratorio.

11.2 Proporcionar material de Control de Calidad de Tercera opinión.

12.	RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES

12.1 Instalación de equipos (carpetas). El licitante adjudicado debe entregar una carpeta que incluya reporte de instalación, el reporte de funcionamiento correcto y verificación del equipo.

12.2 Mantenimiento de equipos.

12.2.1 Entregar calendario de mantenimiento preventivo del equipo que incluya protocolo (check list) del mantenimiento preventivo.

12.2.2 Servicio preventivo calendarizado y correctivo inmediato del equipo al aviso del usuario.

12.2.3 El tiempo de respuesta máximo vía telefónica para la resolución de un problema debe ser de 30 minutos.

12.2.4 Respaldo eficiente de un experto técnico y si fuera necesario instalar un equipo de soporte semiautomatizado, de la misma marca, en el caso que se prolongue la reparación por más de dos semanas.

12.3 Cumplimiento del calendario de entregas. Deberá cumplir con las fechas en el calendario de entregas de reactivos y consumibles.

12.4 En caso de falla de equipos, subrogación de las pruebas de laboratorio certificado o acreditado.

13.	CURSOS DE CAPACITACIÓN

13.1 Cursos relacionados con el área. Incluir dos cursos de capacitación de temas relacionados al laboratorio para el personal usuario.

13.2 Control de Calidad. Incluir capacitación sobre el Control de Calidad Interno,  Ensayos de aptitud y el manejo del software para el Control de Calidad Interno al personal usuario, con evaluación y constancia del curso.

13.3 Técnica de los equipos. Capacitación calendarizada del manejo del equipo al personal usuario, con evaluación y constancia del curso.

13.4 Relacionada a la certificación por ISO-9001:2015 Sistemas de calidad. – Requisitos. Incluir cursos de capacitación de actualización de la norma ISO-9001.

13.5	Relacionada a la acreditación por la NMX-EC-15189-IMNC-2015/ISO

15189:2012. Incluir cursos de capacitación de actualización de la norma NMX-EC-15189-IMNC-2015/ISO 15189:2012.

14.	EQUIPO DE COMPUTO Y SUS CONSUMIBLES

14.1 Computadoras para la interfaz.

14.1.1 Incluir 2 computadoras o estación de trabajo con posibilidad de interfaz al sistema informático del Instituto. El equipo de computación debe contener el software para interfaz de datos al sistema de red del laboratorio.

14.1.2 Incluir mantenimiento preventivo y correctivo de la interfaz.

14.2 Impresoras.

Incluir 3 impresoras, tóner y papel para la impresión de resultados.

14.3 Impresora de etiquetas con código de barras.

Incluir una impresora de código de barras y rollos de etiquetas para su funcionamiento.

14.4 Lector de código de barras.

Incluir 2 lectores de código de barras para el “check in” o entrada de la muestra al laboratorio.

PERFIL 26.- QUIMICA CLINICA

| Q | CLAVE SIA | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | MÍNIMA | MÁXIMA |
| 1 | R1464898 | GLUCOSA | KIT | PRUEBA | 11,200 | 28,000 |
| 2 | R1464899 | NITRÓGENO UREICO | KIT | PRUEBA | 11,200 | 28,000 |
| 3 | R1464900 | CREATININA | KIT | PRUEBA | 11,200 | 28,000 |
| 4 | R1464901 | ACIDO URICO | KIT | PRUEBA | 5,600 | 14,000 |
| 5 | R1464902 | BILIRRUBINA TOTAL | KIT | PRUEBA | 4,000 | 10,000 |
| 6 | R1464903 | BILIRRUBINA DIRECTA | KIT | PRUEBA | 4,000 | 10,000 |
| 7 | R1464904 | SODIO | KIT | PRUEBA | 18,000 | 45,000 |
| 8 | R1464905 | POTASIO | KIT | PRUEBA | 18,000 | 45,000 |
| 9 | R1464906 | CLORO | KIT | PRUEBA | 18,000 | 45,000 |
| 10 | R1464907 | TCO2 | KIT | PRUEBA | 2,400 | 6,000 |
| 11 | R1464908 | CALCIO | KIT | PRUEBA | 16,000 | 40,000 |
| 12 | R1464909 | FÓSFORO | KIT | PRUEBA | 16,000 | 40,000 |
| 13 | R1464910 | MAGNESIO | KIT | PRUEBA | 16,000 | 40,000 |
| 14 | R1464911 | PROTEINAS TOTALES | KIT | PRUEBA | 3,200 | 8,000 |
| 15 | R1464912 | ALBÚMINA | KIT | PRUEBA | 1,600 | 4,000 |
| 16 | R1464913 | COLESTEROL | KIT | PRUEBA | 5,680 | 14,200 |
| 17 | R1464914 | TRIGLICÉRIDOS | KIT | PRUEBA | 5,680 | 14,200 |
| 18 | R1464915 | AST (ASPARTATO AMINOTRANSFERASA) | KIT | PRUEBA | 6,000 | 15,000 |
| 19 | R1464916 | ALT (ALANINO AMINO TRANSFERASA) | KIT | PRUEBA | 6,000 | 15,000 |
| 20 | R1464917 | ALP (FOSFATASA ALCALINA) | KIT | PRUEBA | 4,000 | 10,000 |
| 21 | R1464918 | LD-L (DESHIDROGENASA LÁCTICA) | KIT | PRUEBA | 5,200 | 13,000 |
| 22 | R1464919 | GGT (GAMA GLUTAMIL TRANSFERASA) | KIT | PRUEBA | 5,200 | 13,000 |
| 23 | R1464920 | CK (CREATINA CINASA) | KIT | PRUEBA | 880 | 2,200 |
| 24 | R1464921 | AMILASA | KIT | PRUEBA | 560 | 1,400 |
| 25 | R1464922 | LIPASA | KIT | PRUEBA | 560 | 1,400 |
| 26 | R1464923 | HEMOGLOBINA GLUCOSILADA | KIT | PRUEBA | 600 | 1,500 |
| 27 | R1464924 | AC. VALPROICO | KIT | PRUEBA | 800 | 2,000 |
| 28 | R1464925 | FENOBARBITAL | KIT | PRUEBA | 400 | 1,000 |
| 29 | R1464926 | FENITOINA | KIT | PRUEBA | 600 | 1,500 |
| 30 | R1464927 | CARBAMAZEPINA | KIT | PRUEBA | 240 | 600 |
| 31 | R1464928 | TEOFILINA | KIT | PRUEBA | 240 | 600 |
| 32 | R1464929 | DIGOXINA | KIT | PRUEBA | 200 | 500 |
| 33 | R1464930 | AMONIO | KIT | PRUEBA | 640 | 1,600 |
| 34 | R1464931 | MICROPROTEINAS | KIT | PRUEBA | 2,000 | 5,000 |
| 35 | R1464932 | CAPACIDAD DE FIJACIÓN DE HIERRO | KIT | PRUEBA | 400 | 1,000 |
| 36 | R1464933 | HIERRO | KIT | PRUEBA | 400 | 1,000 |
| 37 | R1464934 | HDL COLESTEROL | KIT | PRUEBA | 2,000 | 5,000 |
| 38 | R1464936 | PREALBUMINA | KIT | PRUEBA | 600 | 1500 |
| 39 | R1464935 | TRANSFERRINA | KIT | PRUEBA | 640 | 1,600 |
| 40 | R1468326 | CK-MB | KIT | PRUEBA | 80 | 200 |

| *RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE ENTREGAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO: EBC. VIRGINIA MARTÍNEZ BEZIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REACTIVOS PARA CONTROLES Y CALIBRADORES DEL PERFIL DE QUIMICA CLINICA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. |  | CLAVE |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | REACTIVO PARA CONTROLES Y CALIBRADORES |  | KIT | 48,920 | 122,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- CLIMICA CLINICA

- METODOLOGÍA: Espectrofotometría, Inmunoturbidimetría, ISE, HPLC

- ESPECIFICACIONES PARA LOS REACTIVOS

  - Ser compatibles con las metodologías solicitadas.

  - Es indispensable que los equipos, reactivos, controles, calibradores y demás consumibles necesarios para la realización de todas las pruebas del perfil, sean entregados de forma inmediata una vez adjudicado el contrato al licitante, previa revisión y calendarización con el área requirente.

  - Incluir el reactivo suficiente y necesario al costo por prueba reportada, así mismo, contemplar el necesario para proceso de controles, calibraciones y diluciones así como reprocesos, verificación de los equipos en sito, etc.

  - El licitante adjudicado, deberá garantizar que proporcionará los reactivos, calibradores, controles, etc., en calidad y cantidad suficiente de acuerdo con las pruebas requeridas por el laboratorio considerando posibles riesgos por contingencia.

  - Estabilidad del reactivo: Los lotes de reactivos y su fecha de caducidad deberán ser consecutivos y progresivos al último lote recibido. No se aceptarán lotes anteriores a los entregados inicialmente por el proveedor adjudicado sin justificación.

  - Fecha de caducidad: Se requiere que los reactivos entregados sean del mismo lote, con vigencia mínima de un año o mayor a 6 meses y además deberán presentar carta compromiso de canje si llegada la fecha de caducidad, el material no fuera utilizado.

  - Registro Sanitario: Deberán presentar registro sanitario vigente de acuerdo con lo establecido en el cuerpo de la Licitación de los reactivos solicitados en el perfil, así como de los equipos presentados.

  - Hojas de datos de seguridad: Se requiere se presenten las hojas de seguridad para el manejo de todos los reactivos y calibradores solicitados en el perfil.

  - Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo (NOM-018-STPS-2015): Deberá entregarse el listado de sustancias químicas peligrosas contenidas en los reactivos solicitados en este perfil de acuerdo con lo solicitado en la norma referida.

  - Trazabilidad: Se deberá entregar la documentación de trazabilidad metrológica de todos los calibradores de las pruebas solicitadas en el perfil (incluir datos de incertidumbre de medida).

  - Transporte: El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos, mediante sistema digital de registro continuo de temperatura y/o un gráfico el control de:

- Temperatura del almacén del proveedor

- Temperatura durante el transporte

- Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio

  - Trazabilidad y control de temperatura: En la entrega de reactivos y consumibles, deberá asegurarse la cadena de red fría mediante termómetro con certificado de calibración que cumpla las directivas ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a organismo acreditado, con documentación vigente que deberá ser entregada al inicio del contrato.

  - Estos registros serán revisados por el personal de laboratorio que recibe los insumos, de no mostrarlos, no será posible la recepción de los reactivos e insumos pues no es posible asegurar la calidad de éstos.

  - Si los reactivos, calibradores, controles, etc., requieren congelación para su almacenamiento, incluir la instalación de un sistema digital para control de temperatura, calibrado a patrón nacional o internacional, así como programa de mantenimiento del mismo.

- NÚMERO DE EQUIPOS

| Cantidad | Características | Dimensiones máximas | Metodología | Pruebas a realizar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Equipos de piso, de última generación y de alto rendimiento | 110 cm de ancho 180 cm de largo 180 cm de alto | Espectrofotometría Inmunoturbidimetría, ISE | Renglones 1 a 25 y 27 a 40 |
| 1 | Equipo de mesa, de última generación y de mediano rendimiento | 50 cm de ancho 60 cm de largo 60 cm de alto | HPLC | Renglón 26 |

- ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

  - Sistema automatizado de acceso random (flujo continuo de trabajo), con sistema de refrigeración dentro del instrumento para el mantenimiento de los reactivos, así como control de variación de temperatura +/- 0.3°C para el sistema de incubación electrónico, con la finalidad de evitar el uso de soluciones o mantenimientos especiales para el carrusel de reacción y lámpara.

  - Sistema que conste de equipos de alto rendimiento que sean capaces de realizar más 1200 determinaciones por hora.

  - Los analizadores deberán contar con la capacidad de realizar la medición de todas las pruebas enlistadas en el perfil de Química Clínica; integrando electrodos de ión selectivo (ISE) o equivalente para sodio, potasio y cloro, así como ser sistemas abiertos (deberá demostrar que el sistema puede trabajar metodologías no propias del equipo como determinación de citratos y oxalatos en orina). Presentar aplicación para demostrar funcionamiento de estas pruebas.

  - La velocidad de análisis debe alcanzar un tiempo de respuesta menor a diez minutos para realizar la primera determinación y no mayor a cinco minutos para las siguientes determinaciones en los analitos de mayor demanda al laboratorio (Urgentes): Glucosa (Glu), Nitrógeno Ureico (BUN), Creatinina (Crea), Dióxido de carbono y/o bicarbonato (CO2, HCO3), sodio (Na), potasio (K), cloro (Cl) y Calcio, demostrable.

  - El volumen de muestra requerido (suero/plasma/orina), incluyendo volumen muerto en adaptadores pediátricos, para los estudios de urgencia debe ser menor a 350 microlitros.

  - Que cuenten con sistema hidroneumático que regule el lavado automático de pipetas y con celdas de reacción de cristal de cuarzo o de vidrio de alta calidad y pureza óptica, individuales y con vida media mínima de un año.

  - Que realicen lecturas que eviten el efecto de interferencia por lipemia, ictericia, hemólisis, etc., a través de corrección policromática con al menos dos longitudes de onda simultáneas.

  - Software de operación del equipo en idioma español. Manual de instrucciones de operación de versión reciente o actualizada al software, preferentemente en medio electrónico.

  - Inventario automático por prueba y estado de reactivos visibles en pantalla y recuperación impresa o electrónica.

  - Almacenamiento en memoria de resultados de pacientes y posibilidad de recuperación con impresora láser; con capacidad de almacenamiento en dispositivo externo de resultados de calibración.

  - Empleo de controles líquidos para el perfil solicitado, en el 95 % de los analitos.

  - Capacidad de introducir pruebas de urgencia, sin limitar número de posiciones necesarias.

  - Capacidad de trabajar con tubo primario de diferentes tamaños (3 y 5 mililitros), así como el uso de tubos o copillas para micromuestras.

  - Lector de código de barras para muestras en tubo primario y reactivos.

  - Que realice diluciones automáticas, en caso de ser necesario, inmediatamente después de la detección de un valor por arriba de la linealidad del método.

  - Si el equipo requiere utilizar agua, su consumo deberá ser menor a 30 litros por hora (por equipo). Deberá incluir consumibles, mangueras, tubería, bombas o sistema hidroneumático y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, así como el mantenimiento del mismo durante todo el tiempo que se encuentre en el laboratorio.

  - Que no requiera más de 20 minutos en mantenimientos diarios para su operación.

  - Mantenimientos preventivos (de todos sus módulos o partes) 3 veces al año o según sea requerido de acuerdo con el desempeño observado, de los equipos analizadores mismos que deben abarcar verificación de longitud de onda de lámpara trazable a patrón nacional de intensidad luminosa.

  - Es indispensable entregar reporte oficial de que los desechos generados por el equipo analizador están libres de CRETI (si estos se vierten directamente al drenaje de acuerdo con las normas oficiales mexicanas NOM-052-SEMARNAT-2005 y NOM-053-SEMARNAT-1993).

  - Servicio de respaldo los 365 días al año, para mantenimientos correctivos: asesoría técnica en forma inmediata y en caso de requerir visita en sitio, con tiempo de respuesta máximo de dos horas.

  - Los equipos deben ser interfasados bidireccionalmente al SIL e incluir opción de validación electrónica de resultados e impresión de informe de resultados.

  - Se deberá entregar juego de electrodos completo y demás piezas que pueda reemplazar el usuario, como stock de emergencia.

  - Software de control de calidad integrado y simultáneo al propio de los sistemas de análisis para procesar cuando menos tres niveles de control de calidad líquidos, transportable a software de almacenamiento que realice gráficos de Levey-Jennings y que puedan ser impresos en forma mensual, con capacidad de controlar diferentes lotes de un mismo reactivo a bordo del equipo y contar con programa de control de calidad simultáneo al propio de los sistemas.

  - Para asegurar la calidad en los servicios de ingeniería, se deberá presentar currículum y documentación que avale la experiencia y capacitación del personal que realizará los mantenimientos a los equipos.

- EQUIPOS DE SOPORTE

  - Un equipo con metodología HPLC para la determinación de hemoglobina glicosilada (HBA1c), con capacidad mínima de 10 muestras (sin pretratamiento) por carga y velocidad de proceso de máximo 5 minutos por muestra.

  - Una centrífuga refrigerada, que alcance velocidad de 3000 rpm para tubos tanto de 13x100 mm, de 12x75 mm y 14x200 mm, con control de temperatura, velocidad y tiempo de centrifugado.

  - Dos centrífugas clínicas no refrigeradas, con control digital de velocidad y tiempo, con rotor de cuatro plazas.

  - Tres microcentrífugas de velocidad fija mínima de 6000 rpm para tubos tipo eppendorf de 1.5 mililitros.

  - Una citocentrífuga para concentración de muestras biológicas (LCR) con rotor oscilante para 4 soportes y 2 posiciones que permitan la recuperación del filtrado, así como sus consumibles.

  - Agitador rotatorio-oscilatorio para muestras de sangre total anticoagulada.

  - Sistema de aire acondicionado (minisplit) para mantener en todo momento el óptimo funcionamiento de los equipos de medición.

  - Incluir microscopio óptico UIS, binocular, con iluminación de Köehler para luz transmitida, enfoque de movimiento vertical de platina por rodillo (rango de movimiento 25mm), con portaobjetivo fijo cuádruple con oscilación hacia dentro, dimensiones de 23.3 cm de ancho por 36.8 cm de profundidad y peso aproximado de 8 Kg, que será usado para realizar la lectura de líquidos corporales y debe incluir programa de mantenimiento del mismo.

  - Un refractómetro de base y asa de mano.

- CONSUMIBLES

7.1 Incluir todos los consumibles necesarios para el funcionamiento total del equipo y proceso de muestras, considerando:

- Dispositivos que maximicen el rendimiento de muestras pediátricas incluyendo tapas para su conservación en refrigeración.

- Puntas plásticas para pipetas automáticas de 0.5-10, 10-200 y 50-1000 microlitros.

- Tubos tipo eppendorf de 0.6 y 1.5 mililitros que permitan proteger el contenido de la luz (opaco o color ámbar).

- Portaobjetos de 76 x 26, 0.8 a 1.1 mm

- Cubreobjetos de 22 x 22 mm

- Bulbo de silicona para pipeta Pasteur.

- Contador mecánico de ocho teclas tipo totalizador, con tornillo de reseteado a cero que quede inmovilizado al completar 100 golpes

- Guantes hipoalergénicos de polivinilo y nitrilo, ambidiestros, 100% libres de látex y polvo (talla chica, mediana y grande) para uso en el laboratorio.

- Guantes de nitrilo reforzados con alta resistencia a los químicos, espesor 0.28mm, sin polvo antiadherente (talla chica, mediana y grande).

- Gafas de seguridad de pantalla de 0.1 mm de espesor, adaptable sobre gafas correctoras.

- Cubreboca con protección de careta transparente y cubreboca para manejo y preparación de reactivos para cubrir ojos y evitar salpicaduras.

- Cajas para archivo de preparaciones fijas en laminillas de 76 x 26mm, de poliestireno de alto impacto con separación individual numerada para 100 muestras.

- Torunderas de acero inoxidable con tapa, de 250ml (75 x 50mm)

- Pipeta de transferencia de plástico, de 1.0 y 3.0 mL, sin graduación.

- Bulbo gotero de goma (propipeta).

- Papel seda. cuaderno para limpieza de lentes de microscopio.

- Papel Kraft 30 kg 45 cm ancho.

- Solución colorante policroma, fórmula de UNNA (colorante azul de metileno, frasco de 125 mL).

Y todo el material necesario y suficiente para la realización de las pruebas solicitadas en el perfil.

- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

  - Para el adecuado manejo de las muestras, es necesario que se entregue:

- Dos cronómetros digitales para determinación de 3 canales, 3 pantallas de 20 horas por 60 segundos y alarma.

- Dos juegos de pipetas automáticas nuevas de 5-10 microlitros, de 10-100 microlitros, de 50-200 microlitros y de 100-1000 microlitros con soporte de carrusel para cada juego de pipetas, incluyendo programa de mantenimiento y calibración de las mismas, proporcionando certificado de calibración avalado por organismo acreditador (EMA).

- Deberá proporcionar aparato verificador de estanqueidad para pipetas con cojín de aire para detección de fugas de pipetas con y sin punta en condiciones dinámica y estática para asegurar la correcta dispensación de volúmenes de muestra, el cual debe incluir certificado de trazabilidad y programa de mantenimiento preventivo.

- Proporcionar dos termohigrómetros digitales calibrados y con trazabilidad a patrón nacional o internacional para verificar que los equipos trabajan en condiciones ideales de temperatura y humedad relativa.

- Sistema de conservación y medición digital para monitoreo de temperatura en refrigeradores y congeladores donde se resguardan los reactivos, proporcionando certificado de calibración avalado por organismo acreditador (EMA).

- VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS

  - Materiales: Se requiere proporcionar los materiales necesarios para realizar la verificación de los equipos (verificadores, reactivos, calibradores) en el rango de linealidad de al menos dos terceras partes de la que el fabricante de los equipos indica para cada analito solicitado en el perfil.

  - Tiempo: La verificación deberá ser realizada dentro de los 30 días naturales posteriores al fallo de la Licitación.

  - Protocolo: Se realizará de acuerdo con lo establecido a guías de entidades nacionales (EMA) o internacionales (CLSI) bajo las cuales sea posible verificar el desempeño de los equipos (determinación de linealidad, precisión y veracidad) y pruebas de no acarreo y correlación de muestras de pacientes y de controles.

  - Personal técnico: Se requiere del apoyo de personal técnico y de ingeniería para realizar los protocolos de verificación de los equipos.

- REACTIVOS PARA CONTROL DE CALIDAD INTERNO

  - El material de control de calidad de tercera opinión deberá contar con informes mensuales de comparación interlaboratorios, disponibles en línea. Este informe deberá permitir la evaluación del desempeño de cada una de las pruebas participantes. Estos informes deberán estar disponibles en internet mientras los equipos sigan en uso en los laboratorios del DACEE.

  - Programa de control de calidad que proporcione asesoramiento continuo a través de software especial (vía internet), con validez y reconocimiento internacional.

  - Muestras de control de calidad de un mismo lote mientras los equipos sigan en uso en el laboratorio; se requiere manejar el mismo lote en todos los niveles de concentración.

  - Los controles deberán contar con valores asignados para los métodos realizados en los equipos; la estabilidad de los controles deberá ser mínima de 20 días una vez abierto.

  - Inscripción a programas de control de calidad externo nacional e internacional para cada equipo, avalado por organismo acreditador nacional (EMA) o internacional bajo la norma ISO/IEC 17043:2010 y cuya evaluación incluya todas las pruebas del perfil solicitado, en el cual se realice e indique que la evaluación es por grupo par (con al menos 15 participantes para cada prueba del perfil), misma que deberá mantenerse vigente mientras los equipos sigan en uso en los laboratorios del DACEE.

  - El licitante adjudicado de este perfil deberá proporcionar material de control de calidad de tercera opinión que sean multiparamétricos y reconocidos nacional y/o internacionalmente, durante el tiempo que los equipos se encuentren en el laboratorio y/o contratos sucesivos.

  - No se aceptarán materiales de control de la calidad desarrollados por el propio licitante y/o fabricante adjudicado, a menos que el sistema de control de calidad de tercera opinión solicitado no se comercialice en México.

  - El material de control de calidad de tercera opinión deberá contar con informes mensuales de comparación interlaboratorios, disponibles en línea. Este informe deberá permitir la evaluación del desempeño de cada una de las pruebas participantes y estos informes deberán estar disponibles mientras los equipos sigan en uso en los laboratorios del DACEE.

  - Los materiales de control de calidad de tercera opinión deberán contar con el certificado del país de origen, además debe señalar en el inserto y/o instructivo que ya fueron validados para el mismo instrumento y modelo del equipo propuesto a cada laboratorio mostrando los valores obtenidos en dicha validación. En caso de no contar con ello podrán mostrar el resultado del comparativo internacional de todos los participantes que utilizan el mismo equipo con los mismos reactivos que oferten en su propuesta técnica para cada partida.

  - El licitante adjudicado de este perfil deberá proporcionar el mismo lote de material de control de calidad de tercera opinión durante el tiempo que se mantengan los equipos en laboratorio, siempre y cuando las caducidades máximas de los materiales de control de la calidad de tercera opinión así lo permitan.

  - El material de control de la calidad de tercera opinión entregado deberá ser suficiente para cubrir la cantidad de analitos y número de mediciones diarias que el laboratorio requiere, tomando en cuenta la estabilidad de todos los analitos que se requieran para este perfil.

  - La fecha de inicio del surtimiento de los materiales de control de la calidad de tercera opinión no deberá rebasar los 40 días naturales a partir de la firma del contrato.

  - En caso de cualquier incumplimiento de los puntos antes mencionados, la convocante informará al área correspondiente para su solución.

| No. | CLAVE | DESCRIPCION | NO. DE ANALITOS | NO. DE MEDICIONES DIARIAS (POR ANALITO, POR NIVEL) | NUMERO DE MEDICIONES DIARIAS |  |  | TOTAL POR ANALITO | TOTAL POR CONTROL (MEDICIONES AL DÍA POR CONTROL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | NIVEL I | NIVEL II | NIVEL III |  |  |
| 1 |  | QUIMICA CLINICA (*) | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 324 |
| 2 |  | QUIMICA URINARIA (*) | 10 | 2 | 3 | 3 | NA | 6 | 60 |
| 3 |  | Hb A1c (*) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 4 |  | QUIMICA LCR (*) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 27 |
| 5 |  | ETANOL/AMONIO (*) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 6 |  | MARCADORES CARDÍACOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |

- CONSIDERAR 365 DÍAS/AÑO.

- PROGRAMAS DE ENSAYOS DE APTITUD

  - Deberá proporcionarse inscripción a programas de control de calidad externo nacional e internacional para cada equipo, avalado por organismo acreditador nacional (EMA) o internacional bajo la norma ISO/IEC 17043:2010 y cuya evaluación incluya todas las pruebas del perfil solicitado, en el cual se realice e indique que la evaluación es por grupo par (con al menos 15 participantes para cada prueba del perfil) mismo que deberá ser entregado durante el tiempo que los equipos del licitante se encuentren en el laboratorio.

- RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES

  - Instalación de equipos: Se deberá realizar y entregar la calificación de los equipos instalados en un informe el cual debe contener la Calificación de Instalación (CI), Calificación de Diseño (CD), Calificación de Operación (CO).

  - Es necesario entregar calendario de programación de los mantenimientos preventivos de los equipos analizadores, los cuales podrán ser modificados según necesidades del área.

  - Dar mantenimiento de centrífugas, con verificación de velocidad con tacómetro, el cual debe tener certificado que será entregado con el informe de mantenimiento; mantenimiento al sistema de abastecimiento de agua, sistema de cómputo de interfase (software y hardware) y servidor.

  - Indispensable programa de mantenimiento del sistema de cómputo proporcionado.

  - Proporcionar apoyo informático que permita llevar control de inventario de reactivos y equipos.

  - En caso de falla de equipos, subrogación de las pruebas en laboratorio certificado o acreditado.

- CURSOS DE CAPACITACIÓN

  - Técnica: deberá realizarse la capacitación del personal para la operación de los equipos en los diferentes turnos del laboratorio y en las instalaciones del instituto, las veces que sea necesario (previa calendarización y de acuerdo con necesidades del laboratorio).

13.2 Sistemas de Gestión de calidad: El proveedor deberá proporcionar capacitación relacionada a la certificación por ISO-9001:2015 Sistemas de calidad y/o a la acreditación por la NMX-EC-15189-IMNC-2015/ISO 15189:2012 para el personal del laboratorio o proporcionar guías de operación y consenso relativas al área.

13.3 Otros cursos: Considerar capacitación del personal del Laboratorio, al menos en dos ocasiones durante la vigencia del contrato, en temas relacionados al área de especialidad (control de calidad, estadística, patología clínica, etc.) y/o proporcionar bibliografía de apoyo (guías, estándares, etc).

- EQUIPO DE CÓMPUTO Y SUS CONSUMIBLES

14.1 Computadoras para interfase: Cada equipo deberá ser interfasado individualmente con equipo de cómputo nuevo, de fabricante reconocido e incluir monitor plano de 19 pulgadas, con sistema operativo y software originales (Windows, office, antivirus, etc.) para que permitan realizar informes y la interfase de los equipos con el sistema de interfase de los laboratorios.

  - Impresoras: Dos impresoras de etiquetas de código de barras para identificación de muestras y dos impresoras láser de alto rendimiento para impresión de informes de resultados urgentes, calibraciones, controles.

  - Incluir todos los consumibles necesarios: papel, tóner y/o cartuchos de tinta, etiquetas para código de barras.

  - Para mantener la integridad de los reactivos a bordo de los equipos en caso de falla eléctrica, se requiere de UPS para cada equipo analizador.

  - Incluir dos lectores de código de barras (inalámbricos) para registro de arribo de muestras al laboratorio.

  - Incluir dos relojes checadores digitales para monitorear arribo de muestras al laboratorio e incluir consumibles de los mismos, considerando cinta de impresión.

| PERFIL 27.- DE GASOMETRÍAS 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA |
| 1 | R1460912 | GASES, ELECTROLITOS, METABOLITOS, COOXIMETRIA | KIT | PRUEBA | 18,000 | 45,000 |
| *RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE ENTREGAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO: EBC. VIRGINIA MARTÍNEZ BEZIES |  |  |  |  |  |  |
| REACTIVOS PARA CONTROLES Y CALIBRADORES DEL PERFIL DE GASOMETRÍAS: |  |  |  |  |  |  |
| No. | CLAVE | DESCRIPCION |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA |
| 1 |  | REACTIVOS PARA CONTROLES Y CALIBRACIONES |  | KIT | 2,000 | 5,000 |

1.	GASOMETRÍAS

2.	METODOLOGÍA: Potenciometría (ISE directo), Amperometría y Espectrofotometría

3.	 ESPECIFICACIONES PARA LOS REACTIVOS

3.1	Ser compatibles con las metodologías solicitadas.

3.2	Es indispensable que los equipos, reactivos, controles, calibradores y demás consumibles necesarios para la realización de todas las pruebas del perfil, sean entregados de forma inmediata una vez adjudicado el contrato al licitante, previa calendarización con el área requirente.

3.3	Incluir el reactivo necesario y suficiente al costo por prueba reportada, considerando el proceso de controles, calibraciones y reprocesos de muestras. Todos los consumibles, verificación de los equipos en sitio, controles, calibradores, electrodos etc., para llevar a cabo las determinaciones antes mencionadas.

3.4	El licitante adjudicado, deberá garantizar que proporcionará los reactivos, calibradores, controles, etc., en calidad y cantidad suficiente de acuerdo con las pruebas requeridas por el laboratorio considerando posibles riesgos por contingencia.

3.5	 Estabilidad del reactivo: Los lotes o números de serie de reactivos y su fecha de caducidad deberán ser consecutivos y progresivos al último lote recibido. No se aceptarán lotes anteriores a los entregados inicialmente por el proveedor adjudicado sin justificación.

Los reactivos deberán estar listos para ser utilizados de manera inmediata en el equipo cuando así se requiera o con acondicionamiento máximo de 30 minutos y, una vez finalizado el cambio de éstos, que permitan el proceso y emisión de resultados de las muestras recibidas en el Laboratorio.

3.6	Fecha de caducidad: Se requiere que los reactivos entregados sean del mismo lote, con vigencia mínima de un año o mayor a 6 meses al momento de la recepción en el Laboratorio, además deberán presentar carta compromiso de canje si llegada la fecha de caducidad, el material no fuera utilizado.

3.7	Registro Sanitario: Deberán presentar registro sanitario vigente de acuerdo con lo establecido en el cuerpo de la Licitación de los reactivos solicitados en el perfil, así como de los equipos presentados.

3.8	Hojas de datos de seguridad: Se requiere se presenten las hojas de seguridad para el manejo de todos los reactivos y calibradores solicitados en el perfil ((incluir datos de incertidumbre de medida).

3.9	Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo (NOM-018-STPS-2015): Deberá entregarse el listado de sustancias químicas peligrosas contenidas en los reactivos solicitados en este perfil de acuerdo con lo solicitado en la norma referida.

3.10	 Trazabilidad: Se deberá contar con la documentación de trazabilidad metrológica de todos los calibradores de las pruebas solicitadas en el perfil (incluir datos de incertidumbre de medida).

3.11	 Transporte: El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos, mediante sistema digital de registro continuo de temperatura y/o un gráfico el control de:

a.	Temperatura del almacén del proveedor

b.	Temperatura durante el transporte

c.	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio

3.12	Trazabilidad y control de temperatura: En la entrega de reactivos y consumibles, deberá asegurarse la cadena de red fría mediante un termómetro con certificado de calibración que cumpla las directivas ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado, con documentación vigente que deberá ser entregada al inicio del contrato.

3.13	Estos registros serán revisados por el personal de laboratorio que recibe los insumos, de no mostrarlos, no será posible la recepción de los reactivos e insumos pues no es posible asegurar la calidad de éstos.

3.14	Si los reactivos, calibradores, controles, etc., requieren refrigeración o congelación para su almacenamiento, incluir la instalación de un sistema digital para control de temperatura, calibrado a patrón nacional o internacional, así como programa de mantenimiento del mismo.

- NÚMERO DE EQUIPOS

| Cantidad | Características | Dimensiones máximas | Metodología | Pruebas a realizar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Equipos de mesa, de última generación y de alto rendimiento (funcionando en todo momento) | 75 cm de ancho 45 cm de largo 60 cm de alto | Potenciometría (ISE directo), Amperometría y Espectrofotometría (co-oximetría) | Renglón 1 |

5.	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

5.1	Con capacidad de seleccionar la medición por grupo de parámetros o prueba individual, así como de realizar las determinaciones en muestras de sangre arterial, venosa o capilar  y debe  medir: pH, presión parcial de oxígeno (pO2), presión parcial de dióxido de carbono (pCO2), electrolitos: sodio (Na), potasio (K), cloro (Cl), calcio ionizado(Cai), metabolitos: glucosa (GLU),  lactato (Lac),  y cooximetría: concentración de hemoglobina total medida (HbT), oxihemoglobina (O2Hb), dehidroxihemoglobina (HHb), carboxihemoglobina (COHb), y metahemoglobina (MetHb).

5.2	 Volumen de muestra máximo de 200 microlitros para los estudios completos (gases + electrolitos + metabolitos y/o gases + electrolitos + cooximetría).

5.3	Indispensablemente debe contar con micromodo (dispositivo capilar) para manejo de muestras de volumen máximo de 95 a 110 microlitros para los estudios completos (gases + electrolitos + metabolitos y/o gases + electrolitos + cooximetría).

5.4	Con capacidad de calcular al menos concentración de bicarbonato real, concentración de bicarbonato estándar, exceso de base, contenido de oxígeno, contenido total de dióxido de carbono, saturación de oxígeno, anión gap y hematocrito.

5.5	 Software en español. Manual de instrucciones de operación de los equipos en versión reciente o actualizada al software, preferentemente en medio electrónico.

5.6	 Proceso automático  del material para control de calidad en medio acuoso, que simulen muestras clínicas (respecto al contenido de los analitos a determinar), programable según las necesidades del laboratorio cuyos datos obtenidos sean representativos de la sensibilidad de la metodología (detección de la variación por cambio de reactivo, usuarios, variaciones eléctricas, etc., para  cada analito a determinar, principalmente potasio, calcio ionizado y lactato ponderando en los niveles de concentración bajos) y que  sean transportables y almacenables a software externo de control de calidad, que prepare gráficos de Levey-Jennings.

5.7	 Contar con capacidad para que, al procesar muestras de sangre total, suero y plasma, demuestre que no existe error por arrastre de muestra.

5.8	Sistema de calibración automatizado con programación manual y/o automática de frecuencia de calibraciones a uno y dos puntos.

5.9	 Deberá contar con puerta de muestras para capilar o jeringa sin necesidad de adaptadores y con sistema capaz de sostener el dispositivo mientras se realiza el análisis.

5.10	Inventario automático por prueba y estado de reactivo.

5.11	Con tecnología de vanguardia: procesamiento de muestras con alta productividad.

5.12	 Es indispensable entregar reporte oficial de que los desechos generados por el equipo analizador están libres de CRETI (si estos se vierten directamente al drenaje de acuerdo con las normas oficiales mexicanas NOM-052-SEMARNAT-2005 y NOM-053-SEMARNAT-1993).

5.13	 Servicio de respaldo los 365 días al año, para mantenimientos correctivos: asesoría técnica en forma inmediata y en caso de requerir visita en sitio, con tiempo de respuesta máximo de dos horas.

5.14	Los equipos deben tener la capacidad para ser interfasados bidireccionalmente al SIL e incluir opción de validación electrónica de resultados, impresión de informe de resultados.

5.15	Se que demuestre que los equipos ofertados dan cumplimiento de los puntos 5.3 a 5.11.

5.16	 Para la instalación de los equipos analizadores, incluir extensiones eléctricas, sistema de aire acondicionado y todo lo necesario para la adecuada conservación de reactivos, consumibles y funcionamiento de los equipos ofertados.

5.17	Software de control de calidad integrado y simultáneo al propio de los sistemas de análisis para procesar cuando menos tres niveles de control de calidad líquidos, transportable a software de almacenamiento que realice gráficos de Levey-Jennings y que puedan ser impresos en forma mensual, con capacidad de controlar los lotes de reactivo y contar con programa de control de calidad simultáneo al propio de los sistemas.

5.18	Bitácora del equipo en idioma español, preferentemente en medio electrónico.

5.19	Se requiere sistema tomador de muestra con heparina de litio balanceada (100% del perfil solicitado de jeringas y 10% adicional de tomadores para micromuestras –capilar- con capacidad suficiente para realizar las determinaciones mencionadas en el punto 5.1) que cuente con sistema atrapa coágulos para introducción de muestras al instrumento y adaptadores, en caso de ser necesarios, para el proceso de muestras de control de calidad, de forma manual.

5.20	Deberá entregarse, adicionalmente a lo solicitado, el 5% del total del perfil, en caso de ser necesario, de jeringas para gasometría para recuperación por reproceso en la toma de muestra, merma y/o material defectuoso.

5.21	 Los tomadores de micromuestra no deben ser de vidrio o material similar que al ser transportados al laboratorio pudieran ocasionar derrame o accidentes, así mismo, incluir tapones y mezclador interno metálico, barra magnética para homogenizado de las muestras, cinta elástica para torniquete y juego de cuando menos 50 piezas de empaque para transportar de forma individual por tubo neumático.

5.22	Para asegurar la calidad en los servicios de ingeniería, se deberá presentar currículum y documentación que avale la experiencia y capacitación del personal que realizará los mantenimientos a los equipos.

6.	EQUIPOS DE SOPORTE

6.1	Proporcionar dos termohigrómetros digitales calibrados y con trazabilidad a patrón nacional o internacional para verificar que los equipos trabajan en condiciones ideales de temperatura y humedad relativa e incluir programa de mantenimiento del mismos.

6.2	Sistema de aire acondicionado (minisplit) para el buen funcionamiento de los equipos de medición.

7	CONSUMIBLES

7.1	Incluir todos los consumibles necesarios para el funcionamiento total del equipo y proceso de muestras, considerando:

•	Guantes hipoalergénicos de polivinilo y nitrilo, ambidiestros, 100% libres de látex y polvo (talla chica, mediana y grande) para uso en el laboratorio.

•	Guantes de nitrilo reforzados con alta resistencia a los químicos, espesor 0.28mm, sin polvo antiadherente (talla chica, mediana y grande).

•	Gafas de seguridad de pantalla de 0.1 mm de espesor, adaptable sobre gafas correctoras.

•	Cubreboca con mascarilla de protección transparente y cubreboca para manejo y preparación de reactivos para cubrir ojos y evitar salpicaduras.

•	Deberá entregarse, adicionalmente a lo solicitado, el 5% del total del perfil en caso de requerirse, de jeringas para gasometría para recuperación por reproceso en la toma de muestra, merma y/o material defectuoso.

•	Los tomadores de micromuestra no deben ser de vidrio o material similar que al ser transportados al laboratorio pudieran ocasionar derrame o accidentes, así mismo, incluir tapones y mezclador interno metálico, barra magnética para homogenizado de las muestras, cinta elástica para torniquete y juego de cuando menos 50 piezas de empaque para transportar de forma individual por tubo neumático.

Y todo el material necesario y suficiente para la realización de las pruebas solicitadas en el perfil.

8	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

8.1	Para el adecuado manejo de las muestras, es necesario que se entregue:

•	Dos termohigrómetros digitales calibrados y con trazabilidad a patrón nacional o internacional para verificar que los equipos trabajan en condiciones ideales de temperatura y humedad relativa.

•	Sistema de medición digital para monitoreo de temperatura en refrigeradores y congeladores donde se resguardan los reactivos, proporcionando certificado de calibración avalado por organismo acreditador (EMA).

9	VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS

9.1	Materiales: Se requiere proporcionar los materiales necesarios para realizar la verificación de los equipos (verificadores, reactivos, calibradores) en el rango de linealidad que el fabricante de los equipos indica para cada analito solicitado en el perfil.

9.2	 Tiempo: La verificación deberá ser realizada dentro de los 30 días naturales posteriores a al fallo de la Licitación.

9.3	 Protocolo: Se realizará de acuerdo con lo establecido a guías de entidades nacionales (EMA) o internacionales (CLSI) bajo las cuales sea posible verificar el desempeño de los equipos (determinación de la linealidad, la precisión y la veracidad) y pruebas de no acarreo. Considerar realizar estudios de correlación entre equipos.

9.4	Personal técnico: Se requiere del apoyo de personal técnico y de ingeniería para realizar los protocolos de verificación de los equipos.

10	REACTIVOS PARA CONTROL DE CALIDAD INTERNO

10.1	Programa de control de calidad que proporcione asesoramiento continuo a través de software especial (vía internet), con validez y reconocimiento internacional disponibles en internet mientras los equipos sigan en uso en los laboratorios del DACEE.

10.2	Muestras de control de calidad de un mismo lote mientras los equipos sigan en uso en el laboratorio; se requiere manejar el mismo lote en tres niveles.

10.3	Los controles deberán contar con valores asignados para los métodos realizados en los equipos; la estabilidad de los controles deberá ser mínima de 30 días a temperatura ambiente.

10.4	Inscripción a programas de control de calidad externo nacional e internacional para cada equipo, avalado por organismo acreditador nacional (EMA) o internacional bajo la norma ISO/IEC 17043:2010 y cuya evaluación incluya todas las pruebas del perfil solicitado, en el cual se realice e indique que la evaluación es por grupo par (con al menos 15 participantes para cada prueba del perfil), misma que deberá mantenerse vigente mientras los equipos sigan en uso en los laboratorios del DACEE.

10.5	El licitante adjudicado de este perfil deberá proporcionar material de control de calidad de tercera opinión que sean multiparamétricos y reconocidos nacional y/o internacionalmente, durante el tiempo que los equipos se encuentren en el laboratorio y/o contratos sucesivos.

10.6	No se aceptarán materiales de control de la calidad desarrollados por el propio licitante y/o fabricante adjudicado, a menos que el sistema de control de calidad de tercera opinión solicitado no se comercialice en México.

10.7	El material de control de la calidad de tercera opinión deberá contar con informes mensuales de comparación interlaboratorios, disponibles en línea. Este informe deberá permitir la evaluación del desempeño de cada una de las pruebas participantes y estos informes deberán estar disponibles en internet mientras los equipos sigan en uso en los laboratorios del DACEE.

10.8	Los materiales de control de la calidad de tercera opinión deberán contar con el certificado del país de origen, además debe señalar en el inserto y/o instructivo que ya fueron validados para el mismo instrumento y modelo del equipo propuesto a cada laboratorio mostrando los valores obtenidos en dicha validación. en caso de no contar con ello podrán mostrar el resultado del comparativo internacional de todos los participantes que utilizan el mismo equipo con los mismos reactivos que oferten en su propuesta técnica para cada partida.

10.9	El licitante adjudicado de este perfil deberá proporcionar el mismo lote de material de control de calidad de tercera opinión mientras los equipos se encuentren en el laboratorio, siempre y cuando las caducidades máximas de los materiales de control de la calidad de tercera opinión así lo permitan.

10.10	El material de control de la calidad de tercera opinión entregado deberá ser suficiente para cubrir la cantidad de analitos y número de mediciones diarias que el laboratorio requiere, tomando en cuenta la estabilidad de todos los analitos que se requieran para este perfil. Recomendable proporcionar cuarto nivel para verificar y monitorear condiciones de alta concentración de oxígeno así como control suficiente y necesario para monitoreo de parámetros de cooximetría.

10.11	La fecha de inicio del surtimiento de los materiales de control de la calidad de tercera opinión no deberá rebasar los 40 días naturales a partir de la firma del contrato.

10.12	En caso de cualquier incumplimiento de los puntos antes mencionados, la convocante informará al área correspondiente para su solución.

| No. | CLAVE | DESCRIPCION | NO. DE ANALITOS | NO. DE MEDICIONES DIARIAS (POR ANALITO, POR NIVEL) | NUMERO DE MEDICIONES DIARIAS |  |  | TOTAL POR ANALITO | TOTAL POR CONTROL (MEDICIONES AL DÍA POR CONTROL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | NIVEL I | NIVEL II | NIVEL III |  |  |
| 1 |  | GASES (*) | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | 27 | 216 |

CONSIDERAR 365 DÍAS/AÑO.

10.13	Considerar el proceso de los materiales de control de calidad de tercera opinión 365 días/año en 3 turnos diariamente

11	PROGRAMAS DE ENSAYOS DE APTITUD

11.1	Deberá proporcionarse inscripción a programas de control de calidad externo nacional e internacional para cada equipo, avalado por organismo acreditador nacional (EMA) o internacional bajo la norma ISO/IEC 17043:2010 y cuya evaluación incluya todas las pruebas del perfil solicitado, en el cual se realice e indique que la evaluación es por grupo par (con al menos 15 participantes para cada prueba del perfil) mismo que deberá ser entregado durante el tiempo que los equipos del licitante se encuentren en el laboratorio.

12	RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES

12.1	Instalación de equipos: Se deberá realizar y entregar la calificación de los equipos instalados en un informe el cual debe contener la Calificación de Instalación (CI), Calificación de Diseño (CD), Calificación de Operación (CO).

12.2	Para la instalación de los equipos analizadores, incluir extensiones eléctricas, sistema de aire acondicionado y todo lo necesario para la adecuada conservación de reactivos, consumibles y funcionamiento de los equipos ofertados.

12.3	Es necesario entregar calendario de programación de los mantenimientos preventivos de los equipos analizadores, los cuales podrán ser modificados según necesidades del área.

12.4	Dar mantenimiento preventivo y correctivo los 365 días del año las 24 horas, con asesoría técnica en forma inmediata vía telefónica y, en caso de requerir visita, con tiempo de respuesta máximo de dos horas.

12.5	Indispensable programa de mantenimiento del sistema de cómputo proporcionado.

12.6	Proporcionar apoyo informático que permita llevar control de inventario de reactivos y equipos.

12.7	El licitante adjudicado, deberá garantizar que proporcionará los reactivos, calibradores, controles, etc., en calidad y cantidad suficiente de acuerdo con las pruebas requeridas por el laboratorio considerando posibles riesgos por contingencia.

13	CURSOS DE CAPACITACIÓN

13.1	Técnica: deberá realizarse la capacitación del personal para la operación de los equipos en los diferentes turnos del laboratorio y en las instalaciones del instituto, las veces que sea necesario (previa calendarización).

13.2	Sistemas de Gestión de calidad: Relacionada a la certificación por ISO-9001:2015 Sistemas de calidad y/o a la acreditación por la NMX-EC-15189-IMNC-2015/ISO 15189:2012 o proporcionar guías de operación y consenso relativas al área.

13.3	 Otros cursos: Considerar capacitación del personal del Laboratorio, mínimo en dos ocasiones durante la vigencia del contrato o contratos sucesivos, en temas relacionados al área (control de calidad, estadística, patología clínica, etc.) y/o proporcionar bibliografía de apoyo (guías, estándares, etc).

14	EQUIPO DE CÓMPUTO Y SUS CONSUMIBLES

14.1	Computadoras para interfase: Cada equipo deberá ser interfasado individualmente con equipo de cómputo nuevo, de fabricante reconocido e incluir monitor plano de 19 pulgadas, con sistema operativo y software originales (windows, office, antivirus, etc.) que permitan realizar la interfase de los equipos con el sistema de interfase de los laboratorios e informes requeridos.

14.2	Impresoras: Dos impresoras de etiquetas de código de barras para identificación de muestras y tres impresoras láser de alto rendimiento para impresión de informes de resultados urgentes, calibraciones, controles.

14.3	Incluir todos los consumibles necesarios: papel, tóner y/o cartuchos de tinta, etiquetas para código de barras

14.4	Se requiere UPS (no brake) para control de variaciones de voltaje para cada equipo analizador, con capacidad para conexión del equipo analizador y, adicionalmente, CPU, monitor e impresoras al mismo tiempo.

14.5	Incluir dos lectores de código de barras (inalámbricos) para registro de arribo de muestras al laboratorio.

14.6	Incluir dos relojes checadores digitales para monitorear arribo de muestras al laboratorio e incluir consumibles de los mismos, considerando cinta de impresión.

| LABORATORIO DE QUÍMICA CLÍNICA-URGENCIAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERFIL 28.- DE PROCALCITONINA |  |  |  |  |  |  |
| Q | CLAVE | DESCRIPCION | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA |
| 1 | R1462377 | PROCALCITONINA | KIT | PRUEBA | 1,400 | 3,500 |
| *RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE ENTREGAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO: EBC. VIRGINIA MARTÍNEZ BEZIES |  |  |  |  |  |  |
| REACTIVOS PARA CONTROLES Y CALIBRADORES DEL PERFIL DE PROCALCITONINA: |  |  |  |  |  |  |
| No. | CLAVE | DESCRIPCION |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA |
| 1 |  | REACTIVO PARA CONTROLES Y CALIBRACIONES |  | PRUEBA | 480 | 1,200 |

1.	PROCALCITONINA

2.	METODOLOGÍA: T.R.A.C.E

3.	 ESPECIFICACIONES PARA LOS REACTIVOS

3.1	Ser compatibles con las metodologías solicitadas.

3.2	 El reactivo no debe requerir preparación previa por parte del analista y estar listo para su uso, sin necesidad de manipulación por parte del operador

3.3	Incluir el reactivo necesario y suficiente al costo por prueba reportada, considerando el proceso de controles, calibraciones y reprocesos de muestras. Todos los consumibles, verificación de los equipos, controles, calibradores, electrodos etc., para llevar a cabo las determinaciones antes mencionadas.

3.4	Es indispensable que los equipos, reactivos, controles, calibradores y demás consumibles necesarios para la realización de todas las pruebas del perfil, sean entregados de forma inmediata una vez adjudicado el contrato al licitante, previa calendarización con el área requirente.

3.5	Incluir el reactivo suficiente y necesario al costo por prueba reportada, así mismo, contemplar el necesario para controles, calibraciones y reprocesos, verificación de los equipos en sitio, etc

3.6	El licitante adjudicado, deberá garantizar que proporcionará los reactivos, calibradores, controles, etc., en calidad y cantidad suficiente de acuerdo con las pruebas requeridas por el laboratorio considerando posibles riesgos por contingencia.

3.7	 Estabilidad del reactivo Los lotes de reactivos y su fecha de caducidad deberán ser consecutivos y progresivos al último lote recibido. No se aceptarán lotes anteriores a los entregados inicialmente por el proveedor adjudicado sin justificación.

3.8	La estabilidad de los reactivos (kits) a bordo del equipo debe ser de mínimo 4 semanas, con duración de calibración de la prueba de 2 semanas mínimo.

3.9	En la entrega de reactivos y consumibles, deberá asegurarse la cadena de red fría mediante un termómetro con certificado de calibración que cumpla las directivas ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado, con documentación vigente que será entregada al inicio del contrato. El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos, mediante un gráfico de temperatura:

a.	Temperatura del almacén del proveedor

b.	Temperatura durante el transporte

c.	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio

Los lotes de reactivos (o su número de seriación), y su fecha de caducidad, deberán ser consecutivos y progresivos al último lote recibido. No se aceptarán lotes anteriores a los entregados inicialmente por el proveedor adjudicado sin justificación.

3.10	Fecha de caducidad: Se requiere que los reactivos entregados sean del mismo lote, con vigencia mínima de un año o mayor a 6 meses y además deberán presentar carta compromiso de canje si llegada la fecha de caducidad, el material no fuera utilizado.

3.11	Registro Sanitario: Deberán presentar registro sanitario vigente de acuerdo con lo establecido en el cuerpo de la Licitación de los reactivos solicitados en el perfil, así como de los equipos presentados.

3.12	 Hojas de datos de seguridad: Se requiere se presenten las hojas de seguridad para el manejo de todos los reactivos y calibradores solicitados en el perfil.

3.13	Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo (NOM-018-STPS-2015): Deberá entregarse el listado de sustancias químicas peligrosas contenidas en los reactivos solicitados en este perfil de acuerdo con lo solicitado en la norma referida.

3.14	 Trazabilidad: Se deberá contar con la documentación de trazabilidad metrológica de todos los calibradores de las pruebas solicitadas en el perfil (perfil (incluir datos de incertidumbre de medida).

3.15	 Transporte: El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos, mediante sistema digital de registro continuo de temperatura y/o un gráfico el control de:

a.	Temperatura del almacén del proveedor

b.	Temperatura durante el transporte

c.	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio

3.16.	Trazabilidad y control de temperatura: En la entrega de reactivos y consumibles, deberá asegurarse la cadena de red fría mediante un termómetro con certificado de calibración que cumpla las directivas ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado, con documentación vigente que deberá ser entregada al inicio del contrato.

3.17	Estos registros serán revisados por el personal de laboratorio que recibe los insumos, de no mostrarlos, no será posible la recepción de los reactivos e insumos pues no es posible asegurar la calidad de éstos.

3.18	Si los reactivos, calibradores, controles, etc., requieren refrigeración o congelación para su almacenamiento, incluir la instalación de un sistema digital para control de temperatura, calibrado a patrón nacional o internacional, así como programa de mantenimiento del mismo.

4.	NÚMERO DE EQUIPOS

| Cantidad | Características | Dimensiones máximas | Metodología | Pruebas a realizar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Equipos de mesa, de última generación y de mediano o alto rendimiento | 75 cm de ancho 75 cm de largo 70 cm de alto | TRACE | Renglón 1 |

5.	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

5.1	Se requiere, si los reactivos, calibradores, controles y soluciones necesarias para el funcionamiento del equipo requieren refrigeración o congelación, considerar contar con sistema de refrigeración (2 a 8°C) dentro del equipo para mantener la estabilidad de los reactivos y sistema de incubación de temperatura constante.

5.2	Debe analizar muestras de suero o plasma con volumen máximo de 50 microlitros de muestra y capacidad de análisis de, al menos, 60 muestras por corrida.

5.3	El tiempo empelado en el análisis, no debe exceder los 60 minutos de proceso (por ser una prueba de urgencia).

5.4	Debe contar con sensibilidad de análisis de 0.06 ng/ml (nanogragramos por mililitro), intervalo de medición directa de 0.02 a 50 ng/mL y rango de medición por dilución de 0.02 a 1000 ng/mL

5.5	Se requiere que cuente con sistema que permita dar prioridad a muestras de urgencia e introducción de muestras al equipo en cualquier momento.

5.6	Se requiere que el carrusel de muestras y reactivos sean independientes para evitar posible contaminación.

5.7	Software en español. Manual de instrucciones de operación de los equipos en versión reciente o actualizada al software, preferentemente en medio electrónico.

5.8	 Proceso del material para control de calidad programable según las necesidades del laboratorio cuyos datos obtenidos sean representativos de la sensibilidad de la metodología y que sean transportables y almacenables a software externo de control de calidad, que prepare gráficos de Levey-Jennings.

5.9	 Contar con capacidad para que, al procesar muestras de suero y/o plasma, demuestre que no existe error por arrastre de muestra.

5.10	Inventario automático por prueba y estado de reactivo.

5.11	Con tecnología de vanguardia: procesamiento de muestras con alta productividad.

5.12	 Es indispensable entregar reporte oficial de que los desechos generados por el equipo analizador están libres de CRETI (si estos se vierten directamente al drenaje de acuerdo con las normas oficiales mexicanas NOM-052-SEMARNAT-2005 y NOM-053-SEMARNAT-1993).

5.13	 Servicio de respaldo los 365 días al año, para mantenimientos correctivos: asesoría técnica en forma inmediata y en caso de requerir visita en sitio, con tiempo de respuesta máximo de dos horas.

5.14	Los equipos deben ser interfasados bidireccionalmente al SIL e incluir opción de validación electrónica de resultados e impresión de informe de resultados.

5.15	Para la instalación del equipo analizador, incluir extensiones eléctricas, sistema de aire acondicionado y todo lo necesario para la adecuada conservación de reactivos, consumibles y funcionamiento de los equipos ofertados.

5.16	Software de control de calidad integrado y simultáneo al propio de los sistemas de análisis para procesar cuando menos dos niveles de control de calidad, transportable a software de almacenamiento que realice gráficos de Levey-Jennings y que puedan ser impresos en forma mensual, con capacidad de controlar los lotes de reactivo y contar con programa de control de calidad simultáneo al propio de los sistemas.

5.17	Bitácora del equipo en idioma español, preferentemente en medio electrónico.

5.18	Para asegurar la calidad en los servicios de ingeniería, se deberá presentar currículum y documentación que avale la experiencia y capacitación del personal que realizará los mantenimientos a los equipos.

5.19	Almacenamiento en memoria de resultados de pacientes y posibilidad de recuperación con impresora láser; con capacidad de almacenamiento en dispositivo externo de resultados de calibración.

6.	EQUIPOS DE SOPORTE

6.1	Proporcionar termohigrómetro digital calibrado y con trazabilidad a patrón nacional o internacional para verificar que los equipos trabajan en condiciones ideales de temperatura y humedad relativa e incluir programa de mantenimiento del mismos.

7	CONSUMIBLES

7.1	Incluir todos los consumibles necesarios para el funcionamiento total del equipo y proceso de muestras, considerando:

•	Dispositivos que maximizen el rendimiento de muestras pediátricas incluyendo tapas para su conservación en refrigeración.

•	Puntas plásticas para pipetas automáticas de 0.5-10, 10-200 y 50-1000 microlitros.

•	Tubos tipo eppendorf de 0.6 y 1.5 mililitros que permitan proteger el contenido de la luz.

•	Bulbo de silicona para pipeta pasteur.

•	Guantes hipoalergénicos de polivinilo y nitrilo, ambidiestros, 100% libres de látex y polvo (talla chica, mediana y grande) para uso en el laboratorio.

•	Guantes de nitrilo reforzados con alta resistencia a los químicos, espesor 0.28mm, sin polvo antiadherente (talla chica, mediana y grande).

•	 Gafas de seguridad de pantalla de 0.1 mm de espesor, adaptable sobre gafas correctoras.

•	Gasa cortada de algodón de 10 x 10 cm, no estéril, para limpieza y mantenimientos del equipo analizador.

•	Pipeta de transferencia graduada de polietileno transparente e inerte de baja densidad de 1 mL.

•	Tóner para impresora, etiquetas para código de barras, papel para impresión de resultados.

•	Debe incluir todos los consumibles necesarios para el funcionamiento total del equipo y kit de emergencia si se requiere hacer el cambio de alguna de las partes por el usuario.

Y todo el material necesario y suficiente para la realización de las pruebas solicitadas en el perfil.

8	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

8.1	Para el adecuado manejo de las muestras, es necesario que se entregue:

•	Un termohigrómetro digital calibrado y con trazabilidad a patrón nacional o internacional para verificar que los equipos trabajan en condiciones ideales de temperatura y humedad relativa.

•	Si los reactivos, calibradores, controles y soluciones necesarias para el funcionamiento del equipo requieren refrigeración o congelación, considerar contar con sistema de refrigeración (2 a 8°C) dentro del equipo para mantener la estabilidad de los reactivos y sistema de incubación de temperatura constante.

•	Sistema de medición digital para monitoreo de temperatura en refrigeradores y congeladores donde se resguardan los reactivos, proporcionando certificado de calibración avalado por organismo acreditador (EMA).

•	Se requiere que incluya dos juegos de pipetas automáticas nuevas de 5-10 microlitros, de 10-100 microlitros, de 50-200 microlitros y de 100-1000 microlitros con soporte de carrusel para cada juego de pipetas y puntas para las mismas, que incluyan programa de mantenimiento y calibración de las mismas proporcionando certificado de calibración avalado por organismo acreditador (EMA).

9	VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS

9.1	Materiales: Se requiere proporcionar los materiales necesarios para realizar la verificación de los equipos (verificadores, reactivos, calibradores) en el rango de linealidad de al menos 2 terceras partes de la que el fabricante del equipo indica para cada analito solicitado en el perfil.

9.2	 Tiempo: La verificación deberá ser realizada dentro de los 30 días naturales posteriores a al fallo de la Licitación.

9.3	 Protocolo: Se realizará de acuerdo con lo establecido a guías de entidades nacionales (EMA) o internacionales (CLSI) bajo las cuales sea posible verificar el desempeño de los equipos (determinación de la linealidad, la precisión y la veracidad) y pruebas de no acarreo. Considerar realizar estudios de correlación.

9.4	Personal técnico: Se requiere del apoyo de personal técnico y de ingeniería para realizar los protocolos de verificación de los equipos.

10	REACTIVOS PARA CONTROL DE CALIDAD INTERNO

10.1	Programa de control de calidad que proporcione asesoramiento continuo a través de software especial (vía internet), con validez y reconocimiento internacional.

10.2	Muestras de control de calidad de un mismo lote durante la duración del contrato; se requiere manejar el mismo lote en tres niveles.

10.3	Los controles deberán contar con valores asignados para los métodos realizados en los equipos; la estabilidad de los controles deberá ser mínima de 20 días una vez abierto.

10.4	Inscripción a programas de control de calidad externo nacional e internacional para cada equipo, avalado por organismo acreditador nacional (EMA) o internacional bajo la norma ISO/IEC 17043:2010 y cuya evaluación incluya todas las pruebas del perfil solicitado, en el cual se realice e indique que la evaluación es por grupo par (con al menos 15 participantes para cada prueba del perfil).

10.5	El licitante adjudicado de este perfil deberá proporcionar material de control de calidad de tercera opinión que sean multiparamétricos y reconocidos nacional y/o internacionalmente, durante el tiempo que los equipos se encuentren en el laboratorio y/o contratos sucesivos.

10.6	No se aceptarán materiales de control de la calidad desarrollados por el propio licitante y/o fabricante adjudicado, a menos que el sistema de control de calidad de tercera opinión solicitado no se comercialice en México.

10.7	El material de control de la calidad de tercera opinión deberá contar con informes mensuales de comparación inter laboratorios, disponibles en línea. Este informe deberá permitir la evaluación del desempeño de cada una de las pruebas participantes y estos informes deberán estar disponibles en internet mientras el equipo siga en uso en los laboratorios del DACEE.

10.8	Los materiales de control de la calidad de tercera opinión deberán contar con el certificado del país de origen, además debe señalar en el inserto y/o instructivo que ya fueron validados para el mismo instrumento y modelo del equipo propuesto a cada laboratorio mostrando los valores obtenidos en dicha validación. En caso de no contar con ello podrán mostrar el resultado del comparativo internacional de todos los participantes que utilizan el mismo equipo con los mismos reactivos que oferten en su propuesta técnica para cada partida.

10.9	El licitante adjudicado de este perfil deberá proporcionar el mismo lote de material de control de calidad de tercera opinión hasta que el equipo siga en uso en el laboratorio, siempre y cuando las caducidades máximas de los materiales de control de la calidad de tercera opinión así lo permitan.

10.10	El material de control de la calidad de tercera opinión entregado deberá ser suficiente para cubrir la cantidad de analitos y número de mediciones diarias que el laboratorio requiere, tomando en cuenta la estabilidad de todos los analitos que se requieran para este perfil.

10.11	La fecha de inicio del surtimiento de los materiales de control de la calidad de tercera opinión no deberá rebasar los 40 días naturales a partir de la firma del contrato.

10.12	En caso de cualquier incumplimiento de los puntos antes mencionados, la convocante informará al área correspondiente para su solución.

| No. | CLAVE | DESCRIPCION | NO. DE ANALITOS | NO. DE MEDICIONES DIARIAS (POR ANALITO, POR NIVEL) | NUMERO DE MEDICIONES DIARIAS |  |  | TOTAL POR ANALITO | TOTAL POR CONTROL (MEDICIONES AL DÍA POR CONTROL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | NIVEL I | NIVEL II | NIVEL III |  |  |
| 1 |  | PCT (*) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |

•	CONSIDERAR 365 DÍAS/AÑO.

10.13	En caso de cualquier incumplimiento de los puntos antes mencionados, la convocante informará al área correspondiente para su solución.

11	PROGRAMAS DE ENSAYOS DE APTITUD

11.1	Deberá proporcionarse inscripción a programas de control de calidad externo nacional e internacional para cada equipo, avalado por organismo acreditador nacional (EMA) o internacional bajo la norma ISO/IEC 17043:2010 y cuya evaluación incluya todas las pruebas del perfil solicitado, en el cual se realice e indique que la evaluación es por grupo par (con al menos 15 participantes para cada prueba del perfil) mismo que deberá ser entregado durante el tiempo que los equipos del licitante se encuentren en el laboratorio.

12	RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES

12.1	Instalación de equipos: Se deberá realizar y entregar la calificación de los equipos instalados en un informe el cual debe contener la Calificación de Instalación (CI), Calificación de Diseño (CD), Calificación de Operación (CO).

12.2	Para la instalación de los equipos analizadores, incluir extensiones eléctricas, sistema de aire acondicionado y todo lo necesario para la adecuada conservación de reactivos, consumibles y funcionamiento de los equipos ofertados.

12.3	Es necesario entregar calendario de programación de los mantenimientos preventivos del equipo analizador, el cual podrá ser modificado según necesidades del área.

12.4	Dar mantenimiento preventivo y correctivo los 365 días del año las 24 horas, con asesoría técnica en forma inmediata vía telefónica y, en caso de requerir visita, con tiempo de respuesta máximo de dos horas.

12.5	Indispensable programa de mantenimiento del sistema de cómputo proporcionado.

12.6	El licitante adjudicado, deberá garantizar que proporcionará los reactivos, calibradores, controles, etc., en calidad y cantidad suficiente de acuerdo con las pruebas requeridas por el laboratorio considerando posibles riesgos por contingencia.

13	CURSOS DE CAPACITACIÓN

13.1	Técnica: deberá realizarse la capacitación del personal para la operación de los equipos en los diferentes turnos del laboratorio y en las instalaciones del instituto, las veces que sea necesario (previa calendarización).

13.2	Sistemas de Gestión de calidad: Relacionada a la certificación por ISO-9001:2015 Sistemas de calidad y/o a la acreditación por la NMX-EC-15189-IMNC-2015/ISO 15189:2012 o proporcionar guías de operación y consenso relativas al área.

13.3	Otros cursos: Considerar capacitación del personal del Laboratorio, al menos en dos ocasiones durante la vigencia del contrato, en temas relacionados al área (control de calidad, estadística, patología clínica, etc.)

14	EQUIPO DE CÓMPUTO Y SUS CONSUMIBLES

14.1	Computadoras para interfase: Cada equipo deberá ser interfasado individualmente con equipo de cómputo nuevo, de fabricante reconocido e incluir monitor plano de 19 pulgadas, con sistema operativo y software originales (Windows, office, antivirus, etc.) para que permitan realizar informes y la interfase de los equipos con el sistema de interfase de los laboratorios.

14.2	Impresoras: Una impresora de etiquetas de código de barras para identificación de muestras y una impresora láser de alto rendimiento para impresión de informes de resultados urgentes, calibraciones, controles.

14.3	Incluir todos los consumibles necesarios: papel, tóner y/o cartuchos de tinta, etiquetas para código de barras.

14.4	Se requiere UPS (no brake) para control de variaciones de voltaje para cada equipo analizador, con capacidad para conexión del equipo analizador y, adicionalmente, CPU, monitor e impresoras al mismo tiempo.

14.5	Incluir un lector de código de barras (inalámbrico) para registro de arribo de muestras al laboratorio.

14.6	Incluir un reloj checador digital para monitorear arribo de muestras al laboratorio e incluir consumibles de los mismos, considerando cinta de impresión.

DEPTO. BANCO DE SANGRE

PERFIL 29.- DE INMUNOHEMATOLOGÍA

| NO. | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1467113 | TARJETAS DE GELES PARA PRUEBAS CRUZADAS Y RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES FUERA DEL SISTEMA "ABO". | PRUEBA | PRUEBA | 8,640 | 21,600 |
| 2 | R1467114 | REACTIVO PARA AMORTIGUAR 10 LITROS DE SOLUCION SALINA Y MANTENER UN PH ENTRE 6.9-7.2 | FRASCO | FRASCO | 10 | 24 |
| 3 | R1467115 | TARJETAS DE GEL PARA FENOTIPO RH (C-C-E-E/C-C-E-E). | PRUEBA | PRUEBA | 2,400 | 6,000 |
| 4 | R1467116 | TARJETAS DE GEL ANTIGLOBULINA HUMANA COOMBS POLIESPECÍFICA/ MONOESPECÍFICA QUE MINIMO CONTENGA ANTI-IGG-C3D; ANTI-IGG MONOESPECÍFICA, ANTI-C3D MONOESPECÍFICA Y CONTROL. | PRUEBA | PRUEBA | 240 | 600 |
| 5 | R1467117 | TARJETAS DE GEL QUE MINIMO CONTENGA GRUPO ABO/RH Y ANTI IGG/C3D POLIESPECIFICO | PRUEBA | PRUEBA | 240 | 600 |
| 6 | R1467118 | PANEL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES CON POR LO MENOS 3 CÉLULAS (CON AL MENOS UNA CON EL ANTIGENO DIEGO POSITIVO, PARA UTILIZARSE EN LAS TARJETAS DE GEL | PANEL | PANEL | 24 | 60 |
| 7 | R1467119 | PANEL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES CON AL MENOS 11 CÉLULAS PARA UTILIZARSE EN LAS TARJETAS DE GEL. | PANEL | PANEL | 5 | 12 |
| 8 | R1467120 | TARJETAS DE GEL PARA LA DETERMINACIÓN DEL GRUPO DIRECTO ABO Y RH / GRUPO INVERSO. | PRUEBA | PRUEBA | 3,840 | 9,600 |
| 9 | R1467121 | TARJETAS DE GEL PARA LA DETERMINACIÓN DEL GRUPO DIRECTO ABO Y RH | PRUEBA | PRUEBA | 3,360 | 8,400 |
| 10 | R1467122 | SOLUCION ACIDA PARA LA DISOCIACIÓN DE IGG DE ERITROCITOS RECUBIERTOS DE AUTOANTICUERPOS. | PRUEBA | PRUEBA | 24 | 60 |
| 11 | R1467123 | ERITROCITOS CONTROL POSITIVO FUERTE (DEBIL SI LO HUBIERA) PARA SUERO DE COOMBS. | PRUEBA | PRUEBA | 270 | 672 |
| 12 | R1467124 | ERITROCITOS CONTROL POSITIVO FUERTE (DEBIL SI LO HUBIERA) PARA SUERO DE COOMBS FRACCION COMPLEMENTO. | PRUEBA | PRUEBA | 270 | 672 |
| 13 | R1467125 | REACTIVO DE ELUCION DE ANTICUERPOS LIGADOS AL ERITROCITO POR CAMBIO DE PH: | PRUEBA | PRUEBA | 48 | 120 |
| 14 | R1467126 | REACTIVO PARA ADSORCION DE ANTICUERPOS FRIOS | PRUEBA | PRUEBA | 20 | 48 |
| 15 | R1467127 | GLÓBULOS ROJOS HUMANOS DE GRUPO HEMÁTICO A1 Y B PARA LA DETERMINACIÓN DEL GRUPO INVERSO O SÉRICO EN TARJETAS DE GEL. | PRUEBA | PRUEBA | 3,360 | 8,400 |
| 16 | R1467128 | ANTISUERO ANTI “IGG" | PRUEBA | PRUEBA | 288 | 720 |
| 17 | R1467129 | ANTISUERO ANTI "C3D" | PRUEBA | PRUEBA | 288 | 720 |
| 18 | R1467130 | ANTISUERO ANTI "IGG-C3D" | PRUEBA | PRUEBA | 1,296 | 3,240 |
| 19 | R1467131 | LECTINA ANTI A1 | PRUEBA | PRUEBA | 1,882 | 4,704 |
| 20 | R1467132 | LECTINA ANTI H | PRUEBA | PRUEBA | 1,882 | 4,704 |
| 21 | R1467133 | SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI "A" | PRUEBA | PRUEBA | 3,840 | 9,600 |
| 22 | R1467134 | SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI "AB" | PRUEBA | PRUEBA | 3,840 | 9,600 |
| 23 | R1467135 | SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI "B" | PRUEBA | PRUEBA | 3,840 | 9,600 |
| 24 | R1467136 | SUERO ANTI D. | PRUEBA | PRUEBA | 2,880 | 7,200 |
| 25 | R1467137 | CONTROL RH (CONTROL NEGATIVO PARA REACTIVOS HEMOTIPIFICADORES | PRUEBA | PRUEBA | 2,880 | 7,200 |
| 26 | R1467138 | SOLUCION DE BROMELINA | PRUEBA | PRUEBA | 80 | 200 |
| 27 | R1467139 | SOLUCION DE DIFOSFATO DE CLOROQUINA | PRUEBA | PRUEBA | 80 | 200 |
| 28 | R1467140 | SUERO ANTI "FYA" HEMOCLASIFICADOR | PRUEBA | PRUEBA | 112 | 280 |
| 29 | R1467141 | SUERO ANTI "FYB" HEMOCLASIFICADOR | PRUEBA | PRUEBA | 112 | 280 |
| 30 | R1467142 | SUERO ANTI "JKA" HEMOCLASIFICADOR | PRUEBA | PRUEBA | 112 | 280 |
| 31 | R1467143 | SUERO ANTI "JKB" HEMOCLASIFICADOR | PRUEBA | PRUEBA | 112 | 280 |
| 32 | R1467144 | SUERO ANTI "K" KELL HEMOCLASIFICADOR | PRUEBA | PRUEBA | 112 | 280 |
| 33 | R1467145 | SUERO ANTI "K" CELLANO HEMOCLASIFICADOR | PRUEBA | PRUEBA | 112 | 280 |
| 34 | R1467146 | SUERO ANTI "LE(A)" HEMOCLASIFICADOR | PRUEBA | PRUEBA | 112 | 280 |
| 35 | R1467147 | SUERO ANTI "LE(B)" HEMOCLASIFICADOR | PRUEBA | PRUEBA | 112 | 280 |
| 36 | R1467148 | SUERO ANTI "M" HEMOCLASIFICADOR | PRUEBA | PRUEBA | 112 | 280 |
| 37 | R1467149 | SUERO ANTI "N" HEMOCLASIFICADOR | PRUEBA | PRUEBA | 112 | 280 |
| 38 | R1467150 | SUERO ANTI "P1" HEMOCLASIFICADOR | PRUEBA | PRUEBA | 112 | 280 |
| 39 | R1467151 | SUERO ANTI "S" MAYUSCULA HEMOCLASIFICADOR | PRUEBA | PRUEBA | 112 | 280 |
| 40 | R1467152 | SUERO ANTI "S" MINUSCULA HEMOCLASIFICADOR | PRUEBA | PRUEBA | 112 | 280 |
| 41 | R1467153 | SUERO ANTI "DIA” HEMOCLASIFICADOR | PRUEBA | PRUEBA | 120 | 300 |
| 42 | R1467154 | CÉLULAS CONTROL PARA TARJETAS DE GEL SCREENING DE ANTICUERPOS | PRUEBA | PRUEBA | 1,613 | 4,032 |

| CONSUMIBLES | MINIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- |
| ETIQUETAS DE 50 X 25MM (ROLLO) | 15 | 36 |
| ETIQUETAS DE 102 X 102MM (ROLLO) | 36 | 90 |
| TÓNER (PIEZA) | 4 | 9 |
| HOJAS BLANCAS PAQUETE CON 500 HOJAS (PAQUETE) | 15 | 36 |
| DETERGENTE NEUTRO PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO 4 LITROS (PORRÓN) | 15 | 36 |
| SOLUCIÓN DE BAJA FUERZA IÓNICA PARA SUSPENSIÓN DE HEMATÍES PARA USO DE TECNOLOGÍA EN TARJETAS (FRASCO) | 36 | 90 |
| SOLUCIÓN DE BASE SALINA (FRASCO) | 44 | 108 |
| SOLUCIÓN TENSOACTIVA (FRASCO) | 216 | 540 |
| GUANTES CHICOS DE NITRILO 50 PARES (CAJA) | 29 | 72 |
| GUANTES MEDIANOS DE NITRILO 50 PARES (CAJA) | 4 | 8 |
| GUANTES GRANDES DE NITRILO 50 PARES (CAJA) | 4 | 8 |
| PARAFILM (ROLLO) | 2 | 3 |
| PIPETAS PASTEUR (TRANSFERENCIA) DE PLÁSTICO DE 3.5 ML 500 PIEZAS (CAJA) | 18 | 45 |
| PIPETAS DE 10 ML PLÁSTICO (PIEZA) | 72 | 180 |
| PUNTAS CON FILTRO (RACK) DE 1000 µL (RACK) | 11 | 27 |
| PUNTAS CON FILTRO DE 200 µL(RACK) | 18 | 45 |
| TUBO DE PLÁSTICO 12 X 75MM 500 PIEZAS (BOLSA) | 11 | 27 |
| TUBO DE VIDRIO 12 X 75 MM 500 PIEZAS (CAJA) | 8 | 18 |
| SOLUCIÓN SALINA (NACL AL 0.9% EN AGUA INYECTABLE DE 1000 ML) (BOTELLA) | 108 | 270 |

•	Calendario de entregas.

Estos serán elaborados posterior al fallo; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/ verificación de los equipos en comodato, según corresponda.

•	Entrega de reactivos, calibradores, controles o insumos del perfil.

Las entregas se realizarán bajo las siguientes condiciones:

Ubicación: Laboratorio de Banco de Sangre.

Cantidad: Lo especificado en cada uno de los apartados y renglones.

Punto de origen: Zona de envió de reactivos del distribuidor adjudicado.

Punto final: Recepción de reactivos en la zona de almacén del Instituto Nacional de Pediatría (No se recibirá ningún reactivo sin antes haber recibido el visto bueno del área de almacén general).

Toda entrega de reactivos, controles, calibradores o insumos que necesiten la conservación apropiada de la temperatura (refrigeración y/o congelación) para su adecuado funcionamiento deberá contar con el grafico que avale el control de temperatura mediante un termo-registrador que cumpla con ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado con un software que muestre las variaciones de temperatura para traslado y almacenamiento de reactivos.

El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos, mediante un gráfico de temperatura:

a).	Temperatura durante el transporte (en el momento de la entrega deberán evidenciar el resguardo de la cadena de frío por medio de graficas de temperatura que garanticen el adecuado transporte).

b).	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio.

Estos registros serán revisados y resguardados por el personal de laboratorio que recibe los insumos.

En dado caso que no cumpla con la temperatura idónea o que la conservación no sea la adecuada de dichos reactivos, controles, calibradores o insumos, estos no se aceptarán y deberán entregarse nuevos reactivos en un plazo no mayor a 5 días naturales; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

•	Equipos en comodato.

EQUIPO 1: Equipo completamente automatizado para realizar las técnicas inmunohematológicas con tecnología de gel, que cuente con incubador, centrifuga y software para la interpretación en la determinación de grupo sanguíneo ABO directo e inverso, factor Rh, fenotipo Rh, Coombs directo, rastreo e identificación de anticuerpos y pruebas de compatibilidad con las siguientes características:

•Proceso automatizado de carga continua de reactivos y muestra.

•Procesamiento de las pruebas en la que cuente con hoja de trabajo.

•Posibilidad de combinar todas las técnicas para una misma muestra.

•Identificación de muestras y reactivos por código de barras.

•Suspensión automática de los eritrocitos; dilución y dispensación de muestras y reactivos, incubación, centrifugación, lectura e interpretación de resultados.

•Proceso de muestras de urgencia.

•Identificación de reactivos y tarjetas con control de lotes y caducidades, además de monitorización de niveles de reactivos, diluyentes, soluciones de lavado y deshecho. Detección de atascos de aguja por coágulos.

•Gradilla de muestras con adaptador de tubo universal y detección automática del diámetro de tubo.

•Bloque térmico para tarjetas.

•Programa de control de calidad integrado.

•Software grafico en español.

•Interface para conectarse a computadora central.

•Capacidad para 72 muestras o más para trabajo continuo.

•Trabaje con racks pediátrico.

EQUIPO 2: Equipo completamente automatizado para realizar las técnicas inmunohematológicas con tecnología de gel, que cuente con incubador, centrifuga y software para la interpretación en la determinación de grupo sanguíneo ABO directo e inverso, factor Rh, fenotipo Rh, Coombs directo, rastreo e identificación de anticuerpos y pruebas de compatibilidad con las siguientes características:

•Proceso automatizado de carga continua de reactivos y muestra.

•Procesamiento de las pruebas en la que cuente con hoja de trabajo.

•Posibilidad de combinar todas las técnicas para una misma muestra.

•Identificación de muestras y reactivos por código de barras.

•Suspensión automática de los eritrocitos; dilución y dispensación de muestras y reactivos, incubación, centrifugación, lectura e interpretación de resultados.

•Proceso de muestras de urgencia.

•Identificación de reactivos y tarjetas con control de lotes y caducidades, además de monitorización de niveles de reactivos, diluyentes, soluciones de lavado y deshecho. detección de atascos de aguja por coágulos.

•Gradilla de muestras con adaptador de tubo universal y detección automática del diámetro de tubo.

•Bloque térmico para tarjetas.

•Programa de control de calidad integrado.

•Software grafico en español.

•Optimización de tarjetas reutilizables.

•Trabaje con racks pediátrico.

•	Equipos de apoyo.

1 equipo automatizado de lectura e interpretación de tarjetas de gel.

2 etiquetadoras térmicas para etiquetas de 50 x 25mm (con sus respectivas etiquetas).

1 etiquetadoras térmicas para etiquetas de 102 x 102mm (con sus respectivas etiquetas).

2 centrifugas digitales para el procesamiento de tarjetas.

3 centrifugas para tubo 12X75mm con cabezal para 12 tubos.

1 báscula digital con margen de pesaje de hasta 2.5 kg, resolución 1 g, de operación continua.

1 sellador dieléctrico de mesa.

2 incubadores digitales para el procesado de tarjetas.

Juego de pipetas semiautomáticas de volumen variable (1-10 µl; 10-50 µl; 10-100 µl; 100-1000 µl), con soporte para estas; con programa de calibración actualizado y certificados por la EMA. Deberán ir acompañadas con las puntas con filtro a cada pipeta en racks y el número de estas deberá corresponder a la cantidad de pruebas requeridas.

2 macropipetas

4 contenedores para tijeras curvas tipo mayo de 20 cm.

8 tijeras curvas tipo mayo de 20 cm.

2 pinzas de rodillo.

2 contenedores para reactivos (hemoclasificadores).

4 cajas de plástico para colocación de antisueros.

10 gradillas metálicas inoxidables plastificadas para 90 tubos de 15 x 75mm.

10 pizetas de plástico de 500 ml con punta.

8 contenedores para pipetas de transferencia.

2 computadoras de escritorio con sistema operativo Windows 10, con una memoria RAM minina de 8 Gb, con capacidad de almacenamiento mínima de 1tb, con todos los programas actualizados y con soporte técnico las 24 horas del día, las licencias originales de todos los programas necesarios para el procesamiento de datos que requiere el banco de sangre, además de 2 impresoras láser blanco/negro.

2 pistolas para identificación de código de barras.

2 UPS con supresor de picos que permita un amortiguamiento de 60 minutos como mínimo y con un va mínimo de 900 por cada equipo.

*NOTA: los equipos de apoyo no deberán tener más de 3 años de uso.

•	Consumibles.

Los calendarios serán elaborados posterior al fallo; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/ verificación de los equipos en comodato (no mayor a 30 días naturales después del fallo), según corresponda.

•	Controles:

•Se deberá entregar material de control calidad interno para los equipos automatizados (control diario).

•El distribuidor adjudicado deberá incorporar al Banco de Sangre a un programa de control de calidad Inter laboratorio (en los 2 equipos para todas las pruebas analíticas de la plataforma).

•El distribuidor adjudicado deberá incorporar al Banco de Sangre al control de calidad externo proporcionados por el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS) acorde al calendario que este estipula (corriendo con los gastos de la inscripción).

•El distribuidor adjudicado deberá incorporar al Banco de Sangre a un sistema de control de calidad de externo avalado por la Entidad Mexicana de Acreditación (Independiente al del CNTS).

* NOTA: los controles y calibradores internos de cada equipo deberán ser acordes al número de corridas efectuadas por mes.

La aplicación de los programas de control de calidad estará vigente hasta el término del contrato o hasta el consumo total de sus reactivos adquiridos por comodato.

•	Documentación.

•Documentación de trazabilidad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores a estándares nacionales o internacionales proporcionados por el proveedor (únicamente a aquellos que son utilizados para calibrar o calificar).

•Se deberá entregar el Certificado analítico de calidad de los reactivos o insumos descritos en cada entrega.

•Se presentará cartas de respaldo de quien sea el fabricante o titular del registro sanitario.

•Se deberá entregar certificados de calibración vigentes de equipos o instrumentos que le apliquen.

•Se deberán entregar los calendarios anuales de mantenimientos preventivos de todos los equipos dispuestos por el distribuidor una vez adjudicado en un plazo no mayor a 30 días naturales emitido el fallo.

•Deberá entregar catalogó, manuales o ficha técnica de todos los equipos involucrados en esta plataforma en idioma español.

•Registros sanitarios vigentes de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores. En caso de que los Bienes ofertados no requieran Registro Sanitario, se deberá presentar: Constancia emitida por la COFEPRIS en la que se manifieste que el bien ofertado no requiere de Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario, deberá presentarse la referencia del Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014.

•Deberá entregar hojas de seguridad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores que apliquen de acuerdo con la NOM-018-STPS-2015.

. Deberán entregar el distribuidor adjudicado una carta en la que se responsabilice del resguardo adecuado de todos los insumos que necesiten una temperatura especifica de conservación.

•Análisis de los desechos generados por el equipo, acreditando que opera bajo la normativa vigente (NOM-052-SEMARNAT-2005), en caso de que no requiera dicho análisis se deberá entregar una copia del fabricante que lo sustente.

•Carta compromiso del distribuidor adjudicado obligándose al servicio de respaldo los 365 días al año, para mantenimientos correctivos: asesoría técnica en forma inmediata y en caso de requerir visita en sitio, con tiempo de respuesta máximo de 4 horas.

•El distribuidor adjudicado deberá presentar por escrito las alternativas de procesamiento en caso de que algún equipo sufra algún desperfecto y este no sea reparado en menos de 6 horas una vez notificado al distribuidor; este será evaluado por el Banco de Sangre con el fin de garantizar los mismos estándares de calidad que ofrece el servicio.

•Si el desperfecto persistiera después de las 6 horas una vez notificado al centro de atención se deberá programar el procesamiento de las muestras en algún hospital o centro de referencia previamente autorizado.

•El proveedor adjudicado deberá proporcionar en las fechas que así se le indiquen en el calendario los reactivos adjudicados debidamente validado por el área requirente (la entrega de los reactivos deberá ser siempre en el almacén general del Instituto)

•Se deberá entregar comprobante de inscripción a los programas de control de calidad Inter laboratorios y de tercera opinión una vez adjudicado el contrato.

•Se entregarán las constancias de competencia vigentes de los ingenieros o asesores que avalen su competencia técnica en los equipos a su cargo actualizadas.

•El proveedor deberá mantener el mismo lote de reactivos, controles, calibradores y/o insumos durante el periodo de tiempo que le fue asignada la partida, y en dado caso que la naturaleza de este no permita un solo lote, no se aceptarán más de 3 lotes por el lapso de vigencia del contrato, así como una caducidad mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrega (excepto los que por su naturaleza cuenten con una caducidad menor).

•Todos los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que llegue a término de caducidad será cambiado por el proveedor y esto se deberá entregar en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

•En caso de que los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que no se usará o terminase antes de su fecha de caducidad (ejemplo: limitaciones inherentes al equipo o caducidad una vez abierto el reactivo), deberá ser cambiado por el proveedor en un plazo no mayor a 5 días naturales después del aviso del laboratorio.

•Si las características analíticas de los reactivos no concuerdan con lo especificado en el inserto basados en el control de calidad del banco de sangre se deberá cambiar dicho reactivo en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio.

•	Interface

El distribuidor adjudicado deberá proporcionar la interfaz de sus equipos (software y hardware) que sea compatible con el sistema informático presente en el Banco de Sangre, que permita la transferencia automatizada de los resultados obtenidos en el equipo en un plazo no mayor a los 30 días naturales una vez firmado el contrato. La interface deberá adaptarse totalmente a las necesidades del Instituto.

•	Capacitación

•El distribuidor adjudicado deberá capacitar por lo menos 1 vez al año a todo el personal involucrado en la plataforma en cada uno de los equipos disponibles en ella; las capacitaciones se realizarán en los turnos en los que los trabajadores se encuentran desempeñando su función.

•Se contará con 2 cursos de gestión de calidad a todo el personal involucrado (aproximadamente 6 personas) en la plataforma.

•Se contará con 2 cursos técnicos relacionados a la plataforma para todo el personal involucrado en la plataforma.

•	Sistema para mantener y monitorizar temperaturas del área asignada al equipo.

•El distribuidor adjudicado deberá colocar sensores para monitoreo en tiempo real de temperatura y humedad (2 termo-higrómetros ambientales nuevos). Con programa de calibración y certificados por la EMA, estos deberán estar calibrados.

•El distribuidor adjudicado deberá colocar aire acondicionado para mantener la temperatura idónea para el buen desempeño del equipo con mantenimiento y verificación de este.

•	Instalación de equipos.

Una vez instalados los equipos en el banco de Sangre se realizará:

•	Calificación de diseño.

•	Calificación de instalación.

•	Calificación de operación.

La calificación de diseño, instalación y operación serán realizadas de acuerdo con lo descrito en las bases de licitación.

Se deberá realizar y entregar la documentación correspondiente en un plazo no mayor a 30 días naturales una vez emitido el fallo, de acuerdo con los lineamientos del sistema de gestión de calidad del Banco de Sangre.

•	Verificación de los equipos.

•La verificación de los equipos se realizará de acuerdo con lo establecido por las guías Clinical & Laboratory Standards Institute CLSI (EP15; EP12; EP6 y/o los que apliquen).

•El proveedor asumirá todo el consumo/costo de estos en cuanto a reactivos, materiales y consumibles necesarios para la realización de la verificación.

•La realización de la verificación se hará en los equipos siempre y cuando se tenga un cambio de instrumento en el cual no se haya verificado antes en el Banco de Sangre del INP, cambio de instrumento y/o metodología o cuando se haga un remplazo metodológico, mecánico, eléctrico o electrónico sustancial en el equipo que afecte el resultado que emite este.

•En caso de no acreditar satisfactoriamente los resultados analíticos se tendrá que realizar de nuevo la verificación y si aún no se consigue obtener el resultado adecuado deberá proveerse otro equipo que si cumpla con el resultado analítico.

•	Normas aplicables

Se deberán cumplir con las normativas vigentes que a continuación se describen.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011 Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010 Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2014 Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002 Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993 Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-064-SSA1-1993 Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

•Norma Mexicana NMX-EC-15189-IMNC-2015 Requisitos Particulares para la Calidad y la Competencia de los laboratorios clínicos.

*ISO-15189:2022 requerimientos de calidad y competencia.

•Requerimientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS.

•Aquellas que apliquen

PERFIL 30.- DE AFÉRESIS.

| NO. | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1456188 | KIT DE AFERESIS DE UNIPUNCION PARA LA OBTENCION DE MANERA AUTOMATIZADA DE PLAQUETAS, PLASMA, CONCENTRADO ERITROCITARIO. | CAJA CON 6 KIT | KIT | 480 | 1200 |
| 2 | R1460167 | KIT DE AFERESIS DE UNIPUNCION PARA LA OBTENCION DE MANERA AUTOMATIZADA DE DOBLE PRODUCTO DE CONCENTRADO ERITROCITARIO | CAJA CON 6 KIT | KIT | 30 | 72 |
| 3 | R1468298 | KIT PARA COLECCIÓN DE PLAQUETAS Y CONCENTRADO ERITROCITARIO LEUCODEPLETADOS Y PLASMA ADICIONAL, CON PROTECCIÓN DE AGUJA Y SISTEMA DE MUESTREO CON TRANSVASE AUTOMATIZADO (MULTICOMPONENTE) | CAJA CON 6 KIT | KIT | 48 | 120 |

| CONSUMIBLES | MINIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- |
| BANDAS ADHESIVAS (CAJA) | 29 | 72 |
| TÓNER (PIEZA) | 4 | 9 |
| GUANTES CHICOS DE LÁTEX 50 PARES (CAJA) | 72 | 180 |
| GUANTES MEDIANOS DE LÁTEX (CAJA) | 15 | 36 |
| PROTECTORES DE TERMÓMETROS (CAJA CON 25 PIEZAS) | 15 | 36 |
| SOLUCIÓN ANTISÉPTICA HISOPOS GRANDES PARA MUESTREO 102.08, DIN 02382040, 2 % DE CHG (GLUCONATO DE CLORHEXIDINA) 70 % IPA (ALCOHOL ISOPROPÍLICO), TRANSPARENTE (CAJA) | 72 | 180 |
| FILTRO DE SANGRE LEUCORREDUCTOR PARA CONCENTRADO ERITROCITARIO O SANGRE TOTAL CON LÍNEAS DE DERIVACIÓN (PIEZA) | 60 | 150 |

•	Calendario de entregas.

Estos serán elaborados posterior al fallo; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/ verificación de los equipos en comodato, según corresponda.

•	Entrega de reactivos, calibradores, controles o insumos del perfil.

Las entregas se realizarán bajo las siguientes condiciones:

Ubicación: Laboratorio de Banco de Sangre.

Cantidad: Lo especificado en cada uno de los apartados y renglones.

Punto de origen: Zona de envió de reactivos del distribuidor adjudicado.

Punto final: Recepción de reactivos en la zona de almacén del Instituto Nacional de Pediatría (No se recibirá ningún reactivo sin antes haber recibido el visto bueno del área de almacén general).

Toda entrega de reactivos, controles, calibradores o insumos que necesiten la conservación apropiada de la temperatura (refrigeración y/o congelación) para su adecuado funcionamiento deberá contar con el grafico que avale el control de temperatura mediante un termo-registrador que cumpla con ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado con un software que muestre las variaciones de temperatura para traslado y almacenamiento de reactivos.

El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos, mediante un gráfico de temperatura:

a).	Temperatura durante el transporte (en el momento de la entrega deberán evidenciar el resguardo de la cadena de frío por medio de graficas de temperatura que garanticen el adecuado transporte).

b).	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio.

Estos registros serán revisados y resguardados por el personal de laboratorio que recibe los insumos.

En dado caso que no cumpla con la temperatura idónea o que la conservación no sea la adecuada de dichos reactivos, controles, calibradores o insumos, estos no se aceptarán y deberán entregarse nuevos reactivos en un plazo no mayor a 5 días naturales; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

•	Equipos en comodato.

4 equipos automatizados de aféresis, con las siguientes características:

•Sistema de flujo continuo y funcionalmente cerrado.

•Unipunción.

•Volumen extracorpóreo menor a 200 ml.

•Obtención de doble producto de concentrado eritrocitario leucorreducido (<1x106 leucocitos en un solo equipo) y obtención de multicomponentes (plaquetas, plasma y concentrado eritrocitario en un solo equipo).

•Sistema de leucodepleción.

•Control automático de ACD.

•Con sellador dieléctrico integrado.

•	Equipos de apoyo.

•2 incubador-agitador para concentrados plaquetarios con capacidad para 24 a 48 unidades, con temperatura regulada, graficador de temperatura, puertas abatibles de vidrio, alarma audible para detección de temperaturas fuera de rango.

•1 agitador de plaquetas con cámara de conservación.

•Un potenciómetro (medición de pH) con certificado de calibración.

•5 torunderos chicos con caja de acero inoxidable.

•4 pinzas Rochester rectas en acero inoxidable

•10 pinzas Kelly de acero inoxidable

•10 tijeras de botón medianas en acero inoxidable por cada equipo de aféresis:

•1 sellador dieléctricos portátil 1 pinza de rodillo, ligaduras y cojinete manual de donación.

•Una computadora de escritorio con sistema operativo Windows 10, con una memoria RAM minina de 8 Gb, con capacidad de almacenamiento mínima de 1tb, con todos los programas actualizados y con soporte técnico las 24 horas del día, las licencias originales de todos los programas necesarios para el procesamiento de datos que requiere el banco de sangre, además de 1 impresora láser blanco y negro, con sus consumibles.

•Un UPS con supresor de picos que permita un amortiguamiento de 60 minutos como mínimo y con un va mínimo de 900 por cada equipo.

*Los equipos de apoyo no deberán tener más de 3 años de uso.

*NOTA: Se deberá entregar el anticoagulante ACD necesario y esto va en relación al número y tipo de kits que se solicitaron en los reactivos en comodato.

-Se deberá entregar el aditivo necesario para el renglón 2 (R1460167) en relación al número de kits

•	Consumibles.

Los calendarios serán elaborados posterior al fallo; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/ verificación de los equipos en comodato (no mayor a 30 días naturales después del fallo), según corresponda.

•	Documentación.

•Documentación de trazabilidad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores a estándares nacionales o internacionales proporcionados por el proveedor (únicamente a aquellos que son utilizados para calibrar o calificar).

•Se deberá entregar el Certificado analítico de calidad de los reactivos o insumos descritos en cada entrega.

•Se presentará cartas de respaldo de quien sea el fabricante o titular del registro sanitario.

•Se deberá entregar certificados de calibración vigentes de equipos o instrumentos que le apliquen.

•Se deberán entregar los calendarios anuales de mantenimientos preventivos de todos los equipos dispuestos por el distribuidor una vez adjudicado en un plazo no mayor a 30 días naturales emitido el fallo.

•Deberá entregar catalogó, manuales o ficha técnica de todos los equipos involucrados en esta plataforma en idioma español.

•Registros sanitarios vigentes de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores. En caso de que los Bienes ofertados no requieran Registro Sanitario, se deberá presentar: Constancia emitida por la COFEPRIS en la que se manifieste que el bien ofertado no requiere de Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario, deberá presentarse la referencia del Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014.

•Deberá entregar hojas de seguridad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores que apliquen de acuerdo con la NOM-018-STPS-2015.

•Análisis de los desechos generados por el equipo, acreditando que opera bajo la normativa vigente (NOM-052-SEMARNAT-2005), en caso de que no requiera dicho análisis se deberá entregar una copia del fabricante que lo sustente.

•Carta compromiso del distribuidor adjudicado obligándose al servicio de respaldo los 365 días al año, para mantenimientos correctivos: asesoría técnica en forma inmediata y en caso de requerir visita en sitio, con tiempo de respuesta máximo de 4 horas.

•El proveedor adjudicado deberá proporcionar en las fechas que así se le indiquen en el calendario los reactivos adjudicados debidamente validado por el área requirente (la entrega de los reactivos deberá ser siempre en el almacén general del Instituto)

•Se entregarán las constancias de competencia vigentes de los ingenieros o asesores que avalen su competencia técnica en los equipos a su cargo actualizadas.

•El proveedor deberá mantener el mismo lote de reactivos, controles, calibradores y/o insumos durante el periodo de tiempo que le fue asignada la partida, y en dado caso que la naturaleza de este no permita un solo lote, no se aceptarán más de 3 lotes por el lapso de vigencia del contrato, así como una caducidad mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrega (excepto los que por su naturaleza cuenten con una caducidad menor).

•Todos los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que llegue a término de caducidad será cambiado por el proveedor y esto se deberá entregar en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

•En caso de que los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que no se usará o terminase antes de su fecha de caducidad (ejemplo: limitaciones inherentes al equipo o caducidad una vez abierto el reactivo), deberá ser cambiado por el proveedor en un plazo no mayor a 5 días naturales después del aviso del laboratorio.

•Si las características analíticas de los reactivos no concuerdan con lo especificado en el inserto basados en el control de calidad del banco de sangre se deberá cambiar dicho reactivo en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio.

•	Interface

El distribuidor adjudicado deberá proporcionar la interfaz de sus equipos (software y hardware) que sea compatible con el sistema informático presente en el Banco de Sangre, que permita la transferencia automatizada de los resultados obtenidos en el equipo en un plazo no mayor a los 30 días naturales una vez firmado el contrato. La interface deberá adaptarse totalmente a las necesidades del Instituto.

•	Capacitación

•El distribuidor adjudicado deberá capacitar por lo menos 1 vez al año a todo el personal involucrado en la plataforma en cada uno de los equipos disponibles en ella; las capacitaciones se realizarán en los turnos en los que los trabajadores se encuentran desempeñando su función.

•Se contará con 2 cursos de gestión de calidad a todo el personal involucrado (aproximadamente 4 personas) en la plataforma.

•Se contará con 2 cursos técnicos relacionados a la plataforma para todo el personal involucrado en la plataforma.

•	Sistema para mantener y monitorizar temperaturas del área asignada al equipo.

•El distribuidor adjudicado deberá colocar sensores para monitoreo en tiempo real de temperatura y humedad (2 termo-higrómetros ambientales nuevos). Con programa de calibración y certificados por la EMA, estos deberán estar calibrados.

•El distribuidor adjudicado deberá colocar aire acondicionado para mantener la temperatura idónea para el buen desempeño del equipo con mantenimiento y verificación de este.

•	Instalación de equipos.

Una vez instalados los equipos en el banco de Sangre se realizará:

•	Calificación de diseño.

•	Calificación de instalación.

•	Calificación de operación.

La calificación de diseño, instalación y operación serán realizadas de acuerdo con lo descrito en las bases de licitación.

Se deberá realizar y entregar la documentación correspondiente en un plazo no mayor a 30 días naturales una vez emitido el fallo, de acuerdo con los lineamientos del sistema de gestión de calidad del Banco de Sangre.

•	Verificación de los equipos.

•La verificación de los equipos se realizará de acuerdo con lo establecido por las guías Clinical & Laboratory Standards Institute CLSI (EP15; EP12; EP6 y/o los que apliquen).

•El proveedor asumirá todo el consumo/costo de estos en cuanto a reactivos, materiales y consumibles necesarios para la realización de la verificación.

•La realización de la verificación se hará en los equipos siempre y cuando se tenga un cambio de instrumento en el cual no se haya verificado antes en el Banco de Sangre del INP, cambio de instrumento y/o metodología o cuando se haga un remplazo metodológico, mecánico, eléctrico o electrónico sustancial en el equipo que afecte el resultado que emite este.

•En caso de no acreditar satisfactoriamente los resultados analíticos se tendrá que realizar de nuevo la verificación y si aún no se consigue obtener el resultado adecuado deberá proveerse otro equipo que si cumpla con el resultado analítico.

•	Normas aplicables

Se deberán cumplir con las normativas vigentes que a continuación se describen.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011 Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010 Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2014 Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002 Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993 Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-064-SSA1-1993 Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

•Norma Mexicana NMX-EC-15189-IMNC-2015 Requisitos Particulares para la Calidad y la Competencia de los laboratorios clínicos.

*ISO-15189:2022 requerimientos de calidad y competencia.

•Requerimientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS.

•Aquellas que apliquen

PERFIL 31.- DE AFÉRESIS DE CELULAS TALLO

| NO. | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1467155 | EQUIPO DESHECHABLE PARA COLECCIÓN DE GRANULOCITOS Y CELULAS PROGENITORAS O LEUCOCITOS, DEPLECION TERAPEUTICA DE LEUCOCITOS Y PLAQUETAS, DOBLE PUNCIÓN; FLUJO CONTINUO VOLUMEN EXTRACORPOREO MENOR DE 300 ML | CAJA CON 6 KIT | KIT | 10 | 24 |
| 2 | R1467156 | EQUIPO DESHECHABLE PARA REALIZAR COLECCIÓN DE CELULAS MONONUCLEARES, LINFOCITOS O CELULAS PROGENITORAS DOBLE PUNCIÓN; FLUJO CONTINUO VOLUMEN EXTRACORPOREO MENOR DE 200 ML | CAJA CON 6 KIT | KIT | 20 | 48 |
| 3 | R1467157 | EQUIPO DESHECHABLE PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE RECAMBIO PLASMATICO CON DOBLE PUNCION O UNIPUNCION, RECAMBIO PLASMATICO CON DISPOSITIVO SECUNDARIO DE PLASMA (COLUMNA) VOLUMEN EXTRACORPOREO MENOR DE 190 ML | CAJA CON 6 KIT | KIT | 60 | 150 |
| 4 | R1468299 | EQUIPO DESECHABLE PARA COLECCIÓN DE PLAQUETAS Y PLASMA LEUCODEPLETADOS | CAJA CON 6 KIT | KIT | 96 | 240 |

| CONSUMIBLES | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- |
| GUANTES CHICOS DE LÁTEX 50 PARES (CAJA) | 36 | 90 |
| GUANTES MEDIANOS DE LÁTEX 50 PARES (CAJA) | 4 | 9 |
| PROTECTORES DE TERMÓMETROS (CAJA CON 25 PIEZAS) | 15 | 36 |
| SOLUCIÓN ANTISÉPTICA HISOPOS GRANDES PARA MUESTREO, 2 % DE CHG (GLUCONATO DE CLORHEXIDINA) 70 % IPA (ALCOHOL ISOPROPÍLICO), TRANSPARENTE (CAJA) | 72 | 180 |

•	Calendario de entregas.

Estos serán elaborados posterior al fallo; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/ verificación de los equipos en comodato, según corresponda.

•	Entrega de reactivos, calibradores, controles o insumos del perfil.

Las entregas se realizarán bajo las siguientes condiciones:

Ubicación: Laboratorio de Banco de Sangre.

Cantidad: Lo especificado en cada uno de los apartados y renglones.

Punto de origen: Zona de envió de reactivos del distribuidor adjudicado.

Punto final: Recepción de reactivos en la zona de almacén del Instituto Nacional de Pediatría (No se recibirá ningún reactivo sin antes haber recibido el visto bueno del área de almacén general).

Toda entrega de reactivos, controles, calibradores o insumos que necesiten la conservación apropiada de la temperatura (refrigeración y/o congelación) para su adecuado funcionamiento deberá contar con el grafico que avale el control de temperatura mediante un termo-registrador que cumpla con ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado con un software que muestre las variaciones de temperatura para traslado y almacenamiento de reactivos.

El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos, mediante un gráfico de temperatura:

a).	Temperatura durante el transporte (en el momento de la entrega deberán evidenciar el resguardo de la cadena de frío por medio de graficas de temperatura que garanticen el adecuado transporte).

b).	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio.

Estos registros serán revisados y resguardados por el personal de laboratorio que recibe los insumos.

En dado caso que no cumpla con la temperatura idónea o que la conservación no sea la adecuada de dichos reactivos, controles, calibradores o insumos, estos no se aceptarán y deberán entregarse nuevos reactivos en un plazo no mayor a 5 días naturales; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

•	Equipos en comodato.

2 equipos automatizados de aféresis, con las siguientes características:

•Sistema de flujo continuo y funcionalmente cerrado.

•Microprocesador electrónico.

•Centrifuga con carrete.

•Volumen extracorpóreo menor a 200 ml.

•Sistema de detección de ajuste de interface automático.

•	Equipos de apoyo.

•5 torunderos chicos con caja de acero inoxidable.

•4 pinzas Rochester rectas en acero inoxidable

•Un agitador orbital con documentación completa.

•1 sellador dieléctricos portátil 1 pinza de rodillo, ligaduras y cojinete manual de donación.

•Una computadora de escritorio con sistema operativo Windows 10, con una memoria RAM minina de 8 Gb, con capacidad de almacenamiento mínima de 1tb, con todos los programas actualizados y con soporte técnico las 24 horas del día, las licencias originales de todos los programas necesarios para el procesamiento de datos que requiere el banco de sangre, además de 1 impresora láser blanco y negro, con sus consumibles.

•Un UPS con supresor de picos que permita un amortiguamiento de 60 minutos como mínimo y con un va mínimo de 900 por cada equipo.

*Los equipos de apoyo no deberán tener más de 3 años de uso.

*NOTA: Se deberá entregar el anticoagulante ACD necesario y esto va en relación al número de kits que se solicitaron en los reactivos en comodato.

•	Consumibles.

Los calendarios serán elaborados posterior al fallo; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/ verificación de los equipos en comodato (no mayor a 30 días naturales después del fallo), según corresponda.

•	Documentación.

•Documentación de trazabilidad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores a estándares nacionales o internacionales proporcionados por el proveedor (únicamente a aquellos que son utilizados para calibrar o calificar).

•Se deberá entregar el Certificado analítico de calidad de los reactivos o insumos descritos en cada entrega.

•Se presentará cartas de respaldo de quien sea el fabricante o titular del registro sanitario.

•Se deberá entregar certificados de calibración vigentes de equipos o instrumentos que le apliquen.

•Se deberán entregar los calendarios anuales de mantenimientos preventivos de todos los equipos dispuestos por el distribuidor una vez adjudicado en un plazo no mayor a 30 días naturales emitido el fallo.

•Deberá entregar catalogó, manuales o ficha técnica de todos los equipos involucrados en esta plataforma en idioma español.

•Registros sanitarios vigentes de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores. En caso de que los Bienes ofertados no requieran Registro Sanitario, se deberá presentar: Constancia emitida por la COFEPRIS en la que se manifieste que el bien ofertado no requiere de Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario, deberá presentarse la referencia del Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014.

•Deberá entregar hojas de seguridad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores que apliquen de acuerdo con la NOM-018-STPS-2015.

•Análisis de los desechos generados por el equipo, acreditando que opera bajo la normativa vigente (NOM-052-SEMARNAT-2005), en caso de que no requiera dicho análisis se deberá entregar una copia del fabricante que lo sustente.

•Carta compromiso del distribuidor adjudicado obligándose al servicio de respaldo los 365 días al año, para mantenimientos correctivos: asesoría técnica en forma inmediata y en caso de requerir visita en sitio, con tiempo de respuesta máximo de 4 horas.

•El proveedor adjudicado deberá proporcionar en las fechas que así se le indiquen en el calendario los reactivos adjudicados debidamente validado por el área requirente (la entrega de los reactivos deberá ser siempre en el almacén general del Instituto)

•Se deberá entregar comprobante de inscripción a los programas de control de calidad Inter laboratorios y de tercera opinión una vez adjudicado el contrato.

•Se entregarán las constancias de competencia vigentes de los ingenieros o asesores que avalen su competencia técnica en los equipos a su cargo actualizadas.

•El proveedor deberá mantener el mismo lote de reactivos, controles, calibradores y/o insumos durante el periodo de tiempo que le fue asignada la partida, y en dado caso que la naturaleza de este no permita un solo lote, no se aceptarán más de 3 lotes por el lapso de vigencia del contrato, así como una caducidad mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrega (excepto los que por su naturaleza cuenten con una caducidad menor).

•Todos los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que llegue a término de caducidad será cambiado por el proveedor y esto se deberá entregar en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

•En caso de que los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que no se usará o terminase antes de su fecha de caducidad (ejemplo: limitaciones inherentes al equipo o caducidad una vez abierto el reactivo), deberá ser cambiado por el proveedor en un plazo no mayor a 5 días naturales después del aviso del laboratorio.

•Si las características analíticas de los reactivos no concuerdan con lo especificado en el inserto basados en el control de calidad del banco de sangre se deberá cambiar dicho reactivo en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio.

•	Interface

El distribuidor adjudicado deberá proporcionar la interfaz de sus equipos (software y hardware) que sea compatible con el sistema informático presente en el Banco de Sangre, que permita la transferencia automatizada de los resultados obtenidos en el equipo en un plazo no mayor a los 30 días naturales una vez firmado el contrato. La interface deberá adaptarse totalmente a las necesidades del Instituto.

•	Capacitación

El distribuidor adjudicado deberá capacitar por lo menos 1 vez al año a todo el personal involucrado en la plataforma en cada uno de los equipos disponibles en ella; las capacitaciones se realizarán en los turnos en los que los trabajadores se encuentran desempeñando su función.

•Se contará con 2 cursos de gestión de calidad a todo el personal involucrado (aproximadamente 4 personas) en la plataforma.

•Se contará con 2 cursos técnicos relacionados a la plataforma para todo el personal involucrado en la plataforma.

•	Sistema para mantener y monitorizar temperaturas del área asignada al equipo.

•El distribuidor adjudicado deberá colocar sensores para monitoreo en tiempo real de temperatura y humedad (2 termo-higrómetros ambientales nuevos). Con programa de calibración y certificados por la EMA, estos deberán estar calibrados.

•El distribuidor adjudicado deberá colocar aire acondicionado para mantener la temperatura idónea para el buen desempeño del equipo con mantenimiento y verificación de este.

•	Instalación de equipos.

Una vez instalados los equipos en el banco de Sangre se realizará:

•	Calificación de diseño.

•	Calificación de instalación.

•	Calificación de operación.

La calificación de diseño, instalación y operación serán realizadas de acuerdo con lo descrito en las bases de licitación.

Se deberá realizar y entregar la documentación correspondiente en un plazo no mayor a 30 días naturales una vez emitido el fallo, de acuerdo con los lineamientos del sistema de gestión de calidad del Banco de Sangre.

•	Verificación de los equipos.

•La verificación de los equipos se realizará de acuerdo con lo establecido por las guías Clinical & Laboratory Standards Institute CLSI (EP15; EP12; EP6 y/o los que apliquen).

•El proveedor asumirá todo el consumo/costo de estos en cuanto a reactivos, materiales y consumibles necesarios para la realización de la verificación.

•La realización de la verificación se hará en los equipos siempre y cuando se tenga un cambio de instrumento en el cual no se haya verificado antes en el Banco de Sangre del INP, cambio de instrumento y/o metodología o cuando se haga un remplazo metodológico, mecánico, eléctrico o electrónico sustancial en el equipo que afecte el resultado que emite este.

•En caso de no acreditar satisfactoriamente los resultados analíticos se tendrá que realizar de nuevo la verificación y si aún no se consigue obtener el resultado adecuado deberá proveerse otro equipo que si cumpla con el resultado analítico.

•	Normas aplicables

Se deberán cumplir con las normativas vigentes que a continuación se describen.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011 Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010 Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2014 Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002 Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993 Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-064-SSA1-1993 Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

•Norma Mexicana NMX-EC-15189-IMNC-2015 Requisitos Particulares para la Calidad y la Competencia de los laboratorios clínicos.

*ISO-15189:2022 requerimientos de calidad y competencia.

•Requerimientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS.

•Aquellas que apliquen

PERFIL 32.- DE BIOMETRÍA HEMÁTICA.

| PERFIL DE BIOMETRÍA HEMÁTICA (ALTO RENDIMIENTO) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | MÍNIMO | MÁXIMO |
| 1 | R1465757 | BIOMETRIA HEMATICA (KIT CON CALIBRADORES, CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA) NOTA: LOS CONTROLES DEBERAN SURTIRSE 10 DIAS ANTES DE QUE CADUQUE EL QUE ESTE EN FUNCIÓN; LOS CALIBRADORES SE SURTIRAN CADA VEZ QUE SE REQUIERA POR EQUIPO | PRUEBA | PRUEBA | 4 000 | 10 000 |
| PERFIL DE BIOMETRÍA HEMÁTICA (CAMPAÑA DE DONACIÓN EXTRAMUROS) |  |  |  |  |  |  |
| NO. | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | MÍNIMO | MÁXIMO |
| 1 | R1465758 | BIOMETRIA HEMATICA (KIT CON CALIBRADORES, CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA) NOTA: LOS CONTROLES DEBERAN SURTIRSE 10 DIAS ANTES DE QUE CADUQUE EL QUE ESTE EN FUNCIÓN; LOS CALIBRADORES SE SURTIRAN CADA VEZ QUE SE REQUIERA POR EQUIPO | PRUEBA | PRUEBA | 320 | 800 |

| CONSUMIBLES | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- |
| SOLUCIÓN DE BAJA FUERZA IÓNICA PARA SUSPENSIÓN DE HEMATÍES (FRASCO) | 18 | 45 |
| ETIQUETAS 50X25MM (ROLLO) | 4 | 9 |
| LIGADURA EN ROLLO (PIEZA) | 4 | 9 |
| LIGADURA TORNIQUETE INDIVIDUAL DE BROCHE (PIEZA) | 10 | 30 |
| ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO | 2 | 5 |
| GUANTES CHICOS DE NITRILO 50 PARES (CAJA) | 6 | 14 |
| GUANTES MEDIANOS DE NITRILO 50 PARES (CAJA) | 4 | 9 |
| GUANTES GRANDES DE NITRILO 50 PARES (CAJA) | 4 | 9 |
| PIPETAS PASTEUR (TRANSFERENCIA) DE PLÁSTICO DE 3.5 ML 500 PIEZAS (CAJA) | 8 | 18 |
| PUNTAS CON FILTRO DE 1000 µL (RACK) | 2 | 4 |
| TUBO DE VIDRIO 12 X 75 MM 500 PIEZAS (CAJA) | 4 | 9 |
| TUBO EDTA K2 4 ML 100 PIEZAS (RACK) | 29 | 72 |
| TUBO CON ACTIVADOR DE LA COAGULACIÓN Y GEL SEPARADOR 5 ML (RACK) | 29 | 72 |
| MASCARILLA QUIRÚRGICA CON 50 CUBREBOCAS (PIEZA) | 3 | 6 |
| SOLUCIÓN ANTISÉPTICA HISOPOS GRANDES PARA MUESTREO 102.08, DIN 02382040, 2 % DE CHG (GLUCONATO DE CLORHEXIDINA) 70 % IPA (ALCOHOL ISOPROPÍLICO), TRANSPARENTE (CAJA) | 15 | 36 |
| PARCHE CURITA REDONDO 100 PIEZAS (CAJA) | 15 | 36 |
| TÓNER (PIEZA) | 4 | 9 |
| HOJAS BLANCAS PAQUETE CON 500 HOJAS | 15 | 36 |

•	Calendario de entregas.

Estos serán elaborados posterior al fallo; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/ verificación de los equipos en comodato, según corresponda.

•	Entrega de reactivos, calibradores, controles o insumos del perfil.

Las entregas se realizarán bajo las siguientes condiciones:

Ubicación: Laboratorio de Banco de Sangre.

Cantidad: Lo especificado en cada uno de los apartados y renglones.

Punto de origen: Zona de envió de reactivos del distribuidor adjudicado.

Punto final: Recepción de reactivos en la zona de almacén del Instituto Nacional de Pediatría (No se recibirá ningún reactivo sin antes haber recibido el visto bueno del área de almacén general).

Toda entrega de reactivos, controles, calibradores o insumos que necesiten la conservación apropiada de la temperatura (refrigeración y/o congelación) para su adecuado funcionamiento deberá contar con el grafico que avale el control de temperatura mediante un termo-registrador que cumpla con ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado con un software que muestre las variaciones de temperatura para traslado y almacenamiento de reactivos.

El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos, mediante un gráfico de temperatura:

a).	Temperatura durante el transporte (en el momento de la entrega deberán evidenciar el resguardo de la cadena de frío por medio de graficas de temperatura que garanticen el adecuado transporte).

b).	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio.

Estos registros serán revisados y resguardados por el personal de laboratorio que recibe los insumos.

En dado caso que no cumpla con la temperatura idónea o que la conservación no sea la adecuada de dichos reactivos, controles, calibradores o insumos, estos no se aceptarán y deberán entregarse nuevos reactivos en un plazo no mayor a 5 días naturales; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

•	Equipos en comodato.

EQUIPO 1: Equipo automatizado de alto rendimiento, que incluya:

•Autoanalizador de inicio programable y automático; toma de corriente de 110-120 v. Reporte en impresora. Control en tres niveles y calibración automática. Pantalla LCD y software en español. Con un mínimo de 23 parámetros: leucocitos; eritrocitos; hemoglobina; hematocrito; CMV; MHC; MCHC; RDW; plaquetas; MPV; PCT; PDW; cuenta diferencial (porcentaje y absoluto); histogramas.

•Sistema automatizado par toma y agitación de muestras y muestreador con aguja para tubo abierto; limpieza automática de cánula de muestra, la cual deberá permanecer oculta mientras no se encuentre en uso.

•Volumen de muestra de 200 microlitros en sistema cerrado y 130-150 micro litros en modo manual; velocidad de realización de ensayo de 40- 60 segundos por muestra, procesar 100 muestras por hora. Identificador de muestras mediante lector de código de barras y muestreador automático con agitación incluida. Debe procesar muestras de manera continua sin afectar la velocidad de realización en modo automático.

•Combinación en los principios de medición de citometría de flujo con láser semiconductor, citoquímica; impedancia y absorbancia óptica).

•Sistema de programación de pruebas y memoria para un mínimo de 10,000 muestras; la identificación de muestras mediante teclado alfanumérico y lector de código de barras. Sensor con alarma audible de nivel de reactivo y desecho.

•Limpieza automática de la punta de aspiración para tubo abierto, transportador y perforador automático del tapón de hule del tubo de recolección de sangre.

•Reporte en escaterogramas, histogramas, números absolutos y en porcentaje tanto en el monitor como en la impresora.

•Capacidad para definir rangos de normalidad acorde a edad y género.

•Control de calidad integrado y emisión de gráficos de levey-jennings, almacenamiento en memoria de diferentes 3 niveles de controles y cálculos estadísticos.

•Aportar un UPS con supresor de picos que permita un amortiguamiento de 60 minutos como mínimo y con un va mínimo de 900 por cada equipo. (máximo 3 años de uso).

EQUIPO 2: Autoanalizador compacto con un solo botón para la aspiración y limpieza de la aguja para campañas de donación extramuros que cuente con:

•Impresión de histograma para 18 parámetros.

•Análisis diferencial

•Aspira 10 µl de muestra.

•Identificación alfabética.

•Tecnología de impedancia.

•Debe ser compatible a impresora láser blanco/negro.

•	Equipos de apoyo.

•2 etiquetadoras térmicas para etiquetas de 50 x 25mm.

•Un refractómetro.

•Dos sillas para la toma de muestras de sangre con porta brazo ajustable de altura variable con un cajón.

•Una centrifuga para tubos de 12 X75 mm con cabezal para 12 tubos

•Pipeta semiautomática de volumen variable (100-1000 µl), con soporte; con programa de calibración y certificados por la EMA. Deberán ir acompañadas con las puntas con filtro a cada pipeta en racks y el número de estas deberá corresponder a la cantidad de pruebas requeridas.

•5 gradillas metálicas inoxidables plastificadas para 90 tubos de 15 x 75mm.

•2 pizetas de plástico de 500 ml con punta.

•4 contenedores para pipetas de transferencia.

•1 computadoras de escritorio con sistema operativo Windows 10, con una memoria RAM minina de 8 Gb, con capacidad de almacenamiento mínima de 1tb, con todos los programas actualizados y con soporte técnico las 24 horas del día, que no tengan, las licencias originales de todos los programas necesarios para el procesamiento de datos que requiere el banco de sangre, además de 1 impresoras láser blanco/negro.

•1 pistolas para identificación de código de barras.

•1 UPS con supresor de picos que permita un amortiguamiento de 60 minutos como mínimo y con un va mínimo de 900 por cada equipo.

*NOTA: los equipos de apoyo no deberán tener más de 3 años de uso.

•	Consumibles.

Los calendarios serán elaborados posterior al fallo; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/ verificación de los equipos en comodato (no mayor a 30 días naturales después del fallo), según corresponda.

•	Controles:

•Se deberá entregar material de control calidad interno para los equipos automatizados (control diario).

•El distribuidor adjudicado deberá incorporar al Banco de Sangre a un programa de control de calidad Inter laboratorio (en los 2 equipos para todas las pruebas analíticas de la plataforma).

•El distribuidor adjudicado deberá incorporar al Banco de Sangre a un sistema de control de calidad de externo avalado por la Entidad Mexicana de Acreditación.

* NOTA: los controles y calibradores internos de cada equipo deberán ser acordes al número de corridas efectuadas por mes.

La aplicación de los programas de control de calidad estará vigente hasta el término del contrato o hasta el consumo total de sus reactivos adquiridos por comodato.

•	Documentación.

•Documentación de trazabilidad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores a estándares nacionales o internacionales proporcionados por el proveedor (únicamente a aquellos que son utilizados para calibrar o calificar).

•Se deberá entregar el Certificado analítico de calidad de los reactivos o insumos descritos en cada entrega.

•Se presentará cartas de respaldo de quien sea el fabricante o titular del registro sanitario.

•Se deberá entregar certificados de calibración vigentes de equipos o instrumentos que le apliquen.

•Se deberán entregar los calendarios anuales de mantenimientos preventivos de todos los equipos dispuestos por el distribuidor una vez adjudicado en un plazo no mayor a 30 días naturales emitido el fallo.

•Deberá entregar catalogó, manuales o ficha técnica de todos los equipos involucrados en esta plataforma en idioma español.

•Registros sanitarios vigentes de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores. En caso de que los Bienes ofertados no requieran Registro Sanitario, se deberá presentar: Constancia emitida por la COFEPRIS en la que se manifieste que el bien ofertado no requiere de Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario, deberá presentarse la referencia del Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014.

•Deberá entregar hojas de seguridad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores que apliquen de acuerdo con la NOM-018-STPS-2015.

. Deberán entregar el distribuidor adjudicado una carta en la que se responsabilice del resguardo adecuado de todos los insumos que necesiten una temperatura especifica de conservación.

•Análisis de los desechos generados por el equipo, acreditando que opera bajo la normativa vigente (NOM-052-SEMARNAT-2005), en caso de que no requiera dicho análisis se deberá entregar una copia del fabricante que lo sustente.

•Carta compromiso del distribuidor adjudicado obligándose al servicio de respaldo los 365 días al año, para mantenimientos correctivos: asesoría técnica en forma inmediata y en caso de requerir visita en sitio, con tiempo de respuesta máximo de 4 horas.

•El distribuidor adjudicado deberá presentar por escrito las alternativas de procesamiento en caso de que algún equipo sufra algún desperfecto y este no sea reparado en menos de 6 horas una vez notificado al distribuidor; este será evaluado por el Banco de Sangre con el fin de garantizar los mismos estándares de calidad que ofrece el servicio.

•Si el desperfecto persistiera después de las 6 horas una vez notificado al centro de atención se deberá programar el procesamiento de las muestras en algún hospital o centro de referencia previamente autorizado.

•El proveedor adjudicado deberá proporcionar en las fechas que así se le indiquen en el calendario los reactivos adjudicados debidamente validado por el área requirente (la entrega de los reactivos deberá ser siempre en el almacén general del Instituto)

•Se deberá entregar comprobante de inscripción a los programas de control de calidad Inter laboratorios y de tercera opinión una vez adjudicado el contrato.

•Se entregarán las constancias de competencia vigentes de los ingenieros o asesores que avalen su competencia técnica en los equipos a su cargo actualizadas.

•El proveedor deberá mantener el mismo lote de reactivos, controles, calibradores y/o insumos durante el periodo de tiempo que le fue asignada la partida, y en dado caso que la naturaleza de este no permita un solo lote, no se aceptarán más de 3 lotes por el lapso de vigencia del contrato, así como una caducidad mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrega (excepto los que por su naturaleza cuenten con una caducidad menor).

•Todos los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que llegue a término de caducidad será cambiado por el proveedor y esto se deberá entregar en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

•En caso de que los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que no se usará o terminase antes de su fecha de caducidad (ejemplo: limitaciones inherentes al equipo o caducidad una vez abierto el reactivo), deberá ser cambiado por el proveedor en un plazo no mayor a 5 días naturales después del aviso del laboratorio.

•Si las características analíticas de los reactivos no concuerdan con lo especificado en el inserto basados en el control de calidad del banco de sangre se deberá cambiar dicho reactivo en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio.

•	Interface

El distribuidor adjudicado deberá proporcionar la interfaz de sus equipos (software y hardware) que sea compatible con el sistema informático presente en el Banco de Sangre, que permita la transferencia automatizada de los resultados obtenidos en el equipo en un plazo no mayor a los 30 días naturales una vez firmado el contrato. La interface deberá adaptarse totalmente a las necesidades del Instituto.

•	Capacitación

•El distribuidor adjudicado deberá capacitar por lo menos 1 vez al año a todo el personal involucrado en la plataforma en cada uno de los equipos disponibles en ella; las capacitaciones se realizarán en los turnos en los que los trabajadores se encuentran desempeñando su función.

•Se contará con 2 cursos de gestión de calidad a todo el personal involucrado (aproximadamente 12 personas) en la plataforma.

•Se contará con 2 cursos técnicos relacionados a la plataforma para todo el personal involucrado en la plataforma.

•	Sistema para mantener y monitorizar temperaturas del área asignada al equipo.

•El distribuidor adjudicado deberá colocar sensores para monitoreo en tiempo real de temperatura y humedad (2 termo-higrómetros ambientales nuevos). Con programa de calibración y certificados por la EMA, estos deberán estar calibrados.

•El distribuidor adjudicado deberá colocar aire acondicionado para mantener la temperatura idónea para el buen desempeño del equipo con mantenimiento y verificación de este.

•	Instalación de equipos.

Una vez instalados los equipos en el banco de Sangre se realizará:

•	Calificación de diseño.

•	Calificación de instalación.

•	Calificación de operación.

La calificación de diseño, instalación y operación serán realizadas de acuerdo con lo descrito en las bases de licitación.

Se deberá realizar y entregar la documentación correspondiente en un plazo no mayor a 30 días naturales una vez emitido el fallo, de acuerdo con los lineamientos del sistema de gestión de calidad del Banco de Sangre.

•	Verificación de los equipos.

•La verificación de los equipos se realizará de acuerdo con lo establecido por las guías Clinical & Laboratory Standards Institute CLSI (EP15; EP12; EP6 y/o los que apliquen).

•El proveedor asumirá todo el consumo/costo de estos en cuanto a reactivos, materiales y consumibles necesarios para la realización de la verificación.

•La realización de la verificación se hará en los equipos siempre y cuando se tenga un cambio de instrumento en el cual no se haya verificado antes en el Banco de Sangre del INP, cambio de instrumento y/o metodología o cuando se haga un remplazo metodológico, mecánico, eléctrico o electrónico sustancial en el equipo que afecte el resultado que emite este.

•En caso de no acreditar satisfactoriamente los resultados analíticos se tendrá que realizar de nuevo la verificación y si aún no se consigue obtener el resultado adecuado deberá proveerse otro equipo que si cumpla con el resultado analítico.

•	Normas aplicables

Se deberán cumplir con las normativas vigentes que a continuación se describen.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011 Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010 Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2014 Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002 Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993 Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-064-SSA1-1993 Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

•Norma Mexicana NMX-EC-15189-IMNC-2015 Requisitos Particulares para la Calidad y la Competencia de los laboratorios clínicos.

*ISO-15189:2022 requerimientos de calidad y competencia.

•Requerimientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS.

•Aquellas que apliquen

PERFIL 33.- DE CITOMETRÍA

| NO. | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1456187 | STEMCELL KIT ENUMERACIÓN (IVD CD34+: REACTIVO DE TRES COLORES PARA EL CD34+) (COLORANTES PARA ACIDOS NUCLEICOS/CD34 PE/CD45 FICT), UN REACTIVO EN TRES COLORES PARA EL CONTROL DE ISOTIPOS (COLORANTE PARA ACIDOS NUCLEICOS/ANTI-IGG1-PE/CD45 PERCP), CON SISTEMA INTEGRADO PARA LA VALORACION DE VIABILIDAD Y TUBOS PARA EL CONTEO DIRECTO DEL CITOMETRO INCLUYE SOFTWARE DE CALCULO PARA EL CONTEO Y SOLUCION DE LISIS Y ANALISIS AUTOMATICO. | KIT | KIT | 5 | 12 |
| 2 | R1465714 | CD3 APCH7APC-H7 DE RATÓN ANTI-CD3 HUMANO (CLONE SK7) EL ANTICUERPO CD3 APC-H7 DE RATÓN ANTI-CD3 HUMANO (CLONE SK7) REACCIONA CON LA CADENA ÉPSILON DEL COMPLEJO RECEPTOR DE ANTÍGENO DE ANTÍGENO CD3 DE CÉLULAS T (TCR) | FRASCO | FRASCO | 2 | 4 |
| 3 | R1456731 | CD20 PERCPCY5.5 CD20+: REACTIVO PARA EL CD20+ CON PE Y TUBOS PARA EL CONTEO DIRECTO DEL CITOMETRO INCLUYE SOFTWARE DE CALCULO PARA EL CONTEO Y ANALISIS AUTOMATICO. | FRASCO | FRASCO | 2 | 4 |
| 4 | R1460855 | CD45 HORIZON V500: CD45+: REACTIVO PARA EL CD45+ Y TUBOS PARA EL CONTEO DIRECTO DEL CITOMETRO INCLUYE SOFTWARE DE CALCULO PARA EL CONTEO Y ANALISIS AUTOMATICO | FRASCO | FRASCO | 2 | 4 |
| 5 | R1450921 | KIT PARA CUENTA DE LEUCOCITOS DE PRODUCTOS LEUCORREDUCIDOS. COMBINACION DE REACTIVOS QUE INCLUYEN IODURO DE PROPIDO Y RNASA, ASI COMO DETERGENTE Y SOLUCIONES BUFFER. / INCLUYENDO CONTROL | KIT | KIT | 5 | 12 |
| 6 | R1465715 | TCR GD BV421: EL ANTICUERPO SE CONJUGA CON BD HORIZON ™ BV421.EL ANTICUERPO MONOCLONAL B1 SE UNE ESPECÍFICAMENTE AL RECEPTOR DE CÉLULAS T ΓΔ (ΓΔTCR). EL TCR ΓΔ SE EXPRESA POR TIMOCITOS Y POR SUBCONJUNTOS DE CÉLULAS T PERIFÉRICAS (CÉLULAS ΓΔ T) QUE SE ENCUENTRAN EN LA SANGRE. | FRASCO | FRASCO | 2 | 4 |
| 7 | R1465716 | ANTICUERPO CONJUGADO CON BD HORIZON ™ BB515 ES ÚTIL PARA EL ESTUDIO DE CÉLULAS CON ANTÍGENO CD56 QUE ES UNA PROTEÍNA DE ADHESIÓN FUERTEMENTE GLICOSILADA QUE ESTÁ PRESENTE EN UNA SUBPOBLACIÓN DE SANGRE PERIFÉRICA LINFOCITOS GRANULARES GRANDES QUE DEMUESTRAN ACTIVIDAD ASESINA NATURAL. | FRASCO | FRASCO | 2 | 4 |
| 8 | R1465717 | TCR AB PE: EL ANTICUERPO MONOCLONAL T10B9.1A-31 CONJUGADO CON R-FICOERITRINA (PE) SE UNE ESPECÍFICAMENTE A UN DETERMINANTE MONOMÓRFICO EN EL ΑΒ RECEPTOR DE CÉLULAS T EXPRESADO EN MÁS DE UN 95% DE LA SANGRE PERIFÉRICA DE CÉLULAS T CD3 + NORMALES. EL ΑΒ TCR RECONOCE UN PÉPTIDO UNIDO A MHC CONDUCE A LA ACTIVACIÓN DE CÉLULAS T. EL ANTICUERPO T10B9.1A-31 INDUCE LA ACTIVACIÓN DE LAS CÉLULAS T EN FORMA INMOVILIZADA Y ES ÚTIL EN LA CITOMETRÍA DE FLUJO PARA EL ESTUDIO DE DELTA GAMMA + DE CÉLULAS T POBLACIONES. | FRASCO | FRASCO | 2 | 4 |
| 9 | R1468319 | FIXABLE VIABILITY STAIN 660 | VIAL | VIAL | 1 | 1 |
| 10 | R1469487 | CONTROL DE COMPENSACION NEGATIVO Y POSITIVO DE PARTICULAS (COMPBEADS) | FRASCO | FRASCO | 1 | 1 |

| CONSUMIBLES | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- |
| TÓNER (PIEZA) | 4 | 9 |
| FACS LYSING (PIEZA) | 3 | 6 |
| TUBOS FALCON DE 50 ML (RACK 25 PIEZAS) | 2 | 5 |
| HOJAS BLANCAS PAQUETE CON 500 HOJAS | 8 | 18 |
| GUANTES CHICOS (PAQUETE) | 4 | 9 |
| PUNTAS CON FILTRO DE 1000 µL (RACK) | 4 | 9 |
| PUNTAS CON FILTRO DE 200 µL (RACK) | 4 | 9 |
| PUNTAS CON FILTRO DE 10 µL (RACK) | 4 | 9 |
| TUBO TRUCOUNT | 4 | 9 |
| 7 COLORS | 4 | 9 |

•	Calendario de entregas.

Estos serán elaborados posterior al fallo; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/ verificación de los equipos en comodato, según corresponda.

•	Entrega de reactivos, calibradores, controles o insumos del perfil.

Las entregas se realizarán bajo las siguientes condiciones:

Ubicación: Laboratorio de Banco de Sangre.

Cantidad: Lo especificado en cada uno de los apartados y renglones.

Punto de origen: Zona de envió de reactivos del distribuidor adjudicado.

Punto final: Recepción de reactivos en la zona de almacén del Instituto Nacional de Pediatría (No se recibirá ningún reactivo sin antes haber recibido el visto bueno del área de almacén general).

Toda entrega de reactivos, controles, calibradores o insumos que necesiten la conservación apropiada de la temperatura (refrigeración y/o congelación) para su adecuado funcionamiento deberá contar con el grafico que avale el control de temperatura mediante un termo-registrador que cumpla con ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado con un software que muestre las variaciones de temperatura para traslado y almacenamiento de reactivos.

El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos, mediante un gráfico de temperatura:

a).	Temperatura durante el transporte (en el momento de la entrega deberán evidenciar el resguardo de la cadena de frío por medio de graficas de temperatura que garanticen el adecuado transporte).

b).	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio.

Estos registros serán revisados y resguardados por el personal de laboratorio que recibe los insumos.

En dado caso que no cumpla con la temperatura idónea o que la conservación no sea la adecuada de dichos reactivos, controles, calibradores o insumos, estos no se aceptarán y deberán entregarse nuevos reactivos en un plazo no mayor a 5 días naturales; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

•	Equipos en comodato.

Un equipo automatizado (Citómetro), que conste de

•3 láseres (azul, 488 nm, rojo, 633 nm y violeta, 405 nm); permite analizar hasta 8 fluorescencias de forma simultánea. Presenta velocidades de adquisición de hasta 10.000 eventos/ser, alta sensibilidad y fiabilidad ya que es totalmente digital. La ratio señal/ruido debe mejorar considerablemente frente a los equipos analógicos (FACSCAN) y el arrastre entre muestras (contaminaciones) deberá ser menor de (<0,1%). Con capacidad de al menos seis colores para las pruebas diagnósticas in vitro. Sensibilidad a cromógenos: 1000 moléculas equivalentes/partícula de Fitch. Resolución de fluorescencia: CV< 3%, pico entero. Sensibilidad de luz difusa lateral y frontal. Pureza de separación > 95% con modo de célula única.

•Software de conteo propio (mediante yoduro de propidio) de productos leucorreducidos (integrador de cuenta total). Consta de 4 filtros de colores.

•Software de calibración automático. Procesador tipo MACINTOSH g3.

•Un carrusel muestreador.

•	Equipos de apoyo.

•Vórtex.

•Cámara obscura de incubación

•Un cronometro contador de minutos programable de 4 canales

•1 sellador dieléctrico de portátil.

•Juego de pipetas semiautomáticas de volumen variable (1-10 µl; 10-100 µl; 20-200 µl; 100-1000 µl) con soporte para estas; con programa de calibración y certificados por la EMA. Deberán ir acompañadas con las puntas con filtro a cada pipeta en racks y el número de estas deberá corresponder a la cantidad de pruebas requeridas.

•2 contenedores para tijeras curvas tipo mayo de 20 cm.

•2 gradillas metálicas inoxidables plastificadas para 90 tubos de 15 x 75mm.

•1 pizetas de plástico de 500 ml con punta.

•2 contenedores para pipetas de transferencia.

•1 computadora de escritorio con sistema operativo Windows 10, con una memoria RAM minina de 8 Gb, con capacidad de almacenamiento mínima de 1tb, con todos los programas actualizados y con soporte técnico las 24 horas del día, las licencias originales de todos los programas necesarios para el procesamiento de datos que requiere el banco de sangre, además de 1 impresoras láser a color.

•UPS con supresor de picos que permita un amortiguamiento de 60 minutos como mínimo y con un va mínimo de 900 por cada equipo.

*NOTA: los equipos de apoyo no deberán tener más de 3 años de uso.

•	Consumibles.

Los calendarios serán elaborados posterior al fallo; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/ verificación de los equipos en comodato (no mayor a 30 días naturales después del fallo), según corresponda.

CONSUMIBLES	MÍNIMO	MÁXIMO

•	Controles:

•Se deberá entregar material de control calidad interno para los equipos automatizados (control diario).

•El distribuidor adjudicado deberá incorporar al Banco de Sangre a un sistema de control de calidad de externo avalado por la Entidad Mexicana de Acreditación.

* NOTA: los controles y calibradores internos de cada equipo deberán ser acordes al número de corridas efectuadas por mes.

La aplicación de los programas de control de calidad estará vigente hasta el término del contrato o hasta el consumo total de sus reactivos adquiridos por comodato.

•	Documentación.

•Documentación de trazabilidad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores a estándares nacionales o internacionales proporcionados por el proveedor (únicamente a aquellos que son utilizados para calibrar o calificar).

•Se deberá entregar el Certificado analítico de calidad de los reactivos o insumos descritos en cada entrega.

•Se presentará cartas de respaldo de quien sea el fabricante o titular del registro sanitario.

•Se deberá entregar certificados de calibración vigentes de equipos o instrumentos que le apliquen.

•Se deberán entregar los calendarios anuales de mantenimientos preventivos de todos los equipos dispuestos por el distribuidor una vez adjudicado en un plazo no mayor a 30 días naturales emitido el fallo.

•Deberá entregar catalogó, manuales o ficha técnica de todos los equipos involucrados en esta plataforma en idioma español.

•Registros sanitarios vigentes de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores. En caso de que los Bienes ofertados no requieran Registro Sanitario, se deberá presentar: Constancia emitida por la COFEPRIS en la que se manifieste que el bien ofertado no requiere de Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario, deberá presentarse la referencia del Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014.

•Deberá entregar hojas de seguridad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores que apliquen de acuerdo con la NOM-018-STPS-2015.

•Análisis de los desechos generados por el equipo, acreditando que opera bajo la normativa vigente (NOM-052-SEMARNAT-2005), en caso de que no requiera dicho análisis se deberá entregar una copia del fabricante que lo sustente.

•Carta compromiso del distribuidor adjudicado obligándose al servicio de respaldo los 365 días al año, para mantenimientos correctivos: asesoría técnica en forma inmediata y en caso de requerir visita en sitio, con tiempo de respuesta máximo de 4 horas.

•El distribuidor adjudicado deberá presentar por escrito las alternativas de procesamiento en caso de que algún equipo sufra algún desperfecto y este no sea reparado en menos de 6 horas una vez notificado al distribuidor; este será evaluado por el Banco de Sangre con el fin de garantizar los mismos estándares de calidad que ofrece el servicio.

•Si el desperfecto persistiera después de las 6 horas una vez notificado al centro de atención se deberá programar el procesamiento de las muestras en algún hospital o centro de referencia previamente autorizado.

•El proveedor adjudicado deberá proporcionar en las fechas que así se le indiquen en el calendario los reactivos adjudicados debidamente validado por el área requirente (la entrega de los reactivos deberá ser siempre en el almacén general del Instituto)

•Se deberá entregar comprobante de inscripción a los programas de control de calidad Inter laboratorios y de tercera opinión una vez adjudicado el contrato.

•Se entregarán las constancias de competencia vigentes de los ingenieros o asesores que avalen su competencia técnica en los equipos a su cargo actualizadas.

•El proveedor deberá mantener el mismo lote de reactivos, controles, calibradores y/o insumos durante el periodo de tiempo que le fue asignada la partida, y en dado caso que la naturaleza de este no permita un solo lote, no se aceptarán más de 3 lotes por el lapso de vigencia del contrato, así como una caducidad mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrega (excepto los que por su naturaleza cuenten con una caducidad menor).

•Todos los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que llegue a término de caducidad será cambiado por el proveedor y esto se deberá entregar en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

•En caso de que los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que no se usará o terminase antes de su fecha de caducidad (ejemplo: limitaciones inherentes al equipo o caducidad una vez abierto el reactivo), deberá ser cambiado por el proveedor en un plazo no mayor a 5 días naturales después del aviso del laboratorio.

•Si las características analíticas de los reactivos no concuerdan con lo especificado en el inserto basados en el control de calidad del banco de sangre se deberá cambiar dicho reactivo en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio.

•	Interface

El distribuidor adjudicado deberá proporcionar la interfaz de sus equipos (software y hardware) que sea compatible con el sistema informático presente en el Banco de Sangre, que permita la transferencia automatizada de los resultados obtenidos en el equipo en un plazo no mayor a los 30 días naturales una vez firmado el contrato. La interface deberá adaptarse totalmente a las necesidades del Instituto.

•	Capacitación

•El distribuidor adjudicado deberá capacitar por lo menos 1 vez al año a todo el personal involucrado en la plataforma en cada uno de los equipos disponibles en ella; las capacitaciones se realizarán en los turnos en los que los trabajadores se encuentran desempeñando su función.

•Se contará con 2 cursos de gestión de calidad a todo el personal involucrado (aproximadamente 3 personas) en la plataforma.

•Se contará con 2 cursos técnicos relacionados a la plataforma para todo el personal involucrado en la plataforma.

•	Sistema para mantener y monitorizar temperaturas del área asignada al equipo.

•El distribuidor adjudicado deberá colocar sensores para monitoreo en tiempo real de temperatura y humedad (2 termo-higrómetros ambientales nuevos). Con programa de calibración y certificados por la EMA, estos deberán estar calibrados.

•El distribuidor adjudicado deberá colocar aire acondicionado para mantener la temperatura idónea para el buen desempeño del equipo con mantenimiento y verificación de este.

•	Instalación de equipos.

Una vez instalados los equipos en el banco de Sangre se realizará:

•	Calificación de diseño.

•	Calificación de instalación.

•	Calificación de operación.

La calificación de diseño, instalación y operación serán realizadas de acuerdo con lo descrito en las bases de licitación.

Se deberá realizar y entregar la documentación correspondiente en un plazo no mayor a 30 días naturales una vez emitido el fallo, de acuerdo con los lineamientos del sistema de gestión de calidad del Banco de Sangre.

•	Verificación de los equipos.

•La verificación de los equipos se realizará de acuerdo con lo establecido por las guías Clinical & Laboratory Standards Institute CLSI (EP15; EP12; EP6 y/o los que apliquen).

•El proveedor asumirá todo el consumo/costo de estos en cuanto a reactivos, materiales y consumibles necesarios para la realización de la verificación.

•La realización de la verificación se hará en los equipos siempre y cuando se tenga un cambio de instrumento en el cual no se haya verificado antes en el Banco de Sangre del INP, cambio de instrumento y/o metodología o cuando se haga un remplazo metodológico, mecánico, eléctrico o electrónico sustancial en el equipo que afecte el resultado que emite este.

•En caso de no acreditar satisfactoriamente los resultados analíticos se tendrá que realizar de nuevo la verificación y si aún no se consigue obtener el resultado adecuado deberá proveerse otro equipo que si cumpla con el resultado analítico.

•	Normas aplicables

Se deberán cumplir con las normativas vigentes que a continuación se describen.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011 Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010 Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2014 Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002 Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993 Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-064-SSA1-1993 Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

•Norma Mexicana NMX-EC-15189-IMNC-2015 Requisitos Particulares para la Calidad y la Competencia de los laboratorios clínicos.

*ISO-15189:2022 requerimientos de calidad y competencia.

•Requerimientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS.

•Aquellas que apliquen

PERFIL 34.- DE REDUCCIÓN DE VOLUMEN Y CÉLULAS TALLO

| NO. | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1464882 | KIT DE CONCENTRACIÓN DE LA FRACCIÓN BUFFY COAT DE UN PRODUCTO DE AFERESIS MEDIANTE ELIMINACIÓN DE PLASMA. CONSTA DE UNA CÁMARA DE SEPARACIÓN DE 200 ML, LÍNEA PARA MONITOREO DE PRESIÓN CON FILTRO MICROBIOLÓGICO. LLAVES DE PASO MÚLTIPLES, CÁMARA DE BURBUJAS, PUNTA PARA BOLSA INICIAL, BOLSA DE RECOLECCIÓN DE PVC PAR 500 ML, PUNTA PARA BOLSA DE RECOLECCIÓN DE BUFFY-COAT | CAJA CON 6 KIT | KIT | 3 | 6 |
| 2 | R1464883 | KIT DE ELIMINACIÓN EN LAS CELULAS MADRES POST-DESCONGELACIÓN DE DMSO, HEMOLISIS Y DETRITUS CELULARES MEDIANTE LAVADO CON BUFFER. EL KIT CONSTA DE UNA CÁMARA DE SEPARACIÓN DE 200 ML, LÍNEA PARA MONITOREO DE PRESIÓN CON FILTRO MICROBIOLÓGICO. LLAVES DE PASO MÚLTIPLES, CÁMARA DE BURBUJAS, PUNTA PARA BOLSA INICIAL, BOLSA DE RECOLECCIÓN DE PVC PAR 500 ML, PUNTA PARA BOLSA DE RECOLECCIÓN DE BUFFY-COAT | CAJA CON 6 KIT | KIT | 2 | 4 |

- Consumibles.

| CONSUMIBLES | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- |
| JERINGAS 60ML (PIEZAS) | 20 | 60 |
| JERINGAS 10ML (PIEZAS) | 20 | 60 |
| JERINGAS 5ML (PIEZAS) | 20 | 60 |
| AGUJAS CALIBRE 20G X 32MM (AMARILLAS) 100 PIEZAS (CAJA) | 1 | 2 |
| CATÉTER 16GA 1.77IN 1.7 X 45MM (PIEZA) | 20 | 60 |
| GUANTES TÉRMICOS (PAR CHICOS) | 1 | 2 |
| PINZAS LARGAS 50 CM PARA MANIPULACIÓN DE RACK DE NITRÓGENO (PIEZA) | 1 | 2 |
| DIMETIL SULFOXIDO DMSO GRADO USP 70 ML | 4 | 8 |
| HIDROXIETILALMIDON 10% (HES) 100 ML (4 FRASCOS) | 4 | 8 |
| PIPETAS DE PLÁSTICO DE 25 ML ESTÉRIL CON FILTRO 50 PIEZAS (CAJA) | 1 | 3 |
| BATAS ESTÉRILES DESECHABLES CON PUÑO (50 PIEZA) | 40 | 100 |
| LENTES PROTECTORES (PIEZA) | 5 | 15 |

•	Calendario de entregas.

Estos serán elaborados posterior al fallo; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/ verificación de los equipos en comodato, según corresponda.

•	Entrega de reactivos, calibradores, controles o insumos del perfil.

Las entregas se realizarán bajo las siguientes condiciones:

Ubicación: Laboratorio de Banco de Sangre.

Cantidad: Lo especificado en cada uno de los apartados y renglones.

Punto de origen: Zona de envió de reactivos del distribuidor adjudicado.

Punto final: Recepción de reactivos en la zona de almacén del Instituto Nacional de Pediatría (No se recibirá ningún reactivo sin antes haber recibido el visto bueno del área de almacén general).

Toda entrega de reactivos, controles, calibradores o insumos que necesiten la conservación apropiada de la temperatura (refrigeración y/o congelación) para su adecuado funcionamiento deberá contar con el grafico que avale el control de temperatura mediante un termo-registrador que cumpla con ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado con un software que muestre las variaciones de temperatura para traslado y almacenamiento de reactivos.

El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos, mediante un gráfico de temperatura:

a).	Temperatura durante el transporte (en el momento de la entrega deberán evidenciar el resguardo de la cadena de frío por medio de graficas de temperatura que garanticen el adecuado transporte).

b).	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio.

Estos registros serán revisados y resguardados por el personal de laboratorio que recibe los insumos.

En dado caso que no cumpla con la temperatura idónea o que la conservación no sea la adecuada de dichos reactivos, controles, calibradores o insumos, estos no se aceptarán y deberán entregarse nuevos reactivos en un plazo no mayor a 5 días naturales; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

•	Equipos en comodato.

1 equipo automatizado de centrifugación y bomba que permite recolección en bolsas individuales, que incluya: el motor y el gabinete de la centrifuga adaptado para recibir la cámara desechable; un sistema de la bomba neumática con capacidad de presión y vacío para llenar y vaciar la cámara de separación; detector separado que supervise la presión de la línea; detector acoplado de carga eléctrica del dispositivo para la medición del volumen en la cámara de separación; pernos rotatorios para la selección de las llaves de paso para el control de la dirección del flujo; sensor óptico de la línea para monitorear los diversos componentes que pasan a través de los tubos sistema electrónico e informático para controlar el proceso automatizado.

•	Equipos de apoyo.

•5 torunderos chicos con caja de acero inoxidable.

•1 conector estéril de mesa

•1 balanza para hemocomponentes

•4 pinzas Rochester rectas en acero inoxidable

•1 sellador dieléctricos portátil 1 pinza de rodillo, ligaduras y cojinete manual de donación.

•Un cronometro contador de minutos programable de 4 canales

•Una computadora de escritorio con sistema operativo Windows 10, con una memoria RAM minina de 8 Gb, con capacidad de almacenamiento mínima de 1tb, con todos los programas actualizados y con soporte técnico las 24 horas del día, las licencias originales de todos los programas necesarios para el procesamiento de datos que requiere el banco de sangre, además de 1 impresora láser blanco y negro, con sus consumibles.

•Un UPS con supresor de picos que permita un amortiguamiento de 60 minutos como mínimo y con un va mínimo de 900 por cada equipo.

*NOTA: los equipos de apoyo no deberán tener más de 3 años de uso.

•	Documentación.

•Documentación de trazabilidad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores a estándares nacionales o internacionales proporcionados por el proveedor (únicamente a aquellos que son utilizados para calibrar o calificar).

•Se deberá entregar el Certificado analítico de calidad de los reactivos o insumos descritos en cada entrega.

•Se presentará cartas de respaldo de quien sea el fabricante o titular del registro sanitario.

•Se deberá entregar certificados de calibración vigentes de equipos o instrumentos que le apliquen.

•Se deberán entregar los calendarios anuales de mantenimientos preventivos de todos los equipos dispuestos por el distribuidor una vez adjudicado en un plazo no mayor a 30 días naturales emitido el fallo.

•Deberá entregar catalogó, manuales o ficha técnica de todos los equipos involucrados en esta plataforma en idioma español.

•Registros sanitarios vigentes de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores. En caso de que los Bienes ofertados no requieran Registro Sanitario, se deberá presentar: Constancia emitida por la COFEPRIS en la que se manifieste que el bien ofertado no requiere de Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario, deberá presentarse la referencia del Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014.

•Deberá entregar hojas de seguridad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores que apliquen de acuerdo con la NOM-018-STPS-2015.

Deberán entregar el distribuidor adjudicado una carta en la que se responsabilice del resguardo adecuado de todos los insumos que necesiten una temperatura especifica de conservación.

•Análisis de los desechos generados por el equipo, acreditando que opera bajo la normativa vigente (NOM-052-SEMARNAT-2005), en caso de que no requiera dicho análisis se deberá entregar una copia del fabricante que lo sustente.

•Carta compromiso del distribuidor adjudicado obligándose al servicio de respaldo los 365 días al año, para mantenimientos correctivos: asesoría técnica en forma inmediata y en caso de requerir visita en sitio, con tiempo de respuesta máximo de 4 horas.

•El proveedor adjudicado deberá proporcionar en las fechas que así se le indiquen en el calendario los reactivos adjudicados debidamente validado por el área requirente (la entrega de los reactivos deberá ser siempre en el almacén general del Instituto)

•Se deberá entregar comprobante de inscripción a los programas de control de calidad Inter laboratorios y de tercera opinión una vez adjudicado el contrato.

•Se entregarán las constancias de competencia vigentes de los ingenieros o asesores que avalen su competencia técnica en los equipos a su cargo actualizadas.

•El proveedor deberá mantener el mismo lote de reactivos, controles, calibradores y/o insumos durante el periodo de tiempo que le fue asignada la partida, y en dado caso que la naturaleza de este no permita un solo lote, no se aceptarán más de 3 lotes por el lapso de vigencia del contrato, así como una caducidad mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrega (excepto los que por su naturaleza cuenten con una caducidad menor).

•Todos los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que llegue a término de caducidad será cambiado por el proveedor y esto se deberá entregar en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

•En caso de que los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que no se usará o terminase antes de su fecha de caducidad (ejemplo: limitaciones inherentes al equipo o caducidad una vez abierto el reactivo), deberá ser cambiado por el proveedor en un plazo no mayor a 5 días naturales después del aviso del laboratorio.

•Si las características analíticas de los reactivos no concuerdan con lo especificado en el inserto basados en el control de calidad del banco de sangre se deberá cambiar dicho reactivo en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio.

•	Capacitación

•El distribuidor adjudicado deberá capacitar por lo menos 1 vez al año a todo el personal involucrado en la plataforma en cada uno de los equipos disponibles en ella; las capacitaciones se realizarán en los turnos en los que los trabajadores se encuentran desempeñando su función.

•Se contará con 2 cursos de gestión de calidad a todo el personal involucrado (aproximadamente 2 personas) en la plataforma.

•Se contará con 2 cursos técnicos relacionados a la plataforma para todo el personal involucrado en la plataforma.

•	Instalación de equipos.

Una vez instalados los equipos en el banco de Sangre se realizará:

•	Calificación de diseño.

•	Calificación de instalación.

•	Calificación de operación.

La calificación de diseño, instalación y operación serán realizadas de acuerdo con lo descrito en las bases de licitación.

Se deberá realizar y entregar la documentación correspondiente en un plazo no mayor a 30 días naturales una vez emitido el fallo, de acuerdo con los lineamientos del sistema de gestión de calidad del Banco de Sangre.

•	Normas aplicables

Se deberán cumplir con las normativas vigentes que a continuación se describen.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011 Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010 Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2014 Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002 Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993 Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-064-SSA1-1993 Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

•Norma Mexicana NMX-EC-15189-IMNC-2015 Requisitos Particulares para la Calidad y la Competencia de los laboratorios clínicos.

*ISO-15189:2022 requerimientos de calidad y competencia.

•Requerimientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS.

•Aquellas que apliquen

PERFIL 35.- DE REACTIVOS PARA EL TAMIZAJE DE MARCADORES INFECTO-CONTAGIOSOS

| NO. | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1469474 | REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE HIV AG/AB COMBO POR ANALISIS QUIMIOLOMINISCENTE DE MICROPARTICULAS DETERMINACION DEL ANTIGENOP24 Y ANTICUERPOS TIPO 1 Y 2 | KIT DE 200 PRUEBAS | PRUEBAS | 3,680 | 9,200 |
| 2 | R1469475 | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE HEPATITIS "B". HBSAG POR ANALISIS QUIMIOLOMINISCENTE DE MICROPARTICULAS | KIT DE 200 PRUEBAS | PRUEBAS | 3,360 | 8,400 |
| 3 | R1469476 | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE HEPATITIS "C". ANTI-HCV POR ANALISIS QUIMIOLOMINISCENTE DE MICROPARTICULAS | KIT DE 200 PRUEBAS | PRUEBAS | 3,360 | 8,400 |
| 4 | R1469477 | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE SIFILIS TP POR ANALISIS QUIMIOLOMINISCENTE DE MICROPARTICULAS | KIT DE 200 PRUEBAS | PRUEBAS | 3,360 | 8,400 |
| 5 | R1469478 | REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE CHAGAS POR ANALISIS QUIMIOLOMINISCENTE DE MICROPARTICULAS. | KIT DE 200 PRUEBAS | PRUEBAS | 3,360 | 8,400 |
| 6 | R1469479 | REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS TIPO IGM POR ANALISIS QUIMIOLOMINISCENTE DE MICROPARTICULAS | KIT DE 200 PRUEBAS | PRUEBAS | 1,280 | 3,200 |
| 7 | R1469480 | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE TOXOPLASMA TIPO IGM POR ANALISIS QUIMIOLOMINISCENTE DE MICROPARTICULAS | KIT DE 200 PRUEBAS | PRUEBAS | 1,280 | 3,200 |
| 8 | R1469481 | SARS COV-2 IGG REACTIVO | KIT DE 200 PRUEBAS | PRUEBAS | 200 | 400 |

- Consumibles.

| No. |  | DESCRIPCION | PRESENTACION | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ARC REPLACEMENTS CAPS | CAJA | 1 | 2 |  |
| 2 |  | SIMPLE CUPS | CAJA | 1 | 3 |  |
| 3 |  | PRE-TRIGGER SOL | CAJA CON 4 BOTELLA 975 ML | 2 | 6 |  |
| 4 |  | PROBE CONDITIONING SOL | KIT | 2 | 6 |  |
| 5 |  | WASH BUFFER SOLUCION | CAJA CON 4 BOTELLAS DE 975 ML | 30 | 70 |  |
| 6 |  | CUBETA DE REACCION | CAJA | 20 | 48 |  |
| 7 |  | PUNTAS PARA PIPETA 200 UL SIN FILTRO | CAJA CON 10 RACKS | 5 | 12 |  |
| 8 |  | TONER PARA IMPRESORA HP 85A | PIEZA | 5 | 12 |  |
| 9 |  | TONER PARA IMPRESORA HP 58A | PIEZA | 5 | 12 |  |
| 10 |  | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA | PAQUETA DE 500 HOJAS | 20 | 48 |  |
| 11 |  | TUBO DE 6 ML PARA SUERO CON GEL SEPARADOR | RACK DE 100 TUBOS | 40 | 100 |  |
| 12 |  | GUANTES DE NITRILO PARA EXPLORACION NO ESTERILES TALLA CHICO | CAJA CON 100 | 10 | 24 |  |
| 13 |  | CARPETAS TIPO LEFORT | CARPETA | 10 | 24 |  |
| 14 |  | PROTECTORES DE HOJAS TAMAÑO CARTA | CAJA CON 100 | 5 | 12 |  |

- Controles:

| No. | DESCRIPCION | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACCURRUM 3 MULTIMARCADOR POSITIVO (CAJA CON 6 VIALES) | 2 | 4 |
| 2 | ACURRUM 1 MULTIMARCADOR NEGATIVO (CAJA CON 12 VIALES) | 1 | 2 |
| 3 | ACCURRUM 136 CONTROL POSITIVO TOXOPLASMA (VIAL) | 10 | 24 |
| 4 | ACCURRUM 146 CONTROL POSIVO CMV (VIAL) | 10 | 24 |
| 5 | ACCURRUM SERIE 1000 (CAJA CON 4 VIALES) | 1 | 3 |

•	Calendario de entregas.

Estos serán elaborados posterior al fallo; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/ verificación de los equipos en comodato, según corresponda.

•	Entrega de reactivos, calibradores, controles o insumos del perfil.

Las entregas se realizarán bajo las siguientes condiciones:

Ubicación: Laboratorio de Banco de Sangre.

Cantidad: Lo especificado en cada uno de los apartados y renglones.

Punto de origen: Zona de envió de reactivos del distribuidor adjudicado.

Punto final: Recepción de reactivos en la zona de almacén del Instituto Nacional de Pediatría (No se recibirá ningún reactivo sin antes haber recibido el visto bueno del área de almacén general).

Toda entrega de reactivos, controles, calibradores o insumos que necesiten la conservación apropiada de la temperatura (refrigeración y/o congelación) para su adecuado funcionamiento deberá contar con el grafico que avale el control de temperatura mediante un termo-registrador que cumpla con ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado con un software que muestre las variaciones de temperatura para traslado y almacenamiento de reactivos.

El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos, mediante un gráfico de temperatura:

a).	Temperatura durante el transporte (en el momento de la entrega deberán evidenciar el resguardo de la cadena de frío por medio de graficas de temperatura que garanticen el adecuado transporte).

b).	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio.

Estos registros serán revisados y resguardados por el personal de laboratorio que recibe los insumos.

En dado caso que no cumpla con la temperatura idónea o que la conservación no sea la adecuada de dichos reactivos, controles, calibradores o insumos, estos no se aceptarán y deberán entregarse nuevos reactivos en un plazo no mayor a 5 días naturales; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

•	Equipos en comodato.

Un Autoanalizador con tecnología de quimioluminiscencia, conuna ruta de pretratamiento específica permite el procesamiento continuo de inmunoensayos de rutina y urgentes sin que esto afecte a los tiempos de respuesta. Cargue y descargue suministros continuamente, sin necesidad de detener o pausar el sistema. Carga de hasta 150 muestras y de hasta 47 reactivos de inmunoensayo por módulo. Con un software diseñado para supervisión del sistema mediante notificaciones inmediatas. Listas de comprobación para planificación diaria anticipada uso compartido de inventario para compartir reactivos entre los sistemas; con un volumen de muestra de 2µl hasta 200 µl.

•	Equipos de apoyo.

-juego de pipeta semiautomática de volumen variable (20-200 µl) calibradas con soporte para estas y certificados por la EMA. deberán ir acompañadas con las puntas sin filtro a cada pipeta en racks y el número de estas deberá corresponder a la cantidad de pruebas requeridas y esto se deberá entregarse en máximo 15 días naturales después del fallo.

-3 vasos de precipitado de 100 ml de vidrio.

-2 probetas de 500 ml de vidrio.

-1 termómetro láser infrarrojo de rango -50°c a 550°c con certificado de verificación emitido por una entidad acreditada.

-una computadora de escritorio con sistema operativo windows 10, con una memoria RAM minina de 8 Gb, con capacidad de almacenamiento mínima de 1tb, con todos los programas actualizados y con soporte técnico las 24 horas del día, las licencias originales de todos los programas necesarios para el procesamiento de datos que requiere el banco de sangre, además de 1 impresora láser blanco/negro, con sus consumibles (toners, papel bond). cada uno de estos deberá estar verificado y con calendario de mantenimientos a más tardar 37 días naturales después del fallo.

-aportar un UPS con supresor de picos que permita un amortiguamiento de 60 minutos como mínimo y con un va mínimo de 900.

*NOTA: los equipos de apoyo no deberán tener más de 3 años de uso.

•	Consumibles.

Los calendarios serán elaborados posterior al fallo; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/ verificación de los equipos en comodato (no mayor a 30 días naturales después del fallo), según corresponda.

•Se deberá entregar material de control calidad interno para los equipos automatizados (control diario).

•El distribuidor adjudicado deberá incorporar al Banco de Sangre a un programa de control de calidad Inter laboratorio.

•El distribuidor adjudicado deberá incorporar al Banco de Sangre al control de calidad externo proporcionados por el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS) acorde al calendario que este estipula (corriendo con los gastos de la inscripción).

•El distribuidor adjudicado deberá incorporar al Banco de Sangre a un sistema de control de calidad de externo avalado por la Entidad Mexicana de Acreditación (Independiente al del CNTS).

* NOTA: los controles y calibradores internos de cada equipo deberán ser acordes al número de corridas efectuadas por mes.

La aplicación de los programas de control de calidad estará vigente hasta el término del contrato o hasta el consumo total de sus reactivos adquiridos por comodato.

La entrega de estos controles deberá ser antes del inicio de cada mes y los numero de lotes de cada control no deberá ser mas de 3 por el tiempo de contrato.

•	Documentación.

•Documentación de trazabilidad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores a estándares nacionales o internacionales proporcionados por el proveedor (únicamente a aquellos que son utilizados para calibrar o calificar).

•Se deberá entregar el Certificado analítico de calidad de los reactivos o insumos descritos en cada entrega.

•Se presentará cartas de respaldo de quien sea el fabricante o titular del registro sanitario.

•Se deberá entregar certificados de calibración vigentes de equipos o instrumentos que le apliquen.

•Se deberán entregar los calendarios anuales de mantenimientos preventivos de todos los equipos dispuestos por el distribuidor una vez adjudicado en un plazo no mayor a 30 días naturales emitido el fallo.

•Deberá entregar catalogó, manuales o ficha técnica de todos los equipos involucrados en esta plataforma en idioma español.

•Registros sanitarios vigentes de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores. En caso de que los Bienes ofertados no requieran Registro Sanitario, se deberá presentar: Constancia emitida por la COFEPRIS en la que se manifieste que el bien ofertado no requiere de Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario, deberá presentarse la referencia del Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014.

•Deberá entregar hojas de seguridad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores que apliquen de acuerdo con la NOM-018-STPS-2015.

Deberán entregar el distribuidor adjudicado una carta en la que se responsabilice del resguardo adecuado de todos los insumos que necesiten una temperatura especifica de conservación.

•Análisis de los desechos generados por el equipo, acreditando que opera bajo la normativa vigente (NOM-052-SEMARNAT-2005), en caso de que no requiera dicho análisis se deberá entregar una copia del fabricante que lo sustente.

•Carta compromiso del distribuidor adjudicado obligándose al servicio de respaldo los 365 días al año, para mantenimientos correctivos: asesoría técnica en forma inmediata y en caso de requerir visita en sitio, con tiempo de respuesta máximo de 4 horas.

•El distribuidor adjudicado deberá presentar por escrito las alternativas de procesamiento en caso de que algún equipo sufra algún desperfecto y este no sea reparado en menos de 6 horas una vez notificado al distribuidor; este será evaluado por el Banco de Sangre con el fin de garantizar los mismos estándares de calidad que ofrece el servicio.

•Si el desperfecto persistiera después de las 6 horas una vez notificado al centro de atención se deberá programar el procesamiento de las muestras en algún hospital o centro de referencia previamente autorizado.

•El proveedor adjudicado deberá proporcionar en las fechas que así se le indiquen en el calendario los reactivos adjudicados debidamente validado por el área requirente (la entrega de los reactivos deberá ser siempre en el almacén general del Instituto)

•Se deberá entregar comprobante de inscripción a los programas de control de calidad Inter laboratorios y de tercera opinión una vez adjudicado el contrato.

•Se entregarán las constancias de competencia vigentes de los ingenieros o asesores que avalen su competencia técnica en los equipos a su cargo actualizadas.

•El proveedor deberá mantener el mismo lote de reactivos, controles, calibradores y/o insumos durante el periodo de tiempo que le fue asignada la partida, y en dado caso que la naturaleza de este no permita un solo lote, no se aceptarán más de 3 lotes por el lapso de vigencia del contrato, así como una caducidad mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrega (excepto los que por su naturaleza cuenten con una caducidad menor).

•Todos los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que llegue a término de caducidad será cambiado por el proveedor y esto se deberá entregar en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

•En caso de que los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que no se usará o terminase antes de su fecha de caducidad (ejemplo: limitaciones inherentes al equipo o caducidad una vez abierto el reactivo), deberá ser cambiado por el proveedor en un plazo no mayor a 5 días naturales después del aviso del laboratorio.

•Si las características analíticas de los reactivos no concuerdan con lo especificado en el inserto basados en el control de calidad del banco de sangre se deberá cambiar dicho reactivo en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio.

•	Interface

El distribuidor adjudicado deberá proporcionar la interfaz de sus equipos (software y hardware) que sea compatible con el sistema informático presente en el Banco de Sangre, que permita la transferencia automatizada de los resultados obtenidos en el equipo en un plazo no mayor a los 30 días naturales una vez firmado el contrato. La interface deberá adaptarse totalmente a las necesidades del Instituto.

•	Capacitación

•El distribuidor adjudicado deberá capacitar por lo menos 1 vez al año a todo el personal involucrado en la plataforma en cada uno de los equipos disponibles en ella; las capacitaciones se realizarán en los turnos en los que los trabajadores se encuentran desempeñando su función.

•Se contará con 2 cursos de gestión de calidad a todo el personal involucrado (aproximadamente 4 personas) en la plataforma.

•Se contará con 2 cursos técnicos relacionados a la plataforma para todo el personal involucrado en la plataforma.

•	Sistema para mantener y monitorizar temperaturas del área asignada al equipo.

•El distribuidor adjudicado deberá colocar sensores para monitoreo en tiempo real de temperatura y humedad (2 termo-higrómetros ambientales nuevos). Con programa de calibración y certificados por la EMA, estos deberán estar calibrados.

•El distribuidor adjudicado deberá colocar aire acondicionado para mantener la temperatura idónea para el buen desempeño del equipo con mantenimiento y verificación de este.

•	Instalación de equipos.

Una vez instalados los equipos en el banco de Sangre se realizará:

•	Calificación de diseño.

•	Calificación de instalación.

•	Calificación de operación.

La calificación de diseño, instalación y operación serán realizadas de acuerdo con lo descrito en las bases de licitación.

Se deberá realizar y entregar la documentación correspondiente en un plazo no mayor a 30 días naturales una vez emitido el fallo, de acuerdo con los lineamientos del sistema de gestión de calidad del Banco de Sangre.

•	Verificación de los equipos.

•La verificación de los equipos se realizará de acuerdo con lo establecido por las guías Clinical & Laboratory Standards Institute CLSI (EP15; EP12; EP6 y/o los que apliquen).

•El proveedor asumirá todo el consumo/costo de estos en cuanto a reactivos, materiales y consumibles necesarios para la realización de la verificación.

•La realización de la verificación se hará en los equipos siempre y cuando se tenga un cambio de instrumento en el cual no se haya verificado antes en el Banco de Sangre del INP, cambio de instrumento y/o metodología o cuando se haga un remplazo metodológico, mecánico, eléctrico o electrónico sustancial en el equipo que afecte el resultado que emite este.

•En caso de no acreditar satisfactoriamente los resultados analíticos se tendrá que realizar de nuevo la verificación y si aún no se consigue obtener el resultado adecuado deberá proveerse otro equipo que si cumpla con el resultado analítico.

•	Normas aplicables

Se deberán cumplir con las normativas vigentes que a continuación se describen.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011 Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010 Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2014 Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002 Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993 Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-064-SSA1-1993 Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

•Norma Mexicana NMX-EC-15189-IMNC-2015 Requisitos Particulares para la Calidad y la Competencia de los laboratorios clínicos.

*ISO-15189:2022 requerimientos de calidad y competencia.

•Requerimientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS.

•Aquellas que apliquen

PERFIL 36.- PARA LA EXTRACCION DE SANGRE TOTAL Y SU PROCESAMIENTO MEDIANTE CENTRIFUGACIÓN, FRACCIONAMIENTO Y SELLADO EN UN SOLO PROCESO

| No. | CLAVE | DESCRIPCION | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1466380 | SET PARA PROCESO DE SANGRE TOTAL: QUE CONSTE DE 5 BOLSAS QUE PERMITAN INTEGRAR EN UN SOLO PROCESO, LOS PROCESOS AUTOMATIZADOS DE BALANCE, CENTRIFUGACIÓN, FRACCIONAMIENTO Y SELLADO AUTOMATIZADOS. BOLSA PRIMARIA CON CAPACIDAD PARA 450 ML UNIDA A UNA BOLSA CON 100 ML DE SOLUCIÓN ADITIVA, CON UN FILTRO EN LÍNEA PARA DES-LEUCOCITAR CONCENTRADO ERITROCITARIO, CON TRES BOLSAS UNIDAS POR UNA TUBERÍA CON UN UNA BIFURCACIÓN TRIPLE PARA EL DESVIÓ POR SEPARADO A LAS BOLSAS ADICIONALES DE FORMA AUTOMATIZADA DEL PLASMA LEUCO-REDUCIDO, PLAQUETAS LEUCO-REDUCIDAS Y LEUCOCITOS PARA DESECHO. | CAJA CON 18 KIT | KIT | 2,400 | 6,000 |
| 2 | R1466381 | SET PARA POOL´S PLAQUETARIOS QUE CONSTE DE UNA BOLSA PARA CONSERVACIÓN DE PLAQUETAS HASTA POR 5 DÍAS, PARA OBTENCIÓN DE POOLS PLAQUETARIOS, CON UN FILTRO EN LÍNEA PARA DES-LEUCOCITAR CONCENTRADOS PLAQUETARIOS Y TUBERÍAS PARA REALIZAR CONEXIONES ESTÉRILES DE HASTA SEIS UNIDADES DE CONCENTRADOS PLAQUETARIOS. | CAJA CON 18 KIT | KIT | 346 | 864 |
| 3 | R1462232 | BOLSA DE TRANSFERENCIA DE 300 ML EQUIPO PARA FRACCIONAR VOLUMENES DE SANGRE, PLASMA O SOLUCIONES FISIOLOGICAS ESTERIL SIN PIROGENOS, DESECHABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. PLÁSTICO PERMEABLE PARA EL INTERCAMBIO GASEOSO Y MEJORAR LA CONSERVACIÓN Y SOBREVIDA DE LOS GLOBULOS ROJOS Y PLAQUETAS. BOLSA RESISTENTE A BAJAS TEMPERATURAS QUE PERMITA ALMACENAMIENTO DE PLASMAS EN ULTRACONGELADOR | UNIDAD | UNIDAD | 600 | 1 ,500 |
| 4 | R1462233 | BOLSA DE TRANSFERENCIA DE 150 ML EQUIPO PARA FRACCIONAR VOLUMENENS DE SANGRE, PLASMA O SOLUCIONES FISIOLOGICAS ESTERIL SIN PIROGENOS, DESECHABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. PLÁSTICO PERMEABLE PARA EL INTERCAMBIO GASEOSO Y MEJORAR LA CONSERVACIÓN Y SOBREVIDA DE LOS GLOBULOS ROJOS Y PLAQUETAS. BOLSA RESISTENTE A BAJAS TEMPERATURAS QUE PERMITA ALMACENAMIENTO DE PLASMAS EN ULTRACONGELADOR | UNIDAD | UNIDAD | 1,600 | 4,000 |
| 5 | R1462235 | NAVAJAS PARA CONECTOR ESTERIL MODELO TSCD SC 201 CAJA C/ 2 CARTUCHOS DE 70 PZAS HACIENDO UN TOTAL DE 140 PZAS | UNIDAD | UNIDAD | 3 ,360 | 8,000 |
| 6 | R1464225 | BOLSA DE TRANSFERENCIA DE 600 ML EQUIPO PARA FRACCIONAR VOLUMENENS DE SANGRE, PLASMA O SOLUCIONES FISIOLOGICAS ESTERIL SIN PIROGENOS, DESECHABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. PLÁSTICO PERMEABLE PARA EL INTERCAMBIO GASEOSO Y MEJORAR LA CONSERVACIÓN Y SOBREVIDA DE LOS GLOBULOS ROJOS Y PLAQUETAS. BOLSA RESISTENTE A BAJAS TEMPERATURAS QUE PERMITA ALMACENAMIENTO DE PLASMAS EN ULTRACONGELADOR | UNIDAD | UNIDAD | 200 | 500 |

| DESCRIPCION | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| TÓNER (PIEZA) | 5 | 12 |
| GUANTES CHICOS DE NITRILO 50 PARES (CAJA) | 10 | 24 |
| GUANTES MEDIANOS DE NITRILO 50 PARES (CAJA) | 4 | 10 |
| GUANTES GRANDES DE NITRILO 50 PARES (CAJA) | 5 | 12 |
| FILTRO DE SANGRE LEUCORREDUCTOR PARA CONCENTRADO ERITROCITARIO O SANGRE TOTAL CON LÍNEAS DE DERIVACIÓN (PIEZA) | 25 | 75 |
| AGUJA DESECHABLE DE 21GX1 CON BROCHE DE ALTA SEGURIDAD (CAJA) | 20 | 50 |
| APLICADOR DE 1.5 ML DE CLOROHEXIDINA (CAJA) | 20 | 50 |
| PROTECTORES DE SONDA PARA TEMPERATURA (CAJA) | 20 | 50 |

La entrega mensual de los kits deberá dividirse en dos ocasiones (cada 15 días).

•	Calendario de entregas.

Estos serán elaborados posterior al fallo; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/ verificación de los equipos en comodato, según corresponda.

•	Entrega de reactivos, calibradores, controles o insumos del perfil.

Las entregas se realizarán bajo las siguientes condiciones:

Ubicación: Laboratorio de Banco de Sangre.

Cantidad: Lo especificado en cada uno de los apartados y renglones.

Punto de origen: Zona de envió de reactivos del distribuidor adjudicado.

Punto final: Recepción de reactivos en la zona de almacén del Instituto Nacional de Pediatría (No se recibirá ningún reactivo sin antes haber recibido el visto bueno del área de almacén general).

Toda entrega de reactivos, controles, calibradores o insumos que necesiten la conservación apropiada de la temperatura (refrigeración y/o congelación) para su adecuado funcionamiento deberá contar con el grafico que avale el control de temperatura mediante un termo-registrador que cumpla con ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado con un software que muestre las variaciones de temperatura para traslado y almacenamiento de reactivos.

El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos, mediante un gráfico de temperatura:

a).	Temperatura durante el transporte (en el momento de la entrega deberán evidenciar el resguardo de la cadena de frío por medio de graficas de temperatura que garanticen el adecuado transporte).

b).	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio.

Estos registros serán revisados y resguardados por el personal de laboratorio que recibe los insumos.

En dado caso que no cumpla con la temperatura idónea o que la conservación no sea la adecuada de dichos reactivos, controles, calibradores o insumos, estos no se aceptarán y deberán entregarse nuevos reactivos en un plazo no mayor a 5 días naturales; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

•	Equipos en comodato.

2 sistemas automatizados de procesamiento de sangre total que:

-Integre de forma automatizada en un solo proceso, (balance, centrifugación,   fraccionamiento, sellado, determinación de volumen por hemo-componente y registro de datos).

-Permita obtener concentrado eritrocitario, concentrado plaquetario y plasma leuco-reducido, así mismo deberá contar con un sistema de filtración en línea que permita la leucodepleción de eritrocitos .

-Con capacidad de procesamiento de cuatro unidades de sangre total a la vez.

-Incluya un sistema de almacenamiento y gestión de datos, con capacidad para interfazarse con el sistema informático del banco de sangre, con pantalla táctil y lector de código de barras.

•	Equipos de apoyo.

-2 equipos para interconectar en forma estéril la tubería PVC de las bolsas de transferencia y bolsa contenedora del producto sanguíneo, poseer alarmas por alteración de temperatura; intercambio de navajas, reemplazado automático después de cada unión,  depósito para navajas usadas que automáticamente indique la eliminación de las mismas, temperatura de acción de 300°f en la conexión; equipo portátil. Indicador de encendido.

-una báscula digital con margen de pesaje de hasta 2.5 kg, resolución 1 gm, de operación continua, provisión de ajuste acero automático al momento de la iniciación/ manual.

-5 juegos de pinzas de rodillo automatizadas.

-10 balanzas - agitador interfazadas al sistema computarizado de administración del banco de sangre con transferencia de datos en tiempo real, dos selladores dieléctricos de mesa y uno portátil.

- 1 equipo descongelador de plasmas mediante temperatura y tiempo regulado con capacidad para 8 unidades.

-10 tijeras de botón mediana y 10 tijeras de mayo rectas de acero inoxidable.

-una  computadora de escritorio con sistema operativo Windows 10, con una memoria RAM minina de 8 Gb, con capacidad de almacenamiento mínima de 1tb, con todos los programas actualizados y con soporte técnico las 24 horas del día, que no tengan más de 3 años de uso, las licencias originales de todos los programas necesarios para el procesamiento de los datos que arroje la plataforma así como el análisis de los mismos; además de 1 impresora láser blanco y negro, con sus consumibles (toners, papel bond 5 hojas por set, para el análisis de la productividad y de los resultados de las fracciones).

-un equipo para la determinación de hemoglobina libre en plasma, a fin de dar cumplimiento al control de calidad de hemocomponentes acorde a NOM-253-SSA1-2012.

*NOTA: los equipos de apoyo no deberán tener más de 3 años de uso.

•	Consumibles.

Los calendarios serán elaborados posterior al fallo; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/ verificación de los equipos en comodato (no mayor a 30 días naturales después del fallo), según corresponda.

•	Documentación.

•Documentación de trazabilidad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores a estándares nacionales o internacionales proporcionados por el proveedor (únicamente a aquellos que son utilizados para calibrar o calificar).

•Se deberá entregar el Certificado analítico de calidad de los reactivos o insumos descritos en cada entrega.

•Se presentará cartas de respaldo de quien sea el fabricante o titular del registro sanitario.

•Se deberá entregar certificados de calibración vigentes de equipos o instrumentos que le apliquen.

•Se deberán entregar los calendarios anuales de mantenimientos preventivos de todos los equipos dispuestos por el distribuidor una vez adjudicado en un plazo no mayor a 30 días naturales emitido el fallo.

•Deberá entregar catalogó, manuales o ficha técnica de todos los equipos involucrados en esta plataforma en idioma español.

•Registros sanitarios vigentes de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores. En caso de que los Bienes ofertados no requieran Registro Sanitario, se deberá presentar: Constancia emitida por la COFEPRIS en la que se manifieste que el bien ofertado no requiere de Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario, deberá presentarse la referencia del Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014.

•Deberá entregar hojas de seguridad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores que apliquen de acuerdo con la NOM-018-STPS-2015.

•Análisis de los desechos generados por el equipo, acreditando que opera bajo la normativa vigente (NOM-052-SEMARNAT-2005), en caso de que no requiera dicho análisis se deberá entregar una copia del fabricante que lo sustente.

•Carta compromiso del distribuidor adjudicado obligándose al servicio de respaldo los 365 días al año, para mantenimientos correctivos: asesoría técnica en forma inmediata y en caso de requerir visita en sitio, con tiempo de respuesta máximo de 4 horas.

•El distribuidor adjudicado deberá presentar por escrito las alternativas de procesamiento en caso de que algún equipo sufra algún desperfecto y este no sea reparado en menos de 6 horas una vez notificado al distribuidor; este será evaluado por el Banco de Sangre con el fin de garantizar los mismos estándares de calidad que ofrece el servicio.

•Si el desperfecto persistiera después de las 6 horas una vez notificado al centro de atención se deberá programar el procesamiento de las muestras en algún hospital o centro de referencia previamente autorizado.

•El proveedor adjudicado deberá proporcionar en las fechas que así se le indiquen en el calendario los reactivos adjudicados debidamente validado por el área requirente (la entrega de los reactivos deberá ser siempre en el almacén general del Instituto)

•Se deberá entregar comprobante de inscripción a los programas de control de calidad Inter laboratorios y de tercera opinión una vez adjudicado el contrato.

•Se entregarán las constancias de competencia vigentes de los ingenieros o asesores que avalen su competencia técnica en los equipos a su cargo actualizadas.

•El proveedor deberá mantener el mismo lote de reactivos, controles, calibradores y/o insumos durante el periodo de tiempo que le fue asignada la partida, y en dado caso que la naturaleza de este no permita un solo lote, no se aceptarán más de 3 lotes por el lapso de vigencia del contrato, así como una caducidad mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrega (excepto los que por su naturaleza cuenten con una caducidad menor).

•Todos los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que llegue a término de caducidad será cambiado por el proveedor y esto se deberá entregar en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

•En caso de que los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que no se usará o terminase antes de su fecha de caducidad (ejemplo: limitaciones inherentes al equipo o caducidad una vez abierto el reactivo), deberá ser cambiado por el proveedor en un plazo no mayor a 5 días naturales después del aviso del laboratorio.

•Si las características analíticas de los reactivos no concuerdan con lo especificado en el inserto basados en el control de calidad del banco de sangre se deberá cambiar dicho reactivo en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio.

•	Interface

El distribuidor adjudicado deberá proporcionar la interfaz de sus equipos (software y hardware) que sea compatible con el sistema informático presente en el Banco de Sangre, que permita la transferencia automatizada de los resultados obtenidos en el equipo en un plazo no mayor a los 30 días naturales una vez firmado el contrato. La interface deberá adaptarse totalmente a las necesidades del Instituto.

•	Capacitación

•El distribuidor adjudicado deberá capacitar por lo menos 1 vez al año a todo el personal involucrado en la plataforma en cada uno de los equipos disponibles en ella; las capacitaciones se realizarán en los turnos en los que los trabajadores se encuentran desempeñando su función.

•Se contará con 2 cursos de gestión de calidad a todo el personal involucrado (aproximadamente 6 personas) en la plataforma.

•Se contará con 2 cursos técnicos relacionados a la plataforma para todo el personal involucrado en la plataforma.

•	Sistema para mantener y monitorizar temperaturas del área asignada al equipo.

•El distribuidor adjudicado deberá colocar sensores para monitoreo en tiempo real de temperatura y humedad (2 termo-higrómetros ambientales nuevos). Con programa de calibración y certificados por la EMA, estos deberán estar calibrados.

•El distribuidor adjudicado deberá colocar aire acondicionado para mantener la temperatura idónea para el buen desempeño del equipo con mantenimiento y verificación de este.

•	Instalación de equipos.

Una vez instalados los equipos en el banco de Sangre se realizará:

•	Calificación de diseño.

•	Calificación de instalación.

•	Calificación de operación.

La calificación de diseño, instalación y operación serán realizadas de acuerdo con lo descrito en las bases de licitación.

Se deberá realizar y entregar la documentación correspondiente en un plazo no mayor a 30 días naturales una vez emitido el fallo, de acuerdo con los lineamientos del sistema de gestión de calidad del Banco de Sangre.

•	Verificación de los equipos.

•La verificación de los equipos se realizará de acuerdo con lo establecido por las guías Clinical & Laboratory Standards Institute CLSI (EP15; EP12; EP6 y/o los que apliquen).

•El proveedor asumirá todo el consumo/costo de estos en cuanto a reactivos, materiales y consumibles necesarios para la realización de la verificación.

•La realización de la verificación se hará en los equipos siempre y cuando se tenga un cambio de instrumento en el cual no se haya verificado antes en el Banco de Sangre del INP, cambio de instrumento y/o metodología o cuando se haga un remplazo metodológico, mecánico, eléctrico o electrónico sustancial en el equipo que afecte el resultado que emite este.

•En caso de no acreditar satisfactoriamente los resultados analíticos se tendrá que realizar de nuevo la verificación y si aún no se consigue obtener el resultado adecuado deberá proveerse otro equipo que si cumpla con el resultado analítico.

•	Normas aplicables

Se deberán cumplir con las normativas vigentes que a continuación se describen.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011 Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010 Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2014 Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002 Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993 Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-064-SSA1-1993 Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

•Norma Mexicana NMX-EC-15189-IMNC-2015 Requisitos Particulares para la Calidad y la Competencia de los laboratorios clínicos.

*ISO-15189:2022 requerimientos de calidad y competencia.

•Requerimientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS.

•Aquellas que apliquen

PERFIL 37.- DE ACIDOS NUCLEICOS PARA LA DETECCION DE VIH, VHB Y VHC PARA DONADORES

| No. | CLAVE | DESCRIPCION | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1467089 | REACTIVOS PARA LA DETERMINACION POR UNA PRUEBA MULTIPLEX NAT CUALITATIVA DE AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS IN VITRO PARA LA DETERMINACIÓN DE RNA DEL VIH TIPO 1 Y 2, HCV Y HBV MEDIANTE ENSAYO QUIMIOLUMINISCENTE. MARCA GRIFOLS (PROCLEIX ULTRIO ELITE ASSAY). | KIT PARA 1 000 PRUEBAS | PRUEBAS | 3,600 | 9,000 |

- Consumibles.

| No. | DESCRIPCION | PRESENTACION | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNIDADES MULTITUBO | CAJA CON 1000 PIEZAS | 6 | 15 |
| 2 | JUEGO DE BOLSAS DE DESHECHO | CAJA CON 15 PIEZAS | 4 | 8 |
| 3 | CUBIERTA DEL CONTENEDOR DE DESHECHOS DE MTU | CAJA CON 20 PIEZAS | 5 | 12 |
| 4 | TAPONES DE REPUESTO DE REACTIVOS (SONDA DISCRIMINATORIA Y AMPLIFICACIÓN) | BOLSA CON 50 PIEZAS | 5 | 12 |
| 5 | TAPONES DE REPUESTO DE REACTIVOS (SONDA DISCRIMINATORIA Y ENZIMÁTICO) | BOLSA CON 50 PIEZAS | 5 | 12 |
| 6 | TAPONES DE REPUESTO DE REACTIVOS (POTENCIADOR DE DIANA) | BOLSA CON 50 PIEZAS | 5 | 12 |
| 7 | PUNTA DITIPS | CAJA CON 7000 | 3 | 7 |
| 8 | SOLUCION LIMPIADORA ENDOZYME | FRASCO DE 4 LITROS | 2 | 5 |
| 9 | HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% | FRASCO 10L | 4 | 9 |
| 10 | TUBOS DE 5 ML CON ANTICOAGULANTE EDTA K2 CON GEL SEPARADOR | RACK DE 100 TUBOS | 22 | 54 |
| 11 | PUNTAS DE PLASTICO PARA PIPETA DE 1 A 10µL NEPTUNE CON FILTRO | RACK 96 PUNTAS | 8 | 20 |
| 12 | PUNTAS DE PLASTICO PARA PIPETA DE 10 A 100µL NEPTUNE CON FILTRO | RACK 96 PUNTAS | 8 | 20 |
| 13 | PUNTAS DE PLASTICO PARA PIPETA DE 100 A 1000µL NEPTUNE CON FILTRO | RACK 96 PUNTAS | 10 | 24 |
| 14 | TOALLAS AZULES PARA LIMPIEZA DE ÁREAS | ROLLO CON 20 TOALLAS | 1 | 2 |
| 15 | TOALLAS LIBRES DE PELUSA (KIMWIPES ) | CAJA CON 280 | 7 | 18 |
| 16 | TOALLAS DE ALCOHOL | CAJA CON 100 TOALLITAS | 10 | 24 |
| 17 | ISOPOS CON SOLUCION ANTISEPTICA | CAJA CON 50 PIEZAS | 44 | 108 |
| 18 | AGUJA PARA TOMA Y RECOLECCIÓN DE SANGRE CON CUBIERTA DE SEGURIDAD INTEGRADA. CALIBRE 21 G X 1-1/4”. | CAJA CON 48 PIEZAS | 36 | 90 |
| 19 | BATA QUIRURGICA ESTERIL | PIEZA | 24 | 60 |
| 20 | GUANTES DE NITRILO PARA EXPLORACION NO ESTERILES TALLA CHICO | CAJA CON 100 GUANTES | 7 | 18 |
| 21 | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA | BOLSA CON 500 PIEZAS | 8 | 20 |
| 22 | TONNER | PIEZA | 5 | 12 |

- Controles:

| No. | DESCRIPCION | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUERO CONTROL DE TERCERA OPINION QUE CONTENGA REACTIVIDAD PARA DETECCION DE RNA Y DNA VIRAL QUE INCLUYA DETECCION CUALITATIVA DE HIV; HCV y HBV. CAJA CON 5 MICROTUBOS CON 1 ML CADA UNO. | 20 | 48 |
| 2 | SUERO CONTROL MULTIMARCADOR NEGATIVO DE TERCERA OPINION QUE CONTENGA REACTIVIDAD PARA DETECCION DE RNA Y DNA VIRAL QUE INCLUYA DETECCION CUALITATIVA DE HIV; HCV y HBV. CAJA CON 10 MICROTUBOS CON 1.2 ML CADA UNO. | 10 | 24 |

•	Calendario de entregas.

Estos serán elaborados posterior al fallo; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/ verificación de los equipos en comodato, según corresponda.

•	Entrega de reactivos, calibradores, controles o insumos del perfil.

Las entregas se realizarán bajo las siguientes condiciones:

Ubicación: Laboratorio de Banco de Sangre.

Cantidad: Lo especificado en cada uno de los apartados y renglones.

Punto de origen: Zona de envió de reactivos del distribuidor adjudicado.

Punto final: Recepción de reactivos en la zona de almacén del Instituto Nacional de Pediatría (No se recibirá ningún reactivo sin antes haber recibido el visto bueno del área de almacén general).

Toda entrega de reactivos, controles, calibradores o insumos que necesiten la conservación apropiada de la temperatura (refrigeración y/o congelación) para su adecuado funcionamiento deberá contar con el grafico que avale el control de temperatura mediante un termo-registrador que cumpla con ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado con un software que muestre las variaciones de temperatura para traslado y almacenamiento de reactivos.

El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos, mediante un gráfico de temperatura:

a).	Temperatura durante el transporte (en el momento de la entrega deberán evidenciar el resguardo de la cadena de frío por medio de graficas de temperatura que garanticen el adecuado transporte).

b).	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio.

Estos registros serán revisados y resguardados por el personal de laboratorio que recibe los insumos.

En dado caso que no cumpla con la temperatura idónea o que la conservación no sea la adecuada de dichos reactivos, controles, calibradores o insumos, estos no se aceptarán y deberán entregarse nuevos reactivos en un plazo no mayor a 5 días naturales; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

•	Equipos en comodato.

Equipo para amplificación de ácidos nucleicos que integre en forma automatizada todos los pasos necesarios desde el procesamiento de las muestras hasta la amplificación, detección y la reducción de datos.

Mediante la medición cualitativa de ácidos nucleicos a través de amplificación in vitro que permita la detección de los virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis C y hepatitis B, por quimioluminiscencia en especímenes humanos. Mediante los siguientes pasos:

•Captura seleccionada (proceso por el cual se aísla el DNA o RNA para su amplificación).

•Amplificación mediada por transcripción (utiliza 2 enzimas para producir miles de millones de copias).

•Ensayo de protección de la hibridación (proceso en el cual se unen a las sondas una marca de éster de acridinio para luego ser seleccionadas para su lectura)

•Ensayo de cinética doble (detección multiplex para la emisión de fotones)

•	Equipos de apoyo.

•Centrífuga con velocidad y temperatura regulable, con programas de centrifugación ajustables para la separación del suero o plasma de la fase preanalítica del ensayo.

•Microprocesador giratorio de temperatura controlada para atemperamiento y/o descongelación de los reactivos.

•Una computadora de escritorio nueva con sistema operativo Windows 10, con una memoria RAM minina de 8 gb, con soporte técnico las 24 horas del día, con licencias originales de todos los programas necesarios para la captura y emisión de resultados, además del análisis estadístico de los controles internos y externos propios de la plataforma, además de impresora láser blanco/negro para la emisión de resultados, además de los controles internos y externos.

Aportar un UPS con supresor de picos que permita un amortiguamiento de 60 minutos como mínimo y con un va mínimo de 900 por cada equipo.

*NOTA: los equipos de apoyo no deberán tener más de 3 años de uso.

•	Consumibles.

Los calendarios serán elaborados posterior al fallo; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/ verificación de los equipos en comodato (no mayor a 30 días naturales después del fallo), según corresponda.

•El distribuidor adjudicado deberá incorporar al Banco de Sangre a un sistema de control de calidad de externo avalado por la Entidad Mexicana de Acreditación.

* NOTA: los controles y calibradores internos de cada equipo deberán ser acordes al número de corridas efectuadas por mes.

La aplicación de los programas de control de calidad estará vigente hasta el término del contrato o hasta el consumo total de sus reactivos adquiridos por comodato.

•	Documentación.

•Documentación de trazabilidad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores a estándares nacionales o internacionales proporcionados por el proveedor (únicamente a aquellos que son utilizados para calibrar o calificar).

•Se deberá entregar el Certificado analítico de calidad de los reactivos o insumos descritos en cada entrega.

•Se presentará cartas de respaldo de quien sea el fabricante o titular del registro sanitario.

•Se deberá entregar certificados de calibración vigentes de equipos o instrumentos que le apliquen.

•Se deberán entregar los calendarios anuales de mantenimientos preventivos de todos los equipos dispuestos por el distribuidor una vez adjudicado en un plazo no mayor a 30 días naturales emitido el fallo.

•Deberá entregar catalogó, manuales o ficha técnica de todos los equipos involucrados en esta plataforma en idioma español.

•Registros sanitarios vigentes de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores. En caso de que los Bienes ofertados no requieran Registro Sanitario, se deberá presentar: Constancia emitida por la COFEPRIS en la que se manifieste que el bien ofertado no requiere de Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario, deberá presentarse la referencia del Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014.

•Deberá entregar hojas de seguridad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores que apliquen de acuerdo con la NOM-018-STPS-2015.

. Deberán entregar el distribuidor adjudicado una carta en la que se responsabilice del resguardo adecuado de todos los insumos que necesiten una temperatura especifica de conservación.

•Análisis de los desechos generados por el equipo, acreditando que opera bajo la normativa vigente (NOM-052-SEMARNAT-2005), en caso de que no requiera dicho análisis se deberá entregar una copia del fabricante que lo sustente.

•Carta compromiso del distribuidor adjudicado obligándose al servicio de respaldo los 365 días al año, para mantenimientos correctivos: asesoría técnica en forma inmediata y en caso de requerir visita en sitio, con tiempo de respuesta máximo de 4 horas.

•El distribuidor adjudicado deberá presentar por escrito las alternativas de procesamiento en caso de que algún equipo sufra algún desperfecto y este no sea reparado en menos de 6 horas una vez notificado al distribuidor; este será evaluado por el Banco de Sangre con el fin de garantizar los mismos estándares de calidad que ofrece el servicio.

•Si el desperfecto persistiera después de las 6 horas una vez notificado al centro de atención se deberá programar el procesamiento de las muestras en algún hospital o centro de referencia previamente autorizado.

•El proveedor adjudicado deberá proporcionar en las fechas que así se le indiquen en el calendario los reactivos adjudicados debidamente validado por el área requirente (la entrega de los reactivos deberá ser siempre en el almacén general del Instituto)

•Se deberá entregar comprobante de inscripción a los programas de control de calidad Inter laboratorios y de tercera opinión una vez adjudicado el contrato.

•Se entregarán las constancias de competencia vigentes de los ingenieros o asesores que avalen su competencia técnica en los equipos a su cargo actualizadas.

•El proveedor deberá mantener el mismo lote de reactivos, controles, calibradores y/o insumos durante el periodo de tiempo que le fue asignada la partida, y en dado caso que la naturaleza de este no permita un solo lote, no se aceptarán más de 3 lotes por el lapso de vigencia del contrato, así como una caducidad mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrega (excepto los que por su naturaleza cuenten con una caducidad menor).

•Todos los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que llegue a término de caducidad será cambiado por el proveedor y esto se deberá entregar en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

•En caso de que los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que no se usará o terminase antes de su fecha de caducidad (ejemplo: limitaciones inherentes al equipo o caducidad una vez abierto el reactivo), deberá ser cambiado por el proveedor en un plazo no mayor a 5 días naturales después del aviso del laboratorio.

•Si las características analíticas de los reactivos no concuerdan con lo especificado en el inserto basados en el control de calidad del banco de sangre se deberá cambiar dicho reactivo en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio.

•	Interface

El distribuidor adjudicado deberá proporcionar la interfaz de sus equipos (software y hardware) que sea compatible con el sistema informático presente en el Banco de Sangre, que permita la transferencia automatizada de los resultados obtenidos en el equipo en un plazo no mayor a los 30 días naturales una vez firmado el contrato. La interface deberá adaptarse totalmente a las necesidades del Instituto.

•	Capacitación

•El distribuidor adjudicado deberá capacitar por lo menos 1 vez al año a todo el personal involucrado en la plataforma en cada uno de los equipos disponibles en ella; las capacitaciones se realizarán en los turnos en los que los trabajadores se encuentran desempeñando su función.

•Se contará con 2 cursos de gestión de calidad a todo el personal involucrado (aproximadamente 4 personas) en la plataforma.

•Se contará con 2 cursos técnicos relacionados a la plataforma para todo el personal involucrado en la plataforma.

•	Sistema para mantener y monitorizar temperaturas del área asignada al equipo.

•El distribuidor adjudicado deberá colocar sensores para monitoreo en tiempo real de temperatura y humedad (2 termo-higrómetros ambientales nuevos). Con programa de calibración y certificados por la EMA, estos deberán estar calibrados.

•El distribuidor adjudicado deberá colocar aire acondicionado para mantener la temperatura idónea para el buen desempeño del equipo con mantenimiento y verificación de este.

•	Instalación de equipos.

Una vez instalados los equipos en el banco de Sangre se realizará:

•	Calificación de diseño.

•	Calificación de instalación.

•	Calificación de operación.

La calificación de diseño, instalación y operación serán realizadas de acuerdo con lo descrito en las bases de licitación.

Se deberá realizar y entregar la documentación correspondiente en un plazo no mayor a 30 días naturales una vez emitido el fallo, de acuerdo con los lineamientos del sistema de gestión de calidad del Banco de Sangre.

•	Verificación de los equipos.

•La verificación de los equipos se realizará de acuerdo con lo establecido por las guías Clinical & Laboratory Standards Institute CLSI (EP15; EP12; EP6 y/o los que apliquen).

•El proveedor asumirá todo el consumo/costo de estos en cuanto a reactivos, materiales y consumibles necesarios para la realización de la verificación.

•La realización de la verificación se hará en los equipos siempre y cuando se tenga un cambio de instrumento en el cual no se haya verificado antes en el Banco de Sangre del INP, cambio de instrumento y/o metodología o cuando se haga un remplazo metodológico, mecánico, eléctrico o electrónico sustancial en el equipo que afecte el resultado que emite este.

•En caso de no acreditar satisfactoriamente los resultados analíticos se tendrá que realizar de nuevo la verificación y si aún no se consigue obtener el resultado adecuado deberá proveerse otro equipo que si cumpla con el resultado analítico.

•	Normas aplicables

Se deberán cumplir con las normativas vigentes que a continuación se describen.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011 Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010 Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2014 Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002 Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993 Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-064-SSA1-1993 Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

•Norma Mexicana NMX-EC-15189-IMNC-2015 Requisitos Particulares para la Calidad y la Competencia de los laboratorios clínicos.

*ISO-15189:2022 requerimientos de calidad y competencia.

•Requerimientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS.

•Aquellas que apliquen

PERFIL 38.- DE ANTIGENOS LEUCOCITARIOS HUMANOS PARA TRANSPLANTE

| No. | CLAVE | DESCRIPCION | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1462422 | KIT PARA LA TIPIFICACIÓN DE ALELOS HLA A/B/C/DR/DQ POR TÉCNICA PCR-SSO | KIT DE 100 PRUEBAS | PRUEBAS | 320 | 800 |
| 2 | R1462423 | KIT PARA LA TIPIFICACIÓN DE ALELOS HLA DP POR TÉCNICA PCR-SSO | KIT 100 PRUEBAS | PRUEBAS | 320 | 800 |
| 3 | R1466168 | KIT PARA LA TIPIFICACIÓN DE ALELOS HLA B POR TÉCNICA PCR-SSO | KIT 100 PRUEBAS | PRUEBAS | 80 | 200 |
| 4 | R1456193 | KIT PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-IGG HLA DE CLASE I Y CLASE II (%PRA) POR TÉCNICA DE LUMINOMETRÍA | KIT PARA 25 PRUEBAS | PRUEBAS | 75 | 150 |
| 5 | R1456194 | KIT PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-IGG HLA CLASE I Y CLASE II ESPECÍFICOS DE ALELO POR TÉCNICA DE LUMINOMETRÍA | KIT DE 25 PRUEBAS | PRUEBAS | 75 | 150 |
| 6 | R1463597 | KIT PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS PARA SINGLE ANTIGEN ANTI-IGG HLA CLASE I Y CLASE II POR TÉCNICA DE LUMINOMETRÍA | KIT DE 25 PRUEBAS | PRUEBAS | 75 | 150 |

| DESCRIPCIÓN | PRESENTACION | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |
| --- | --- | --- | --- |
| VACUTAINER MARIPOSA 0.8 X19MM X178MM (REF 367287) | CAJA CON 50 PIEZAS | 3 | 8 |
| FILTER TIPS 1000UL QUIAGEN (REF 990352) | CAJA CON 8 RACKS | 3 | 8 |
| FILTER TIPS 200UL QUIAGEN (REF 990332) | CAJA CON 8 RACKS | 3 | 8 |
| THERMOWELL 96 WELL PLATE (REF 7311) | CAJA CON 30 PIEZAS | 1 | 3 |
| MICROTAINER K2 EDTA 1.0MG 13X75MM (REF 363706) | RACK CON 50 TUBOS | 1 | 3 |
| MICROPLACAS 250 WELL CON POLIMERASA (REF 7701-3250) | PAQUETE CON 5 PLACAS | 8 | 20 |
| RESEIVOR 25 ML (REF 95128095) THERMOSCIENTIFIC | CAJA CON 100 PIEZAS | 1 | 3 |
| PUNTAS DE 10 µL CON FILTRO NEPTUNE (REF BT10) | CAJA 10 RACKS | 10 | 24 |
| PUNTAS DE 100 µL CON FILTRO NEPTUNE (REF BT200) | CAJA 10 RACKS | 3 | 8 |
| PUNTAS DE 200 µL CON FILTRO NEPTUNE (REF BT200) | CAJA 10 RACKS | 16 | 40 |
| PUNTAS DE 1000 µL CON FILTRO NEPTUNE (REF BT1000) | CAJA 10 RACKS | 3 | 8 |
| PIPETAS TRANSFER 3.5ML (REF 86.1172) | CAJA 500 PIEZAS | 3 | 8 |
| XMAP SHEATH FLUID (REF LXSF20) | CAJA CON 20L | 1 | 3 |
| ROTOR ADAPTER QIAGEN10X24 (REF 990394) | KIT | 1 | 3 |
| TUBO ACD 6.0 ML 13X100MM (REF 364816) | RACK CON 100 TUBOS | 5 | 12 |
| TUBO ACD 8.5 ML 16X100MM (REF 364606) | RACK CON 100 TUBOS | 3 | 6 |
| TUBO SERUM 6.0 ML 13X100 (REF. 368175) | RACK CON 100 TUBOS | 5 | 12 |
| TUBO K2 EDTA 4 ML 13X75MM (REF368171) | RACK CON 100 TUBOS | 5 | 12 |
| MICROTUBE 2 ML (REF 72.608) | BOLSA CON 500 PIEZAS | 5 | 12 |
| ELUTION TUBES 1.5 ML (REF 72.690.025) | BOLSA CON 50 PIEZAS | 5 | 12 |
| DNA BLOOD MINIKIT (250) (REF51106) | KIT | 1 | 3 |
| AGUA LIBRE DE NUCLEASA 02UM (REFAM9930) | FRASCO 500ML | 1 | 3 |
| BANDAS REDONDAS (REF170C) | CAJA CON 100 PIEZAS | 1 | 3 |
| CARTUCHOS 933XL-932XL | CARTUCHO | 5 | 12 |
| HISOPOS CON SOLUCION ANTISEPTICAS 1.6ML (REF1820C2011) | CAJA CON 50 PIEZAS | 6 | 16 |
| TUBO DE VIDRIO 12X75MM (REF 99445-12) | CAJA CON 250 PIEZAS | 6 | 16 |
| GUANTES CHICOS DE NITRILO NO ESTERIL | CAJA CON 100 PIEZAS | 10 | 24 |
| TAQ DNA POLIMERASA RECOMBINADO (REF EP0402) | KIT | 10 | 24 |
| VACUTAINER ECLIPSE 21X32MM (REF 208084) | CAJA CON 48 PIEZAS | 6 | 16 |
| PHOSPHATE BUFFERED SALINE PH 7.2 | FRASCO 500ML | 1 | 3 |
| DITHIOTHREITOL (DTT) MOLECULAR BIOLOGY GRADE | FRASCO 5G | 1 | 3 |
| PE CONJUGATED STREPTAVIDIN (REF LT-SAPE) | KIT | 5 | 12 |
| KIMWIPES KIMTECH (REF 34120) | CAJA 280 PIEZAS | 10 | 24 |
| PAPEL PARAFILM 4 IN X 125 FT (REF SC-200311) | ROLLO | 1 | 2 |
| ETHYL ALCOHOL PURE GRADO MOLECULAR (REF 1002366199) | FRASCO 500ML | 1 | 3 |
| ALCOHOL ETILICO 71.5° DESNATURALIZADO | BOTELLA 1L | 1 | 3 |
| GASA SECA 10X10CM | BOLSA 200 PIEZAS | 4 | 10 |
| PE CONJUGATED GOAT ANTI HUMAN IG-G | KIT | 1 | 3 |
| LUMINEX CALIBRATION MICROESPHERES (Ref LXCAL) | KIT | 5 | 12 |
| LUMINEX CONTROL MICROSPHERES (Ref. LXCON) | KIT | 5 | 12 |
| LABSCREEN NEGATIVE CONTROL (Ref. LS-NC) | KIT | 5 | 12 |

- Calendario de entregas.

Estos serán elaborados posterior al fallo; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/ verificación de los equipos en comodato, según corresponda.

- Entrega de reactivos, calibradores, controles o insumos del perfil.

Las entregas se realizarán bajo las siguientes condiciones:

Ubicación: Laboratorio de Banco de Sangre.

Cantidad: Lo especificado en cada uno de los apartados y renglones.

Punto de origen: Zona de envió de reactivos del distribuidor adjudicado.

Punto final: Recepción de reactivos en la zona de almacén del Instituto Nacional de Pediatría (No se recibirá ningún reactivo sin antes haber recibido el visto bueno del área de almacén general).

Toda entrega de reactivos, controles, calibradores o insumos que necesiten la conservación apropiada de la temperatura (refrigeración y/o congelación) para su adecuado funcionamiento deberá contar con el grafico que avale el control de temperatura mediante un termo-registrador que cumpla con ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado con un software que muestre las variaciones de temperatura para traslado y almacenamiento de reactivos.

El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos, mediante un gráfico de temperatura:

a).	Temperatura durante el transporte (en el momento de la entrega deberán evidenciar el resguardo de la cadena de frío por medio de graficas de temperatura que garanticen el adecuado transporte).

b).	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio.

Estos registros serán revisados y resguardados por el personal de laboratorio que recibe los insumos.

En dado caso que no cumpla con la temperatura idónea o que la conservación no sea la adecuada de dichos reactivos, controles, calibradores o insumos, estos no se aceptarán y deberán entregarse nuevos reactivos en un plazo no mayor a 5 días naturales; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

- Equipos en comodato.

Un Autoanalizador con lector lambda que permita la lectura de ensayos multiparamétricos mediante la identificación de perlas de poliestireno y 2 sistemas láser rojo y verde que sirvan como identificador y reporteador respectivamente. El sistema deberá contar con una plataforma de lectura, plataforma XY para microplacas y módulo de fluidos. Asimismo, deberá contar con un software de operación que permita la calibración del equipo y a su vez con un programa de interpretación de datos modelo fusión, que permita la interrelación entre resultados de un mismo paciente, así como el almacenamiento y consulta de datos históricos. El equipo debe permitir la cuantificación de unidades de fluorescencia para facilitar la interpretación de las pruebas, así como la modificación de los puntos de corte.

- Equipos de apoyo.

•1 Termociclador para 96 pozos con bloque de oro.

•1 microcentrífuga tipo eppendorf para microtubos de volumen máximo de 1 ml de no más de 2 años de uso.

•1 juego de pipetas semiautomáticas de volumen variable (1-3 µl; 2-20 µl; 20-200 µl; 100-1000 µl) (máximo 2 años de uso), con soporte para estas; con programa de calibración y certificados por la EMA. Deberán ir acompañadas con las puntas con filtro a cada pipeta en racks y el número de estas deberá corresponder a la cantidad de pruebas requeridas y esto se deberá entregarse en máximo 15 días naturales después del fallo.

•2 pipetas multicanal mecánicas nuevas de 8 canales de volumen variable eppendorf con capacidad de 1 a 10 µl con una división de 0.01µl para puntas de 20 µl con programa de calibración y certificados por la EMA. Deberán ir acompañadas con las puntas con filtro a cada pipeta en racks y el número de estas deberá corresponder a la cantidad de pruebas requeridas y esto se deberá entregarse en máximo 15 días naturales después del fallo.

•2 pipetas multicanal mecánicas nuevas de 8 canales de volumen variable eppendorf con capacidad de 10 a 100 µl con una división de 0.1µl para puntas de 200 µl con programa de calibración y certificados por la EMA. Deberán ir acompañadas con las puntas con filtro a cada pipeta en racks y el número de estas deberá corresponder a la cantidad de pruebas requeridas y esto se deberá entregarse en máximo 15 días naturales después del fallo.

•un vortex.

•un cronometro contador de minutos programable de 4 canales nuevo

•dos computadoras de escritorio con sistema operativo Windows 10, con una memoria RAM minina de 8 Gb, con capacidad de almacenamiento mínima de 1tb, con todos los programas actualizados y con soporte técnico las 24 horas del día, que no tengan más de 3 años de uso, las licencias originales de todos los programas necesarios para el procesamiento de datos que requiere el banco de sangre, además de impresora láser blanco/negro, con sus consumibles (toners, papel bond).

•Aportar un UPS con supresor de picos que permita un amortiguamiento de 60 minutos como mínimo y con un va mínimo de 900 por cada equipo. (máximo 2 años de uso).

*nota: los equipos de apoyo no deberán tener más de 3 años de uso.

- Consumibles.

Los calendarios serán elaborados posterior al fallo; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/ verificación de los equipos en comodato (no mayor a 30 días naturales después del fallo), según corresponda.

•El distribuidor adjudicado deberá incorporar al Banco de Sangre a un sistema de control de calidad de externo (UCLA).

* NOTA: los controles y calibradores internos de cada equipo deberán ser acordes al número de corridas efectuadas por mes.

La aplicación de los programas de control de calidad estará vigente hasta el término del contrato o hasta el consumo total de sus reactivos adquiridos por comodato.

- Documentación.

•Documentación de trazabilidad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores a estándares nacionales o internacionales proporcionados por el proveedor (únicamente a aquellos que son utilizados para calibrar o calificar).

•Se deberá entregar el Certificado analítico de calidad de los reactivos o insumos descritos en cada entrega.

•Se presentará cartas de respaldo de quien sea el fabricante o titular del registro sanitario.

•Se deberá entregar certificados de calibración vigentes de equipos o instrumentos que le apliquen.

•Se deberán entregar los calendarios anuales de mantenimientos preventivos de todos los equipos dispuestos por el distribuidor una vez adjudicado en un plazo no mayor a 30 días naturales emitido el fallo.

•Deberá entregar catalogó, manuales o ficha técnica de todos los equipos involucrados en esta plataforma en idioma español.

•Registros sanitarios vigentes de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores. En caso de que los Bienes ofertados no requieran Registro Sanitario, se deberá presentar: Constancia emitida por la COFEPRIS en la que se manifieste que el bien ofertado no requiere de Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario, deberá presentarse la referencia del Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014.

•Deberá entregar hojas de seguridad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores que apliquen de acuerdo con la NOM-018-STPS-2015.

. Deberán entregar el distribuidor adjudicado una carta en la que se responsabilice del resguardo adecuado de todos los insumos que necesiten una temperatura especifica de conservación.

•Análisis de los desechos generados por el equipo, acreditando que opera bajo la normativa vigente (NOM-052-SEMARNAT-2005), en caso de que no requiera dicho análisis se deberá entregar una copia del fabricante que lo sustente.

•Carta compromiso del distribuidor adjudicado obligándose al servicio de respaldo los 365 días al año, para mantenimientos correctivos: asesoría técnica en forma inmediata y en caso de requerir visita en sitio, con tiempo de respuesta máximo de 4 horas.

•El distribuidor adjudicado deberá presentar por escrito las alternativas de procesamiento en caso de que algún equipo sufra algún desperfecto y este no sea reparado en menos de 6 horas una vez notificado al distribuidor; este será evaluado por el Banco de Sangre con el fin de garantizar los mismos estándares de calidad que ofrece el servicio.

•Si el desperfecto persistiera después de las 6 horas una vez notificado al centro de atención se deberá programar el procesamiento de las muestras en algún hospital o centro de referencia previamente autorizado.

•El proveedor adjudicado deberá proporcionar en las fechas que así se le indiquen en el calendario los reactivos adjudicados debidamente validado por el área requirente (la entrega de los reactivos deberá ser siempre en el almacén general del Instituto)

•Se deberá entregar comprobante de inscripción a los programas de control de calidad Inter laboratorios y de tercera opinión una vez adjudicado el contrato.

•Se entregarán las constancias de competencia vigentes de los ingenieros o asesores que avalen su competencia técnica en los equipos a su cargo actualizadas.

•El proveedor deberá mantener el mismo lote de reactivos, controles, calibradores y/o insumos durante el periodo de tiempo que le fue asignada la partida, y en dado caso que la naturaleza de este no permita un solo lote, no se aceptarán más de 3 lotes por el lapso de vigencia del contrato, así como una caducidad mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrega (excepto los que por su naturaleza cuenten con una caducidad menor).

•Todos los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que llegue a término de caducidad será cambiado por el proveedor y esto se deberá entregar en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

•En caso de que los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que no se usará o terminase antes de su fecha de caducidad (ejemplo: limitaciones inherentes al equipo o caducidad una vez abierto el reactivo), deberá ser cambiado por el proveedor en un plazo no mayor a 5 días naturales después del aviso del laboratorio.

•Si las características analíticas de los reactivos no concuerdan con lo especificado en el inserto basados en el control de calidad del banco de sangre se deberá cambiar dicho reactivo en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio.

- Interface

El distribuidor adjudicado deberá proporcionar la interfaz de sus equipos (software y hardware) que sea compatible con el sistema informático presente en el Banco de Sangre, que permita la transferencia automatizada de los resultados obtenidos en el equipo en un plazo no mayor a los 30 días naturales una vez firmado el contrato. La interface deberá adaptarse totalmente a las necesidades del Instituto.

- Capacitación

•El distribuidor adjudicado deberá capacitar por lo menos 1 vez al año a todo el personal involucrado en la plataforma en cada uno de los equipos disponibles en ella; las capacitaciones se realizarán en los turnos en los que los trabajadores se encuentran desempeñando su función.

•Se contará con 2 cursos de gestión de calidad a todo el personal involucrado (aproximadamente 3 personas) en la plataforma.

•Se contará con 2 cursos técnicos relacionados a la plataforma para todo el personal involucrado en la plataforma.

- Sistema para mantener y monitorizar temperaturas del área asignada al equipo.

•El distribuidor adjudicado deberá colocar sensores para monitoreo en tiempo real de temperatura y humedad (2 termo-higrómetros ambientales nuevos). Con programa de calibración y certificados por la EMA, estos deberán estar calibrados.

•El distribuidor adjudicado deberá colocar aire acondicionado para mantener la temperatura idónea para el buen desempeño del equipo con mantenimiento y verificación de este.

- Instalación de equipos.

Una vez instalados los equipos en el banco de Sangre se realizará:

•	Calificación de diseño.

•	Calificación de instalación.

•	Calificación de operación.

La calificación de diseño, instalación y operación serán realizadas de acuerdo con lo descrito en las bases de licitación.

Se deberá realizar y entregar la documentación correspondiente en un plazo no mayor a 30 días naturales una vez emitido el fallo, de acuerdo con los lineamientos del sistema de gestión de calidad del Banco de Sangre.

- Verificación de los equipos.

•La verificación de los equipos se realizará de acuerdo con lo establecido por las guías Clinical & Laboratory Standards Institute CLSI (EP15; EP12; EP6 y/o los que apliquen).

•El proveedor asumirá todo el consumo/costo de estos en cuanto a reactivos, materiales y consumibles necesarios para la realización de la verificación.

•La realización de la verificación se hará en los equipos siempre y cuando se tenga un cambio de instrumento en el cual no se haya verificado antes en el Banco de Sangre del INP, cambio de instrumento y/o metodología o cuando se haga un remplazo metodológico, mecánico, eléctrico o electrónico sustancial en el equipo que afecte el resultado que emite este.

•En caso de no acreditar satisfactoriamente los resultados analíticos se tendrá que realizar de nuevo la verificación y si aún no se consigue obtener el resultado adecuado deberá proveerse otro equipo que si cumpla con el resultado analítico.

- Normas aplicables

Se deberán cumplir con las normativas vigentes que a continuación se describen.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011 Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010 Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2014 Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002 Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993 Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-064-SSA1-1993 Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

•Norma Mexicana NMX-EC-15189-IMNC-2015 Requisitos Particulares para la Calidad y la Competencia de los laboratorios clínicos.

*ISO-15189:2022 requerimientos de calidad y competencia.

•Requerimientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS.

•Aquellas que apliquen.

PERFIL 39.- DE FOTOAFERESIS EXTRACORPOREA

| No. | CLAVE | DESCRIPCION | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1468565 | KIT DESECHABLE EN SISTEMA CERRADO SIN LÁTEX DE UN SOLO USO; CON OPCIÓN UNIPUNCIÓN O DOBLE PUNCIÓN, CONTIENE ORGANIZADOR DE TUBOS DE LA BOMBA Y FILTRO DE SANGRE DE 200 MICRAS, MÓDULO DE FOTOACTIVACIÓN PERMEABLE A RAYOS UV, BOWL DE CENTRIFUGADOR CON TUBO CONDUCTOR, CUBETA PARA HEMATOCRITO; BOLSA DE TRATAMIENTO CON PUERTO DE ACCESO SIN AGUJA Y PUERTO PERFORADOR PARA CONTENER CAPA LEUCOCITARIA; BOLSA DE REGRESO CON PUERTO PERFORADOR; LÍNEAS DE SOLUCIÓN SALINA Y ANTICOAGULANTE CON BAYONETA Y PUNZÓN; VÍAS DE EXTRACCIÓN Y REGRESO DEL PACIENTE CON RESPECTIVA CÚPULA DE PRESIÓN DEL SISTEMA IDENTIFICADAS POR COLORES; TARJETA SMART CARD PARA REGISTRO DE DATOS, VOLUMEN EXTRACORPÓREO MÍNIMO DE 280 ML. | CAJA CON 3 KIT | KIT | 36 | 90 |
| 2 | R1468566 | METOXALENO (20 MICROGRAMOS/ ML) SOLUCIÓN ESTÉRIL, VIAL DE 10 ML QUE CONTIENE 200 MICROGRAMOS (MCG) DE METOXALENO. | VIAL | VIAL | 36 | 90 |

- Calendario de entregas.

Estos serán elaborados posterior al fallo; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/ verificación de los equipos en comodato, según corresponda.

- Entrega de reactivos, calibradores, controles o insumos del perfil.

Las entregas se realizarán bajo las siguientes condiciones:

Ubicación: Laboratorio de Banco de Sangre.

Cantidad: Lo especificado en cada uno de los apartados y renglones.

Punto de origen: Zona de envió de reactivos del distribuidor adjudicado.

Punto final: Recepción de reactivos en la zona de almacén del Instituto Nacional de Pediatría (No se recibirá ningún reactivo sin antes haber recibido el visto bueno del área de almacén general).

Toda entrega de reactivos, controles, calibradores o insumos que necesiten la conservación apropiada de la temperatura (refrigeración y/o congelación) para su adecuado funcionamiento deberá contar con el grafico que avale el control de temperatura mediante un termo-registrador que cumpla con ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado con un software que muestre las variaciones de temperatura para traslado y almacenamiento de reactivos.

El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos, mediante un gráfico de temperatura:

a).	Temperatura durante el transporte (en el momento de la entrega deberán evidenciar el resguardo de la cadena de frío por medio de graficas de temperatura que garanticen el adecuado transporte).

b).	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio.

Estos registros serán revisados y resguardados por el personal de laboratorio que recibe los insumos.

En dado caso que no cumpla con la temperatura idónea o que la conservación no sea la adecuada de dichos reactivos, controles, calibradores o insumos, estos no se aceptarán y deberán entregarse nuevos reactivos en un plazo no mayor a 5 días naturales; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

- Equipos en comodato.

- Sistema integrado para Fotoaféresis extracorpórea que combina la separación de células y la foto activación en un solo paso   en circuito cerrado y estéril. Presenta una pantalla LCD táctil  integrada con puerto para Smart card que registra datos del tratamiento;  cámara de centrífuga  equipada  con un bowl de caudal continuo para separar los componentes  y un sensor  que identifica  automáticamente los glóbulos  rojos;  detector de fugas; plataforma  con sistema de control de líquidos que  contiene  5 bombas peristálticas, sensor de presión de acceso y  retorno, sensor de presión de centrífuga, detectores de aire; módulo de  foto activación que  contiene 18 lámparas  de luz UVA.

- Set de protectores para cúpulas de presión adicional.

- Documentación.

•Documentación de trazabilidad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores a estándares nacionales o internacionales proporcionados por el proveedor (únicamente a aquellos que son utilizados para calibrar o calificar).

•Se deberá entregar el Certificado analítico de calidad de los reactivos o insumos descritos en cada entrega.

•Se presentará cartas de respaldo de quien sea el fabricante o titular del registro sanitario.

•Se deberá entregar certificados de calibración vigentes de equipos o instrumentos que le apliquen.

•Se deberán entregar los calendarios anuales de mantenimientos preventivos de todos los equipos dispuestos por el distribuidor una vez adjudicado en un plazo no mayor a 30 días naturales emitido el fallo.

•Deberá entregar catalogó, manuales o ficha técnica de todos los equipos involucrados en esta plataforma en idioma español.

•Registros sanitarios vigentes de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores. En caso de que los Bienes ofertados no requieran Registro Sanitario, se deberá presentar: Constancia emitida por la COFEPRIS en la que se manifieste que el bien ofertado no requiere de Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario, deberá presentarse la referencia del Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014.

•Deberá entregar hojas de seguridad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores que apliquen de acuerdo con la NOM-018-STPS-2015.

Deberán entregar el distribuidor adjudicado una carta en la que se responsabilice del resguardo adecuado de todos los insumos que necesiten una temperatura especifica de conservación.

•Análisis de los desechos generados por el equipo, acreditando que opera bajo la normativa vigente (NOM-052-SEMARNAT-2005), en caso de que no requiera dicho análisis se deberá entregar una copia del fabricante que lo sustente.

•Carta compromiso del distribuidor adjudicado obligándose al servicio de respaldo los 365 días al año, para mantenimientos correctivos: asesoría técnica en forma inmediata y en caso de requerir visita en sitio, con tiempo de respuesta máximo de 4 horas.

•El distribuidor adjudicado deberá presentar por escrito las alternativas de procesamiento en caso de que algún equipo sufra algún desperfecto y este no sea reparado en menos de 6 horas una vez notificado al distribuidor; este será evaluado por el Banco de Sangre con el fin de garantizar los mismos estándares de calidad que ofrece el servicio.

•Se deberá entregar comprobante de inscripción a los programas de control de calidad Inter laboratorios y de tercera opinión una vez adjudicado el contrato.

•Se entregarán las constancias de competencia vigentes de los ingenieros o asesores que avalen su competencia técnica en los equipos a su cargo actualizadas.

•El proveedor deberá mantener el mismo lote de reactivos, controles, calibradores y/o insumos durante el periodo de tiempo que le fue asignada la partida, y en dado caso que la naturaleza de este no permita un solo lote, no se aceptarán más de 3 lotes por el lapso de vigencia del contrato, así como una caducidad mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrega (excepto los que por su naturaleza cuenten con una caducidad menor).

•Todos los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que llegue a término de caducidad será cambiado por el proveedor y esto se deberá entregar en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

•En caso de que los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que no se usará o terminase antes de su fecha de caducidad (ejemplo: limitaciones inherentes al equipo o caducidad una vez abierto el reactivo), deberá ser cambiado por el proveedor en un plazo no mayor a 5 días naturales después del aviso del laboratorio.

•Si las características analíticas de los reactivos no concuerdan con lo especificado en el inserto basados en el control de calidad del banco de sangre se deberá cambiar dicho reactivo en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio.

- Capacitación

•El distribuidor adjudicado deberá capacitar por lo menos 1 vez al año a todo el personal involucrado en la plataforma en cada uno de los equipos disponibles en ella; las capacitaciones se realizarán en los turnos en los que los trabajadores se encuentran desempeñando su función.

- Normas aplicables

Se deberán cumplir con las normativas vigentes que a continuación se describen.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011 Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010 Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2014 Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002 Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993 Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-064-SSA1-1993 Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

•Norma Mexicana NMX-EC-15189-IMNC-2015 Requisitos Particulares para la Calidad y la Competencia de los laboratorios clínicos.

*ISO-15189:2022 requerimientos de calidad y competencia.

•Requerimientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS.

•Aquellas que apliquen.

PERFIL 40.- DE SECUENCIACION DE NUEVA GENERACION

| No. | CLAVE | DESCRIPCION | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1469168 | REACTIVO PARA PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DE QUIMERISMO GENÉTICO POR SECUENCIACIÓN MASIVA | KIT CON 24 PRUEBAS | KIT | 8 | 18 |
| 1 | R1469169 | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE HLA LOCUS A/B/C/DR POR SECUENCIACIÓN MASIVA (ALTA RESOLUCION) | KIT CON 96 PRUEBAS | KIT | 2 | 3 |

- Calendario de entregas.

Estos serán elaborados posterior al fallo; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/ verificación de los equipos en comodato, según corresponda.

- Entrega de reactivos, calibradores, controles o insumos del perfil.

Las entregas se realizarán bajo las siguientes condiciones:

Ubicación: Laboratorio de Banco de Sangre.

Cantidad: Lo especificado en cada uno de los apartados y renglones.

Punto de origen: Zona de envió de reactivos del distribuidor adjudicado.

Punto final: Recepción de reactivos en la zona de almacén del Instituto Nacional de Pediatría (No se recibirá ningún reactivo sin antes haber recibido el visto bueno del área de almacén general).

Toda entrega de reactivos, controles, calibradores o insumos que necesiten la conservación apropiada de la temperatura (refrigeración y/o congelación) para su adecuado funcionamiento deberá contar con el grafico que avale el control de temperatura mediante un termo-registrador que cumpla con ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado con un software que muestre las variaciones de temperatura para traslado y almacenamiento de reactivos.

El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos, mediante un gráfico de temperatura:

a).	Temperatura durante el transporte (en el momento de la entrega deberán evidenciar el resguardo de la cadena de frío por medio de graficas de temperatura que garanticen el adecuado transporte).

b).	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio.

Estos registros serán revisados y resguardados por el personal de laboratorio que recibe los insumos.

En dado caso que no cumpla con la temperatura idónea o que la conservación no sea la adecuada de dichos reactivos, controles, calibradores o insumos, estos no se aceptarán y deberán entregarse nuevos reactivos en un plazo no mayor a 5 días naturales; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

- Equipos en comodato.

-Sistema de secuenciación de nueva generación (NGS) con tecnología de secuenciación por síntesis que permita pasar el ADN a los datos analizados en máximo 8 horas; debe integrar generación de clústers, la secuenciación y el análisis de datos en un solo instrumento. Debe tener la posibilidad de preparación de librerías en un tiempo máximo de 8 horas independientemente del protocolo, números de muestra y tamaño del fragmento del DNA.  Debe contar con un software en tiempo real que incluya el análisis de imágenes y las llamadas de base.

- Equipos de apoyo.

• Analizador de fluorometría diseñado para cuantificación de DNA, RNA y concentraciones de proteínas; capaz de cuantificar en menos de 3 segundos con capacidad de trabajo con 1µl de muestra

•Magneto montado en placa.

•vortex

- 2 Termocicladores para 96 pozos con bloque de oro

•Agitador de microplacas y microtubos

•2 pipetas de un solo canal mecánicas nuevas de 8 canales de volumen variable eppendorf con capacidad de 0.5 a 10 µl con una división de 0.01µl para puntas de 20 µl con programa de calibración y certificados por la EMA. deberán ir acompañadas con las puntas con filtro a cada pipeta en racks y el número de estas deberá corresponder a la cantidad de pruebas requeridas y esto se deberá entregarse en máximo 15 días naturales después del fallo.

•2 pipetas multicanal mecánicas nuevas de 8 canales de volumen variable eppendorf con capacidad de 10 a 100 µl con una división de 0.1µl para puntas de 200 µl con programa de calibración y certificados por la EMA. deberán ir acompañadas con las puntas con filtro a cada pipeta en racks y el número de estas deberá corresponder a la cantidad de pruebas requeridas y esto se deberá entregarse en máximo 15 días naturales después del fallo.

•2 juegos de pipetas semiautomáticas de volumen variable (1-3 µl; 2-20 µl; 20-200 µl; 100-1000 µl) (máximo 2 años de uso), con soporte para estas; con programa de calibración y certificados por la EMA. deberán ir acompañadas con las puntas con filtro a cada pipeta en racks y el número de estas deberá corresponder a la cantidad de pruebas requeridas.

•2 computadoras de escritorio con sistema operativo windows 10, con una memoria RAM minina de 8 Gb, con capacidad de almacenamiento mínima de 1tb, con todos los programas actualizados y con soporte técnico las 24 horas del día, las licencias originales de todos los programas necesarios para el procesamiento de datos que requiere el banco de sangre, además de 1 impresoras láser blanco/negro.

•UPS con supresor de picos que permita un amortiguamiento de 60 minutos como mínimo y con un va mínimo de 900 por cada equipo. (máximo 2 años de uso).

*NOTA: los equipos de apoyo no deberán tener más de 3 años de uso.

- Consumibles.

Los calendarios serán elaborados posterior al fallo; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/ verificación de los equipos en comodato (no mayor a 30 días naturales después del fallo), según corresponda.

| CONSUMIBLES |  |
| --- | --- |
| DEVYSER CHIMERISM 24 | LA CANTIDAD DE LOS CONSUMIBLES ESTARÁN EN RELACIÓN AL NUMERO DE PRUEBAS ENTREGADAS DE ACUERDO CONL CALENDARIO. |
| DEVYSER INDEX PLATE A |  |
| DEVYSER LIBRARY CLEAN |  |
| PHIX CONTROL V3 |  |
| QUBIT DSDNA HS ASSAY KIT 500 RX |  |
| QUBIT ASSAY TUBES 500 |  |
| NAOH 1,0N GRADO BIOLOGIA MOLECULAR (1 LITRO) |  |
| KIMWIPES |  |
| ETANOL GRADO BIOLOGIA MOLECULAR (1 LITRO) |  |
| TWEEN 20 (500ML) |  |
| AGUA GRADO BIOLOGIA MOLECULAR |  |
| PLACAS PCR |  |
| TUBOS DE 1,5 ML |  |
| TUBOS DE 0.2 ML |  |
| PLACAS DE 96 POCILLOS DE 0.2 ML |  |
| TUBOS DE 15 ML |  |
| MICROAMPCLEAR ADHESIVE FILM |  |
| EP DUAFILTER TIPS 0.1-10 UL (960 PUNTAS) |  |
| EP DUAFILTER TIPS 2-20 UL (960 PUNTAS) |  |
| EP DUAFILTER TIPS 20-300 UL (960 PUNTAS) |  |
| EP DUAFILTER TIPS 50-1000 UL (960 PUNTAS) |  |
| QIAMP DNA BLOOD MINI KIT |  |
| MISEQ REAGENT NANO KIT V2 (300 CYCLES) |  |
| MISEQ REAGENT MICRO KIT V2 (300 CYCLES) |  |
| BUNDLE ALLTYPES NGS 11 LOCI SAMPLE PREP FLEX KIT |  |
| AGENCOURT AMPURE XP 60 ML |  |

- Controles:

•Se deberá entregar material de control calidad interno para los equipos automatizados (control diario).

•El distribuidor adjudicado deberá incorporar al Banco de Sangre a un sistema de control de calidad de externo avalado por la Entidad Mexicana de Acreditación. (ASHI)

* NOTA: los controles y calibradores internos de cada equipo deberán ser acordes al número de corridas efectuadas por mes.

La aplicación de los programas de control de calidad estará vigente hasta el término del contrato o hasta el consumo total de sus reactivos adquiridos por comodato.

- Documentación.

•Documentación de trazabilidad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores a estándares nacionales o internacionales proporcionados por el proveedor (únicamente a aquellos que son utilizados para calibrar o calificar).

•Se deberá entregar el Certificado analítico de calidad de los reactivos o insumos descritos en cada entrega.

•Se presentará cartas de respaldo de quien sea el fabricante o titular del registro sanitario.

•Se deberá entregar certificados de calibración vigentes de equipos o instrumentos que le apliquen.

•Se deberán entregar los calendarios anuales de mantenimientos preventivos de todos los equipos dispuestos por el distribuidor una vez adjudicado en un plazo no mayor a 30 días naturales emitido el fallo.

•Deberá entregar catalogó, manuales o ficha técnica de todos los equipos involucrados en esta plataforma en idioma español.

•Registros sanitarios vigentes de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores. En caso de que los Bienes ofertados no requieran Registro Sanitario, se deberá presentar: Constancia emitida por la COFEPRIS en la que se manifieste que el bien ofertado no requiere de Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario, deberá presentarse la referencia del Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014.

•Deberá entregar hojas de seguridad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores que apliquen de acuerdo con la NOM-018-STPS-2015.

.Deberán entregar el distribuidor adjudicado una carta en la que se responsabilice del resguardo adecuado de todos los insumos que necesiten una temperatura especifica de conservación.

•Análisis de los desechos generados por el equipo, acreditando que opera bajo la normativa vigente (NOM-052-SEMARNAT-2005), en caso de que no requiera dicho análisis se deberá entregar una copia del fabricante que lo sustente.

•Carta compromiso del distribuidor adjudicado obligándose al servicio de respaldo los 365 días al año, para mantenimientos correctivos: asesoría técnica en forma inmediata y en caso de requerir visita en sitio, con tiempo de respuesta máximo de 4 horas.

•El distribuidor adjudicado deberá presentar por escrito las alternativas de procesamiento en caso de que algún equipo sufra algún desperfecto y este no sea reparado en menos de 6 horas una vez notificado al distribuidor; este será evaluado por el Banco de Sangre con el fin de garantizar los mismos estándares de calidad que ofrece el servicio.

•Si el desperfecto persistiera después de las 6 horas una vez notificado al centro de atención se deberá programar el procesamiento de las muestras en algún hospital o centro de referencia previamente autorizado.

•El proveedor adjudicado deberá proporcionar en las fechas que así se le indiquen en el calendario los reactivos adjudicados debidamente validado por el área requirente (la entrega de los reactivos deberá ser siempre en el almacén general del Instituto)

•Se deberá entregar comprobante de inscripción a los programas de control de calidad Inter laboratorios y de tercera opinión una vez adjudicado el contrato.

•Se entregarán las constancias de competencia vigentes de los ingenieros o asesores que avalen su competencia técnica en los equipos a su cargo actualizadas.

•El proveedor deberá mantener el mismo lote de reactivos, controles, calibradores y/o insumos durante el periodo de tiempo que le fue asignada la partida, y en dado caso que la naturaleza de este no permita un solo lote, no se aceptarán más de 3 lotes por el lapso de vigencia del contrato, así como una caducidad mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrega (excepto los que por su naturaleza cuenten con una caducidad menor).

•Todos los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que llegue a término de caducidad será cambiado por el proveedor y esto se deberá entregar en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

•En caso de que los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que no se usará o terminase antes de su fecha de caducidad (ejemplo: limitaciones inherentes al equipo o caducidad una vez abierto el reactivo), deberá ser cambiado por el proveedor en un plazo no mayor a 5 días naturales después del aviso del laboratorio.

•Si las características analíticas de los reactivos no concuerdan con lo especificado en el inserto basados en el control de calidad del banco de sangre se deberá cambiar dicho reactivo en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio.

- Interface

El distribuidor adjudicado deberá proporcionar la interfaz de sus equipos (software y hardware) que sea compatible con el sistema informático presente en el Banco de Sangre, que permita la transferencia automatizada de los resultados obtenidos en el equipo en un plazo no mayor a los 30 días naturales una vez firmado el contrato. La interface deberá adaptarse totalmente a las necesidades del Instituto.

- Capacitación

•El distribuidor adjudicado deberá capacitar por lo menos 1 vez al año a todo el personal involucrado en la plataforma en cada uno de los equipos disponibles en ella; las capacitaciones se realizarán en los turnos en los que los trabajadores se encuentran desempeñando su función.

•Se contará con 2 cursos de gestión de calidad a todo el personal involucrado (aproximadamente 4 personas) en la plataforma.

•Se contará con 2 cursos técnicos relacionados a la plataforma para todo el personal involucrado en la plataforma.

- Sistema para mantener y monitorizar temperaturas del área asignada al equipo.

•El distribuidor adjudicado deberá colocar sensores para monitoreo en tiempo real de temperatura y humedad (2 termo-higrómetros ambientales nuevos). Con programa de calibración y certificados por la EMA, estos deberán estar calibrados.

•El distribuidor adjudicado deberá colocar aire acondicionado para mantener la temperatura idónea para el buen desempeño del equipo con mantenimiento y verificación de este.

- Instalación de equipos.

Una vez instalados los equipos en el banco de Sangre se realizará:

•	Calificación de diseño.

•	Calificación de instalación.

•	Calificación de operación.

La calificación de diseño, instalación y operación serán realizadas de acuerdo con lo descrito en las bases de licitación.

Se deberá realizar y entregar la documentación correspondiente en un plazo no mayor a 30 días naturales una vez emitido el fallo, de acuerdo con los lineamientos del sistema de gestión de calidad del Banco de Sangre.

- Verificación de los equipos.

•La verificación de los equipos se realizará de acuerdo con lo establecido por las guías Clinical & Laboratory Standards Institute CLSI (EP15; EP12; EP6 y/o los que apliquen).

•El proveedor asumirá todo el consumo/costo de estos en cuanto a reactivos, materiales y consumibles necesarios para la realización de la verificación.

•La realización de la verificación se hará en los equipos siempre y cuando se tenga un cambio de instrumento en el cual no se haya verificado antes en el Banco de Sangre del INP, cambio de instrumento y/o metodología o cuando se haga un remplazo metodológico, mecánico, eléctrico o electrónico sustancial en el equipo que afecte el resultado que emite este.

•En caso de no acreditar satisfactoriamente los resultados analíticos se tendrá que realizar de nuevo la verificación y si aún no se consigue obtener el resultado adecuado deberá proveerse otro equipo que si cumpla con el resultado analítico.

- Normas aplicables

Se deberán cumplir con las normativas vigentes que a continuación se describen.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011 Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010 Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2014 Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002 Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993 Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-064-SSA1-1993 Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

•Norma Mexicana NMX-EC-15189-IMNC-2015 Requisitos Particulares para la Calidad y la Competencia de los laboratorios clínicos.

*ISO-15189:2022 requerimientos de calidad y competencia.

•Requerimientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS.

•Aquellas que apliquen

PERFIL 41.- INACTIVACIÓN DE PATÓGENOS

| No. | CLAVE | DESCRIPCION | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | MIN | MAX |
| 1 | R1470769 | REACTIVOS PARA INACTIVACIÓN DE PATÓGENOS DE PLAQUETAS | PRUEBA | PRUEBA | 384 | 960 |

- Calendario de entregas.

Estos serán elaborados posterior al fallo; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/ verificación de los equipos en comodato, según corresponda.

- Entrega de reactivos, calibradores, controles o insumos del perfil.

Las entregas se realizarán bajo las siguientes condiciones:

Ubicación: Laboratorio de Banco de Sangre.

Cantidad: Lo especificado en cada uno de los apartados y renglones.

Punto de origen: Zona de envió de reactivos del distribuidor adjudicado.

Punto final: Recepción de reactivos en la zona de almacén del Instituto Nacional de Pediatría (No se recibirá ningún reactivo sin antes haber recibido el visto bueno del área de almacén general).

Toda entrega de reactivos, controles, calibradores o insumos que necesiten la conservación apropiada de la temperatura (refrigeración y/o congelación) para su adecuado funcionamiento deberá contar con el grafico que avale el control de temperatura mediante un termo-registrador que cumpla con ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado con un software que muestre las variaciones de temperatura para traslado y almacenamiento de reactivos.

El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos, mediante un gráfico de temperatura:

a).	Temperatura durante el transporte (en el momento de la entrega deberán evidenciar el resguardo de la cadena de frío por medio de graficas de temperatura que garanticen el adecuado transporte).

b).	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio.

Estos registros serán revisados y resguardados por el personal de laboratorio que recibe los insumos.

En dado caso que no cumpla con la temperatura idónea o que la conservación no sea la adecuada de dichos reactivos, controles, calibradores o insumos, estos no se aceptarán y deberán entregarse nuevos reactivos en un plazo no mayor a 5 días naturales; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

- Equipo en comodato

Dado que el consumo de estos reactivos hace necesaria invariablemente la utilización de equipo (s) propiedad del proveedor, se solicita a este proporcionar el o los equipos citados a continuación sin costo alguno para el instituto,  durante el tiempo requerido para el consumo de los reactivos adjudicados.

- Equipo de reducción de patógenos y globulos blancos que consta del iluminador: proporciona luz ultravioleta y agitación con un software que integra y gestiona la generación de informes y el almacenamiento de datos

- Equipos de apoyo

- Sellador de mesa con navajas integradas

- Juego de pipetas semiautomáticas de volumen variable (1-10 µl; 10-50 µl; 10-100 µl; 100-1000 µl) (máximo 2 años de uso), con soporte para estas; con programa de calibración y certificados por la ema. Deberán ir acompañadas con las puntas sin filtro a cada pipeta en racks y el número de estas deberá corresponder a la cantidad de pruebas requeridas.

- 1 computadora de escritorio con sistema operativo windows 10, con una memoria RAM minina de 8 gb, con capacidad de almacenamiento mínima de 1tb, con todos los programas actualizados y con soporte técnico las 24 horas del día, que no tengan más de 2 años de uso, las licencias originales de todos los programas necesarios para el procesamiento de datos que requiere el banco de sangre, además de 1 impresoras láser blanco/negro.

- Ups con supresor de picos que permita un amortiguamiento de 60 minutos como mínimo y con un va mínimo de 900 por cada equipo. (máximo 2 años de uso).

- Documentación.

•Documentación de trazabilidad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores a estándares nacionales o internacionales proporcionados por el proveedor (únicamente a aquellos que son utilizados para calibrar o calificar).

•Se deberá entregar el Certificado analítico de calidad de los reactivos o insumos descritos en cada entrega.

•Se presentará cartas de respaldo de quien sea el fabricante o titular del registro sanitario.

•Se deberá entregar certificados de calibración vigentes de equipos o instrumentos que le apliquen.

•Se deberán entregar los calendarios anuales de mantenimientos preventivos de todos los equipos dispuestos por el distribuidor una vez adjudicado en un plazo no mayor a 30 días naturales emitido el fallo.

•Deberá entregar catalogó, manuales o ficha técnica de todos los equipos involucrados en esta plataforma en idioma español.

•Registros sanitarios vigentes de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores. En caso de que los Bienes ofertados no requieran Registro Sanitario, se deberá presentar: Constancia emitida por la COFEPRIS en la que se manifieste que el bien ofertado no requiere de Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario, deberá presentarse la referencia del Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014.

•Deberá entregar hojas de seguridad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores que apliquen de acuerdo con la NOM-018-STPS-2015.

. Deberán entregar el distribuidor adjudicado una carta en la que se responsabilice del resguardo adecuado de todos los insumos que necesiten una temperatura especifica de conservación.

•Análisis de los desechos generados por el equipo, acreditando que opera bajo la normativa vigente (NOM-052-SEMARNAT-2005), en caso de que no requiera dicho análisis se deberá entregar una copia del fabricante que lo sustente.

•Carta compromiso del distribuidor adjudicado obligándose al servicio de respaldo los 365 días al año, para mantenimientos correctivos: asesoría técnica en forma inmediata y en caso de requerir visita en sitio, con tiempo de respuesta máximo de 4 horas.

•El distribuidor adjudicado deberá presentar por escrito las alternativas de procesamiento en caso de que algún equipo sufra algún desperfecto y este no sea reparado en menos de 6 horas una vez notificado al distribuidor; este será evaluado por el Banco de Sangre con el fin de garantizar los mismos estándares de calidad que ofrece el servicio.

•Si el desperfecto persistiera después de las 6 horas una vez notificado al centro de atención se deberá programar el procesamiento de las muestras en algún hospital o centro de referencia previamente autorizado.

•El proveedor adjudicado deberá proporcionar en las fechas que así se le indiquen en el calendario los reactivos adjudicados debidamente validado por el área requirente (la entrega de los reactivos deberá ser siempre en el almacén general del Instituto)

•Se deberá entregar comprobante de inscripción a los programas de control de calidad Inter laboratorios y de tercera opinión una vez adjudicado el contrato.

•Se entregarán las constancias de competencia vigentes de los ingenieros o asesores que avalen su competencia técnica en los equipos a su cargo actualizadas.

•El proveedor deberá mantener el mismo lote de reactivos, controles, calibradores y/o insumos durante el periodo de tiempo que le fue asignada la partida, y en dado caso que la naturaleza de este no permita un solo lote, no se aceptarán más de 3 lotes por el lapso de vigencia del contrato, así como una caducidad mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrega (excepto los que por su naturaleza cuenten con una caducidad menor).

•Todos los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que llegue a término de caducidad será cambiado por el proveedor y esto se deberá entregar en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

•En caso de que los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que no se usará o terminase antes de su fecha de caducidad (ejemplo: limitaciones inherentes al equipo o caducidad una vez abierto el reactivo), deberá ser cambiado por el proveedor en un plazo no mayor a 5 días naturales después del aviso del laboratorio.

•Si las características analíticas de los reactivos no concuerdan con lo especificado en el inserto basados en el control de calidad del banco de sangre se deberá cambiar dicho reactivo en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio.

- Capacitación

•El distribuidor adjudicado deberá capacitar por lo menos 1 vez al año a todo el personal involucrado en la plataforma en cada uno de los equipos disponibles en ella; las capacitaciones se realizarán en los turnos en los que los trabajadores se encuentran desempeñando su función.

•Se contará con 1 cursos de gestión de calidad a todo el personal involucrado (aproximadamente 4 personas) en la plataforma.

•Se contará con 1 cursos técnicos relacionados a la plataforma para todo el personal involucrado en la plataforma.

- Instalación de equipos.

Una vez instalados los equipos en el banco de Sangre se realizará:

•	Calificación de diseño.

•	Calificación de instalación.

•	Calificación de operación.

La calificación de diseño, instalación y operación serán realizadas de acuerdo con lo descrito en las bases de licitación.

Se deberá realizar y entregar la documentación correspondiente en un plazo no mayor a 30 días naturales una vez emitido el fallo, de acuerdo con los lineamientos del sistema de gestión de calidad del Banco de Sangre.

- Verificación de los equipos.

•La verificación de los equipos se realizará de acuerdo con lo establecido por las guías Clinical & Laboratory Standards Institute CLSI (EP15; EP12; EP6 y/o los que apliquen).

•El proveedor asumirá todo el consumo/costo de estos en cuanto a reactivos, materiales y consumibles necesarios para la realización de la verificación.

•La realización de la verificación se hará en los equipos siempre y cuando se tenga un cambio de instrumento en el cual no se haya verificado antes en el Banco de Sangre del INP, cambio de instrumento y/o metodología o cuando se haga un remplazo metodológico, mecánico, eléctrico o electrónico sustancial en el equipo que afecte el resultado que emite este.

•En caso de no acreditar satisfactoriamente los resultados analíticos se tendrá que realizar de nuevo la verificación y si aún no se consigue obtener el resultado adecuado deberá proveerse otro equipo que si cumpla con el resultado analítico.

- Normas aplicables

Se deberán cumplir con las normativas vigentes que a continuación se describen.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011 Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010 Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2014 Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002 Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993 Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-064-SSA1-1993 Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

•Norma Mexicana NMX-EC-15189-IMNC-2015 Requisitos Particulares para la Calidad y la Competencia de los laboratorios clínicos.

*ISO-15189:2022 requerimientos de calidad y competencia.

•Requerimientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS.

•Aquellas que apliquen

| LABORATORIO DE QUÍMICA CLÍNICA-URGENCIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERFIL 42- DE MARCADORES CARDÍACOS |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | CLAVE | DESCRIPCION | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA |  |
| 1 | R1470035 | TROPONINA I | KIT | PRUEBA | 480 | 1,200 |  |
| 2 | R1470036 | NT-pro-BNP | KIT | PRUEBA | 480 | 1,200 |  |
| *RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE ENTREGAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO: EBC. VIRGINIA MARTÍNEZ BEZIES |  |  |  |  |  |  |  |
| *RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE ENTREGAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO: EBC. VIRGINIA MARTÍNEZ BEZIES |  |  |  |  |  |  |  |
| REACTIVOS PARA CONTROLES Y CALIBRADORES DEL PERFIL DE MARCADORES CARDÍACOS: |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | CLAVE | DESCRIPCION |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA |  |
| 1 |  | REACTIVO PARA CONTROLES Y CALIBRACIONES |  | PRUEBA | 180 | 450 |  |

1.	MARCADORES CARDÍACOS

2.	METODOLOGÍA: Fluorometría de resolución temporal (TRF)

3.	 ESPECIFICACIONES PARA LOS REACTIVOS

3.1	Ser compatibles con las metodologías solicitadas.

3.2	Es indispensable que los equipos, reactivos, controles, calibradores y demás consumibles necesarios para la realización de todas las pruebas del perfil, sean entregados de forma inmediata una vez adjudicado el contrato al licitante, previa calendarización con el área requirente.

3.3	Incluir el reactivo suficiente y necesario al costo por prueba reportada, así mismo, contemplar el necesario para controles, calibraciones y diluciones, reprocesos, verificación de los equipos en sito, etc

3.4	El licitante adjudicado, deberá garantizar que proporcionará los reactivos, calibradores, controles, etc., en calidad y cantidad suficiente de acuerdo con las pruebas requeridas por el laboratorio considerando posibles riesgos por contingencia.

3.5	 Estabilidad del reactivo: Los lotes de reactivos y su fecha de caducidad deberán ser consecutivos y progresivos al último lote recibido. No se aceptarán lotes anteriores a los entregados inicialmente por el proveedor adjudicado sin justificación.

Los reactivos y calibradores deberán estar listos para ser utilizados de manera inmediata en el equipo y no requerir preparación previa o acondicionamiento de manera que, finalizado el cambio o uso de éstos, se permita el proceso y emisión de resultados de las muestras recibidas en el Laboratorio.

3.6	Fecha de caducidad: Se requiere que los reactivos entregados sean del mismo lote, con vigencia mínima de un año o mayor a 6 meses y además deberán presentar carta compromiso de canje si llegada la fecha de caducidad, el material no fuera utilizado.

3.7	Registro Sanitario: Deberán presentar registro sanitario vigente de acuerdo con lo establecido en el cuerpo de la Licitación de los reactivos solicitados en el perfil, así como de los equipos presentados.

3.8	 Hojas de datos de seguridad: Se requiere se presenten las hojas de seguridad para el manejo de todos los reactivos y calibradores solicitados en el perfil.

3.9	Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo (NOM-018-STPS-2015): Deberá entregarse el listado de sustancias químicas peligrosas contenidas en los reactivos solicitados en este perfil de acuerdo con lo solicitado en la norma referida.

3.10	 Trazabilidad: Se deberá contar con la documentación de trazabilidad metrológica de todos los calibradores de las pruebas solicitadas en el perfil ((incluir datos de incertidumbre de medida).

3.11	 Transporte: El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos, mediante sistema digital de registro continuo de temperatura y/o un gráfico el control de:

a.	Temperatura del almacén del proveedor

b.	Temperatura durante el transporte

c.	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio

3.12	Trazabilidad y control de temperatura: En la entrega de reactivos y consumibles, deberá asegurarse la cadena de red fría mediante un termómetro con certificado de calibración que cumpla las directivas ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado, con documentación vigente que deberá ser entregada al inicio del contrato.

3.13	Estos registros serán revisados por el personal de laboratorio que recibe los insumos, de no mostrarlos, no será posible la recepción de los reactivos e insumos pues no es posible asegurar la calidad de éstos.

3.14	Si los reactivos, calibradores, controles, etc., requieren congelación para su almacenamiento, incluir la instalación de un sistema digital para control de temperatura, calibrado a patrón nacional o internacional, así como programa de mantenimiento del mismo.

4.	NÚMERO DE EQUIPOS

| Cantidad | Características | Dimensiones máximas | Metodología |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Equipo de mesa nuevo, de última generación de mediano rendimiento | 50 cm de ancho 60 cm de largo 60 cm de alto | Fluorometría de resolución temporal (TRF) |

5.	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

5.1	Sistema automatizado de acceso flujo continuo de trabajo, así como control de variación de temperatura +/- 1.0 °C para el sistema de incubación.

5.2	Sistema que conste de equipo de mediano rendimiento que sea capaz de realizar al menos 30 determinaciones por hora.

5.3	 El analizador deberá contar con la capacidad de realizar la medición de todas las pruebas listadas en el perfil.

5.4	 La velocidad de análisis debe alcanzar un tiempo de medida menor a veinte minutos.

5.5	El volumen de muestra requerido (suero/plasma), incluyendo volumen el muerto en adaptadores pediátricos, para los estudios solicitados debe ser menor a 250 microlitros o, en sangre total 500 microlitros.

5.6	 El rango de medición de los analitos debe ser de 0.010 – 25 μg/L para Troponina I y de 70– 35,000 ng/L para NT-proBNP.

5.7	Software de operación del equipo en idioma español. Manual de instrucciones de operación de versión reciente o actualizada al software, preferentemente en medio electrónico.

5.8	Inventario automático por prueba y estado de reactivos visibles en pantalla.

5.9	Almacenamiento en memoria de resultados de pacientes y posibilidad de recuperación con impresora láser; con capacidad de almacenamiento en dispositivo externo de resultados de calibración.

5.10	Empleo de controles líquidos para el perfil solicitado.

5.11	Capacidad de trabajar con tubo primario (3 mililitros).

5.12	Lector de código de barras para muestras en tubo primario y reactivos.

5.13	Deberá incluir consumibles y todo lo necesario para su funcionamiento, así como para el mantenimiento del mismo durante todo el tiempo que se encuentre en el laboratorio.

5.14	 Que no requiera más de 10 minutos en mantenimientos diarios para su operación.

5.15	 Mantenimientos preventivos 3 veces al año (o según sea requerido de acuerdo con el desempeño observado) del equipo analizador, abarcando verificación de longitud de onda de lámpara trazable a patrón nacional de intensidad luminosa.

5.16	Es indispensable entregar reporte oficial de que los desechos generados por el equipo analizador están libres de CRETI (si estos se vierten directamente al drenaje de acuerdo con las normas oficiales mexicanas NOM-052-SEMARNAT-2005 y NOM-053-SEMARNAT-1993).

5.17	Servicio de respaldo los 365 días al año, para mantenimientos correctivos: asesoría técnica en forma inmediata y en caso de requerir visita en sitio, con tiempo de respuesta máximo de dos horas.

5.18	Incluir opción de validación electrónica de resultados, impresión de informe de resultados.

5.19	Se deberá entregar kit completo y demás piezas que pueda reemplazar el usuario, como stock de emergencia.

5.20	Software de control de calidad integrado y simultáneo al propio de los sistemas de análisis para procesar cuando menos tres niveles de control de calidad líquidos, transportable a software de almacenamiento que realice gráficos de Levey-Jennings y que puedan ser impresos en forma mensual, con capacidad de controlar diferentes lotes de un mismo reactivo al mismo tiempo y contar con programa de control de calidad simultáneo al propio de los sistemas.

5.21	Para asegurar la calidad en los servicios de ingeniería, se deberá presentar currículum y documentación que avale la experiencia y capacitación del personal que realizará los mantenimientos a los equipos.

6.	EQUIPOS DE SOPORTE

6.1	Agitador rotatorio para muestras de sangre total anticoagulada.

7	CONSUMIBLES

7.1	Incluir todos los consumibles necesarios para el funcionamiento total del equipo y proceso de muestras, considerando:

•	Puntas plásticas para pipetas automáticas de 0.5-10, 10-200 y 50-1000 microlitros.

•	Tubos tipo eppendorf de 0.6 y 1.5 mililitros que permitan proteger el contenido de la luz.

•	Guantes hipoalergénicos de polivinilo y nitrilo, ambidiestros, 100% libres de látex y polvo (talla chica, mediana y grande) para uso en el laboratorio.

•	Guantes de nitrilo reforzados con alta resistencia a los químicos, espesor 0.28mm, sin polvo antiadherente (talla chica, mediana y grande).

•	Gafas de seguridad de pantalla de 0.1 mm de espesor, adaptable sobre gafas correctoras.

•	Cubreboca con mascarilla de protección transparente y cubreboca para manejo y preparación de reactivos para cubrir ojos y evitar salpicaduras.

Y todo el material necesario y suficiente para la realización de las pruebas solicitadas en el perfil.

8	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

8.1	Para el adecuado manejo de las muestras, es necesario que se entregue:

•	Cronómetro digital para determinación de 3 canales, 3 pantallas de 20 horas por 60 segundos y alarma.

•	Un juego de pipetas automáticas de 5-10 microlitros, de 10-100 microlitros, de 50-200 microlitros y de 100-1000 microlitros con soporte de carrusel para cada juego de pipetas, incluyendo programa de mantenimiento y calibración de las mismas, proporcionando certificado de calibración avalado por organismo acreditador (EMA).

•	Proporcionar un termohigrómetro digitale calibrado y con trazabilidad a patrón nacional o internacional para verificar que los equipos trabajan en condiciones ideales de temperatura y humedad relativa.

•	Sistema de medición digital para monitoreo de temperatura en refrigeradores y congeladores donde se resguardan los reactivos, proporcionando certificado de calibración avalado por organismo acreditador (EMA).

9	VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS

9.1	Materiales: Se requiere proporcionar los materiales necesarios para realizar la verificación de los equipos (verificadores, reactivos, calibradores) en el rango de linealidad que el fabricante de los equipos indica para cada analito solicitado en el perfil.

9.2	 Tiempo: La verificación deberá ser realizada dentro de los 30 días posteriores a al fallo de la Licitación.

9.3	 Protocolo: Se realizará de acuerdo con lo establecido a guías de entidades nacionales (EMA) o internacionales (CLSI) bajo las cuales sea posible verificar el desempeño de los equipos (determinación de la linealidad, la precisión y la veracidad) y pruebas de no acarreo. Considerar realizar estudios de correlación.

9.4	Personal técnico: Se requiere del apoyo de personal técnico y de ingeniería para realizar los protocolos de verificación de los equipos.

10	REACTIVOS PARA CONTROL DE CALIDAD INTERNO

10.1	Programa de control de calidad que proporcione asesoramiento continuo a través de software especial (vía internet), con validez y reconocimiento internacional.

10.2	Muestras de control de calidad de un mismo lote durante la duración del contrato; se requiere manejar el mismo lote en tres niveles.

10.3	Los controles deberán contar con valores asignados para los métodos realizados en los equipos; la estabilidad de los controles deberá ser mínima de 20 días una vez abierto.

10.4	Inscripción a programas de control de calidad externo nacional e internacional para cada equipo, avalado por organismo acreditador nacional (EMA) o internacional bajo la norma ISO/IEC 17043:2010 y cuya evaluación incluya todas las pruebas del perfil solicitado, en el cual se realice e indique que la evaluación es por grupo par (con al menos 15 participantes para cada prueba del perfil).

10.5	El licitante adjudicado de este perfil deberá proporcionar material de control de calidad de tercera opinión que sean multiparamétricos y reconocidos nacional y/o internacionalmente, durante el tiempo que dure el contrato y/o contratos sucesivos.

10.6	No se aceptarán materiales de control de la calidad desarrollados por el propio licitante y/o fabricante adjudicado, a menos que el sistema de control de calidad de tercera opinión solicitado no se comercialice en México.

10.7	El material de control de la calidad de tercera opinión deberá contar con informes mensuales de comparación interlaboratorios, disponibles en línea. Este informe deberá permitir la evaluación del desempeño de cada una de las pruebas participantes y estos informes deberán estar disponibles en internet hasta la terminación del contrato en los laboratorios del DACEE.

10.8	Los materiales de control de la calidad de tercera opinión deberán contar con el certificado del país de origen, además debe señalar en el inserto y/o instructivo que ya fueron validados para el mismo instrumento y modelo del equipo propuesto a cada laboratorio mostrando los valores obtenidos en dicha validación. en caso de no contar con ello podrán mostrar el resultado del comparativo internacional de todos los participantes que utilizan el mismo equipo con los mismos reactivos que oferten en su propuesta técnica para cada partida.

10.9	El licitante adjudicado de este perfil deberá proporcionar el mismo lote de material de control de calidad de tercera opinión durante la vigencia del contrato, siempre y cuando las caducidades máximas de los materiales de control de la calidad de tercera opinión así lo permitan.

10.10	El material de control de la calidad de tercera opinión entregado deberá ser suficiente para cubrir la cantidad de analitos y número de mediciones diarias que el laboratorio requiere, tomando en cuenta la estabilidad de todos los analitos que se requieran para este perfil.

10.11	La fecha de inicio del surtimiento de los materiales de control de la calidad de tercera opinión no deberá rebasar los 40 días naturales a partir de la firma del contrato.

10.12	En caso de cualquier incumplimiento de los puntos antes mencionados, la convocante informará al área correspondiente para su solución.

| No. | CLAVE | DESCRIPCION | NO. DE ANALITOS | NO. DE MEDICIONES DIARIAS (POR ANALITO, POR NIVEL) | NUMERO DE MEDICIONES DIARIAS |  |  | TOTAL POR ANALITO | TOTAL POR CONTROL (MEDICIONES AL DÍA POR CONTROL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | NIVEL I | NIVEL II | NIVEL III |  |  |
| 1 |  | Marcadores Cardíacos (*) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |

•	CONSIDERAR 365 DÍAS/AÑO.

11	PROGRAMAS DE ENSAYOS DE APTITUD

11.1	Deberá proporcionarse inscripción a programas de control de calidad externo nacional e internacional para cada equipo, avalado por organismo acreditador nacional (EMA) o internacional bajo la norma ISO/IEC 17043:2010 y cuya evaluación incluya todas las pruebas del perfil solicitado, en el cual se realice e indique que la evaluación es por grupo par (con al menos 15 participantes para cada prueba del perfil).

12	RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES

12.1	Instalación de equipos: Se deberá realizar y entregar la calificación de los equipos instalados en un informe el cual debe contener la Calificación de Instalación (CI), Calificación de Diseño (CD), Calificación de Operación (CO).

12.2	Es necesario entregar calendario de programación de los mantenimientos preventivos de los equipos analizadores, los cuales podrán ser modificados según necesidades del área.

12.3	Indispensable programa de mantenimiento del sistema de cómputo proporcionado.

12.4	En caso de falla de equipos, subrogación de las pruebas en laboratorio certificado o acreditado.

13	CURSOS DE CAPACITACIÓN

13.1	Técnica: deberá realizarse la capacitación del personal para la operación de los equipos en los diferentes turnos del laboratorio y en las instalaciones del instituto, las veces que sea necesario (previa calendarización).

13.2	Sistemas de Gestión de calidad: El proveedor deberá proporcionar capacitación relacionada a la certificación por ISO-9001:2015 Sistemas de calidad y/o a la acreditación por la NMX-EC-15189-IMNC-2015/ISO 15189:2012 para el personal del laboratorio así como guías o literatura de soporte.

13.3	Otros cursos: Considerar capacitación del personal del Laboratorio, al menos en dos ocasiones durante la vigencia del contrato, en temas relacionados al área de especialidad (control de calidad, estadística, patología clínica, etc.)

14	EQUIPO DE CÓMPUTO Y SUS CONSUMIBLES

14.1	Computadoras para interfase: El equipo deberá ser interfasado individualmente con equipo de cómputo nuevo, de fabricante reconocido e incluir monitor plano de 19 pulgadas, con sistema operativo y software originales (Windows, office, antivirus, etc.) para que permitan realizar informes y la interfase de los equipos con el sistema de interfase de los laboratorios.

14.2	Impresoras: Una impresora de etiquetas de código de barras para identificación de muestras y una impresora láser de alto rendimiento para impresión de informes de resultados urgentes, calibraciones, controles.

14.3	Incluir todos los consumibles necesarios: papel, tóner y/o cartuchos de tinta, etiquetas para código de barras.

14.4	Para mantener la integridad de los reactivos a bordo de los equipos en caso de falla eléctrica, se requiere de UPS para cada equipo analizador.

14.5	Incluir dos lectores de código de barras (inalámbricos) para registro de arribo de muestras al laboratorio.

14.6	Incluir dos relojes checadores digitales para monitorear arribo de muestras al laboratorio e incluir consumibles de los mismos, considerando cinta de impresión.

PERFIL 43.- DE SEROLOGÍA SEMIAUTOMATIZADA

| NO. | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1460878 | INMUNOENSAYO POR SISTEMA HEMAGLUTINACION PARA LA DETECCION DE ANTIGENOS DE TREPONEMA PALLIDUM | KIT CON 200 PRUEBAS | KIT | 3 | 6 |
| 2 | R1452648 | ROSA DE BENGALA | KIT CON 50 PRUEBAS | KIT | 70 | 172 |
| 3 | R1460848 | R.P.R. ANTIGENO DE REAGINA LUETICA | KIT CON 200 PRUEBAS | KIT | 20 | 44 |
| 4 | R1452650 | PRUEBA CONFIRMATORIA DE ANTICUERPOS ANTI- BRUCELLA DE POR LO MENOS CLASE IgG e IgA, TECNICA DE HEMAGLUTINACION, | KIT CON 25 PRUEBAS | KIT | 5 | 12 |
| 5 | R1470029 | WESTERN BLOT HIV 1, PRUEBA CONFIRMATORIA PARA LA DETECCION ESPECIFICA DE ANTICUERPOS ANTI VIH-1 CONTRA LAS PROTEINAS VIRALES Y SUS PRECURSORES. | KIT CON 20 PRUEBAS | KIT | 2 | 4 |
| 6 | R1450010 | PRUEBA CONFIRMATORIA PARA ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS C. | KIT CON 24 PRUEBAS | KIT | 2 | 4 |
| 7 | R1464884 | INMUNOENSAYO ENZIMATICO PARA LA DETECCION DE ANTICUERPOS TIPO IgG, IgM, y IgA ESPECIFICOS DE P. falciparum, P. vivax, P. ovale y P. malariae; | KIT CON 96 PRUEBAS | KIT | 2 | 4 |
| 8 | R1466415 | PRUEBA CONFIRMATORIA PARA LA DETECION DE ANTICUERPOS DE Trypanosoma cruzii POR HEMAGLUTINACION INDIRECTA | KIT CON 96 PRUEBAS | KIT | 2 | 4 |
| 9 | R1470037 | PRUEBA CONFIRMATORIA DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B POR EL METODO DE NEUTRALIZACION | KIT CON 200 PRUEBAS | KIT | 2 | 3 |

| CONSUMIBLES | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- |
| AGUA BIDESTILADA 19 LITROS (BIDON) | 1 | 2 |
| GUANTES CHICOS DE NITRILO 50 PARES (CAJA) | 4 | 9 |
| MICROPLACA DE FONDO U (PIEZAS) | 36 | 90 |
| PIPETAS PASTEUR (TRANSFERENCIA) DE PLÁSTICO DE 3.5 ML 500 (CAJA) | 2 | 3 |
| PUNTAS CON FILTRO DE 1000 µL (RACK) | 4 | 9 |
| PUNTAS CON FILTRO DE 200 µL (RACK) | 15 | 36 |

•	Calendario de entregas.

Estos serán elaborados posterior al fallo; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/ verificación de los equipos en comodato, según corresponda.

•	Entrega de reactivos, calibradores, controles o insumos del perfil.

Las entregas se realizarán bajo las siguientes condiciones:

Ubicación: Laboratorio de Banco de Sangre.

Cantidad: Lo especificado en cada uno de los apartados y renglones.

Punto de origen: Zona de envió de reactivos del distribuidor adjudicado.

Punto final: Recepción de reactivos en la zona de almacén del Instituto Nacional de Pediatría (No se recibirá ningún reactivo sin antes haber recibido el visto bueno del área de almacén general).

Toda entrega de reactivos, controles, calibradores o insumos que necesiten la conservación apropiada de la temperatura (refrigeración y/o congelación) para su adecuado funcionamiento deberá contar con el grafico que avale el control de temperatura mediante un termo-registrador que cumpla con ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado con un software que muestre las variaciones de temperatura para traslado y almacenamiento de reactivos.

El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos, mediante un gráfico de temperatura:

a).	Temperatura durante el transporte (en el momento de la entrega deberán evidenciar el resguardo de la cadena de frío por medio de graficas de temperatura que garanticen el adecuado transporte).

b).	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio.

Estos registros serán revisados y resguardados por el personal de laboratorio que recibe los insumos.

En dado caso que no cumpla con la temperatura idónea o que la conservación no sea la adecuada de dichos reactivos, controles, calibradores o insumos, estos no se aceptarán y deberán entregarse nuevos reactivos en un plazo no mayor a 5 días naturales; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

•	Equipos en comodato.

	Lavador microplacas para prueba de Malaria

	Lector de microplacas para prueba de Malaria

	Equipo para confirmatorio HIV

•	Equipos de apoyo.

•Agitador horizontal tipo kline.

•Incubador para placa con temperatura ajustable.

•Juego de pipetas semiautomáticas de volumen variable (1-10 µl; 100-1000 µl)

con soporte para estas; con programa de calibración y certificados por la EMA. Deberán ir acompañadas con las puntas con filtro a cada pipeta en racks y el número de estas deberá corresponder a la cantidad de pruebas requeridas.

•Lampara para visualizar aglutinación.

. 1 computadora para las confirmatorios HIV con impresora esclava al equipo.

•Laptop esclava a equipo de malaria con sistema operativo Windows 10, con una memoria RAM minina de 8 Gb, con capacidad de almacenamiento mínima de 1tb, con todos los programas actualizados y con soporte técnico las 24 horas del día, las licencias originales de todos los programas necesarios para el procesamiento de datos que requiere el banco de sangre.

*NOTA: los equipos de apoyo no deberán tener más de 3 años de uso.

•	Consumibles.

Los calendarios serán elaborados posterior al fallo; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/ verificación de los equipos en comodato (no mayor a 30 días naturales después del fallo), según corresponda

•	Controles:

•Se deberá entregar material de control calidad interno para los equipos. automatizados

* NOTA: los controles y calibradores internos de cada equipo deberán ser acordes al número de corridas efectuadas por mes.

•	Documentación.

•Documentación de trazabilidad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores a estándares nacionales o internacionales proporcionados por el proveedor (únicamente a aquellos que son utilizados para calibrar o calificar).

•Se deberá entregar el Certificado analítico de calidad de los reactivos o insumos descritos en cada entrega.

•Se presentará cartas de respaldo de quien sea el fabricante o titular del registro sanitario.

•Se deberá entregar certificados de calibración vigentes de equipos o instrumentos que le apliquen.

•Se deberán entregar los calendarios anuales de mantenimientos preventivos de todos los equipos dispuestos por el distribuidor una vez adjudicado en un plazo no mayor a 30 días naturales emitido el fallo.

•Deberá entregar catalogó, manuales o ficha técnica de todos los equipos involucrados en esta plataforma en idioma español.

•Registros sanitarios vigentes de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores. En caso de que los Bienes ofertados no requieran Registro Sanitario, se deberá presentar: Constancia emitida por la COFEPRIS en la que se manifieste que el bien ofertado no requiere de Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario, deberá presentarse la referencia del Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014.

•Deberá entregar hojas de seguridad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores que apliquen de acuerdo con la NOM-018-STPS-2015.

. Deberán entregar el distribuidor adjudicado una carta en la que se responsabilice del resguardo adecuado de todos los insumos que necesiten una temperatura especifica de conservación.

•Análisis de los desechos generados por el equipo, acreditando que opera bajo la normativa vigente (NOM-052-SEMARNAT-2005), en caso de que no requiera dicho análisis se deberá entregar una copia del fabricante que lo sustente.

•Carta compromiso del distribuidor adjudicado obligándose al servicio de respaldo los 365 días al año, para mantenimientos correctivos: asesoría técnica en forma inmediata y en caso de requerir visita en sitio, con tiempo de respuesta máximo de 4 horas.

•El distribuidor adjudicado deberá presentar por escrito las alternativas de procesamiento en caso de que algún equipo sufra algún desperfecto y este no sea reparado en menos de 6 horas una vez notificado al distribuidor; este será evaluado por el Banco de Sangre con el fin de garantizar los mismos estándares de calidad que ofrece el servicio.

•Si el desperfecto persistiera después de las 6 horas una vez notificado al centro de atención se deberá programar el procesamiento de las muestras en algún hospital o centro de referencia previamente autorizado.

•El proveedor adjudicado deberá proporcionar en las fechas que así se le indiquen en el calendario los reactivos adjudicados debidamente validado por el área requirente (la entrega de los reactivos deberá ser siempre en el almacén general del Instituto)

•Se deberá entregar comprobante de inscripción a los programas de control de calidad Inter laboratorios y de tercera opinión una vez adjudicado el contrato.

•Se entregarán las constancias de competencia vigentes de los ingenieros o asesores que avalen su competencia técnica en los equipos a su cargo actualizadas.

•El proveedor deberá mantener el mismo lote de reactivos, controles, calibradores y/o insumos durante el periodo de tiempo que le fue asignada la partida, y en dado caso que la naturaleza de este no permita un solo lote, no se aceptarán más de 3 lotes por el lapso de vigencia del contrato, así como una caducidad mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrega (excepto los que por su naturaleza cuenten con una caducidad menor).

•Todos los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que llegue a término de caducidad será cambiado por el proveedor y esto se deberá entregar en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

•En caso de que los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que no se usará o terminase antes de su fecha de caducidad (ejemplo: limitaciones inherentes al equipo o caducidad una vez abierto el reactivo), deberá ser cambiado por el proveedor en un plazo no mayor a 5 días naturales después del aviso del laboratorio.

•Si las características analíticas de los reactivos no concuerdan con lo especificado en el inserto basados en el control de calidad del banco de sangre se deberá cambiar dicho reactivo en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio.

•	Capacitación

•El distribuidor adjudicado deberá capacitar por lo menos 1 vez al año a todo el personal involucrado en la plataforma en cada uno de los equipos disponibles en ella; las capacitaciones se realizarán en los turnos en los que los trabajadores se encuentran desempeñando su función.

•Se contará con 2 cursos de gestión de calidad a todo el personal involucrado (aproximadamente 4 personas) en la plataforma.

•Se contará con 2 cursos técnicos relacionados a la plataforma para todo el personal involucrado en la plataforma.

•	Sistema para mantener y monitorizar temperaturas del área asignada al equipo.

•El distribuidor adjudicado deberá colocar sensores para monitoreo en tiempo real de temperatura y humedad (2 termo-higrómetros ambientales nuevos). Con programa de calibración y certificados por la EMA, estos deberán estar calibrados.

•El distribuidor adjudicado deberá colocar aire acondicionado para mantener la temperatura idónea para el buen desempeño del equipo con mantenimiento y verificación de este.

•	Instalación de equipos.

Una vez instalados los equipos en el banco de Sangre se realizará:

•	Calificación de diseño.

•	Calificación de instalación.

•	Calificación de operación.

La calificación de diseño, instalación y operación serán realizadas de acuerdo con lo descrito en las bases de licitación.

Se deberá realizar y entregar la documentación correspondiente en un plazo no mayor a 30 días naturales una vez emitido el fallo, de acuerdo con los lineamientos del sistema de gestión de calidad del Banco de Sangre.

•	Verificación de los equipos.

•La verificación de los equipos se realizará de acuerdo con lo establecido por las guías Clinical & Laboratory Standards Institute CLSI (EP15; EP12; EP6 y/o los que apliquen).

•El proveedor asumirá todo el consumo/costo de estos en cuanto a reactivos, materiales y consumibles necesarios para la realización de la verificación.

•La realización de la verificación se hará en los equipos siempre y cuando se tenga un cambio de instrumento en el cual no se haya verificado antes en el Banco de Sangre del INP, cambio de instrumento y/o metodología o cuando se haga un remplazo metodológico, mecánico, eléctrico o electrónico sustancial en el equipo que afecte el resultado que emite este.

•En caso de no acreditar satisfactoriamente los resultados analíticos se tendrá que realizar de nuevo la verificación y si aún no se consigue obtener el resultado adecuado deberá proveerse otro equipo que si cumpla con el resultado analítico.

•	Normas aplicables

Se deberán cumplir con las normativas vigentes que a continuación se describen.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011 Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010 Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2014 Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002 Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993 Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-064-SSA1-1993 Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

•Norma Mexicana NMX-EC-15189-IMNC-2015 Requisitos Particulares para la Calidad y la Competencia de los laboratorios clínicos.

•Requerimientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS.

•Aquellas que apliquen

PERFIL 44.- PRUEBAS DE TROMBOELASTOMETRIA ROTACIONAL

| No. | CLAVE | DESCRIPCION | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | MINIMO | MAXIMO |
| 1 | R1469542 | REACTIVO PARA PRUEBA R-EXT-EM | PRUEBA | PRUEBA | 400 | 1,000 |
| 2 | R1469543 | REACTIVO PARA PRUEBA FIB-TEM | PRUEBA | PRUEBA | 400 | 1,000 |
| 3 | R1470766 | REACTIVO PARA PRUEBA HEP-TEM | PRUEBA | PRUEBA | 200 | 400 |
| 4 | R1470767 | REACTIVO PARA PRUEBA IN-TEM | PRUEBA | PRUEBA | 200 | 400 |

- Calendario de entregas.

Estos serán elaborados posterior al fallo; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/ verificación de los equipos en comodato, según corresponda.

- Entrega de reactivos, calibradores, controles o insumos del perfil.

Las entregas se realizarán bajo las siguientes condiciones:

Ubicación: Laboratorio de Banco de Sangre.

Cantidad: Lo especificado en cada uno de los apartados y renglones.

Punto de origen: Zona de envió de reactivos del distribuidor adjudicado.

Punto final: Recepción de reactivos en la zona de almacén del Instituto Nacional de Pediatría (No se recibirá ningún reactivo sin antes haber recibido el visto bueno del área de almacén general).

Toda entrega de reactivos, controles, calibradores o insumos que necesiten la conservación apropiada de la temperatura (refrigeración y/o congelación) para su adecuado funcionamiento deberá contar con el grafico que avale el control de temperatura mediante un termo-registrador que cumpla con ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado con un software que muestre las variaciones de temperatura para traslado y almacenamiento de reactivos.

El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos, mediante un gráfico de temperatura:

a).	Temperatura durante el transporte (en el momento de la entrega deberán evidenciar el resguardo de la cadena de frío por medio de graficas de temperatura que garanticen el adecuado transporte).

b).	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio.

Estos registros serán revisados y resguardados por el personal de laboratorio que recibe los insumos.

En dado caso que no cumpla con la temperatura idónea o que la conservación no sea la adecuada de dichos reactivos, controles, calibradores o insumos, estos no se aceptarán y deberán entregarse nuevos reactivos en un plazo no mayor a 5 días naturales; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

- Equipo en comodato

Dado que el consumo de estos reactivos hace necesaria invariablemente la utilización de equipo (s) propiedad del proveedor, se solicita a este proporcionar el o los equipos citados a continuación sin costo alguno para el instituto,  durante el tiempo requerido para el consumo de los reactivos adjudicados.

Analizador de coagulación automático Rotem delta con 4 canales viscoelásticos independientes.

1 canal de mesa con pantalla táctil.

Triptray Box Eline Spitze

Una computadora para el análisis y procesamiento de los datos.

Una impresora y consumibles (cartuchos de tinta y hojas blancas) para la impresión de resultados.

Consumibles y controles

- Controles: el proveedor debera aportar el numero de controles necesarios para el número de pruebas.

- Rotrol-P (Control Patológico).

- Rotrol-N (Control Normal).

- Por Cada Prueba Incluye:

- Reactivo Ionizador  (Star-Tem).

- Cup & Pin Pro.

- Documentación.

•Documentación de trazabilidad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores a estándares nacionales o internacionales proporcionados por el proveedor (únicamente a aquellos que son utilizados para calibrar o calificar).

•Se deberá entregar el Certificado analítico de calidad de los reactivos o insumos descritos en cada entrega.

•Se presentará cartas de respaldo de quien sea el fabricante o titular del registro sanitario.

•Se deberá entregar certificados de calibración vigentes de equipos o instrumentos que le apliquen.

•Se deberán entregar los calendarios anuales de mantenimientos preventivos de todos los equipos dispuestos por el distribuidor una vez adjudicado en un plazo no mayor a 30 días naturales emitido el fallo.

•Deberá entregar catalogó, manuales o ficha técnica de todos los equipos involucrados en esta plataforma en idioma español.

•Registros sanitarios vigentes de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores. En caso de que los Bienes ofertados no requieran Registro Sanitario, se deberá presentar: Constancia emitida por la COFEPRIS en la que se manifieste que el bien ofertado no requiere de Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario, deberá presentarse la referencia del Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014.

•Deberá entregar hojas de seguridad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores que apliquen de acuerdo con la NOM-018-STPS-2015.

. Deberán entregar el distribuidor adjudicado una carta en la que se responsabilice del resguardo adecuado de todos los insumos que necesiten una temperatura especifica de conservación.

•Análisis de los desechos generados por el equipo, acreditando que opera bajo la normativa vigente (NOM-052-SEMARNAT-2005), en caso de que no requiera dicho análisis se deberá entregar una copia del fabricante que lo sustente.

•Carta compromiso del distribuidor adjudicado obligándose al servicio de respaldo los 365 días al año, para mantenimientos correctivos: asesoría técnica en forma inmediata y en caso de requerir visita en sitio, con tiempo de respuesta máximo de 4 horas.

•El distribuidor adjudicado deberá presentar por escrito las alternativas de procesamiento en caso de que algún equipo sufra algún desperfecto y este no sea reparado en menos de 6 horas una vez notificado al distribuidor; este será evaluado por el Banco de Sangre con el fin de garantizar los mismos estándares de calidad que ofrece el servicio.

•Si el desperfecto persistiera después de las 6 horas una vez notificado al centro de atención se deberá programar el procesamiento de las muestras en algún hospital o centro de referencia previamente autorizado.

•El proveedor adjudicado deberá proporcionar en las fechas que así se le indiquen en el calendario los reactivos adjudicados debidamente validado por el área requirente (la entrega de los reactivos deberá ser siempre en el almacén general del Instituto)

•Se deberá entregar comprobante de inscripción a los programas de control de calidad Inter laboratorios y de tercera opinión una vez adjudicado el contrato.

•Se entregarán las constancias de competencia vigentes de los ingenieros o asesores que avalen su competencia técnica en los equipos a su cargo actualizadas.

•El proveedor deberá mantener el mismo lote de reactivos, controles, calibradores y/o insumos durante el periodo de tiempo que le fue asignada la partida, y en dado caso que la naturaleza de este no permita un solo lote, no se aceptarán más de 3 lotes por el lapso de vigencia del contrato, así como una caducidad mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrega (excepto los que por su naturaleza cuenten con una caducidad menor).

•Todos los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que llegue a término de caducidad será cambiado por el proveedor y esto se deberá entregar en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

•En caso de que los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que no se usará o terminase antes de su fecha de caducidad (ejemplo: limitaciones inherentes al equipo o caducidad una vez abierto el reactivo), deberá ser cambiado por el proveedor en un plazo no mayor a 5 días naturales después del aviso del laboratorio.

•Si las características analíticas de los reactivos no concuerdan con lo especificado en el inserto basados en el control de calidad del banco de sangre se deberá cambiar dicho reactivo en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio.

- Capacitación

•El distribuidor adjudicado deberá capacitar por lo menos 1 vez al año a todo el personal involucrado en la plataforma en cada uno de los equipos disponibles en ella; las capacitaciones se realizarán en los turnos en los que los trabajadores se encuentran desempeñando su función.

•Se contará con 1 cursos de gestión de calidad a todo el personal involucrado (aproximadamente 4 personas) en la plataforma.

•Se contará con 1 cursos técnicos relacionados a la plataforma para todo el personal involucrado en la plataforma.

- Instalación de equipos.

Una vez instalados los equipos en el banco de Sangre se realizará:

•	Calificación de diseño.

•	Calificación de instalación.

•	Calificación de operación.

La calificación de diseño, instalación y operación serán realizadas de acuerdo con lo descrito en las bases de licitación.

Se deberá realizar y entregar la documentación correspondiente en un plazo no mayor a 30 días naturales una vez emitido el fallo, de acuerdo con los lineamientos del sistema de gestión de calidad del Banco de Sangre.

- Verificación de los equipos.

•La verificación de los equipos se realizará de acuerdo con lo establecido por las guías Clinical & Laboratory Standards Institute CLSI (EP15; EP12; EP6 y/o los que apliquen).

•El proveedor asumirá todo el consumo/costo de estos en cuanto a reactivos, materiales y consumibles necesarios para la realización de la verificación.

•La realización de la verificación se hará en los equipos siempre y cuando se tenga un cambio de instrumento en el cual no se haya verificado antes en el Banco de Sangre del INP, cambio de instrumento y/o metodología o cuando se haga un remplazo metodológico, mecánico, eléctrico o electrónico sustancial en el equipo que afecte el resultado que emite este.

•En caso de no acreditar satisfactoriamente los resultados analíticos se tendrá que realizar de nuevo la verificación y si aún no se consigue obtener el resultado adecuado deberá proveerse otro equipo que si cumpla con el resultado analítico.

- Normas aplicables

Se deberán cumplir con las normativas vigentes que a continuación se describen.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011 Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010 Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2014 Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002 Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993 Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-064-SSA1-1993 Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

•Norma Mexicana NMX-EC-15189-IMNC-2015 Requisitos Particulares para la Calidad y la Competencia de los laboratorios clínicos.

•Requerimientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS.

•Aquellas que apliquen

PERFIL 45.- DE PROCESAMIENTO Y SEPARACIÓN CELULAR PARA TRASPLANTE HAPLOIDENTICO

| No. | CLAVE | DESCRIPCION | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1467091 | REACTIVOS PARA DEPLECIÓN DE LINFOCITOS T TCRA/B POSITIVOS DE POBLACIONES HEMATOLÓGICAS HETEROGÉNEAS.INCLUYE:1 VIAL DE 200-070-148 TCRA/B -BIOTINA. 2 VIALES DE 200-070-120 CLINIMACS ANTI-BIOTIN REAGENT. 2 VIALES DE 200-070-117 CLINIMACS CD19 REAGENT. 2 BOLSAS DE 3L DE 200-070-025 CLINIMACS PBS/EDTA BUFFER. ANTICUERPOS PARA EL ANÁLISIS POR CITOMETRÍA DE FLUJO, 2 VIALES DE 130-113-691 VIAL CON 300 MICOL DE ANTICUERPOS CD3 -PE HUMAN. 2 VIALES DE 130-114-054 VIAL CON 300 MICROL DE ANTICUERPOS ANTI TCR A/B -APC-VIO 770 HUMAN. 2 VIALES DE 130-114-029 VIAL CON 300 MICROL DE ANTICUERPOS ANTI -TCRG/D-PE-FITC HUMAN. 2 VIALES DE 130-113-684 VIAL CON 300 MICROL DE ANTICUERPOS CD45 -VIO-BLUE, HUMAN. 2 VIALES DE 130-113-941 VIAL CON 300 MICROL DE ANTICUERPOS CD20 - VIO- GREEN, HUMAN. 2 VIALES DE 130-113-872 CON 300 MICROL DE ANTICUERPOS CD56 - APC HUMAN. UN VIAL DE 130-111-568, 7-AAD STAINING SOLUTION. UN VIAL DE 130-059-901 FCR BLOCKING REAGENT HUMAN. UN VIAL DE 130-094-183 RED BLOOD CELL LYSIS SOLUTION (10X). | KIT | KIT | 2 | 4 |

•	Calendario de entregas.

Nota: dada la naturaleza del reactivo empleado y del procedimiento en que se emplea, el producto será entregado a petición del área requirente (calendario abierto)

•	Entrega de reactivos, calibradores, controles o insumos del perfil.

Las entregas se realizarán bajo las siguientes condiciones:

Ubicación: Laboratorio de Banco de Sangre.

Cantidad: Lo especificado en cada uno de los apartados y renglones.

Punto de origen: Zona de envió de reactivos del distribuidor adjudicado.

Punto final: Recepción de reactivos en la zona de almacén del Instituto Nacional de Pediatría (No se recibirá ningún reactivo sin antes haber recibido el visto bueno del área de almacén general).

Toda entrega de reactivos, controles, calibradores o insumos que necesiten la conservación apropiada de la temperatura (refrigeración y/o congelación) para su adecuado funcionamiento deberá contar con el grafico que avale el control de temperatura mediante un termo-registrador que cumpla con ISO/IEC 17025 y con trazabilidad a un organismo acreditado con un software que muestre las variaciones de temperatura para traslado y almacenamiento de reactivos.

El proveedor deberá demostrar en cada entrega de reactivos, mediante un gráfico de temperatura:

a).	Temperatura durante el transporte (en el momento de la entrega deberán evidenciar el resguardo de la cadena de frío por medio de graficas de temperatura que garanticen el adecuado transporte).

b).	Temperatura al momento de la entrega de los reactivos en el laboratorio.

Estos registros serán revisados y resguardados por el personal de laboratorio que recibe los insumos.

En dado caso que no cumpla con la temperatura idónea o que la conservación no sea la adecuada de dichos reactivos, controles, calibradores o insumos, estos no se aceptarán y deberán entregarse nuevos reactivos en un plazo no mayor a 5 días naturales; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

•	Equipos en comodato.

Equipo automatizado de separación celular, para realizar separaciones celulares con estándares de alta calidad disponible para aplicación terapéutica, basada en la tecnología de separación magnética, que contenga un imán permanente válvulas, bomba peristáltica. 3 soportes con altura variable par bolsas recolectoras.

•	Equipos de apoyo.

1 cronometro.

•	Consumibles.

Los calendarios serán elaborados posterior al fallo; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/ verificación de los equipos en comodato (no mayor a 30 días naturales después del fallo), según corresponda.

Por cada kit:

-5 adaptadores con conectores tipo espiga y tipo luer; 5 puertos de inyección o adaptador para los procedimientos de marcaje celular y para toma de muestras;

1 juegos de tubería con dos adaptadores para conexión de bolsa de transferencia; 3 sistemas de pre-filtración para separación de células con un poro de 40 micras, para retener agregados celulares.

1 bolsa de 10 unidades de pinzas de presión tipo tijera (plástico)

•	Documentación.

•Documentación de trazabilidad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores a estándares nacionales o internacionales proporcionados por el proveedor (únicamente a aquellos que son utilizados para calibrar o calificar).

•Se deberá entregar el Certificado analítico de calidad de los reactivos o insumos descritos en cada entrega.

•Se presentará cartas de respaldo de quien sea el fabricante o titular del registro sanitario.

•Se deberá entregar certificados de calibración vigentes de equipos o instrumentos que le apliquen.

•Se deberán entregar los calendarios anuales de mantenimientos preventivos de todos los equipos dispuestos por el distribuidor una vez adjudicado en un plazo no mayor a 30 días naturales emitido el fallo.

•Deberá entregar catalogó, manuales o ficha técnica de todos los equipos involucrados en esta plataforma en idioma español.

•Registros sanitarios vigentes de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores. En caso de que los Bienes ofertados no requieran Registro Sanitario, se deberá presentar: Constancia emitida por la COFEPRIS en la que se manifieste que el bien ofertado no requiere de Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario, deberá presentarse la referencia del Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014.

•Deberá entregar hojas de seguridad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores que apliquen de acuerdo con la NOM-018-STPS-2015.

. Deberán entregar el distribuidor adjudicado una carta en la que se responsabilice del resguardo adecuado de todos los insumos que necesiten una temperatura especifica de conservación.

•Análisis de los desechos generados por el equipo, acreditando que opera bajo la normativa vigente (NOM-052-SEMARNAT-2005), en caso de que no requiera dicho análisis se deberá entregar una copia del fabricante que lo sustente.

•Carta compromiso del distribuidor adjudicado obligándose al servicio de respaldo los 365 días al año, para mantenimientos correctivos: asesoría técnica en forma inmediata y en caso de requerir visita en sitio, con tiempo de respuesta máximo de 4 horas.

•El proveedor adjudicado deberá proporcionar en las fechas que así se le indiquen en el calendario los reactivos adjudicados debidamente validado por el área requirente (la entrega de los reactivos deberá ser siempre en el almacén general del Instituto)

•Se deberá entregar comprobante de inscripción a los programas de control de calidad Inter laboratorios y de tercera opinión una vez adjudicado el contrato.

•Se entregarán las constancias de competencia vigentes de los ingenieros o asesores que avalen su competencia técnica en los equipos a su cargo actualizadas.

•Todos los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que llegue a término de caducidad será cambiado por el proveedor y esto se deberá entregar en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo conl contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

•Si las características analíticas de los reactivos no concuerdan con lo especificado en el inserto basados en el control de calidad del banco de sangre se deberá cambiar dicho reactivo en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio.

•	Capacitación

•El distribuidor adjudicado deberá capacitar por lo menos 1 vez al año a todo el personal involucrado en la plataforma en cada uno de los equipos disponibles en ella (aproximadamente 3 personas); las capacitaciones se realizarán en los turnos en los que los trabajadores se encuentran desempeñando su función.

•	Normas aplicables

Se deberán cumplir con las normativas vigentes que a continuación se describen.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011 Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010 Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2014 Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002 Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993 Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-064-SSA1-1993 Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

•NORMA Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

•Norma Mexicana NMX-EC-15189-IMNC-2015 Requisitos Particulares para la Calidad y la Competencia de los laboratorios clínicos.

•Requerimientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS.

•Aquellas que apliquen

| PERFIL 46.- AGARES MICROBIOLOGICOS PREPARADOS Y SENSIBILIDAD FENOTIPICA PARA CULTIVOS MICROBIOLOGICOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CLAVE SIA | DESCRIPCION | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | MINIMOS | MAXIMOS |
| 1 | R1468219 | AGAR SANGRE DE CARNERO AL 5% (BASE DE AGAR SANGRE) | CAJA CON 10 PLACAS | PAQUETE | 760 | 1,900 |
| 2 | R1468222 | AGAR MAcCONKEY | CAJA CON 10 PLACAS | PAQUETE | 600 | 1,500 |
| 3 | R1468223 | AGAR GELOSA CHOCOLATE | CAJA CON 10 PLACAS | PAQUETE | 388 | 968 |
| 4 | R1468220 | AGAR DEXTROSA SABOURAUD | PAQUETE CON 10 PLACAS | PAQUETE | 660 | 1,650 |
| 5 | R1468383 | AGAR MUELLER HINTON PLACA DE 100 mm | PAQUETE CON 10 PLACAS | PAQUETE | 170 | 425 |
| 6 | R1468384 | AGAR MUELLER HINTON PLACA DE 150 mm | PAQUETE CON 10 PLACAS | PAQUETE | 36 | 90 |
| 7 | R1468385 | CALDO TIOGLICOLATO | PAQUETE CON 10 PLACAS | PAQUETE | 154 | 385 |
| 8 | R1468574 | AGAR CAMPYLOBACTER | PAQUETE CON 10 PLACAS | PAQUETE | 28 | 70 |
| 9 | R1468575 | AGAR XLD | PAQUETE CON 10 PLACAS | PAQUETE | 73 | 182 |
| 10 | R1468576 | CALDO SELENITO | PAQUETE CON 10 PLACAS | PAQUETE | 44 | 110 |
| 11 | R1469065 | AGAR PARA MÉTODOS ESTANDAR | PAQUETE CON 12 FRASCOS DE 140 ML | PAQUETE | 9 | 22 |
| 12 | R1469066 | AGAR BILIS Y ROJO VIOLETA | PAQUETE CON 12 FRASCOS DE 140 ML | PAQUETE | 9 | 22 |
| 13 | R1469161 | AGAR CROMOGENICO PARA CANDIDA | PAQUETE CON 10 PLACAS | PAQUETE | 128 | 320 |
| 14 | R1469464 | AGAR DEXTROSA Y PAPA | PAQUETE CON 10 PLACAS | PAQUETE | 132 | 330 |
| 15 | R1469465 | AGAR SANGRE DE CARNERO AL 5% (BASE SOYA TRIPTICASA) | PAQUETE CON 10 PLACAS | PAQUETE | 154 | 385 |
| 16 | R1470031 | SENSIBILIDAD PARA LA DETERMINACIÓN FENOTIPICA POR METODO DE 11 DISCOS CON LOS ANTIBIOTICOS: AZTREONAM 30 µg, CEFEPIME 30 µg, CEFOTAXIMA 30 µg, CEFOXITINA 30 µg, CEFTAZIDIMA 30 µg, CEFTRIAXONA 30 µg, ERTAPENEM 10 µg, IMIPENEM 10 µg, MEROPENEM 10 µg, PIPERACILINA + TAZOBACTAM 100+ 10 µg, LEVOFLOXACINO 5 µg. | CADA PAQUETE DE ANTIBIOTICO DEBE CONTAR CON 4 CARTUCHOS QUE CONTENGAN 50 DISCOS CADA UNO. CON CADUCIDAD MAYOR DE UN AÑO | JUEGO DE 11 ANTIBIOTICOS | 3 | 6 |
| 17 | R1470032 | SENSIBILIDAD PARA LEVADURAS CON LOS ANTIFUNGICOS: ANFOTERICINA B 100 µg, FLOCONAZOL 25 µg,VORICONAZOL 1 µg. | CADA PAQUETE DE CADA ANTIBIOTICO DEBE CONTAR 1 CARTUCHOS CON 50 DISCOS. . CON CADUCIDAD MAYOR DE UN AÑO | JUEGO DE 3 ANTIFUNGICOS | 1 | 2 |
| 18 | R1470033 | SENSIBILIDAD PARA PRUEBAS FENOTIPICAS DE METALOBETALACTAMASAS POR 4 ANTIBIOTICOS: IMIPENEM + EDTA 10 + 930 µg, IMIPENEM 10 µg, MEROPENEM + EDTA 10 + 930 µg, MEROPENEM 10 µg. | CADA PAQUETE DE CADA ANTIBIOTICO DEBE CONTAR 1 CARTUCHOS CON 50 DISCOS. . CON CADUCIDAD MAYOR DE UN AÑO | JUEGO DE 4 ANTIBIOTICOS | 2 | 5 |
| 19 | R1470034 | SENSIBILIDAD FENOTIPICA PARA MICROORGANISMOS FASTIDIOSOS CON LOS ANTIBIOTICOS: ERITROMICINA 15 µg, CIPROFLOXACINO 5 µg, FOSFOMICINA 200 µg, LINEZOLID 30 µg,CLINDAMICINA 2 µg, LEVOFLOXACINO 5 µg TRIMETROPIN + SULFAMETOXAZOL 1.25 + 23.75 µg. | CADA PAQUETE DE CADA ANTIBIOTICO DEBE CONTAR 4 CARTUCHOS CON 50 DISCOS. . CON CADUCIDAD MAYOR DE UN AÑO | JUEGO DE 6 ANTIBIOTICOS | 2 | 3 |
| REACTIVOS PARA CONTROLES Y CALIBRADORES DEL PERFIL AGARES MICROBIOLOGICOS PREPARADOS Y SENSIBILIDAD FENOTIPICA PARA CULTIVOS MICROBIOLOGICOS |  |  |  |  |  |  |
| No. | CLAVE SIA | DESCRIPCION | NUMERO DE PRUEBAS PARA CONTROLES, CALIBRADORES Y REPETICIONES |  |  |  |
| 1 | R1468219 | AGAR SANGRE DE CARNERO AL 5% (BASE DE AGAR SANGRE) | 12 |  |  |  |
| 2 | R1468222 | AGAR MAcCONKEY | 12 |  |  |  |
| 3 | R1468223 | AGAR GELOSA CHOCOLATE | 12 |  |  |  |
| 4 | R1468220 | AGAR DEXTROSA SABOURAUD | 12 |  |  |  |
| 5 | R1468383 | AGAR MUELLER HINTON PLACA DE 100 mm | 12 |  |  |  |
| 6 | R1468384 | AGAR MUELLER HINTON PLACA DE 150 mm | 12 12 |  |  |  |
| 7 | R1468385 | CALDO TIOGLICOLATO |  |  |  |  |
| 8 | R1468574 | AGAR CAMPYLOBACTER | 12 |  |  |  |
| 9 | R1468575 | AGAR XLD | 12 |  |  |  |
| 10 | R1468576 | CALDO SELENITO | 12 |  |  |  |
| 11 | R1469065 | AGAR PARA MÉTODOS ESTANDAR | 12 |  |  |  |
| 12 | R1469066 | AGAR BILIS Y ROJO VIOLETA | 12 |  |  |  |
| 13 | R1469161 | AGAR CROMOGENICO PARA CANDIDA | 12 |  |  |  |
| 14 | R1469464 | AGAR DEXTROSA Y PAPA | 12 |  |  |  |
| 15 | R1469465 | AGAR SANGRE DE CARNERO AL 5% (BASE SOYA TRIPTICASA) | 12 |  |  |  |

EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR LOS EQUIPOS Y CONSUMIBLES NECESARIOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

A.	EQUIPO PRIMARIO

1.	LECTOR QUE PERMITE LA RECUPERACIÓN Y EL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE VÍDEO DE LA DIFUSIÓN DE ANTIBIOGRAMAS EN LAS PLACAS DE PETRI, VINCULADO A UNA APLICACIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE RESULTADOS PARA ANTIBIÓTICOS.

2.	UN CAJÓN QUE ACEPTARÁ PLACAS DE ANTIBIOGRAMA REDONDAS DE 90, 100 Y 150 MM Y PLACAS DE ANTIBIOGRAMA CUADRADAS DE 120 MM.

3.	UN MÓDULO DE CONTROL DE USUARIO CON PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA Y PERMISOS DE ACCESO.

4.	UN MÓDULO DE CONTROL DE DIFUSIÓN DE ANTIBIOGRAMAS VINCULADO AL TESAURO DE ANTIBIÓTICOS, GÉRMENES Y NORMAS DE VALIDACIÓN PARA ANALIZAR LOS RESULTADOS.

5.	UN MÓDULO DE EPIDEMIOLOGÍA PARA ANALIZAR LOS DATOS ALMACENADOS CON ELIMINACIÓN DE DUPLICADOS.

6.	UN MÓDULO DE SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD

7.	LA CÁMARA DEBE HACER UNA FOTO DE LA PLACA DE ANTIBIOGRAMA INTRODUCIDA EN EL CAJÓN, DETECTAR LA PRESENCIA DE LOS DISCOS DE ANTIBIÓTICOS Y ANALIZA LA ZONA DE INHIBICIÓN ALREDEDOR DE CADA DISCO. EL DIÁMETRO DEL HALO DE INHIBICIÓN SE DEBE MIDIR EN MILÍMETROS Y SE CONVIERTE A UNA CLASIFICACIÓN CLÍNICA RESISTENTE, INTERMEDIO O SENSIBLE CONFORME A LA VERSIÓN UTILIZADA. EL SISTEMA DEBE ANALIZAR LOS RESULTADOS, COMPROBAR LA COHERENCIA DE LOS DATOS EN RELACIÓN CON LA IDENTIFICACIÓN DEL GERMEN INTRODUCIDO, DETERMINA LA PRESENCIA DE CUALQUIER FENOTIPO RESISTENTE, DEBE APLICAR LAS CORRECCIONES NECESARIAS A LOS RESULTADOS Y TRANSMITE LAS OBSERVACIONES AL PERSONAL DE LABORATO, CON LA CAPACIDAD DE LEER MEDIOS MUELLER HINTON, MUELLER HINTON + SANGRE, CHOCOLATE Y HTM

8.	SE QUERIERE UNA VEZ VALIDADA LA MUESTRA, LOS DATOS SE TRANSMITAN AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL LABORATORIO (SIL).

9.	TODA LA INFORMACIÓN SE GUARDA EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DENTRO DE LOS ARCHIVOS DE LOS PACIENTES Y PUEDE SER PROCESADA POR EL MÓDULO DE EPIDEMIOLOGÍA.

10.	EL EQUIPO DEBE CONTAR CON ILUMINACIÓN PARA CAPTURAR LA IMAGEN DE LA PLACA CARGADA Y UNA PLACA MADRE INFORMATIZADA CON DISCO DURO INTEGRADO PARA GESTIONAR LA INTERFAZ DE SOFTWARE.

11.	QUE SE CONECTA A LA RED DEL LABORATORIO A TRAVÉS DE UN PUERTO ETHERNET RJ45.

12.	SE REQUIERE QUE EL EQUIPO CUENTE CON UNA COMPUTADORA DE TRABAJO CON INTERNET PARA ACCEDER AL SOFWARE DEL EQUIPO, LA COMPUTADORA DEBE CONTAR CON RAM: 2 GB PARA 32 BITS Y 4 GB PARA 64 BITS, ESPACIO EN DISCO DURO: 32 GB PARA 32 BITS Y 40 GB PARA 64 BITS, TARJETA GRÁFICA: DIRECTX 9 O POSTERIOR, TAMAÑO DE LA PANTALLA MÍNIMO DE 17 PULGADAS, RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 1024X768, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11, UNIDAD DE RED ETHERNET: 100 MB, APLICACIONES: MICROSOFT EXCEL, ADOBE READER, SE TIENE POR PODER USAR LO SIGUIENTES NAVEGADORES MICROSOFT INTERNET EXPLORER VERSIÓN 11, MOZILLA FIREFOX VERSIÓN 66 Y GOOGLE CHROME VERSIÓN 73 Y CON IMPRESORA PARA PODER REALIZAR LA IMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS.

13.	 EL PROVEDOR DEBERÁ DE ASEGURAR QUE LAS PRUEBAS LICITADAS SE REALICEN EN CASO DE QUE EXISTA ALGUNA EVENTUALIDAD EN EL LABORATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL D PEDIATRIA CON RESPECTO AL REACTIVO Y / O EQUIPO LICITADO DEBIENDO REALIZARSE EN UN LABORATORIO EXTERNO CERTIFICADO PARA DICHA PRUEBA EN TIEMPO, FORMA Y DACUERDO CON EL JEFE DE LABORATORIO Y LOS COSTOS DERÁN SER ABSORVODOS POR EL PROVEDOR.

B.	ESPECIFICACIONES QUE DEBEN DE CUMPLIR LOS AGARES MICROBIOLOGICOS PREPARADOS

1.	TODOS LOS REACTIVOS DEBERAN DE CUMPLIR CON REGISTROS SANITARIOS.

2.	LOS MEDIOS SOLICITADOS DEBEN DE SER DE LA MISMA MARCA COMERCIAL.

3.	SE DEBERÁN DE ENTREGAR CERTIFICADOS DE CONTROL DE CALIDAD POR CADA LOTE DE AGAR. EL CUAL DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: NOMBRE DEL PRODUCTO, PRESENTACIÓN, CATÁLOGO, FECHA DE PRODUCCIÓN, LOTE, FECHA DE CADUCIDAD Y REFERENCIA.

4.	EL CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD TAMBIÉN DEBERÁ DE CONTENER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO: ASPECTO DEL MEDIO, PH, ESTERILIDAD, VOLUMEN, AGUA DE CONDENSACIÓN.

5.	EL NIVEL DE TRAZAS DE AGUA DE CONDENSACIÓN DEBERÁ CUMPLIR CON LOS NIVELES ACEPTABLES PARA EVITAR EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN Y COMPROMETER EL CRECIMIENTO DE MICROORGANISMOS CONTAMINANTES.

6.	CUANDO LOS REACTIVOS NO PASEN EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA Y MICOLOGÍA, EL PROVEEDOR DEBERÁN REALIZAR EL CAMBIO DEL LOTE COMPLETO QUE NO PASE EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO DEL LABORATORIO.

7.	LOS AGARES DEBERAN DE ENTREGARSE CON FECHA DE CADUCIDAD MINIMA DE 5 MESES. EN CASO DE TENER FECHA DE CADUCIDAD MENOR, SE DEBERÁ ENTREGAR UNA CARTA COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVO POR CORTA FECHA DE CADUCIDAD.

8.	EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRESENTE DAÑOS (CAJA PETRI ROTA, MEDIOS HEMOLISADOS, ASPECTO DEL MEDIO, PROFUNDIDAD DEL MEDIO) SE DEBERÁ DE REALIZAR EL CAMBIO DE TODO MATERIAL DAÑADO O EN CASO DE SER NECESARIO DEL LOTE COMPLETO.

9.	EN CADA ENTREGA DE MATERIAL SE DEBRA DE ENTREGAR UNA CARTA COMPROMISO DE CAMBIO DE MATERIAL POR LOS PUNTOS 5, 6 Y 7 ANTES MENCIONADOS.

10.	EL PROVEEDOR DEBE GARANTIZAR QUE LA CASA COMERCIAL DEL REACTIVO LICITADO TENGA CANTIDAD Y CALIDAD SUFICIENTE DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES LICITADAS Y DEBERÁ CONTEMPLAR SITUACIONES ESPECIALES CON POSIBLES RIESGOS Y CONTIGENCIAS DE REACTIVOS.

C.	ESPECIFICACIONES QUE DEBEN DE CUMPLIR LOS SENSIDISCOS BACTERIANOS Y ANTIFUNGICOS

1.	LOS SENSIDISCOS DEBEN DE CUMPLIR CON REGISTRO SANITARIO.

2.	SE DEBEN DE ENTREGAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD.

3.	CUANDO SE ENTREGUEN AL LABORATORIO DEBEN DE TENER FECGA DE CADUCIDAD DE MAS DE UN AÑO, EN CASO DE NO CUMPLIR CON ESTE TIEMPO DE CADUCIDAD SE DEBERA DE ENTREGAR UNA CARTA COMPROMISO DE CAMBIO DEL MATERIAL QUE SE CADUCO ANTES DEL AÑO.

4.	CUANDO LOS REACTIVOS NO PASEN EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA Y MICOLOGÍA, EL PROVEEDOR DEBERÁN REALIZAR EL CAMBIO DEL LOTE COMPLETO QUE NO PASE EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO DEL LABORATORIO.

D.	MATERIAL DE APOYO:

1.	SE DEBERAN DE ENTREGAR TRES MIL ASAS DESECHABLES CALIBRADAS DE 1 MICROLITROS.

2.	SE DEBERAN DE ENTREGAR MIL MIL ASAS DESECHABLES CALIBRADAS DE 10 MICROLITROS.

3.	SE REQUIEREN 15 FRASCOS DE 500 GRAMOS DE AGAR SABOURAUD DEXTROSA PARA AISLADOS TALES COMO CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS Y HONGOS FILAMENTOSOS QUE REQUIEREN CONDICIONES DE INCUBACIÓN PROLONGADA PARA OBTENER UN CRECIMIENTO ÓPTIMO.

4.	SE REQUIEREN 900 TUBOS (PIEZA) DE ENSAYO DE VIDRIO CON TAPON DE ROSCA FONDO EN “U” DE 16 CM X 150 MM DE LA MARCA PIREX.

5.	SE REQUIEREN 5 FRASCO DE SAL PURA DE CLORANFENICOL GRADO USP DE 100 GRAMOS. CAS56-75-7. ESTABLE A TEMPERATURA MAYORES DE 120º, MARCA SIGMA ALDRICH

6.	SE REQUIERE QUE SE ENTREGUEN 1,500 PIEZAS DE CAJA PETRI, DE PLÁSTICO, ESTÉRILES, DESECHABLES, EN MEDIDAS DE 100 X 15 MM. CON CUBIERTA DE REPUESTO PARA LAS CAJAS DE LAS MEDIDAS MENCIONADAS. EN PAQUETES DE 10 PIEZAS.

7.	PIPETOR AUTOMATICO. ADAPTABLE PARA PIPETAS DE VIDRIO O PLASTICO EN EL RANGO DE 0.1 mL a 100 mL. CON PIE DE SOPORTE INDICADOR DE ESTADO DEL CUMULADOR, CHIP RFID, TAPA DEL COMPATIMENTO DE LA BATERIA, BOTON DE DISPENSACION, BOTON DE ABSORCION, CONO DE FIJACION, ADAPTADOR DE PIPETAS, FILTRO DE MEMBRANA SELLADO DEL ADAPTADOR DE FLTRO, ADAPTADOR DE FILTRO, ABERTURA DE COMPENSACION DE PRESION Y SOPORTE DE PIPETA.

8.	SE DEBEN DE ENTREGAR 160 (4 CAJAS CON 40) PIPETAS SEROLOGICAS DE HASTA 50 ML APTAS PARA EL PIPETOR AUTOMATICO EASYPET. DEBEN SER MARCA EPPENDORF.

9.	CUATRO ROLLO PAPEL KRAFT GRUEGO PARA ESTERILIZAR MATERIAL DE LABORATORIO DE 24 PULGADAS DE ANCHO DE 15 KILOS.

E.	CONTROL DE CALIDAD

1.	PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE ACUERDO CON LA GUIA INTERNACIONAL CLSI M22-A3. EL PROVEEDOR DEBERA DE ENTREGAR LAS CEPAS 30 DÍAS NATURALES DESPUES DE QUE SE ADJUDIQUE EL CONTRAS. LAS CEPAS SE TENDRAN QUE ENTREGAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD, LAS CEPAS ATCC QUE SE DEBEN DE ENTREGAR SON LAS QUE ACONTINUACIÓN SE ENLISTAN:

I.	Bacteroides fragilis ATCC 25285

II.	Clostridium perfringens ATCC 13124

III.	Campylobacter jejuni ATCC 33560

IV.	Streptococcus pyogenes ATCC 19615

V.	Streptococcus agalactiae ATCC 12386

VI.	Proteus mirabilis ATCC 12453

VII.	Salmonella typhimurium ATCC 14028

VIII.	Enterococcus faecalis ATCC 29212

IX.	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27583

X.	Streptococcus pneumoniae ATCC 49619

XI.	Candida albicans ATCC 60193

XII.	Trichophyton metagrophytes ATCC 9533

XIII.	Staphylococcus aureus ATCC 29213

2.	EN LA ENTREGA DE LAS CEPAS DEBERÁ ASEGURARSE LA CADENA DE FRIO MEDIANTE UN TERMÓMETRO CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN QUE CUMPLA LAS DIRECTIVAS ISO/IEC 17025 Y CON TRAZABILIDAD A UN ORGANISMO ACREDITADO, CON DOCUMENTACIÓN VIGENTE QUE SERÁ ENTREGADA AL INICIO DEL CONTRATO.EL PROVEEDOR DEBERA DEMOSTRAR EN CADA ENTREGA MEDIANTE UN GRÁFICO DE TEMPERATURA:

A.	TEMPERATURA DEL ALMACEN DEL PROVEEDOR

B.	TEMPERATURA DURANTE EL TRANSPORTE

C.	TEMPERATURA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS REACTIVOS EN EL LABORATORIO

ESTOS REGISTROS SERÁN REVISADOS POR EL PERSONAL DEL LABORATORIO QUE RECIBE LOS REACTIVOS

F.	DOCUMENTOS REQUERIDOS

1.	SE DEBEN INCLUIR MANUALES DEL EQUIPO Y DEL USUARIO EN IDIOMA ESPAÑOL.

2.	CALENDARIO DE MANTENIMIENTO DE LA INTERFASE DEL EQUIPO.

3.	CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL/ANUAL DEL EQUIPO, CON LISTA DE REVISIÓN COMPLETA DE LAS PARTES INVOLUCRADAS ANEXANDO CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS, EL CUAL SE ENTREGARÁ DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

4.	ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL SERVICIO REALIZADO DEL EQUIPO.

5.	SE REQUIERE UN TIEMPO DE ATENCIÓN DE 1 HORA VÍA TELEFÓNICA PARA RESOLUCIÓN DE CUALQUIER PROBLEMA TÉCNICO RELACIONADO CON LOS EQUIPOS Y/O DEPENDIENDO DEL PROBLEMA, UNA RESPUESTA DE ATENCIÓN TÉCNICA EN SITIO EN 24 HRS.

6.	EN CADA ENTREGA DE REACTIVO SE DEBERA ENTREGAR CARTA COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVO POR FECHA CORTA DE CADUCIDAD, EN CASO DE QUE DICHO REACTIVO NO CUMPLA CON UN AÑOS MINIMO DE CADUCIDAD POR LA POR LA NATURALEZA DE ESTE, AL MOMENTO DE SU ENTREGA EN EL ÁREA USUARIA.

G.	TRAZABILIDAD DE RED FRIA, TRANSPORTE DE REACTIVOS.

1.	EN LA ENTREGA DE REACTIVO DEBERÁ ASEGURARSE LA CADENA DE FRIO. EN CADA ENTREGA EL REACTIVO TENDRA QUE CUMPLIR CON LA TEMPERATURA REQUERIDA DE LOS AGARES DE 4 A 8 °C MONITOREADO. CADA CONTENEDEDOR CON AGARES DEBE DE TENER UN TERMOMETRO PARA VERIFICAR LA TEMPERATURA DE LOS AGARES A LA HORA DE LA ENTREGA EN EL LABORATORIO, CON UN TERMOMETRO CETIFICADO.

2.	LOS TERMOMETROS QUE SE UTILICEN PARA EL MONITOREO DE LA TEMPERATURA DEL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LOS AGARES TENDRAN QUE ENTREGAR EL CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN QUE CUMPLA LAS DIRECTIVAS ISO/IEC 17025 POR UN ORGANISMO ACREDITADO. CUANDO QUEDE ADJUDICADO EL CONTRATO. LA CALIBRACIÓN DEL TERMOMETRO TENDRA QUE ESTAR VIGENTE DURANTE EL TIEMPO QUE DURE EL CONTRATO.

3.	EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS AGARES SE TENDRA QUE ENTREGAR LA GRAFICA DE TEMPERATURA QUE SE TUVO DESDE QUE SALIO EL MATERIAL DEL ALMACEN DEL PROVEEDOR HASTA LA ENTREGA EN EL LABORATORIO. EL PROVEEDOR DEBERA DEMOSTRAR EN CADA ENTREGA MEDIANTE UN GRÁFICO DE TEMPERATURA:

A)	TEMPERATURA DEL ALMACEN DEL PROVEEDOR

B)	TEMPERATURA DURANTE EL TRANSPORTE

C)	TEMPERATURA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS REACTIVOS EN EL LABORATORIO

ESTOS REGISTROS SERÁN REVISADOS POR EL PERSONAL DEL LABORATORIO QUE RECIBE LOS REACTIVOS

| PERFIL 47.- SECUENCIACION MASIVA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CLAVE SIA | DESCRIPCION | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | MINIMOS | MAXIMOS |
| 1 | R1469544 | KIT DE IDENTIFICACIÓN DE Mycobacterium tuberculosis. Para la secuenciación masiva de 18 regiones genómicas asociadas con la resistencia a 13 Fármacos de primera y segunda línea obtenido de muestras de humano. | KIT DE REACTIVOS CON 48 PRUEBAS | PRUEBA | 39 | 96 |
| 2 | R1469545 | KIT PARA IDENTIFICACIÓN DE MICROBIOMA. Para la secuenciación masiva e identificación de bacterias a través del ARN 16s Ribosomal dirigido a las regiones hipervariables V3 y V4. Con la capacidad de detectar K-19-16SRNA-NLP Y K-19-16SRNA. | KIT DE REACTIVOS CON 48 PRUEBAS | PRUEBA | 148 | 370 |
| 3 | R1469546 | KIT DE SECUENCIACION DE GENOMA BACTERIANO. Para la secuenciación de genoma completo que utilice la tecnología de fragmentación a base de enzimas, para fragmentar ADN y adicionar secuencias parciales compatibles con codigos de barras moleculares en 5 minutos o menos. | KIT DE REACTIVOS CON 24 PRUEBAS | PRUEBA | 120 | 264 |
| 4 | R1470028 | KIT DE SECUENCIACION PARA GENOTIPIFICACION DE SARS-COV 2 | KIT DE REACTIVOS CON 96PRUEBAS | PRUEBA | 192 | 480 |
| REACTIVOS PARA CONTROLES Y CALIBRADORES DEL PERFIL SECUENCIACION MASIVA |  |  |  |  |  |  |
| No. | CLAVE SIA | DESCRIPCION | NUMERO DE PRUEBAS PARA CONTROLES, CALIBRADORES Y REPETICIONES ANUALES |  |  |  |
| 1 | R1469544 | KIT DE IDENTIFICACIÓN DE Mycobacterium tuberculosis. | 12 |  |  |  |
| 2 | R1469545 | KIT PARA IDENTIFICACIÓN DE MICROBIOMA | 72 |  |  |  |
| 3 | R1469546 | KIT DE SECUENCIACION DE GENOMA BACTERIANO | 48 |  |  |  |
| 4 | S/C | KIT DE SECUENCIACION PARA GENOTIPIFICACION DE SARS-COV 2 | 48 |  |  |  |

EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR LOS EQUIPOS Y CONSUMIBLES NECESARIOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

A.	EQUIPO PRIMARIO

1.	SE REQUIERE UN EQUIPO DE SECUENCIACIÓN POR SÍNTESIS CON UN FLUJO DE TRABAJO FACIL, QUE PERMITA PASAR DEL ADN A LOS DATOS ANALIZADOS EN OCHO HORAS. EL CUAL TENGA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

A) PARA SECUENCIACION DE NUEVA GENERACION (NGS) DE MESA, DE TAMAÑO REDUCIDO, DISEÑADO PARA SECUENCIACION SELECTIVA Y SECUENCIACION DE GENOMAS PEQUEÑOS CON TECNOLOGÍA DE SECUENCIACIÓN POR SÍNTESIS, GENERACION DE GRUPOS O CLUSTERS, SECUENCIACION Y ANALISIS DE BASES EN EL MISMO EQUIPO CON LA POSIBILIDAD DE QUE EL PROCESO SEA AUTOMATIACO AL SER CONFIGURADO.

B) QUE UTILICE CARTUCHO DE REACTIVO PRECARGADO DE UN SOLO USO Y CON UN DISEÑO ESPECIAL PROPORCIONA REACTIVO PARA LA SECUENCIA Y GENERACIÓN DE GRUPOS, INCLUIDOS LOS REACTIVOS DE SECUANCIACIÓN “PAIRED-END” Y LOS REACTIVOS DE INDEXACIÓN.

C) QUE EL SOFWARE DE CONTROL PROPORCIONE CONTROLES PARA CONFIGURAR EL INSTRUMENTO, CONFIGURAR Y SUPERVISAR LOS EXPERIMENTOS, Y REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO.

D) UN SOFWAREDE ANÁLISIS INTEGRADO LLEVA A CABO UN ANÁLISIS DE DATOS INTEGRADO EN EL INSTRUMENTO EN TIEMPO REAL DURANTE EL EXPERIMENTO DE SECUANCIACIÓN, LO QUE INCLUYE EL ANÁLISIS DE IMÁGENES Y LAS LLAMADAS DE BASES, Y AHORRO UN TIEMPO MUY VALIOSO EN LOS ANALISIS SUCESIVOS.

E) COMPARTIMENTO DE LA CELDA DE FLUJO QUE CONTENGA UNA PLATINA QUE SOSTENGA LA CELDA DE FLUJO, UNA ESTACIÓN TÉRMICA SITUADA BAJO LA PLATINA DE LA CELDA DE FLUJO QUE CONTROLE LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE LA CELDA DE FLUJO NECESARIOS PARA GENERAR Y SECUENCIAR GRUPOS Y LAS CONEXIONES DE FLUÍDICA PARA LA CELDA DE FLUJO.

F) COMPARTIMENTO DE REACTIVOS QUE CONTENGA REFRIGERACIÓN DE REACTIVOS Y LAS POSICIONES PARA LA BOTELLA DEL TAMPÓN DE LAVADO (PR2) Y LA BOTELLA DE RESIDUOS.

G) UN SOFWARE DE ANÁLISIS SECUNDANRIO INTEGRADO QUE PROCESE LOS DATOS DEL ANALISIS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ALINEACIÓN Y PORPORCIONA INFORMACIÓN SOBRE CADA MUESTRA ANALIZADA.

H) EL EQUIPO DEBE CONTAR CON LA POSIBILIDAD DE PASAR DE ADN A LOS DATOS ANALIZADOS EN UN LAPSO DE 8 HORAS.

I) DEBE CONTENER UNA CELDA QUE ALBERGE LA CELDA DE FLUJO DURANTE EL PROCESAMIENTO.

J) CONTAR CON COMPONENTES ÓPTICOS QUE PERMITAN LA ADQUISICIÓN DE IMÁGENES DE LA CELDA DE FLUJO.

k) EL PROVEDOR DEBERÁ DE ASEGURAR QUE LAS PRUEBAS LICITADAS SE REALICEN EN CASO DE QUE EXISTA ALGUNA EVENTUALIDAD EN EL LABORATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL D PEDIATRIA CON RESPECTO AL REACTIVO Y / O EQUIPO LICITADO DEBIENDO REALIZARSE EN UN LABORATORIO EXTERNO CERTIFICADO PARA DICHA PRUEBA EN TIEMPO, FORMA Y DACUERDO CON EL JEFE DE LABORATORIO Y LOS COSTOS DERÁN SER ABSORVODOS POR EL PROVEDOR.

B.	EQUIPO DE APOYO

1.	SE REQUIERE UNA CAMPANA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO A2 DE FLUJO LAMINAR VERTICAL PARA EL SEMBRADO DE MUESTRAS BIOLÓGICO-INFECCIOSAS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DESCRIPCIÓN 120 CM, DIMENSIONES EXTERIORES (L X W X H):  80 X 130 X 156.8CM 120 CM (4 FT.), EL MATERIAL DE CÁMARA DEBE SER DE ACERO INOXIDABLE, LA APERTURA DE GUILLOTINA DE 25.4 CM, CABINA, BASE DE ALTURA AJUSTABLE, LÁMPARA UV INSTALADA DE FÁBRICA, DESCANSABRAZOS, CERTIFICACIONES/CONFORMIDAD: NSF/ANSI 49, UL, CE, CONEXIÓN: 120V 50/60HZ, EFICACIA DE FILTRO: 99.995% MPPS, TIPO DE FILTRO: H14 HEPA EN 1822, 99.995% MPPS, CAPACIDAD: 50KG.

2.	SE REQUIERE UN FLUOROMETRO DISEÑADO PARA CUNTIFICAR DNA, RNALA MEDICIÓN DE LA INTEGRIDAD DE ÁCIDOS NUCLEICO. QUE UTILICE 1 UL DE MUESTRA Y QUE CUANTIFIQUE EN MENOS DE 3 SEGUNDOS POR PRUEBA.

3.	 SE REQUIERE UN IMÁN LATERAL CON 96 POZOS, QUE PUEDA ATRAER GÁNALOS CON DIÁMETRO DE 1 A 4.5 UM.

4.	EQUIPO PARA SEPARACIÓN, DIMENSIONAMIENTO Y CUANTIFICACIÓN RÁPIDAS Y FIABLES DE ADN, ARN Y PROTEÍNAS MEDIANTE ELECTROFORESIS MINIATURIZADA EN CHIP.

5.	JUEGO DE PIPETAS SEMIAUTOMÁTICAS DE VOLUMEN VARIABLE (0.5-10 µL; 10-50 µL; 10-100 µL; 100-1000 µL). LAS PIPETAS TENDRAN QUE ESTAR CALIBRADAS, Y SI REQUIERE QUE SE ENVIEN A CALIBRACIÓN DE DEBERA DE DEJAR UN JUEGO DE REPUESTO EN EL LABORATORIO.

C.	CONTROL DE CALIDAD

1.	72 CONTROLES PARA ENSAYOS DE SECUENCIACIÓN PHIX CONTROL V3 DE GENOMA DE BACTERIOFAGO CON UN TAMAÑO DE 500 PARES DE BASES Y UNA COMPOSICIÓN DE GUANINA-CITOSICA DEL 45% Y DE 55% DE ADENINA-TIMINA.

2.	SE DEBE DE REALIZAR LA CALIBRACIÓN ANUAL DE TODAS LAS PIPETAS SEMIAUTOMATICAS QUE SE SOLICITEN EN ESTE CONTRATO, EN CASO QUE SE MANDEN A CALIBRAR SE DEBE DEJAR PIPETAS DE REPUESTO CUANDO SE LAS LLEVEN A CALIBRAR PARA NO DEJAR SIN PIPETAS SEMIAUTOMATICAS AL LABORATORIO.

D.	DOCUMENTOS REQUERIDOS

1.	SE DEBEN INCLUIR MANUALES DEL SISTEMA Y DEL USUARIO EN IDIOMA ESPAÑOL.

2.	CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL/ANUAL DE LOS EQUIPOS, CON LISTA DE REVISIÓN COMPLETA DE LAS PARTES INVOLUCRADAS ANEXANDO CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS, EL CUAL SE ENTREGARÁ DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

3.	CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LAS PIPERAS SEMIAUTOMATICAS.

4.	ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL SERVICIO REALIZADO.

5.	SE REQUIERE UN TIEMPO DE ATENCIÓN DE 1 HORA VÍA TELEFÓNICA PARA RESOLUCIÓN DE CUALQUIER PROBLEMA TÉCNICO RELACIONADO CON LOS EQUIPOS Y/O DEPENDIENDO DEL PROBLEMA, UNA RESPUESTA DE ATENCIÓN TÉCNICA EN SITIO EN 24 HRS.

6.	SE REQUIERE ENTREGAR EL LIBRO GENÉTICA MOLECULAR DE BACTERIAS DE SNYDER Y CHAMPNESS, 5.A EDICIÓN, AUTORES TINA M. HENKIN, JOSEPH E. PETERS, EDITORIAL ASM.

7.	ENTREGAR CARTA COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVO CADUCADO, EN CASO DE QUE DICHO REACTIVO NO CUMPLA, POR LA NATURALEZA DE ESTE, CON UN AÑO DE CADUCIDAD MÍNIMA AL MOMENTO DE SU ENTREGA EN EL ÁREA USUARIA.

8.	HOJAS DE SEGURIDAD DE TODOS LOS REACTIVOS UTILIZADOS,  EN ESPAÑOL (IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y DEL PRODUCTO, REFERENCIA, NÚMERO DE SERIE, FABRICANTE, INGREDIENTES PELIGROSO, RIESGOS FÍSICOS, RESUMEN DE POSIBLES EFECTOS A LA SALUD, CLASIFICACIÓN DE RIESGOS DE LOS PRODUCTOS, MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS, MEDIDAS CONTRA INCENDIOS, EMISORES ACCIDENTALES, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO, CONTROL DE EXPOSICIÓN, PROPIEDADES FÍSICAS, PROPIEDADES QUÍMICAS, ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD, INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, INFORMACIÓN ECOLÓGICA, DESECHO DE RESIDUOS, TRANSPORTE, REGLAMENTACIÓN).

E.	MATERIAL DE APOYO

1.	SIETE KITS CON 50 REACCIONES CADA UNO PARA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE HECES PARA PURIFICACIÓN RÁPIDA DE ADN GENÓMICO DE ALTA CALIDAD (HUMANO Y BACTERIANO) A PARTIR DE MUESTRAS DE HECES FRESCAS O CONGELADAS EL KIT DEBE CONTENER TODOS LOS REACTIVOS Y BUFFERS NECESARIOS PARA LA EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS.

2.	CINCO KITS CON 50 REACCIONES CADA UNO PARA EXTRACCIÓN DE ADN DE SANGRE, QUE PERMITA LA PURIFICACIÓN DE ADN GENÓMICO, MITOCONDRIAL Y VIRAL, BASADA EN MEMBRANAS DE SÍLICE QUE PUEDA PROCESAR HASTA 200 ΜL DE SANGRE ENTERA HUMANA FRESCA O CONGELADA. EL KIT DEBE CONTENER TODOS LOS REACTIVOS Y BUFFERS NECESARIOS PARA LA EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS.

3.	UN KIT CON 50 REACCIONES CADA UNO QUE PERMITA LA PURIFICACIÓN DE ÁCIDO NUCLEICO A BASE DE MEMBRANAS DE SÍLICE DE TEJIDOS, HISOPOS, LCR, SANGRE, FLUIDOS CORPORALES O CÉLULAS LAVADAS DE LA ORINA. ADEMÁS, QUE EL ADN GENÓMICO SE PUEDE PURIFICAR A PARTIR DE PEQUEÑAS CANTIDADES DE SANGRE FRESCA O CONGELADA, TEJIDO Y GOTAS DE SANGRE SECA. NO SE REQUIERE HOMOGENEIZACIÓN MECÁNICA YA QUE LOS TEJIDOS SE LISAN ENZIMÁTICAMENTE.

4.	KIT DE CUANTIFICACIÓN DE ACIDOS NUCLEICOS CON ALTA SENSIBILIDAD.

5.	DOS KITS CON 500 REACCIONES CADA UNO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE ACIDOS NUCLEICOS ALTA SENSIBILIDAD PARA USO EN FLUORÓMETRO DE MESA. EL KIT DEBERÁ ESTAR DISEÑADO PARA CUANTIFICAR SELECTIVAMENTE ADN BICATENARIO (DSDNA) SOBRE ARN, PARA CONCENTRACIONES INICIALES DE MUESTRA DE 10 PG / µL A 100 NG / µL.  EL KIT DEBE INCLUIR REACTIVO DE ENSAYO CONCENTRADO, TAMPÓN DE DILUCIÓN Y ESTÁNDARES DE ADN PREDILUIDOS.

6.	KIT PARA LA SELECCIÓN Y LIMPIEZA DE ADN

7.	DOS KITS EN PRESENTACIÓN DE 60 ML. PARA LA SELECCIÓN, LIMPIEZA Y PURIFICACIÓN DE FRAGMENTOS ADN A BASE DE ESFERAS PARAMAGNETICAS DE SPRI. QUE PROPORCIONE ADN DE CALIDAD SIN ARRASTRE DE SAL, DNTP’S, CEBADORES Y DIMEROS DE CEBADO.  QUE NO REQUIERA CENTRIFUGACIÓN NI FILTRACIÓN, QUE TENGA ALTA TASA DE RECUPERACIÓN DE AMPLICONES MAYORES A 100BP Y QUE SE OCUPE EN FORMATOS MANUALES Y AUTOMATIZADOS DE 96 O 384 POCILLOS.

8.	SE REQUIEREN SEIS PLACAS PARA FORMACIÓN DE INCIDES LAS CUALES INCLUYAN CEBADORES DE DOBLE ÍNDICE CON CAPACIDAD DE HASTA 96 MUESTRAS DIFERENTES SIMULTÁNEAMENTE.

9.	DOS PAQUETES CON 500 TUBOS DE POLIPROPILENO CADA UNO DE PAREDES DELGADAS CON CAPACIDAD 500 µL PARA USAR CON EL FLUORÓMETRO.

10.	TRES CAJAS DE PAÑOS DESECHABLES DE UN SOLO PLIEGUE PARA TAREAS DELICADAS COMO LIMPIEZA DE PIEZAS, INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN Y ÓPTICAS.

11.	TIRA DE TUBOS PARA PCR.

12.	17 PAQUETES CON PRESENTACIÓN DE 125 TIRAS DE 8 TUBOS ÓPTICOS CON CAPACIDAD DE 0.2 ML, DISEÑADOS PARA SISTEMAS DE REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) EN TIEMPO REAL.

13.	OCHO PAQUETES DE TIRAS ÓPTICAS CON 8 TAPAS CON PERFIL DE SUPERFICIE PLANO EL CUAL PROPORCIONE SELLO HERMÉTICO PARA PCR.

14.	TRES FRASCOS DE 100 ML CADA UNO DE HIDROXIDO DE SODIO (NAOH).

15.	18 FRASCOS DE 500 ML CADA UNO DE TWEEN 20 PARA EL DESARROLLO DEL PROTOCOLO SE REQUIERE MONOLAURATO DE POLIETILENGLICOL SORBITÁN (TWEEN 20).

16.	CINCO FRASCOS DE 1 LITRO DE ETANOL GRADO BIOLOGIA MOLECULAR, PARA EL DESARROLLO DEL PROTOCOLO SE REQUIERE ALCOHOL ABSOLUTO GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR.

17.	SE REQUIEREN 18 PIEZAS DE AGUA GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR EN PRESENTACIÓN DE 10 X 50 ML, SE REQUIERE PARA EL DESARROLLO DEL ENSAYO SE SOLICITA AGUA LIBRE DE NUCLEASAS Y ARNASA, PARA BIOLOGÍA MOLECULAR.

18.	UN FRASCO DE 25 MG DE REACTIVO N- ACETIL CISTEÍNA, SE REQUIERE REACTIVO N- ACETIL CISTEÍNA PARA EL DESARROLLO DE PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS DE MYC-TB.

19.	17 CAJAS CON 10 RACKS, CADA RACK CON 96 PUNTAS ESTÉRILES LIBRES DE PIRÓGENOS Y DE INHIBIDORES DE PCR, CON FILTRO DE DOS FASES DE 0.1 – 10 UL, PRESENTACIÓN 4 MM.

20.	17 CAJAS CON 10 RACKS, CADA RACK CON 96 PUNTAS ESTÉRILES LIBRES DE PIRÓGENOS Y DE INHIBIDORES DE PCR, CON FILTRO DE DOS FASES DE 2 – 100 UL, PRESENTACIÓN 53 MM.

21.	17 CAJAS CON 10 RACKS, CADA RACK CON 96 PUNTAS ESTÉRILES LIBRES DE PIRÓGENOS Y DE INHIBIDORES DE PCR, CON FILTRO DE DOS FASES DE 50 – 100 UL, PRESENTACIÓN 76 MM.

G.	TRAZABILIDAD DE RED FRIA, TRANSPORTE DE REACTIVOS.

1.	EN LA ENTREGA DE REACTIVOS DEBERÁ ASEGURARSE LA CADENA DE FRÍO, MEDIANTE UN TERMÓMETRO CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN QUE CUMPLA LAS DIRECTIVAS ISO/IEC 17025 Y CON TRAZABILIDAD A UN ORGANISMO ACREDITADO, CON DOCUMENTACIÓN VIGENTE QUE SERÁ ENTREGADA AL INICIO DEL CONTRATO. EL PROVEEDOR DEBERÁ DEMOSTRAR EN CADA ENTREGA DE REACTIVOS UN GRÁFICO DE TEMPERATURA:

A. TEMPERATURA DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR

B. TEMPERATURA DURANTE EL TRANSPORTE

C. TEMPERATURA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS REACTIVOS EN EL LABORATORIO

D. ESTOS REGISTROS SERÁN REVISADOS POR EL PERSONAL DEL LABORATORIO QUE RECIBE LOS REACTIVOS

ASPECTOS ADICIONALES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA O PRESTACION DE LOS BIENES:

| PLAZO | Conforme al calendario que proporcione el Área Requirente. |  | LUGAR | La recepción de los bienes se realizará en el Almacén General del INP ubicado en Avenida Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán de esta Ciudad de México, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, de conformidad con lo estipulado en el contrato. El INP no aceptará condición alguna sobre costos en relación con la Legal Internación al país de los bienes licitados, con términos CIF (incoterms) de la Cámara de Comercio de París, Francia; cargos por fletes, maniobras de carga y descarga, seguros de los bienes u otros costos adiciónales. - Al efectuar la entrega en el Almacén General, deberá estar presente un representante del área técnica y un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. - El día de la entrega, previo a la recepción de los bienes, por parte del personal del Almacén General, el área técnica y/o administradores del contrato realizarán la verificación. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICENCIAS O PERMISOS O AUTORIZACIONES |  | Aplica |  |  |  |
| CONDICIONES |  | - Entrega conforme al Anexo Técnico. - Previo a la primera entrega deberá de presentar hoja de seguridad de los insumos que así corresponda de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. - No se recibirán los bienes que se encuentren en mal estado a simple vista. - Los bienes deberás estar embalados y empaquetados para su entrega. - Para la aceptación de los bienes, se verificará que se encuentren de acuerdo con el Anexo Técnico del perfil que corresponda. - El horario de entrega será en días hábiles de lunes a viernes de 09:00 a las 15:00 horas. |  |  |  |

NOMBRE Y CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, Y EN SU CASO, REALIZARÁN LA INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MISMO:

QC. Damaris Manzano Arredonda. Jefa del Laboratorio de Bacteriología.

QFB. Juan Carlos Diaz del Carpio. Jefe del Laboratorio de Inmunología y Alergia

BQ. María Eugenia Costantini Millán. Jefa del Laboratorio de Bioquímica-Endocrinología.

QFB. Fabiola Mujica Guzmán. Jefa del Laboratorio de Hemato-Oncología.

QFB. Ariadna Berenice Escutia González. Jefa del Laboratorio de Inmunogenética Molecular.

QFB. Refugio Pedroza Vargas. Jefa del Laboratorio de Nefrología.

EBC. Virginia Martínez Bezies. Jefa del Laboratorio de Química Clínica-Urgencias

DRA. Irma Virginia Díaz Jiménez. Jefa del Laboratorio de Virología

QFB. Yanet Estrella Tovar Calderón. Jefa del Laboratorio de Parasitología y Micología

QFB. Roberto Jaloma Avendaño. Jefe del Laboratorio de Banco de Sangre.

PRÓRROGAS

No Aplica.

DEVOLUCIONES

Aplica. Si durante o posterior a la entrega de los bienes se detectan defectos o vicios ocultos que afecten la duración y calidad de los bienes o las características de estos no corresponda a la ofertada y solicitada en el ANEXO TÉCNICO,  el “INP” procederá al rechazo y/o devolución de los mismos elaborando acta detallando las causas que motivan el rechazo y firmada conjuntamente por el(los) titular(es) de la(s) jefatura(s) del(los) laboratorio(s) que corresponda(n) y por el jefe del departamento de Control de Bienes del “INP” y el representante facultado por proveedor.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, el proveedor se obliga a reponer incondicionalmente el 100% de los bienes de la correspondiente entrega en el plazo, que, considerando las necesidades y por escrito, le señale el “INP” a través de la Subdirección de Recursos Materiales, pero en ningún caso, será superior a tres días naturales.

Cuando la devolución sea por causas imputables al proveedor y éste no pueda realizar la reposición cuando el “INP” lo solicite, éste podrá a su elección, adquirir los bienes con cargo a los adeudos que se tengan con el proveedor, sin menoscabo de su derecho a hacer efectiva la fianza.

Cuando el “INP” requiera hacer devoluciones de bienes por causas distintas a las indicadas en puntos anteriores, éstas se efectuarán previo acuerdo de la Subdirección de Recursos Materiales y el proveedor.

Si durante el periodo de garantía los bienes sufrieran cambios físicos notables por causas imputables al proveedor, deberán ser devueltos a este de acuerdo con la Subdirección de Recursos Materiales y sin menoscabo del “INP” de ejercer derecho a hacer efectiva la fianza.

El proveedor que haya resultado adjudicado y que los bienes resulten rechazados, por una segunda ocasión, durante la recepción por parte del Almacén General por defectos y durante el mismo período de abastecimiento, le será cancelado sus contratos en forma inmediata, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento.

TERMINACIÓN ANTICIPADA

El INP podrá dar por terminados los CONTRATOS cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los BIENES originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al CONTRATO, conforme a lo dispuesto en el Artículo 54 bis, último párrafo, de la “LAASSP”.

# NOTA 1 “REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS FACTURAS”

Los requisitos que deben reunir las Facturas Electrónicas (CFDI) son:

- Clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expida.

- Régimen Fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR (Consulte el procedimiento para obtener el régimen fiscal).

- Sí se tiene más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan las Facturas Electrónicas.

- Contener el número de folio asignado por el SAT y el sello digital del SAT.

- Sello digital del contribuyente que lo expide.

- Lugar y fecha de expedición.

- Razón Social de quien se expida. (Instituto Nacional de Pediatría)

- Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien se expida. (INP 8304203F7)

- Domicilio Fiscal de quien se expida. (Insurgentes Sur No. 3700-C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México)

- Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes, mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen.

- Valor unitario consignado en número.

- Importe total señalado en número o en letra,

- Señalamiento expreso cuando la prestación se pague en una sola exhibición o en parcialidades.

- Cuando proceda, se indicará el monto de los impuestos trasladados, desglosados por tasa de impuesto y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos.

- Forma en que se realizó el pago (efectivo, transferencia electrónica de fondos, cheque nominativo o tarjeta de débito, de crédito, de servicio o el denominado monedero electrónico que autorice el Servicio de Administración Tributaria).

- Número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano de mercancías de importación.

Además, debe contener los siguientes datos:

- Fecha y hora de certificación.

- Número de serie del certificado digital del SAT con el que se realizó el sellado.

Las facturas electrónicas (CFDI) cuentan con un elemento opcional llamado "Addenda", que permite integrar información de tipo no fiscal o mercantil, en caso de requerirse. Esta “Addenda” debe incorporarse una vez que la factura haya sido validada por el SAT o el Proveedor de Certificación Autorizado (PAC) y se le hubiera asignado el folio.

Asimismo, se deben cumplir las especificaciones técnicas establecidas en la Resolución Miscelánea Fiscal y su Anexo 20, a saber:

- Utilizar el estándar del comprobante fiscal digital a través de Internet extensible [XML] (esquema-comprobante.xsd).

- Contemplar las reglas para la generación del sello digital de las Facturas Electrónicas (CFDI).

# NOTA 2 “OCDE”

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del Gobierno Federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores públicos y privados.

Esta convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación –la primera ya fue aprobada-en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

- La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la convención.

- El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

- Profundizar las reformas legales que inicio en 1999.

- Difundir las recomendaciones de la convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento

- Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición)

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

- Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

- Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

- Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la convención (imprimir el carácter vinculatorio entre esta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la convención, implican entre otras, privacidad de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el cumplimiento de las recomendaciones de la convención y por lo tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

Artículo 222

Cometen el delito de cohecho:

- El servidor público que, por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

- El que de manera espontánea de u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que cometa el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el distrito federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrá de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el distrito federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el distrito federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el distrito federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dadivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del estado.

Capítulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 BIS

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo de conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o de, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquier otra dadiva, ya sea en bienes o servicios:

- A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

- A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión. o

- A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacional.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.

# NOTA 3. PÓLIZA DE GARANTÍA

(SOLO EN CASO DE SER ADJUDICADO)

EL TEXTO DE LA FIANZA DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS:

PARA GARANTIZAR POR LA EMPRESA XXX EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, CON DOMICILIO EN XX, NÚMERO XX, COLONIA XX, DEMARCACIÓN TERRITORIAL XX, CÓDIGO POSTAL XX, EN XX, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS LA OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO AD-XX DEL AÑO 2022 Y EN SU CASO ANEXO (S), CON UNA VIGENCIA DEL   XX  AL XX 2022, QUE TIENE POR OBJETO LA XXX DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO XXX LLEVADO A CABO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA EN LO SUCESIVO “EL INP” Y NUESTRO FIADO XX, CON UN IMPORTE TOTAL DE $XX (IMPORTE EN LETRA),  HASTA POR UN IMPORTE QUE REPRESENTA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, EXPRESAMENTE DECLARA:

- QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y EN SU CASO A SU ANEXO (S); ASÍ COMO LA COTIZACIÓN Y EL REQUERIMIENTO ASOCIADO A ÉSTA,

- QUE LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD POR LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 48, FRACCIÓN II Y ÚLTIMO PÁRRAFO, Y 49, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, A|RRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SE HARÁ EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DE CONFORMIDAD CON EL CRITERIO AD-02/2011, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CUANDO “EL PROVEEDOR”, NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O SU ANEXO (S), O INCURRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO ESTABLECIDOS EN DICHO INSTRUMENTO JURÍDICO;

- EN CASO DE QUE ESTA FIANZA SE HAGA EXIGIBLE ___(NOMBRE DE LA AFIANZADORA)__ ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO, AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁN PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 283, DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE;

- ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, SALVO QUE LAS PARTES SE OTORGUEN FINIQUITO, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA. ASÍ MISMO, ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR AÚN EN LOS CASOS EN QUE “EL INP”, O EL SERVIDOR PÚBLICO QUE CUENTE CON FACULTADES PARA LA CANCELACIÓN DE FIANZAS, OTORGUE PRÓRROGA O ESPERAS AL FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE __NOMBRE DE LA AFIANZADORA__, MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO, A TRAVÉS DE LA PRESENTE FIANZA. EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A “EL PROVEEDOR”, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS MODIFICATORIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA;

- EN TANTO PERMANEZCA EN VIGOR EL PRESENTE CONTRATO Y EN SU CASO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS O RECURSOS LEGALES HASTA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA, SALVO QUE LAS PARTES SE OTORGUEN EL FINIQUITO; Y HASTA QUINCE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA EN EL QUE EL MISMO HAYA VENCIDO O DE AQUELLAS EN QUE “EL INP” HUBIESE COMUNICADO SU TERMINACIÓN ANTICIPADA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SOLO PODRÁ SER LIBERADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL INP”;

- LA PRESENTE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PODRÁ SER LIBERADA ÚNICAMENTE MEDIANTE ESCRITO EXPEDIDO Y FIRMADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO QUE CUENTE CON FACULTADES PARA LA CANCELACIÓN DE FIANZAS, PREVIA MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y CUANDO EL “EL PROVEEDOR” HAYA CUMPLIDO TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO QUE GARANTIZA;

- QUE __NOMBRE DE LA AFIANZADORA__ SE SOMETE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO A LA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

- QUE __NOMBRE DE LA AFIANZADORA__ ACEPTA EXPRESAMENTE TENER GARANTIZADO EL CONTRATO A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE, AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA O ESPERA AL DEUDOR PRINCIPAL O FIADO POR PARTE DE "EL INP" PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZARAN, POR LO QUE LA AFIANZADORA RENUNCIA EXPRESAMENTE AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

- QUE __NOMBRE DE LA AFIANZADORA__ SE SOMETE EXPRESAMENTE A LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 175 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR Y RENUNCIA A LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y EXCUSIÓN A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 2815 Y 2822 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

- DE NO CUMPLIR CON DICHA ENTREGA, "EL INP" PODRÁ RESCINDIR EL CONTRATO Y REMITIR EL ASUNTO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA QUE DETERMINE SI SE APLICAN LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN EL ARTÍCULO 60 FRACCIÓN III DE LA "LAASSP

- TODA ESTIPULACIÓN QUE APAREZCA IMPRESA POR FORMATO POR PARTE DE ___________ (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) QUE CONTRAVENGA LAS ESTIPULACIONES AQUÍ ASENTADAS LAS CUALES COMPRENDEN EL PROEMIO Y LOS INCISOS A) AL J), SE CONSIDERARÁN COMO NO PUESTAS.

EL TEXTO DE LA FIANZA DEBERÁ REDACTARSE COMO SE SEÑALA EN ESTE FORMATO. A PARTIR DEL INCISO A) AL INCISO K), SOLO SE DEBERÁ INCLUIR EL NOMBRE DE LA AFIANZADORA.

# NOTA 4. ARTÍCULO 32-D, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

# (SOLO APLICA PARA EL LICITANTE ADJUDICADO) ANEXO III

DIARIO OFICIAL                                                                                                                                            27 de diciembre de 2022

Resolución Miscelánea Fiscal para 2023

Procedimiento que debe observarse para hacer público el resultado de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

    - Para los efectos del artículo 32-D del CFF, los contribuyentes podrán autorizar al SAT a hacer público el resultado de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, para lo cual deberán realizar el siguiente procedimiento:

  - Ingresar con la e.firma o Contraseña en la funcionalidad Autoriza que el resultado de tu Opinión del cumplimiento sea público o deja sin efectos la autorización, en el Portal del SAT, Otros trámites y servicios: Opinión del Cumplimiento.

  - Elegir la opción: Autorizo hacer público el resultado de mi opinión del cumplimiento en la pantalla de selección que se muestra.

  - Seleccionar la opción guardar para registrar la autorización.

El resultado de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales de los contribuyentes que autorizaron al SAT a hacerlo público, se podrá consultar a través de la ejecución en línea Consulta la opinión del cumplimiento de los contribuyentes que autorizaron hacerla pública, en el Portal del SAT e ingresa el RFC o CURP a consultar.

Para los efectos del artículo 32-D, último párrafo del CFF, los proveedores de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las Entidades Federativas y de los Municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato, que reciban y ejerzan recursos públicos federales y cualquier ente público, deberán hacer público el resultado de la opinión de cumplimiento a través del procedimiento anteriormente descrito.

Para cancelar la presente autorización, los contribuyentes deberán realizar el siguiente procedimiento:

- Ingresar con la e.firma o Contraseña en la funcionalidad Autoriza que el resultado de tu Opinión del cumplimiento sea público o deja sin efectos la autorización, en el Portal del SAT.

- Seleccionar la opción: No Autorizo hacer público el resultado de mi opinión del cumplimiento.

- Seleccionar la opción guardar. En el caso de que los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar alguna operación comercial no aparezcan en la Consulta 32-D Público, la opinión del cumplimiento la deberá generar el propio contribuyente en términos de lo dispuesto por la regla 2.1.37. CFF 32-D, RMF 2023 2.1.37.

Consultas presentadas por Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal, a través de la e.firma de funcionario público competente

    - Para los efectos de los artículos 19 y 34 del CFF, las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, centralizada, descentralizada o desconcentrada, así como los organismos constitucionalmente autónomos que requieran la confirmación de criterio sobre la interpretación o aplicación de las disposiciones fiscales en situaciones reales y concretas, podrán presentar su promoción a través del buzón tributario con la e.firma del funcionario público competente para promover ante autoridades fiscales, en términos de la ficha de trámite 260/CFF Consultas en línea que realicen las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal, a través de la e.firma de funcionario público competente, contenida en el Anexo 1-A. CFF 17-K, 19, 34

Opción para no presentar la declaración informativa de fiduciarias e información de fideicomisos que generan ingresos

    - Para los efectos del artículo 32-B, primer párrafo, fracción VIII, último párrafo del CFF, las instituciones de crédito, las de seguros y las casas de bolsa podrán no presentar la información a que se refiere la fracción citada, respecto de los siguientes tipos de fideicomisos:

- Aquellos a que se refiere alguna de las siguientes disposiciones:

- El artículo 90, cuarto párrafo de la Ley del ISR, siempre que los rendimientos únicamente se destinen a financiar la educación hasta nivel licenciatura de los descendientes en línea recta de los contribuyentes y que los estudios cuenten con reconocimiento de validez oficial. Esta disposición será aplicable únicamente a personas físicas.

- El artículo 3, primer párrafo, fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

- Aquellos autorizados para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del ISR.

- Aquellos celebrados únicamente con el fin de administrar los recursos de los consumidores para la adquisición de bienes muebles nuevos, inmuebles o la prestación de servicios, en los términos del artículo 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; el Reglamento de sistemas de comercialización mediante la integración de grupos de consumidores, publicado en el DOF el 17 de mayo de 1994 y abrogado el 10 de marzo de 2006, y la Norma Oficial Mexicana NOM-143-SCFI-2000, Prácticas comerciales elementos normativos para los sistemas consistentes en la integración de grupos de consumidores para la adquisición de bienes y servicios (sistemas de autofinanciamiento), publicada en el DOF el 19 de septiembre de 2000 y cancelada el 18 de mayo de 2006.

- Aquellos emisores de certificados de participación colocados entre el gran público inversionista.

- Aquellos en los que los fideicomitentes sean dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios u órganos constitucionales autónomos. Para los efectos de la presente regla, las instituciones de crédito, las de seguros y las casas de bolsa deberán presentar el informe a que se refiere la ficha de trámite 4/CFF Informe de fideicomisos del sector financiero, contenida en el Anexo 1-A.

CFF 32-B, LISR 90, LOAPF 3, LFPC 63, NOM DOF 19/05/2006

Procedimiento que debe observarse en la aplicación de estímulos o subsidios

    - Para los efectos del artículo 32-D, quinto párrafo del CFF, cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales que tengan a su cargo la aplicación de subsidios o estímulos, previo a la entrega o autorización de un subsidio o estímulo, deben cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los beneficiarios, excepto de aquellos que no tengan obligación de inscribirse en el RFC o cuando se otorgue un subsidio o estímulo hasta por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.).

Cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales previa firma del acuerdo de confidencialidad con el SAT a que se refiere la regla 2.1.38., a través de la aplicación en línea que para estos efectos le proporcione el citado órgano desconcentrado, generarán el documento en el que se muestre el resultado de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales del beneficiario.

En caso de que el beneficiario no se encuentre inscrito en el RFC y deba estarlo, la entidad o dependencia podrá generar la inscripción en el citado registro a través de la misma aplicación, para ello requerirá la CURP vigente y domicilio.

Para tener derecho al subsidio o estímulo, la opinión del cumplimiento deberá ser positiva o inscrito sin obligaciones fiscales y tendrá una vigencia de tres meses contados a partir del día de su emisión.

Cuando la opinión indique que el contribuyente se encuentra inscrito sin obligaciones fiscales, se tomará como positiva cuando el beneficiario no tenga ingresos superiores al valor anual de 40 UMA. Si el subsidio o estímulo rebasara el valor anual de 40 UMA, la opinión para otorgarle el subsidio deberá ser positiva.

CFF 32-D, 65, 66, 66-A, 69, 141, RMF 2023 2.1.37., 2.1.38

Procedimiento que debe observarse para contrataciones con cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales

    - Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y séptimo párrafos del CFF, cuando cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato hagan público la opinión del cumplimiento en términos de la regla 2.1.25.

Tratándose de los contribuyentes que sean subcontratados por los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato tramitarán por su cuenta la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en términos de lo dispuesto por la regla 2.1.37., o bien los sujetos señalados en el primer párrafo de esta regla podrán obtenerla a través del procedimiento establecido en la regla 2.1.38.

En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, la opinión la emitirá la ADR, enviándola al buzón tributario de este hasta que se haya celebrado el convenio de pago.

Para los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad administrativa responsable de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de quince días, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de quince días al contribuyente para la celebración del convenio respectivo.

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a la autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales convocante, para que esta gestione ante la ADR la no aplicación del artículo 32-D del CFF. La autoridad fiscal revisará que no se actualiza el supuesto jurídico del mencionado artículo, por no existir créditos fiscales.

CFF 32-D, 66, 66-A, 141, RMF 2023 2.1.25., 2.1.37., 2.1.38.

Procedimiento amistoso contenido en un Tratado para Evitar la Doble Tributación

    - La solicitud de inicio de un procedimiento amistoso contenido en un Tratado para Evitar la Doble Tributación vigente suscrito por México, se realizará conforme a la ficha de trámite 244/CFF Solicitud de inicio de procedimiento amistoso contenido en un Tratado para Evitar la Doble Tributación (Mutual Agreement Procedure, MAP por sus siglas en inglés), contenida en el Anexo 1-A.

No será procedente la solicitud de inicio de procedimiento amistoso cuando:

- Se sustente en algún tratado para evitar la doble tributación, artículo o parte relevante de dicho tratado, que no se encuentre vigente.

- Se presente fuera de los plazos establecidos en el tratado para evitar la doble tributación de que se trate.

- No se manifieste expresamente en qué consiste la contravención al tratado para evitar la doble tributación, no se mencione el (los) artículo(s) o parte relevante del mismo que se consideran transgredidos, así como la interpretación que en opinión del contribuyente debiera darse para la aplicación del(los) artículo(s) de que se trate.

- Verse sobre impuestos no comprendidos en el tratado para evitar la doble tributación invocado.

- Se trate de una cuestión de derecho interno que no contravenga alguna disposición del tratado para evitar la doble tributación o verse sobre la aplicación de las disposiciones de procedimiento que establece la ley interna.

- Se haya alcanzado y suscrito por el contribuyente y la autoridad fiscal un Acuerdo Conclusivo.

- La materia de la solicitud de inicio de procedimiento amistoso planteado hubiera sido resuelta previamente en otro procedimiento amistoso solicitado por el mismo contribuyente o una parte relacionada de dicho contribuyente, respecto al(los) mismo(s) impuesto(s), el(los) mismo(s) ejercicio(s) fiscal(es), los mismos hechos, las mismas circunstancias, y respecto del mismo(s) artículo(s) o parte(s) relevante(s) del mismo tratado para evitar la doble tributación aplicable.

- La materia de la solicitud de inicio de procedimiento amistoso hubiera sido resuelta en definitiva en un recurso de revocación o juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Al cierre del procedimiento amistoso, la ACAJNI, la ACFPT o las administraciones a ellas adscritas, así como la ACAJNH, según corresponda, emitirá oficio dirigido al contribuyente, en el cual se informarán los términos de la conclusión de dicho procedimiento.

CFF 18, 69-C, 69-H, 125, 141, 142, RMF 2023 2.1.44.

Información a cargo de la Federación, las Entidades Federativas y sus Organismos Descentralizados, así como de los Municipios. Opción para considerarla por cumplida

    - La obligación de presentar la información a que se refiere el artículo 32-G del CFF, se considera cumplida cuando se efectúe de conformidad con lo establecido en la regla 4.5.1.

CFF 32-G, RMF 2023 4.5.1.

Suspensión del plazo para emitir resoluciones en los recursos de revocación

    - Para los efectos del artículo 131, primer párrafo del CFF, previo a que la autoridad emita la resolución correspondiente, los contribuyentes podrán solicitar expresamente a las autoridades fiscales la suspensión del plazo establecido en la citada disposición, siempre que se trate de recursos de revocación interpuestos en contra de resoluciones que resuelvan consultas formuladas con motivo de la metodología utilizada en la obtención de los precios, montos de las contraprestaciones o márgenes de utilidad en operaciones con partes relacionadas, o de aquellas que determinen créditos fiscales con motivo de la aplicación de las metodologías o tratados para evitar la doble tributación. Para ello, deberán exhibir la documentación comprobatoria en idioma español o su traducción por perito traductor autorizado por autoridad competente para tal efecto, con la que demuestren que dichos contribuyentes, o sus partes relacionadas, han solicitado a las autoridades competentes su intervención para la celebración de un procedimiento de resolución de controversias contenido en un tratado para evitar la doble tributación o un procedimiento de acuerdo amistoso.

La suspensión del plazo referido en el párrafo anterior iniciará desde la fecha en la que la autoridad competente del otro país que recibió la solicitud de inicio de un procedimiento de resolución de controversias contenido en un tratado para evitar la doble tributación o un procedimiento de acuerdo amistoso notifique a la ACAJNI, la ACFPT o la ACAJNH, según corresponda, por cualquier medio de comunicación, la recepción de dicha solicitud, o bien, tratándose de procedimientos cuyo inicio se solicite a la autoridad competente mexicana, desde la fecha en que la solicitud de inicio de estos haya sido recibida por dicha autoridad. Una vez que exista constancia de dicha notificación o presentación, respectivamente, la autoridad encargada de la resolución de los recursos de revocación comunicará la suspensión del plazo. En todo caso, la suspensión cesará cuando surta efectos la notificación del acto por el que la ACAJNI, la ACFPT o las administraciones a ellas adscritas, así como la ACAJNH, según corresponda, hagan del conocimiento del contribuyente la conclusión de dicho procedimiento, inclusive cuando haya concluido a petición del interesado o cuando el mismo haya sido declarado improcedente.

CFF 131, RMF 2023 1.6., 2.1.30

Interpretación de los tratados en materia fiscal

    - Para la interpretación de los tratados en materia fiscal que México tenga en vigor, se estará a lo siguiente:

- Conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los tratados para evitar la doble tributación que México tenga en vigor, se interpretarán mediante la aplicación de los artículos 31, 32 y 33 de dicha Convención.

Para estos efectos, se considerará que actualizan el supuesto establecido en el artículo 31, párrafo 3 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los acuerdos amistosos de carácter general sobre la interpretación o la aplicación del tratado de que se trate, celebrados por las autoridades competentes de los Estados contratantes. 100 DIARIO OFICIAL Martes 27 de diciembre de 2022 Asimismo, se considerará que actualizan los supuestos previstos en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los Comentarios a los artículos del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio, a que hace referencia la recomendación adoptada por el Consejo de la OCDE el 23 de octubre de 1997, tal como fueron publicados después de la adopción por dicho Consejo de la décima actualización o de aquella que la sustituya, en la medida en que tales Comentarios sean congruentes con las disposiciones del tratado de que se trate.

- Conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los acuerdos de intercambio de información que México tenga en vigor, se interpretarán mediante la aplicación de los artículos 31, 32 y 33 de dicha Convención. Para estos efectos, se considerará que actualizan el supuesto establecido en el artículo 31, párrafo 3 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los acuerdos amistosos de carácter general sobre la interpretación o la aplicación del acuerdo de que se trate, celebrados por las autoridades competentes de los Estados contratantes. Asimismo, se considerará que actualizan los supuestos establecidos en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los Comentarios a los artículos del Modelo de acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria, elaborado por el Grupo de Trabajo del Foro Global de la OCDE sobre Intercambio Efectivo de Información, en la medida en que tales Comentarios sean congruentes con las disposiciones del acuerdo de que se trate.

CFF 1, 5, Convención DOF 14/02/75 31, 32, 33

Beneficios empresariales para los efectos de los tratados para evitar la doble tributación

    - Para los efectos del Artículo 7 de los tratados para evitar la doble tributación que México tenga en vigor, se         entenderá por el término "beneficios empresariales", a los ingresos que se obtengan por la realización de las actividades a que se refiere el artículo 16 del CFF.

CFF 16, LISR 175

Aplicación estandarizada o estándar para los efectos de los tratados para evitar la doble tributación

    - Para los efectos del artículo 12 de los tratados para evitar la doble tributación que México tiene en vigor y de la observación de México contenida en el párrafo 28 de los Comentarios al artículo 12 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio, a que hace referencia la recomendación adoptada por el Consejo de la OCDE el 23 de octubre de 1997, tal como fueron publicados después de la adopción por dicho Consejo de la décima actualización o de aquella que la sustituya, se entiende por aplicación estandarizada o estándar, entre otras, aquella conocida como commercial off the shelf (COTS), cuyo uso, goce temporal o explotación comercial se otorga de forma homogénea y masiva en el mercado a cualquier persona.

No se considera aplicación estandarizada o estándar, aquella especial o específica. Para estos efectos, se entiende por aplicación especial o específica, cualquiera de las siguientes:

- Aquella adaptada de algún modo para el adquirente o el usuario. En el caso de una aplicación originalmente estandarizada o estándar y posteriormente adaptada de algún modo para el adquirente o el usuario, se considera aplicación especial o específica a partir del momento que sufre dicha adaptación. No se considera que una aplicación estandarizada o estándar es adaptada, cuando se adiciona con otra aplicación estandarizada o estándar.

- Aquella diseñada, desarrollada o fabricada exclusivamente para un usuario o grupo de usuarios.

El término aplicación a que se refiere esta regla, también es conocido como aplicación informática; programa de aplicación, de cómputo, de computación, de ordenador, informático o para computadora, o software.

CFF 15-B, LISR 167

Personas autorizadas para realizar avalúos en materia fiscal

    - Para los efectos del artículo 3, primer párrafo del Reglamento del CFF, podrán ser recibidos y, en su caso, aceptados para efectos fiscales los avalúos que practiquen:

- Las personas que cuenten con cédula profesional de valuadores.

- Asociaciones que agrupen colegios de valuadores cuyos miembros cuenten con cédula profesional en valuación. III. Asociaciones que agrupen peritos que cuenten con cédula profesional de valuadores.

En todos los casos, la cédula profesional de valuadores deberá ser expedida por la Secretaría de Educación Pública.

RCFF 3

Procedimiento que debe observarse para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

    - Los contribuyentes que requieran obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en términos del artículo 32-D del CFF, deberán realizar el siguiente procedimiento:

- Ingresar a través del Portal del SAT, seleccionando la opción Otros trámites y servicios, posteriormente Obtén tu opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales.

- Capturar clave en el RFC y Contraseña o e.firma.

- Una vez elegida la opción, el contribuyente podrá imprimir la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.

- Asimismo, el contribuyente, proveedor o prestador de servicio podrá autorizar a través del Portal del SAT para que un tercero con el que desee establecer relaciones contractuales, pueda consultar su opinión del cumplimiento.

La multicitada opinión se generará atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos:

Positiva.- Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de esta regla.

Negativa.- Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales que se consideran en los numerales 1 a 12 de esta regla.

En suspensión de actividades.- Cuando el contribuyente se encuentre con estado de suspendido en el RFC a la fecha de emisión de la opinión de cumplimiento.

La autoridad, a fin de generar la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, revisará que el contribuyente solicitante:

- Ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de inscripción en el RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento y que la clave en el RFC esté activa.

- Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, respecto de la presentación de las declaraciones anuales del ISR, correspondientes a los cuatro últimos ejercicios. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el ejercicio en el que solicita la opinión y en los cuatro últimos ejercicios anteriores a este, respecto de la presentación de pagos provisionales del ISR y retenciones del ISR por sueldos y salarios y retenciones por asimilados a salarios, así como de los pagos definitivos de ISR, IVA e IEPS y la DIOT; incluyendo las declaraciones informativas a que se refieren las reglas 5.2.2., 5.2.13., 5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21. y 5.2.26.

- Para los efectos del artículo 32-D, fracción VIII del CFF, respecto a las diferencias, lo manifestado en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, ingresos y retenciones concuerden con los comprobantes fiscales digitales por Internet, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso.

- No se encuentra publicado en el Portal del SAT, en el listado definitivo a que se refiere el artículo 69-B, cuarto párrafo del CFF.

- No tenga créditos fiscales firmes o exigibles.

- Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF, con excepción de lo dispuesto por la regla 2.11.5.

- En caso de contar con autorización para el pago a plazo, no haya incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.

- Se encuentre localizado. Se entenderá que un contribuyente está localizado cuando no se encuentra publicado en el listado a que se refiere el artículo 69, último párrafo del CFF, en relación con el décimo segundo párrafo, fracción III del citado artículo.

- No tengan sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por un periodo igual al de la pena impuesta, a partir de que cause firmeza la sentencia.

- No se encuentre publicado en el listado a que se refiere el artículo 69-B Bis, noveno párrafo del CFF.

- Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual informativa de los ingresos obtenidos y de las erogaciones efectuadas del régimen de personas morales con fines no lucrativos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86, tercer párrafo de la Ley del ISR, y la declaración informativa relativa a la transparencia del patrimonio y al uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación, prevista en el artículo 82, fracción VI de la Ley del ISR, la regla 3.10.10. y la ficha de trámite 19/ISR Declaración informativa para garantizar la transparencia del patrimonio, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación, contenida en el Anexo 1-A, correspondientes a los últimos cuatro ejercicios.

- Cumpla con sus obligaciones fiscales establecidas en los artículos 32-B Ter y 32-B Quinquies del CFF, según corresponda.

Para efectos de los numerales 5, 6 y 7, tratándose de créditos fiscales firmes o exigibles, se entenderá que el contribuyente se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, si a la fecha de la solicitud de opinión a que se refiere la fracción I de esta regla, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:

- Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido revocada.

- Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del CFF.

- Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales.

- Cuando el contribuyente se encuentre pagando sus adeudos por periodo o ejercicio, en términos del segundo párrafo de la regla 2.1.51. y además que, entre la fecha de solicitud y la del primer pago o, entre cada pago realizado, no transcurran más de sesenta días naturales.

Cuando la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales arroje inconsistencias con las que el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar la aclaración correspondiente, conforme a la ficha de trámite 2/CFF Aclaración a la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenida en el Anexo 1-A, en el Portal del SAT en la Sección de Mi portal; tratándose de aclaraciones de su situación en el padrón del RFC, sobre créditos fiscales o sobre el otorgamiento de garantía, aclaraciones en el cumplimiento de declaraciones fiscales, aclaraciones referentes a la publicación en el listado definitivo del artículo 69-B, cuarto párrafo del CFF, no localizado (listado a que se refiere el artículo 69, último párrafo del CFF, en relación con el décimo segundo párrafo, fracción III del CFF), sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal y publicación en el listado a que se refiere el artículo 69-B Bis, noveno párrafo del CFF, la autoridad deberá resolver en un plazo máximo de seis días. Una vez que se tenga la respuesta de que han quedado solventadas las inconsistencias, el contribuyente deberá solicitar nuevamente la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.

Si el contribuyente no pudo aclarar alguna de las inconsistencias, podrá hacer valer nuevamente la aclaración correspondiente, cuando aporte nuevas razones y lo soporte documentalmente.

La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales a que hace referencia el primer párrafo de la presente regla que se emita en sentido positivo, tendrá una vigencia de treinta días naturales a partir de la fecha de emisión.

Asimismo, dicha opinión se emite considerando la situación del contribuyente en los sistemas electrónicos institucionales del SAT, por lo que no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados.

La presente regla también es aplicable a los contribuyentes que subcontraten a los proveedores o prestadores de servicio a quienes se adjudique el contrato.

CFF 31, 32-B Ter, 32-B Quinquies, 32-D, 65, 66, 66-A, 69, 69-B, 69-B Bis, 141, LISR 82, 86, RMF 2023 2.1.51., 2.11.5., 3.10.10., 5.2.2., 5.2.13., 5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21., 5.2.26.

Aplicación en línea para la obtención de la opinión del cumplimiento

    - Para los efectos de las reglas 2.1.28., 2.1.29. y 2.1.37., para que cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales, que otorguen subsidios o estímulos, o cuando vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, cuyo monto exceda de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), sin incluir el IVA, o bien, otorguen autorizaciones en materia de impuestos internos o comercio exterior, para tener acceso a la aplicación en línea que permita consultar el resultado de la opinión del cumplimiento, deberán:

- Celebrar acuerdo de confidencialidad con el SAT, mismo que será firmado por el funcionario facultado legalmente para ello.

- Designar a máximo dos personas para que sean estas quienes administren las altas y bajas del personal autorizado para consultar la opinión del cumplimiento. Quienes tengan a su cargo dicha administración, deberán ser empleados de la institución o dependencia y lo harán utilizando la e.firma. En caso de sustitución de las personas designadas, se deberá dar aviso al SAT de forma inmediata, pues en caso contrario se presumirá que la consulta fue realizada por la dependencia o entidad de que se trate.

- Apercibir a quienes tengan acceso a la aplicación que permita consultar la opinión del cumplimiento, para que guarden absoluta reserva de la información que se genere y consulte, en términos del artículo 69 del CFF, asimismo derivado de que dicha información es susceptible de tener el carácter de confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Las personas que administren las altas y bajas del personal autorizado para consultar la opinión del cumplimiento y quienes realicen la consulta, deberán contar con la e.firma.

- Los sujetos a que se refiere el primer párrafo de esta regla, deberán implementar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad y confidencialidad de la información.

CFF 32-D, 69, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 113, RMF 2023 2.1.28., 2.1.29., 2.1.37.

# NOTA 5. ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES (PARA CONOCIMIENTO)

# ACUERDO por el que se modifica el diverso que expide el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.

## Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función Pública.

VIRGILIO ANDRADE MARTÍNEZ, Secretario de la Función Pública, con fundamento en los artículos 37, fracciones VI, XIX, XXV y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; 1, 2, 3, fracción III, 7, 8, fracciones VI, XI, XII y XIII, 40 y 48 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 5, 6, fracciones I, V y XXIV, y 17 BIS del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y

CONSIDERANDO

Que el 20 de agosto de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", el cual prevé como parte de su objeto la aplicación de los formatos que deberán utilizarse para que los particulares formulen un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares con servidores públicos de mando medio o superior en la Administración Pública Federal y aquellos que intervienen en los procedimientos materia del Acuerdo, así como de posibles conflictos de interés, estableciéndose en el Anexo Segundo de dicho ordenamiento jurídico los términos para ello, encomendándose la determinación de los casos y la instrumentación de los formatos a la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés y previéndose que ésta comunicará la disponibilidad de los formatos y los lineamientos de casos, a más tardar a los cuatro meses de la entrada en vigor de las disposiciones jurídicas por las que se cree y se le confirieran atribuciones;

Que el objeto del Acuerdo a que se refiere el considerando que antecede, fue motivado por la necesidad de constituir un esfuerzo conjunto entre ciudadanía y gobierno para el fortalecimiento de la ética y la integridad en el servicio público que permita, entre otras acciones, contar con un mecanismo que contribuya a que esta Secretaría verifique las declaraciones de posible conflicto de interés de los servidores públicos, en ciertos casos, con un documento equivalente en el que los particulares manifiesten sus vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares con servidores públicos;

Que el 20 de octubre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública", el cual adiciona un artículo 17 BIS al citado Reglamento para prever la existencia de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés y establecer sus atribuciones, entre las cuales destacan las relativas a formular y someter a la consideración del Secretario los proyectos de políticas, lineamientos, estrategias y demás instrumentos de carácter general, para establecer acciones en materia de ética e integridad a fin de prevenir conductas contrarias a las disposiciones que rigen el ejercicio de la función pública, así como conflictos de interés de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus funciones; así como realizar investigaciones para emitir opinión respecto de la posible actualización de conflictos de interés de los servidores públicos;

Que atendiendo a los razonamientos que motivaron el objeto del Acuerdo a que se refiere el considerando primero del presente ordenamiento jurídico y tomando en cuenta las facultades que ya le fueron conferidas a la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, resulta necesario, por un lado, que bajo un marco colaborativo se proporcione a los particulares las mayores facilidades que impliquen los menores costos operativos, a efecto de incentivar a que manifiesten sus vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco con servidores públicos de mando medio o superior en la Administración Pública Federal y con aquellos que intervengan en los procedimientos de contrataciones públicas y de otorgamiento y prorroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, y por el otro, que la información que se recabe esté alineada a la legislación aplicable y sea accesible y útil a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para identificar y evitar conflictos de interés en los procedimientos señalados;

Que para el logro de los propósitos mencionados en el considerando anterior, es necesario realizar diversas modificaciones al Acuerdo referido en el primer considerando de este ordenamiento jurídico, las cuales propiciaran en mayor medida la participación de la sociedad en los esfuerzos que realiza el Gobierno de la República particularmente en materia de ética, integridad y prevención de conflictos de interés en el ejercicio de la función pública y, en general, en la prevención y el combate a la corrupción, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO QUE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS,
PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos Primero, Sexto, Séptimo y Segundo Transitorio, así como los Anexos Primero y Segundo, y se ADICIONAN el artículo Octavo y un artículo Tercero Transitorio, todos ellos del "Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", publicado el 20 de agosto de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, para quedar como sigue:

"ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto:

I.     Expedir el Protocolo de Actuación que, conforme al Anexo Primero, deberán observar:

a)   Los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal inscritos en el registro que lleva la Secretaría de la Función Pública de quienes participan en las contrataciones públicas, así como en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, en su contacto con particulares, y

b)   Los servidores públicos que funjan como residentes de obra en los contratos de obra pública y de servicios relacionados con las mismas en su trato con los superintendentes de construcción, y

II.     Establecer, conforme al Anexo Segundo, los mecanismos a través de los cuales los particulares podrán formular, un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco en los procedimientos de contrataciones públicas, de otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ...

ARTÍCULO TERCERO.- ...

ARTÍCULO CUARTO.- ...

ARTÍCULO QUINTO.- ...

ARTÍCULO SEXTO.- La interpretación para efectos administrativos del presente Acuerdo y la resolución de los casos no previstos en el mismo, corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, con la previa opinión que, en su caso, corresponda a otras unidades administrativas de esta Secretaría.

La Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, con la intervención que corresponda a otras unidades administrativas de esta Secretaría, brindará asesoría a las dependencias y entidades para la implementación de los Anexos del presente Acuerdo.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Para emitir opinión respecto de la posible actualización de conflictos de interés, la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés realizará la investigación de los datos contenidos en la declaración de posible conflicto de interés rendida por servidores públicos, para lo cual podrá requerir a la unidad administrativa competente de esta Secretaría el apartado de dicha declaración.

ARTÍCULO OCTAVO.- La Secretaría de la Función Pública y los correspondientes órganos internos de control, vigilarán el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- ...

SEGUNDO.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal implementarán las acciones a que se refiere el Anexo Primero del "Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", en la forma siguiente:

I.      A partir del 22 de marzo de 2016, se deberá dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Anexo Primero, con excepción de las señaladas en la fracción II del presente artículo, y

II.     A partir de marzo de 2017, darán cumplimiento a lo previsto en los numerales 6, inciso b) y 8 del Anexo Primero.

TERCERO.- A más tardar en el mes de marzo de 2017, la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, con la intervención que corresponda a otras unidades administrativas de la Secretaría, deberá:

I.     Incluir en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp, el listado de licencias, permisos y autorizaciones a los que se refiere el numeral 6, inciso b) del Anexo Primero.

II.     Diseñar e implementar el sistema electrónico que estará disponible en la liga mencionada en la fracción anterior, a fin de que los particulares formulen el manifiesto a que se refiere el Anexo Segundo."

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, a los 17 días del mes de febrero de 2016.- El Secretario, Virgilio Andrade Martínez.- Rúbrica.

Anexo Primero

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Sección I

Aspectos Generales

1.    ...

2.    ...

Sección II

Reglas generales para el contacto con particulares

3.    ...

4.    ...

5.    ...

6. Las dependencias y entidades deberán informar a los particulares al inicio del procedimiento de que se trate o en el primer contacto con motivo de éste, lo siguiente:

a)     Que los servidores públicos en el contacto con particulares deben observar el presente Protocolo y que éste puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública, que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp; asimismo, los servidores públicos deberán informar a los particulares la fecha de la publicación de este Protocolo en el Diario Oficial de la Federación;

b)    Que a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de conflictos de interés, en los procedimientos que a continuación se enuncian, las comunicaciones telefónicas serán grabadas y las reuniones, visitas y actos públicos videograbados; así como que esa información podrá ponerse a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad de dichos procedimientos y podrá ser utilizada como elemento de prueba:

i.    Contrataciones públicas;

ii.    Otorgamiento y prórroga de concesiones, y

iii.   Otorgamiento y prórroga de licencias, permisos y autorizaciones que enliste la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, en la liga www.gob.mx/sfp

c)    ...

d)    Que tienen derecho a presentar queja o denuncia ante el Órgano Interno de Control correspondiente, por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos.

7.     ...

8.     En los procedimientos que se señalan en el numeral 6, inciso b) de este Anexo, los servidores públicos deberán grabar las comunicaciones telefónicas y videograbar las reuniones, visitas y actos públicos.

...

...

...

...

...

9.    ...

10.   ...

11.   ...

Sección III

Celebración de Reuniones

12.   ...

13.   ...

14.   ...

Sección IV

Visitas

15.   ...

Sección V

Actos públicos

16.   Cuando en las contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones resulte procedente la realización de actos públicos, en términos de los ordenamientos jurídicos aplicables, se deberá tomar en consideración lo siguiente:

I.    El servidor público dará aviso por oficio o correo electrónico al Titular del Órgano Interno de Control de la dependencia o entidad correspondiente, por lo menos con dos días hábiles de anticipación a la realización del acto público, señalando el lugar, fecha, hora, objeto del mismo y la información relacionada con la contratación pública, licencia, permiso, autorización o concesión de que se trate; el Órgano Interno de Control podrá designar a un representante para que asista al acto.

Tratándose del otorgamiento y prórroga de licencias, permisos y autorizaciones, la disposición prevista en el párrafo anterior será aplicable únicamente a los procedimientos que se encuentren enlistados en la liga www.gob.mx/sfp.

II.   ...

III.   ...

Sección VI

Procedimientos deliberativos

17.   ...

Anexo Segundo

MANIFIESTO QUE PODRÁN FORMULAR LOS PARTICULARES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS, DE OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS,
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

1.    Para los efectos del presente Anexo se entenderá por:

I.    Contrataciones públicas: los procedimientos de contratación sujetos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Asociaciones Público Privadas, así como los actos relativos a las enajenaciones de bienes muebles de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en términos de la Ley General de Bienes Nacionales;

II.   Dependencias: las definidas en el numeral 2, fracción III, del Anexo Primero;

III.   Entidades: las definidas en el numeral 2, fracción IV, del Anexo Primero;

IV.  Sistema: el sistema electrónico a través del cual los particulares podrán formular el manifiesto a que se refiere el numeral 2 del presente Anexo, disponible en la sección de la Secretaría de la Función Pública, que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp, y

V.   UEEPCI: la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública.

2.     Los particulares personas físicas que se encuentren en los supuestos previstos en el numeral 4 de este Anexo, podrán formular un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan la propia persona, con el o los servidores públicos a que se refiere el número 5 del presente Anexo.

3.     Los particulares personas morales que se encuentren en los supuestos previstos en el numeral 4 de este Anexo, podrán formular un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas que a continuación se señalan, con el o los servidores públicos a que se refiere el número 5 del presente Anexo:

a)   Integrantes del consejo de administración o administradores;

b)   Director general, gerente general, o equivalentes;

c)   Representantes legales, y

d)   Personas físicas que posean directa o indirectamente cuando menos el diez por ciento de los títulos representativos del capital social de la persona moral.

4.     A fin de fomentar las mejores prácticas en la prevención de conflictos de interés, los particulares formularán el manifiesto por única vez cuando tengan la intención de participar en los siguientes procedimientos:

I. Contrataciones públicas;

II. Otorgamiento y prórroga de concesiones, y

III. Otorgamiento y prórroga de licencias, permisos y autorizaciones que se encuentren enlistados en la liga www.gob.mx/sfp.

5.     El manifiesto incluirá los vínculos o relaciones entre el particular y los servidores públicos que a continuación se indican:

I.    Presidente de la República;

II.   Secretarios de Estado;

III.   Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República;

IV.  Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal;

V.   Procurador General de la República;

VI.  Titulares de entidades;

VII. Titulares de órganos reguladores coordinados;

VIII. Subprocuradores o titulares de fiscalías especializadas;

IX.  Comisionados adscritos a órganos reguladores coordinados;

X.   Subsecretarios, oficiales mayores, consejeros adjuntos, titulares de órganos administrativos desconcentrados, titulares de unidad y directores generales en las dependencias;

XI.  Directores generales, gerentes, subgerentes, directores o integrantes de los órganos de gobierno o de los comités técnicos de las entidades, y

XII. Personal que interviene en contrataciones públicas, en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, incluidos en el Registro que lleva la Secretaría de la Función Pública.

6.     Los particulares formularán el manifiesto a través de la dirección electrónica www.gob.mx/sfp, siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto. A través de dicho medio electrónico los particulares podrán también denunciar presuntos conflictos de interés de los que tengan conocimiento, enunciando las pruebas con las que en su caso cuenten.

7.     El particular podrá actualizar en cualquier momento la información contenida en el manifiesto cuando cambien sus vínculos y relaciones con los servidores públicos señalados en el numeral 5 del presente Anexo.

8.     Los servidores públicos titulares de las áreas responsables de llevar los procedimientos de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, deberán verificar en el Sistema, respecto de su dependencia o entidad, los manifiestos de vínculos o relaciones presentados por los particulares, a fin de tomar las medidas necesarias para prevenir posibles conflictos de interés. En caso de duda, dichos servidores públicos podrán solicitar a través del Sistema la opinión razonada de la UEEPCI, la cual dará respuesta a través del citado medio electrónico, dentro de los siete días hábiles contados a partir de que reciba la solicitud.

9.     La UEEPCI podrá emitir opiniones razonadas sobre los manifiestos de vínculos o relaciones presentados por los particulares, con base en la información del Sistema o de otros elementos de juicio que se allegue, a fin de que sean consideradas conforme al ámbito de sus responsabilidades, por los servidores públicos titulares de las áreas responsables de llevar los procedimientos de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.

10.   Además de lo previsto en el numeral 4 fracción III de este Anexo, la UEEPCI mantendrá en la liga www.gob.mx/sfp, la información siguiente:

I.    Guía para la operación del Sistema;

II.   Respuestas a las preguntas más frecuentes;

III.   Correo electrónico para la aclaración de dudas sobre el uso del Sistema, y

IV.  Nombres y denominaciones sociales de los particulares que soliciten que se haga público que presentaron el manifiesto.

DOF: 28/02/2017

# ACUERDO por el que se modifica el diverso que expide el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.

## Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función Pública.

ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, Secretaría de la Función Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracciones VI, XIX y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, 3, fracción III, 7, 8, fracciones VI, XI, XII y XIII, 40 y 48 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; así como 1, 5 y 6 fracciones I y XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y

CONSIDERANDO

Que el 20 de agosto de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", mediante el cual el Gobierno de la República implementó acciones para prevenir la corrupción en las contrataciones públicas y en el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, a fin de que dichos procedimientos se realicen con estricta observancia a los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que los servidores públicos deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones;

Que el 19 de febrero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se modifica el diverso que expide el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", el cual fue motivado por la necesidad de propiciar una mayor participación de la sociedad en los esfuerzos que realiza el Gobierno de la República en materia de ética, integridad y prevención de conflictos de interés en el ejercicio de la función pública y, en general, en la prevención y el combate a la corrupción;

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 prevé una reducción de los gastos de operación del Gobierno de la República, privilegiando los programas que contribuyen a la reducción de la pobreza a través de la disminución de las carencias sociales, y da preferencia a la inversión productiva sobre la administrativa, con la finalidad de hacer más eficiente el gasto público;

Que resulta necesario reducir el impacto presupuestario que significa la obligación para las dependencias y entidades de grabar las llamadas telefónicas relacionadas con los procedimientos de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones; así como de videograbar las reuniones, visitas y actos públicos que se realicen con motivo de dichos procedimientos. Por lo cual se propone eliminar la obligación de grabar las llamadas telefónicas y acotar los casos en que deben videograbarse las reuniones, visitas y actos públicos;

Que en el Estudio de la OCDE sobre integridad en México, entre otros aspectos, dicho organismo sugiere refinar el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas para hacerlo más viable, precisar las políticas para la gestión y resolución de conflictos de interés, proteger los derechos de quienes reportan irregularidades y equipar a los contralores internos para la realización de investigaciones disciplinarias y gestión de riesgos. En este tenor, dicho organismo internacional hace notar que si bien el Protocolo es un paso indispensable para asegurar un enfoque sensible al riesgo en la gestión de conflictos de interés, la Secretaría de la Función Pública podría enfocarse en mejorar y ampliar lineamientos sobre la manera en que los funcionarios de adquisiciones pueden y deben reaccionar cuando enfrentan dilemas éticos típicos y situaciones de conflicto de intereses en los procesos de licitación pública;

Que el estudio citado recalca que la integridad es una responsabilidad compartida cuyo objetivo es el cambio de comportamiento, y que más allá de los esfuerzos en materia de integridad del sector público, el gobierno debe también tratar de inculcar más ampliamente estos valores en la sociedad, y

Que a fin de seguir las recomendaciones emitidas por la OCDE, se requiere fortalecer por una parte, las

reglas de contacto que deben seguir los servidores públicos a los que aplica el "protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones"; y por otra parte, los mecanismos para que la sociedad participe corresponsablemente en la prevención de la corrupción y los conflictos de intereses.

De acuerdo con lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO QUE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS,
PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN los incisos a) y b) de la fracción I y la fracción II del Artículo Primero y fracciones I y II del Artículo Transitorio Tercero y se ADICIONAN las fracciones III, IV y V al Artículo Primero; un párrafo segundo al Artículo Quinto y un párrafo segundo al Artículo Octavo, todos ellos del Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, para quedar como sigue:

"ARTÍCULO PRIMERO.- ...

I. ...

a) Los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal inscritos en el registro que lleva la Secretaría de la Función Pública de quienes participan en las contrataciones públicas, así como en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, en su contacto con particulares. Los servidores públicos serán responsables en todo momento de verificar si se encuentran en el referido registro, mismo que se encuentra disponible en el siguiente vínculo: http://reniresp.funcionpublica.gob.mx, o realizarán la consulta al oficial mayor o equivalente de la dependencia o entidad donde se encuentren adscritos.

Tratándose de contrataciones públicas, el Protocolo de Actuación únicamente aplicará a aquellas cuyo monto rebase el equivalente a trescientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y

b) Los servidores públicos que funjan como residentes de obra en los contratos de obra pública y de servicios relacionados con las mismas en su trato con los superintendentes de construcción;

II. Establecer, conforme al Anexo Segundo, los mecanismos a través de los cuales los particulares podrán formular un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco en los procedimientos de contrataciones públicas, de otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones;

III. Prever, conforme al Anexo Segundo, los mecanismos a través de los cuales los particulares podrán formular una declaratoria de integridad en los procedimientos de otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones;

IV. Establecer, según el Anexo Tercero, los criterios para que los oficiales mayores o sus equivalentes de las dependencias y entidades, realicen la identificación y clasificación de los servidores públicos que deberán inscribir en el registro que se menciona en la fracción I, inciso a) de este artículo, y

V. Difundir, conforme al Anexo Cuarto, la guía de las mejores prácticas que orienta a los servidores públicos sobre cómo prevenir, detectar y gestionar las situaciones de conflicto de interés que pueden presentarse en los procedimientos de contrataciones públicas, así como de otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ...

ARTÍCULO TERCERO.- ...

ARTÍCULO CUARTO.- ...

ARTÍCULO QUINTO.- ...

Los resultados de las encuestas que se señalan en el párrafo anterior se usarán para fines estadísticos y, en su caso, se turnarán a los órganos internos de control de las dependencias y entidades para los efectos que resulten procedentes.

ARTÍCULO SEXTO.- ...

ARTÍCULO SÉPTIMO.- ...

ARTÍCULO OCTAVO.- ...

A efecto de lo anterior, los órganos internos de control enviarán un informe anual a la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, en los términos que dicha Unidad defina.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- ...

SEGUNDO.- ...

TERCERO.- ...

I. Diseñar e implementar el sistema electrónico que estará disponible en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp, a fin de que los particulares formulen el manifiesto a que se refiere el Anexo Segundo, y

II. Diseñar e incluir en la liga señalada en la fracción anterior, la encuesta por medio de la cual los particulares que participan en los procedimientos de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, podrán evaluar si los servidores públicos que intervienen en los mismos cumplen el presente Acuerdo y se desempeñan con ética, integridad y ausencia de conflicto de interés."

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMAN las fracciones IV y V del numeral 2; los incisos b) y e), así como el apartado i del numeral 6; los numerales 8 y 12; se ADICIONAN una fracción VI al numeral 2; un segundo párrafo al numeral 3; en el numeral 6, los apartados ii. y iii. del inciso b) y se recorre en su orden el actual apartado ii. para ser apartado iv., así como un inciso c) y se recorren en su orden los actuales incisos c) y d) para ser incisos d) y e) respectivamente, y se DEROGA el segundo párrafo de la fracción I del numeral 16, todos ellos del Anexo Primero del Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, para quedar como sigue:

"Anexo Primero

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Sección I

Aspectos Generales

1. ...

2. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Entidades: Los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sean considerados entidades paraestatales;

V. Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones: Los procedimientos para el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones incluyendo, en su caso, sus actos previos, que regulen los diversos ordenamientos jurídicos aplicables, y

VI. Actos Públicos: aquéllos en los que las disposiciones jurídicas que regulan los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, permiten la asistencia de cualquier persona que cumpla las condiciones que dichas disposiciones determinan.

Sección II

Reglas generales para el contacto con particulares

3. ...

Los servidores públicos firmarán una carta de ausencia de conflicto de interés, previo a la resolución de los procedimientos de contrataciones públicas y concesiones, y dicha carta formará parte de los respectivos expedientes.

4. ...

5. ...

6. ...

a) ...

b) Que a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de conflictos de interés, en los procedimientos que a continuación se enuncian las reuniones, visitas y actos públicos serán videograbados:

i. Contrataciones públicas sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de Unidades de Medida y Actualización;

ii. Contrataciones públicas sujetas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo monto rebase el equivalente a diez millones de Unidades de Medida y Actualización;

iii. Contrataciones públicas sujetas a la Ley de Asociaciones Público Privadas, cuyo monto rebase el equivalente a cuatrocientos millones de Unidades de Inversión, y

iv. Otorgamiento y prórroga de concesiones.

c) Que las videograbaciones de las reuniones, visitas y actos públicos podrán ponerse a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad de dichos procedimientos y podrán ser utilizadas como elemento de prueba. A efecto de lo anterior, dichas videograbaciones deberán conservarse en los archivos de la unidad administrativa que las haya generado.

d) Que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y

e) Que tienen derecho a presentar queja o denuncia por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos, ante el Órgano Interno de Control correspondiente, o bien, a través del Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas, establecido mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de

2015.

7. ...

8. En los procedimientos que se señalan en el numeral 6, inciso b) de este Anexo, los servidores públicos deberán videograbar las reuniones, visitas y actos públicos.

El dispositivo en el que se almacenen las videograbaciones formará parte del expediente de contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones de que se trate. Dichas videograbaciones quedarán sujetas a las disposiciones jurídicas en materia de archivos electrónicos, transparencia, protección de datos personales y demás que resulten aplicables.

Los servidores públicos deberán obtener el consentimiento tácito o expreso de los particulares para videograbar las reuniones, y les comunicarán que se entenderá que hay consentimiento tácito cuando permanezcan en las reuniones de que se trate.

De no existir consentimiento del particular, el servidor público le informará que no podrá permanecer en la reunión.

Los particulares que participen en las videograbaciones podrán obtener una copia de las mismas, previo pago del costo de los materiales de almacenamiento respectivos.

En el caso de las visitas y actos públicos no se requerirá el consentimiento de los particulares para videograbarlos, en tanto que los mismos son de orden e interés públicos.

Tratándose de exámenes o evaluaciones médicas que se requieran para las licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, se estará a lo que dispongan los protocolos de actuación médica aplicables.

9. a 11. ...

12. Salvo lo dispuesto por las disposiciones legales o reglamentarias aplicables, para la celebración de reuniones con los particulares deberá mediar cita previa y el servidor público dará aviso a su superior jerárquico. En las reuniones estarán presentes al menos dos servidores públicos de las áreas relacionadas con las contrataciones públicas o licencias, permisos, autorizaciones y concesiones de que se trate, mismos que podrán o no estar inscritos en el registro a que se refiere el Artículo Primero, fracción I, inciso a), del Acuerdo.

13. a 15. ...

16. ...

I.     El servidor público dará aviso por oficio o correo electrónico al Titular del Órgano Interno de Control de la dependencia o entidad correspondiente, por lo menos con dos días hábiles de anticipación a la realización del acto público, señalando el lugar, fecha, hora, objeto del mismo y la información relacionada con la contratación pública, licencia, permiso, autorización o concesión de que se trate; el Órgano Interno de Control podrá designar a un representante para que asista al acto.

II a III. ...

17. ..."

ARTÍCULO TERCERO.- Se REFORMAN la fracción V del numeral 1; primer párrafo del numeral 3; la fracción III del numeral 4 y el numeral 11, en su primer párrafo y se ADICIONAN una nueva fracción IV al numeral 1 y se recorren en su orden los actuales IV y V para ser V y VI y el numeral 10 y se recorre en su orden el actual 10 para ser numeral 11, todos ellos del Anexo Segundo del Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, para quedar como sigue:

"Anexo Segundo

MANIFIESTO QUE PODRÁN FORMULAR LOS PARTICULARES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS, DE OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS,
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

1. ...

I. a III. ...

IV.   Encuesta: cuestionario a través del cual los particulares que participan en los procedimientos de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, podrán evaluar si los servidores públicos que intervienen en los mismos cumplen el presente Acuerdo y se desempeñan con ética, integridad y ausencia de conflicto de interés;

V.    Sistema: el sistema electrónico a través del cual los particulares podrán formular el manifiesto a que se refiere el numeral 2 del presente Anexo y responder la Encuesta. El Sistema se encontrará disponible en la sección de la Secretaría de la Función Pública, que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp, y

VI.   UEEPCI: la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública.

2. ...

3. Los particulares personas morales que se encuentren en los supuestos previstos en el numeral 4 de este Anexo, podrán formular por medio de sus representantes legales un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas que a continuación se señalan, con el o los servidores públicos a que se refiere el número 5 del presente Anexo:

a) a d) ...

4. ...

I. a II. ...

III. Otorgamiento y prórroga de licencias, permisos y autorizaciones.

5 a 9. ...

10. Los particulares que participen en los procedimientos de otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, podrán presentar una declaración de integridad en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de realizar conductas contrarias a las disposiciones jurídicas aplicables.

Los servidores públicos titulares de las áreas responsables de llevar los procedimientos de otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, al inicio de dichos procedimientos deberán promover ante los particulares la presentación de la declaratoria de integridad.

11. La UEEPCI mantendrá en la liga www.gob.mx/sfp, la información siguiente:

I a IV. ..."

ARTÍCULO CUARTO.- Se ADICIONAN los Anexos Tercero y Cuarto al Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, para quedar como sigue:

Anexo Tercero

CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE RESPONSABILIDAD
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

I.     Introducción

El C. Presidente de la República presentó el 3 de febrero de 2015, las acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés, en particular la número 5, en la cual instruye que todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal tendrán hasta el mes de abril para identificar y

clasificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos que intervengan en los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos; la Secretaría de la Función Pública (SFP) deberá integrar un registro de dichos funcionarios y someterlos a una certificación, a efecto de asegurar su honestidad y adecuado desempeño.

Las acciones de referencia, responden a la necesidad de contar con políticas públicas efectivas que garanticen que la toma de decisiones gubernamentales no sea vulnerada por intereses privados y, en consecuencia, se evite el conflicto de interés en la actuación de los servidores públicos respecto de los procedimientos señalados.

En este sentido, la SFP se ha dado a la tarea de establecer el mecanismo para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República y la Oficina de la Presidencia de la República (instituciones públicas) identifiquen y clasifiquen el nivel de responsabilidad de los servidores públicos que participan en los referidos procedimientos.

Dentro del estudio realizado para ese mecanismo, se detectó que en los procedimientos de enajenación de bienes muebles, en la asignación de los trabajos valuatorios, y la emisión de avalúos y justipreciaciones de renta, que derivan en una contratación pública, pudieran presentarse conflictos de interés; asimismo, se advirtió que las autorizaciones que otorgan diversas dependencias comparten la misma naturaleza jurídica que los permisos, licencias y concesiones, así como en su procedimiento de expedición pudieran presentarse también conflictos de interés. En razón de lo anterior, los mencionados actos también formarán parte de los trabajos de identificación y clasificación de los niveles de responsabilidad de los servidores públicos que intervienen en los mismos.

II.     Objeto

El presente Anexo contiene los criterios que dan la pauta para realizar la identificación y clasificación de los servidores públicos y sus niveles de responsabilidad correspondientes con base en catálogos establecidos.

Una vez que las instituciones públicas realicen la identificación y clasificación en comento, deberán proceder al registro de los servidores públicos, a través del sistema informático del Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal, denominado (RUSP), para lo cual se incluyeron cinco campos adicionales al archivo de información básica del RUSP.

III.    Catálogos de los niveles de responsabilidad

Los catálogos se refieren a las siguientes materias:

1.     Contrataciones Públicas: se contemplan aquéllas sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) (Apéndice 1);

2.     Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas: comprende los regulados por las diversas disposiciones jurídicas de carácter federal que otorgan las dependencias de la Administración Pública Federal (APF) (Apéndice 2);

3.     Enajenación de bienes muebles: que incluyen los actos traslativos de propiedad de los bienes muebles de la federación y de las entidades paraestatales conforme a la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN) (Apéndice 3);

4.     Asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y justipreciación de rentas: comprende únicamente los que son competencia del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) (Apéndice 4).

Los apartados que integran cada uno de los catálogos, son los siguientes:

   Identificador del objeto de la responsabilidad: tiene como propósito asignar un número consecutivo que vincule al "objeto de responsabilidad" con el "nivel de responsabilidad".

   Objeto de la responsabilidad: se integra con los actos que se realizan en cada materia y se encuentran vinculadas de manera inmediata y directa con un potencial conflicto de interés de los servidores públicos que los llevan a cabo.

   Elementos de orientación: en él se precisan, con carácter enunciativo más no limitativo, las aclaraciones o consideraciones específicas necesarias que orientan a las instituciones públicas, para identificar y clasificar los niveles de responsabilidad en relación al "objeto de la responsabilidad" a cargo de los servidores públicos.

   Nivel de responsabilidad: es el rango o categoría en que se ubica al servidor público de acuerdo con la actividad que realiza en cada "objeto de la responsabilidad". Se determina partiendo del "objeto de responsabilidad" en el que participa cada servidor público y que pudiera generar un conflicto de interés, en términos de lo establecido en el artículo 8, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que dicha participación se clasifica en los ámbitos de atención o tramitación y resolución de asuntos en los que pudiera existir un interés personal, familiar o de negocios del servidor público, susceptible de afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.

El nivel de responsabilidad que corresponde a cada servidor público, se identifica en cada "objeto de responsabilidad" de la siguiente manera:

-      Atención o tramitación: corresponde a la actividad de (A) elaborar, (B) revisar, (C) firmar, autorizar o dictaminar y (D) supervisar.

-      Resolución: corresponde a la actividad de (E) emitir o suscribir.

La actividad (C), se presenta dentro de la atención o tramitación sin resolver el asunto en definitiva, pero que resulta necesaria para continuar hasta su resolución. Dependiendo de la materia, dicha actividad se expresa en una firma, en una autorización o en un dictamen.

La actividad (E), corresponde a la emisión del acto o la suscripción del documento con la que se resuelve en definitiva el asunto de que se trate.

En el caso de que una institución pública identifique un "objeto de responsabilidad" no previsto en los catálogos descritos anteriormente, que se encuentre sustentado en las leyes especiales de la materia que corresponda, cuando el mismo pueda generar de manera directa un conflicto de interés, lo hará del conocimiento de la SFP al correo electrónico prop_obj_resp@funcionpublica.gob.mx señalando en qué consiste dicho objeto, así como las razones por las cuáles se considera que debe incluirse en el catálogo respectivo, para el efecto de que la SFP analice la procedencia de ello y, en su caso, realizará las modificaciones pertinentes al catálogo de que se trate, lo cual hará del conocimiento de las instituciones públicas.

IV.   Servidores públicos que deben ser identificados y clasificados para su registro

Se deberán considerar a todos los servidores públicos de las instituciones públicas que intervengan en las contrataciones públicas, el otorgamiento de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones, así como en la enajenación de bienes muebles de la administración pública federal y en la asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y justipreciación de rentas competencia del INDAABIN.

Esta clasificación e identificación de servidores públicos es independiente de:

 Su nivel jerárquico y puesto;

 Que se trate de personal sindicalizado o de confianza;

 Estar sujeto al Servicio Profesional de Carrera o ser de designación directa, libre designación o

de gabinetes de apoyo o cualquier otra modalidad de selección en el proceso de ingreso;

 Que su contratación tenga el carácter de eventual.

Asimismo, se deberán de identificar y clasificar aquellas personas físicas que estén contratadas bajo el régimen de servicios profesionales por honorarios, con cargo al presupuesto de servicios personales y que realicen alguna de las actividades previstas en los catálogos.

Para el caso de contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se deberá identificar si el servidor público está adscrito al área contratante, requirente o técnica, y tratándose de obras públicas y servicios relacionados con las mismas se deberá identificar si el servidor público está adscrito al área responsable de la contratación, requirente, técnica o al área responsable de la ejecución de los trabajos.

V.    Identificación y clasificación de la participación de los servidores públicos y su registro

Las actividades previstas en los niveles de responsabilidad de los catálogos que realicen los servidores públicos, deberán identificarse considerando lo siguiente:

   Las disposiciones jurídicas aplicables en las materias objeto de dichos catálogos, tales como la LAASSP, la LOPSRM, la LAPP, la LGBN y demás leyes especiales, sus reglamentos y manuales administrativos correspondientes, los reglamentos interiores, estatutos orgánicos, normas generales, manuales de organización y procedimientos, así como en las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas (POBALINES).

   De acuerdo con la intervención de los servidores públicos en las actividades indicadas en los catálogos correspondientes, aun cuando dicha intervención no se recoja en las disposiciones señaladas en el párrafo precedente.

Los oficiales mayores o equivalentes de las instituciones públicas coordinarán las acciones necesarias para realizar la identificación y clasificación de los niveles de responsabilidad de los servidores públicos, en términos de este anexo y de los catálogos que forman parte del mismo.

Las áreas que resulten responsables de identificar y clasificar los niveles de responsabilidad de los servidores públicos en las contrataciones públicas, el otorgamiento de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones, así como en la enajenación de bienes muebles de la administración pública federal y en la asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y justipreciación de rentas competencia del INDAABIN, deberán considerar lo siguiente para la integración de la información:

   Tratándose de servidores públicos cuyas atribuciones o funciones impliquen su participación en las materias señaladas, deberán ser identificados y clasificados permanentemente.

   En el caso de servidores públicos que participen eventualmente en dichas materias, deberán ser identificados y clasificados en el periodo al cual corresponda su participación.

Las áreas mencionadas enviarán la información integrada al operador RUSP, quien utilizará el sistema RUSP para el registro y envío de la información, de conformidad con los procedimientos y el calendario de envío y recepción emitido por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal (UPRHAPF).

VI.   Especificaciones para el llenado de los campos en el sistema RUSP

a.    Campo 43: Áreas

Para el caso de contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, a que se refiere el catálogo de contrataciones públicas (Apéndice 1), se deberá elegir el área en la cual se encuentra adscrito el servidor público

que realiza la actividad "objeto de la responsabilidad", conforme a lo siguiente:

| Catálogo por tipo de área |  |
| --- | --- |
| Identificador del área | Tipo de área |
| 1 | Requirente |
| 2 | Contratante (en materia de adquisiciones) o responsable de la contratación (en materia de obra pública) |
| 3 | Técnica |
| 4 | Responsable de la ejecución de los trabajos (en materia de obra pública) |
| 5 | Otro |

Primer ejemplo de construcción del registro:

Suponiendo que el servidor público Juan Pérez Hernández que labora en alguna institución pública, se encuentra adscrito al área requirente; en tanto que Pedro López Juárez labora en un área que puede fungir como requirente y contratante de manera simultánea.

Dado lo anterior y utilizando el catálogo por tipo de área, se puede apreciar que el llenado para este campo, debe ser como sigue:

| Nombre (s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Campo 43 (Áreas) |
| --- | --- | --- | --- |
| JUAN | PEREZ | HERNANDEZ | 1 |
| PEDRO | LÓPEZ | JUÁREZ | 1, 2 |

b.    Campo 44: Contrataciones Públicas

Se debe identificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos en función de su participación en los "objetos de responsabilidad" del catálogo de contrataciones públicas (Apéndice 1).

Primer ejemplo de construcción del registro:

Suponiendo que el servidor público Juan Pérez Hernández que labora en alguna institución pública, tiene las siguientes responsabilidades dentro del catálogo de Contrataciones Públicas:

   Supervisa la elaboración de convocatorias, invitaciones y solicitudes de cotización

   Elabora las evaluaciones de proposiciones en licitaciones públicas e invitaciones a cuando menos 3 personas.

   Suscribe las notificaciones de adjudicación directa de los contratos.

Dado lo anterior y utilizando el catálogo correspondiente, se puede apreciar que el correcto llenado para este campo es como sigue:

| Nombre (s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Campo 44 (Contrataciones Públicas) |
| --- | --- | --- | --- |
| JUAN | PEREZ | HERNANDEZ | D3,A4,E5 |

Segundo ejemplo de construcción del registro:

Suponiendo que el servidor público Pedro López Juárez que labora en alguna institución pública, tiene las siguientes responsabilidades dentro del catálogo de Contrataciones Públicas:

   Elabora las justificaciones para excepción a la licitación pública.

   Dictamina las justificaciones para excepción a la licitación pública.

   Suscribe los contratos.

Dado lo anterior y utilizando el catálogo correspondiente, se puede apreciar que el llenado para este campo, debe ser como sigue:

| Nombre (s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Campo 44 (Contrataciones Públicas) |
| --- | --- | --- | --- |
| PEDRO | LÓPEZ | JUÁREZ | A2,C2,E6 |

c.     Campo 45: Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas:

Se debe identificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos en función de su participación en los "objetos de responsabilidad" del catálogo de concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas (Apéndice 2).

Primer ejemplo de construcción del registro:

Suponiendo que el servidor público Adolfo Sánchez Ruiz que labora en alguna institución pública, tiene las siguientes responsabilidades dentro del catálogo de concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas:

   Firma las convocatorias.

   Supervisa la evaluación de los requisitos para el otorgamiento de la concesión, licencias, autorizaciones, permisos y sus prórrogas.

   Suscribe el otorgamiento de la concesión, licencia, autorización, permiso o sus prórrogas.

Dado lo anterior y utilizando el catálogo correspondiente, se puede apreciar que el llenado para este campo, debe ser como sigue:

| Nombre (s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Campo 45 (Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas) |
| --- | --- | --- | --- |
| ADOLFO | SÁNCHEZ | RUIZ | C1,D4,E5 |

Segundo ejemplo de construcción del registro:

Suponiendo que la servidora pública Esmeralda Huerta López que labora en alguna institución pública, tiene las siguientes responsabilidades dentro del catálogo de concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas:

   Elabora las convocatorias.

   Elabora evaluación del cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la concesión, licencia, autorización, permiso o sus prórrogas.

Dado lo anterior y utilizando el catálogo correspondiente, se puede apreciar que el llenado para este campo, debe ser como sigue:

| Nombre (s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Campo 45 (Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas) |
| --- | --- | --- | --- |
| ESMERALDA | HUERTA | LÓPEZ | A1,A4 |

d.    Campo 46: Enajenación de Bienes Muebles

Se debe identificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos en función de su participación en los "objetos de responsabilidad" del catálogo de Enajenación de Bienes Muebles (Apéndice 3).

Primer ejemplo de construcción del registro:

Suponiendo que el servidor público Roberto Godínez Paz que labora en alguna institución pública, tiene las siguientes responsabilidades dentro del catálogo de Enajenación de Bienes Muebles:

   Revisa la presentación y apertura de ofertas.

   Supervisa la presentación y apertura de ofertas.

   Elabora la formalización del contrato.

Dado lo anterior y utilizando el catálogo correspondiente, se puede apreciar que el llenado para este campo, debe ser como sigue:

| Nombre (s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Campo 46 (Enajenación de Bienes Muebles) |
| --- | --- | --- | --- |
| ROBERTO | GODÍNEZ | PAZ | B4,D4,A7 |

Segundo ejemplo de construcción del registro:

Suponiendo que la servidora pública Sofía Martínez Chagoya que labora en alguna institución pública, tiene las siguientes responsabilidades dentro del catálogo de Enajenación de Bienes Muebles:

   Revisa la evaluación de ofertas.

   Emite el fallo.

Dado lo anterior y utilizando el catálogo correspondiente, se puede apreciar que el llenado para este campo, debe ser como sigue:

| Nombre (s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Campo 46 (Enajenación de Bienes Muebles) |
| --- | --- | --- | --- |
| SOFÍA | MARTÍNEZ | CHAGOYA | B5,E6 |

e.     Campo 47: Asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y justipreciación de rentas

Se debe identificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos en función de su participación en los "objetos de responsabilidad" del catálogo de asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y justipreciación de rentas. (Apéndice 4).

Primer ejemplo de construcción del registro:

Suponiendo que el servidor público David Cruz Domínguez que labora en el INDAABIN, tiene las siguientes responsabilidades dentro del catálogo de asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y justipreciación de rentas:

   Elabora la propuesta de asignación de un avalúo.

   Firma la propuesta de asignación de un avalúo.

   Emite o suscribe el dictamen valuatorio.

Dado lo anterior y utilizando el catálogo correspondiente, se puede apreciar que el llenado para este campo, debe ser:

| Nombre (s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Campo 47 (Asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y justipreciación de rentas) |
| --- | --- | --- | --- |
| DAVID | CRUZ | DOMÍNGUEZ | A1,C1,E3 |

VII.  Integración del archivo de información básica en el sistema del RUSP

El operador RUSP con la información recibida por parte de las áreas que resulten responsables de identificar y clasificar los niveles de responsabilidad de los servidores públicos, procederá a integrar los siguientes campos:

 43 (Área)

 44 (Contrataciones Públicas)

 45 (Concesiones, licencias, autorizaciones, permisos y sus prórrogas)

 46 (Enajenación de Bienes Muebles)

 47 (Asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y justipreciación de rentas).

Ejemplo de construcción del archivo completo de información básica:

| Nombre (s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Campo 43 (Área) | Campo 44 (Contrataciones públicas) | Campo 45 (Concesiones, licencias, autorizaciones, permisos y sus prórrogas) | Campo 46 (Enajenación de Bienes Muebles) | Campo 47 (Asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y justipreciación de rentas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JUAN | PEREZ | HERNANDEZ | 1 | D3,A4,E5 | NULL | NULL | NULL |
| PEDRO | LÓPEZ | JUÁREZ | 1,2 | A2,C2,E6 | NULL | NULL | NULL |
| ADOLFO | SÁNCHEZ | RUIZ | NULL | NULL | C1,D4,E5 | NULL | NULL |
| ESMERALDA | HUERTA | LOPEZ | NULL | NULL | A1,A4 | NULL | NULL |
| ROBERTO | GODÍNEZ | PAZ | NULL | NULL | NULL | B4,D4,A7 | NULL |
| SOFÍA | MARTÍNE Z | CHAGOYA | NULL | NULL | NULL | B5,E6 | NULL |
| DAVID | CRUZ | DOMÍNGUEZ | NULL | NULL | NULL | NULL | A1,C1,E3 |

Ejemplo de construcción del archivo completo de información básica en .txt:

CAMPOS: 1|2|3|4|5|...|20|JUAN|PEREZ|HERNANDEZ|24|25|26|...|42|1|D3,A4,E5 |NULL| NULL| NULL

CAMPOS:1|2|3|4|5|...|20|PEDRO|LOPEZ|JUAREZ|24|25|26|...|42|1,2|A2,C2,E6|NULL|NULL| NULL

CAMPOS:1|2|3|4|5|...|20|ADOLFO|SANCHEZ|RUIZ|24|25|26|...|42|NULL|NULL|C1,D4,E5|NULL|NULL

CAMPOS:1|2|3|4|5|...|20|ESMERALDA|HUERTA|LOPEZ|24|25|26|...|42|NULL|NULL|A1,A4|NULL|NULL

CAMPOS:1|2|3|4|5|...|20|ROBERTO|GODINEZ|PAZ|24|25|26|...|42|NULL|NULL|NULL|B4,D4,A7|NULL

CAMPOS:1|2|3|4|5|...|20|SOFIA|MARTINEZ|CHAGOYA|PAZ|24|25|26|...|42|NULL|NULL|NULL|B5,E6|NULL

CAMPOS:1|2|3|4|5|...|20|DAVID|CRUZ|DOMINGUEZ|24|25|26|...|42|NULL|NULL|NULL|NULL|A1,C1,E3

Apéndice 1. Catálogo de Contrataciones Públicas

| Identificador del objeto de la responsabilidad | Objeto de la responsabilidad | Elementos de orientación | NIVELES DE RESPONSABILIDAD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ATENCIÓN O TRAMITACIÓN |  |  |  | RESOLUCIÓN |
|  |  |  | Elaborar (A) | Revisar (B) | Firmar, autorizar o dictaminar (C) | Supervisar (D) | Emitir o Suscribir (E) |
| 1 | Autorizaciones o dictámenes previos para llevar a cabo determinado procedimiento de contratación | Comprende, entre otros, los siguientes:  Dictamen sobre la viabilidad del proyecto de asociación público privada (LAPP, artículo 21).  En el caso de las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, incluye los documentos que sirvan de base para pronunciarse sobre la autorización del proyecto de asociación público privada y la autorización misma (LAPP, artículo 21).  Autorización del pago de servicios en los que no sea posible pactar que el costo sea cubierto después de la prestación del servicio (LAASSP, artículo 13, último párrafo).  Autorización del proyecto ejecutivo, incluyendo en su caso, el dictamen técnico que justifique que las obras son de gran complejidad (LOPSRM, artículo 24, último párrafo y RLOPSRM, artículo 23, segundo párrafo).  Dictamen de excepción a la licitación pública. - Tratándose de contrataciones sujetas a la LAASSP, los servidores públicos que integran el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, incluyendo los asesores; el titular de la dependencia o entidad o aquel servidor público a quien delegue dicha función, o en los supuestos previstos en el artículo 41, segundo párrafo, el servidor público facultado del área requirente. - En el caso de contrataciones regidas por la LOPSRM, los servidores públicos que integran el Comité de Obras Públicas, incluyendo sus asesores, y cuando no exista Comité, el titular de la dependencia o entidad o el oficial mayor o equivalente en el que hubiere delegado la facultad; en los supuestos previstos en el artículo 42, fracciones VI y VII, el servidor público facultado del área responsable de la contratación, y en los de las fracciones II, IV y V de dicho artículo, el servidor público facultado del área responsable de la ejecución de los trabajos. - En relación a los proyectos de asociación público privada, el titular de la dependencia o entidad.  El escrito de autorización para realizar una adjudicación directa en lugar de una invitación a cuando menos tres personas, en el caso de las contrataciones por monto al amparo de la LAASSP (artículo 42, párrafo segundo) |  |  |  |  | N/A |

| 2 | Justificación para excepción a la licitación pública. | Resulta aplicable solamente a las contrataciones al amparo de la LAASSP (artículo 40) y la LOPSRM (artículo 41). |  |  |  |  | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | Convocatoria, invitación o solicitud de cotización y, en su caso, bases del concurso (LAPP) y modificaciones. |  Documento en el que se indiquen las razones de procedencia o improcedencia de incluir los comentarios formulados al proyecto de la convocatoria (aplicable solamente a las contrataciones al amparo de la LAASSP y la LOPSRM).  En el caso de contratos marco, se incluye el documento que establece los requisitos para formar parte de los mismos, que emite únicamente la Secretaría de la Función Pública. |  |  |  |  | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Evaluación de proposiciones. |  En los procedimientos de contratación regidos por la LOPSRM y la LAPP, la solicitud de aclaraciones de las proposiciones, o información adicional.  En los procedimientos de contratación regidos por la LAASSP y la LOPSRM, deben considerarse los documentos que, en su caso, se elaboren para hacer constar el resultado de la evaluación de proposiciones, y sirvan de base para el fallo.  En los procedimientos de contratación de proyectos de asociación público privada, debe incluirse el dictamen a que se refiere el artículo 55 de la LAPP.  Tratándose de contratos marco, se incluyen los documentos en los que conste el resultado de la revisión sobre el cumplimiento de los requisitos para formar parte de dichos contratos o adherirse mediante convenios de adhesión. |  |  |  |  | N/A |
| 5 | Adjudicación del contrato |  En el caso de licitaciones públicas e invitaciones a cuando menos tres, el fallo.  Tratándose de adjudicaciones directas, la notificación de la adjudicación.  En caso de celebrarse junta pública para dar a conocer el fallo, incluye también el acta respectiva. |  |  | N/A | N/A |  |
| 6 | Formalización del contrato. | En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios deben de considerarse también los pedidos, conforme a lo dispuesto al artículo 45 de LAASSP. |  |  | N/A | N/A |  |

Apéndice 2. Catálogo de Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas

| Identificador del objeto de la responsabilidad | Objeto de la responsabilidad | Elementos de orientación | NIVELES DE RESPONSABILIDAD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ATENCIÓN O TRAMITACIÓN |  |  |  | RESOLUCIÓN |
|  |  |  | Elaborar (A) | Revisar (B) | Firmar, autorizar o dictaminar (C) | Supervisar (D) | Emitir o Suscribir (E) |
| 1 | Convocatoria a concurso o licitación o excitativa a presentar la solicitud de autorización. |  Documento en el que consta la excitativa a presentar la solicitud de autorización cuando las disposiciones jurídicas prevean este mecanismo para dar inicio al procedimiento de autorización o permiso (por ejemplo en el caso de la manifestación de impacto ambiental).  Documento en que constan la convocatoria, las bases de licitación o concurso, cuando las disposiciones jurídicas prevean a dichos procedimientos para el otorgamiento de la concesión, licencia, autorización o permiso. |  |  |  |  | N/A |

| 2 | Dictámenes u opiniones previas |  Documentos que, en su caso, se elaboren para hacer constar el resultado de una opinión o dictamen necesario para la evaluación.  En el caso de que la opinión o dictamen deba ser emitida por otra dependencia o entidad distinta a la que compete resolver sobre la autorización o permiso, incluye el documento en el que conste dicho dictamen u opinión. |  |  |  |  | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Visitas de verificación. |  Documentos de constancia de visitas de verificación o de actos tendentes a la comprobación de los requisitos señalados en la Ley, Reglamentos o normas correspondientes, o bien, de los hechos manifestados por el solicitante, cuando los mismos sean requeridos. |  |  |  |  | N/A |
| 4 | Evaluación del cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la concesión, licencia, autorización, permiso, o sus prórrogas. |  Documentos que, en su caso, se elaboren por servidores públicos para la evaluación del cumplimiento de requisitos por parte del solicitante.  En el caso de los procedimientos de licitación o concurso en que se prevea la posibilidad de desechar o tener por no admitidos a los interesados de manera previa al fallo, los documentos en que conste dicho desechamiento o no admisión. |  |  |  |  | N/A |
| 5 | Determinación sobre el otorgamiento de la concesión, licencia, autorización, permiso o sus prórrogas. |  En el caso de los procedimientos de licitación o concurso, el fallo.  Título de concesión o documento en que conste el otorgamiento o negativa de la licencia, autorización, permiso o sus prórrogas. |  |  | N/A | N/A |  |

Apéndice 3. Catálogo de Enajenación de Bienes Muebles

| Identificador del objeto de la responsabilidad | Objeto de la responsabilidad | Elementos de orientación | NIVELES DE RESPONSABILIDAD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ATENCIÓN O TRAMITACIÓN |  |  |  | RESOLUCIÓN |
|  |  |  | Elaborar (A) | Revisar (B) | Firmar, autorizar o dictaminar (C) | Supervisar (D) | Emitir o Suscribir (E) |

| 1 | Autorizaciones o dictámenes previos para llevar a cabo determinado procedimiento de enajenación de bienes muebles | Comprende, entre otros, los siguientes:  Acuerdo Administrativo de Desincorporación. Art. 130, fracción II de la LGBN, 16, 17 18, 19 y 22 y Anexos 2A y 2B de las NG y FORMATOS "Acuerdo administrativo de desincorporación" del Manual de RMySG.  Dictamen de no utilidad ( 21 de las Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal Centralizada (NG) y FORMATOS "Relación de bienes muebles" y "Dictamen de no utilidad" del Manual de RMySG.  Dictamen de la excepción a la licitación pública en el que conste el análisis de la misma. (Incluye los servidores públicos que integran el Comité o Subcomité de Bienes Muebles, así como sus asesores). Arts. 139, 141, fracción IV de la LGBN y 37 numeral VIII de las NG. |  |  |  |  | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Análisis o autorización para llevar a cabo la donación, permuta o dación en pago | Comprende, los siguientes:  Análisis de la conveniencia de celebrar donaciones, permuta o dación en pago. (Incluye los servidores públicos que integran el Comité o Subcomité de Bienes Muebles, así como sus asesores). Arts. 139, 141, fracción VIII de la LGBN y (donación 41, numeral 4 de las NG) y los Subprocesos 5.7.5, 5.7.5 bis y 5.7.5 ter del Manual de RMy SG.  Autorización de donaciones, permuta o dación en pago. Arts. 130, fracción III, 133, 139, 141, fracción VII de la LGBN y los Subprocesos 5.7.5, 5.7.5 bis y 5.7.5 ter del Manual de RMy SG. |  |  |  |  | N/A |

| 3 | Modificaciones a las Bases | Aplica para el caso de venta de bienes muebles en el caso de licitación pública. Los documentos en los que consta la comunicación de las modificaciones, o bien, el relativo a la junta de aclaraciones. 30 de las NG. |  |  |  |  | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Presentación y apertura de ofertas | Aplica para el caso de venta de bienes muebles en el caso de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. Documento en el que se haga constar las ofertas que se desechan, así como las causas para ello. 32, 2 ° párrafo de las NG. |  |  |  |  | N/A |
| 5 | Evaluación de ofertas. | Aplica para el caso de venta de bienes muebles en el caso de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas.  Cuadro comparativo de ofertas.  Dictamen para el sustento del fallo. |  |  |  |  | N/A |

| 6 | Adjudicación de los bienes muebles |  En el caso de licitaciones públicas e invitaciones a cuando menos tres, el fallo.  Tratándose de adjudicaciones directas, la notificación de la adjudicación mediante acta de adjudicación.  Tratando de vehículos, además el acta de venta correspondiente. |  |  | N/A | N/A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Formalización del contrato. | Tratándose de Donación, Permuta o Dación en Pago deberá considerarse lo dispuesto en la 41 de las NG y los Subprocesos 5.7.5, 5.7.5 bis y 5.7.5 ter del Manual de RMy SG. |  |  | N/A | N/A |  |

Apéndice 4. Catálogo de asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y justipreciación de rentas

| Identificador del objeto de la responsabilidad | Objeto de la responsabilidad | Elementos de orientación | NIVELES DE RESPONSABILIDAD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ATENCIÓN O TRAMITACIÓN |  |  |  | RESOLUCIÓN |
|  |  |  | Elaborar (A) | Revisar (B) | Firmar, autorizar o dictaminar (C) | Supervisar (D) | Emitir o Suscribir (E) |

| 1 | Propuestas de asignaciones de avalúos o justipreciaciones de renta a Peritos que formen parte del Padrón Nacional de Peritos Valuadores del INDAABIN. | Comprende únicamente los avalúos y justipreciaciones de renta competencia del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN). Las propuestas se realizan en atención a las solicitudes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República y la Oficina de la Presidencia de la República, o bien, cualquier otra que contemplen las disposiciones jurídicas aplicables. Las propuestas se realizan de acuerdo con la especialidad, complejidad, dimensión, singularidad, novedad, confidencialidad, urgencia o necesidad de los servicios solicitados. Se propondrá al más adecuado perito valuador con registro vigente, que asegure los niveles de calidad técnica y oportunidad, requeridos en un marco de transparencia. |  |  |  |  | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Asignación de avalúos y justipreciaciones de renta a Peritos que formen parte del Padrón Nacional de Peritos Valuadores del INDAABIN. | Comprende las asignaciones que determina el Comité de Asignación de Trabajos y Evaluación de Peritos Valuadores. |  |  |  |  |  |
| 3 | Emisión de Dictámenes Valuatorios (avalúos y justipreciaciones de renta) | Comprende los dictámenes valuatorios que autorizan los Directores de Zona o los Cuerpos Colegiados de Avalúos, según el ámbito de competencia previsto en las disposiciones jurídico administrativas aplicables al INDAABIN |  |  |  |  |  |

Anexo Cuarto

GUÍA DE LAS MEJORES PRÁCTICAS QUE ORIENTA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE CÓMO
PREVENIR, DETECTAR Y GESTIONAR CONFLICTOS DE INTERÉS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS, ASÍ COMO DE OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS,
PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Objetivos

1. Los objetivos de este Anexo son:

A) Orientar a los servidores públicos sobre cómo prevenir, detectar y gestionar las situaciones de conflicto de interés que pueden presentarse en los procedimientos de contrataciones públicas, así como de otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, y

B) Presentar un resumen de las obligaciones principales que tienen los servidores públicos en materia de conflicto de interés.

Por lo tanto, este Anexo no establece obligaciones para los servidores públicos, adicionales a las que prevén los ordenamientos jurídicos vigentes.

Definición y Obligaciones

2. El conflicto de interés se define en el artículo 8, fracción XII, párrafo segundo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de la siguiente manera: "habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión".

3. De manera enunciativa pero no limitativa, las obligaciones en materia de conflicto de interés a cargo de los servidores públicos se prevén en los artículos 8 fracciones XI, XII, XIV, XXII y XXIII, y 9 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 21, 22 y 24 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 42 de la Ley de Asociaciones Público Privadas; 19 último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 26 último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y apartado quinto, numeral 1, inciso m) del "Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés", publicado el 20 de agosto de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.

Tipos de Conflicto de Interés según la OCDE

4. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) distingue entre el conflicto de interés real, potencial y aparente, los cuales conceptúa de la siguiente manera:

A) Conflicto de interés real es aquel en que se actualiza la situación que confronta las obligaciones derivadas del servicio público con intereses privados de los funcionarios que pueden influir indebidamente en la ejecución de sus atribuciones y responsabilidades. Cabe señalar que éste es el que prevé la legislación aplicable a los servidores públicos de la administración pública federal.

B) Conflicto de interés potencial es el que surge cuando un funcionario público tiene intereses privados susceptibles de provocar que en el futuro éste incurra en un conflicto de interés real.

C) Conflicto de interés aparente es el que surge cuando existe la apariencia de que los intereses privados de un funcionario público pueden influir indebidamente en el desempeño de sus obligaciones, aunque realmente no sea el caso.(1)

5. El conflicto de interés no implica necesariamente una falta administrativa o delito, a menos que el servidor público que se encuentre en dicha situación no tome las medidas que establecen las disposiciones jurídicas aplicables.

Recomendaciones para Detectar y Prevenir Conflictos de Interés

6. Se recomienda que los titulares de las unidades administrativas que resuelven los procedimientos a los que se refiere esta guía, difundan entre el personal a su cargo el concepto de conflicto de interés y las obligaciones en la materia que tienen los servidores públicos.

A efecto de lo anterior, es recomendable que se proporcione a los servidores públicos que intervienen en dichos procedimientos, el vínculo electrónico donde la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés difundirá el presente Acuerdo, así como materiales de capacitación y lecturas sobre conflicto de interés.

Asimismo, es conveniente que las Dependencias y Entidades incluyan en sus programas de capacitación temas de ética, integridad y prevención de conflictos de interés.

7. De manera adicional a las declaraciones de posibles conflictos de interés que se presentan ante la Secretaría de la Función Pública, se sugiere que los titulares de las unidades administrativas que tramitan y resuelven los procedimientos a los que se refiere esta guía, apliquen a los servidores públicos que intervienen en dichos procedimientos cuestionarios que permitan identificar sus responsabilidades, así como sus intereses personales, familiares o de negocios relacionados con sus funciones o que puedan afectar las

mismas.

Medidas para Gestionar el Conflicto de Interés

8. El servidor público que se encuentra en una situación de conflicto de interés real tiene la obligación de proceder conforme a lo previsto en el artículo 8, fracción XI de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones jurídicas que, en su caso, resulten aplicables.

9. Otras medidas que puede tomar el servidor público que se encuentra en una situación de conflicto de interés, de acuerdo con las mejores prácticas recomendadas por la OCDE, son las siguientes:

A) Liquidar la inversión; vender el negocio, acciones o propiedades que generan el conflicto de interés;

B) Renunciar a la función privada que provoca el conflicto de interés. Por ejemplo: renunciar a cargos que tenga en sociedades o empleos en el sector privado;

C) O en su caso, renunciar al cargo público.

10. Los superiores jerárquicos, al momento de ser informados por escrito de una posible situación de conflicto de interés del personal bajo su cargo, deberán tomar medidas preventivas para evitar casos posteriores.

11. En caso de presentarse un conflicto de interés en el personal bajo su cargo, los superiores jerárquicos considerarán lo siguiente:

A) Tratándose de un conflicto de interés real, el superior jerárquico excluirá o separará a la persona en cuestión del procedimiento, a menos que exista alguna causa justificada que lo impida. En este último supuesto, el superior jerárquico deberá impartir sus instrucciones por escrito al servidor público, en términos del artículo 8, fracción XI, segundo párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Asimismo, el superior jerárquico puede implementar las siguientes acciones:

a) Redistribuir las funciones y responsabilidades del personal bajo su cargo;

b) De ser conveniente, cancelar el procedimiento que da lugar al conflicto de interés, y

c) Sugerir al servidor público involucrado que venda el negocio, acciones o propiedades que generan el conflicto de interés.

B) Si se trata de un conflicto de interés potencial, se sugiere que el superior jerárquico supervise con mecanismos de monitoreo y auditoría constantes, para detectar el momento en que el conflicto de interés, por algún cambio en la circunstancia o contexto del servidor público, se vuelva uno real.

C) Cuando sea un conflicto de interés aparente, el superior jerárquico puede tomar las siguientes acciones:

a)    Buscar que se genere una aclaración o declaración pública para evitar malentendidos que dañen la imagen de la Dependencia o Entidad;

b)    Mitigar las circunstancias que pueden conll

evar al conflicto de interés real;

c)     Evitar que el funcionario involucrado participe en el procedimiento en cuestión, y

d)    De ser conveniente, anular el proced

imiento en cuestión.

Opinión, Asesoría y Consulta en Materia de Conflicto de Interés

12. De conformidad con el artículo 17 bis, fracciones VI, VII y VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés funge como órgano de asesoría y consulta en materia de prevención de conflictos de interés en el desempeño del servicio público; asimismo la citada Unidad está facultada para emitir opinión respecto de la posible actualización de conflictos de interés a cargo de los servidores públicos.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, a los 23 días del mes de febrero de 2017.- La Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González.- Rúbrica.